## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Đầu dò siêu âm Convex đa tần số, tương thích với máy siêu âm hãng GE, model: Logiq F6 | Đầu dò siêu âm Convex đa tần số: - Băng tần đầu dò: 2 đến 5 MHz - Số chấn tử: 128 - Bán kính convex: 60 mmR - Trường nhìn cực đại: 58 độ - Kích thước vật lý mặt tiếp xúc: 66 x 18 mm (± 5%) - Tần số mode B: 2; 3; 4; 5 MHz - Tần số Harmonic: 3; 4; 5 MHz - Tần số Doppler: 2.5; 2.8; 3.6 MHz - Ứng dụng: Bụng, Mạch máu, Sản/Phụ khoa, niệu khoa Tương thích với máy siêu âm hãng GE, model: Logiq F6 đang sử dụng tại bệnh viện. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
2 | 2 | Đầu dò siêu âm Tim đa tần số tương thích với máy siêu âm hãng GE, model: Logiq F6 | Đầu dò siêu âm Tim đa tần số: - Băng tần đầu dò: 1.7 đến 4 MHz - Số chấn tử: 64 - Trường nhìn cực đại: 120 độ - Kích thước vật lý mặt tiếp xúc: 27 x 19 mm (± 5%) - Tần số mode B: 2; 3; 4 MHz - Tần số Harmonic: 3; 3.2; 3.5; 4 MHz - Tần số Doppler: 1.7; 2.0; 2.5; 3.3 MHz - Ứng dụng: Tim, xuyên sọ Tương thích với máy siêu âm hãng GE, model: Logiq F6 đang sử dụng tại bệnh viện. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
3 | 3 | Đầu dò siêu âm Linear đa tần số tương thích với máy siêu âm hãng GE, model: Logiq F6 | Đầu dò siêu âm Linear đa tần số: - Băng tần đầu dò: 4 đến 13 MHz - Số chấn tử: 128 - Kích thước vật lý mặt tiếp xúc: 47 x 11 mm (± 5%) - Tần số mode B: 6; 8; 10; 11 MHz - Tần số Harmonic: 8; 10; 12; 13 MHz - Tần số Doppler: 4; 5; 6 MHz - Ứng dụng: Mạch máu, Nhi khoa, Bộ phận nhỏ Tương thích với máy siêu âm hãng GE, model: Logiq F6 đang sử dụng tại bệnh viện. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
4 | 4 | Đầu dò siêu âm Convex đa tần số tương thích với máy siêu âm hãng GE, model: Voluson P8 | Đầu dò siêu âm Convex đa tần số: - Băng tần đầu dò: 2 đến 5 MHz - Số chấn tử: 128 - Bán kính convex: 60 mmR - Trường nhìn cực đại: 51 độ - Kích thước vật lý mặt tiếp xúc: 68 x 18 mm (± 5%) - Tần số mode B: 2; 3; 4; 5 MHz - Tần số Harmonic: 3; 4; 5 MHz - Tần số Doppler: 2.5; 2.8; 3.6 MHz - Ứng dụng: Bụng, Mạch máu, Sản/Phụ khoa, niệu khoa Tương thích với máy siêu âm hãng GE, model: Voluson P8 đang sử dụng tại bệnh viện. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
5 | 5 | Đầu dò linear tương thích với máy siêu âm hãng GE, model: Voluson P8 | Đầu dò siêu âm Linear đa tần số: - Băng tần đầu dò: 4.2 đến 13MHz - Số chấn tử: 192 - Kích thước vật lý mặt tiếp xúc: 12 x 47 mm (± 6%) - Tần số mode B: 6; 8; 10; 12 MHz - Tần số Harmonic: 8; 10; 12; 13 MHz - Tần số Doppler: 4.2; 5; 6.3; 7.7 MHz - Ứng dụng: Mạch máu, Nhi khoa Tương thích với máy siêu âm hãng GE, model: Volson P8 đang sử dụng tại bệnh viện. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
6 | 6 | Đầu dò siêu âm 4D đa tần số tương thích với máy siêu âm hãng GE, model: Voluson P8 | Đầu dò siêu âm 4D đa tần số: - Băng tần đầu dò: 2 đến 5 MHz - Số chấn tử: 128 - Kích thước vật lý mặt tiếp xúc: 62 x 34 mm (± 5%) - Tần số mode B: 3; 4; 5 MHz - Tần số Harmonic: 4; 5; 6 MHz - Tần số Doppler: 2; 3; 4 MHz - Ứng dụng: Bụng, sản phụ khoa, tiết niệu Tương thích với máy siêu âm hãng GE, model: Voluson P8 đang sử dụng tại bệnh viện. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
7 | 7 | Đầu dò siêu âm Curved đa tần số tương thích với máy siêu âm hãng Siemens, model: Acuson Juniper | Đầu dò siêu âm Curved đa tần số: - Băng tần đầu dò: 2.7 đến 8 MHz - Số chấn tử: 128 - Kích thước vật lý mặt tiếp xúc: 47 mm (± 5%) - Trường nhìn: 69 độ - Ứng dụng: Bụng, sản phụ khoa. Tương thích với máy siêu âm hãng Siemens, model: Acuson Juniper đang sử dụng tại bệnh viện. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
8 | 8 | Đầu dò siêu âm Curved đa tần số tương thích với máy siêu âm hãng Siemens, model: Acuson Juniper | Đầu dò siêu âm Curved: - Băng tần đầu dò: 1.4 đến 5 MHz - Số chấn tử: 128 - Trường nhìn: 70 độ - Kích thước vật lý mặt tiếp xúc: 60 mm (± 5%) - Ứng dụng: Bụng, thận, thai, mạch máu Tương thích với máy siêu âm hãng Siemens, model: Acuson Juniper đang sử dụng tại bệnh viện. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu | Cái | 1
9 | 9 | Đầu dò siêu âm Linear đa tần số tương thích với máy siêu âm hãng Siemens, model: Acuson Juniper | Đầu dò siêu âm Linear đa tần số: - Băng tần đầu dò: 2.6 đến 11.5 MHz - Số chấn tử: 192 - Trường nhìn: 133 mm - Kích thước vật lý mặt tiếp xúc: 51 mm (± 5%) - Ứng dụng: Mạch máu, Nhi khoa Tương thích với máy siêu âm hãng Siemens, model: Acuson Juniper đang sử dụng tại bệnh viện. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
10 | 10 | Đầu dò siêu âm Convex đa tần số tương thích với máy siêu âm hãng GE, model: Logiq V2 | Đầu dò siêu âm Convex đa tần số: - Băng tần đầu dò: 2 đến 5 MHz - Số chấn tử: 128 - Bán kính convex: 60 mmR - Trường nhìn cực đại: 58 độ - Kích thước vật lý mặt tiếp xúc: 66 x 18 mm (± 5%) - Tần số mode B: 2; 3; 4; 5 MHz - Tần số Harmonic: 3; 4; 5 MHz - Tần số Doppler: 2.5; 2.8; 3.6 MHz - Ứng dụng: Bụng, Mạch máu, Sản/Phụ khoa, niệu khoa Tương thích với máy siêu âm hãng GE, model: Logiq V2 đang sử dụng tại bệnh viện. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
11 | 11 | Đầu dò siêu âm chuyên mạch máu, giáp, vú đa tần số tương thích với máy siêu âm hãng GE, model: Logiq V2 | Đầu dò siêu âm Linear đa tần số: - Băng tần đầu dò: 4 đến 13 MHz - Số chấn tử: 128 - Kích thước vật lý mặt tiếp xúc: 38 x 4 mm (± 5%) - Tần số mode B: 6; 8; 10;11 MHz - Tần số Harmonic: 8; 10; 12;13 MHz - Tần số Doppler: 4; 5; 6; MHz - Ứng dụng: Mạch máu, Nhi khoa Tương thích với máy siêu âm hãng GE, model: Logiq V2 đang sử dụng tại bệnh viện. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
12 | 12 | Đầu dò siêu chuyên tim mạch tương thích với máy siêu âm hãng GE, model: Logiq V2 | Đầu dò siêu âm Tim đa tần số: - Băng tần đầu dò: 1.7 đến 4 MHz - Số chấn tử: 64 - Trường nhìn cực đại: 120 độ - Kích thước vật lý mặt tiếp xúc: 27 x 19 mm (± 5%) - Tần số mode B: 2; 3; 4 MHz - Tần số Harmonic: 3; 3.2; 3.5; 4 MHz - Tần số Doppler: 1.7; 2.0; 2.5; 3.3 MHz - Ứng dụng: Tim, xuyên sọ Tương thích với máy siêu âm hãng GE, model: Logiq V2 đang sử dụng tại bệnh viện. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
13 | 13 | Đầu dò siêu âm Microconvex chuyên phụ khoa tương thích với máy siêu âm hãng GE, model: Logiq V2 | Đầu dò siêu âm Microconvex chuyên phụ khoa Dải tần số: 4.2-10 MHz Bán kính Convex: 10.73 mmR Trường nhìn cực đại: 128 độ Số chấn tử: 128 Tần số mode B: 6; 8; 10 MHz Tần số Harmonic: 7; 8; 10 MHz Tần số Doppler: 4.2; 5.0; 6.3 MHz Ứng dụng: Khám sản phụ khoa, niệu, âm đạo Tương thích với máy siêu âm hãng GE, model: Logiq V2 đang sử dụng tại Bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | Cái | 1
14 | 14 | Đầu dò siêu âm phẫu thuật sọ não dùng cho máy siêu âm hãng GE, model: BK5000 | Đầu dò siêu âm phẫu thuật sọ não: - Mode hình ảnh: B, M, Doppler, CFM, THI, Elastography - Mặt tiếp xúc: 29 x 10 mm (± 5%) - Trường nhìn: 65 độ đến 95 độ - Dải hội tụ: 10mm đến 80mm - Khung hình: ≥ 150HZ - Ứng dụng: phẫu thuật và phẫu thuật thần kinh - Gồm dẫn hướng sinh thiết sử dụng 1 lần cho kim 10-20G: 1 gói/ 9 cái Tương thích với máy siêu âm hãng GE, model: BK5000 đang sử dụng tại Bệnh viện. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | Cái | 1
15 | 15 | Đầu dò siêu âm dùng cho máy siêu âm hãng GE, model: BK5000 | Đầu dò siêu âm: - Mode hình ảnh: B, M, Doppler, CFM, THI - Mặt tiếp xúc: 10 x 8 mm (± 8%) - Bán kính cong: 8mm - Trường nhìn: 46 độ đến 76 độ - Dải hội tụ: 5mm đến 57mm - Khung hình: ≥ 150HZ - Ứng dụng: phẫu thuật và phẫu thuật thần kinh - Gồm dẫn hướng sinh thiết sử dụng 1 lần cho kim 10-20G: 1 gói/ 9 cái Tương thích với máy siêu âm hãng GE, model: BK5000 đang sử dụng tại Bệnh viện. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu. | Cái | 1
16 | 16 | Bộ con lăn điều hướng ống bơm thuốc | - Tương thích với máy bơm thuốc cản quang, hãng: Ulrich, model: CT-Motion. - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng, kể từ ngày nghiệm thu. | Bộ | 1
17 | 17 | Bộ báo khói | - Tương thích với máy chụp cộng hưởng từ 3.0 T, hãng: Siemens, model: Verio. - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng, kể từ ngày nghiệm thu. | Bộ | 1
18 | 18 | Bộ nguồn phát plasma | - Công suất ngõ ra: 500 W - Tương thích với máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Sterrad 100NX. - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng, kể từ ngày nghiệm thu. | Bộ | 1
19 | 19 | Nút điều chỉnh APL | - Tương thích với máy gây mê giúp thở, hãng: GE, model: Carestation 620. - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng, kể từ ngày nghiệm thu. | Cái | 1
20 | 20 | Bo mạch chính | - Tương thích với máy bơm CO2, hãng: Medivator, model: EGA-501E. - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng, kể từ ngày nghiệm thu. | Cái | 1
21 | 21 | Cáp điều khiển | - Tương thích với tay bào ổ khớp, hãng: Stryker, model: 375-704-500. - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng, kể từ ngày nghiệm thu. | Cái | 1
22 | 22 | Bo mạch điều khiển | - Tương thích với máy điều trị da bằng công nghệ IPL, hãng: Lumenis, model: M22. - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng, kể từ ngày nghiệm thu. | Cái | 1
23 | 23 | Dịch vụ sửa chữa máy thẩm phân phúc mạc tự động, hãng: Baxter, model: 5C6M10 | Thay thế các linh kiện sau: - Miếng dán màn hình bằng nhựa: 01 cái. - Kính màn hình, bằng thủy tinh: 01 cái. - Tấm xốp truyền tải lực từ piston: 02 cái. - Miếng đệm cửa, bằng cao su: 01 cái. - Pin, dạng pin kẽm khí: 01 cái. - Van áp suất 02 cửa, bằng đồng: 02 cái. - Vòng đệm chống rò rỉ áp suất, bằng silicon: 02 cái. - Vòng đệm chống rò rỉ áp suất, bằng cao su: 04 cái. - Vòng đệm chống rò rỉ áp suất của bình áp suất: 01 cái. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng, kể từ ngày nghiệm thu. | Gói | 1
24 | 24 | Bộ bảo dưỡng định kỳ 12 tháng dùng cho máy tiệt khuẩn hãng ASP, model: Sterrad 100NX | Bộ bảo dưỡng định kỳ 12 tháng hoặc tương đương khoảng 3000 chu kỳ: - Tương thích với máy tiệt khuẩn hãng ASP, model: 100NX đang sử dụng tại Bệnh viện | Bộ | 2
25 | 25 | Bộ bảo dưỡng định kỳ 06 tháng dùng cho máy tiệt khuẩn hãng ASP, model: Sterrad 100NX | Bộ bảo dưỡng định kỳ 6 tháng hoặc tương đương khoảng 1500 chu kỳ: - Tương thích với máy tiệt khuẩn hãng ASP, model: 100NX đang sử dụng tại Bệnh viện | Bộ | 4
26 | 26 | Bộ bảo dưỡng định kỳ 12 tháng dùng cho máy tiệt khuẩn hãng ASP, model: Sterrad 100S | Bộ bảo dưỡng định kỳ 12 tháng hoặc tương đương khoảng 2250 chu kỳ: - Tương thích với máy tiệt khuẩn hãng ASP, model: 100S đang sử dụng tại Bệnh viện | Bộ | 1
27 | 27 | Bộ bảo dưỡng định kỳ 06 tháng dùng cho máy tiệt khuẩn hãng ASP, model: Sterrad 100S | Bộ bảo dưỡng định kỳ 6 tháng hoặc tương đương khoảng 750 chu kỳ: - Tương thích với máy tiệt khuẩn hãng ASP, model: 100S đang sử dụng tại Bệnh viện | Bộ | 2
28 | 28 | Dầu xịt bảo dưỡng dụng cụ y tế | Dầu bôi trơn, bảo dưỡng dụng cụ y tế: - Thành phần: + Fatty alcohols, ethoxylated, nồng độ 1% - <10% + Aliphatic hydrocarbons C5-C6, nồng độ 25% - < 50% + Propane, nồng độ < 30% + Butane, nồng độ < 30% + Paraffin oil, nồng độ 10% - <25% - Tỷ trọng giá trị: 0,86g/cm3, nhiệt độ 20 độ C. - Thể tích: 400ml đến 500ml - Dạng xịt - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Chai | 200
29 | 29 | Que thử kiểm tra vệ sinh lòng ống | Que thử kiểm tra vệ sinh lòng ống: - Thành phần: Nước 95- 99 %, muối Natri Tricine 0- 5 % - Đánh giá được Adenosine Tri-Phosphate (ATP) - Thời gian cho kết quả ≤ 10s - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Test | 580
30 | 30 | Máy bơm sử dụng cho hệ thống phân phối và theo dõi khí NO hãng NOxBOx, model: NOxBOXi | Máy bơm: - Tương thích với hệ thống phân phối và theo dõi khí NO hãng NOxBOx, model: NOxBOXi đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
31 | 31 | Cảm biến khí NO2 sử dụng cho hệ thống phân phối và theo dõi khí NO hãng NOxBOx, model: NOxBOXi | Cảm biến khí NO2: - Tương thích với hệ thống phân phối và theo dõi khí NO hãng NOxBOx, model: NOxBOXi đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
32 | 32 | Đồng hồ phát hiện cảnh báo rò rỉ khí NO2 sử dụng cho hệ thống phân phối và theo dõi khí NO hãng NOxBOx, model: NOxBOXi | Đồng hồ phát hiện cảnh báo rò rỉ khí NO2: - Tương thích với hệ thống phân phối và theo dõi khí NO hãng NOxBOx, model: NOxBOXi đang sử dụng tại Bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
33 | 33 | Hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật cỡ 1/2 | Hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật cỡ 1/2 - Vật liệu: đáy hộp và nắp hộp được làm bằng chất liệu nhôm - Kích thước hộp: 300-310 x 270-300 x 135-140mm - Bao gồm: + Khay đựng dụng cụ: * Vật liệu thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 * Kích thước 240-245 x 245-250 x 100-105mm + Tấm lót khay dạng lưới, kích thước: 230-240 x 230-250mm + Nhãn thông tin "Tên hộp dụng cụ": 04 cái (2 cái gắn cố định 2 đầu hộp hấp, 02 cái gắn cố định 2 đầu khay đựng) - Có hệ thống sấy tăng cường giúp hộp không bị đọng nước - Có giá đỡ danh sách dụng cụ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/MDR/FDA, EN ISO 11607-1 và EN 868-8 | Cái | 66
34 | 34 | Hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật cỡ 3/4 | Hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật cỡ 3/4 - Vật liệu: đáy hộp và nắp hộp được làm bằng chất liệu nhôm - Kích thước hộp: 460-475 x 275-300 x 135-140 mm - Bao gồm: + Khay đựng dụng cụ: * Vật liệu thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 * Kích thước 400-405 x 245-250 x 100-105mm + Tấm lót khay dạng lưới, kích thước: 390-405 x 230-250mm + Nhãn thông tin "Tên hộp dụng cụ": 04 cái (2 cái gắn cố định 2 đầu hộp hấp, 02 cái gắn cố định 2 đầu khay đựng) - Có hệ thống sấy tăng cường giúp hộp không bị đọng nước - Có giá đỡ danh sách dụng cụ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/MDR/FDA, EN ISO 11607-1 và EN 868-8 | Cái | 18
35 | 35 | Hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật cỡ 1/1 | Hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật cỡ 1/1 - Vật liệu: đáy hộp và nắp hộp được làm bằng chất liệu nhôm - Kích thước hộp: 595-600 x 275-300 x 185-190mm - Bao gồm: + Khay đựng dụng cụ: * Vật liệu thép không gỉ đạt tiêu chuẩn EN ISO 7153-1 * Kích thước 535-540 x 245-250 x 100-105mm + Tấm lót khay dạng lưới, kích thước: 515-540 x 230-250mm + Nhãn thông tin "Tên hộp dụng cụ": 04 cái (2 cái gắn cố định 2 đầu hộp hấp, 02 cái gắn cố định 2 đầu khay đựng) - Có hệ thống sấy tăng cường giúp cho hộp không bị đọng nước - Có giá đỡ danh sách dụng cụ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485/MDR/FDA , EN ISO 11607-1 và EN 868-8 | Cái | 34
36 | 36 | Khóa cài có hiển thị chỉ thị hóa học | Khóa cài có hiển thị chỉ thị hóa học - Loại: khóa chống mở nắp hộp - Tương thích hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật cỡ 1/1, 1/2 và ¾ tại danh mục với stt 33, 34, 35 | Cái | 17000
37 | 37 | Màng lọc sử dụng 1 lần | Màng lọc - Vật liệu: giấy - Loại: sử dụng 1 lần, có hiển thị chỉ thị hóa học - Tương thích hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật cỡ 1/1, 1/2 và ¾ tại danh mục với stt 33, 34, 35 - Tiêu chuẩn chất lượng: EN ISO 11607-1 và EN 868-8 | Cái | 17000
38 | 38 | Dao cắt dùng để cắt cơ vòng trong nội soi mật tụy ngược dòng | Dao cắt dùng để cắt cơ vòng trong nội soi mật tụy ngược dòng - Dao cắt có 3 kênh riêng biệt: cho dao, cho dây dẫn 0.025-0.035'' và kênh bơm cản quang - Phủ lớp cách điện, đoạn đầu thuôn dài và được đánh dấu cản quang - Đường kính ≥ 5 Fr - Chiều dài làm việc ≥ 1600 mm - Chiều dài dao kim ≥ 5 mm - Chiều dài phần dao kim không phủ lớp cách điện ≥ 3 mm - Có phần kết nối giúp cố định dụng cụ với ống soi - Có bộ kết nối với máy đốt điện - Phù hợp ống soi có đường kính kênh dụng cụ ≥ 2.8 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 12
39 | 39 | Mũi khoan mài sàn sọ trước | Mũi khoan mài sàn sọ trước: - Chất liệu: thép không gỉ - Đường kính khoảng 4 - 5 mm - Chiều dài khoảng 12 - 15 cm - Độ cong khoảng 15 - 20 độ - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) - Tương thích với máy khoan model IPC tại Bệnh viện | Cái | 6