## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Thay thế linh kiện và sửa chữa đầu camera | Thay thế linh kiện cho đầu camera model: TH100, hãng sản xuất: Karl Storz, số serial: WS984229-H: - Thay dây cáp truyền tín hiệu hình ảnh. - Thay các túi hút ẩm bên trong đầu camera. - Vệ sinh, cân chỉnh lại các lăng kính bên trong. - Thay thế các vòng đệm cao su (làm kín đầu camera và chống thấm nước). - Cân chỉnh và vệ sinh lại thiết bị. - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Sau khi thay thế linh kiện, vệ sinh và cân chỉnh lại thiết bị, đảm bảo thiết bị đáp ứng đầy đủ các chức năng, đưa vào hoạt động ổn định. | Gói | 1
2 | 2 | Thay thế linh kiện cho máy gây mê kèm thở | Thay thế linh kiện cho máy gây mê kèm thở model: Aestiva 7100, hãng sản xuất: GE Healthcare, số serial: AMVJ00147: - Thay thế board MIA khắc phục lỗi “Monitoring Interface Assembly”. - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Sau khi thay thế linh kiện cho thiết bị, không còn tình trạng lỗi như trên, đáp ứng nhu cầu chuyên môn. | Gói | 1