## Hàng hóa thông thường
HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Đặc tính kỹ thuật | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá (có VAT) (VND) | Thành tiền có VAT (VND) | Ghi chú
1 | 1 | Thay thế board CPU - Sensor của dao mổ điện cao tần Erbe (Model VIO 300S, SN 11390189) | Thay thế board CPU - Sensor của dao mổ điện cao tần Erbe (Model VIO 300S, SN 11390189) - Tương thích với dao mổ điện cao tần Erbe VIO 300S - Máy hoạt động ổn định, đầy đủ các chức năng chuyên môn sau khi được thay linh kiện - Thời gian bảo hành ≥ 06 tháng | Cái | 1
2 | 2 | Sửa chữa và thay thế linh kiện cho máy đo thính lực chẩn đoán Aventis (Model Piano, SN AU1CE20223914) | - Thay thế đầu khối rung và loa insert masking cho máy đo thính lực chẩn đoán Aventis (Model Piano, SN AU1CE20223914) - Cân chỉnh thông số kỹ thuật cho máy - Thời gian bảo hành ≥ 06 tháng - Máy đo thính lực chẩn đoán sau khi sửa chữa phải hoạt động bình thường, đầy đủ các chức năng chuyên môn | Gói | 1
3 | 3 | Thay thế linh kiện cho máy đo nhĩ lượng Aventis (Model Clarinet, SN 1M1CG20223921) | - Thay thế đầu đo nhĩ lượng cho máy đo nhĩ lượng Aventis (Model Clarinet, SN 1M1CG20223921) - Thời gian bảo hành ≥ 06 tháng - Máy đo nhĩ lượng sau khi sửa chữa phải hoạt động bình thường, đầy đủ các chức năng chuyên môn. | Cái | 1
4 | 4 | Thay thế linh kiện cho máy tiệt khuẩn nhiệt độ cao Getinge (Model HS6617ER-2, SN 2113060-010-01) | - Thay thế piston đóng mở, khóa cửa buồng tiệt khuẩn cho máy tiệt khuẩn nhiệt độ cao Getinge (Model HS6617ER-2, SN 2113060-010-01) - Thời gian bảo hành ≥ 06 tháng - Máy tiệt khuẩn nhiệt độ cao sau khi sửa chữa phải hoạt động bình thường, đầy đủ các chức năng chuyên môn. | Cái | 1
5 | 5 | Sửa chữa bo mạch nguồn, bo mạch cao áp và thay bóng đèn Xenon mới cho nguồn sáng Xenon 300W Karl Storz (SN EA0653373) | - Sửa chữa bo mạch nguồn và bo mạch cao áp của nguồn sáng Xenon 300W Karl Storz (SN EA0653373) - Thay bóng đèn Xenon mới - Cân chỉnh và vệ sinh máy - Thời gian bảo hành ≥ 06 tháng - Nguồn sáng lạnh sau khi sửa chữa phải hoạt động bình thường, đầy đủ các chức năng chuyên môn. | Gói | 1
6 | 6 | Thay thế linh kiện cho máy bơm bóng đối xung Arrow (Model Autocat2, SN 100120V) | - Thay máy bơm và pin sạc cho máy bơm bóng đối xung Arrow (Model Autocat2, SN 100120V) - Thời gian bảo hành ≥ 06 tháng - Máy bơm bóng đối xung sau khi sửa chữa phải hoạt động bình thường, đầy đủ các chức năng chuyên môn. | Cái | 1