## Vật tư
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [7 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Quy cách đóng gói | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Thông tin người liên hệ
1 | 1 | Chỉ khâu không tiêu đa sợi bằng Polyester, 2/0 75cm 2 kim tròn, 1/2C 20mm | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp, đa sợi dùng trong thay van động mạch chủ, van hai lá/ ba lá - Chỉ bằng Polyester, 2/0, dài 75cm phủ silicone. - 2 Kim tròn, bằng thép AISI 300 (304), 20mm, 1/2 C - Tiệt khuẩn, đóng gọi tép/8 sợi: 4 sợi xanh, 4 sợi trắng - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA | 3 | Tép | 30 | Hộp/06tép
2 | 2 | Keo sinh học, 5ml | Keo sinh học bịt kín kẽ hở, dính bề mặt và gia cố các mô mềm trong phẫu thuật tại tim, mạch máu, phổi, sinh dục, màng cứng, tiêu hóa... - Thành phần Là protein hydrogel chứa BSA và 65% nước, được tạo thành từ huyết thanh Albumin bò (BSA) (45%) và glutaraldehyde (10%), chịu được áp lực > 450mgHg - Thể tích: 5ml - Thiết kế xylanh hai nòng và vòi bơm dạng xoắn - Tiệt khuẩn, kèm 4 đầu bơm keo - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA | 1 | ống | 11 | ống/5ml
3 | 3 | Chỉ khâu tiêu trung bình bằng polyglactin 910, đa sợi, số 1, dài 90cm, 1 Kim tròn đầu tròn dài 40mm, 1/2C | Chỉ khâu tiêu trung bình, đa sợi - Chỉ bằng polyglactin 910, cỡ chỉ số 1 dài 90cm, chịu lực 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày, tan hoàn toàn 56 - 70 ngày, được bọc 50% polyglactin 370 + 50% Calcium Stearate, chất kháng khuẩn Irgacare MP - 1 kim tròn đầu nhọn, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 40 mm 1/2C - Tiệt khuẩn. - Tiêu chuẩn ISO/ FDA | 1 | Tép | 1008 | Hộp/ 36 tép
4 | 4 | Vật liệu cầm máu tự tan bằng Gelatin 7 x 5 x 1cm | Vật liệu cầm máu tự tan - Chất liệu bằng gelatin, dạng xốp màu trắng, Độ phồng sau khi thấm hút bằng 40 lần so kích thước sản phẩm, tự tan sau 4-6 tuần. - Kích thước 7 x 5 x 1cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE/ISO | 1 | Miếng | 700 | Hộp/20 miếng
5 | 5 | Băng keo chỉ thị tiếp xúc, cỡ 1.8cm x 55m | Băng keo chỉ thị tiếp xúc dùng cho phương pháp tiệt khuẩn hơi nước; - Thiết kế mặt dưới phủ keo dán và mặt trên có in vạch chéo chỉ thị hóa học; - Kích thước: 1.8cm x 55m, dày khoảng 0.127mm; - Không chứa chì, băng keo chuyển màu đồng nhất và rõ sau tiệt khuẩn, dễ dàng bóc không để lại vết dơ trên các vật liệu đóng gói. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA | 3 | Cuộn | 90 | 1 cuộn/1 gói
6 | 6 | Dây dẫn đường niệu quản trong phẫu thuật nội soi niệu, đường kính 0.035" dài 150cm | Dây dẫn đường niệu quản trong phẫu thuật nội soi niệu - Chất liệu: lõi nitinol đàn hồi, kháng xoắn, phủ hydrophilic - Đường kính 0.035", dài 150cm - Đầu tip linh hoạt, thân cứng, hình dạng tip thẳng - Tiêu chuẩn: ISO/EC/FDA | 3 | Cái | 22 | Gói/1 cái
7 | 7 | Gạc phẫu thuật, cản quang, cỡ 10 x 10 cm, 8 lớp | Gạc phẫu thuật cản quang - Chất liệu: 100% sợi cotton, màu trắng, không hồ, mềm mịn, không gây kích ứng da - Kích thước: 10 x 10cm, 8 lớp - Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên - Tốc độ hút nước: < 5 giây - Mật độ sợi: ngang 7-9 sợi/cm, dọc 9-11 sợi/cm, có sợi cản quang - Trọng lượng: tối thiểu 23g/m2 - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | 5 | Miếng | 203000 | Gói/10 miếng
8 | 8 | Quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn tương thích máy Prismaflex | Quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn sử dụng cho người bệnh từ 20 kg trở lên, - Chất liệu màng lọc Polypropylen, có diện tích bề mặt màng lọc 0.35m², thể tích máu trong plasmafilter khoảng 41 ml, thể tích máu khoảng 125 ml, đường kính trong sợi (ướt) 330 µm, độ dày thành sợi 150 µm, hệ số lọc Albumin 0.97, IgG 1.0, Apolipoprotein B 0.95, IgM 0.92, - Chất liệu dây dẫn bằng Plasticized polyvinyl chloride (PVC) không DEHP - Túi chứa dịch thải 5 lít, bằng nhựa mềm PVC, không chứa DEHP và Latex - Tổng thể tích máu trong bộ 127ml, trọng lượng bộ khoảng 771g, lưu lượng máu tối thiểu 100 ml/phút, lưu lượng máu tối đa 400 ml/phút, - Tương thích máy Prisma flex - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE | 1 | Bộ | 8 | Thùng/ 4 bộ
9 | 9 | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc đa năng, mô dày và mô trung bình, 60mm | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc đa năng - Chất liệu titanium, 3 hàng ghim dập mỗi bên - Kích thước Chiều dài băng đạn 60mm, chiều cao ghim tương ứng 3-5mm, sau khi đóng có độ cao ghim khác nhau trong mỗi băng - Thiết kế lưỡi dao nằm trong băng đạn. - Tương thích dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ nội soi cùng hãng - Tiêu chuẩn chất lượng: CE/FDA | 4 | Cái | 18 | hộp/ 6 cái
10 | 10 | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc đa năng, 60mm | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc đa năng 60mm - Chất liệu: titanium, 6 hàng kim - Kích thước: * Chiều dài băng đạn 60mm, * Chiều cao ghim sau khi đóng 1.0/1.5/1.8/2.0mm - Tương thích dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ nội soi cùng hãng - Tiêu chuẩn chất lượng: CE/FDA | 4 | Cái | 36 | Hộp/ 12 cái
11 | 11 | Chỉ không tiêu tự nhiên bằng kén tằm Bombyx Mori, đa sợi, số 3/0, dài khoảng 58-> 60cm, không kim | Chỉ không tiêu tự nhiên, đa sợi, không kim - Chỉ bằng kén tằm Bombyx Mori 3/0, dài 60cm, thời gian chịu lực 1 năm, giới hạn độ bền kéo đứt 0.96 Kgf, phủ sáp - Tiêu chuẩn CE/ISO/FDA | 4 | Tép | 384 | Hộp/12 tép
12 | 12 | Ống thông hai đầu cong hình chữ J bằng polyurethan, cỡ 6, 7, 8Fr, dài 26cm | Ống thông hai đầu cong hình chữ J dùng để đặt nong niệu quản - Chất liệu bằng Polyurethan trơn láng, mềm - Kích cỡ: 6, 7, 8Fr, dài 26cm - Thiết kế đầu mở, cản quang, kèm cây đẩy - Thời gian đặt lưu trong cơ thể lâu ≤ 6 tháng, dẫn lưu tốt, không gây kích ứng người bệnh - Tiêu chuẩn CE | 3 | Cái | 125 | Gói/1 cái
13 | 13 | Ống dẫn lưu đường mật, thận qua da, dài 30cm | Ống dẫn lưu đường mật, thận qua da - Chất liệu bằng latex, được phủ 1 lớp ái nước, cản quang - Kích thước: đường kính 8Fr ->16Fr, dài 30cm - Số lượng lỗ trên ống ≥ 4, kích thước lỗ >2mm - Chiều dài đầu cong 5-10cm - Thiết kế hình dáng pigtail, có đánh dấu chiều dài trên thân ống, tương thích dây dẫn đường tối thiểu 0.89mm - Các bộ phận khác đi kèm: kim chọc, trocar - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA | 6 | Cái | 85 | Gói / cái
14 | 14 | Clip mạch máu cỡ 3.08x4.68mm | Clip mạch máu - Chất liệu: Titanium - Cỡ 3.08 x 4.68mm - Có cấu tạo rãnh ngăn ngừa vỡ mạch máu và tuột khi phẫu thuật. - Tiêu chuẩn CE/ISO/FDA - Hỗ trợ lắp đặt cán clip - Tương đương loại Horizon | 4 | Cái | 2025 | Vĩ/6 cái
15 | 15 | Thanh nâng ngực, kèm 02 ốc vít | Thanh nâng ngực định hình biến dạng lồng ngực, dùng trong điều trị dị tật lõm ngực, lồi ngực bẩm sinh và các dị tật vừa lồi vừa lõm - Chất liệu thép không gỉ - Thiết kế: * 2 đầu bo tròn, nhỏ thon, có 2 lỗ và khấc ở 2 đầu * 2 thanh (1 dày và 1 mỏng) ghép thành 1 bộ để định hình lồng kèm 2 ốc vít bằng titanium - Kích thước: bề rộng 10 ➔ 13mm, dài 20 ➔ 40cm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | 6 | Cái | 6 | Gói/cái (kèm 2 ốc vít)
16 | 16 | Chỉ khâu tiêu trung bình bằng polyglactin 910, đa sợi, 2/0 dài 70cm, 1 Kim tròn đầu tròn dài 26mm, 1/2C | Chỉ khâu tiêu trung bình tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng polyglactin 910, số 2/0 dài 70cm, chịu lực 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày, tan hoàn toàn 56 - 70 ngày, được bọc 50% polyglactin 370 + 50% Calcium Stearate, chất kháng khuẩn Irgacare MP - 1 kim tròn đầu tròn, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 26 mm 1/2C. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/ FDA | 3 | Tép | 612 | Hộp 36 tép
17 | 17 | Chỉ khâu tiêu chậm bằng polyglactin 910, đa sợi, 4/0 dài 70cm. 1 Kim tròn đầu tròn, dài 22mm, 1/2C | Chỉ khâu tiêu chậm tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng polyglactin 910, bọc 50% polyglactin 370 + 50% Calcium Stearate, chất kháng khuẩn Irgacare MP số 4/0 dài 70cm, chịu lực 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày, tan hoàn toàn 56 - 70 ngày - 1 kim tròn đầu nhọn bằng hợp kim Ethalloy dài 22mm, 1/2C, phủ Silicon - Đóng gói tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/ FDA | 3 | Tép | 396 | Hộp 36 tép
18 | 18 | Chỉ khâu tiêu trung bình bằng polyglactin 910, đa sợi, 3/0 dài 70cm. 1 Kim tròn đầu tròn, dài 26mm, 1/2C | Chỉ khâu tiêu trung bình tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng polyglactin 910, số 3/0 dài 70cm, chịu lực 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày, tan hoàn toàn 56 - 70 ngày, được bọc 50% polyglactin 370 + 50% Calcium Stearate, chất kháng khuẩn Irgacare MP -1kim tròn đầu nhọn, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép Ethalloy có phủ silicone, dài 26 mm 1/2C. - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/FDA | 3 | Tép | 1080 | Hộp 36 tép
19 | 19 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị bẹn mổ mở bằng polyvinylidene fluoride, ngang 5-7cm | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị bẹn mổ mở - Chất liệu polyvinylidene fluoride - Kích thước ngang 5-7cm, dọc 10-15cm - Khả năng chịu lực: ≥ 16N/cm² - Lỗ hiệu quả > 60% - Độ đàn hồi: > 20% - Kiểu dệt: lưới hoặc đan - Đóng gói: riêng lẻ, không gập đôi, tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA | 3 | Miếng | 24 | Hộp /3 miếng
20 | 20 | Gạc phẫu thuật cản quang, 30 x 40cm, 10 lớp | Gạc phẫu thuật cản quang - Chất liệu: 100% sợi cotton, màu trắng, không hồ, mềm mịn, không gây kích ứng da - Kích thước: 30 x 40cm, 10 lớp - Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên - Tốc độ hút nước: < 5 giây - Mật độ sợi: ngang 7-9 sợi/cm, dọc 9-11 sợi/cm, có sợi cản quang - Trọng lượng: tối thiểu 23g/m2 - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | 5 | Miếng | 15000 | Gói/5 miếng; Gói/2 miếng
21 | 21 | Phin lọc vi khuẩn, tương thích máy KoKo PFT | Phin lọc vi khuẩn dùng cho máy đo chức năng hô hấp KoKo PFT - Chất liệu: vỏ nhựa polystyrene, màng lọc bằng technostat modocrylic polypropylene - Đường kính trong ≥ 45mm, đường kính ngoài ≤ 48.5mm - Thể tích bên trong lọc 50ml - Hiệu suất lọc 99.9% - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Không phân nhóm | Cái | 2900 | Gói/1 cái
22 | 22 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị bẹn nội soi, bằng polyvinylidene fluoride | Lưới dùng trong điều trị thoát vị bẹn nội soi - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) - Kích thước: ngang 10-12cm, dọc 13-15cm - Lỗ hiệu quả: 65% - Khả năng chịu lực: ≥ 16N/cm², - Độ đàn hồi: 48% - Đóng gói: riêng lẻ, không gập đôi, tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE | 3 | Miếng | 18 | Hộp/ 3 miếng
23 | 23 | Gạc sạch, cỡ 30x40cm, 10 lớp | Gạc sạch, không cản quang - Chất liệu: 100% sợi cotton, màu trắng, không hồ, mềm mịn, không gây kích ứng da - Kích thước: 30 x 40cm, 10 lớp - Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên - Tốc độ hút nước: < 5 giây - Mật độ sợi: ngang 7-9 sợi/cm, dọc 9-11 sợi/cm - Trọng lượng: tối thiểu 23g/m2 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | 6 | Miếng | 15600 | Gói/30 miếng
24 | 24 | Vật liệu cầm máu, bằng Hydroxilated Poly-Vinyl Acetate, 8 x 2 x 1.5cm | Vật liệu cầm máu dùng cầm máu sau phẫu thuật mũi xoang - Chất liệu: Hydroxilated Poly-Vinyl Acetate. - Kích thước: 8 x 2 x 1.5cm - Khả năng thấm hút: tối thiểu 21 lần trọng lượng ban đầu - Được nén kép, không bị vụn - Không có xơ vải, không hóa chất, không bột, không gây hại cho môi trường - Có khả năng tương thích sinh học và cầm máu - Đóng gói tiệt khuẩn từng miếng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE | 6 | Miếng | 150 | Hộp/10 miếng
25 | 25 | Ống mẫu sử dụng đo độ đông máu trong tuần hoàn ngoài cơ thể | Ống mẫu sử dụng đo độ đông máu trong tuần hoàn ngoài cơ thể - Thành phần: có 2 kênh xác định thời gian đông máu và thay đổi Heparin, với dung dịch hỗn hợp có chứa Kaolin giúp hợp nhất với máu - Tiêu chuẩn CE - Tương thích máy đo độ đông máu ACT-Medtronic (máy bệnh viện) - Tương đương ACT Disposable Test Cartridges - Tiêu chuẩn ISO/CE/FDA | 3 | Cái | 900 | Hộp/50 cái