## Hóa chất
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Pylori test | - Phát hiện nhanh Helicobacter pylori dùng trong nội soi dạ dày. - Mẫu bệnh phẩm: màng nhầy dạ dày Độ nhạy: 90-100% Độ đặc hiệu: 98-100% Chất liệu: dạng thạch Thời gian đọc kết quả: 10-60 phút Màu sắc: Mẫu có sự hiện diện của vi khuẩn Helicobacter pylori môi trường sẽ chuyển màu sau khi ủ |  | Test | 118000
2 | 2 | Hóa chất điện di Haemoglobin | Hóa chất điện di Haemoglobin bằng phương pháp điện di mao quản 8 mao quản Thành phần tối thiểu gồm dung dịch đệm và dung dịch điện di Các bộ phận đi kèm: Cốc đựng mẫu - Dạng chất lỏng, không màu - Bảo quản: 15-30°C |  | Test | 6000
3 | 3 | Hóa chất nội kiểm điện di Haemoglobin mức bình thường | Hóa chất nội kiểm (Control) cho xét nghiệm điện di Haemoglobin mức bình thường, - Dạng bột - Bảo quản: 2-8°C . Đóng gói: ≤ 3 mL/ lọ |  | mL | 4
4 | 4 | Hóa chất nội kiểm (Control) cho xét nghiệm điện di Haemoglobin mức cao | Hóa chất nội kiểm (Control) cho xét nghiệm điện di Haemoglobin mức cao Thành phần gồm có: - Dạng bột - Bảo quản: 2-8°C - Đóng gói: ≤ 3 mL/ lọ |  | mL | 4
5 | 5 | Hóa chất nội kiểm điện di miễn dịch | Hóa chất nội kiểm (Control) cho xét nghiệm điện di miễn dịch. Thành phần gồm IgG Kappa, IgA Lambda, IgM - Dạng bột, - Bảo quản: 2-8°C - Đóng gói: ≤ 3 mL/ lọ |  | mL | 2
6 | 6 | Hóa chất điện di đạm trên hệ thống điện di 8 mao quản | Hóa chất điện di đạm (protein huyết thanh) bằng điện di mao quản tự động. Các bộ phận đi kèm: Màng lọc, cốc đựng mẫu - Dạng chất lỏng - Bảo quản: 15-30°C - Đóng gói: ≤ 400 test/ Hộp |  | Test | 2560
7 | 7 | Điện di nước tiểu trên hệ thống điện di 8 mao quản | Hóa chất điện di nước tiểu. - Dạng chất lỏng - Bảo quản: 15-30°C - Đóng gói: ≤ 200 test/ Hộp |  | Test | 300
8 | 8 | Hóa chất nội kiểm điện di đạm mức bình thường | Hóa chất nội kiểm (Control) cho xét nghiệm điện di protein. Thành phần gồm hỗn hợp huyết thanh người được xử lý bằng phương pháp làm đông khô. - Bảo quản: 2-8°C - Đóng gói: ≤ 30 mL/ Hộp |  | mL | 24
9 | 9 | Hóa chất nội kiểm điện di đạm mức bất thường | Hóa chất nội kiểm mức bất thường cho xét nghiệm điện di protein. Thành phần là hỗn hợp huyết thanh người được xử lý bằng phương pháp làm đông khô. - Bảo quản: 2-8°C - Đóng gói: ≤ 30 mL/ Hộp |  | mL | 24
10 | 10 | Dung dịch đệm rửa máy điện di | Dung dịch đệm rửa máy điện di được sử dụng để tách các loại protein bằng phương pháp điện di tự động - Bảo quản: 15-30°C - Đóng gói: ≤ 700 mL/ Hộp |  | mL | 12000
11 | 11 | Dung dịch rửa máy điện di | Dung dịch rửa máy điện di dùng để tách các loại protein bằng phương pháp điện di tự động. - Bảo quản: 15-30°C - Đóng gói: ≤ 700 mL/ Hộp |  | mL | 12000
12 | 12 | Hóa chất định danh nhóm vi khuẩn lao | - Hóa chất định danh nhóm vi khuẩn lao (Kit) kháng rifampicin do đột biến trên gen rpoB và kháng isoniazid do đột biến trên gen katG/inhA bằng kỹ thuật PCR và lai phân tử DNA - Thành phần tối thiểu gồm: NaOH, amonium, dimethyl sulfoxide, 4-nitro blue tetrazolium chloride, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate: - Bảo quản: 2-8°C và ≤ 20°C - Đóng gói: ≤ 150 test/ Hộp |  | Test | 1728
13 | 13 | Dung dịch làm sạch máy xét nghiệm miễn dịch tự động hỗ trợ chẩn đoán và tầm soát ung thư gan | Dùng làm sạch máy xét nghiệm miễn dịch tự động hỗ trợ chẩn đoán và tầm soát ung thư gan - Thành phần: Tối thiểu gồm: dung dịch kiềm có độ pH bằng 11 hoặc cao hơn - Bảo quản: 2-35°C - Đóng gói: ≤ 300 mL/ Hộp |  | mL | 2240
14 | 14 | Hóa chất xét nghiệm chẩn đoán khối u gan ác tính (AFP-L3) | AFP-L3 là xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang xác định tỷ số giữa AFP-L3% và AFP trong huyết thanh người về mặt định lượng, hỗ trợ chẩn đoán khối u gan ác tính. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kit thử AFP-L3: Kháng thể kháng AFP ở người, Kháng thể kháng AFP ở người được đánh dấu bằng thuốc nhuộm huỳnh quang, Dung dịch thuốc nhuộm huỳnh quang Khoảng đo được: AFP-L3: ≤ 0,3 ng/mL đến ≥ 2000 ng/mL. - Bảo quản: 2-10°C - Đóng gói: ≤ 200 test/ Hộp |  | Test | 2400
15 | 15 | Chất chuẩn máy cho xét nghiệm chẩn đoán khối u gan ác tính (AFP-L3 Calibrator ) | AFP-L3 Calibrator dùng chạy chuẩn AFP, AFP-L3 về mặt định lượng trong huyết thanh người. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: AFP-L3 Calibrator 1 AFP-L3 Calibrator 2 - Bảo quản: 2-10°C - Đóng gói: ≤ 20 mL/ Hộp |  | mL | 24
16 | 16 | Chất kiểm chuẩn mức cao cho xét nghiệm chẩn đoán khối u gan ác tính (AFP-L3 Control H) | Dùng để kiểm chuẩn mức cao cho AFP, AFP-L3% - Bảo quản: 2-10°C - Đóng gói: ≤ 20 mL/ Hộp |  | mL | 24
17 | 17 | Chất kiểm chuẩn mức thấp cho xét nghiệm chẩn đoán khối u gan ác tính (AFP-L3 Control L) | Dùng để kiểm chuẩn mức thấp cho test AFP, AFP-L3% - Bảo quản: 2-10°C - Đóng gói: ≤ 20 mL/ Hộp |  | mL | 24
18 | 18 | Hóa chất định lượng chẩn đoán khối u gan ác tính (PIVKA II) | PIVKA II là một xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang Tái lặp: CV <= 15%. Khoảng đo: ≤5 đến ≥ 100.000 mAU/mL - Bảo quản: 2-10°C - Đóng gói: ≤ 200 test/ Hộp |  | Test | 2400
19 | 19 | Chất chuẩn máy cho xét nghiệm chẩn đoán khối u gan ác tính (PIVKA II Calibrator) | Dùng chạy chuẩn PIVKA II về mặt định lượng trong huyết thanh người. - Thành phần gồm: Tối thiểu gồm các thành phần: Chất chuẩn PIVKA II Calibrator 1 - Bảo quản: 2-10°C - Đóng gói: ≤ 20 mL/ Hộp |  | mL | 24
20 | 20 | Chất kiểm chuẩn mức cao cho PIVKA II | Dùng kiểm chuẩn mức cao cho PIVKA II về mặt định lượng - Bảo quản: 2-10°C - Đóng gói: ≤ 20 mL/ Hộp |  | mL | 24
21 | 21 | Chất kiểm chuẩn mức thấp cho PIVKA II | Dùng kiểm chuẩn mức thấp cho PIVKA II về mặt định lượng - Bảo quản: 2-10°C - Đóng gói: ≤ 20 mL/ Hộp |  | mL | 24
22 | 22 | Khay thử định lượng AFP-L3, PIVKA II | Vật tư tiêu hao dùng để đo 3 test AFP, AFP-L3 và PIVKA II - Thành phần: tối thiểu gồm Chip Cassette - Bảo quản: nhiệt độ phòng |  | Khay | 3200
23 | 23 | Hóa chất xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung ThinPrep | Hóa chất xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung ThinPrep. Sử dụng công nghệ màng lọc. - Toàn bộ mẫu bệnh phẩm được xử lý bằng máy hoàn toàn tự động - Có chứng chỉ FDA công nhận. - Thành phần : Tối thiểu gồm các thành phần: + Dung dịch đệm bảo quản có chứa methanol, bảo quản tế bào trong vòng 6 tuần + Chổi lấy mẫu tế bào cổ tử cung: được làm bằng nhựa PE Đóng gói: ≤ 400 kit/ Hộp |  | Kit | 7200
24 | 24 | Hóa chất kiểm chuẩn của máy HbA1C | Hóa chất kiểm chuẩn của máy HbA1C - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Hemoglobin, human Potassium Cyanic - Bảo quản: nhiệt độ 2-8°C. Mục đích sử dụng: - Dùng để theo dõi độ chính xác và độ đúng của quy trình định lượng HbA1c Đóng gói: ≤ 20 mL/ Hộp |  | mL | 4
25 | 25 | Kit xét nghiệm sàng lọc và định danh đồng thời 23 loại kháng thể kháng nhân và kháng tế bào chất bằng thanh sắc ký miễn dịch | Hóa chất xét nghiệm 23 kháng thể kháng nhân. - Thành phần: Tối thiểu xác định được các thành phần: nucleosomes, dsDNA, histones, SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Mi-2 alpha, Mi-2 beta, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PML, Scl-70, PM-Scl100, PM-Scl75, RP11, RP155, gp210, PCNA, DFS70 bằng thanh sắc ký miễn dịch. - Bảo quản: 2-8 độ C - Đóng gói: ≤ 30 test/ Hộp |  | Test | 64
26 | 26 | Hóa chất sàng lọc kháng thể kháng nhân ANA bằng kỹ thuật huỳnh quang gián tiếp | Hóa chất sàng lọc kháng thể kháng nhân bằng kỹ thuật huỳnh quang gián tiếp -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể người gắn nhãn huỳnh quang, Chứng dương, Chứng âm. Độ nhạy: ≥ 91%, độ đặc hiệu ≥ 87% - Bảo quản: 2-8 độ C - Đóng gói: ≤ 100 test/ Hộp |  | Test | 1800
27 | 27 | Nội kiểm âm cho xét nghiệm sàng lọc kháng thể kháng nhân ANA bằng kỹ thuật huỳnh quang gián tiếp | Hóa chất Nội kiểm âm (negative control) cho xét nghiệm kháng thể kháng nhân bằng kỹ thuật huỳnh quang gián tiếp - Bảo quản: 2-8 độ C -Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. Đóng gói: ≤ 1 mL/ Hộp |  | Lọ | 1
28 | 28 | Nội kiểm dương sàng lọc kháng thể kháng nhân ANA bằng kỹ thuật huỳnh quang gián tiếp | Hóa chất nội kiểm dương (positive control) cho xét nghiệm kháng thể kháng nhân bằng kỹ thuật huỳnh quang gián tiếp - Bảo quản: 2-8 độ C -Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. Đóng gói: ≤ 1 mL/ Hộp |  | Lọ | 1
29 | 29 | Khay ủ đồng nhất hóa chất cần cho xét nghiệm sàng lọc kháng thể kháng nhân ANA bằng kỹ thuật huỳnh quang gián tiếp | Khay ủ đồng nhất hóa chất phục vụ cho kỹ thuật huỳnh quang gián tiếp. - Bảo quản: nhiệt độ phòng |  | Khay | 2
30 | 30 | Hóa chất xét nghiệm IIFT miễn dịch huỳnh quang gián tiếp bệnh gan tự miễn | Hóa chất xét nghiệm bệnh gan tự miễn bằng kỹ thuật huỳnh quang gián tiếp - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể người gắn huỳnh quang, Chứng dương, Chứng âm, Muối PBS pH ≤7,2 - Bảo quản: 2-8 độ C - Đóng gói: ≤ 100 test/ Hộp |  | Test | 800
31 | 31 | Hóa chất xét nghiệm IIFT miễn dịch huỳnh quang gián tiếp kháng thể kháng bạch cầu đa nhân trung tính ANCA (cANCA/ pANCA) | Hóa chất xét nghiệm kháng thể kháng bạch cầu đa nhân trung tính ANCA (pANCA/cANCA) bằng kỹ thuật huỳnh quang gián tiếp - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: kháng thể người gắn nhãn huỳnh quang, chứng dương, chứng âm - Bảo quản: 2-8 độ C - Đóng gói: ≤ 100 test/ Hộp |  | Test | 250
32 | 32 | Hóa chất xét nghiệm IIFT miễn dịch huỳnh quang gián tiếp kháng thể kháng bạch cầu đa nhân trung tính ANCA (cANCA/ pANCA) và phát hiện kháng thể kháng MPO/ PR3 | Hóa chất xét nghiệm kháng thể kháng bạch cầu đa nhân trung tính ANCA (pANCA/cANCA) và kháng thể kháng MPO/ PR3 bằng kỹ thuật huỳnh quang gián tiếp - Thành phần gồm: Tối thiểu gồm các thành phần: kháng thể người gắn nhãn huỳnh quang, chứng dương, chứng âm - Bảo quản: 2-8 độ C - Đóng gói: ≤ 100 test/ Hộp |  | Test | 300
33 | 33 | Hóa chất xét nghiệm IIFT miễn dịch huỳnh quang gián tiếp kháng thể kháng phospholipase A2 receptor (PLA2R) và Thrombospondin type-1 domain-containing protein 7A (THSD7A) bệnh viêm màng thận nguyên phát | Hóa chất xét nghiệm IIFT miễn dịch huỳnh quang gián tiếp kháng thể kháng phospholipase A2 receptor (PLA2R) và Thrombospondin type-1 domain-containing protein 7A (THSD7A) bệnh viêm màng thận nguyên phát - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: kháng thể người gắn nhãn huỳnh quang, chứng dương, chứng âm - Bảo quản: 2-8 độ C - Đóng gói: ≤ 100 test/ Hộp |  | Test | 300
34 | 34 | Hóa chất xét nghiệm IIFT miễn dịch huỳnh quang gián tiếp chẩn đoán bệnh viêm da bọng nước tự miễn pemphigus/ pemphigoid | Hóa chất xét nghiệm IIFT miễn dịch huỳnh quang gián tiếp chẩn đoán bệnh viêm da bọng nước tự miễn pemphigus/ pemphigoid - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: kháng thể người gắn nhãn huỳnh quang, chứng dương, chứng âm - Bảo quản: 2-8 độ C - Đóng gói: ≤ 100 test/ Hộp |  | Test | 300
35 | 35 | Hóa chất xét nghiệm IIFT miễn dịch huỳnh quang gián tiếp phân biệt kháng thể kháng Desmoglein1 và Desmoglein3 chẩn đoán bệnh viêm da bọng nước tự miễn pemphigus | Hóa chất xét nghiệm IIFT miễn dịch huỳnh quang gián tiếp phân biệt kháng thể kháng Desmoglein1 và Desmoglein3 chẩn đoán bệnh viêm da bọng nước tự miễn pemphigus - Thành phần gồm:Tối thiểu gồm các thành phần: kháng thể người gắn nhãn huỳnh quang, chứng dương, chứng âm - Bảo quản: 2-8 độ C - Đóng gói: ≤ 100 test/ Hộp |  | Test | 300
36 | 36 | Hóa chất xét nghiệm IIFT miễn dịch huỳnh quang gián tiếp kháng thể tự miễn thần kinh glutamate receptor (type NMDA) | Kit xét nghiệm kháng thể tự miễn thần kinh IgG (glutamate receptor type NMDA) bằng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang gián tiếp - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: kháng thể người gắn nhãn huỳnh quang, chứng dương, chứng âm. Thực hiện trên mẫu bệnh phẩm là serum, plasma, dịch não tủy. Thời gian thực hiện: 60 phút, nhiệt độ phòng - Bảo quản: 2-8 độ C - Đóng gói: ≤ 100 test/ Hộp |  | Test | 300
37 | 37 | Bộ hóa chất xét nghiệm hòa hợp tổ chức mô ghép, phát hiện HLA lớp 1 loại HLA- A | Bộ hóa chất xét nghiệm hòa hợp tổ chức mô ghép, phát hiện HLA lớp 1 loại HLA- A - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: LABType Bead Mix, Locus Specific Primer Set, Primer Set D-Mix - Đóng gói: ≤ 200 test/ Hộp |  | Test | 100
38 | 38 | Bộ hóa chất xét nghiệm hòa hợp tổ chức mô ghép, phát hiện HLA lớp 1 loại HLA- B | Bộ hóa chất xét nghiệm hòa hợp tổ chức mô ghép, phát hiện HLA lớp 1 loại HLA- B - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: LABType Bead Mix, Locus Specific Primer Set, Primer Set D-Mix - Đóng gói: ≤ 200 test/ Hộp |  | Test | 100
39 | 39 | Bộ hóa chất xét nghiệm hòa hợp tổ chức mô ghép, phát hiện HLA lớp 2 loại HLA- DRB1 | Bộ hóa chất xét nghiệm hòa hợp tổ chức mô ghép, phát hiện HLA lớp 2 loại HLA- DRB1 - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: LABType Bead Mix, Locus Specific Primer Set, Primer Set D-Mix - Đóng gói: ≤ 200 test/ Hộp |  | Test | 100
40 | 40 | Bộ sinh phẩm định danh HLA loại SSO Class II DQA1/DQB1 typing test | Bộ sinh phẩm định danh HLA loại SSO Class II DQA1/DQB1 typing test - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: LABType Bead Mix, Locus Specific Primer Set, Primer Set D-Mix - Đóng gói: ≤ 200 test/ Hộp |  | Test | 100
41 | 41 | PE liên hợp Streptavidin | PE liên hợp Streptavidin hoặc tương đương - Thành phần: Tối thiểu gồm: R-Phycoerythrin liên kết Streptavidin - Bảo quản: 2 đến 8 độ C - Đóng gói: ≤ 4 mL/ Hộp |  | mL | 1
42 | 42 | Dung dịch bảo dưỡng máy | Dung dịch bảo dưỡng máy, thiết kế để vận chuyển môi trường hoạt động máy xét nghiệm HLA - Bảo quản: Nhiệt độ phòng - Đóng gói: ≤ 30 lít/ Thùng |  | Lít | 60
43 | 43 | Hóa chất chuẩn hóa hệ thống | Hóa chất chuẩn hóa hệ thống máy xét nghiệm HLA - Bảo quản: 2-8 độ C - Đóng gói: ≤ 50 test/ Hộp |  | Test | 25
44 | 44 | Calibrator cho hệ thống | Calibrator cho hệ thống máy xét nghiệm HLA - Bảo quản: 2-8 độ C - Đóng gói: ≤ 50 test/ Hộp |  | Test | 25
45 | 45 | Chứng âm sử dụng trong xét nghiệm định danh kháng thể kháng HLA | Chứng âm sử dụng trong xét nghiệm định danh kháng thể kháng HLA - Đóng gói: ≤ 50 test/ Hộp |  | Test | 120
46 | 46 | Xét nghiệm kháng thể kháng HLA Class I và II | Xét nghiệm kháng thể kháng HLA Class I và II - Đóng gói: ≤ 200 test/ Hộp |  | Test | 100
47 | 47 | Xét nghiệm kháng thể kháng HLA Class I | Xét nghiệm kháng thể kháng HLA Class I - Đóng gói: ≤ 50 test/ Hộp |  | Test | 125
48 | 48 | Xét nghiệm kháng thể kháng HLA Class II | Xét nghiệm kháng thể kháng HLA Class II - Đóng gói: ≤ 50 test/ Hộp |  | Test | 125
49 | 49 | Sinh phẩm xét nghiệm kháng thể kháng HLA lớp 1 bằng sinh phẩm gắn kháng nguyên đơn | Sinh phẩm xét nghiệm kháng thể kháng HLA lớp 1 bằng sinh phẩm gắn kháng nguyên đơn - Đóng gói: ≤ 50 test/ Hộp |  | Test | 75
50 | 50 | Sinh phẩm xét nghiệm kháng thể kháng HLA lớp 2 bằng sinh phẩm gắn kháng nguyên đơn, phát hiện đồng thời DRB1/ DRB3,4,5/DQB1 | Sinh phẩm xét nghiệm kháng thể kháng HLA lớp 2 bằng sinh phẩm gắn kháng nguyên đơn, phát hiện đồng thời DRB1/ DRB3,4,5/DQB1 - Đóng gói: ≤ 50 test/ Hộp |  | Test | 75
51 | 51 | Hóa chất dùng trong xét nghiệm kháng thể kháng bạch cầu | Hóa chất dùng trong xét nghiệm kháng thể kháng bạch cầu - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: PE-Conjugated Goat Anti-Human IgG - Bảo quản: 2 đến 8 độ C - Đóng gói: ≤ 1500 test/ Hộp |  | Test | 1000
52 | 52 | Hóa chất xử lý mẫu cho máy xét nghiệm HLA | Hóa chất xử lý mẫu cho máy xét nghiệm HLA - Đóng gói: ≤ 50 test/ Hộp |  | Test | 50
53 | 53 | Dung dịch PBS/ Citrate (1X) sử dụng sau khi tách chiết | Dung dịch PBS/ Citrate (1X) sử dụng sau khi tách chiết - Thành phần: Tối thiểu gồm PBS/Citrate (1X) - Bảo quản: 2 đến 8 độ C - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, IVD. Đóng gói: ≤ 2000 mL/ Hộp |  | mL | 500
54 | 54 | Dung dịch kiểm chuẩn (Calibrator) AFP và CEA | Dung dịch kiểm chuẩn Calibrator, gồm 2 mức nồng độ khác nhau - Dùng cho chẩn đoán in vitro khi hiệu chuẩn các xét nghiệm sau đây: AFP và CEA - Thành phần: Sau khi hoàn nguyên, nồng độ thấp hoặc cao AFP, CEA trong dung dịch đệm BSA có sodium azide và chất bảo quản - Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 40 mL/ Hộp |  | mL | 48
55 | 55 | Cóng phản ứng sử dụng trên máy miễn dịch tự động | Cóng phản ứng sử dụng trên máy miễn dịch tự động - Cóng đo phản ứng bằng nhựa dùng 1 lần |  | Cái | 747000
56 | 56 | Hóa chất định lượng Anti-Rubella IgG (bao gồm calib) | - Định lượng bằng phương pháp hóa phát quang trực tiếp. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Kháng thể đơn dòng của chuột kháng IgG của người được đánh dấu bằng acridinium ester + Các hạt thuận từ bọc kháng thể kháng fluorescein hoạt động với kháng nguyên vi-rút rubella bất hoạt đã fuorescein hóa; + CAL: Huyết tương người âm tính và dương tính với kháng thể IgG kháng rubella đã được xử lý; các chất bảo quản - Độ nhạy: ≥98,6%, độ đặc hiệu: ≥97,2%. LoQ: ≤1,26 IU/mL - Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 150 test/ Hộp |  | Test | 1700
57 | 57 | Hóa chất kiểm chuẩn Anti-Rubella IgG CONTROL | Hóa chất kiểm chuẩn Anti-Rubella IgG CONTROL, gồm 3 mức nồng độ - Dùng cho chẩn đoán in vitro để theo dõi hiệu năng của xét nghiệm Anti-Rubella IgG. - Thành phần: Huyết tương người đã xử lý âm tính và dương tính với kháng thể rubella IgG; các chất bảo quản - Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 30 mL/ Hộp |  | mL | 64.8
58 | 58 | Đầu côn sử dụng trên máy miễn dịch tự động | Đầu côn sử dụng trên máy miễn dịch tự động - Đầu côn hút mẫu xét nghiệm bằng nhựa dùng một lần |  | Cái | 589680
59 | 59 | Ống chứa mẫu 1ml sử dụng trên máy miễn dịch tự động | Ống chứa mẫu 1ml sử dụng trên máy miễn dịch tự động - Đựng mẫu xét nghiệm. - Chất liệu bằng nhựa |  | Cái | 2200
60 | 60 | Hóa chất định lượng các thông số huyết học | Hóa chất định lượng các thông số huyết học. - Sử dụng để định lượng các thông số:Bạch cầu WBC, Hồng cầu RBC, Huyết sắc tố HGB, Thể tích khối hồng cầu HCT, Thể tích trung bình hồng cầu MCV, Huyết sắc tố trung bình hồng cầu MCH, Nồng độ huyết sắc tố trung bình hồng cầu MCHC, MCHC đo bằng phương pháp trực tiếp không phá huỷ hồng cầu CHCM, MCH đo bằng phương pháp trực tiếp không phá huỷ hồng cầu CH, Sự phân bố thể tích hồng cầu RDW, Sự phân bố nồng độ hemoglobin trong hồng cầu HDW, Tiểu cầu PLT, Thể tích trung bình tiểu cầu MPV. - Thành phần tối thiểu gồm : Sodium dodecyl sufate ; Disodium EDTA dehydrate; Tetrasodium EDTA dehydrate; Sodium chloride ; Glutaraldehyde; Hydrđộ Chloric acid - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA/ISO. |  | Lít | 456
61 | 61 | Hóa chất định lượng các thông số bạch cầu | Hóa chất định lượng các thông số bạch cầu. - Sử dụng để định lượng tối thiểu các thông số: Bạch cầu trung tính: %NEUT, #NEUT, Bạch cầu lympho: %LYMP, #LYMP, Bạch cầu mono: %MONO, #MONO, Bạch cầu ưa axit: %EOS, #EOS, Bạch cầu ưa bazo: %BASO, #BASO - Thành phần tối thiểu gồm: Sodium dodecyl sulfate ; Formaldehyde ; 4-Chloro-1-naphthol; Diethylene glycol |  | Lít | 372
62 | 62 | Hóa chất bao phủ dòng chảy của mẫu trong xét nghiệm công thức máu | Hóa chất xét nghiệm công thức máu - Bao phủ dòng chảy của mẫu, đảm bảo chỉ 1 tế bào tại 1 thời điểm có thể đi qua điểm phát hiện. Ngăn ngừa tiếp xúc giữa dòng chảy của mẫu và thành flowcell, ngăn ngừa bị tắc và làm xỉn màu flowcell. Cung cấp môi trường trong suốt về mặt quang học mà dòng chảy của mẫu có thể được tập trung rõ ràng. - Điều kiện bảo quản: 15°C - 30°C đến hạn sử dụng. - Thành phần tối thiểu gồm : Propylene glycol; Chất hoạt động bề mặt. |  | Lít | 96
63 | 63 | Máu toàn phần kiểm chuẩn xét nghiệm huyết học mức cao | Máu toàn phần kiểm chuẩn xét nghiệm huyết học mức cao - Điều kiện bảo quản: 2°C - 8°C đến hạn sử dụng. |  | mL | 160
64 | 64 | Máu toàn phần kiểm chuẩn xét nghiệm huyết học mức thấp | Máu toàn phần kiểm chuẩn xét nghiệm huyết học mức thấp - Điều kiện bảo quản: 2°C - 8°C đến hạn sử dụng. |  | mL | 160
65 | 65 | Máu toàn phần kiểm chuẩn xét nghiệm huyết học mức bình thường | Máu toàn phần kiểm chuẩn xét nghiệm huyết học mức bình thường. - Điều kiện bảo quản: 2°C - 8°C đến hạn sử dụng. |  | mL | 160
66 | 66 | Dung dịch sodium hydroxide rửa kim máy miễn dịch | Dung dịch phụ rửa kim máy miễn dịch - Thành phần: Tối thiểu gồm sodium hydroxide ≥ 0,4N - Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 100 mL/ Hộp |  | mL | 750
67 | 67 | Dung dịch đệm phosphat rửa kim máy miễn dịch | Dung dịch phụ rửa kim máy miễn dịch - Thành phần: Tối thiểu gồm muối đệm phosphat - Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 100 mL/ Hộp |  | mL | 150
68 | 68 | Dung dịch natri hypochlorit rửa kim máy miễn dịch | Dung dịch rửa kim máy miễn dịch - Thành phần tối thiểu gồm Natri hypochlorit (≤0,5%); natri hydroxit (< 0,5%) - Điều kiện bảo quản: 2–8°C - Đóng gói: ≤ 100 mL/ Hộp |  | mL | 550
69 | 69 | Dung dịch tẩy rửa hệ thống máy miễn dịch tự động | Dung dịch tẩy rửa hệ thống máy miễn dịch tự động - Sử dụng để tẩy rửa hệ thống máy - Thành phần: tối thiểu gồm Sodium hypochlorite (≤0,29%) - Điều kiện bảo quản: 2°C – 30°C - Đóng gói: ≤ 5 lít/ Hộp |  | Lít | 321
70 | 70 | Dung dịch rửa hệ thống máy miễn dịch tự động | - Dung dịch rửa dùng trong phản ứng miễn dịch. Thành phần tối thiểu gồm dung dịch muối đệm phosphat, natri azit - Điều kiện bảo quản: 28 - 30°C - Đóng gói: ≤ 5 lít/ Hộp |  | Lít | 1863
71 | 71 | Dung dịch huyết thanh dê dùng pha loãng mẫu sử dụng trên máy miễn dịch tự động | Dung dịch pha loãng mẫu sử dụng trên máy miễn dịch tự động - Dung dịch pha loãng mẫu các xét nghiệm: aHAVM, HBsII Conf, AFP, cPSA, fPSA, PSA, Rub M - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: huyết thanh dê; chất bảo quản - Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 30 mL/ Hộp |  | mL | 420
72 | 72 | Dung dịch phản ứng sử dụng trên máy miễn dịch tự động | Dung dịch phản ứng sử dụng trên máy miễn dịch tự động - Được dùng trong chẩn đoán in vitro - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Hydrogen peroxide (≤0.5%); nitric acid - Điều kiện bảo quản: 2°C – 30°C. - Đóng gói: ≤ 5 lít/ Hộp |  | Lít | 312
73 | 73 | Dung dịch phản ứng sodium hydroxide sử dụng trên máy miễn dịch tự động | Dung dịch phản ứng sử dụng trên máy miễn dịch tự động - Được dùng trong chẩn đoán in vitro - Thành phần: Tối thiểu gồm Sodium hydroxide (< 0.25 N) - Điều kiện bảo quản: 2°C – 30°C. - Đóng gói: ≤ 5 lít/ Hộp |  | Lít | 159
74 | 74 | Hóa chất định lượng tự kháng thể kháng thyroglobulin (Anti TG) | - Đo theo nguyên tắc hóa phát quang trực tiếp. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Thyroglobulin ở người được đánh dấu acridinium ester trong chất đệm; albumin huyết thanh (động vật) + Kháng thể kháng Tg đa dòng ở người liên kết với kháng thể kháng nhân đa dòng (động vật) được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong chất đệm; albumin huyết thanh (động vật) - Khoảng tuyến tính: ≤2 đến ≥1000 U/mL - Đóng gói: ≤ 150 test/ Hộp |  | Test | 1500
75 | 75 | Hóa chất kiểm chuẩn control Anti-TG | Hóa chất kiểm chuẩn control Anti-TG - Thành phần gồm kháng thể kháng Tg với 2 nồng độ khác nhau, - Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 20 mL/ Hộp |  | mL | 48
76 | 76 | Hóa chất kiểm chuẩn Calib xét nghiệm anti-TG | Hóa chất kiểm chuẩn Calib xét nghiệm anti-TG, gồm 2 mức nồng độ khác nhau - Thành phần gồm nồng độ anti‑Tg thấp hoặc cao; - Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 20 mL/ Hộp |  | mL | 16
77 | 77 | Hóa chất định lượng Triiodothyronine tự do (FT3) | - Đo theo nguyên tắc hóa phát quang trực tiếp. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Kháng thể kháng T3 đơn dòng ở chuột được đánh dấu acridinium ester + Chất tương tự T3 được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ - Khoảng tuyến tính: Từ ≤ 0,20 đến ≥20,00 pg/mL - Độ đặc hiệu: Mức độ phản ứng chéo với các chất Thyroxine, Diiodothyronine, Diiodotyrosine, Monoiodotyrosine, Reverse T3 là < 1% - Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 100 test/ Hộp |  | Test | 10620
78 | 78 | Hóa chất định lượng Thyroxine tự do (FT4) | - Đo theo nguyên tắc hóa phát quang trực tiếp. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + T4 được đánh dấu acridinium ester trong chất đệm natri barbital; + Kháng thể thỏ kháng T4 đa dòng được biotin hóa được liên kết với avidin, - Khoảng tuyến tính: ≤0,1 đến ≥12,0 ng/dL - Độ đặc hiệu: Chỉ phản ứng chéo với các chất khi L-Triiodothyronine ≥1 mg/dL, Diiodotyrosine ≥100 mg/dL, Monoiodotyrosine ≥100 mg/dL, 3,5-Diiodo-L-Thyronine ≥10 mg/dL, Reverse Triiodothyronine (rT3) ≥ 1,50 mg/dL - Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: < 300 test/ Hộp |  | Test | 56250
79 | 79 | Hóa chất định lượng hormone kích thích tuyến giáp (TSH) | Đo theo nguyên tắc hóa phát quang trực tiếp - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Albumin huyết thanh bò (BSA) kết hợp với kháng thể kháng TSH đơn dòng ở chuột được gắn nhãn acridinium ester trong dung dịch muối đệm + Kháng fluorescein đơn dòng ở chuột được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong chất đệm; chất ổn định; chất hoạt động bề mặt; các chất bảo quản. + TSH- CAL: dạng đông khô, sau khi hoàn nguyên, nồng độ hormone kích thích tuyến giáp (TSH) cao và thấp; - Khoảng tuyến tính: từ ≤0,008 đến ≥150,000 µIU/mL (mIU/L) - Độ đặc hiệu: Không phản ứng chéo với hCG ≤ 200,000 µIU/mL, FSH ≤1500 µIU/mL, và LH ≤ 600 µIU/mL - Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 200 test/ Hộp |  | Test | 54780
80 | 80 | Hóa chất kiểm chuẩn (Calibrator) FT3, T3, T4, TUp và FT4. | Hóa chất kiểm chuẩn Calibrator, gồm 2 mức nồng độ - Dùng cho chẩn đoán in vitro trong hiệu chuẩn các xét nghiệm sau đây: FT3, T3, T4, TUp và FT4. - Thành phần: triiodothyronine tự do (FT3), triiodothyronine (T3), thyroxine tự do (FT4), thyroxine (T4), protein liên kết tuyến giáp không bão hòa và theophylline ở nồng độ thấp hoặc cao ; huyết tương người; chất bảo quản; chất ổn định protein. - Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: < 30 mL/ Hộp |  | mL | 200
81 | 81 | Hóa chất định lượng hormone tuyến cận giáp (iPTH) | Đo theo nguyên tắc hóa phát quang trực tiếp - Thành phần : Tối thiểu gồm các thành phần: + Kháng thể PTH kháng nhân đơn dòng ở chuột được đánh dấu bằng acridinium ester trong dung dịch muối đệm; + Kháng thể PTH kháng nhân đơn dòng ở chuột được biotin hóa liên kết với phân tử thuận từ phủ streptavidin trong dung dịch muối đệm + PTH CAL dạng đông khô, sau khi hoàn nguyên, các mức thấp hoặc cao của peptit tổng hợp PTH nguyên vẹn - Khoảng tuyến tính: từ ≤4,6 đến ≥2000,0 pg/mL. - Độ đặc hiệu: Không phản ứng chéo với β-Cross Laps, Calcitonin, Osteocalcin - Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: < 300 test/ Hộp |  | Test | 2850
82 | 82 | Hóa chất kiểm chuẩn iPTH (QC) | Hóa chất kiểm chuẩn iPTH QC , gồm 3 mức nồng độ, dạng đông khô - Dùng cho chẩn đoán in vitro khi theo dõi độ chụm và độ chính xác của xét nghiệm PTH . - Thành phần: sau khi hòa tan, gồm peptide tổng hợp PTH nguyên vẹn ở các nồng độ khác nhau; dung dịch muối đệm; huyết tương EDTA người; chất ức chế serine protease; chất hoạt động bề mặt; chất bảo quản. - Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 30 mL/ Hộp |  | mL | 24
83 | 83 | Hóa chất định lượng Cortisol | Đo theo nguyên tắc hóa phát quang trực tiếp - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Cortisol được đánh dấu acridinium ester trong dung dịch muối đệm; + Kháng thể kháng cortisol ở thỏ được liên kết với kháng thể kháng IgG thỏ đơn dòng ở chuột được liên kết cộng hóa trị với các phân tử thuận từ trong dung dịch muối - Khoảng tuyến tính: từ ≤0,50 đến ≥75,00 µg/dL - Độ đặc hiệu: Mức độ phản ứng chéo với Aldosterone là ≤ 0,5%, với 11β‑Hydroxyprogesterone là ≤ 2%, với Allotetrahydrocortisol 100 µg/dL là ≤ 15%, với 17α‑Hydroxyprogesterone là ≤ 2%, với Androstenedione là ≤ 0,3%, với 17α‑Hydroxypregnenolone là ≤ 0,3%, với Corticosterone là ≤ 6%, với 11‑Keto‑androsterone là ≤ 0,1%, với Cortisone 100 µg/dL là ≤ 35%, - Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 300 test/ Hộp |  | Test | 8750
84 | 84 | Hóa chất kiểm chuẩn (Calibrator) cortisol, progesterone và testosterone | Hóa chất kiểm chuẩn Calibrator, gồm 2 mức nồng độ - Thành phần: Sau khi hoàn nguyên tối thiểu bao gồm cortisol, progesterone và testosterone ở nồng độ thấp hoặc cao; huyết tương người - Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 20 mL/ Hộp |  | mL | 48
85 | 85 | Hóa chất định lượng Anti-Rubella IgM (bao gồm calib) | Đo theo nguyên tắc hóa phát quang trực tiếp - Thành phần: + Kháng nguyên vi-rút rubella đã bất hoạt, được gắn nhãn acridinium ester trong chất đệm; + Kháng thể đơn dòng ở chuột kháng IgM người được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong chất đệm; + Lọ chất hiệu chuẩn Rub M CAL: Huyết tương người được xử lý dương tính với kháng thể rubella IgM; - Khoảng tuyến tính: 0,00 đến ≥15,00 Index - Độ nhạy: ≥91,0%. Độ đặc hiệu: ≥99,1%. - Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 100 test/ Hộp |  | Test | 1350
86 | 86 | Hóa chất kiểm chuẩn Anti-Rubella IgM CONTROL | Hóa chất kiểm chuẩn Anti-Rubella IgM CONTROL, gồm 2 mức nồng độ - Dùng cho chẩn đoán in vitro trong khi theo dõi việc thực hiện xét nghiệm Rub M. - Thành phần: Huyết tương người đã xử lý âm tính và dương tính với kháng thể rubella IgM; chất bảo quản - Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 30 mL/ Hộp |  | mL | 21.6
87 | 87 | Hóa chất xét nghiệm HIV Ag/Ab | Đo theo nguyên tắc hóa phát quang trực tiếp - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Kháng nguyên HIV tái tổ hợp và kháng thể kháng HIV đơn dòng ở chuột được gắn nhãn acridinium ester trong chất đệm; albumin huyết thanh bò; IgG chuột; + Các vi hạt thuận từ phủ streptavidin được hình thành trước bằng kháng nguyên HIV được gắn biotin và kháng thể kháng HIV đơn dòng ở chuột được gắn biotin trong chất đệm; + Lọ chất hiệu chuẩn CHIV CAL nồng độ thấp: Huyết thanh dê đã khử hoạt tính nhiệt; + Lọ chất hiệu chuẩn CHIV CAL nồng độ cao: Huyết tương người đã xử lý âm tính với kháng thể kháng HIV và được pha với các kháng thể kháng HIV - Khoảng tuyến tính: từ ≤0,05 đến ≥12,00 Index - Độ nhạy: 100,0%. Độ đặc hiệu: ≥ 99,74%. - Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 200 test/ Hộp |  | Test | 18700
88 | 88 | Hóa chất kiểm chuẩn HIV QC | Hóa chất kiểm chuẩn HIV QC, gồm 4 mức nồng độ - Dùng cho chẩn đoán in vitro khi theo dõi việc thực hiện xét nghiệm CHIV. - Thành phần gồm: Huyết tương người đã xử lý không phản ứng với HIV, phản ứng với HIV‑1, phản ứng với HIV‑2 và phản ứng với kháng nguyên p24 HIV - Điều kiện bảo quản: 2–8°C. Đóng gói: ≤ 40 mL/ Hộp |  | mL | 200
89 | 89 | Hóa chất định lượng kháng thể kháng Treponema pallidum (Syphilis TP) | - Đo theo nguyên tắc hóa phát quang trực tiếp. Thành phần: + Pha rắn gồm các vi hạt thuận từ phủ streptavidin được tạo sẵn bằng kháng nguyên tái tổ hợp có gắn biotin và kháng nguyên khác tái tổ hợp có gắn biotin trong chất đệm; chất hoạt tính bề mặt; gamma globulin bò; huyết thanh dê; chất bảo quản + Hộp Thuốc thử phụ: gồm Kháng nguyên tái tổ hợp được gắn nhãn acridinium ester trong chất đệm; chất hoạt tính bề mặt;huyết thanh dê; chất bảo quản + Lọ chất hiệu chuẩn Syph CAL: gồm Huyết tương người dương tính với kháng thể Treponema pallidum; - Khoảng tuyến tính: ≤0,10 đến ≥45,00 Index - Độ nhạy: ≥ 99,8%. Độ đặc hiệu: ≥99,7%. LoD: NA. LoQ: NA - Điều kiện bảo quản: 2–8°C. Đóng gói: ≤ 250 test/ Hộp |  | Test | 9000
90 | 90 | Chất chuẩn Syphilis QC | Chất chuẩn Syphilis QC, gồm 2 mức nồng độ - Dùng cho chẩn đoán in vitro khi theo dõi việc thực hiện xét nghiệm Syph. - Thành phần: Huyết tương người đã xử lý âm tính và dương tính với kháng thể Treponema pallidum; chất bảo quản - Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 40 mL/ Hộp |  | mL | 168
91 | 91 | Hóa chất định lượng HAV (IgM) | - Đo theo nguyên tắc hóa phát quang trực tiếp. Thành phần: + Thuốc thử: gồm phân đoạn kháng thể kháng HAV đơn dòng ở chuột được đánh dấu acridinium ester trong chất đệm; albumin huyết thanh bò; chất hoạt động bề mặt; natri azit; chất bảo quản + Pha rắn gồm các vi hạt thuận từ phủ streptavidin trong chất đệm; albumin huyết thanh bò; chất hoạt động bề mặt; natri azit; chất bảo quản + Thuốc thử phụ trong giếng gồm virus viêm gan A bất hoạt đã tinh sạch ở người trong chất đệm; albumin huyết thanh bò; chất hoạt động bề mặt; natri azit; chất bảo quản. + Gói thuốc thử phụ aHAVM gồm kháng thể kháng IgM người đơn dòng ở chuột được gắn biotin trong chất đệm; albumin huyết thanh bò; IgG chuột; chất hoạt tính bề mặt; natri azit; chất bảo quản + aHAVM CAL gồm huyết tương người đã xử lý dương tính với các kháng thể IgM kháng HAV; chất bảo quản - Khoảng tuyến tính: từ ≤ 0,02 đến ≥7,00 S/CO. Độ nhạy: ≥ 99,8%. Độ đặc hiệu: ≥ 99,8% - LoD: NA. LoQ: NA. Điều kiện bảo quản: 2–8°C. Đóng gói: ≤ 200 test/ Hộp |  | Test | 1800
92 | 92 | Hóa chất kiểm chuẩn HAV IgM QC | Hóa chất kiểm chuẩn HAV IgM QC, gồm 2 mức nồng độ - Dùng cho chẩn đoán in vitro khi theo dõi việc thực hiện xét nghiệm aHAVM. - Thành phần: huyết tương người đã xử lý âm tính và dương tính với kháng thể IgM kháng HAV; chất bảo quản. - Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 40 mL/ Hộp |  | mL | 84
93 | 93 | Hóa chất định lượng kháng vi-rút viêm gan A (kháng HAV toàn phần) | Đo theo nguyên tắc hóa phát quang trực tiếp '- Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần + Kháng thể kháng HAV đơn dòng ở chuột được đánh dấu acridinium +Streptavidin được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong chất đệm photphat + CAL: gồm huyết tương người đã xử lý dương tính với kháng thể kháng HAV - Khoảng tuyến tính: từ 0,00 đến ≥100,00 mIU/mL. Độ nhạy: ≥99,0% - Độ đặc hiệu: ≥ 99,8%. Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 200 test/hộp |  | Test | 1200
94 | 94 | Hóa chất kiểm chuẩn HAV toàn phần QC | Hóa chất kiểm chuẩn HAV toàn phần QC, gồm 2 mức nồng độ - Dùng cho chẩn đoán in vitro khi theo dõi việc thực hiện xét nghiệm aHAVT. - Thành phần: huyết tương người đã xử lý âm tính và dương tính với kháng thể kháng HAV; natri azit. - Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 40 mL/hộp |  | mL | 56
95 | 95 | Hóa chất định lượng Anti-HBe | Đo theo nguyên tắc hóa phát quang trực tiếp '- Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần + Kháng thể kháng HBe đơn dòng ở chuột được đánh dấu acridinium + Kháng thể kháng HBe đơn dòng ở chuột được gắn biotin kết hợp với các vi hạt thuận từ phủ streptavidin + aHBe chất chuẩn gồm huyết tương người đã xử lý dương tính với kháng thể kháng kháng nguyên HBe; - Độ nhạy: ≥ 99%. Độ đặc hiệu: ≥ 99% - Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 100 test/hộp |  | Test | 1700
96 | 96 | Hóa chất kiểm chuẩn Anti-Hbe QC | Hóa chất kiểm chuẩn Anti-Hbe QC - Dùng cho chẩn đoán in vitro khi theo dõi việc thực hiện xét nghiệm aHBe. - Thành phần gồm huyết tương người đã xử lý âm tính và dương tính với kháng thể kháng kháng nguyên HBe; natri azit; chất bảo quản. - Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 60 mL/hộp |  | mL | 160
97 | 97 | Hóa chất định lượng HBc toàn phần | Đo theo nguyên tắc hóa phát quang trực tiếp '- Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần + Kháng nguyên lõi viêm gan B tái tổ hợp được đánh dấu acridinium ester + Các vi hạt thuận từ phủ streptavidin được tạo sẵn bằng HBcAg tái tổ hợp được gắn biotin trong chất đệm + HBcT CAL huyết tương người đã xử lý dương tính với kháng thể HBc; albumin huyết thanh bò; các chất bảo quản. - Độ nhạy: ≥99,8%. Độ đặc hiệu: ≥99,8%. - Điều kiện bảo quản: 2–8°C |  | Test | 1200
98 | 98 | Hóa chất kiểm chuẩn HBc toàn phần QC | Hóa chất kiểm chuẩn HBc toàn phần QC - Dùng cho chẩn đoán in vitro khi theo dõi việc thực hiện xét nghiệm Hbc toàn phần. - Thành phần: huyết tương người đã xử lý âm tính và dương tính với kháng thể kháng nguyên lõi viêm gan B; natri azit; chất bảo quản. - Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 40 mL/hộp |  | mL | 56
99 | 99 | Hóa chất định lượng AHBs | Đo theo nguyên tắc hóa phát quang trực tiếp '- Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần + Kháng nguyên bề mặt viêm gan B của người đã bất hoạt được đánh dấu bằng acridinium ester trong dung dịch đệm + Kháng nguyên bề mặt viêm gan B tái tổ hợp được liên kết cộng hóa trị với các hạt từ latex trong dung dịch đệm protein + CAL: Huyết tương người đã xử lý dương tính với các kháng thể kháng HbsAg - Khoảng tuyến tính: từ ≤3,1 đến ≥1000,0 mIU/mL. Độ nhạy : ≥99% - Độ đặc hiệu: ≥ 99%. LoD: ≤2,9 mIU/mL. - Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 500 test/hộp |  | Test | 99100
100 | 100 | Chất chuẩn Anti HBS QC | Chất chuẩn Anti HBS QC - Dùng cho chẩn đoán in vitro trong việc theo dõi hiệu năng của xét nghiệm aHBs2. - Thành phần: huyết tương người đã xử lý âm tính và dương tính với các kháng thể kháng HBsAg; chất bảo quản. - Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 60 mL/hộp |  | mL | 280
101 | 101 | Hóa chất định lượng kháng thể immunoglobulin G (IgG) kháng vi-rút viêm gan C (AHCV (IgG) | - Đo theo nguyên tắc hóa phát quang trực tiếp. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Kháng thể đơn dòng kháng IgG của động vật được đánh dấu bằng acridinium ester + Các vi hạt thuận từ được bọc bằng streptavidin + CAL gồm huyết tương người đã xử lý âm tính và dương tính với kháng thể kháng HCV - Khoảng tuyến tính: Độ nhạy: 100%. Độ đặc hiệu: 100% - Điều kiện bảo quản: 2–8°C. |  | Test | 104400
102 | 102 | Chất chuẩn AHCV QC kit | Chất chuẩn AHCV QC, gồm 2 mức nồng độ - Dùng cho chẩn đoán in vitro trong khi theo dõi việc thực hiện xét nghiệm aHCV - Thành phần: huyết tương người đã xử lý âm tính và dương tính với kháng thể kháng HCV; natri azit; chất bảo quản. - Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 40 mL/hộp |  | mL | 196
103 | 103 | Hóa chất định lượng kháng nguyên e của vi-rút viêm gan B (HBeAg) | - Đo theo nguyên tắc hóa phát quang trực tiếp. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Kháng thể kháng HBe đơn dòng ở chuột được đánh dấu acridinium-ester + Các vi hạt thuận từ phủ Streptavidin + CAL - Khoảng tuyến tính: ≤0,05 đến ≥1000,00 Index. Độ nhạy: ≥ 99,8%. Độ đặc hiệu: ≥ 99,8% -Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 100 test/hộp |  | Test | 9500
104 | 104 | Hóa chất kiểm chuẩn HBeAG (control âm và dương) | - Thành phần : + Chất kiểm chuẩn HBeAg âm tính: huyết tương người đã xử lý âm tính với HBeAg; + Chất kiểm chuẩn HBeAg dương tính: rHBeAg; albumin huyết thanh bò; chất đệm; - Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 60 mL/hộp |  | mL | 240
105 | 105 | Hóa chất định lượng kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg II Reagent) | Đo theo nguyên tắc hóa phát quang trực tiếp '- Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần + Kháng thể kháng HBsAg đơn dòng ở chuột được đánh dấu acridinium ester + Các hạt latex từ tính phủ Streptavidin trong chất đệm; + CAL: CAL L: chất đệm; natri azit CAL H: HBsAg đã lọc sạch ở người; chất đệm; natri azit - Khoảng tuyến tính: từ ≤ 0,1 đến ≥1000,0 Index. Độ nhạy: 100%. Độ đặc hiệu: ≥ 99,8% - Điều kiện bảo quản: 2–8°C. |  | Test | 117400
106 | 106 | Chất chuẩn HBsAg QC | Chất chuẩn HBsAg QC, gồm 2 mức nồng độ - Dùng cho chẩn đoán in vitro khi theo dõi việc thực hiện các xét nghiệm HBsAg - Thành phần: huyết tương người âm tính và dương tính với HBsAg; - Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 60 mL/hộp |  | mL | 360
107 | 107 | Hóa chất định lượng IgE toàn phần | - Đo theo nguyên tắc hóa phát quang trực tiếp. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Kháng thể IgE kháng nhân ở dê được đánh dấu acridinium ester + Kháng thể IgE kháng nhân ở chuột được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong chất đệm - Khoảng tuyến tính: ≤1,5 đến ≥3000,0 IU/mL - Độ đặc hiệu: Mức độ phản ứng chéo thấp với IgG ≤15 mg/mL, IgA ≤ 4 mg/mL, IgM ≤6 mg/mL - LoD: ≤ 1,4 IU/mL. Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 100 test/hộp |  | Test | 6200
108 | 108 | Hóa chất kiểm chuẩn CAL Total IgE | Hóa chất kiểm chuẩn CAL Total IgE, gồm 2 mức nồng độ - Dùng cho chẩn đoán in vitro trong hiệu chuẩn xét nghiệm tIgE - Thành phần: sau khi hoàn nguyên, gồm IgE ở người với nồng độ cao hoặc thấp; - Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 10 mL/hộp |  | mL | 16
109 | 109 | Hóa chất định lượng Homocystein | - Đo theo nguyên tắc hóa phát quang trực tiếp. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Kháng thể kháng SAH đơn dòng ở chuột được đánh dấu acridinium ester + Các hạt thuận từ liên kết cộng hóa trị SAH trong đệm phosphate; - Khoảng tuyến tính: ≤0,50 đến ≥65,00 µmol/L - Độ đặc hiệu: phản ứng chéo với Adenosine ≤ 900µmol/L, S-adenosyl-L-methionine ≤ 80µmol/L, L-Cystathionine ≤ 500µmol/L, L-Cysteine ≤ 8000µmol/L, L-methionine ≤ 800µmol/L, Glutathione ≤ 500µmol/L, NAD ≤ 1000µmol/L, Homđộ Cysteine Thiolactone ≤ 50µmol/L - LoD: ≤ 0,67 μmol/L. Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 200 test/hộp |  | Test | 2400
110 | 110 | Hóa chất kiểm chuẩn Cal Homocysteine | - Thành phần: S‑adenosylhomocysteine, gồm 2 mức nồng độ, nồng độ thấp hoặc cao; - Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 10 mL/hộp |  | mL | 16
111 | 111 | Hóa chất định lượng CA 19-9 | Đo theo nguyên tắc hóa phát quang trực tiếp - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần + Kháng thể kháng CA 19‑9 đơn dòng ở chuột được đánh dấu acridinium ester + Kháng thể kháng CA 19‑9 đơn dòng ở chuột được liên kết cộng hóa trị với các vi hạt thuận từ trong chất đệm + CAL: dạng đông khô, sau khi hoàn nguyên, nồng độ CA 19‑9 cao hoặc thấp - Khoảng tuyến tính: ≤1,20 đến ≥700,00 U/mL. - LoD: ≤ 3,99 U/mL. Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 300 test/ Hộp |  | Test | 11800
112 | 112 | Hóa chất định lượng CEA Reagent | Đo theo nguyên tắc hóa phát quang trực tiếp '- Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Kháng thể kháng CEA đa dòng ở thỏ được gắn acridinium ester + Kháng thể kháng CEA đơn dòng ở chuột được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ - Khoảng tuyến tính: ≤ 0,50 đến ≥100,00 ng/mL (µg/L) - Độ nhạy: ≤ 0,26 ng/mL - LoD: ≤0,88 ng/mL. Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 200 test/ Hộp |  | Test | 27600
113 | 113 | Hóa chất định lượng alpha-fetoprotein (AFP) | Đo theo nguyên tắc hóa phát quang trực tiếp - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Kháng thể thỏ đa dòng kháng AFP được đánh dấu acridinium ester + Kháng thể chuột đơn dòng kháng AFP liên kết cộng hóa trị với các hạt phân tử thuận từ - Khoảng tuyến tính: từ ≤1,3 đến ≥ 1000,0 ng/mL. Độ nhạy: ≤1,3 ng/mL - Độ đặc hiệu: Không phản ứng chéo với α1‑glycoprotein, α1‑antitrypsin, α‑globulin, ceruloplasmin, hCG kích thích tố màng đệm, gamma‑globulin, transferrin, luteotropic hormone, fetal hemoglobin, và pregnancy-associated glycoprotein - LoD: ≤1,8 ng/mL. LoQ: ≤4,5 ng/mL. Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 200 test/ Hộp |  | Test | 42500
114 | 114 | Dung dịch kiểm chuẩn Calibrator AFP và CEA | - Dung dịch kiểm chuẩn Calibrator AFP và CEA, gồm 2 mức nồng độ - Thành phần: Sau khi hoàn nguyên, bao gồm alphafetoprotein và kháng nguyên carcinoembryonic ở nồng độ thấp hoặc cao - Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 20 mL/ Hộp |  | mL | 88
115 | 115 | Hóa chất Định lượng CA 125 | Đo theo nguyên tắc hóa phát quang trực tiếp '- Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Kháng thể kháng CA 125 đơn dòng ở chuột được đánh dấu acridinium ester + Kháng thể kháng fluorescein đơn dòng ở chuột được liên kết với các hạt thuận từ - Khoảng tuyến tính: từ ≤ 2,0 đến ≥ 600,0 U/mL. Độ nhạy: ≤1,2 U/mL - LoD: ≤4,0 U/mL. - Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 600 test/ Hộp |  | Test | 10000
116 | 116 | Dung dịch kiểm chuẩn Calibrator CA 125 | Dung dịch kiểm chuẩn Calibrator CA 125, gồm 2 mức nồng độ - Dùng cho chẩn đoán in vitro trong hiệu chuẩn xét nghiệm CA 125. - Thành phần: nồng độ CA 125 thấp hoặc cao - Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 20 mL/ Hộp |  | mL | 64
117 | 117 | Hóa chất định lượng CA 15-3 theo nguyên tắc hóa phát quang trực tiếp | - Đo theo nguyên tắc hóa phát quang trực tiếp. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần + Kháng thể đơn dòng ở chuột được đánh dấu acridinium ester + Kháng thể bắt cặp đơn dòng ở chuột được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ - Khoảng tuyến tính: từ ≤ 0,5 đến ≥ 200,0 U/mL. - Không phản ứng chéo - LoD: ≤ 1,9 U/mL. - Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 300 test/ Hộp |  | Test | 9000
118 | 118 | Dung dịch kiểm chuẩn Calibrator CA 15-3 | Dung dịch kiểm chuẩn Calibrator CA 15-3 - Dùng cho chẩn đoán in vitro trong hiệu chuẩn xét nghiệm CA 15‑3. - Thành phần: sau khi hoàn nguyên, bao gồm nồng độ CA 15‑3 thấp hoặc cao - Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 20 mL/ Hộp |  | mL | 64
119 | 119 | Hóa chất định lượng PSA theo nguyên tắc hóa phát quang trực tiếp | - Đo theo nguyên tắc hóa phát quang trực tiếp. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Kháng thể kháng PSA đa dòng ở dê được đánh dấu acridinium ester + Kháng thể kháng PSA đơn dòng ở chuột được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ - Khoảng tuyến tính: từ ≤ 0,01 đến ≥ 100,00 ng/mL (µg/L) - Độ nhạy: ≤ 0,01 ng/mL (µg/L). Độ đặc hiệu: Không phản ứng chéo - LoQ: ≤ 0,02 ng/mL. - Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 600 test/ Hộp |  | Test | 17500
120 | 120 | Dung dịch kiểm chuẩn Calibrator PSA | - Thành phần: PSA, gồm 2 mức nồng độ, với nồng độ thấp hoặc cao; - Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 20 mL/ Hộp |  | mL | 32
121 | 121 | Hóa chất định lượng PSA tự do theo nguyên tắc hóa phát quang trực tiếp | - Đo theo nguyên tắc hóa phát quang trực tiếp. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Kháng thể chuột đơn dòng kháng PSA được đánh dấu acridinium ester + Kháng thể chuột đơn dòng kháng fPSA được liên kết với các hạt phân tử thuận từ - Khoảng tuyến tính: từ ≤ 0,01 đến ≥ 25,00 ng/mL (µg/L). Độ nhạy: ≥ 86,0% - LoQ: ≤ 0,01 ng/mL - Điều kiện bảo quản: 2–8°C - Đóng gói: ≤ 100 test/ Hộp |  | Test | 4500
122 | 122 | Dung dịch kiểm chuẩn Calibrator PSA tự do | - Thành phần: sau khi hoàn nguyên, bao gồm 2 mức nồng độ, nồng độ thấp hoặc cao của fPSA - Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 20 mL/ Hộp |  | mL | 32
123 | 123 | Hóa chất định lượng Ferritin theo nguyên tắc hóa phát quang trực tiếp | - Đo theo nguyên tắc hóa phát quang trực tiếp. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Kháng thể kháng ferritin đa dòng ở dê được đánh dấu acridinium ester + Kháng thể kháng ferritin đơn dòng ở chuột được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ - Khoảng tuyến tính: từ ≤ 0,5 đến ≥1650,0 ng/mL. - LoQ :≤ 5 ng/mL - Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 200 test/ Hộp |  | Test | 10300
124 | 124 | Dung dịch kiểm chuẩn Calibrator VitB12 và Ferritin | - Dung dịch kiểm chuẩn Calibrator VitB12 và Ferritin, gồm 2 mức nồng độ - Thành phần: Sau khi hoàn nguyên, bao gồm vitamin B12 và ferritin ở nồng độ thấp hoặc cao; - Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 40 mL/ Hộp |  | mL | 100
125 | 125 | Hóa chất định lượng NT-Pro BNP theo nguyên tắc hóa phát quang trực tiếp | - Đo theo nguyên tắc hóa phát quang trực tiếp. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Kháng thể kháng NT-Pro BNP kháng nhân đơn dòng ở cừu được gắn nhãn acridinium ester + Các hạt thuận từ streptavidin trong chất đệm + PBNP CAL dạng đông khô, sau khi hoàn nguyên, nồng độ kháng nguyên NT-proBNP thấp hoặc cao trong chất đệm; albumin huyết thanh bò; chất bảo quản. - Khoảng tuyến tính: ≤35 đến ≥35,000 pg/mL - LoD: ≤ 20 pg/mL. LoQ: ≤ 18 pg/mL. Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 200 test/ Hộp |  | Test | 4500
126 | 126 | Hóa chất tạo độ ẩm sử dụng trên máy miễn dịch tự động | Hóa chất tạo độ ẩm sử dụng trên máy miễn dịch tự động (gói tạo độ ẩm) - Tạo độ ẩm khoang chứa thuốc thử |  | Gói | 35
127 | 127 | Hóa chất định lượng PCT theo nguyên tắc hóa phát quang trực tiếp | - Đo theo nguyên tắc hóa phát quang trực tiếp. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần + Kháng thể kháng PCT đơn dòng ở chuột được đánh dấu acridinium ester + Kháng thể kháng fluorescein đơn dòng ở chuột được phủ các hạt thuận từ trong chất đệm + PCT CAL đông khô, PCT tái tổ hợp; - Khoảng tuyến tính: ≤ 0,05 đến ≥50,00 ng/mL. LoD: ≤ 0,02 |  | Test | 6500
128 | 128 | Hóa chất kiểm chuẩn PCT QC | Hóa chất kiểm chuẩn PCT QC, gồm 2 mức nồng độ - Sử dụng cho chẩn đoán in vitro trong khi theo dõi độ chụm và độ chính xác của xét nghiệm PCT. - Thành phần: sau khi hoàn nguyên, gồm các nồng độ PCT khác nhau; huyết tương người đã xử lý - Điều kiện bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 20 mL/ Hộp |  | mL | 16
129 | 129 | Hóa chất tái khởi động quá trình đông máu | Hóa chất tái khởi động quá trình đông máu - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: chứa CaCl2, sodium azide - NaN3 - Bảo quản: 2-8độ C |  | Test | 1200
130 | 130 | Hóa chất kích hoạt đông máu con đường nội sinh | Hóa chất kích hoạt đông máu con đường nội sinh - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Thromboplastin phospholipid, ellagic acid - Bảo quản: 2-8 độ C |  | Test | 700
131 | 131 | Hóa chất ức chế hệ tiêu sợi huyết | Hóa chất ức chế hệ tiêu sợi huyết - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: tranexamic acid, CaCl2 - Bảo quản: 2-8độ C |  | Test | 200
132 | 132 | Hóa chất kích hoạt đông máu con đường ngoại sinh | Hóa chất kích hoạt đông máu con đường ngoại sinh - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: yếu tố tái tổ hợp mô Tissue factor và phospholipid, chất ức chế heparin - Bảo quản: 2-8 độ C |  | Test | 1200
133 | 133 | Hoá chất ức chế tiểu cầu | Hóa chất ức chế tiểu cầu -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: chứa cytđộ Chalasin D / DMSO và CaCl2 - Bảo quản: 2-8 độ C |  | Test | 400
134 | 134 | Hóa chất ức chế heparin | Hóa chất ức chế heparin - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Lọ đông khô: chứa heparinase I chiết xuất từ vi khuẩn flavobacteria. + Lọ pha loãng: có chứa dung môi calcium và sodium azide NaN3. - Bảo quản: 2-8độ C |  | Test | 140
135 | 135 | Chén đựng mẫu sạch và que khuấy cho xét nghiệm Rotem | Chén đựng mẫu máu xét nghiệm và que khuấy - Thành phần: nhựa y tế, bề mặt được xử lý đặc biệt hỗ trợ sự kết dính của các tập hợp tiểu cầu và fibrin. Đường kính cup: ≥ 8mm, đường kính pin: ≥ 6mm |  | Cái | 2200
136 | 136 | Đầu côn 320µl sử dụng trên máy cho xét nghiệm Rotem | Đầu côn hút máu và hóa chất - Đầu côn được thiết kế tương thích pipette tự động trên máy, không chứa DNase, RNase, endotoxin. - Thể tích hút mẫu máu và hóa chất ≥320µl |  | Cái | 11520
137 | 137 | Bộ kit chuẩn máy mức bình thường cho xét nghiệm Rotem | Bộ kít chuẩn máy mức bình thường - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Lọ đông khô - điều chế từ plasma người chống đông bằng sodium citrate. Lọ pha loãng: bao gồm chất ổn định, chất đệm. - Bảo quản: 2-8độ C |  | Test | 200
138 | 138 | Bộ kit chuẩn máy mức bất thường cho xét nghiệm Rotem | Bộ kít chuẩn máy mức bất thường - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Lọ đông khô: điều chế từ plasma người chống đông bằng sodium citrate. Lọ pha loãng: bao gồm chất ổn định, chất đệm. - Bảo quản: 2-8độ C |  | Test | 200
139 | 139 | Xét nghiệm Panel 1 Viet miễn dịch định lượng dị ứng trên mẫu huyết thanh/ huyết tương với 20 dị nguyên cấy sẵn trên màng. | Xét nghiệm Panel 1 Viet Xét nghiệm miễn dịch enzyme trên màng miễn dịch nitrocellulose để phát hiện định lượng các kháng thể IgE đặc hiệu với chất gây dị ứng trong huyết thanh và huyết tương (citrate). - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Membrane; Wash 25X; Antibody - Bảo quản: 2-8°C |  | Test | 1670
140 | 140 | Xét nghiệm Panel 4 miễn dịch định lượng dị ứng trên mẫu huyết thanh/ huyết tương với 20 dị nguyên cấy sẵn trên màng. | Xét nghiệm Panel 4 Xét nghiệm miễn dịch enzyme trên màng miễn dịch nitrocellulose để phát hiện định lượng các kháng thể IgE đặc hiệu với chất gây dị ứng trong huyết thanh và huyết tương - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Membrane; Wash 25x; Antibody - Bảo quản: 2-8°C |  | Test | 700
141 | 141 | Dung dịch kiểm chuẩn CK-MB Calibrator | Chất chuẩn cho xét nghiệm CK-MB. - Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô chứa creatine kinase-MB isoenzyme - Bảo quản: chưa mở bảo quản ở 2-8°C. - Đóng gói: ≤ 10 mL/ hộp - Phù hợp với hóa chất CK-MB |  | mL | 8
142 | 142 | Dung dịch kiểm chuẩn CK-MB Control mức thấp | Chất kiểm chuẩn mức 1 cho xét nghiệm CK-MB. - Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô chứa creatine kinase-MB isoenzyme - Bảo quản: chưa mở bảo quản ở 2-8°C. Đóng gói: ≤ 18 mL/ hộp - Phù hợp với hóa chất CK-MB |  | mL | 48
143 | 143 | Dung dịch kiểm chuẩn CK-MB Control mức cao | Chất kiểm chuẩn mức 2 cho xét nghiệm CK-MB. - Thành phần: Huyết thanh người đông khô chứa creatine kinase-MB isoenzyme. - Bảo quản: chưa mở bảo quản ở 2-8°C. - Đóng gói: ≤ 10 mL/ hộp - Phù hợp với hóa chất CK-MB |  | mL | 48
144 | 144 | Hóa chất kiểm chuẩn Calibrator điện giải nước tiểu | Chất chuẩn nước tiểu mức thấp và cao - Thành phần: mức thấp Na+ (Thấp) 55±5 mmol/L, (Cao) 220±20 mmol/L; K+ (Thấp ) 11±1 mmol/L, (Cao) 110±10 mmol/L; Cl- (Thấp) 55±5 mmol/L, (Cao) 198±18 mmol/L; Chất bảo quản - Bảo quản: 2-25°C. - Đóng gói: ≤ 500 mL/ hộp - Chất chuẩn gồm 2 mức |  | mL | 1200
145 | 145 | Hóa chất định lượng Prealbumin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Prealbumin; dải đo: từ ≤ 0,03 đến ≥ 0,8 g/L; phương pháp: Immunoturbidimetric (đo độ đục miễn dịch). - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Dung dịch các polymers trong phosphate buffered saline; Kháng thể thỏ kháng prealbumin người dao động - Bảo quản: 2–8°C. Sau khi mở - Đóng gói: ≤ 500 mL/ hộp - LOD ≤ 0,0022±0,0002 g/L - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥7 test |  | mL | 258
146 | 146 | Dung dịch rửa chứa hypochlorite sử dụng cho hệ thống sinh hóa tự động | Dung dịch rửa 1 sử dụng cho hệ thống sinh hóa tự động - Thành phần: Tối thiểu gồm thành phần hypochlorite - Bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 500 mL/ bình |  | mL | 4200
147 | 147 | Dung dịch rửa chứa Sodium Hydroxide sử dụng cho hệ thống sinh hóa | Dung dịch rửa 2 sử dụng cho hệ thống sinh hóa - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Sodium Hydroxide; Genapol X080 ; Sulfonic acids; muối natri - Bảo quản: 2–25°C. - Đóng gói: ≤ 20 lít/ thùng |  | Lít | 2370
148 | 148 | Hóa chất định lượng Calcium arsenazo | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Calci; dải đo: từ ≤ 1 đến ≥ 5 mmol/L; phương pháp: Arsenazo 3, bước sóng 660/700 nM . - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Imidazole, Arsenazo III, Triton X-100 - Bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 200 mL/ hộp - LOD ≤ 0,033±0,003 mmol/L - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥58 test |  | mL | 7308
149 | 149 | Hóa chất định lượng Triglyceride trên máy tự động | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglyceride; dải đo: từ ≤ 0,1 đến ≥ 11,3 mmol/L; phương pháp: GPO-POD; bước sóng 660/800 nM. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Mg2+; MADB; 4-Aminoantipyrine; ATP; Lipases; Glycerol kinase ; Peroxidase; Ascorbate oxidase; Glycerol-3-phosphate oxidase - Bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 500 mL/ hộp - LOD ≤ 0,011±0,001 mmol/L - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥12 test |  | mL | 38900
150 | 150 | Cơ chất phát quang dùng cho hệ thống miễn dịch | Cơ chất phát quang Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Lumi-Phos 530 (dung dịch đệm chứa chất dioxetan Lumigen PPD, chất huỳnh quang Bảo quản: 2-8˚C Đóng gói: ≤ 600 mL/ hộp |  | mL | 61360
151 | 151 | Hóa chất định lượng kháng thể TPO | Hóa chất định lượng TPO Antibody. Đánh giá chức năng tuyến giáp Công dụng: Hóa chất định lượng TPOAb Dải phân tích: 0.25 – 1000 IU/mL Thành Phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Hạt từ phủ streptavidin và liên kết với TPO tái tổ hợp (người) gắn biotin, + Chất cộng hợp: phosphatase kiềm- Protein A (tái tổ hợp), dung dịch đệm protein (bò). Bảo quản ở 2-10˚C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp LoQ: 0.25 IU/mL |  | Test | 600
152 | 152 | Hóa chất định lượng hLH | Hóa chất định lượng hLH Dải phân tích: từ 0,2 đến 250 mIU/mL Thành Phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Hạt thuận từ phủ phức hợp: kháng thể (dê) kháng IgG chuột - kháng thể (chuột, đơn dòng) kháng hLH, + Chất cộng hợp: kháng thể (dê) kháng hLH Bảo quản: 2-10˚C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp LoQ: 0,2 mIU/mL |  | Test | 1600
153 | 153 | Dung dịch kiểm chuẩn hLH Calibrator | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng hLH, gồm ≥ 6 mức nồng độ Thích ứng với hóa chất xét nghiệm định lượng hLH Bảo quản: 2-10˚C Đóng gói: ≤ 50 mL/ hộp |  | mL | 72
154 | 154 | Hóa chất định lượng DHEA-S | Hóa chất định lượng DHEA-S Dải phân tích: Từ 2 đến 1000µg/dL Thành Phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Các hạt thuận từ phủ phức hợp: kháng thể kháng IgG - kháng thể kháng DHEA-S, + Chất cộng hợp: DHEA-S – phosphatase kiềm Bảo quản: 2-10˚C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp LoQ: 2 µg/dL |  | Test | 300
155 | 155 | Dung dịch kiểm chuẩn DHEA-S Calibrator | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng DHEA-S, gồm ≥ 6 mức nồng độ Bảo quản: 2-10˚C Đóng gói: ≤ 20 mL/ hộp |  | mL | 36
156 | 156 | Hóa chất định lượng Estradiol | Hóa chất đinh lượng Estradiol Dải phân tích: từ 15 đến 5.200 pg/mL Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Các hạt thuận từ được phủ streptavidin, + Chất cộng hợp phosphatase kiềm kháng estradiol đơn dòng ở cừu Bảo quản: 2-10˚C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp LoQ: ≤ 19.0 pg/mL (69.7 pmol/L) LoD: ≤ 15.0 pg/mL (55.1 pmol/L) |  | Test | 1200
157 | 157 | Dung dịch kiểm chuẩn Estradiol Calibrator | Chất chuẩn của xét nghiệm Estradiol, gồm ≥ 6 mức nồng độ Bảo quản: 2-10˚C Đóng gói: ≤ 40 mL/ hộp |  | mL | 42
158 | 158 | Hóa chất định lượng Unconjugated Estriol | Hóa chất định lượng UE3 Dải phân tích: từ 0 đến 6,9 ng/mL Thành Phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng IgG thỏ, + Kháng thể (thỏ) kháng estriol, + Chất cộng hợp estriol - phosphatase kiềm, Bảo quản: 2-10˚C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp LoQ: 0,017 ng/mL |  | Test | 300
159 | 159 | Hóa chất định lượng hFSH | Hóa chất định lượng hFSH Dải phân tích: từ 0,2 đến 200 mIU/mL; Thành Phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Các hạt thuận từ phủ phức hợp: kháng thể dê kháng IgG chuột – kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng hFSH, + Kháng thể kháng hFSH cộng hợp phosphatase kiềm Bảo quản: 2-10˚C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp LoQ: 0,2 mIU/mL |  | Test | 2100
160 | 160 | Dung dịch kiểm chuẩn hFSH Calibrator | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng hFSH, gồm ≥ 6 mức nồng độ Bảo quản: 2-10˚C Đóng gói: ≤ 40 mL/ hộp |  | mL | 72
161 | 161 | Hóa chất định lượng Progesterone | Hóa chất định lượng progesterone Dải phân tích: Từ 0,1 đến 40 ng/mL; Thành Phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Progesterone cộng hợp với phosphatase kiềm (bò), các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng IgG. + Kháng huyết thanh kháng progesterone, Bảo quản: 2-10˚C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp LoQ: 0,1 ng/mL |  | Test | 1000
162 | 162 | Dung dịch kiểm chuẩn Progesterone Calibrators | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng progesterone, gồm ≥ 6 mức nồng độ Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 33
163 | 163 | Hóa chất định lượng Cortisol đánh giá chức năng tuyến thượng thận | Hóa chất định lượng cortisol Dải phân tích: từ 0,4 đến 60µg/dL; Thành Phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Chất cộng hợp cortisol-phosphatase kiềm và các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng IgG thỏ, + Kháng huyết thanh kháng cortisol Bảo quản: 2-10˚C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp LoQ: 0,4 µg/dL Độ nhạy: trên 95% |  | Test | 19200
164 | 164 | Dung dịch kiểm chuẩn Cortisol Calibrators | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng cortisol, gồm ≥ 6 mức nồng độ Bảo quản: 2-10˚C Đóng gói: ≤ 40 mL/ hộp |  | mL | 72
165 | 165 | Hóa chất định lượng PSA Free | Hóa chất định lượng PSA Free Dải phân tích: Từ 0,005 đến 20 ng/mL Thành Phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Hạt thuận từ phủ kháng thể (lừa) kháng dê, kháng thể (dê) kháng biotin và kháng thể kháng PSA + Kháng thể kháng PSA tự do cộng hợp với phosphatase kiềm (bò), Bảo quản: 2-10˚C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 3300
166 | 166 | Dung dịch kiểm chuẩn PSA Free calibrator | PSA Free calibrator, gồm ≥ 6 mức nồng độ Bảo quản ở 2-10˚C Đóng gói: ≤ 40 mL/ hộp |  | mL | 52.5
167 | 167 | Hóa chất định lượng CA 19-9 theo nguyên tắc miễn dịch phát quang | Hóa chất định lượng CA 19-9 Dải phân tích: Từ 0,8 đến 2000 U/mL Thành Phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Hạt từ phủ kháng thể kháng biotin, + Kháng thể kháng CA 19-9 cộng hợp với phosphatase kiềm, albumin huyết thanh bò + Kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng CA 19-9 cộng hợp với biotin Bảo quản ở 2-10˚C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp LoQ: 0,8 U/mL |  | Test | 9100
168 | 168 | Dung dịch kiểm chuẩn CA 19-9 calibrator | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng CA 19-9, gồm ≥ 6 mức nồng độ Đóng gói: ≤ 40 mL/ hộp |  | mL | 75
169 | 169 | Dung dịch kiểm chuẩn Prolactin Calibrator | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng prolactin, gồm ≥ 6 mức nồng độ khác nhau Đóng gói: ≤ 40 mL/ hộp |  | mL | 33
170 | 170 | Giếng phản ứng dùng cho máy miễn dịch tự động | Giếng phản ứng Giếng phản ứng dùng cho dòng máy miễn dịch tự động công suất trên 400 test/giờ Quy cách: túi 1000 cái Chất liệu nhựa Bảo quản ở 8-30˚C |  | Cái | 338000
171 | 171 | Hóa chất định lượng Alpha FP | Hóa chất định lượng AFP Dải phân tích: Từ 0,5 đến 3000 ng/mL Thành Phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Hạt từ phủ kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng AFP, + Kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng AFP gắn phosphatase kiềm, Bảo quản: 2-10˚C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp LoQ: 0,5 ng/mL |  | Test | 26400
172 | 172 | Dung dịch kiểm chuẩn Alpha FP calibrator | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng AFP, gồm ≥ 7 mức nồng độ Bảo quản: 2-10˚C Đóng gói: ≤ 40 mL/ hộp |  | mL | 105
173 | 173 | Hóa chất định lượng Total ßhCG | Total ßhCG Hóa chất định lượng βhCG toàn phần Dải phân tích: Từ 0,6 đến 1350 mIU/mL; Thành Phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Các hạt thuận từ phủ phức hợp: kháng thể kháng IgG chuột, + Kháng thể kháng βhCG cộng hợp với phosphatase kiềm (tái tổ hợp). Bảo quản ở 2-10˚C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp LoD: ≤ 0.5 mIU/mL LoQ: ≤ 0.6 mIU/mL |  | Test | 4200
174 | 174 | Dung dịch kiểm chuẩn Total βhCG Calibrator | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng βhCG toàn phần, gồm ít nhất 6 nồng độ Đóng gói: ≤ 40 mL/ hộp |  | mL | 48
175 | 175 | Hóa chất định lượng CA 125 theo nguyên tắc miễn dịch phát quang | Hóa chất định lượng CA 125 Dải phân tích: từ 0,5 đến 5000 U/mL; Thành Phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng biotin, kháng thể kháng CA 125, + Chất cộng hợp: phosphatase kiềm – kháng thể kháng CA 125, Bảo quản ở 2-10˚C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp LoQ: 0,5 U/mL |  | Test | 7100
176 | 176 | Dung dịch kiểm chuẩn CA 125 calibrator | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng CA 125, gồm ≥ 6 mức nồng độ Bảo quản ở 2-10˚C Đóng gói: ≤ 40 mL/ hộp |  | mL | 1050
177 | 177 | Hóa chất định lượng CA 15-3 theo nguyên tắc miễn dịch phát quang | Hóa chất định lượng CA 15-3 Dải phân tích: từ 0,5 đến 1000 U/mL; Thành Phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Hạt thuận từ phủ kháng thể kháng biotin, kháng thể (đơn dòng, gắn biotin) đặc hiệu với kháng nguyên CA 15-3, + Kháng thể (đơn dòng) đặc hiệu với kháng nguyên CA 15-3 cộng hợp với phosphatase kiềm Bảo quản ở 2-10˚C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp LoQ: 0,5 U/mL |  | Test | 7100
178 | 178 | Dung dịch kiểm chuẩn CA 15-3 calibrator | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng CA 15-3, gồm ít nhất 6 nồng độ Bảo quản ở 2-10˚C Đóng gói: ≤ 40 mL/ hộp |  | mL | 45
179 | 179 | Dung dịch kiểm chuẩn Unconjugate Estriol Calibrators | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng estriol tự do, gồm ít nhất 7 nồng độ Bảo quản ở 2-10˚C Đóng gói: ≤ 40 mL/ hộp |  | mL | 38
180 | 180 | Hóa chất định lượng Hybritech PSA | Hóa chất định lượng PSA toàn phần Dải phân tích: từ 0,008 đến 150 ng/mL (0,008-121 ng/mL (WHO) ) Thành Phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Hạt từ được phủ kháng thể (đơn dòng) kháng PSA, + Kháng thể (đơn dòng) kháng PSA cộng hợp với phosphatase kiềm Bảo quản ở 2-10˚C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp LoQ: 0,008 ng/mL |  | Test | 12200
181 | 181 | Dung dịch kiểm chuẩn PSA calibrator | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng PSA toàn phần, gồm ít nhất 6 mức nồng độ Bảo quản ở 2-10˚C Đóng gói: ≤ 40 mL/ hộp |  | mL | 75
182 | 182 | Hóa chất định lượng Free T3 | Hóa chất định lượng T3 tự do Dải phân tích: từ 0,88 đến 30 pg/mL. Thành Phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Hạt thuận từ (phủ streptavidin), + Chất tương tự T3 gắn biotin, + Chất cộng hợp phosphatase kiềm – kháng thể đơn dòng, Bảo quản ở 2-10˚C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp LoQ: 0,88 pg/mL |  | Test | 9400
183 | 183 | Hóa chất định lượng Free T4 | Hóa chất định lượng Free T4 Dải phân tích: từ ≤ 0,25 đến ≥ 6,0 ng/dL; Thành Phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Các hạt thuận từ phủ streptavidin, + Chất cộng hợp phosphatase kiềm – Triiodothyronin, + Kháng thể (đơn dòng) kháng Thyroxin – T4 gắn biotin, Bảo quản ở 2-10˚C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp LoQ: 0,25 ng/dL |  | Test | 59100
184 | 184 | Dung dịch kiểm chuẩn Free T4 Calibrator | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng Free T4, gồm ít nhất 6 nồng độ Đóng gói: ≤ 40 mL/ hộp |  | mL | 90
185 | 185 | Hóa chất định lượng Testosterone | Hóa chất định lượng testosterone Dải phân tích: ≤ 0,1 đến ≥ 16 ng/mL; Thành Phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng IgG chuột, + Kháng thể (đơn dòng) kháng testosteron, Bảo quản ở 2-10˚C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp LoQ: 0,1ng/mL |  | Test | 200
186 | 186 | Dung dịch kiểm chuẩn Testosterone Calibrator | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng testosterone, gồm ít nhất 6 nồng độ Bảo quản ở 2-10˚C Đóng gói: ≤ 40 mL/ hộp |  | mL | 15
187 | 187 | Hóa chất định lượng Troponin I siêu nhạy | Hóa chất định lượng Troponin I siêu nhạy Dải đo: ≤ 2,3 đến ≥ 27027pg/mL; Thành Phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Hạt thuận từ phủ kháng thể (đơn dòng) kháng troponin I tim, + Kháng thể (đơn dòng) kháng cTnI người Bảo quản ở 2-10˚C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 1400
188 | 188 | Dung dịch kiểm chuẩn Troponin I siêu nhạy Calibrator | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng Troponin I siêu nhạy, gồm ít nhất 7 nồng độ Đóng gói: ≤ 40 mL/ hộp |  | mL | 42.5
189 | 189 | Hóa chất định lượng TSH (3rd IS) | Hóa chất định lượng TSH Dải phân tích: từ 0,005 đến 50,0 μIU/mL; Thành Phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Các hạt thuận từ phủ kháng thể (đơn dòng) kháng TSH người, + Kháng thể đơn dòng) kháng TSH cộng hợp với phosphatase kiềm Bảo quản ở 2-10˚C Đóng gói: ≤ 500 test/ hộp LoD: ≤ 0,005 μIU/mL LoQ: ≤ 0.01 μIU/mL (10% between run CV) |  | Test | 55400
190 | 190 | Dung dịch kiểm chuẩn TSH (3rd IS) Calibrator | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng TSH, gồm ít nhất 6 nồng độ Bảo quản ở 2-10˚C Đóng gói: ≤ 40 mL/ hộp |  | mL | 75
191 | 191 | Hóa chất định lượng Procalcitonin (PCT) | Hóa chất định lượng procalcitonin Dải đo: 0,01 đến 100 ng/ml; Thành Phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Các hạt thuận từ phủ kháng thể đơn dòng kháng procalcitonin, + Phức hợp photphatase kiềm tái tổ hợp- kháng thể chuột kháng procalcitonin Bảo quản ở 2-10˚C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 26500
192 | 192 | Dung dịch kiểm chuẩn PCT Calibrators | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng procalcitonin, gồm ít nhất 7 mức nồng độ Bảo quản ở 2-10˚C Đóng gói: ≤ 40 mL/ hộp |  | mL | 80
193 | 193 | Hóa chất định lượng 25(OH) Vitamin D Total | Hóa chất định lượng 25(OH) vitamin D Dải đo: từ 2,00 đến 210 ng/mL; Thành Phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Các hạt thuận từ phủ kháng thể (đơn dòng) kháng 25(OH) vitamin D, + Chất tương tự vitamin D cộng hợp với phosphatase kiềm, Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp LoD ≤ 2.00 ng/mL (5.0 nmol/L) LoQ ≤7.0 ng/mL (17.5 nmol/L) (20% CV) |  | Test | 400
194 | 194 | Dung dịch kiểm chuẩn 25(OH) Vitamin D Total Calibrator | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng 25(OH) vitamin D, gồm ít nhất 6 mức nồng độ Đóng gói: ≤ 40 mL/ hộp |  | mL | 8.4
195 | 195 | Dung dịch rửa chứa muối đệm Tris dùng cho hệ thống miễn dịch | Dung dịch rửa dùng cho dòng máy Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Muối đệm Tris, chất hoạt động bề mặt, natri azide |  | Lít | 5160
196 | 196 | Hóa chất định lượng Interleukin 6 | Dải phân tích: 0.5 đến 1500 pg/mL. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Các hạt thuận từ phủ phức hợp kháng thể kháng IgG; kháng thể (đơn dòng) kháng IL-6 người, + Kháng thể kháng IL-6 người cộng hợp với phosphatase kiềm. Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 400
197 | 197 | Hóa chất calib Interleukin 6 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm Interleukin 6, gồm ít nhất 6 mức nồng độ. Đóng gói: ≤ 40 mL/ hộp |  | mL | 33
198 | 198 | Hóa chất nội kiểm Interleukin 6 | Hóa chất kiểm chuẩn (control) xét nghiệm Interleukin 6. Gồm 3 mức nồng độ khác nhau: thấp, trung bình và cao. Đóng gói: ≤ 40 mL/ hộp |  | mL | 30
199 | 199 | Hóa chất định lượng Microalbumin | Hóa chất định lượng Microalbumin Hóa chất dùng để định lượng nồng độ Albumin trong nước tiểu/dịch não tủy; dải đo: nước tiểu: từ ≤ 7 đến ≥ 450 mg/L, CSF: từ ≤ 10 đến ≥ 450 mg/L; phương pháp turbidimetric (đo độ đục); -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Đệm Phosphate; Kháng thể albumin, Sodium Azide -Bảo quản: 2–8°C. Đóng gói: ≤ 600 mL/ hộp - LOD ≤ 0,77±0,07 mg/L (nước tiểu) ; LOQ ≤ 7,7±0,7 mg/L (nước tiểu) - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥5 test |  | mL | 7844
200 | 200 | Dung dịch kiểm chuẩn Microalbumin Calibrator | Dung dịch kiểm chuẩn Microalbumin Calibrator, gồm ít nhất 5 nồng độ Chất chuẩn cho xét nghiệm Albumin trong nước tiểu/CSF; - Bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 40 mL/ hộp - Phù hợp hóa chất Microalbumin |  | mL | 40
201 | 201 | Hóa chất định lượng Sensitive Estradiol | Hóa chất định lượng Estradiol Dải phân tích: từ 15 đến 5.200 pg/mL Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Các hạt thuận từ được phủ streptavidin, + Chất cộng hợp phosphatase kiềm kháng estradiol đơn dòng ở cừu Bảo quản: 2-10˚C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp LoQ: ≤ 19.0 pg/mL (69.7 pmol/L) LoD: ≤ 15.0 pg/mL (55.1 pmol/L) |  | Test | 100
202 | 202 | Dung dịch kiểm chuẩn Sensitive Estradiol Calibrator | Chất chuẩn của xét nghiệm Estradiol, gồm ≥ 6 mức nồng độ Bảo quản: 2-10˚C Đóng gói: ≤ 40 mL/ hộp |  | mL | 14
203 | 203 | Hóa chất định lượng bilirubin toàn phần | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Total Bilirubin; dải đo: 0 đến ≥ 513 μmol/L; phương pháp: DPD, bước sóng 540 nM. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Caffeine; 3,5-dichlorophenyldiazonium tetrafluoroborate; Surfactant - Bảo quản: 2-8°C. Đóng gói: ≤ 500 mL/ hộp - LOD ≤ 0,22±0,02 μmol/L. - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥25 test |  | mL | 10240
204 | 204 | Hóa chất định lượng CRP | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CRP ; dải đo: ≤ 5 đến ≥ 300 mg/L ; phương pháp: Immunoturbidimetric (đo độ đục miễn dịch). - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: NaCl, Polyethylen glycol, Kháng thể (dê) kháng CRP, Chất bảo quản. - Bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 400 mL/ hộp - LOD ≤ 1,727±0,157 mg/L. - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥15 test |  | mL | 8160
205 | 205 | Dung dịch chuẩn calibrator dùng cho máy tự động | Chất chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy; - Bảo quản: 2-8°C. - Đóng gói: ≤ 100 mL/ hộp |  | mL | 415
206 | 206 | Hóa chất định lượng Complement 3 (C3) | Hóa chất cho xét nghiệm C3, dải đo: ≤ 0,15 đến ≥ 5,0 g/L; phương pháp: Immunoturbidimetric (đo độ đục miễn dịch) -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Polyethylene glycol 6000; Kháng thể dê kháng C3 nồng độ thay đổi - Bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 200 mL/ hộp - LOD ≤ 0,0006 g/L - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥17 test |  | mL | 288
207 | 207 | Hóa chất định lượng Complement 4 (C4) | Hóa chất cho xét nghiệm C4, dải đo: ≤ 0,08 đến ≥1,5 g/L; phương pháp: Immunoturbidimetric (đo độ đục miễn dịch) -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Polyethylen glycol 6000, Kháng thể (dê) kháng C4 - Bảo quản: 2-8°C. - Đóng gói: ≤ 200 mL/ hộp - LOD ≤ 0,0011±0,0001 g/L - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥17 test |  | mL | 288
208 | 208 | Hóa chất định lượng Bicarbonate | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bicarbonate; dải đo: ≤ 2 đến ≥ 45 mmol/L; phương pháp enzymatic, bước sóng 380/410 nm. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: MD (microbial); PEPC (microbial); NADH; PEP; Magnesium - Bảo quản: 2–8 độ C. - Đóng gói: ≤ 200 mL/ hộp - LOD ≤ 0,781±0,071 mmol/L - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥29 test |  | mL | 700
209 | 209 | Hóa chất định lượng ALP (Phosphatase kiềm) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm ALP; dải đo: ≤ 5 đến ≥ 1500 U/L; đo quang với bước sóng 410/480 nM. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: 2-Amino-2-Methyl-1-Propanol (AMP); p-Nitrophenyl phosphat; HEDTA; Zinc Sulphate; Magnesium Acetate - Bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 400 mL/ hộp - LOD ≤ 2,2±0,2 U/L - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥15 test |  | mL | 720
210 | 210 | Hóa chất định lượng Haptoglobin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Haptoglobin; dải đo: ≤ 0,3 đến ≥ 4,0 g/L; phương pháp: Immunoturbidimetric (đo độ đục miễn dịch). - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể dê kháng haptoglobin người - Bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 200 mL/ hộp - LOD ≤ 0,011±0,001 g/L - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥8 test |  | mL | 336
211 | 211 | Hóa chất định lượng LDH | Hóa chất dùng cho xét nghiệm LDH; dải đo: ≤ 25 đến ≥ 1200 U/L; bước sóng 340 nM. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: D(-)N-Methylglucamin buffer; Lactate; NAD + - Bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 400 mL/ hộp - LOD ≤ 4,4±0,4 U/L - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥13 test |  | mL | 1200
212 | 212 | Hóa chất định lượng ASO | Hóa chất dùng cho xét nghiệm ASO ; dải đo: ≤ 100 đến ≥ 1000 IU/mL; phương pháp: Immunoturbidimetric (đo độ đục miễn dịch). -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Phosphate buffer (pH 7,0); Streptolysin-O coated latex -Bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 500 mL/ hộp - LOD ≤ 7,7±0,7 IU/mL - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥7 test |  | mL | 696
213 | 213 | Hóa chất định lượng Đạm niệu 24h /Protein dịch não tủy | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urinary/CSF Protein ; dải đo: ≤ 0,01 đến ≥ 2,0 g/L ; phương pháp: Pyrogallol Red Molybdate. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Pyrogallol Red; Natri Molybdate; Axit succinic, Natri Benzoat; Natri Oxalate; Chất hiệu chuẩn - Bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 200 mL/ hộp - LOD ≤ 0,0077±0,0007 g/L - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥8 test |  | mL | 1264
214 | 214 | Hóa chất định lượng Lipase | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Lipase; dải đo: ≤ 3 đến ≥ 600 U/L; phương pháp: Kinetic. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: 1,2-Diglyceride substrate; Monoglyceride lipase; Glycerol kinase; POD; 4-Aminophenazone; Co-lipase; GPO; ATP; Chất hiệu chuẩn - Bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 300 mL/ hộp - LOD ≤ 2,2±0,2 U/L - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥5 test |  | mL | 12450
215 | 215 | Hóa chất định lượng CK (NAC) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CK; dải đo: ≤ 10 đến ≥ 2000 U/L; bước sóng 340/660 nM. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Immidazole; NADP - Bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 500 mL/ hộp - LOD ≤ 3,3±0,3 U/L - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥9 test |  | mL | 640
216 | 216 | Hóa chất định lượng CK-MB | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CK-MB; dải đo: ≤ 10 đến ≥ 2000 U/L; phương pháp: Enzymatic immuno-inhibition (ức chế miễn dịch enzym), Bước sóng 340 (nm). - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Diadenosine-pentaphosphate; Kháng thể kháng tiểu đơn vị CK-M - Bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 500 mL/ hộp - LOD ≤ 5,5±0,5 U/L - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥7 test |  | mL | 6400
217 | 217 | Hóa chất định lượng Mg ++ | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Magnesium; dải đo: ≤ 0,2 đến ≥ 3,3 mmol/L; phương pháp: Xylidyl Blue, bước sóng 520/800 nm. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Glycoletherdiamine-N,N,N’, N’ tetraacetic acid; Xylidyl blue - Bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 200 mL/ hộp - LOD ≤ 0,022±0,002 mmol/L - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥6 test |  | mL | 3240
218 | 218 | Hóa chất định lượng Inorganic Phosphorous | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Inorganic Phosphorous (phospho vô cơ); dải đo: ≤ 0,32 đến ≥ 6,4 mmol/L (huyết thanh); phương pháp: molybdate; bước sóng 340/380 nM. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Sulphuric acid; Glycine; Ammoniumheptamolybdate - Bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 500 mL/ hộp - LOD ≤ 0,121±0,011 mmol/L (huyết thanh) - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥26 test |  | mL | 240
219 | 219 | Hóa chất định lượng Albumin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Albumin ; dải đo: ≤ 15 đến ≥ 60 g/L; phương pháp: Bromocresol Green (BCG), bước sóng 600/800 nM . - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Succinate buffer (pH 4,2) ; Bromocresol green - Bảo quản: 2-25°C. - Đóng gói: ≤ 200 mL/ hộp - LOD ≤ 0,165±0,015 g/L - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥29 test |  | mL | 2436
220 | 220 | Hóa chất định lượng GPT/ALAT | Hóa chất dùng cho xét nghiệm ALT; dải đo: ≤ 3 đến ≥ 500U/L; - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: L-Аlanine; 2-Oxoglutarate 12 mmol/L; Chất bảo quản. - Bảo quản: 2–8°C - Đóng gói: ≤ 500 mL/ hộp - LOD ≤2,2±0,2 U/L - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥13 test |  | mL | 48300
221 | 221 | Hóa chất định lượng GOT/ASAT | Hóa chất dùng cho xét nghiệm AST; dải đo: ≤ 3 đến ≥ 1000 U/L - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Tris buffer; L-aspartate; 2-Oxoglutarate; chất bảo quản - Bảo quản: 2–8°C - Đóng gói: ≤ 500 mL/ hộp - LOD ≤ 1,1±0,1 U/L - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥20 test |  | mL | 33000
222 | 222 | Hóa chất đệm điện giải | Hóa chất đệm điện giải. Thành phần tối thiểu gồm Triethanolamine - Bảo quản: 15-25°C - Đóng gói: ≤ 10 L/ hộp |  | Lít | 416
223 | 223 | Hóa chất kiểm chuẩn standard điện giải huyết thanh mức cao | Chất chuẩn huyết thanh mức cao dùng cho xét nghiệm điện giải. - Thành phần : Tối thiểu gồm các thành phần: Na+≥ 160 mmol/L; K+ ≥ 6 mmol/L; Cl- ≥ 120 mmol/L; - Bảo quản: 2-25°C. - Đóng gói: ≤ 600 mL/ hộp - Phù hợp với hóa chất điện giải ISE |  | mL | 2000
224 | 224 | Hóa chất kiểm chuẩn standard điện giải huyết thanh mức trung bình | Chất chuẩn huyết thanh mức thấp cho xét nghiệm điện giải. - Thành phần : Tối thiểu gồm các thành phần: Na+ ≤ 130 mmol/L; K+ ≤ 3,5 mmol/L; Cl- ≤ 85 mmol/L; - Bảo quản: 2-25°C. - Đóng gói: ≤ 600 mL/ hộp - Phù hợp với hóa chất điện giải ISE |  | mL | 2000
225 | 225 | Hóa chất kiểm chuẩn standard điện giải huyết thanh mức thấp | Chất chuẩn điện giải mức trung bình. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Na+ ≤ 4,3 mmol/L; K + ≤ 0,13 mmol/L; Cl- ≤ 3,1 mmol/L; - Bảo quản: 2-25°C. - Đóng gói: ≤ 10 L/ hộp - Phù hợp với hóa chất điện giải ISE |  | Lít | 620
226 | 226 | Hóa chất điện giải cho điện cực tham chiếu | Hóa chất điện giải cho điện cực tham chiếu; - Thành phần: Tối thiểu gồm Kali clorua ≤ 1,00 mol/L - Bảo quản: 2-25°C. - Đóng gói: ≤ 6L/ hộp - Phù hợp với hóa chất điện giải ISE |  | Lít | 52
227 | 227 | Hóa chất định lượng Cholesterol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol ; dải đo: ≤ 0,5 đến ≥18 mmol/L ; phương pháp: CHO-POD; bước sóng 540/600 nM. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Dung dịch đệm photphat; 4-Aminoantipyrine; Phenol; Cholesterol esterase; Cholesterol oxidase; Peroxidase; - Bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 300 mL/ hộp - LOD ≤ 0,022±0,002 mmol/L - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥52 test |  | mL | 11700
228 | 228 | Hóa chất định lượng Creatinine | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine; dải đo: ≤ 5 đến ≥2200 μmol/L; phương pháp: Kinetic Jaffe, bước sóng 520/800 nM. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Natri hiđroxit; Axit picric - Bảo quản: 2–8°C. - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥11 test |  | mL | 65313
229 | 229 | Hóa chất định lượng Gama GT | Hóa chất dùng cho xét nghiệm GGT; dải đo: ≤ 5 đến ≥ 1200 U/L; phương pháp dựa trên khuyến nghị của IFCC. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Glycylglycine; L-γ-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide - Bảo quản: 2–8°C. -Đóng gói: ≤ 800 mL/ hộp - LOD ≤ 2,2±0,2 U/L - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥10 test |  | mL | 45440
230 | 230 | Hóa chất định lượng HDL-Cholesterol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm HDL-Cholesterol; dải đo: ≤ 0,05 đến ≥ 4,65 mmol/L; phương pháp: Enzymatic colour (xét nghiệm màu sắc enzym). - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể kháng β-lipoprotein ở người nồng độ thay đổi; Cholesterol esterase (CHE); Cholesterol oxidase (CHO); Peroxidase (POD); 4-Aminoantipyrine; - Bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 600 mL/ hộp - LOD ≤ 0,0022±0,0002 mmol/L. - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥6 test |  | mL | 62928.2
231 | 231 | Hóa chất định lượng Lactat máu | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Lactate; dải đo: ≤ 0,22 đến ≥ 13,32 mmol/L; phương pháp: Enzymatic colour (xét nghiệm màu sắc enzym). - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Lactate oxidase; Peroxidase; 4-aminoantipyrine; - Bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 300 mL/ hộp - LOD ≤ 0,0011±0,0001 mmol/L. - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥7 test |  | mL | 1080
232 | 232 | Hóa chất định lượng LDL- Cholesterol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm LDL-Cholesterol; dải đo: từ ≤ 0,26 đến ≥ 10,3 mmol/L; phương pháp: Enzymatic colour (xét nghiệm màu sắc enzym). -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Cholesterol esterase; Cholesterol oxidase; Peroxidase; Natri azit; 4-aminoantipyrine; Catalase; - Bảo quản: 2–8°C - Đóng gói: ≤ 600 mL/ hộp - LOD ≤0,0132±0,0012 mmol/L - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥6 test |  | mL | 68127
233 | 233 | Hóa chất định lượng Protein toàn phần | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Protein toàn phần; dải đo: ≤ 30 đến ≥ 120 g/L; phương pháp: Photometric colour (xét nghiệm màu sắc đo sáng). - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Sodium hydroxide; Potassium sodium; Potassium iodide - Bảo quản: 2–25°C. - Đóng gói: ≤ 600 mL/ hộp - LOD ≤ 0,847±0,077 g/L - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥19 test |  | mL | 1536
234 | 234 | Hóa chất định lượng RF latex | Hóa chất dùng cho xét nghiệm RF Latex; dải đo: ≤ 10 đến ≥ 120 lU/mL; phương pháp: Immuno-turbidimetric (đo độ đục miễn dịch) - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Glycine buffer; Latex phủ IgG người - Bảo quản: 2–8°C. - đóng gói: ≤ 400 mL/ hộp - LOD ≤2,442±0,222 IU/mL - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥7 test |  | mL | 2048
235 | 235 | Hóa chất định lượng Sắt huyết thanh | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Sắt; dải đo: ≤ 2 đến ≥ 179 μmol/L; phương pháp: TPTZ, bước sóng 600/800 nM. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Glycine buffer; L-ascorbic acid; 2,4,6-Tri (2-pyridyl)-5-triazine; - Bảo quản: 2–8°C. -Đóng gói: ≤ 200 mL/ hộp - LOD ≤ 0,44±0,04 μmol/L - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥16 test |  | mL | 1080
236 | 236 | Hóa chất định lượng Transferrin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Transferrin; dải đo: ≤ 0,75 đến ≥ 7,5 g/L; phương pháp: Immunoturbidimetric (đo độ đục miễn dịch). - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Tris buffer; Polyethylene glycol 6000; Kháng thể dê kháng transferrin nồng độ thay đổi - Bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 200 mL/ hộp - LOD ≤ 0,0044±0,0004 g/L - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥22 test |  | mL | 120
237 | 237 | Hóa chất định lượng Urea/Urea nitrogen | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea/Urea nitrogen; dải đo: ≤ 0,8 đến ≥ 50 mmol/L (huyết thanh); phương pháp: Kinetic UV. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: NADH; Tetra-Sodium diphosphate; EDTA; 2-Oxoglutarate; Urease - Bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 600 mL/ hộp - LOD ≤ 0,121±0,011 mmol/L - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥11 test |  | mL | 46216
238 | 238 | Cóng phản ứng dùng miễn dịch hóa phát quang | Cóng phản ứng (bằng nhựa) dùng cho phản ứng phát quang tương thích với máy phân tích miễn dịch hóa phát quang. Đóng gói: ≤ 2000 cóng/ hộp |  | Cóng | 7000
239 | 239 | Hóa chất tẩy rửa cho máy phân tích miễn dịch hóa phát quang | Hóa chất tẩy rửa cho máy phân tích miễn dịch hóa phát quang - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: sodium hypochlorit, sodium hydroxide - Bảo quản: 2 - 8 độ C - Đóng gói: ≤ 60 mL/ hộp |  | mL | 1776
240 | 240 | Hóa chất rửa đường ống và kim hút cho máy phân tích miễn dịch hóa phát quang | Hóa chất rửa đường ống và kim hút cho máy phân tích miễn dịch hóa phát quang - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Potassium phosphate, potassium chloride, surfactant - Bảo quản: 15 - 30 độ C - Đóng gói: ≤ 6L/ hộp |  | Lít | 30
241 | 241 | Chất xúc tác phản ứng miễn dịch hóa phát quang | Chất xúc tác phản ứng miễn dịch hóa phát quang - Thành phần: Tối thiểu gồm Sodium hydroxide - Bảo quản: 15 - 25 độ C - Đóng gói: ≤ 2000 mL/ hộp |  | mL | 2000
242 | 242 | Hóa chất định lượng beta 2 Microglobulin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm β-2 Microglobulin; dải đo: ≤ 0,5 đến ≥ 16,0 mg/L; phương pháp: Immunoturbidimetric (đo độ đục miễn dịch). - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Phosphate buffer; Các tiểu phân latex phủ kháng thể kháng β-2 microglobulin người - Bảo quản: 2-8°C. Đóng gói: ≤ 200 mL/ hộp - LOD ≤ 0,066±0,006 mg/L - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥8 test |  | mL | 216
243 | 243 | Hóa chất định lượng D-Dimer theo phương pháp miễn dịch độ đục | Hóa chất dùng để xét nghiệm định lượng D-Dimer theo phương pháp miễn dịch độ đục, hóa chất có giá trị tiên đoán âm tính ≥ 99,5% loại trừ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch (VTE). Ngưỡng ≥ 500 ng/mL, độ nhạy ≥ 99,9%, độ đặc hiệu ≥ 40%. Dải tuyến tính 215 - 128000ng/ml (chế độ auto rerun), LOD ≤ 203 ng/ml. - Thành phần: Latex Reagent, Reaction Buffer và D-Dimer Calibrator. - Bảo quản: 2 - 8 độ C - Đóng gói: ≤ 100 mL/ hộp |  | mL | 2560
244 | 244 | Hóa chất kiểm chuẩn D-Dimer theo phương pháp miễn dịch độ đục | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn phù hợp cho xét nghiệm định lượng D-Dimer dải đo bình thường và dải đo bất thường tương ứng với hóa chất chính. - Thành phần chứa D-Dimer, albumin huyết thanh bò, đệm, chất ổn định và chất bảo quản. - Bảo quản: 2 - 8 độ C. - Đóng gói: ≤ 20 mL/ hộp |  | mL | 80
245 | 245 | Hóa chất định lượng Rubella IgG | Hóa chất định tính và định lượng Rubella IgG Dải tuyến tính: Từ 10 đến 500 IU/mL Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Các hạt thuận từ phủ kháng nguyên rubella đã được tinh sạch. + Chất cộng hợp: Phosphatase kiềm – kháng thể (đơn dòng) kháng IgG người Bảo quản: 2-10˚C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 600
246 | 246 | Dung dịch kiểm chuẩn Rubella IgG Calibrators | Chất chuẩn của xét nghiệm định tính và định lượng Rubella IgG, gồm ít nhất 6 nồng độ Bảo quản: 2-10˚C Đóng gói: ≤ 20 mL/ hộp |  | mL | 30
247 | 247 | Dung dịch kiểm chuẩn Rubella IgG QC | Chất kiểm chứng của xét nghiệm định tính và định lượng Rubella IgG Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: QC1: Huyết tương người, không chứa kháng thể IgG đặc hiệu với rubella QC2: Huyết tương người, chứa kháng thể IgG đặc hiệu với rubella ở nồng độ thấp (giá trị trung bình đích nằm trong khoảng 22-43 IU/mL) Bảo quản: 2-10˚C Đóng gói: ≤ 20 mL/ hộp |  | mL | 60
248 | 248 | Hóa chất định lượng Rubella IgM | Hóa chất định tính Rubella IgM Dải báo cáo: Từ 0 đến 60 AU/mL. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Các hạt thuận từ phủ kháng thể (đa dòng) kháng IgM người, + Chất cộng hợp: Phức hợp kháng nguyên rubella (đã bất hoạt) - kháng thể (đơn dòng) kháng virus rubella Bảo quản: 2-10˚C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 800
249 | 249 | Dung dịch kiểm chuẩn Rubella IgM Calibrators | Chất chuẩn của xét nghiệm định tính Rubella IgM, gồm ít nhất 4 nồng độ Bảo quản: 2-10˚C Đóng gói: ≤ 20 mL/ hộp |  | mL | 16
250 | 250 | Dung dịch kiểm chuẩn Rubella IgM QC | Chất kiểm chứng của xét nghiệm định tính Rubella IgM, gồm 2 mức nồng độ Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: QC1: Huyết tương người, âm tính (không phản ứng) đối với kháng thể IgM đặc hiệu với rubella. QC2: Huyết tương người, dương tính (phản ứng) đối với kháng thể IgM đặc hiệu với rubella. Bảo quản: 2-10˚C Đóng gói: ≤ 20 mL/ hộp |  | mL | 60
251 | 251 | Hóa chất định lượng Toxo IgG | Hóa chất định tính và định lượng TOXO IgG Dải đo: ≤ 0 đến ≥450 IU/mL Thành Phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Hạt thuận từ phủ kháng nguyên màng của T. gondii (chủng RH) có khả năng hòa tan + Kháng thể (đơn dòng) kháng IgG người cộng hợp với phosphatase kiềm Bảo quản: 2-10˚C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 300
252 | 252 | Chất chứng Toxo IgG Calibrators | Chất chuẩn của xét nghiệm định tính và định lượng TOXO IgG, gồm ít nhất 6 nồng độ Bảo quản: 2-10˚C Đóng gói: ≤ 20 mL/ hộp |  | mL | 12
253 | 253 | Dung dịch kiểm chuẩn Toxo IgG QC | Chất kiểm chứng của xét nghiệm định tính và định lượng TOXO IgG Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: QC1: Huyết tương người, âm tính (không phản ứng) với kháng thể IgG đặc hiệu với T. gondii. QC2: Huyết tương người, natri azide, dương tính (phản ứng) với kháng thể IgG đặc hiệu với T. gondii. Bảo quản: 2-10˚C Đóng gói: ≤ 20 mL/ hộp |  | mL | 30
254 | 254 | Hóa chất định lượng Toxo IgM | Hóa chất định tính TOXO IgM Thành Phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Hạt thuận từ phủ kháng thể (cừu) kháng IgM người, + Chất cộng hợp: Phức hợp kháng nguyên T. gondii (đã bất hoạt) - kháng thể (đơn dòng) đặc hiệu với T. gondii Bảo quản: 2-10˚C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 200
255 | 255 | Dung dịch kiểm chuẩn Toxo IgM Calibrators | Chất chuẩn của xét nghiệm định tính TOXO IgM Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Chất hiệu chuẩn âm tính: huyết tương người, âm tính với kháng thể IgM đặc hiệu với Toxoplasma gondii, + Chất hiệu chuẩn dương tính: huyết tương người, dương tính với kháng thể IgM đặc hiệu với Toxoplasma gondii, Bảo quản: 2-10˚C Đóng gói: ≤ 20 mL/ hộp |  | mL | 6
256 | 256 | Dung dịch kiểm chuẩn Toxo IgM QC | Chất kiểm chứng của xét nghiệm định tính TOXO IgM Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: QC1: Huyết tương người, âm tính (không phản ứng) với kháng thể IgM đặc hiệu với Toxoplasma gondii QC2: Huyết tương người, dương tính (phản ứng) với kháng thể IgM đặc hiệu với Toxoplasma gondii Bảo quản: 2-10˚C Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 42
257 | 257 | Hóa chất định lượng CEA theo nguyên tắc miễn dịch phát quang | Hóa chất định lượng CEA Đặc tính, công dụng: Dải báo cáo:Từ 0,1 đến 1000 ng/mL; Thành Phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Các hạt thuận từ phủ kháng thể (đơn dòng) kháng CEA, + Chất cộng hợp: Kháng thể (đơn dòng) kháng CEA gắn phosphatase kiềm Bảo quản ở 2-10˚C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 13400
258 | 258 | Dung dịch kiểm chuẩn CEA calibrator | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng CEA, gồm ít nhất 6 mức nồng độ Bảo quản ở 2-10˚C Đóng gói: ≤ 20 mL/ hộp |  | mL | 75
259 | 259 | Hóa chất định lượng CMV IgG | Hóa chất bán định lượng CMV IgG Đặc tính, công dụng: Dải báo cáo:Từ 0 đến 400 AU/mL; Thành Phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Hạt thuận từ phủ kháng nguyên CMV (đã bất hoạt). + Chất cộng hợp: Phosphatase kiềm (bò) - kháng thể (đơn dòng) kháng IgG người Bảo quản ở 2-10˚C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 300
260 | 260 | Dung dịch kiểm chuẩn CMV IgG Calibrators | Chất chuẩn của xét nghiệm bán định lượng CMV IgG, gồm ít nhất 6 nồng độ Bảo quản ở 2-10˚C Đóng gói: ≤ 20 mL/ hộp |  | mL | 12
261 | 261 | Dung dịch kiểm chuẩn CMV IgG QC | Chất kiểm chứng của xét nghiệm bán định lượng CMV IgG Thành phần: QC1: Huyết thanh hoặc huyết tương người, âm tính với kháng thể IgG đặc hiệu QC2: Huyết thanh hoặc huyết tương người, dương tính với kháng thể IgG đặc hiệu với CMV Bảo quản ở 2-10˚C Đóng gói: ≤ 20 mL/ hộp |  | mL | 30
262 | 262 | Hóa chất xét nghiệm CMV IgM | Hóa chất định tính CMV IgM Thành Phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Hạt thuận từ phủ kháng nguyên CMV đã bất hoạt, + Chất cộng hợp: Phosphatase kiềm - kháng thể (đa dòng) kháng IgM người, Bảo quản ở 2-10˚C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 400
263 | 263 | Dung dịch kiểm chuẩn CMV IgM Calibrators | Chất chuẩn của xét nghiệm định tính CMV IgM Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Huyết thanh/huyết tương người, âm tính với kháng thể IgM đặc hiệu với CMV, + Huyết thanh/huyết tương người, dương tính với kháng thể IgM đặc hiệu với CMV, Bảo quản ở 2-10˚C Đóng gói: ≤ 20 mL/ hộp |  | mL | 12
264 | 264 | Dung dịch kiểm chuẩn CMV IgM QC | Chất kiểm chứng của xét nghiệm định tính CMV IgM Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: QC1: Huyết thanh/huyết tương người, âm tính với kháng thể IgM đặc hiệu với CMV, QC2: Huyết thanh/huyết tương người, dương tính với kháng thể IgM đặc hiệu với CMV, Bảo quản ở 2-10˚C Đóng gói: ≤ 20 mL/ hộp |  | mL | 30
265 | 265 | Hóa chất định lượng HBsAg | Hóa chất phát hiện HBsAg Phương Pháp: xét nghiệm miễn dịch enzym một bước (“sandwich”) Thành Phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Các hạt thuận từ phủ streptavidin và liên kết với kháng thể (đơn dòng, gắn biotin) đặc hiệu với HBsAg, + Chất cộng hợp kháng thể (đơn dòng) đặc hiệu với HBs Ag - phosphatase kiềm (tái tổ hợp). Bảo quản ở 2-10˚C Độ nhạy: 100% Độ đặc hiệu: trên 99,96% |  | Test | 55000
266 | 266 | Dung dịch kiểm chuẩn HBsAg Calibrators | Chất chuẩn của xét nghiệm phát hiện HBsAg Thành phần: C0: Chất hiệu chuẩn âm tính, C1: Chất hiệu chuẩn dương tính Bảo quản ở 2-10˚C Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 65.4
267 | 267 | Dung dịch kiểm chuẩn HBsAg Qc | Chất kiểm chứng của xét nghiệm phát hiện HBsAg Thành phần: QC1: Huyết tương (người), HBsAg âm tính, QC2: Huyết tương (người), HBsAg dương tính, Bảo quản ở 2-10˚C Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 192
268 | 268 | Hóa chất định lượng HBsAb | Hóa chất định lượng kháng thể kháng virus viêm gan B Đặc tính, công dụng: Dải đo: ≤ 0 đến ≥ 750 mIU/mL; Phương Pháp: xét nghiệm miễn dịch enzym một bước (“sandwich”) Thành Phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Hạt thuận từ phủ kháng nguyên bề mặt của virus viêm gan B (có nguồn gốc từ người, đã được bất hoạt bởi nhiệt). + Chất cộng hợp: kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (đã được bất hoạt bởi nhiệt) gắn phosphatase kiềm Bảo quản ở 2-10˚C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp Độ nhạy: trên 98,4% Độ đặc hiệu: trên 98,1% |  | Test | 50000
269 | 269 | Dung dịch kiểm chuẩn HBs Ab Calibrator | Chất chuẩn của hóa chất định lượng kháng thể kháng virus viêm gan B, gồm ≥ 6 nồng độ. Bảo quản ở 2-10˚C Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 75
270 | 270 | Dung dịch kiểm chuẩn HBs Ab QC | Chất kiểm tra của hóa chất định lượng kháng thể kháng virus viêm gan B Thành phần: QC1: Huyết tương (người), âm tính với xét nghiệm phát hiện kháng thể anti-HBs Ab. QC2: Huyết tương (người), dương tính với xét nghiệm phát hiện kháng thể anti-HBs Ab Bảo quản ở 2-10˚C Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 105
271 | 271 | Hóa chất định lượng HIV Combo | Hóa chất định tính HIV combo. Đặc tính, công dụng: phát hiện sự có mặt của kháng nguyên HIV và kháng thể kháng HIV Phương Pháp: xét nghiệm miễn dịch enzym hai bước liên tiếp Thành Phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Các hạt thuận từ có phủ protein HIV tái tổ hợp và các kháng thể đơn dòng kháng kháng nguyên p24 HIV-1, + Muối đệm với các kháng thể đơn dòng (gắn biotin) kháng p24 HIV-1, + Các chuỗi polypeptide HIV và streptavidin cộng hợp với alkaline phosphatase, Bảo quản ở 2-10˚C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp Độ nhạy:100% Độ đặc hiệu: trên 98,1% |  | Test | 12000
272 | 272 | Dung dịch kiểm chuẩn HIV Combo Calibrator | Chất chuẩn của xét nghiệm định tính HIV combo Thành Phần: C0: Huyết thanh người không chứa kháng nguyên HIV-1 và các kháng thể kháng HIV-1 (không phản ứng). C1: Huyết thanh người chứa các kháng thể kháng HIV-1. Bảo quản ở 2-10˚C Đóng gói: ≤ 10 mL/ hộp |  | mL | 20.4
273 | 273 | Dung dịch kiểm chuẩn HIV Combo QC | Chất kiểm chứng của xét nghiệm định tính HIV combo Thành Phần: QC1: Huyết thanh người không chứa kháng nguyên HIV-1 và các kháng thể kháng HIV-1 (không phản ứng) QC2: Huyết thanh người chứa các kháng thể kháng HIV-1, QC3: kháng nguyên HIV-1 tinh sạch đã được xử lý nhiệt Bảo quản ở 2-10˚C Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 132
274 | 274 | Hóa chất xét nghiệm HCV Ab | Hóa chất định tính kháng thể HCV Phương pháp: xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang Dải phân tích: Phản ứng/Không phản ứng Thành Phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Hạt thuận từ phủ protein tái tổ hợp, + Chất cộng hợp kháng thể kháng IgG người – alkaline phosphatase, Bảo quản ở 2-10˚C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp Độ nhạy: 100% Độ đặc hiệu: trên 95% |  | Test | 50000
275 | 275 | Dung dịch kiểm chuẩn HCV Ab V3 Calibrators | Chất chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể HCV Thành Phần: C0: Chất chuẩn âm tính: huyết thanh người âm tính với kháng thể kháng HCV. C1: Chất chuẩn dương tính: huyết thanh người dương tính với kháng thể kháng HCV, đã bất hoạt Bảo quản ở 2-10˚C Đóng gói: ≤ 10 mL/ hộp |  | mL | 12
276 | 276 | Dung dịch kiểm chuẩn HCV Ab V3 QC | Chất kiểm chứng xét nghiệm định tính kháng thể HCV Thành Phần: QC1: Huyết thanh người. Âm tính (không phản ứng) với kháng thể kháng HCV. QC2: Huyết thanh người. Dương tính (phản ứng) với kháng thể kháng HCV. Bảo quản ở 2-10˚C Đóng gói: ≤ 20 mL/ hộp |  | mL | 84
277 | 277 | Hóa chất định lượng Ethanol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Ethanol - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: NAD, alcohol dehydrogenase (ADH) Giới hạn phát hiện: ≤ 8,11 mg/dL. Giới hạn tuyến tính: ≤ 300 mg/dL - Bảo quản: 2–8°C |  | mL | 216
278 | 278 | Dung dịch kiểm chuẩn ADA Control mức 1 và 2 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm ADA mức 1 và 2, có nồng độ khác nhau - Thành phần: bột đông khô được sản xuất từ huyết thanh người (hoàn nguyên với nước) -Bảo quản: 2–8°C. |  | mL | 10
279 | 279 | Hóa chất kiểm chuẩn calib ADA | Chất chuẩn cho xét nghiệm ADA - Thành phần: ADA Standard (bột đông khô), hoàn nguyên với 1 ± 0.2 mL - Bảo quản: 2–8°C. |  | mL | 3
280 | 280 | Hóa chất định lượng Adenosin Deaminase | Hóa chất dùng cho xét nghiệm ADENOSINE DEAMINASE (ADA) - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: 2-Ketoglutarate, adenosine, glutamate dehydrogenase, sodium azide - Bảo quản: 2–8°C. |  | mL | 252
281 | 281 | Hóa chất kiểm chuẩn HbA1c Control bằng phương pháp đo độ đục | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HbA1c. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Các tế bào hồng cầu ở người, chất bảo quản và chất ổn định - Bảo quản: 2–8°C |  | mL | 18
282 | 282 | Hóa chất kiểm chuẩn ITA Control mức 1 | Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Huyết thanh người chứa α-1 acidglycoprotein; Ferritin; α-1 antitrypsin; Haptoglobin; ASO; IgA; IgG; IgM; β-2 microglobulin; Ceruloplasmin; Prealbumin; C3; C4; RF; CRP; Transferrin -Bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 12 mL/ hộp |  | mL | 24
283 | 283 | Hóa chất kiểm chuẩn ITA Control mức 2 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch đo độ đục mức 2; - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Huyết thanh người chứa α-1 acidglycoprotein; Ferritin; α-1 antitrypsin; Haptoglobin; ASO; IgA; IgG; IgM; β-2 microglobulin; Ceruloplasmin; Prealbumin;C3; C4; RF; CRP; Transferrin - Bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 12 mL/ hộp |  | mL | 44
284 | 284 | Hóa chất kiểm chuẩn ITA Control mức 3 | Hóa chất kiểm chứng mức 3 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: α-1 acidglycoprotein; Ferritin; α-1 antitrypsin; Haptoglobin; ASO; IgA; IgG; IgM; β-2 microglobulin; Ceruloplasmin; Prealbumin; C3; C4; RF; CRP; Transferrin. - Bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 12 mL/ hộp |  | mL | 44
285 | 285 | Chất chuẩn cho các xét nghiệm Protein đặc biệt | Chất chuẩn cho các xét nghiệm Protein đặc biệt. Gồm ≥ 6 mức nồng độ - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Các lượng khác nhau của protein ở người sau đây trong chất nền huyết thanh lỏng: Globulin miễn dịch G; Transferrin; Globulin miễn dịch A; Protein phản ứng C; Globulin miễn dịch M; Kháng Streptolysin O; Bổ thể 3; Ferritin; Bổ thể 4 - Bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 20 mL/ hộp |  | mL | 48
286 | 286 | Chất chuẩn cho các xét nghiệm Protein đặc biệt - panel 2 | Chất chuẩn cho các xét nghiệm Protein đặc biệt. Gồm ≥ 5 mức nồng độ - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Các lượng khác nhau của protein ở người sau đây trong chất nền huyết thanh lỏng (pH 7): α-1 acidglycoprotein; α-1 antitrypsin; β-2 microglobulin; Ceruloplasmin; Haptoglobin - Bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 20 mL/ hộp |  | mL | 20
287 | 287 | Dung dịch chuẩn Prealbumin calibrator | Chất chuẩn cho xét nghiệm Prealbumin. Gồm ≥ 5 mức nồng độ - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Chất nền huyết thanh người dạng lỏng chứa lượng prealbumin ở người - Bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 20 mL/ hộp - Phù hợp với hóa chất Prealbumin |  | mL | 20
288 | 288 | Hóa chất định lượng Ferritin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Ferritin; dải đo: ≤ 8 đến ≥ 450 ug/L; phương pháp: Immunoturbidimetric (đo độ đục miễn dịch) dựa trên phản ứng dính kết Latex . - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Glycine buffer; Tiểu phân Latex phủ kháng thể thỏ kháng ferritin người - Bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 500 mL/ hộp - LOD ≤ 6,017±0,547 μg/L - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥6 test |  | mL | 720
289 | 289 | Chất chuẩn calib cho xét nghiệm CRP hs | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP có độ nhạy cao. Gồm ≥ 5 mức nồng độ - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Chất nền huyết thanh người dạng lỏng có chứa các lượng khác nhau của CRP người - Bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 20 mL/ hộp - Phù hợp với hóa chất CRP siêu nhạy |  | mL | 30
290 | 290 | Hóa chất kiểm chuẩn RF latex calibrator | Chất chuẩn cho xét nghiệm RF. Gồm ≥ 5 mức nồng độ - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Chất nền huyết thanh người dạng lỏng chứa lượng RF ở người với các nồng độ khác nhau - Bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 20 mL/ hộp - Phù hợp với hóa chất RF |  | mL | 25
291 | 291 | Hóa chất định lượng hormon tăng trưởng | Hóa chất định lượng các mức độ hGH. Thành phần Tối thiểu gồm: - Hạt từ: được phủ kháng thể đơn dòng chuột kháng hGH, albumin huyết thanh bò - Dung dịch liên hợp: phủ kháng thể đơn dòng chuột kháng hGH, kháng thể IgG chuột không đặc hiệu - Cal A (đông khô): hGH tái tổ hợp, huyết thanh người không chứa hGH - Cal B (đông khô): hGH tái tổ hợp, huyết thanh người không chứa hGH, Dải đo: tối đa 88±8 ng/mL Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp Độ nhạy phân tích (giới hạn phát hiện - LoD): mức nồng độ tối thiểu có thể phát hiện được và phân biệt được từ 0,095 ng/mL đến 0,100 ng/mL |  | Test | 700
292 | 292 | Hóa chất control kiểm chuẩn cho xét nghiệm định lượng hormon tăng trưởng | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm định lượng hGH. Bao gồm: - Control hGH (level 1): hGH tái tổ hợp, huyết thanh/ huyết tương người - Control hGH (level 2): hGH tái tổ hợp, huyết thanh/ huyết tương người Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 20 mL/ hộp |  | mL | 18
293 | 293 | Hóa chất định lượng Aldosterone | Hóa chất xét nghiệm định lượng Aldosterone trong máu và mẫu nước tiểu đã xử lý. Bao gồm: Tối thiểu gồm các thành phần: - Hạt từ: được phủ bởi kháng thể kháng cừu, kháng thể kháng Aldosterone cừu trong buffer chứa Phosphate/albumin huyết thanh bò BSA, - Liên kết: Polymer liên hợp với aldosterone và dẫn xuất isoluminol Dải đo: từ ≤ 0,97 đến ≥ 100 ng/mL Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp LOD: giới hạn phát hiện mẫu huyết thanh là 1,595 ±0,145 ng/dL, mẫu nước tiểu là 2,2±0,2 ng/dL LOQ: giới hạn định lượng mẫu huyết thanh là 2,101±0,191 ng/dL, mẫu nước tiểu là 3,08± 0,28ng/dL Miễn dịch HPQ cạnh tranh, hai bước. Định lượng, đã tích hợp calib. Độ ổn định 6 tuần sau khi mở nắp (bảo quản trên khoang thiết bị hoặc ở 2-8độ C) |  | Test | 800
294 | 294 | Dung dịch kiểm chuẩn Aldosterone control | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm định lượng Aldosterone Bao gồm: Tối thiểu gồm các thành phần: - Control level 1: Hormone tự do trong huyết thanh người chứa nồng độ thấp aldosterone - Control level 2: Hormone tự do trong huyết thanh người chứa nồng độ cao aldosterone Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 36
295 | 295 | Hóa chất định lượng Direct Renin | Hóa chất định lượng Renin. Bao gồm: Tối thiểu gồm các thành phần: - Hạt từ: phủ kháng thể đơn dòng (chuột) kháng renin và prorenin - Kháng thể đơn dòng (chuột) kháng renin, được đánh dấu với dẫn xuất isoluminol - Cal A: Renin người tái tổ hợp - Cal B: Renin người tái tổ hợp Dải đo: tối đa 550±50 µIU/mL Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 150 test/ hộp Miễn dịch HPQ kẹp, một bước. Định lượng, đã tích hợp calib. Độ ổn định 8 tuần sau khi mở nắp (bảo quản trên khoang thiết bị hoặc ở 2-8độ C) |  | Test | 800
296 | 296 | Dung dịch kiểm chuẩn Control Direct Renin | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm định lượng renin, gồm 2 nồng độ khác nhau Bảo quản: 2-8°C |  | mL | 48
297 | 297 | Hóa chất bán định lượng Chlamydia Trachomatis IgG | Hóa chất phát hiện bán định lượng kháng thể IgG của Chlamydia Trachomatis Bao gồm: Tối thiểu gồm các thành phần: - Hạt từ: Các hạt từ tính được phủ streptavidin, - Cal 1: Huyết thanh /huyết tương người có chứa kháng thể Chlamydia Trachomatis IgG nồng độ thấp - Cal 2: Huyết thanh / huyết tương người có chứa kháng thể Chlamydia Trachomatis IgG nồng độ trung bình - Liên kết: Kháng thể chuột đơn dòng IgG để IgG liên hợp với một dẫn xuất isoluminol Dải đo: từ ≤ 5 đến ≥ 250 AU/mL Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 100 test/ hộp Độ đặc hiệu chẩn đoán: 98,2% Độ nhạy chẩn đoán: 95,3% Miễn dịch HPQ, gián tiếp, hai bước, bán định lượng, đã tích hợp calib. Độ ổn định 8 tuần sau khi mở nắp (bảo quản trên khoang thiết bị hoặc ở 2-8độ C) |  | Test | 200
298 | 298 | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm bán định lượng kháng thể đặc hiệu IgG với Chlamydia trachomatis control | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm bán định lượng Chlamydia Trachomatis IgG. Bao gồm: - Control âm: Huyết thanh/ huyết tương không phản ứng với kháng thể Chlamydia Trachomatis IgG - Control dương: Huyết thanh/ huyết tương có phản ứng với kháng thể Chlamydia Trachomatis IgG Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 10 mL/ hộp |  | mL | 6.4
299 | 299 | Hóa chất kiểm chuẩn control cho xét nghiệm định tính kháng thể đặc hiệu IgA với Chlamydia trachomatis | Chất kiểm chứng cho xét nghiệm định tính Chlamydia trachomatis IgA. Tối thiểu gồm các thành phần: - Chứng âm: Huyết thanh/huyết tương người không cho phản ứng kháng thể Chlamydia trachomatis IgA - Chứng dương: Kháng thể IgA tái tổ hợp kháng Chlamydia trachomatis Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 10 mL/ hộp |  | mL | 3.2
300 | 300 | Xét nghiệm định lượng calcitonin | Hóa chất định lượng Calcitonin. Tối thiểu gồm các thành phần: - Hạt từ: phủ kháng thể đơn dòng (chuột) kháng Calcitonin - Liên kết: kháng thể kháng Calcitonin liên kết với dẫn xuất isoluminol - Cal với 2 nồng độ khác nhau Dải đo: từ ≤ 1 đến ≥ 2000 pg/mL Bảo quản: 2-8°C. Đóng gói: ≤ 100 test/ hộp Độ nhạy phân tích của xét nghiệm là ≤ 1,1±0,1pg/mL. Miễn dịch HPQ kẹp, một bước. Định lượng, đã tích hợp calib. Độ ổn định 6 tuần sau khi mở nắp (bảo quản trên khoang thiết bị hoặc ở 2-8độ C) |  | Test | 200
301 | 301 | Hóa chất control kiểm chuẩn cho xét nghiệm định lượng calcitonin | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm định lượng Calcitonin. Bao gồm 2 mức nồng độ - Control 1, đông khô: Huyết thanh người, và calcitonin. Hoàn nguyên với ≥ 2 ml nước cất. - Control 2, đông khô: Huyết thanh người, calcitonin. Hoàn nguyên với ≥ 2 ml nước cất. Bảo quản control đông khô: 2-8°C. Đóng gói: ≤ 20 mL/ hộp |  | mL | 80
302 | 302 | Xét nghiệm định tính kháng thể IgG đặc hiệu với Herpes simplex virus type 1 và/hoặc 2 | Hóa chất định tính kháng thể IgG đặc hiệu với HSV-1 và/ hoặc HSV-2 Bao gồm: Tối thiểu gồm các thành phần: - Hạt từ: phủ protein HSV tái tổ hợp - Cal 1: Huyết thanh/ huyết tương người có nồng độ thấp HSV IgG - Cal 2: Huyết thanh/ huyết tương người có nồng độ cao HSV IgG - Conjugate: Kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng IgG người cộng hợp với một dẫn xuất isoluminol Dải đo: ngưỡng ≤ 1,1±0,1 index value Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 100 test/ hộp Độ đặc hiệu chẩn đoán 96,84% Độ nhạy chẩn đoán 99,42% Miễn dịch HPQ, gián tiếp, hai bước, định tính, đã tích hợp calib. Độ ổn định 8 tuần sau khi mở nắp (bảo quản trên khoang thiết bị hoặc ở 2-8độ C) |  | Test | 400
303 | 303 | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm định tính kháng thể IgG đặc hiệu với Herpes simplex virus type 1 và/hoặc 2 | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm định tính HSV-1/2 IgG. Bao gồm: Tối thiểu gồm các thành phần: - Control âm: huyết thanh/huyết tương người không phản ứng với kháng thể HSV IgM - Control dương: huyết thanh/huyết tương người phản ứng với kháng thể HSV IgM Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 20 mL/ hộp |  | mL | 5.2
304 | 304 | Xét nghiệm định tính kháng thể IgM đặc hiệu với Herpes simplex virus type 1 và/hoặc 2 | Xét nghiệm định tính kháng thể IgM đặc hiệu với Herpes simplex virus type 1 và/hoặc 2 Bao gồm: Tối thiểu gồm các thành phần: - Hạt từ: phủ sản phẩm phân giải của virus HSV được làm giàu với protein tái tổ hợp - Cal 1: Huyết thanh/ huyết tương người chứa mức HSV IgM thấp - Cal 2: Huyết thanh/ huyết tương người chứa mức HSV IgM cao - Conjguate: Kháng thể đơn dòng chuột kháng kháng thể IgM người liên hợp với một dẫn xuất isoluminol Dải đo: ngưỡng ≤ 1,1±0,1 index value Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 100 test/ hộp Độ đặc hiệu chẩn đoán 96,46% Độ nhạy chẩn đoán 100% Miễn dịch HPQ, gián tiếp, hai bước, định tính, đã tích hợp calib. Độ ổn định 8 tuần sau khi mở nắp (bảo quản trên khoang thiết bị hoặc ở 2-8độ C) |  | Test | 400
305 | 305 | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm định tính kháng thể IgM đặc hiệu với Herpes simplex virus type 1 và/hoặc 2 | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm định tính HSV-1/2 IgM. Bao gồm: - Control âm: huyết thanh/huyết tương người không phản ứng với kháng thể HSV IgM - Control dương: huyết thanh/huyết tương người phản ứng với kháng thể HSV IgM Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 20 mL/ hộp |  | mL | 9.6
306 | 306 | Xét nghiệm định tính với kháng thể đặc hiệu với Treponema pallidum | Hóa chất xét nghiệm định tính kháng thể đặc hiệu với Treponema pallidum trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Bao gồm: Tối thiểu gồm các thành phần: - Hạt từ: Hạt từ phủ kháng nguyên Treponema pallidum tái tổ hợp, - Chất chuẩn 1: Huyết thanh/huyết tương người có chứa nồng độ thấp kháng thể đặc hiệu với Treponema pallidum - Chất chuẩn 2: Huyết thanh/huyết tương người có chứa nồng độ cao kháng thể đặc hiệu với Treponema pallidum, - Liên kết: Kháng nguyên tái tổ hợp Treponema pallidum Dải đo: ngưỡng ≤ 1,1±0,1 index value Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 250 test/ hộp Độ đặc hiệu chẩn đoán: 99,91% Độ nhạy chẩn đoán: 99,40% Miễn dịch HPQ, kẹp, một bước, định tính, đã tích hợp calib. Độ ổn định 2 tuần sau khi mở nắp (bảo quản trên khoang thiết bị hoặc ở 2-8độ C) |  | Test | 800
307 | 307 | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm định tính với kháng thể đặc hiệu với Treponema pallidum | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm định tính với kháng thể đặc hiệu với Treponema pallidum Bao gồm: - Chứng âm : Huyết thanh/ huyết tương người không phản ứng đối với xét nghiệm phát hiện kháng thể kháng Treponema pallidum - Chứng dương: Huyết thanh/ huyết tương người phản ứng đối với xét nghiệm phát hiện kháng thể kháng Treponema pallidum Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 20 mL/ hộp |  | mL | 16
308 | 308 | Xét nghiệm định lượng kháng thể IgG đặc hiệu với virus Varicella-zoster | Xét nghiệm định lượng kháng thể IgG đặc hiệu với virus Varicella-zoster Bao gồm: Tối thiểu gồm các thành phần: - Hạt từ phủ kháng nguyên varicella-zoster virus - Chất chuẩn 1: Huyết thanh/huyết tương người có chứa nồng độ thấp varicella-zoster virus IgG - Chất chuẩn 2: Huyết thanh/huyết tương người có chứa nồng độ cao varicella-zoster virus IgG - Chất cộng hợp: Kháng thể đơn dòng chuột kháng IgG người liên kết với dẫn xuất isoluminol Dải đo: từ ≤10 đến ≥ 4000 mIU/m Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 100 test/ hộp Độ đặc hiệu chẩn đoán: 97,14% Độ nhạy chẩn đoán: 100% Miễn dịch HPQ, gián tiếp, hai bước, định lượng, đã tích hợp calib. Độ ổn định 8 tuần sau khi mở nắp (bảo quản trên khoang thiết bị hoặc ở 2-8độ C) |  | Test | 200
309 | 309 | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm định lượng kháng thể IgG đặc hiệu với virus VariCFSlla-zoster | Chất kiểm chứng cho xét nghiệm định lượng kháng thể IgG đặc hiệu với varicella-zoster virus trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Bao gồm: - Chứng âm: Huyết thanh/ huyết tương người không phản ứng đối với kháng thể IgG kháng VZV, đệm TRIS-NaCl, - Chứng dương: Huyết thanh người/ huyết tương người phản ứng đối với kháng thể IgG kháng VZV, Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 10 mL/ hộp |  | mL | 2.8
310 | 310 | Xét nghiệm định tính kháng thể đặc hiệu IgM với virus VariCFSlla-zoster | Hóa chất xét nghiệm định tính kháng thể IgM đặc hiệu với varicella-zoster virus trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Bao gồm: Tối thiểu gồm các thành phần: - Hạt từ: Hạt từ phủ kháng nguyên varicella-zoster virus, đệm PBS, - Chất chuẩn 1: Huyết thanh/huyết tương người có chứa nồng độ thấp varicella-zoster virus IgM - Chất chuẩn 2: Huyết thanh/huyết tương người có chứa nồng độ cao varicella-zoster virus IgM - Liên kết: Kháng thể đơn dòng chuột kháng IgM người liên kết với dẫn xuất isoluminol Dải đo: ngưỡng cut-off: ≤ 1,1±0,1 index value Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 100 test/ hộp Độ đặc hiệu chẩn đoán: 100% Độ nhạy chẩn đoán: 90,63% Miễn dịch HPQ, hai bước, định tính, đã tích hợp calib. Độ ổn định 4 tuần sau khi mở nắp (bảo quản trên khoang thiết bị hoặc ở 2-8độ C) |  | Test | 200
311 | 311 | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm định tính kháng thể đặc hiệu IgM với virus VariCFSlla-zoster | Chất kiểm chứng cho xét nghiệm định tính kháng thể IgM đặc hiệu với varicella-zoster virus trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Bao gồm: - Chứng âm: Huyết thanh/huyết tương người không phản ứng với kháng thể VZV IgM - Chứng dương: Huyết thanh/huyết tương người phản ứng với kháng thể VZV IgM Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 10 mL/ hộp |  | mL | 2.8
312 | 312 | Xét nghiệm định lượng yếu tố tăng trưởng I giống Insulin | Hóa chất định lượng IGF I (Insulin-like Growth Factor I) Bao gồm: - Hạt từ: hạt từ được phủ kháng thể (đơn dòng) kháng IGF-I - Liên kết: chứa anti-IGF-I, được đánh dấu bởi dẫn xuất isoluminol, kháng thể đơn dòng - Đệm: chứa IGF-II (tái tổ hợp). Đệm HCl - Cal 1: mức thấp, chứa IGH-I nồng độ thấp trong BSA, - Cal 2: mức cao: , chứa IGH-I nồng độ cao trong BSA, Dải đo: từ ≤ 0.5 đến ≥ 1500 ng/mL Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 100 test/ hộp Giới hạn phát hiện (LoD): 3,3±0,3 ng/mL Giới hạn định lượng (LoQ):11±1 ng/mL Miễn dịch HPQ kẹp, một bước. Định lượng, đã tích hợp calib. Độ ổn định 4 tuần sau khi mở nắp (bảo quản trên khoang thiết bị hoặc ở 2-8độ C) |  | Test | 500
313 | 313 | Xét nghiệm bán định lượng kháng thể đặc hiệu IgG với Mycoplasma pneumoniae | Hóa chất xét nghiệm bán định lượng kháng thể Mycoplasma pneumoniae IgG trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Bao gồm: Tối thiểu gồm các thành phần: - Hạt từ: được phủ bởi peptide tái tổ hợp - Cal 1: Huyết thanh/huyết tương người không phản ứng với Mycoplasma pneumoniae IgG - Cal 2: Huyết thanh/huyết tương người phản ứng với Mycoplasma pneumoniae IgG - Liên kết: kháng thể đơn dòng chuột lên kháng thể IgG người liên hợp với dẫn suất isoluminol Dải đo: từ ≤ 0,1 đến ≥ 200 AU/mL Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 100 test/ hộp Độ đặc hiệu chẩn đoán: 98,8% Độ nhạy chẩn đoán: 94,2% Miễn dịch HPQ, kẹp gián tiếp, hai bước, bán định lượng. Độ ổn định 6 tuần sau khi mở nắp (bảo quản trên khoang thiết bị hoặc ở 2-8độ C) |  | Test | 100
314 | 314 | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm bán định lượng kháng thể đặc hiệu IgG với Mycoplasma pneumoniae | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm bán định lượng kháng thể Mycoplasma pneumoniae IgG. Bao gồm: - Control âm: huyết thanh/huyết tương người âm tính với kháng thể Mycoplasma pneumoniae IgG, - Control dương: huyết thanh/huyết tương người dương tính với kháng thể Mycoplasma pneumoniae IgG, Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 10 mL/ hộp |  | mL | 2
315 | 315 | Xét nghiệm định tính kháng thể đặc hiệu IgM với Mycoplasma pneumoniae | Hóa chất xét nghiệm định tính kháng thể Mycoplasma pneumoniae IgM trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Bao gồm: Tối thiểu gồm các thành phần: - Hạt từ phủ bởi mycoplasmal lysate gắn peptide tái tổ hợp - Cal 1: Huyết thanh/huyết tương người âm tính với Mycoplasma pneumoniae IgM, - Cal 2: Các kháng thể IgM tái tổ hợp kháng Mycoplasma Pneumoniae - Kháng thể đơn dòng chuột lên kháng thể IgM người liên hợp với dẫn suất isoluminol Dải đo: từ ≤ 0,1 đến ≥ 27 index value. Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 100 test/ hộp Độ đặc hiệu chẩn đoán: 97,8% Độ nhạy chẩn đoán: 99,1% Miễn dịch HPQ, kẹp gián tiếp hai bước, định tính, đã tích hợp calib. Độ ổn định 8 tuần sau khi mở nắp (bảo quản trên khoang thiết bị hoặc ở 2-8 độ C) |  | Test | 100
316 | 316 | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm định tính kháng thể đặc hiệu IgM với Mycoplasma pneumoniae | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm định tính kháng thể đặc hiệu IgM với Mycoplasma pneumoniae Bao gồm: - Chứng âm: Huyết thanh người/huyết tương người không phản ứng đối với kháng thể IgM kháng Mycoplasma pneumoniae - Chứng dương: Kháng thể IgM tái tổ hợp phản ứng đối với Mycoplasma pneumoniae Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 10 mL/ hộp |  | mL | 5.6
317 | 317 | Xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgG đặc hiệu với virus Sởi | Hóa chất xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgG đặc hiệu với virus bệnh sởi trong mẫu huyết thanh và huyết tương người. Bao gồm: Tối thiểu gồm các thành phần: - Hạt từ phủ nucleoprotein tái tổ hợp virus bệnh sởi - Cal 1: Huyết thanh người/ huyết tương người chứa kháng thể IgG mức thấp - Cal 2: Huyết thanh người/ huyết tương người chứa kháng thể IgG mức cao - Kháng thể đơn dòng chuột với kháng thể IgG người liên hợp với dẫn suất isoluminol Dải đo: từ ≤ 5 đến ≥ 300 AU/mL Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 100 test/ hộp Độ đặc hiệu chẩn đoán: 97,4% Độ nhạy chẩn đoán: 94,7% Miễn dịch HPQ, kẹp gián tiếp, hai bước, bán định lượng, đã tích hợp calib. Độ ổn định 8 tuần sau khi mở nắp (bảo quản trên khoang thiết bị hoặc ở 2-8 độ C) |  | Test | 200
318 | 318 | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgG đặc hiệu với virus Sởi | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgG đặc hiệu với virus bệnh sởi trong mẫu huyết thanh và huyết tương người. Bao gồm: - Chứng âm: Huyết thanh người/ huyết tương người đã loại fibrin không phản ứng đối với kháng thể IgG kháng virus sởi - Chứng dương: Huyết thanh người/ huyết tương người đã loại fibrin phản ứng đối với kháng thể IgG kháng virus sởi Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 10 mL/ hộp |  | mL | 5.6
319 | 319 | Xét nghiệm định tính kháng thể IgM đặc hiệu với virus Sởi | Hóa chất xét nghiệm định tính kháng thể IgM đặc hiệu với virus bệnh sởi trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Bao gồm: Tối thiểu gồm các thành phần: - Hạt từ phủ kháng thể IgG (chuột, đơn dòng) kháng IgM người, - Cal 1: Huyết thanh người/ huyết tương người không phản ứng với kháng thể IgM virus bệnh sởi - Cal 2: Kháng thể IgM kháng virus sởi - Nucleoprotein tái tổ hợp virus bệnh sởi Dải đo: từ ≤ 0,5 đến ≥ 4,0 index value Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 100 test/ hộp Độ đặc hiệu chẩn đoán: 100% Độ nhạy chẩn đoán: 96,7% Miễn dịch HPQ, hai bước, định tính. Đã tích hợp calib Độ ổn định 8 tuần sau khi mở nắp (bảo quản trên khoang thiết bị hoặc ở 2-8 độ C) |  | Test | 200
320 | 320 | Control Measles IgM (Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm định tính kháng thể IgM đặc hiệu với virus Sởi) | Chất chuẩn cho xét nghiệm định tính kháng thể IgM đặc hiệu với virus bệnh sởi trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Bao gồm: - Chứng âm: Huyết thanh người/ huyết tương người không phản ứng đối với kháng thể IgM kháng virus sởi - Chứng dương: Kháng thể IgM kháng virus sởi Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 10 mL/ hộp |  | mL | 5.6
321 | 321 | Xét nghiệm định tính kháng thể IgM đặc hiệu với virus gây bệnh Quai bị | Hóa chất xét nghiệm định tính kháng thể IgM đặc hiệu với virus quai bị trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Bao gồm: Tối thiểu gồm các thành phần: - Hạt từ phủ nucleoprotein của virus quai bị - Cal 1: Chứa huyết thanh người/ huyết tương người không phản ứng đối với xét nghiệm phát hiện IgM đặc hiệu với virus quai bị - Cal 2: Chứa kháng thể IgM đặc hiệu với virus quai bị - Kháng thể (đơn dòng) kháng IgM người cộng hợp với một dẫn xuất isoluminol Dải đo: từ ≤ 0,5 đến ≥ 4,0 index value Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 100 test/ hộp Độ đặc hiệu chẩn đoán: 99,5% Độ nhạy chẩn đoán: 95,2% Miễn dịch HPQ, kẹp gián tiếp, hai bước, định tính, đã tích hợp calib. Độ ổn định 8 tuần sau khi mở nắp (bảo quản trên khoang thiết bị hoặc ở 2-8 độ C) |  | Test | 150
322 | 322 | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm định tính kháng thể IgM đặc hiệu với virus gây bệnh Quai bị | Chất chuẩn cho xét nghiệm định tính kháng thể IgM đặc hiệu với virus quai bị trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Bao gồm: Tối thiểu gồm các thành phần: - Chứng âm: Huyết thanh/huyết tương người không phản ứng đối với xét nghiệm phát hiện kháng thể IgM kháng virus quai bị - Chứng dương: Kháng thể IgM đặc hiệu với virus quai bị, Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 10 mL/ hộp |  | mL | 2.8
323 | 323 | Xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgG đặc hiệu với virus gây bệnh Quai bị | Hóa chất xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgG đặc hiệu với virus quai bị trong mẫu huyết thanh và huyết tương người. Bao gồm: Tối thiểu gồm các thành phần: - Hạt từ Phủ nucleoprotein virus quai bị - Cal 1: Huyết thanh người/ huyết tương người chứa IgG kháng virus quai bị ở nồng độ thấp - Cal 2: Huyết thanh người/ huyết tương người chứa IgG kháng virus quai bị ở nồng độ cao - Kháng thể (đơn dòng) kháng IgG (người) liên kết với một dẫn xuất isoluminol Dải đo: từ ≤ 5 đến ≥ 300 AU/mL Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 100 test/ hộp Độ đặc hiệu chẩn đoán: 98,2% Độ nhạy chẩn đoán 98,5% Miễn dịch HPQ, kẹp gián tiếp, hai bước, bán định lượng, đã tích hợp calib. - Độ ổn định 8 tuần sau khi mở nắp (bảo quản trên khoang thiết bị hoặc ở 2-8 độ C) |  | Test | 200
324 | 324 | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgG đặc hiệu với virus gây bệnh Quai bị | Chất chuẩn cho xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgG đặc hiệu với virus quai bị trong mẫu huyết thanh và huyết tương người. Bao gồm: - Control âm: Huyết thanh/ huyết tương không phản ứng đối với xét nghiệm phát hiện kháng thể IgG virus quai bị, - Control dương: Huyết thanh/ huyết tương phản ứng đối với xét nghiệm phát hiện kháng thể IgG virus quai bị, Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 10 mL/ hộp |  | mL | 5.6
325 | 325 | Xét nghiệm định tính độc tính A và B của vi khuẩn Clostridium difficile | Hóa chất định tính độc tố A và B của Clostridium difficile Bao gồm: Tối thiểu gồm các thành phần: - Hạt từ phủ kháng thể đơn dòng kháng độc tố A và kháng thể đa dòng kháng độc tố B - Kháng thể đa dòng kháng độc tố A cộng hợp với một dẫn xuất isoluminol và kháng thể đa dòng kháng độc tố B cộng hợp với một dẫn xuất isoluminol, - Chất kiểm chuẩn Cal với tối thiểu 2 nồng độ khác nhau Dải đo: ngưỡng ≤ 1,1±0,1 index value Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp Giới hạn phát hiện (LoD) với độc tố A là 1,32 ±0,12ng/mL và với độc tố B là 1,65±0,15 ng/mL Miễn dịch HPQ, kẹp, hai bước, định tính, đã tích hợp calib. Độ ổn định 8 tuần sau khi mở nắp (bảo quản trên khoang thiết bị hoặc ở 2-8 độ C) |  | Test | 1000
326 | 326 | C. Difficile Toxins A&B control set (Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm định tính độc tính A và B của vi khuẩn Clostridium difficile) | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm định tính độc tố A và B của Clostridium difficile. Bao gồm: - Chứng âm: Huyết thanh dê - Chứng dương (đông khô): Huyết thanh dê, độc tố A, độc tố B của vi khuẩn C. difficile. Hoàn nguyên với dung dịch Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 48
327 | 327 | Xét nghiệm sàng lọc phát hiện kháng nguyên của vi khuẩn C.Difficile | Xét nghiệm sàng lọc phát hiện kháng nguyên của vi khuẩn C.Difficile Bao gồm: Tối thiểu gồm các thành phần: - Hạt từ phủ với kháng thể đơn dòng kháng GDH, - Kháng thể đa dòng kháng GDH cộng hợp với một dẫn xuất isoluminol - Chất kiểm chuẩn Cal với tối thiểu 2 nồng độ khác nhau Dải đo: ngưỡng ≥1,1±0,1 index value Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp Giới hạn phát hiện (LoD): 242±22 pg/mL. Miễn dịch HPQ, kẹp, một bước, định tính, đã tích hợp calib. Độ ổn định 8 tuần sau khi mở nắp (bảo quản trên khoang thiết bị hoặc ở 2-8 độ C) |  | Test | 300
328 | 328 | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm sàng lọc phát hiện kháng nguyên của vi khuẩn C.Difficile | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm sàng lọc kháng nguyên C.Difficile GDH. Bao gồm: - Chất kiểm chứng âm tính: Đệm phosphat, chất hoạt động bề mặt - Chất kiểm chứng dương tính: Dạng đông khô: GDH của C. difficile Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 40 mL/ hộp |  | mL | 36
329 | 329 | Xét nghiệm định lượng Calprotectin trong phân người | Hóa chất xét nghiệm định lượng Calprotectin trong phân người. Bao gồm: Tối thiểu gồm các thành phần: - Hạt từ phủ kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng calprotectin - Kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng calprotectin cộng hợp với một dẫn xuất isoluminol - Chất kiểm chuẩn Cal với tối thiểu 2 nồng độ khác nhau Dải đo: từ ≤ 5 đến ≥ 800 µL/g Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 100 test/ hộp Giới hạn phát hiện (LoD):0,4345±0,0395 (µg/g) Giới hạn định lượng (LoQ): < 5,5±0,5 (µg/g) Miễn dịch HPQ, kẹp, một bước, định tính, đã tích hợp calib. Độ ổn định 8 tuần sau khi mở nắp (bảo quản trên khoang thiết bị hoặc ở 2-8 độ C) |  | Test | 500
330 | 330 | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm định lượng Calprotectin trong phân người | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm định lượng Calprotectin trong phân người. Bao gồm: - Chất kiểm chứng âm tính (đông khô): Nồng độ kháng nguyên calprotectin tái tổ hợp ở mức thấp - Chất kiểm chứng dương tính (đông khô): Nồng độ kháng nguyên calprotectin tái tổ hợp ở mức cao Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 10 mL/ hộp |  | mL | 8
331 | 331 | Dịch rửa dùng trong xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang | Dung dịch rửa sạch hạt từ sử dụng trong xét nghiệm miễn dịch. Gồm tối thiểu dung dịch đệm phosphate Bảo quản: 15-30°C Đóng gói: ≤ 10L/ hộp |  | Lít | 12
332 | 332 | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm định lượng yếu tố tăng trưởng I giống Insulin | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm định lượng IGF I Bao gồm: - Control 1, nồng độ thấp, chứa IGF (người, tái tổ hợp) - Control 2, nồng độ cao: chứa IGF (người, tái tổ hợp) Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 10 mL/ hộp |  | mL | 4
333 | 333 | Cơ chất mồi phản ứng | Cơ chất mồi phản ứng (dung dịch xúc tác phản ứng) Bao gồm: Tối thiểu gồm các thành phần: - Dung dịch NaOH 4% - Dung dịch H2O2 0,12% Bảo quản: 15-30°C Đóng gói: ≤ 2L/ hộp |  | Lít | 13.8
334 | 334 | Hóa chất định lượng Thyroglobulin (Tg) ở người. | Hóa chất định lượng Thyroglobulin (Tg) ở người. Tối thiểu gồm các thành phần: - Hạt từ phủ kháng thể (đơn dòng) kháng thyroglobulin người, - Chất kiểm chuẩn Cal với tối thiểu 2 nồng độ khác nhau - Kháng thể (đơn dòng) kháng thyroglobulin người gắn isoluminol, Dải đo: từ ≤ 0,1 đến ≥ 500 ng/mL Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp Giới hạn phát hiện (LoD):0,11 ±0,01ng/mL Giới hạn định lượng (LoQ):0,187±0,017 ng/mL Miễn dịch HPQ, kẹp, hai bước, đã tích hợp calib. Độ ổn định 6 tuần sau khi mở nắp (bảo quản trên khoang thiết bị hoặc ở 2-8 độ C) |  | Test | 1200
335 | 335 | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm định lượng Thyroglobulin (Tg) ở người. | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm định lượng Thyroglobulin (Tg) ở người. Bao gồm: - Chất kiểm chứng mức thấp: dung dịch albumin người, thyroglobulin người - Chất kiểm chứng mức cao: dung dịch albumin người, thyroglobulin người Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 10 mL/ hộp |  | mL | 12
336 | 336 | Hóa chất xét nghiệm phát hiện interferon-γ (IFN-γ) trong mẫu huyết tương người bằng công nghệ hóa phát quang | Hóa chất xét nghiệm phát hiện interferon-γ (IFN-γ) trong mẫu huyết tương người bằng công nghệ hóa phát quang. Tối thiểu gồm các thành phần: - Hạt từ phủ kháng thể (đơn dòng) kháng IFN-γ người, - Chất kiểm chuẩn Cal với tối thiểu 2 nồng độ khác nhau - Kháng thể (đơn dòng) kháng IFN-γ người Dải đo: từ ≤ 0 đến ≥10 IU/ml IFN-γ. Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp Miễn dịch HPQ, kẹp, hai bước, định lượng, đã tích hợp calib. Độ ổn định 4 tuần sau khi mở nắp (bảo quản trên khoang thiết bị hoặc ở 2-8 độ C) |  | Test | 200
337 | 337 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm phát hiện interferon-γ (IFN-γ) trong mẫu huyết tương người bằng công nghệ hóa phát quang | Hóa chất kiểm chứng xét nghiệm phát hiện interferon-γ (IFN-γ) trong mẫu huyết tương người bằng công nghệ hóa phát quang. Bao gồm 2 mức nồng độ khác nhau Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 10 mL/ hộp |  | mL | 16
338 | 338 | Hóa chất chẩn đoán Elastase-1 dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch | Hóa chất chẩn đoán Elastase-1 dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch. Tối thiểu gồm các thành phần: - Hạt từ phủ kháng thể (chuột, đơn dòng) kháng Elastase-1, dung dịch đệm chứa albumin huyết thanh bò (BSA), - Kháng thể (đơn dòng) kháng Elastase-1 cộng hợp với một dẫn xuất của isoluminol - Chất kiểm chuẩn Cal với tối thiểu 2 nồng độ khác nhau. Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 100 test/ hộp Giới hạn phát hiện (LoD): 0,1298 ± 0,0118µg/g Giới hạn định lượng (LoQ): < 0,22± 0,02 μg/g Miễn dịch Hóa phát quang, kẹp, hai bước, đã tích hợp calib. |  | Test | 100
339 | 339 | Hóa chất kiểm chứng Elastase-1 dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch | Hóa chất kiểm chứng Elastase-1 dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch -Chất kiểm chứng mức 1 : Dạng bột đông khô : Kháng nguyên Elastase-1 (tái tổ hợp) ở nồng độ thấp -Chất kiểm chứng mức 2: Dạng bột đông khô : Kháng nguyên Elastase-1 (tái tổ hợp) ở nồng độ cao Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 10 mL/ hộp |  | mL | 8
340 | 340 | Bộ kit bảo dưỡng máy | Hóa chất bảo dưỡng thường quy cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động, làm sạch các pipet và kim rửa. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: - Dung dịch khử trùng và dung dịch rửa - Natri hypocholorite - Dung dịch tẩy rửa Bảo quản: 15-30°C Đóng gói: ≤ 400 mL/ hộp |  | mL | 417
341 | 341 | Cóng phản ứng | Cóng phản ứng dùng cho máy miễn dịch tự động Bảo quản: 15-30°C |  | Cóng | 4224
342 | 342 | Hóa chất định nhóm máu ABO và Rh | Định nhóm máu ABO và Rh bằng phương pháp huyết thanh mẫu trên máy phân tích nhóm máu gelcard ≥ 8 giếng. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Gel card 4 giếng đầu có thành phần như sau: Giếng 1: Anti-A (IgM, chuột) Giếng 2: Anti B (IgM, chuột) Giếng 3: Anti D (IgM, người) Giếng 4: Chứng - Bảo quản : 2-25 độ C Độ nhạy tối thiểu 99.7% và độ đặc hiệu 100%. Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 14000
343 | 343 | Dung dịch pha loãng hồng cầu | Dùng để pha loãng hồng cầu tương thích với máy phân tích nhóm máu gelcard ≥ 8 giếng. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Dung dịch đệm có độ ion thấp, thành phần chính là Glycine và glucose - Bảo quản : 2-8 độ C - Đóng gói: ≤ 300 mL/ hộp |  | mL | 29600
344 | 344 | Dung dịch rửa máy phân tích nhóm máu | Dung dịch được sử dụng để rửa hệ thống dịch tương thích với các máy phân tích nhóm máu gelcard ≥ 8 giếng - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Dung dịch muối đậm đặc và chất màu, natri azide - Bảo quản : 2-25 độ C - Đóng gói: ≤ 2000 mL/ hộp |  | Lít | 70.5
345 | 345 | Dung dịch Hồng cầu mẫu | Dùng cho định nhóm máu ABO bằng phương pháp hồng cầu mẫu trên máy phân tích nhóm máu gelcard ≥ 8 giếng - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Bộ hồng cầu mẫu gồm 2 lọ. Độ nhạy và độ đặc hiệu: ≥ 99%. - Bảo quản : 2-8 độ C. - Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 880
346 | 346 | Hóa chất định nhóm máu ABO làm thử nghiệm trong môi trường nước muối hoặc men | Dùng cho định nhóm chéo, autocontrol, định nhóm ABO bằng phương pháp hồng cầu mẫu trên máy phân tích nhóm máu gelcard ≥ 8 giếng - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Gel card. Thành phần chứa môi trường nước muối và enzyme - Bảo quản : 2-25 độ C - Đóng gói: ≤ 100 thẻ/ hộp |  | Thẻ | 5300
347 | 347 | Hóa chất định nhóm máu ABO thuận nghịch và Rhesus (D) | Định nhóm ABO và Rh bằng phương pháp huyết thanh mẫu và hồng cầu mẫu trên máy phân tích nhóm máu gelcard ≥ 8 giếng - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Giếng 1: Anti-A (hỗn hợp kháng thể IgM) Giếng 2: Anti-B (kháng thể IgM) Giếng 3: Anti-AB (hỗn hợp kháng thể IgM) Giếng 4: Anti-D (kháng thể IgM) Giếng 5: Anti-CDE (hỗn hợp kháng thể IgM). Giếng 6: mẫu control Giếng 7: N (gel trung tính) Giếng 8: N (gel trung tính) Bảo quản : 2-25 độ C Tiêu chuẩn chất lượng: Độ nhạy tối thiểu 99,6% và độ đặc hiệu 100%. Đóng gói: ≤ 100 test/ hộp |  | Test | 26000
348 | 348 | Định nhóm ABO và Rh bằng phương pháp huyết thanh mẫu và hồng cầu mẫu | Định nhóm ABO và Rh bằng phương pháp huyết thanh mẫu và hồng cầu mẫu trên máy phân tích nhóm máu gelcard ≥ 8 giếng. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Giếng 1: Anti A (hỗn hợp kháng thể IgM) Giếng 2: Anti B (IgM) Giếng 3: Anti AB (hỗn hợp kháng thể IgM) Giếng 4: Anti-DVI- (kháng thể IgM) Giếng 5: Anti-DVI+ (hỗn hợp kháng thể IgM và IgG). Anti-D có khả năng phát hiện D yếu và D từng phần). Giếng 6: Control Giếng 7: N (gel trung tính) Giếng 8: N (gel trung tính) - Bảo quản : 2-8 độ C - Tiêu chuẩn chất lượng: Độ nhạy tối thiểu 99,5% và độ đặc hiệu 100%. Đóng gói: ≤ 100 test/ hộp |  | Test | 24000
349 | 349 | Bộ 3 lọ hồng cầu sàng lọc kháng thể bất thường | Dùng trong xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường bằng gel card trên máy phân tích nhóm máu gelcard ≥ 8 giếng - Thành phần: Bộ 3 lọ hồng cầu mẫu O - Bảo quản : 2-8 độ C - Đóng gói: ≤ 400 mL/ hộp |  | mL | 3300
350 | 350 | Dung dịch rửa hệ thống phân tích nhóm máu | Dung dịch được sử dụng để rửa hệ thống chất lỏng và đầu dò trong trên máy phân tích nhóm máu gelcard ≥ 8 giếng - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Dung dịch muối đậm đặc và chất màu. Chất bảo quản natri azide. Dung dịch chất hoạt động bề mặt đậm đặc và chất màu. - Bảo quản : 2-25 độ C - Đóng gói: ≤ 2000 mL/ hộp |  | Lít | 67.5
351 | 351 | Hóa chất định lượng Lupus anticoagulant | Hóa chất dùng để sàng lọc kháng đông Lupus (LA) theo phương pháp xác định thời gian đông máu do nọc độc rắn Russell. - Thành phần: dạng bột đông khô, chứa: chiết xuất nọc độc rắn Russell, phospholipid và chất bảo quản. - Bảo quản: 2 - 8 độ C - Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 60
352 | 352 | Hóa chất khẳng định cho xét nghiệm Lupus anticoagulant | Hóa chất dùng để phát hiện kháng đông Lupus (LA) theo phương pháp xác định thời gian đông máu do nọc độc rắn Russell. - Thành phần: dạng bột đông khô, chứa: chiết xuất nọc độc rắn Russell, phospholipid được bổ sung thêm, canxi, polybren, đệm, chất ổn định, thuốc nhuộm và chất bảo quản. - Bảo quản: 2 - 8 độ C. - Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 60
353 | 353 | Hóa chất kiểm chuẩn Lupus anticoagulant dương tính | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn phù hợp cho xét nghiệm kháng đông Lupus(LA) ở mức dương tính. - Thành phần: dạng bột đông khô, chứa huyết tương người, đệm, chất ổn định và chất bảo quản. - Bảo quản: 2 - 8 độ C. - Đóng gói: ≤ 20 mL/ hộp |  | mL | 30
354 | 354 | Hóa chất kiểm chuẩn Lupus anticoagulant âm tính | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn phù hợp cho xét nghiệm kháng đông Lupus (LA) ở mức âm tính. - Thành phần: dạng bột đông khô, chứa huyết tương người, đệm, chất ổn định và chất bảo quản. - Bảo quản: 2 - 8 độ C. - Đóng gói: ≤ 20 mL/ hộp |  | mL | 30
355 | 355 | Dung dịch kiểm chuẩn kháng thể TPO Calibrator | Chất chuẩn của hóa chất định lượng TPO Antibody, gồm ít nhất 6 mức nồng độ Bảo quản: 2-10˚C |  | mL | 24
356 | 356 | Dung dịch kiểm chuẩn Free T3 Calibrator | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng T3 tự do, gồm ít nhất 6 mức nồng độ Bảo quản ở 2-10˚C |  | mL | 60
357 | 357 | Hóa chất định lượng β2GP1 IgG | Hóa chất xét nghiệm dùng để bán định lượng các kháng thể IgG kháng ß2 glycoprotein-1 (ß2GP1). Độ nhạy ≥64,1%, Độ đặc hiệu ≥90,8%, LOD ≤ 6,4 CU. Dải tuyến tính từ 6,4 - 6100 CU. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Cartridge tích hợp các lọ thuốc thử gồm Hạt từ phủ β2GP1, β2GP1 IgG Calibrator 1 ; β2GP1 IgG Calibrator 2 - Bảo quản: 2 - 8 độ C - Đóng gói: ≤ 100 test/ hộp |  | Test | 600
358 | 358 | Hóa chất định lượng aCL IgG | Hóa chất xét nghiệm dùng để bán định lượng các kháng thể IgG anti-cardiolipin (aCL). Độ nhạy ≥54,3% - Độ đặc hiệu ≥95,6%. LOD ≤ 2,6 CU. Dải tuyến tính từ 2,6 - 2024 CU. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Cartridge tích hợp các lọ thuốc thử gồm hạt từ phủ cardiolipin bò; aCL IgG Calibrator 1; aCL IgG Calibrator 2 - Bảo quản: 2- 8 độ C - Đóng gói: ≤ 100 test/ hộp |  | Test | 400
359 | 359 | Hóa chất định lượng aCL IgM | Hóa chất xét nghiệm dùng để bán định lượng các kháng thể IgM anti-cardiolipin (aCL). Độ nhạy ≥33,7%. Độ đặc hiệu ≥94,8%. LOD ≤ 1,0 CU. Dải tuyến tính từ 1,0 - 774 CU. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Cartridge tích hợp các lọ thuốc thử gồm hạt từ phủ cardiolipin bò, aCL IgM Calibrator 1; aCL IgM Calibrator 2 - Bảo quản: 2 - 8 độ C - Đóng gói: ≤ 100 test/ hộp |  | Test | 400
360 | 360 | Hóa chất kiểm chuẩn MPO Calibrator | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho xét nghiệm xác định tự kháng thể kháng MPO - Thành phần: MPO Calibrator 1 và MPO Calibrator 2, chứa kháng thể người kháng MPO - Bảo quản: 2 - 8 độ C. - Đóng gói: ≤ 10 mL/ hộp |  | mL | 5.6
361 | 361 | Hóa chất kiểm chuẩn MPO Control | Hóa chất dùng để kiểm chứng cho xét nghiệm xác định tự kháng thể kháng MPO - Thành phần: kháng thể kháng MPO nồng độ thấp và nồng độ cao - Bảo quản: 2 - 8 độ C. - Đóng gói: ≤ 10 mL/ hộp |  | mL | 2
362 | 362 | Hóa chất định lượng MPO Reagents | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang bán định lượng nhằm phát hiện tự kháng thể MPO trong huyết thanh người. Độ nhạy ≥79,8%, Độ đặc hiệu ≥96,2%, LOD ≤ 0,4 CU. Dải báo cáo của xét nghiệm từ 3,2 - 739,8 CU. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Cartridge tích hợp các lọ thuốc thử gồm Hạt từ phủ MPO; - Bảo quản: 2 - 8 độ C. Độ ổn định sau khi mở nắp (hoặc hoàn nguyên): ≥ 84 ngày khi bảo quản trên máy - Đóng gói: ≤ 100 test/ hộp |  | Test | 200
363 | 363 | Hóa chất kiểm chuẩn PR3 Calibrators | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho xét nghiệm xác định tự kháng thể kháng PR3 - Thành phần: PR3 Calibrator 1 và PR3 Calibrator 2, chứa kháng thể người kháng PR3 - Bảo quản: 2 - 8 độ C. - Đóng gói: ≤ 10 mL/ hộp |  | mL | 2.4
364 | 364 | Hóa chất kiểm chuẩn PR3 Controls | Hóa chất dùng để kiểm chứng cho xét nghiệm xác định tự kháng thể kháng PR3 - Thành phần: PR3 Negative Control và PR3 Positive Control - Bảo quản: 2 - 8 độ C. - Đóng gói: ≤ 10 mL/ hộp |  | mL | 2
365 | 365 | Hóa chất định lượng PR3 | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang bán định lượng nhằm phát hiện tự kháng thể PR3 trong huyết thanh người. Độ nhạy ≥ 68,3% - Độ đặc hiệu ≥ 97,4% , LOD ≤ 0,04 CU. Dải báo cáo của xét nghiệm từ 2,3 - 3285,3 CU. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Cartridge tích hợp các lọ thuốc thử gồm Hạt từ phủ PR3; Tác nhân phát hiện IgG - Bảo quản: 2 - 8 độ C. Độ ổn định sau khi mở nắp (hoặc hoàn nguyên): ≥ 70 ngày khi bảo quản trên máy - Đóng gói: ≤ 100 test/ hộp |  | Test | 300
366 | 366 | Hóa chất định lượng β2GP1 IgM | Hóa chất xét nghiệm dùng để bán định lượng các kháng thể IgM kháng ß2 glycoprotein-1 (ß2GP1). Độ đặc hiệu ≥ 95,2% . LOD ≤ 1,1 CU. Dải tuyến tính từ 1,1 - 841 CU. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Cartridge tích hợp các lọ thuốc thử gồm hạt từ phủ ß2GP1, tác nhân phát hiện, ß2GP1 IgM Calibrator 1; ß2GP1 IgM Calibrator 2 - Bảo quản: 2 - 8 độ C - Đóng gói: ≤ 100 test/ hộp |  | Test | 500
367 | 367 | Dung dịch kiểm chuẩn Sm Calibrator | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho xét nghiệm xác định kháng thể IgG kháng Sm - Thành phần: Sm Calibrator 1 và Sm Calibrator 2, chứa kháng thể người kháng Sm - Bảo quản: 2 - 8 độ C. - Đóng gói: ≤ 10 mL/ hộp |  | mL | 2.4
368 | 368 | Dung dịch kiểm chuẩn Sm Control | Hóa chất dùng để kiểm chứng cho xét nghiệm xác định kháng thể IgG kháng Sm - Thành phần: Sm Negative Control và Sm Positive Control - Bảo quản: 2 - 8 độ C. Độ ổn định sau khi mở nắp (hoặc hoàn nguyên) là ≥ 2 giờ khi bảo quản trên máy - Đóng gói: ≤ 10 mL/ hộp |  | mL | 4
369 | 369 | Hóa chất định lượng Sm | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang bán định lượng nhằm phát hiện kháng thể IgG kháng Sm trong huyết thanh. Độ đặc hiệu ≥ 97,9%. Dải đo phân tích từ 3,3 - 693,5 CU. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Cartridge tích hợp các lọ thuốc thử gồm Hạt từ phủ Sm; Tác nhân phát hiện IgG - Bảo quản: 2 - 8 độ C - Đóng gói: ≤ 100 test/ hộp |  | Test | 100
370 | 370 | Dung dịch kiểm chuẩn SS-B Calibrator | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho xét nghiệm xác định kháng thể kháng SS-B - Thành phần: SS-B Calibrator 1 và SS-B Calibrator 2, chứa kháng thể người kháng SS-B - Bảo quản: 2 - 8 độ C. - Đóng gói: ≤ 10 mL/ hộp |  | mL | 1.2
371 | 371 | Dung dịch kiểm chuẩn SS-B Control | Hóa chất dùng để kiểm chứng cho xét nghiệm xác định kháng thể kháng SS-B - Thành phần: SS-B Negative Control và SS-B Positive Control - Bảo quản: 2 - 8 độ C. - Đóng gói: ≤ 10 mL/ hộp |  | mL | 2
372 | 372 | Hóa chất định lượng SS-B | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang bán định lượng nhằm phát hiện kháng thể kháng SS-B trong huyết thanh. Độ đặc hiệu ≥ 97,8% đối với bệnh nhân mắc hội chứng Sjögren và SLE. Dải đo phân tích từ 3,3 - 1550,0 CU. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Cartridge tích hợp các lọ thuốc thử gồm Hạt từ phủ SS-B; Tác nhân phát hiện IgG - Bảo quản: 2 - 8 độ C - Đóng gói: ≤ 100 test/ hộp |  | Test | 100
373 | 373 | Dung dịch làm sạch hệ thống đông máu tự động | Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch tương thích trên hệ thống máy đông máu tự động bằng phương pháp đo quang có khả năng phát hiện các yếu tố tiền phân tích, bao gồm (tán huyết, mẫu vàng, mẫu đục, thể tích mẫu và cục đông vi thể). - Thành phần tối thiểu chứa Acid clohydric ≥100 mmol/L. - Bảo quản: 15 - 25 độ C. - Đóng gói: ≤ 1000 mL/ hộp |  | mL | 49000
374 | 374 | Hóa chất làm sạch và tẩy nhiễm hệ thống máy đông máu tự động | Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch và tẩy nhiễm tương thích trên hệ thống máy đông máu tự động bằng phương pháp đo quang có khả năng phát hiện các yếu tố tiền phân tích, bao gồm (tán huyết, mẫu vàng, mẫu đục, thể tích mẫu và cục đông vi thể). - Thành phần tối thiểu gồm dung dịch natri hypoclorit chứa ≤ 5% clo tồn tại. - Bảo quản: 15 - 25 độ C. - Đóng gói: ≤ 100 mL/ hộp |  | mL | 5280
375 | 375 | Hóa chất xác định hoạt độ Protein S | Hóa chất dùng để xét nghiệm xác định hoạt độ của Protein S. LOD ≤ 5%. Dải tuyến tính 10 – 150% - Thành phần: tối thiểu gồm Protein S reagent, Calcium reagent và Protein S deficient plasma. - Bảo quản: 2 - 8 độ C. - Đóng gói: ≤ 100 mL/ hộp |  | mL | 180
376 | 376 | Dung dịch kiểm chuẩn cho xét nghiệm đông máu mức bất thường cao | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn phù hợp cho xét nghiệm đông máu như PT, APTT, Hepatocomplex ở dải đo bất thường cao. - Thành phần dạng bột đông khô, chứa: huyết tương người, đệm, chất ổn định và chất bảo quản. - Bảo quản: 2 - 8 độ C. - Đóng gói: ≤ 20 mL/ hộp |  | mL | 360
377 | 377 | Dung dịch kiểm chuẩn cho xét nghiệm đông máu mức bất thường thấp | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn phù hợp cho xét nghiệm đông máu như PT,APTT, TT,Fibrinogen, Antithrombin, Protein S, Protein C, Hepat độ Complex ở dải đo bất thường thấp. - Thành phần dạng bột đông khô, tối thiểu chứa: huyết tương người, đệm, chất ổn định và chất bảo quản. - Bảo quản: 2 - 8 độ C. - Đóng gói: ≤ 20 mL/ hộp |  | mL | 380
378 | 378 | Dung dịch kiểm chuẩn cho XN đông máu mức bình thường | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn phù hợp cho xét nghiệm đông máu như PT, APTT, TT, Fibrinogen, các loại yếu tố, yếu tố Von Willebrand, Antithrombin, Plasminogen, Plasmin Inhibitor, Protein S, Protein C, Hepat độ Complex ở dải đo bình thường. - Thành phần dạng bột đông khô, chứa: huyết tương người, đệm, chất ổn định và chất bảo quản. - Bảo quản: 2 - 8 độ C. - Đóng gói: ≤ 20 mL/ hộp |  | mL | 380
379 | 379 | Hóa chất dùng pha loãng trên hệ thống đông máu | Hóa chất dùng để pha loãng xét nghiệm chuẩn máy trên hệ thống máy đông máu tự động bằng phương pháp đo quang có khả năng phát hiện các yếu tố tiền phân tích, bao gồm (tán huyết, mẫu vàng, mẫu đục, thể tích mẫu và cục đông vi thể). - Thành phần: tối thiểu chứa Dung dịch muối natri clorid, natri azide. - Bảo quản: 15 - 25 độ C. - Đóng gói: ≤ 150 mL/ hộp |  | mL | 6100
380 | 380 | Hóa chất định lượng AntiXa | Hóa chất dùng để xác định hoạt độ heparin không phân đoạn hoặc Heparin trọng lượng phân tử thấp, các chất ức chế trực tiếp yếu tố FXa như Rivaroxaban, Apixaban theo phương pháp so màu. LOD ≤ 0,04 IU/ml (Heparin). Khoảng tuyến tính 0 - 2,0 IU/ml (Heparin). - Thành phần: tối thiểu chứa Factor Xa reagent và Chromogenic substrate . - Bảo quản: 2 - 8 độ C. - Đóng gói: ≤ 100 mL/ hộp |  | mL | 660
381 | 381 | Hóa chất kiểm chuẩn Heparin trọng lượng phân tử thấp (LMW Heparin Control) | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn phù hợp cho xét nghiệm xác định Heparin trọng lượng phân tử thấp trong dải đo thấp và dải đo cao. - Thành phần: tối thiểu chứa huyết tương người, heparin trọng lượng phân tử thấp (LMWH), đệm, chất ổn định. - Bảo quản: 2 - 8 độ C. - Đóng gói: ≤ 20 mL/ hộp |  | mL | 30
382 | 382 | Hóa chất định lượng Thrombin Time | Hóa chất dùng để xét nghiệm thời gian Thrombin Time (TT) - Thành phần: tối thiểu chứa thrombin (bò) (≥15 UNIH/lọ), albumin bò và đệm. - Bảo quản: 2 - 8 độ C. - Đóng gói: ≤ 20 mL/ hộp |  | mL | 612
383 | 383 | Hóa chất dùng để chuẩn máy cho xét nghiệm đông máu | Hóa chất dùng để chuẩn máy phù hợp cho xét nghiệm đông máu như Fibrinogen, các loại yếu tố,yếu tố Von Willebrand, Antithrombin, Plasminogen, Plasmin Inhibitor, Protein S, Protein C. - Thành phần: tối thiểu chứa huyết tương người, đệm, chất ổn định và chất bảo quản. - Bảo quản: 2 - 8 độ C. - Đóng gói: ≤ 20 mL/ hộp |  | mL | 420
384 | 384 | Hóa chất dùng để đo thời gian PT (Hộp/5 x 8 mL+5 x 8 mL) | Hóa chất dùng để xét nghiệm thời gian PT, ISI ≤ 1,05 - Thành phần tối thiểu chứa: yếu tố mô người tái tổ hợp, phospholipid tổng hợp, chất ổn định, chất bảo quản và đệm. - Bảo quản: 2 - 8 độ C. - Đóng gói: ≤ 100 mL/ hộp |  | mL | 2480
385 | 385 | Hóa chất dùng để đo thời gian PT (Hộp/5 x 20 mL+5 x 20 mL) | Hóa chất dùng để xét nghiệm thời gian PT, ISI ≤ 1,05 - Thành phần tối thiểu chứa: yếu tố mô người tái tổ hợp, phospholipid tổng hợp, chất ổn định, chất bảo quản và đệm. - Bảo quản: 2 - 8 độ C. - Đóng gói: ≤ 300 mL/ hộp |  | mL | 8400
386 | 386 | Dung dịch dùng rửa hệ thống đông máu tự động | Hóa chất dung dịch dùng để xúc rửa tương thích trên hệ thống máy đông máu tự động bằng phương pháp đo quang có khả năng phát hiện các yếu tố tiền phân tích, bao gồm (tán huyết, mẫu vàng, mẫu đục, thể tích mẫu và cục đông vi thể). - Thành phần: tối thiểu chứa 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one hydrochloride ≤ 0,005 %. - Bảo quản: 15 - 25 độ C. -Đóng gói: ≤ 5L/ hộp |  | Lít | 1848
387 | 387 | Hóa chất dùng để đo thời gian APTT đóng gói kèm theo Calcium Chloride | Hóa chất dùng để xét nghiệm thời gian APTT đóng gói kèm theo Calcium Chloride. - Thành phần: tối thiểu gồm APTT reagent chứa silica keo phân tán với phospholipid tổng hợp, đệm và chất bảo quản. Calcium Chloride chứa dung dịch canxi clorua (0,025 mol/L) và chất bảo quản. - Bảo quản: 2 - 8 độ C. - Đóng gói: ≤ 150 mL/ hộp |  | mL | 1190
388 | 388 | Hóa chất dùng để đo thời gian APTT | Hóa chất dùng để xét nghiệm thời gian APTT đóng gói kèm theo Calcium Chloride. - Thành phần: tối thiểu gồm APTT reagent chứa thuốc thử phospholipid tổng hợp, chất kích hoạt silica keo, đệm và chất bảo quản.Calcium Chloride chứa: dung dịch canxi clorua (0,020 mol/L) và chất bảo quản. - Bảo quản: 2 - 8 độ C. . - Đóng gói: ≤ 150 mL/ hộp |  | mL | 6400
389 | 389 | Hóa chất định lượng Fibrinogen | Hóa chất dùng để xét nghiệm định lượng Fibrinogen-Clauss. - Thành phần: tối thiểu gồm: thrombin bò, albumin bò, canxi clorid, đệm và chất ổn định. - Bảo quản: 2 - 8 độ C. -Đóng gói: ≤ 100 mL/ hộp |  | mL | 1500
390 | 390 | Hóa chất định lượng Protein C | Hóa chất dùng để xác định xét nghiệm Protein C theo phương pháp so màu. Dải tuyến tính 10 - 150 (% hoạt tính). - Thành phần: tối thiểu gồm Protein C activator , Chromogenic substrate và Diluent . - Bảo quản: 2 - 8 độ C. -Đóng gói: ≤ 60 mL/ hộp |  | mL | 72
391 | 391 | Hóa chất định lượng Factor V Leiden | Hóa chất dùng để xét nghiệm xác định mức độ kháng Protein C đã hoạt hóa (Yếu tố V đột biến). - Thành phần: tối thiểu gồm APTT reagent, Factor V Reagent Plasma, APC/Calcium chloride, Calcium chloride, APC Control Plasma Level 1 và APC Control Plasma Level 2. - Bảo quản: 2 - 8 độ C. -Đóng gói: ≤ 150 mL/ hộp |  | mL | 504
392 | 392 | Dung dịch kiểm chuẩn Anti phospholipid Controls | Hóa chất dùng để kiểm chứng cho xét nghiệm Anti-Cardiolipin IgG/IgM, Anti-ß2 Glycoprotein-I IgG/IgM - Thành phần: tối thiểu gồm Low Control và High Control chứa kháng thể IgG và IgM (người) kháng phospholipid - Bảo quản: 2 - 8 độ C. - Đóng gói: ≤ 10 mL/ hộp |  | mL | 24
393 | 393 | Bộ hồng cầu kiểm chuẩn | Bộ hồng cầu dùng cho kiểm chuẩn xét nghiệm nhóm máu trên máy phân tích nhóm máu gelcard ≥ 8 giếng - Thành phần: tối thiểu gồm Bộ hồng cầu kiểm chuẩn gồm 4 lọ A,B,AB,O - Bảo quản : 2-8 độ C - Độ nhạy và độ đặc hiệu: ≥ 99%. Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 312
394 | 394 | Cóng chạy QC, Calib hoặc dùng chiết mẫu | Cốc đựng mẫu, Calib, QC chạy máy Thành phần: Polystyrene, Dung tích ≥ 0,5 mL Bảo quản ở nhiệt độ phòng |  | Cái | 8000
395 | 395 | Dung dịch kiểm chuẩn Bicarbonate calibrator | Chất hiệu chuẩn dành cho xét nghiệm Bicarbonate. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Chất nền đệm có chứa các lượng khác nhau của natri cacbonat và chất bảo quản. - Bảo quản: 15–25°C. - Đóng gói: ≤ 300 mL/ hộp |  | mL | 300
396 | 396 | Chất chuẩn mẫu nước tiểu Control mức 1;2 | Chất chuẩn mẫu nước tiểu, gồm ≥ 2 mức nồng độ - Bảo quản: 2–8°C - Đóng gói: ≤ 150 mL/ hộp |  | mL | 180
397 | 397 | Dung dịch kiểm chuẩn xét nghiệm tim mạch | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm tim mạch gồm ≥ 3 mức nồng độ |  | mL | 54
398 | 398 | Dung dịch kiểm chuẩn xét nghiệm miễn dịch mức thấp | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức thấp (có giá trị thấp cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u và TgAb, TPO Ab) Thành phần: tối thiểu gồm Chất kiểm chứng dạng lỏng, được chuẩn bị từ huyết thanh người. |  | mL | 120
399 | 399 | Dung dịch kiểm chuẩn xét nghiệm miễn dịch mức trung bình | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức trung bình (có giá trị mức trung bình cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u và TgAb, TPO Ab) Thành phần: tối thiểu gồm Chất kiểm chứng dạng lỏng, được chuẩn bị từ huyết thanh người. |  | mL | 120
400 | 400 | Dung dịch kiểm chuẩn xét nghiệm miễn dịch mức cao | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức cao (có giá trị mức cao cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u và TgAb, TPO Ab) Thành phần: tối thiểu gồm Chất kiểm chứng dạng lỏng, được chuẩn bị từ huyết thanh người. |  | mL | 120
401 | 401 | Tube chạy mẫu xét nghiệm Quantiferon-TB Gold Plus | Tube chạy mẫu xét nghiệm phát hiện interferon-γ (IFN-γ) trong mẫu huyết tương người. Tối thiểu gồm các ống có nắp màu khác nhau: - Nil Tube - TB1 Tube - TB2 Tube - Mitogen Tube Bảo quản: 4-25°C |  | Ống | 3600
402 | 402 | Hóa chất định lượng NH3 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm NH3, dải đo ≥ 1180 μmol/L; có kèm chất chuẩn trong hộp - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: NADPH; α -ketoglutarate, Đệm Triethanolamine, GLDH; CAL Standard - Bảo quản: 2–8°C - Đóng gói: ≤ 200 mL/ hộp |  | mL | 885.5
403 | 403 | Hóa chất kiểm chuẩn Calibration cho các xét nghiệm sinh hóa mức 3 | Chất chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa - Bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 10 mL/ hộp |  | mL | 10
404 | 404 | Hóa chất nội kiểm miễn dịch cao cấp 3 mức IA PREMIUM PLUS 1,2 AND 3 | Dạng đông khô, gồm 3 mức nồng độ. Làm từ 100% Huyết thanh người, chứa 54 thông số. Bao gồm cả β– 2 – Microglobulin, CA15- 3, CA19-9, CA125, Growth Hormone (GH), Oestradiol, Paracetamol, 1-25-(OH)2 - Vitamin D*... Ổn định đến hạn tại 2- 8ºC. |  | mL | 120
405 | 405 | HbA1c nâng cao | Hóa chất dùng cho xét nghiệm HbA1c; dải đo: từ ≤ 20 đến ≥140 mmol/mol (IFCC); phương pháp đo độ đục ức chế miễn dịch; -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể kháng HbA1c ở người; Thuốc thử Hemoglobin toàn phần; Chất hiệu chuẩn HbA1c (Các mức khác nhau) - Bảo quản: 2-8°C. - Đóng gói: ≤ 2000 test/ hộp |  | Test | 10000
406 | 406 | Hóa chất kiểm chuẩn HDL/LDL-Cholesterol Control | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HDL/LDL-Cholesterol. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô có chứa HDL-Cholessterol và LDL-Cholesterol - Bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 50 mL/ hộp |  | mL | 540
407 | 407 | Hóa chất kiểm chuẩn URINE CALIBRATOR | Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa nước tiểu thường quy. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Chất nền nước tiểu người dạng lỏng có chứa Amylase, Canxi, Glucose, Phospho vô cơ, Urê, Axit Uric, Creatinine, Magiê và chất bảo quản. - Bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 60 mL/ hộp |  | mL | 480
408 | 408 | Hóa chất định lượng HbA1c nguyên tắc sắc ký ái lực | Bộ hóa chất chạy xét nghiệm HbA1c trên máy sắc ký lỏng hiệu năng cao -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Dung dịch Methanol, dung dịch Ammonia, Dung dịch Diluent, Ethanol, TRITON X100, Sodium azide. Cột phân tích - Bảo quản: cột ở 2 – 8 độ C, dung dịch ở 2 – 28 độ C - Đóng gói: ≤ 2000 test/ hộp - Bộ cột và hóa chất hoàn chỉnh ≤ 500 test xét nghiệm HbA1C |  | Test | 54000
409 | 409 | Dung dịch kiểm chuẩn HbA1c Calibrator | Hóa chất hiệu chuẩn HbA1c mức 1 và 2, được sử dụng để hiệu chuẩn của xét nghiệm định lượng Hba1C theo nguyên lý ái lực (affinity) -Thành phần: tối thiểu gồm Máu toàn phần, bột đông khô, cần hoàn nguyên trước khi sử dụng - Bảo quản: 2 – 8 độ C. - Đóng gói: ≤ 5 mL/ hộp |  | mL | 9
410 | 410 | Dung dịch kiểm chuẩn HbA1c (GHb) Control | Hóa chất kiểm chứng HbA1c mức I và II, được sử dụng để kiểm soát hiệu năng của xét nghiệm định lượng Glycerated Hemoglobin -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Máu toàn phần, bột đông khô - Bảo quản: 2 – 8 độ C - đóng gói: ≤ 5 mL/ hộp |  | mL | 18
411 | 411 | Giấy in nhiệt 30x50mm | -Kích cỡ nhãn: rộng ≥ 50mm, ≥ 30mm cao, số lượng ≥ 1500 nhãn/cuộn - Phù hợp với hệ thống dán nhãn tự động |  | Cuộn | 150
412 | 412 | Dung dịch kiểm chuẩn HDL-Cholesterol Calibrator | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HDL. -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Huyết thanh người dạng bột đông khô chứa HDL-Cholesterol (người). - Bảo quản: 2–8°C. - Đóng gói: ≤ 10 mL/ hộp - Phù hợp với hóa chất HDL-Cholesterol. |  | mL | 92
413 | 413 | Dung dịch kiểm chuẩn LDL-Cholesterol Calibrator | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm LDL. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Huyết thanh người dạng bột đông khô chứa LDL-Cholesterol (người). - Bảo quản: 2–8°C. - đóng gói: ≤ 10 mL/ hộp - Phù hợp với hóa chất LDL-Cholesterol |  | mL | 25
414 | 414 | Thuốc nhuộm tế bào Papanicolaou 2a Spasmer | Thuốc nhuộm tế bào PAPANICOLAOU 2A SPASMER Thuốc nhuộm OG6 dạng dung dịch lỏng, màu da cam, dùng cho phương pháp nhuộm papanicolaou's, chẩn đoán tế bào ung thư và chu kỳ tế bào (pap' smear). Đóng gói: ≤ 600 mL/ chai |  | mL | 3000
415 | 415 | Thuốc nhuộm tế bào Papanicolaou 3b Spasmer | Thuốc nhuộm tế bào PAPANICOLAOU 3B SPASMER. Thuốc nhuộm EA50, dạng dung dịch lỏng, dùng cho phương pháp nhuộm papanicolaou's (nhuộm các thành phần tế bào chất), chẩn đoán tế bào ung thư và chu kỳ tế bào (pap' smear). Đóng gói: ≤ 600 mL/ chai |  | mL | 4000
416 | 416 | Thuốc nhuộm tế bào Hematoxyline Harri | Thuốc nhuộm Hematoxyline, dạng dung dịch lỏng, màu xanh tím sẫm, dùng cho phương pháp nhuộm papanicolaou's (nhuộm hạt nhân tế bào), chẩn đoán tế bào ung thư và chu kỳ tế bào (pap' smear). Đóng gói: ≤ 600 mL/ chai |  | mL | 2200
417 | 417 | Chai dung dịch nhuộm vi sinh (Bộ nhuộm Gram) | Chai dung dịch nhuộm vi sinh, bộ nhuộm gram. Đóng gói: ≤ 600 mL/ Hộp |  | mL | 1600
418 | 418 | Chai dung dịch nhuộm vi sinh (Bộ nhuộm ZIEHL - NEELSEN) | Chai dung dịch nhuộm vi sinh Ziehl- Neelsen. Đóng gói: ≤ 400 mL/ Hộp |  | mL | 1500
419 | 419 | Chai dung dịch nhuộm vi sinh | Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Giemsa. - Thành phần: Giemsa (≥0,5%) - Bảo quản: Nhiệt độ phòng thí nghiệm Đóng gói: ≤ 200 mL/ Hộp |  | mL | 100
420 | 420 | Dụng cụ cấy mẫu- cán cấy | Dụng cụ cấy mẫu- cán cấy - Chất liệu kim loại, tay cầm nhựa PP cách nhiệt - Hình dạng : Hình trụ - Đường kính cán : ≥ 6mm - Chiều dài : ≥198 mm |  | Cái | 3
421 | 421 | Dụng cụ cấy mẫu -vòng cấy thường cứng | Dụng cụ cấy mẫu - vòng cấy thường cứng - Chất liệu : Kim loại - Hình dạng : Vòng khuyên - Đường kính trong vòng cấy : ≥ 4mm - Đường kính ngoài vòng cấy : ≥ 5 mm - Chiều dài : ≥ 85 mm |  | Cái | 2
422 | 422 | Glucose tinh thể | Glucose tinh thể pha để uống, dạnh bột mịn, màu trắng ngà, tinh khiết, thực hiện nghiệm pháp tăng đường máu sau ăn |  | Kg | 70
423 | 423 | Hóa chất xét nghiệm đo tải lượng HCV trên hệ PCR tự động | - Loại khay khuếch đại gồm các giếng thuốc thử chứa tối thiểu các thành phần: oligonucleotide tổng hợp, DNA Polymerase, enzym phiên mã ngược (RT), Uracil-DNA Glycosylase, và dNTPs trong dung dịch đệm với một chất nhuộm reference dye. Và các giếng mẫu chứng nội bộ (IC) không gây nhiễm với chuỗi IC và chất phụ trợ trong huyết tương người âm tính - LOD: với chủng HCV1: ≤ 5,11 IU/ml - LOD: với chủng HCV2,3,4,5,6 ≤ 12 IU/ml - Khoảng tuyến tính: từ ≤ 12 IU/ml đến ≥ 200.000.000 IU/ml - Độ đặc hiệu tổng: 100% - Độ phản ứng chéo, gây nhiễu khi có vi sinh vật khác: không có - Tỉ lệ nhiễm chéo giữa mẫu dương tính và âm tính khi phân tích: 0% Điều kiện bảo quản: - Chưa mở nắp: 2 – 8 độ C Đóng gói: ≤ 250 test/ Hộp |  | Test | 1152
424 | 424 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm đo tải lượng HCV trên hệ PCR tự động | Thành phần: - Chứa RNA® không gây nhiễm với chuỗi HCV trong huyết tương người âm tính. Điều kiện bảo quản: - Trên hệ thống: Nhiệt độ hệ thống Đóng gói: ≤ 20 mL/ Hộp |  | mL | 31.2
425 | 425 | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm đo tải lượng HCV trên hệ PCR tự động | Bộ mẫu chứng dùng để xác định tính hợp lệ của xét nghiệm đo tải lượng virus HCV Thành phần: - Mẫu chứng âm tính: chứa huyết tương người âm tính - Mẫu chứng dương tính: chứa RNA® không gây nhiễm với chuỗi HCV trong huyết tương người âm tính Điều kiện bảo quản: Đóng gói: ≤ 100 mL/ Hộp |  | mL | 127.3
426 | 426 | Hóa chất xét nghiệm đo tải lượng HBV trên hệ PCR tự động | Gồm tối thiểu các thành phần: - Khay khuyếch đại có các giếng chứa thuốc thử oligonucleotide tổng hợp, DNA Polymerase, Uracil-DNA Glycosylase, chất phụ trợ, và dNTPs trong dung dịch đệm với một chất nhuộm reference dye. Và các giếng mẫu chứng nội bộ (IC) - LOD: ≤ 9,62 IU/ml - Khoảng tuyến tính từ ≤ 7 IU/ml đến ≥ 2 tỷ IU/ml - Độ lệch chuẩn tổng: ≤ 0,25SD - Độ đặc hiệu tổng: 100% - Độ phản ứng chéo, gây nhiễu khi có vi sinh vật khác: không có - Tỉ lệ nhiễm chéo giữa mẫu dương tính và âm tính khi phân tích: 0% Điều kiện bảo quản: - Chưa mở nắp: 2 đến 8°C Đóng gói: ≤ 250 test/ Hộp Đóng gói: ≤ 250 test/ Hộp |  | Test | 7488
427 | 427 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm đo tải lượng HBV trên hệ PCR tự động | Bộ mẫu chuẩn dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm đo tải lượng virus HBV Điều kiện bảo quản: - Trên hệ thống: Nhiệt độ hệ thống Đóng gói: ≤ 20 mL/ Hộp |  | mL | 105.6
428 | 428 | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm đo tải lượng HBV trên hệ PCR tự động | Bộ mẫu chứng dùng để xác định tính hợp lệ của xét nghiệm đo tải lượng virus HBV Thành phần: - Mẫu chứng âm tính: chứa huyết tương người âm tính đã loại bỏ fibrin. - Mẫu chứng dương tính: chứa huyết tương đã bất hoạt bằng nhiệt dương tính với DNA của HBV Điều kiện bảo quản: Đóng gói: ≤ 150 mL/ Hộp |  | mL | 294
429 | 429 | Hóa chất xét nghiệm genotype HPV trên hệ PCR tự động | Tối thiểu gồm các thành phần: Các khay khuếch đại chứa các giếng thuốc thử khuếch đại chứa oligonucleotide tổng hợp, DNA Polymerase, Uracil-DNA Glycosylase,và dNTPs trong dung dịch đệm - LOD: ≤ 40 tế bào/xét nghiệm - Độ nhạy: 100% - Độ đặc hiệu: ≥ 93,2% - Độ phản ứng chéo, gây nhiễu khi có vi sinh vật khác: không có - Tỉ lệ nhiễm chéo giữa mẫu dương tính và âm tính khi phân tích: 0% Điều kiện bảo quản: - Chưa mở nắp: 2 đến 8°C Đóng gói: ≤ 500 test/ Hộp |  | Test | 8832
430 | 430 | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm genotype HPV trên hệ PCR tự động | Bộ mẫu chứng dùng để xác định tính hợp lệ của xét nghiệm genotype HPV Thành phần: - Mẫu chứng âm HR HPV Negative CTRL - Mẫu chứng dương HR HPV Positive CTRL Điều kiện bảo quản: Đóng gói: ≤ 20 mL/ Hộp |  | mL | 43.2
431 | 431 | Hóa chất xét nghiệm CT, NG, TV, MG trên hệ PCR tự động | Tối thiểu gồm các thành phần: - Các giếng thuốc thử khuếch đại chứa oligonucleotide tổng hợp, DNA Polymerase, Enzyme phiên mã ngược, chất phụ trợ, dNTPs, và Mẫu chứng nội trong huyết tương người âm tính. - LOD: CT: ≤ 0,5 đơn vị hình thành thể vùi (IFU)/xét nghiệm; NG: ≤ 1,5 đơn vị hình thành khuẩn lạc (CFU)/xét nghiệm; TV: ≤ 0,02 Trophozoite (TV)/xét nghiệm; MG: ≤ 33 genome equivalents/xét nghiệm - Độ nhạy: 100% - Độ phản ứng chéo, gây nhiễu khi có vi sinh vật khác: không có - Tỉ lệ nhiễm chéo giữa mẫu dương tính và âm tính khi phân tích: 0% Điều kiện bảo quản: - Chưa mở nắp: 2 đến 8 độ C Đóng gói: ≤ 500 test/ Hộp |  | Test | 1536
432 | 432 | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm CT, NG, TV, MG trên hệ PCR tự động | Bộ mẫu chứng dùng để xác định tính hợp lệ của xét nghiệm phát hiện RNA của CT, TV, MG và DNA của NG Thành phần: - Mẫu chứng âm tính - Mẫu chứng dương tính Đóng gói: ≤ 150 mL/ Hộp |  | mL | 22.56
433 | 433 | Bộ hóa chất chuẩn bị mẫu xét nghiệm PCR (HPV, CT, NG, TV, MG) trên hệ PCR tự động | Bộ thuốc thử chiết tách mẫu dùng trên máy RT-PCR tự động nhằm tách các axit nucleic từ mẫu sinh học để phân tích trong các xét nghiệm RT-PCR. Thành phần: Tối thiểu gồm: Các vi hạt từ tính và đệm tách rửa dạng lỏng, có thành phần nước mức phân tử không nuclease, protease, tween 20, gluanidine hydrochloride Điều kiện bảo quản: - Chưa mở nắp: 15 đến 30 độ C Đóng gói: ≤ 250 mL/ Hộp |  | mL | 3600
434 | 434 | Bộ hóa chất chuẩn bị mẫu xét nghiệm PCR (HBV, HCV) trên hệ PCR tự động | Bộ thuốc thử chiết tách mẫu dùng trên máy RT-PCR tự động nhằm tách các axit nucleic từ mẫu sinh học để phân tích trong các xét nghiệm RT-PCR. Thành phần: Tối thiểu gồm: Các vi hạt từ tính và đệm tách rửa dạng lỏng, có thành phần đệm Kali Photphat, tween 20, vi hạt từ Điều kiện bảo quản: - Chưa mở nắp: 2 đến 8độ C Đóng gói: ≤ 250 mL/ Hộp |  | mL | 24656
435 | 435 | Dung dịch ly giải mẫu xét nghiệm PCR trên hệ PCR tự động | Dung dịch dùng trong bước chiết tách mẫu dùng trên máy RT-PCR tự động nhằm tách các axit nucleic từ mẫu sinh học để phân tích trong các xét nghiệm RT-PCR. Thành phần: Tối thiểu gồm: - Nước + Đệm Tris+GITC+Tween 20 Điều kiện bảo quản: - Chưa mở nắp: 15 đến 30°C - Trên hệ thống: Nhiệt độ hệ thống Đóng gói: ≤ 2L/ Hộp |  | mL | 134550
436 | 436 | Dung dịch Ethanol dùng chuẩn bị mẫu xét nghiệm PCR trên hệ PCR tự động | Dung dịch dùng trong bước chiết tách mẫu dùng trên máy RT-PCR tự động nhằm tách các axit nucleic từ mẫu sinh học để phân tích trong các xét nghiệm RT-PCR. Điều kiện bảo quản: - Chưa mở nắp: 15 đến 30°C - Trên hệ thống: Nhiệt độ hệ thống Đóng gói: ≤ 2L/ Hộp |  | mL | 2925
437 | 437 | Dung dịch pha loãng mẫu xét nghiệm PCR trên hệ PCR tự động | Dung dịch pha loãng mẫu dùng trong bước chiết tách mẫu dùng trên máy RT-PCR tự động nhằm tách các axit nucleic từ mẫu sinh học để phân tích trong các xét nghiệm RT-PCR. Thành phần: Tối thiểu gồm: Nước + Prđộ Clin 950 Điều kiện bảo quản: - Chưa mở nắp: 15 đến 30°C Đóng gói: ≤ 6L/ Hộp |  | Lít | 18
438 | 438 | Dung dịch dùng chuẩn bị mẫu xét nghiệm PCR trên hệ PCR tự động | Dung dịch sử dụng trên máy xét nghiệm PCR tự động trong bước chuẩn bị mẫu Thành phần: Dầu khoáng. Đóng gói: ≤ 2000 mL/ Hộp |  | mL | 2925
439 | 439 | Đầu côn 50μL kèm khay sử dụng trong xét nghiệm PCR trên hệ PCR tự động | Đầu tip 50μL chuyên dùng cho máy xét nghiệm PCR tự động Thành phần: - Nhựa Polypropylene - PP , gồm 96 tips lắp trên khay nhựa, chuyên dùng trên hệ thống PCR tự động |  | Tip | 17280
440 | 440 | Đầu côn 1000μL kèm khay sử dụng trong xét nghiệm PCR trên hệ PCR tự động | Đầu côn 1000μL chuyên dùng cho máy xét nghiệm PCR tự động Thành phần: - Nhựa Polypropylene - PP, gồm 96 tips lắp trên khay nhựa, chuyên dùng trên hệ thống PCR tự động |  | Tip | 17280
441 | 441 | Bộ phản ứng tích hợp sử dụng trên hệ PCR tự động | Vật tư chuyên dùng cho máy xét nghiệm PCR tự động Thành phần: tối thiểu gồm Bộ phản ứng tích hợp bằng nhựa sử dụng một lần có chứa các thành phần cần thiết để dùng trong quá trình chiết xuất mẫu và quy trình PCR bao gồm: - Cartridge - Giếng phản ứng - Nắp đậy giếng phản ứng Mỗi Bộ phản ứng tích hợp có 04 dãy xử lý (có khả năng chạy 1 - 4 mẫu cùng lúc), mỗi dãy xử lý 01 mẫu |  | Cái | 16000
442 | 442 | Bộ lấy/vận chuyển mẫu xét nghiệm cổ tử cung xét nghiệm HPV sử dụng trong xét nghiệm PCR trên hệ PCR tự động | Mỗi bộ lấy mẫu dùng một lần chứa các bộ phận sau: • Một ống vận chuyển đã đậy nắp chứa ≥ 2,5 mL đệm vận chuyển mẫu (guanidine thiđộ Cyanate trong đệm Tris) • Một bàn chải tế bào cổ tử cung |  | Cái | 1000
443 | 443 | Bộ lấy/vận chuyển mẫu nước tiểu, dịch phết cổ tử cung, âm đạo cho xét nghiệm STI sử dụng trong xét nghiệm PCR trên hệ PCR tự động | Mỗi bộ lấy mẫu dùng một lần chứa các bộ phận sau: • Một ống vận chuyển dùng nắp có thể xuyên qua chứa ≥1,2 mL đệm vận chuyển mẫu (guanidine thiđộ Cyanate trong đệm Tris) • Một que swab lấy mẫu vô trùng • Một pipet chuyển loại dùng một lần |  | Bộ | 500
444 | 444 | Thẻ thông minh xét nghiệm máu lắng | Thẻ thông minh xét nghiệm máu lắng. - Công dụng: cung cấp số lượng xét nghiệm trên máy xét nghiệm máu lắng tự động. - Thành phần: thẻ thông minh |  | Test | 18000
445 | 445 | Bộ hóa chất thử khí máu, ion đồ, glucose và lactate tích hợp nội kiểm kèm bộ chuẩn CVP có tính năng quản lý chất lượng thông minh iQM | Bộ kit xét nghiệm khí máu, điện giải, chuyển hóa, xét nghiệm các thông số: pH, pO2, pCO2, Hct, Na+, K+, Ca++, Glucose và Lactate có tích hợp quản lý chất lượng IQM Thành phần: tối thiểu gồm - Bộ kít bao gồm dung dịch chuẩn, tất cả điện cực đo, kim hút, dây bơm, túi chứa thải tích hợp trong một khối - Khoảng đo: pH 6,80 đến 7,80 ±0,01; pCO2: 5-115±0,05 mmHg; pO2: từ 0 đến ≥760 mmHg; Na+: 100-200 ±0,05 mmol/L; K+: 0,1-20,0 ±0,02 mmol/L; Ca++: 0,10-5,00 ±0,02 mmol/L; Glu: 5-500 ±0,02 mg/dL; Lac: 0,2-15,0 ±0,02 mmol/L; Hct: 15-65 ±0,05 % Điều kiện bảo quản: - Từ 15 đến 25 độ C Đóng gói: ≤ 400 test/ Hộp |  | Test | 39600
446 | 446 | Nội kiểm xét nghiệm máu lắng | Bộ nội kiểm xét nghiệm máu lắng. - Dùng để nội kiểm máy xét nghiệm máu lắng - Gồm 2 ngưỡng giá trị bình thường và cao. - Thành phần gồm hồng cầu động vật trong dung dịch giống huyết tương. - Bảo quản ở 2-8°C không mở nắp bền đến khi hết hạn dùng. - Sử dụng trên máy không cần mở nắp. - Đóng gói: ≤ 10 mL/ Hộp |  | mL | 240
447 | 447 | Hóa chất định lượng Bilirubin trực tiếp | Xét nghiệm Direct Bilirubin để định lượng bilirubin trực tiếp trong huyết thanh hay huyết tương; sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): < 0,1 mg/dL (1,7 μmol/L) - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 0,04 mg/dL (1,7 μmol/L) - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Sulfamic acid; 2, 4-dichloroaniline, Sodium nitrite, HCl - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 1600 test/ hộp |  | Test | 10080
448 | 448 | Hóa chất định lượng Bilirubin toàn phần trên máy tự động | Xét nghiệm Bilirubin toàn phần để định lượng bilirubin toàn phần trong huyết thanh hay huyết tương; sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): < 0,3 mg/dL (< 5,1 μmol/L) - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 0,1 mg/dL (1,7 μmol/L) - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: HCl; 2,4-dichloroaniline, Sodium nitrite, Chất bề mặt - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C. Đóng gói: ≤ 3000 test/ hộp |  | Test | 7875
449 | 449 | Dung dịch kiểm chuẩn TSH Calibrator | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng hormon kích thích tuyến giáp ở người (thyroid stimulating hormone - TSH) trong huyết thanh và huyết tương; sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: TSH (tái tổ hợp) được điều chế trong dung dịch đệm - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C Đóng gói: ≤ 20 mL/ hộp |  | mL | 12
450 | 450 | Hóa chất định lượng TSH | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng hormon kích thích tuyến giáp ở người (thyroid stimulating hormone - TSH) trong huyết thanh và huyết tương; - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 0,0083 μIU/mL (mIU/L) - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 0,0036 μIU/mL (mIU/L) - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Anti-β TSH (kháng thể đơn dòng) phủ trên vi hạt trong dung dịch đệm; chất kết hợp có đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 300 test/ hộp |  | Test | 33600
451 | 451 | Dung dịch kiểm chuẩn Total β-hCG Calibrator | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng và định tính beta human chorionic gonadotropin (β‑hCG) trong huyết thanh và huyết tương; - Thành phần: làm từ huyết thanh người. gồm 6 nồng độ khác nhau - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 20 mL/ hộp |  | mL | 54
452 | 452 | Hóa chất định lượng Total β-hCG | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng và định tính beta human chorionic gonadotropin (β‑hCG) trong huyết thanh và huyết tương; - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 2,30 mIU/mL (IU/L) - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 1,10 mIU/mL (IU/L) - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Anti-β-hCG (kháng thể đơn dòng) phủ trên vi hạt trong đệm; Anti-β-hCG (kháng thể đơn dòng) chất kết hợp có đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 300 test/ hộp |  | Test | 8400
453 | 453 | Dung dịch kiểm chuẩn HBeAg Calibrator | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định tính kháng nguyên e viêm gan B (HBeAg) trong huyết thanh và huyết tương; - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Cal 1 có Thành phần đệm TRIS, Cal 2 có Thành phần DNA tái tổ hợp nguồn gốc từ HBeAg trong đệm - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 10 mL/ hộp |  | mL | 18
454 | 454 | Dung dịch kiểm chuẩn HBeAg Control | Hoá chất hiệu chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định tính kháng nguyên e viêm gan B (HBeAg) trong huyết thanh và huyết tương; - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Control (-) có - Thành phần huyết tương người đã vôi hóa, Control (+) có - Thành phần DNA tái tổ hợp nguồn gốc từ HBeAg trong đệm TRIS có chất ổn định protein - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 20 mL/ hộp |  | mL | 32
455 | 455 | Hóa chất định lượng kháng nguyên e viêm gan B | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định tính kháng nguyên e viêm gan B (HBeAg) trong huyết thanh và huyết tương; - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 0,35 PEI U/mL (IU/mL) - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 0,05 PEI U/mL (IU/mL) - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể kháng kháng nguyên e virus viêm gan B (đơn dòng) phủ trên bề mặt vi hạt trong dung dịch đệm; Kháng thể kháng kháng nguyên e virus viêm gan B có đánh dấu acridinium (đơn dòng) kết hợp trong dung dịch - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 300 test/ hộp |  | Test | 9600
456 | 456 | Dung dịch kiểm chuẩn HBeAg Quantitative Calibrator | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng kháng nguyên e viêm gan B (HBeAg) trong huyết thanh và huyết tương; - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: DNA từ HBeAg tái tổ hợp - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 40 mL/ hộp |  | mL | 36
457 | 457 | Dung dịch kiểm chuẩn HBeAg Quantitative Control | Hoá chất hiệu chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng kháng nguyên e viêm gan B (HBeAg) trong huyết thanh và huyết tương; - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: DNA từ HBeAg tái tổ hợp - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 40 mL/ hộp |  | mL | 48
458 | 458 | Dung dịch kiểm chuẩn Ferritin Calibrator | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng ferritin trong huyết thanh và huyết tương; - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: ferritin (từ người) được điều chế trong dung dịch đệm - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 40 mL/ hộp |  | mL | 12
459 | 459 | Hóa chất định lượng Ferritin | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng ferritin trong huyết thanh và huyết tương; - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 1,98 ng/mL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 1,04 ng/mL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: microparticle (Anti-Ferritin (kháng thể đơn dòng) phủ trên vi hạt trong dung dịch đệm; Chất kết hợp anti-Ferritin (kháng thể đơn dòng) có đánh dấu acridinium - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 300 test/ hộp |  | Test | 6000
460 | 460 | Dung dịch kiểm chuẩn B12 Calibrator | Hoá chất chuẩn xét nghiệm yếu tố nội miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng vitamin B12 trong huyết thanh và huyết tương; - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: cyanocobalamin trong dung dịch đệm - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 40 mL/ hộp |  | mL | 36
461 | 461 | Hóa chất định lượng B12 | Xét nghiệm yếu tố nội miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng vitamin B12 trong huyết thanh và huyết tương; - Ngưỡng LOQ: ≤ 148 pg/mL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 109 pg/mL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Yếu tố nội phủ trên Vi hạt trong dung dịch đệm; Chất kết hợp B12 có đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm - Xét nghiệm này tuyến tính trong khoảng đo ≤ 148 đến ≥ 2000 pg/mL - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 1200
462 | 462 | Dung dịch kiểm chuẩn calib Testosterone | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng testosterone trong huyết thanh và huyết tương; - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: testosterone trong dung dịch đệm và chất ổn định protein. - Đóng gói: ≤ 40 mL/ hộp |  | mL | 54
463 | 463 | Hóa chất định lượng Testosteron | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng testosterone trong huyết thanh và huyết tương; - Ngưỡng LOQ: ≤ 0,06 nmol/L - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 0,05 nmol/L - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Anti-testosterone (kháng thể đơn dòng) phủ trên vi hạt trong dung dịch đệm; Chất kết hợp testosterone có đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 300 test/ hộp |  | Test | 3000
464 | 464 | Dung dịch kiểm chuẩn T3 tự do Calibrator | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng triiodothyronine tự do (Free T3) trong huyết thanh và huyết tương; - Thành phần: tối thiểu gồm 6 nồng độ, được chuẩn bị từ huyết thanh người. - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 54
465 | 465 | Hóa chất định lượng Free T3 | Hóa chất định lượng Free T3 : xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng triiodothyronine tự do (Free T3) trong huyết thanh và huyết tương; - Ngưỡng LOQ: ≤ 1,25 pg/mL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 0,95 pg/mL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: anti-T3 phủ vi hạt trong dung dịch đệm; Chất kết hợp T3 đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C |  | Test | 7200
466 | 466 | Dung dịch kiểm chuẩn T4 Free Calibrator | Dung dịch kiểm chuẩn T4 Free Calibrator: hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng thyroxine tự do (Free T4) trong huyết thanh và huyết tương; - Thành phần: tối thiểu gồm 6 nồng độ được làm từ huyết thanh người. - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 54
467 | 467 | Hóa chất định lượng T4 free | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng thyroxine tự do (Free T4) trong huyết thanh và huyết tương; - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 0,42 ng/dL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 0,28 ng/dL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: anti-T4 phủ trên Vi hạt trong dung dịch đệm; Chất kết hợp T3 đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C |  | Test | 28000
468 | 468 | Dung dịch kiểm chuẩn Anti-HBs Calibrator | Hoá chất kiểm chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng kháng thể kháng kháng nguyên bề mặt viêm gan B (anti-HBs) trong huyết thanh và huyết tương; - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 54
469 | 469 | Dung dịch kiểm chuẩn Anti-HBs Control | Hoá chất kiểm chuẩn control xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng kháng thể kháng kháng nguyên bề mặt viêm gan B (anti-HBs) trong huyết thanh và huyết tương; - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 120
470 | 470 | Hóa chất định lượng Anti-HBs trên máy tự động | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng kháng thể kháng kháng nguyên bề mặt viêm gan B (anti-HBs) trong huyết thanh và huyết tương; - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 2,00 mIU/mL (IU/L) - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 0,77 mIU/mL (IU/L) - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng nguyên bề mặt viêm gan B phủ trên vi hạt trong đệm; Kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C |  | Test | 64800
471 | 471 | Dung dịch kiểm chuẩn AFP Calibrator | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng alpha-fetoprotein (AFP); - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 36
472 | 472 | Hóa chất định lượng AFP nguyên tắc miễn dịch | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng alpha-fetoprotein (AFP); - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 0,5 ng/mL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 0,04 ng/mL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Anti-AFP phủ trên vi hạt trong đệm; Anti-AFP (kháng thể đơn dòng) chất kết hợp có đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C |  | Test | 13000
473 | 473 | Dung dịch kiểm chuẩn Anti-HCV Calibrator | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C (anti-HCV) trong huyết thanh và huyết tương; - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 9
474 | 474 | Hóa chất định lượng Anti-HCV | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C (anti-HCV) trong huyết thanh và huyết tương; - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: HCV vi hạt phủ kháng nguyên trong dung dịch đệm; anti-IgG/anti-IgM đánh dấu acridinium kết hợp trong dung dịch - Độ nhạy toàn phần là 100.00% với độ tin cậy 95% trong khoảng từ 99.10% đến 100.00% - Độ đặc hiệu (95% CI) là ≥ 99.92% - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C |  | Test | 42000
475 | 475 | Dung dịch kiểm chuẩn HIV Ag/Ab Combo Calibrator | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để phát hiện định tính đồng thời kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch ở người loại 1 và/hoặc loại 2 (HIV-1/HIV-2) trong huyết thanh và huyết tương; - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 12
476 | 476 | Dung dịch kiểm chuẩn HIV Ag/Ab combo | Hoá chất hiệu chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để phát hiện định tính đồng thời kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch ở người loại 1 và/hoặc loại 2 (HIV-1/HIV-2) trong huyết thanh và huyết tương; - Thành phần: control âm và 3 nồng độ chứng dương - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 40 mL/ hộp |  | mL | 96
477 | 477 | Hóa chất định lượng HIV Ag/Ab | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để phát hiện định tính đồng thời kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch ở người loại 1 và/hoặc loại 2 (HIV-1/HIV-2) trong huyết thanh và huyết tương; - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng nguyên HIV-1/HIV-2 (tái tổ hợp) và kháng thể HIV phủ trên vi hạt trong muối đệm; Kháng nguyên HIV-1 (tái tổ hợp) có đánh dấu acridinium, các peptid tổng hợp HIV-1/HIV-2 có đánh dấu acridinium, và kháng thể HIV có đánh dấu acridinium - Độ nhạy: 100% - Độ đặc hiệu (Cl 95%): ≥99,91% - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C |  | Test | 8400
478 | 478 | Dung dịch kiểm chuẩn HBsAg Calibrator | Hoá chất chuẩn xét nghiệm vi hạt hoá phát quang định lượng kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương; sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: HBsAg người tinh sạch đã bất hoạt (nhóm phụ ad) được chuẩn bị trong muối đệm phosphate với chất ổn định protein (huyết tương người). - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 54
479 | 479 | Dung dịch kiểm chuẩn HBsAg Control | Dung dịch kiểm chuẩn HBsAg Control: hoá chất hiệu chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương; - Thành phần: control (-), control (+) có HBsAg người được tinh sạch đã bất hoạt - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 120
480 | 480 | Hóa chất định lượng HBsAg | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương; sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 0,02 IU/mL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 0,02 IU/mL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Anti-HBs (kháng thể đơn dòng IgG, IgM) phủ trên vi hạt trong đệm; Chất kết hợp anti‑HBs (IgG) có đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C |  | Test | 800
481 | 481 | Dung dịch kiểm chuẩn HBsAg Qualitative II Calibrator | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) trong mẫu huyết thanh và huyết tương; - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 10 mL/ hộp |  | mL | 18
482 | 482 | Dung dịch kiểm chuẩn HBsAg Qualitative II Control | Hoá chất hiệu chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) trong mẫu huyết thanh và huyết tương; - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: HBsAg người được tinh sạch dạng bất hoạt trong dung dịch đệm, chất ổn định protein - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 48
483 | 483 | Hóa chất định lượng HBsAg Qualitative II | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) trong mẫu huyết thanh và huyết tương; - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Anti-HBs (kháng thể đơn dòng, IgM, IgG) phủ trên vi hạt trong đệm; Chất kết hợp Anti-HBs (kháng thể đơn dòng IgG) và anti-HBs có đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm - Độ nhạy toàn phần của xét nghiệm là 100% với độ tin cậy 95%. - Độ đặc hiệu đạt ≥ 99,96% tại khoảng tin cậy 95% - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C |  | Test | 54000
484 | 484 | Dung dịch kiểm chuẩn STAT High Sensitive Troponin-I Calibrator | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng troponin tim (cTnI) trong huyết tương và huyết thanh; - Thành phần: các nồng độ khác nhau của phức hợp troponin I tái tổ hợp - Điều kiện bảo quản: -10°C hoặc thấp hơn - Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 36
485 | 485 | Dung dịch kiểm chuẩn STAT High Sensitive Troponin-I Control | Hoá chất hiệu chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng troponin tim (cTnI) trong huyết tương và huyết thanh; sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động. - Thành phần: phức hợp troponin I tái tổ hợp - Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 72
486 | 486 | Hóa chất định lượng Troponin-I cấp cứu siêu nhạy | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng troponin tim (cTnI) - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 5,1 pg/mL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 1,6 pg/mL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Anti-troponin I (kháng thể đơn dòng) phủ trên vi hạt trong dung dịch đệm; Chất kết hợp Anti-troponin I (đơn dòng) có đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm - Khoảng đo của xét nghiệm STAT High Sensitive Troponin-I là ≤ 10 đến ≥ 50 000 pg/mL - Độ nhạy phân tích đạt ≥ 81,05% - Độ đặc hiệu đạt từ ≥ 79,98% - Giá trị tiên đoán âm đạt ≥ 97,53% - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 300 test/ hộp |  | Test | 2400
487 | 487 | Dung dịch kiểm chuẩn 25-OH Vitamin D Calibrator | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng 25-hydroxyvitamin D (25-OH vitamin D) trong huyết thanh và huyết tương; sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động. - Thành phần: có các nồng độ 25-OH vitamin D khác nhau. - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 36
488 | 488 | Hóa chất định lượng 25-OH Vitamin D | Hoá chất xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng 25-hydroxyvitamin D (25-OH vitamin D) - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 3,5 ng/mL (8,8 nmol/L) - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 3,5 ng/mL (8,8 nmol/L) - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Anti-vitamin D IgG (đơn dòng) phủ trên vi hạt trong dung dịch đệm; Vitamin D đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm - Điều kiện bảo quản: 2-8°C - Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 1200
489 | 489 | Dung dịch kiểm chuẩn CA 125 II Calibrator | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng kháng nguyên được xác định bởi OC 125 trong huyết thanh và huyết tương; - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 36
490 | 490 | Hóa chất định lượng CA 125 II | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng CA 125 trong huyết thanh và huyết tương; - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 0,6 U/mL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 0,3 U/mL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: anti-CA 125 (kháng thể đơn dòng) phủ vi hạt trong dung dịch đệm; anti-CA 125 (kháng thể đơn dòng) chất kết hợp có đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 500 test/ hộp |  | Test | 2800
491 | 491 | Dung dịch kiểm chuẩn HE4 Calibrator | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng kháng nguyên HE4 trong huyết thanh; - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 36
492 | 492 | Hóa chất định lượng HE4 | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng kháng nguyên HE4 trong huyết thanh; - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 2,0 pmol/L - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 0,5 pmol/L - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Anti-HE4 (kháng thể đơn dòng) phủ trên vi hạt trong dung dịch đệm; Anti-HE4 (kháng thể đơn dòng) chất kết hợp có đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 800
493 | 493 | Dung dịch kiểm chuẩn EBV VCA IgG Calibrator | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để phát hiện kháng thể IgG kháng nguyên vỏ (Viral Capsid Antigen-VCA) của Epstein-Barr Virus (EBV) trong huyết thanh và huyết tương; - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 6
494 | 494 | Dung dịch kiểm chuẩn EBV VCA IgG Control | Hoá chất hiệu chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để phát hiện kháng thể IgG kháng nguyên vỏ (Viral Capsid Antigen-VCA) của Epstein-Barr Virus (EBV) trong huyết thanh và huyết tương; - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 16
495 | 495 | Hóa chất định tính EBV VCA IgG | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để phát hiện kháng thể IgG kháng nguyên vỏ (Viral Capsid Antigen-VCA) của Epstein-Barr Virus (EBV) trong huyết thanh và huyết tương; sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng nguyên EBV VCA phủ trên vi hạt trong đệm; Chất kết hợp anti-human IgG (từ chuột) có đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 400
496 | 496 | Dung dịch kiểm chuẩn EBV VCA IgM Calibrator | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để phát hiện kháng thể IgM kháng nguyên vỏ (Viral Capsid Antigen-VCA) của Epstein-Barr Virus (EBV) trong huyết thanh và huyết tương; - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 6
497 | 497 | Dung dịch kiểm chuẩn EBV VCA IgM Control | Hoá chất hiệu chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để phát hiện kháng thể IgM kháng nguyên vỏ (Viral Capsid Antigen-VCA) của Epstein-Barr Virus (EBV) trong huyết thanh và huyết tương; - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 36
498 | 498 | Hóa chất định tính EBV VCA IgM | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để phát hiện kháng thể IgM kháng nguyên vỏ (Viral Capsid Antigen-VCA) của Epstein-Barr Virus (EBV) trong huyết thanh và huyết tương; sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng nguyên EBV VCA phủ trên vi hạt trong đệm; Chất kết hợp kháng thể chuột kháng IgM người trong dung dịch đệm - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 600
499 | 499 | Dung dịch kiểm chuẩn ProGRP Calibrator | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang định lượng ProGRP trong huyết thanh và huyết tương; - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 36
500 | 500 | Dung dịch kiểm chuẩn ProGRP Control | Hoá chất hiệu chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang định lượng ProGRP trong huyết thanh và huyết tương; - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 48
501 | 501 | Hóa chất định lượng ProGRP | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang định lượng ProGRP trong huyết thanh và huyết tương; sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 0,93 pg/mL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 0,69 pg/mL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Anti-ProGRP phủ trên vi hạt trong dung dịch đệm; Chất kết hợp Anti-ProGRP đánh dấu acridinium - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 800
502 | 502 | Dung dịch kiểm chuẩn SCC Calibrator | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng kháng nguyên ung thư biểu mô tế bào vảy (squamous cell carcinoma antigen SCC Ag) trong huyết thanh và huyết tương; sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động. - Thành phần: chứa SCC Ag (từ người) được chuẩn bị trong đệm borate với chất ổn định protein (từ bò). - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C |  | mL | 36
503 | 503 | Dung dịch kiểm chuẩn SCC Control | Hoá chất hiệu chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng kháng nguyên ung thư biểu mô tế bào vảy (squamous cell carcinoma antigen SCC Ag) trong huyết thanh và huyết tương; - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 48
504 | 504 | Hóa chất định lượng SCC | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng kháng nguyên ung thư biểu mô tế bào vảy (squamous cell carcinoma antigen SCC Ag) trong huyết thanh và huyết tương; - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 0,1 ng/mL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 0,1 ng/mL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể kháng kháng nguyên SCC phủ trên vi hạt trong dung dịch đệm; Kháng thể kháng kháng nguyên SCC có đánh dấu acridinium - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 800
505 | 505 | Dung dịch kiểm chuẩn CYFRA 21-1 Calibrator | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng các mảnh cytokeratin 19 trong huyết thanh và huyết tương; sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động. - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 36
506 | 506 | Hóa chất định lượng CYFRA 21-1 | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng các mảnh cytokeratin 19 trong huyết thanh và huyết tương; - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 0,15 ng/mL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 0,05 ng/mL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Anti-CYFRA 21-1 phủ trên vi hạt trong dung dịch đệm; Chất kết hợp Anti-CYFRA 21-1 có đánh dấu acridinium - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 500 test/ hộp |  | Test | 5200
507 | 507 | Dung dịch kiểm chuẩn PIVKA-II Calibrator | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng PIVKA-II trong huyết thanh hay huyết tương; - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 36
508 | 508 | Dung dịch kiểm chuẩn PIVKA-II Control | Hoá chất hiệu chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng PIVKA-II trong huyết thanh hay huyết tương; - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 48
509 | 509 | Dung dịch kiểm chuẩn CMV IgG Calibrator | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định tính và bán định lượng các kháng thể IgG kháng Cytomegalovirus trong huyết thanh và huyết tương; - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 36
510 | 510 | Dung dịch kiểm chuẩn CMV IgG Control | Hoá chất hiệu chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định tính và bán định lượng các kháng thể IgG kháng Cytomegalovirus trong huyết thanh và huyết tương; - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 48
511 | 511 | Hóa chất định lượng kháng thể CMV IgG | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định tính và bán định lượng các kháng thể IgG kháng Cytomegalovirus trong huyết thanh và huyết tương; sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động. - Khoảng đo từ 1,1 đến 250 AU/mL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: CMV virus lysate phủ trên vi hạt trong dung dịch ; Chất đánh dấu acridinium murine anti‑human IgG trong dung dịch - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 800
512 | 512 | Dung dịch kiểm chuẩn CMV IgM Calibrator | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang phát hiện định tính kháng thể IgM kháng Cytomegalovirus trong huyết thanh và huyết tương; - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 10 mL/ hộp |  | mL | 6
513 | 513 | Dung dịch kiểm chuẩn CMV IgM Control | Hoá chất hiệu chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang phát hiện định tính kháng thể IgM kháng Cytomegalovirus trong huyết thanh và huyết tương; - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 20 mL/ hộp |  | mL | 16
514 | 514 | Hóa chất định tính CMV IgM | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang phát hiện định tính kháng thể IgM kháng Cytomegalovirus trong huyết thanh và huyết tương; - Ngưỡng phát hiện ≥ 1,00 Index / S/CO. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: CMV virus lysate và kháng nguyên CMV tái tổ hợp phủ trên vi hạt trong dung dịch; Chất kết hợp có đánh dấu acridinium murine anti‑human IgM trong dung dịch - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 120
515 | 515 | Dung dịch kiểm chuẩn Toxo IgG Calibrators | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang định lượng kháng thể IgG kháng Toxoplasma gondii trong huyết thanh và huyết tương; - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 36
516 | 516 | Dung dịch kiểm chuẩn Toxo IgG Control | Hoá chất hiệu chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang định lượng kháng thể IgG kháng Toxoplasma gondii trong huyết thanh và huyết tương; - Thành phần: Control âm, control dương - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C |  | mL | 48
517 | 517 | Hóa chất định lượng Toxo IgG | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang định lượng kháng thể IgG kháng Toxoplasma gondii trong huyết thanh và huyết tương; - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 0,2 IU/mL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 0,2 IU/mL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng nguyên tái tổ hợp Toxoplasma gondii phủ trên vi hạt trong dung dịch đệm; Chất kết hợp gồm kháng thể kháng IgG người có đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 600
518 | 518 | Dung dịch kiểm chuẩn Toxo IgM Calibrator | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang phát hiện định tính kháng thể IgM kháng Toxoplasma gondii trong huyết thanh và huyết tương; - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 6
519 | 519 | Dung dịch kiểm chuẩn Toxo IgM Control | Hoá chất hiệu chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang phát hiện định tính kháng thể IgM kháng Toxoplasma gondii trong huyết thanh và huyết tương; - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 16
520 | 520 | Hóa chất xét nghiệm định tính Toxo IgM | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang phát hiện định tính kháng thể IgM kháng Toxoplasma gondii trong huyết thanh và huyết tương; - Ngưỡng phát hiện: ≤ 0,60 Index. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể kháng IgM người phủ trên vi hạt trong dung dịch đệm; Phức hợp chất kết hợp gồm kháng thể kháng kháng nguyên Toxoplasma - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 800
521 | 521 | Dung dịch kiểm chuẩn C-Peptide Calibrator | Hoá chất chuẩn xét nghiệm vi hạt hoá phát quang để định lượng C-Peptide trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu; - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 36
522 | 522 | Dung dịch kiểm chuẩn C-Peptide Control | Hoá chất hiệu chứng xét nghiệm vi hạt hoá phát quang để định lượng C-Peptide trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu; - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 48
523 | 523 | Hóa chất định lượng C-Peptide | Xét nghiệm vi hạt hoá phát quang để định lượng C-Peptide trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu; - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 0,03 ng/mL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 0,03 ng/mL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Anti-human C-peptide phủ trên vi hạt trong dung dịch; Chất kết hợp kháng thể kháng C-peptide người có đánh dấu acridinium - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 600
524 | 524 | Dung dịch kiểm chuẩn Folate Calibrator | Hoá chất chuẩn xét nghiệm Protein gắn kết Folate dạng vi hạt hóa phát quang để định lượng folate trong huyết thanh, huyết tương và tế bào hồng cầu; - Điều kiện bảo quản: 2- 10°C hoặc thấp hơn - Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 36
525 | 525 | Hóa chất định lượng Folate | Xét nghiệm Protein gắn kết Folate dạng vi hạt hóa phát quang để định lượng folate trong huyết thanh, huyết tương và tế bào hồng cầu; sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 2,2 ng/mL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 1,4 ng/mL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Protein gắn với anti-Folate bắt cặp với vi hạt gắn kết ái lực với Folate Binding Protein; Acid Pteroic gắn chất kết hợp có đánh dấu acridinium - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 300 test/ hộp |  | Test | 2400
526 | 526 | Dung dịch kiểm chuẩn Intact PTH Calibrator | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch in vitro vi hạt hoá phát quang để định lượng hormon tuyến cận giáp không biến đổi (intact PTH) trong huyết thanh và huyết tương; - Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 36
527 | 527 | Hóa chất định lượng Intact PTH | Xét nghiệm miễn dịch in vitro vi hạt hoá phát quang để định lượng hormon tuyến cận giáp không biến đổi (intact PTH) trong huyết thanh và huyết tương; - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 1 pg/mL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 0,5 pg/mL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Anti-PTH phủ trên vi hạt trong dung dịch đệm; Chất kết hợp Anti-PTH đánh dấu acridinium - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 500 test/ hộp |  | Test | 800
528 | 528 | Dung dịch kiểm chuẩn Anti-TPO Calibrator | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng kháng thể IgG của kháng thể tự thân với men peroxidase của tuyến giáp (anti-TPO) trong huyết thanh và huyết tương; - Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 36
529 | 529 | Dung dịch kiểm chuẩn Anti-TPO Control | Hoá chất hiệu chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng kháng thể IgG của kháng thể tự thân với men peroxidase của tuyến giáp (anti-TPO) trong huyết thanh và huyết tương; - Đóng gói: ≤ 20 mL/ hộp |  | mL | 16
530 | 530 | Hóa chất định lượng Anti-TPO | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng kháng thể IgG của kháng thể tự thân với men peroxidase của tuyến giáp (anti-TPO) trong huyết thanh và huyết tương; - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 0,21IU/mL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 0,03 IU/mL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Thyroid peroxidase phủ trên vi hạt trong dung dịch đệm; Chất kết hợp kháng IgG người có đánh dấu acridinium trong dung dịch - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 300 test/ hộp |  | Test | 1400
531 | 531 | Dung dịch kiểm chuẩn Anti-HCV Control | Hoá chất hiệu chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C (anti-HCV) trong huyết thanh và huyết tương; - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 36
532 | 532 | Hóa chất định lượng bạch cầu | Thuốc thử WBC dành cho máy phân tích huyết học. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Potassium Bicarbonate, Ammonium Chloride, Formaldehyde, Sodium Acetate, Saponin, Nuclear Stain - Điều kiện bảo quản: 15-30°C - Đóng gói: ≤ 6L/ hộp |  | Lít | 317.4
533 | 533 | Hóa chất định lượng hồng cầu lưới | Thuốc thử RETIC dành cho máy phân tích huyết học. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Imidazole, Sodium chloride, Nuclear stain, Chất bề mặt - Điều kiện bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 3L/ hộp |  | mL | 5920
534 | 534 | Hóa chất định lượng hemoglobin | Thuốc thử HGB phá hủy màng hồng cầu và Bạch cầu dành cho máy phân tích huyết học. Tối thiểu gồm các thành phần: Imidazole, Sodium Hydroxide - Điều kiện bảo quản: 15-30°C Đóng gói: ≤ 6L/ hộp |  | Lít | 542.8
535 | 535 | Dung dịch rửa dành cho máy phân tích huyết học | Dung dịch rửa dành cho máy phân tích huyết học. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Sodium hypochlorite, Sodium hydroxide - Điều kiện bảo quản: 15-30°C - Đóng gói: ≤ 6L/ hộp |  | Lít | 68
536 | 536 | Dung dịch pha loãng dành cho máy phân tích huyết học | Dung dịch pha loãng dành cho máy phân tích huyết học . - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Sodium Phosphate Dibasic, Sodium Chloride - Điều kiện bảo quản: 15-30°C - Đóng gói: ≤ 15L/ hộp |  | Lít | 2716.8
537 | 537 | Dung dịch kiểm chuẩn sử dụng cho xét nghiệm phân tích huyết học tự động | Mẫu chứng có giá trị ấn định cho máy phân tích huyết học. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Hồng cầu người và động vật có vú được ổn định, bạch cầu người, động vật có vú hoặc mô phỏng tương tự và Thành phần tiểu cầu. - Điều kiện bảo quản: 2° đến 10°C - Đóng gói: ≤ 50 mL/ hộp |  | mL | 792
538 | 538 | Hóa chất định lượng Vancomycin | Xét nghiệm vancomycin để định lượng vancomycin trong huyết thanh hoặc huyết tương; sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 1,4 μg/mL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 0,6 μg/mL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể đơn dòng kháng Anti-vancomycin (chuột), Vi hạt phủ Vancomycin - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 500 test/ hộp |  | Test | 5600
539 | 539 | Hóa chất định lượng Uric Acid | Xét nghiệm Uric Acid để định lượng acid uric trong huyết thanh, huyết tương hay nước tiểu; sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 0,3 mg/dL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 0,3 mg/dL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: 4-aminoantipyrine, peroxidase, and uricase - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 2000 test/ hộp |  | Test | 27360
540 | 540 | Hóa chất định lượng Glucose | Xét nghiệm Glucose định lượng nồng độ glucose trong huyết thanh, huyết tương , nước tiểu hay dịch não tuỷ (CSF); sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): Serum/Plasma: ≤ 2,25 mg/dL Urine/CSF: ≤ 0,86 mg/dL - Ngưỡng phát hiện (LOD): Serum/Plasma: ≤ 0,55 mg/dL Urine/CSF: ≤ 0,40 mg/dL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: ATP ·2Na, NAD, G-6-PDH, Hexokinase - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C -Đóng gói: ≤ 5000 test/ hộp |  | Test | 19200
541 | 541 | Hóa chất định lượng Calcium | Xét nghiệm Calcium để định lượng canxi trong huyết thanh, huyết tương hay nước tiểu; sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 1,0 mg/dL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 0,3 mg/dL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: arsenazo-III dye, sodium acetate - Điều kiện bảo quản: 15 đến 30°C - Đóng gói: ≤ 5000 test/ hộp |  | Test | 16000
542 | 542 | Hóa chất định lượng Amylase | Xét nghiệm Amylase để định lượng amylase trong huyết thanh, huyết tương hay nước tiểu; sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 3 U/L - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 1 U/L - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: α-glucosidase, thylidene-4-NP-G7, sodium azide. - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 2000 test/ hộp |  | Test | 2000
543 | 543 | Hóa chất định lượng LDL một cách trực tiếp | Xét nghiệm Direct LDL để định lượng trực tiếp cholesterol lipoprotein tỉ trọng thấp (LDL) trong huyết thanh hay huyết tương người; sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 1 mg/dL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 1 mg/dL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Cholesterol esterase; Cholesterol oxidase; Peroxidase; 4-aminoantipyrine; Ascorbic acid oxidase, Dung dịch đệm MES - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 2000 test/ hộp |  | Test | 13920
544 | 544 | Hóa chất định lượng Gamma-Glutamyl Transferase | Xét nghiệm Gamma-Glutamyl Transferase (GGT) để định lượng gamma-glutamyl transferase trong huyết thanh hay huyết tương; sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 5 U/L - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 2 U/L - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Glycylglycine, L-gamma-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide, ammonium salt - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 2000 test/ hộp |  | Test | 18000
545 | 545 | Hóa chất định lượng HDL - cholesterol | Xét nghiệm Ultra HDL để định lượng cholesterol lipoprotein tỷ trọng cao trong huyết thanh hay huyết tương; sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 5 mg/dL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 1 mg/dL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Cholesterol oxidase, Peroxidase, Cholesterol esterase, 4-aminoantipyrine - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 2000 test/ hộp |  | Test | 16800
546 | 546 | Hóa chất định lượng Cholesterol toàn phần | Xét nghiệm Cholesterol để định lượng cholesterol trong huyết thanh hay huyết tương; sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 6 mg/dL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 3 mg/dL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Cholesterol Oxidase, Cholesterol Esterase, Peroxidase, 4-Aminoantipyrine - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 5000 test/ hộp |  | Test | 30000
547 | 547 | Hóa chất định lượng Triglyceride | Xét nghiệm Triglyceride để định lượng triglyceride trong huyết thanh hay huyết tương; sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 6,2 mg/dL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 2 mg/dL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: ATP, Mg2+, 4-aminoantipyrine, 4-chlorophenol, Peroxidase , Lipoprotein lipase - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 5000 test/ hộp |  | Test | 16000
548 | 548 | Hóa chất kiểm chuẩn Bilirubin Calibrator | Hoá chất chuẩn xét nghiệm Bilirubin, sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động. - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C -Đóng gói: ≤ 50 mL/ hộp |  | mL | 60
549 | 549 | Hóa chất định lượng Alanine Aminotransferase | Xét nghiệm Alanine Aminotransferase (ALT) để định lượng alanine aminotransferase trong huyết thanh hay huyết tương; sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 7 U/L - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 2 U/L - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: L-alanine, β-NADH, lactate dehydrogenase - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 2000 test/ hộp |  | Test | 21600
550 | 550 | Hóa chất định lượng Creatinine | Xét nghiệm Creatinine để định lượng creatinine trong huyết thanh, huyết tương hay nước tiểu; sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 3 mg/dL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 2 mg/dL Urine: ≤ 2,07 mg/dL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Picric acid - Điều kiện bảo quản: 15 đến 30°C - Đóng gói: ≤ 5000 test/ hộp |  | Test | 30000
551 | 551 | Hóa chất kiểm chuẩn Microalbumin Calibrators | Hoá chất chuẩn xét nghiệm Microalbumin để định lượng albumin trong nước tiểu; sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động. - Thành phần: albumin huyết thanh người. - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 20 mL/ hộp |  | mL | 20
552 | 552 | Hóa chất định lượng Microalbumin | Xét nghiệm Microalbumin để định lượng albumin trong nước tiểu; sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 1,3 μg/mL (mg/L) - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 0,4 μg/mL (mg/L) - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Sodium chloride, Sodium hydroxide, Antihuman albumin antibody, Sodium chloride, Hydrochloric acid - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 1000 test/ hộp |  | Test | 3840
553 | 553 | Dung dịch kiểm chuẩn các thuốc | Dung dịch kiểm chuẩn các thuốc: hoá chất chuẩn xét nghiệm Amikacin, Carbamazepine, Digoxin, Gentamicin, Phenobarbital, Phenytoin, Quinidine, Theophylline, Valproic Acid, và Vancomycin trong huyết thanh hay huyết tương; sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động. - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 36
554 | 554 | Hóa chất định lượng Urea | Xét nghiệm Urea Nitrogen để định lượng urea nitrogen trong huyết thanh, huyết tương hay nước tiểu; sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): Serum/Plasma: ≤ 3 mg/dL Urine: ≤ 40,0 mg/dL - Ngưỡng phát hiện (LOD): Serum/Plasma: ≤ 2 mg/dL Urine: ≤ 20 mg/dL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: NADH, α-Ketoglutaric Acid, Urease, GLD, Adenosine Diphosphate - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 5000 test/ hộp |  | Test | 16000
555 | 555 | Hóa chất định lượng Aspartate Aminotransferase | Xét nghiệm Aspartate Aminotransferase (AST) để định lượng aspartate aminotransferase trong huyết thanh hoặc huyết tương; sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 5 U/L - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 4 U/L - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: L-aspartic acid, β-NADH, lactate dehydrogenase và chất bảo quản - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 2000 test/ hộp |  | Test | 21600
556 | 556 | Dung dịch kiểm chuẩn Ammonia Control | Hoá chất hiệu chứng xét nghiệm Ammonia Ultra để định lượng enzym của ammonia trong huyết tương; sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động. - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 20 mL/ hộp |  | mL | 30
557 | 557 | Hóa chất định lượng Ammonia Ultra | Xét nghiệm Ammonia Ultra để định lượng enzym của ammonia trong huyết tương; sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 23 μg/dL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 15 μg/dL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: TRIS buffer, α-ketoglutarate, NADH, GLDH, LDH; - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 1000 test/ hộp |  | Test | 1800
558 | 558 | Hóa chất định lượng Transferrin trên máy sinh hóa tự động | Xét nghiệm Transferrin được sử dụng để định lượng transferrin trong huyết thanh hoặc huyết tương người; sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 5 mg/dL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 4 mg/dL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Polyethylene glycol, Kháng thể kháng transferrin người từ huyết thanh dê - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 1000 test/ hộp |  | Test | 2400
559 | 559 | Dung dịch tẩy rửa máy hàng ngày A | Dung dịch Detergent A chạy trên máy xét nghiệm sinh hoá tự động, được dùng trong quy trình bảo dưỡng hàng ngày, trong một số quy trình kiểm tra, sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: 2-aminoethanol; Sodium acetate; 3-methyl-3-methoxybutanol; Diethylene glycol monoethyl ether; Polyoxyethylene polyoxypropylene blockpolymer; Polyoxyethylene polyoxypropylene blockpolymer; Polyoxyalkylene ether; Polyoxyethylene ether; Citric acid - Điều kiện bảo quản: 15 đến 30°C - Đóng gói: ≤ 2L/ hộp |  | mL | 10848
560 | 560 | Dung dịch tẩy rửa máy hàng ngày B | Dung dịch Detergent B, được dùng trong quy trình bảo dưỡng hàng ngày, trong một số quy trình kiểm tra, để giảm nhiễm chéo giữa các xét nghiệm thực hiện; sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Nonylphenol ethoxylate, Sodium hydroxide - Điều kiện bảo quản: 15 đến 30°C - Đóng gói: ≤ 2L/ hộp |  | mL | 2712
561 | 561 | Hóa chất định lượng Gentamicin | Xét nghiệm Gentamicin để định lượng gentamicin trong huyết thanh hoặc huyết tương; sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 0,5 μg/mL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 0,1 μg/mL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể đơn dòng (từ chuột) kháng gentamicin Albumin huyết thanh bò, Vi hạt phủ Gentamicin, Albumin huyết thanh bò - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 500 test/ hộp |  | Test | 800
562 | 562 | Hóa chất định lượng AMIKACIN | Xét nghiệm Amikacin được sử dụng để thực hiện định lượng amikacin trong huyết thanh hoặc huyết tương người; sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 2,3 μg/mL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 1,1 μg/mL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể Anti-amikacin monoclonal (chuột), microparticles phủ amikacin. - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 300 test/ hộp |  | Test | 2400
563 | 563 | Dung dịch kiểm chuẩn các xét nghiệm sinh hóa mức thấp | Hoá chất hiệu chứng một số xét nghiệm sinh hóa trong huyết thanh, nồng độ thấp, được điều chế từ huyết thanh người có bổ sung những nguyên vật liệu hóa sinh đã được tinh sạch - Đóng gói: ≤ 100 mL/ hộp |  | mL | 120
564 | 564 | Dung dịch kiểm chuẩn các xét nghiệm sinh hóa mức trung bình | Hoá chất hiệu chứng một số xét nghiệm sinh hóa trong huyết thanh, nồng độ trung bình, được điều chế từ huyết thanh người có bổ sung những nguyên vật liệu hóa sinh đã được tinh sạch - Đóng gói: ≤ 100 mL/ hộp |  | mL | 120
565 | 565 | Dung dịch kiểm chuẩn các xét nghiệm sinh hóa mức cao | Hoá chất hiệu chứng một số xét nghiệm sinh hóa trong huyết thanh, nồng độ cao, được điều chế từ huyết thanh người có bổ sung những nguyên vật liệu hóa sinh đã được tinh sạch - Đóng gói: ≤ 100 mL/ hộp |  | mL | 120
566 | 566 | Dung dịch kiểm chuẩn Tacrolimus Calibrator | Hóa chất được sử dụng để hiệu chuẩn máy khi thực hiện định lượng tacrolimus trong mẫu máu toàn phần người. - Thành phần: được điều chế với máu toàn phần người đã xử lý, gồm 6 lọ có chứa tacrolimus với các nồng độ khác nhau - Điều kiện bảo quản: 2-8°C - Đóng gói: ≤ 100 mL/ hộp |  | mL | 72
567 | 567 | Hóa chất sử dụng chiết tách Tacrolimus | Hóa chất được sử dụng để chiết tách tacrolimus từ các mẫu (mẫu bệnh phẩm là mẫu máu toàn phần người, mẫu chứng và mẫu chuẩn Tacrolimus), được thực hiện trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: dung dịch kẽm sulfate trong methanol và ethylene glycol. - Điều kiện bảo quản: 15 đến 30°C - Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 81.6
568 | 568 | Hóa chất định lượng Tacrolimus | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang định lượng tacrolimus trong máu toàn phần, thực hiện trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Anti-tacrolimus phủ trên vi hạt trong dung dịch đệm; Chất kết hợp tacrolimus có đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm - Điều kiện bảo quản: 2-8°C - Quy cách đóng gói: ≤ 200 test/ hộp. |  | Test | 800
569 | 569 | Ống tiền xử lý cho xét nghiệm ghép tạng sử dụng trên máy miễn dịch tự động | Ống tiền xử lý (Transplant Pretreatment tube) cho xét nghiệm ghép tạng, thực hiện trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. - Điều kiện bảo quản: 15 đến 30°C |  | Ống | 800
570 | 570 | Dung dịch kiểm chuẩn calib CEA | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng kháng nguyên ung thư phôi carcinoembryonic (CEA) trong huyết thanh và huyết tương; - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 20 mL/ hộp |  | mL | 12
571 | 571 | Hóa chất xét nghiệm CEA | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng kháng nguyên ung thư phôi carcinoembryonic (CEA) trong huyết thanh và huyết tương; - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 1,73 ng/mL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 0,42 ng/mL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Anti-CEA phủ trên vi hạt trong dung dịch đệm; Chất kết hợp kháng thể kháng CEA đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm phosphate - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C |  | Test | 6000
572 | 572 | Dung dịch kiểm chuẩn Total PSA Calibrator | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng PSA toàn phần - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 20 mL/ hộp |  | mL | 12
573 | 573 | Hóa chất định lượng Total PSA | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng PSA toàn phần (cả PSA tự do và PSA phức hợp với alpha-1-antichymotrypsin) trong huyết thanh người; sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 0,025 ng/mL (μg/L) - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 0,003 ng/mL (μg/L) - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Anti-PSA phủ trên vi hạt trong dung dịch đệm; Chất kết hợp Anti-PSA có đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C |  | Test | 3000
574 | 574 | Dung dịch kiểm chuẩn calib CA 15-3 | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng kháng nguyên được xác định bởi DF3 trong huyết thanh và huyết tương; - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 36
575 | 575 | Hóa chất định lượng CA 15-3 | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng CA 15-3; sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 0,6 U/mL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 0,4 U/mL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: anti CA 15-3 phủ trên vi hạt trong dung dịch đệm; chất kết hợp đánh dấu acridinium - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C |  | Test | 2400
576 | 576 | Dung dịch kiểm chuẩn Anti-CCP Calibrator | Hóa chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang bán định lượng kháng thể tự miễn IgG đặc hiệu với peptid citrullin hoá dạng vòng (cyclic citrullinated peptide - CCP) trong huyết thanh hay huyết tương. - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 36
577 | 577 | Dung dịch kiểm chuẩn Anti-CCP Control | Hoá chất hiệu chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang bán định lượng kháng thể tự miễn IgG đặc hiệu với peptid citrullin hoá dạng vòng (cyclic citrullinated peptide - CCP) trong huyết thanh hay huyết tương. - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 28
578 | 578 | Hóa chất định lượng Anti-CCP | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang bán định lượng kháng thể tự miễn IgG đặc hiệu với peptid citrullin hoá dạng vòng (cyclic citrullinated peptide - CCP) trong huyết thanh hay huyết tương. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: CCP phủ trên vi hạt trong dung dịch đệm; Kháng thể chuột kháng IgG ở người: Chất kết hợp có đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 300 test/ hộp |  | Test | 5400
579 | 579 | Hóa chất hiệu chuẩn Cyclosporine | Hoá chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng cyclosporine trong máu toàn phần, sử dụng cho máy miễn dịch tự động. - Thành phần: gồm 6 mức nồng độ khác nhau - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 80 mL/ hộp |  | mL | 94.5
580 | 580 | Hóa chất định lượng Cyclosporine | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng cyclosporine trong máu toàn phần, sử dụng cho máy miễn dịch tự động. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Anti-cyclosporine, Chất kết hợp cyclosporine có đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm - Giới hạn phát hiện: ≤ 5.9 ng/mL - Xét nghiệm này tuyến tính trong khoảng đo phân tích từ ≤ 18.0 đến ≥ 1500.0 ng/mL - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 300 test/ hộp |  | Test | 400
581 | 581 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm HBsAg thế hệ mới | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm HBsAg thế hệ mới, dùng cho máy miện dịch tự động. - Thành phần gồm có Cal 1, Cal 2 với 2 nồng độ khác nhau - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 10 mL/ hộp |  | mL | 18
582 | 582 | Hóa chất hiệu chứng xét nghiệm HBsAg thế hệ mới | Hóa chất hiệu chứng xét nghiệm HBsAg thế hệ mới, dùng cho máy miễn dịch tự động. - Thành phần: + Control + + Control - - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 20 mL/ hộp |  | mL | 32
583 | 583 | Hóa chất xét nghiệm HBsAg thế hệ mới | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang (CMIA) để phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người, - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: anti-HBs phủ trên vi hạt trong dung dịch đệm; Anti‑HBs (Dê, IgG) có đánh dấu acridinium trong dung dịch - Độ nhạy toàn phần: 100%, Độ nhạy phân tích của xét nghiệm trong khoảng ≤ 4.50 đến ≥ 5.97 mIU/mL. - Độ đặc hiệu: ≥ 99.96% - Ngưỡng phát hiện: ≤ 1.00 S/CO - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C |  | Test | 6000
584 | 584 | Dung dịch kiểm chuẩn Active-B12 Calibrator | Hoá chất chuẩn xét nghiệm vi hạt hoá phát quang cho định lượng Holotranscobalamin trong huyết thanh và huyết tương; - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 36
585 | 585 | Dung dịch kiểm chuẩn Active-B12 Control | Hoá chất hiệu chứng xét nghiệm vi hạt hoá phát quang cho định lượng Holotranscobalamin trong huyết thanh và huyết tương; - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 36
586 | 586 | Hóa chất định lượng Active-B12 | Xét nghiệm vi hạt hoá phát quang cho định lượng Holotranscobalamin trong huyết thanh và huyết tương; - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 5,0 pmol/L - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 0,3 pmol/L - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể kháng Holotranscobalamin phủ trên vi hạt trong đệm; Chất kết hợp kháng thể kháng transcobalamin có đánh dấu acridinium - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 800
587 | 587 | Dung dịch rửa máy sinh hóa tự động | Dung dịch đặt trên hệ thống, được dùng trong quy trình bảo dưỡng hàng ngày, trong một số quy trình kiểm tra, và được dùng kết hợp với tính năng SmartWash để giảm nhiễm chéo giữa các xét nghiệm; - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Citric acid monohydrate; Oxalic acid dihydrate; Polyethylene glycol; Methanol; Monochloroacetic - Điều kiện bảo quản: 15 đến 30°C - Đóng gói: ≤ 2L/ hộp |  | mL | 4520
588 | 588 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng NSE | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang thực hiện định lượng enolase đặc hiệu thần kinh (NSE) trong huyết thanh người, sử dụng cho máy miễn dịch tự động. - Thành phần: chứa NSE người trong dung dịch đệm phosphate có tối thiểu 6 nồng độ khác nhau + Chất bảo quản: natri azide và tác nhân kháng vi sinh vật. - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C - Đóng gói: ≤ 1000 mL/ hộp |  | mL | 56
589 | 589 | Hóa chất xét nghiệm định lượng NSE | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang thực hiện định lượng enolase đặc hiệu thần kinh (NSE) trong huyết thanh người, sử dụng cho máy miễn dịch tự động. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Anti-NSE (kháng thể đơn dòng, chuột), Anti-NSE (kháng thể đơn dòng, chuột) có đánh dấu acridinium - Giới hạn phát hiện: ≤ 0.3 ng/mL (μg/L) - Xét nghiệm này tuyến tính trong khoảng đo từ ≤ 1.6 đến ≥ 400.0 ng/mL. - Điều kiện bảo quản: 2 đến 8°C. Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 400
590 | 590 | Dung dịch bảo dưỡng máy sinh hóa | Dung dịch đặt trên hệ thống, được dùng trong quy trình bảo dưỡng tự động hàng ngày và trong một số quy trình kiểm tra thực hiện trên máy xét nghiệm sinh hóa tự động. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Dung dịch khử khuẩn bồn nước được dùng để phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn. Lyophilized Cleaning Solution. - Điều kiện bảo quản: 15 đến 30°C - Đóng gói: ≤ 3L/ hộp |  | mL | 3816
591 | 591 | Hóa chất hiệu chứng các xét nghiệm ghép tạng: cyclosporin, sirolimus, tacrolimus | Hóa chất hiệu chứng cho các xét nghiệm ghép tạng (cyclosporin, sirolimus, tacrolimus), - Thành phần: được điều chế từ máu toàn phần người, được cung cấp ở dạng lỏng, thuận tiện cho sử dụng. - Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 48
592 | 592 | Cột sắc ký định lượng HbA1C | Cột sắc ký định lượng HbA1c - Đặc tính, công dụng: sử dụng cho đo lường Hemoglobin A1c (HbA1c) trong mẫu máu toàn phần, dựa trên phương pháp sắc ký lỏng cao áp - Thành phần: Cột được đóng gói sẵn với hạt nhựa Resin trao đổi cation - Điều kiện bảo quản: 4-15°C |  | Cột | 28
593 | 593 | Vật dụng lọc sử dụng cho máy phân tích HbA1C | Vật dụng lọc sử dụng cho máy phân tích HbA1C - Đặc tính, công dụng: bảo vệ cột khỏi các chất không tinh khiết trong máu - Thành phần: nhựa - Điều kiện bảo quản: nhiệt độ thường |  | Cái | 85
594 | 594 | Dung dịch đệm 1 sử dụng cho máy sắc ký HbA1c | Dung dịch đệm 1 sử dụng cho máy sắc ký HbA1c - Đặc tính, công dụng: sử dụng cho đo lường Hemoglobin A1c (HbA1c) trong mẫu máu toàn phần - Thành phần: Tối thiểu gồm các dung dịch axit hữu cơ - Điều kiện bảo quản: 4 - 30 °C |  | mL | 112000
595 | 595 | Dung dịch 2 sử dụng cho máy sắc ký HbA1c | Dung dịch đệm 2 sử dụng cho máy sắc ký HbA1c - Đặc tính, công dụng: sử dụng cho đo lường Hemoglobin A1c (HbA1c) trong mẫu máu toàn phần - Thành phần: Tối thiểu gồm các dung dịch axit hữu cơ - Điều kiện bảo quản: 4 - 30 °C |  | mL | 78400
596 | 596 | Dung dịch 3 sử dụng cho máy sắc ký HbA1c | Dung dịch đệm 3 sử dụng cho máy sắc ký HbA1c - Đặc tính, công dụng: sử dụng cho đo lường Hemoglobin A1c (HbA1c) trong mẫu máu toàn phần - Thành phần: Tối thiểu gồm các dung dịch axit hữu cơ - Điều kiện bảo quản: 4 - 30 °C |  | mL | 82400
597 | 597 | Dung dịch rửa máy sử dụng cho máy sắc ký HbA1c | Dung dịch rửa máy sử dụng cho máy sắc ký HbA1c - Đặc tính, công dụng: được sản xuất cho các máy HbA1c, dựa trên Phương pháp sắc kí lỏng cao áp - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: chứa nước loại ion, EDTA và Triton X. - Điều kiện bảo quản: 4 - 30 °C |  | Lít | 384
598 | 598 | Dung dịch kiểm chuẩn Hemoglobin A1c Calibrator sử dụng cho máy sắc ký | Dung dịch kiểm chuẩn Hemoglobin A1c Calibrator sử dụng cho máy sắc ký - Đặc tính, công dụng: để hiệu chuẩn các máy phân tích Glycohemoglobin tự động - Điều kiện bảo quản: 2-8 °C Đóng gói: ≤ 60 mL/ hộp |  | mL | 80
599 | 599 | Dung dịch kiểm chuẩn Hemoglobin A1c Control sử dụng cho máy sắc ký | Dung dịch kiểm chuẩn Hemoglobin A1c Control sử dụng cho máy sắc ký - Đặc tính, công dụng: kiểm soát chất lượng các máy phân tích Glycohemoglobin tự động, chế độ phân tích chuẩn và chế độ phân tích biến thể - Thành phần: được chuẩn bị từ tế bào máu người, với 2 mức level HbA1c và được đông khô. - Điều kiện bảo quản: 2-8 °C Đóng gói: ≤ 50 mL/ hộp |  | mL | 12
600 | 600 | Hóa chất control 1 kiểm chuẩn các thông số trong nước tiểu | + Hóa chất nội kiểm 1 nước tiểu chứng dương + Đặc tính, công dụng: Dùng để hiệu chuẩn máy nước tiểu + Nhiệt độ bảo quản: 2-8 độ C, không tủ đông. Đóng gói: ≤ 300 mL/ hộp |  | mL | 480
601 | 601 | Hóa chất control 2 kiểm chuẩn các thông số trong nước tiểu | + Hóa chất nội kiểm 2 nước tiểu chứng dương + Đặc tính, công dụng: Dùng để hiệu chuẩn máy nước tiểu + Nhiệt độ bảo quản: 2-8 độ C, không tủ đông. Đóng gói: ≤ 300 mL/ hộp |  | mL | 480
602 | 602 | Test thử cặn lắng nước tiểu đo trên máy tự động | + Test thử cặn lắng nước tiểu, đo được ≥ 14 thông số + Đặc tính, công dụng: dùng để phân tích cặn lắng nước tiểu + Thành phần: Tối thiểu gồm Polycarbonate + Nhiệt độ bảo quản: 0-45 độ C |  | Test | 1200
603 | 603 | Dung dịch rửa máy phân tích nước tiểu | Dung dịch rửa máy nước tiểu - Đặc tính, công dụng: Dùng để rửa máy. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Hexadecyltrimethylammonium hydrogen sulfate, magnesium chloridehexxahydrate surfactant, - Nhiệt độ bảo quản : 15-30 độ C Đóng gói: ≤ 500 mL/ hộp |  | mL | 1248
604 | 604 | Hóa chất chuẩn Cal xét nghiệm nước tiểu sử dụng trên máy nước tiểu tự động | + Hóa chất chuẩn máy nước tiểu + Đặc tính, công dụng: Dùng để hiệu chuẩn máy, gồm ≥ 4 nồng độ khác nhau + Bảo quản: 2-8 độ C, không tủ đông. Đóng gói: ≤ 2L/ hộp |  | mL | 1840
605 | 605 | Hóa chất xét nghiệm urinalysis cassette | Hóa chất phân tích nước tiểu. - Đặc tính, công dụng: dùng để phân tích nước tiểu. - Thành phần: đo được các thông số: Albumin, Bilirubin, Blood, Creatinine, Glucose, Ketone, Leukđộ Cytes, Nitrite, pH, Protein, Urobilinogen, tỷ trọng - Bảo quản cassette kín trong phòng nhiệt độ 15 – 30 độ C và chắc chắn rằng độ ẩm không vượt 80% |  | Test | 448200
606 | 606 | Hóa chất xét nghiệm Human Anti Smooth muscle antibody phương pháp ELISA | - Thành phần: .Tối thiểu gồm các thành phần: + khay 96 giếng, Positive Control, Negative Control + HRP Conjugate Reagent, TMB substrate - Bảo quản: 2-8°C. Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 288
607 | 607 | Hóa chất xét nghiệm ANA-8-Profile phương pháp ELISA | Xét nghiệm miễn dịch enzyme pha rắn dùng phương pháp định tính để phát hiện riêng biệt các kháng thể IgG kháng lại tám kháng nguyên tế bào và hạt nhân (ANA) trong huyết thanh người * Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: - Chứng âm và chất chuẩn - Kháng thể kháng globulin miễn dịch người liên hợp với horseradish peroxidase, TMB cơ chất - Khay vi giếng: Các giếng được tách riêng với snRNP, SS-B, SS-A 52 kDa, Scl 70, protein tâm động B (CenpB), Jo-1 tái tổ hợp và snRNP/Sm, Sm và SS-A người, tự nhiên, tinh khiết. - Bảo quản: 2-8°C. Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 2688
608 | 608 | Hóa chất xét nghiệm ANA-8-Screen phương pháp ELISA | * Xét nghiệm định tính PP miễn dịch enzyme pha rắn để phát hiện đồng thời các kháng thể IgG kháng lại tám kháng nguyên tế bào và hạt nhân( ANA) trong huyết thanh người. *Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: - Chứng âm, Chứng dương. Kháng thể kháng immunoglobulin người liên kết với horseradish peroxidase - Khay vi giếng: Mỗi giếng được phủ U1-snRNP 70 kDa, SS-B, SS-A 52 kDa, Scl 70, Centromere Protein B (CenpB), Jo-1 tái tổ hợp và snRNP/Sm, Sm và SS-A người, tự nhiên, tinh sạch cao. * Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 576
609 | 609 | Hóa chất xét nghiệm ANCA-Pro phương pháp ELISA | * Xét nghiệm miễn dịch enzyme giai đoạn rắn sử dụng myeloperoxidase (MPO) và proteinase 3 (PR3) tự nhiên để phát hiện bán định lượng và định tính riêng biệt các kháng thể kháng lại các kháng nguyên này trong huyết thanh của người. * Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: - Chất hiệu chuẩn: gồm ≥ 4 nồng độ khác nhau - Kháng thể miễn dịch người liên kết với horseradish peroxidase, albumin huyết thanh bò (BSA) * Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 768
610 | 610 | Hóa chất xét nghiệm MPO (p-ANCA) phương pháp ELISA | * Định tính/ định lượng kháng thể kháng MPO trong huyết thanh người *Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: - Chứng âm - Chứng dương - Chất hiệu chuẩn - Kháng thể kháng globulin miễn dịch người liên kết với horseradish peroxidase, - Khay vi giếng: * Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 576
611 | 611 | Hóa chất xét nghiệm PR3 (c-ANCA) phương pháp ELISA | *Định tính và định lượng kháng thể kháng proteinase 3 trong huyết thanh người * Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: - Chứng âm - Chứng dương - Chất hiệu chuẩn. Globulin miễn dịch kháng người liên hợp với horseradish peroxidase * Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 576
612 | 612 | Hóa chất xét nghiệm LKM-1 phương pháp ELISA | * Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: - Chứng âm - Chứng dương - Chất hiệu chuẩn. Globulin miễn dịch kháng người liên hợp với horseradish peroxidase - Khay vi giếng: * Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 1056
613 | 613 | Hóa chất xét nghiệm Sm phương pháp ELISA | * Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: - Chứng âm - Chứng dương - Chất hiệu chuẩn - Globulin miễn dịch kháng người liên hợp với horseradish peroxidase, albumin huyết thanh bò (BSA) * Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 1152
614 | 614 | Hóa chất xét nghiệm SS-A phương pháp ELISA | Định lượng và định tính của kháng thể kháng Ro/ SS-A trong huyết thanh người * Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: - Chứng âm - Chứng dương - Chất hiệu chuẩn. Globulin miễn dịch kháng người liên hợp với horseradish peroxidase * Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 288
615 | 615 | Hóa chất xét nghiệm SS-B phương pháp ELISA | Định lượng và định tính kháng thể kháng kháng nguyên La/ SS-B trong huyết thanh người * Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: - Chứng âm - Chứng dương - Chất hiệu chuẩn. Globulin miễn dịch kháng người liên hợp với horseradish peroxidase * Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 288
616 | 616 | Hóa chất xét nghiệm Phospholipid-8 screen phương pháp ELISA | Hóa chất xét nghiệm Phospholipid-8 screen. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: - Chứng âm - Chứng dương - Chất hiệu chuẩn. Globulin miễn dịch kháng người liên hợp với horseradish peroxidase, albumin huyết thanh bò (BSA) - Khay vi giếng * Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 1152
617 | 617 | Hóa chất xét nghiệm Cardiolipin phương pháp ELISA | * Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: - Chứng âm - Chứng dương - Chất hiệu chuẩn. Globulin miễn dịch kháng người liên hợp với horseradish peroxidase * Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 864
618 | 618 | Hóa chất xét nghiệm AMA-M2 phương pháp ELISA | * Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: - Chứng âm - Chứng dương - Chất hiệu chuẩn - Globulin miễn dịch kháng người liên hợp với horseradish peroxidase, albumin huyết thanh bò (BSA) * Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 576
619 | 619 | Hóa chất xét nghiệm ANA IgG phương pháp ELISA | Xét nghiệm miễn dịch (ELISA) dùng định tính các kháng thể IgG kháng nhân (ANA). - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: khay 96 giếng, chứng âm, chứng dương, Wash buffer. Độ nhạy ≥ 98%, Độ đặc hiệu ≥ 98% - Bảo quản: 2-8°C |  | Test | 6912
620 | 620 | Hóa chất xét nghiệm HEV IgG phương pháp ELISA | - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Chứng âm + Chứng dương + Chất hiệu chuẩn + Enzyme liên hợp, chứa Horseradish peroxidase liên hợp kháng thể dê đa dòng kháng IgM ngừơi, - Bảo quản: 2-8°C - Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 288
621 | 621 | Hóa chất xét nghiệm HEV IgM phương pháp ELISA | Tối thiểu gồm các thành phần: + Khay vi giếng, + Chứng âm + Chứng dương + Đệm rửa đậm đặc. Enzyme liên hợp, chứa Horseradish peroxidase liên hợp kháng thể đa dòng IgM người + Chất tạo màu/cơ chất TMB, - Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 672
622 | 622 | Hóa chất xét nghiệm IGF-1-600 quantitative | Định lượngIGF-1 trong huyết thanh người - Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: + Chất chuẩn calib + Control Low & High + IGF-1 gắn biotin; + Phức hợp Streptavidin-HRP. - Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 768
623 | 623 | Hóa chất xét nghiệm Renin phương pháp ELISA | - Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: + Khay vi giếng, Giếng phủ kháng thể kháng Renin người (đơn dòng). + Chất chuẩn + Chứng thấp và cao. Kháng thể kháng Renin người (đơn dòng); liên hợp HRP. - Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 864
624 | 624 | Hóa chất xét nghiệm Calprotectin phương pháp ELISA | - Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: + Khay vi giếng gắn trong khung có phủ kháng thể + Chất chuẩn Calprotectin, sẵn sàng để sử dụng + Chất chứng 1 và 2, Chất liên hợp, Cơ chất tạo màu - Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 288
625 | 625 | Bộ xét nghiệm chẩn đoán nhiễm trùng Helicobacter Pylori bằng hơi thở | Đặc tính, công dụng: xét nghiệm hơi thở chẩn đoán nhiễm trùng Helicobacter pylori (H. pylori) - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: * Lọ xét nghiệm (bằng nhựa polystyrene-thể tích ≥ 10 ml, nắp chụp polyethylene) chứa ≥ 75 mg bột pha dung dịch uống 13C-urea. * Túi thở * Ống thở uốn cong để thu thập mẫu thở vào các túi. - Điều kiện bảo quản: nhiệt độ không quá 30°C - Đo bệnh nhân ở tư thế ngồi |  | Bộ | 3000
626 | 626 | Hóa chất xét nghiệm Metanephrine Urine phương pháp ELISA | - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Ống phản ứng; Đệm Rửa Đậm đặc; Enzyme Liên hợp; Cơ chất; Khay vi giếng Metanephrine; Kháng huyết thanh Metanephrine; Các chất chuẩn và các chất chứng - Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 960
627 | 627 | Hóa chất xét nghiệm Normetanephrine plasma phương pháp ELISA | Xét nghiệm miễn dịch enzyme dùng để định lượng Normetanephrine tự do trong huyết tương - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Normetanephrine; Kháng huyết thanh Normetanephrine; Các chất chuẩn và các chất chứng - Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 960
628 | 628 | Hóa chất xét nghiệm Aldosterone phương pháp ELISA | - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Khay vi giếng phủ kháng thể Ani- Aldosterone; Liên hợp HRP (Horseradish Peroxidase) Aldosterone; Các chất chuẩn và các chất chứng - Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 864
629 | 629 | Hóa chất xét nghiệm 3-CAT ELISA | Xét nghiệm miễn dịch enzyme dùng để xác định định lượng adrenaline (epinephrine), noradrenaline (norepinephrine) và dopamine trong huyết tương và nước tiểu. - Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 500 test/ hộp |  | Test | 1536
630 | 630 | Hóa chất xét nghiệm Metanephrine Plasma ELISA | - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Thanh vi giếng metanephrine; Kháng huyết thanh metanephrine; Các chất chuẩn và các chất chứng; - Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 1152
631 | 631 | Hóa chất xét nghiệm Normetanephrine Urine ELISA | - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Thanh vi giếng Normetanephrine, Kháng huyết thanh Normetanephrine, Các chất chuẩn và các chất chứng; - Bảo quản: 2-8°C . Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 672
632 | 632 | Đầu côn 300uL dùng cho hệ thống ELISA tự động | Đầu côn tiệt trùng dùng 1 lần, hút chính xác thể tích chất lỏng, dùng cho máy Elisa tự động, thể tích tối đa 300uL |  | Cái | 25920
633 | 633 | Đầu côn 1100uL dùng cho hệ thống ELISA tự động | Đầu côn tiệt trùng dùng 1 lần, phủ tĩnh điện, hút chính xác thể tích chất lỏng, dùng cho máy Elisa tự động, thể tích tối đa 1100uL |  | Cái | 23040
634 | 634 | Hóa chất xét nghiệm Fasciola IgG (Sán lá gan) | Hóa chất tìm kháng thể Fasciola IgG (Sán lá gan) bằng phương pháp Elisa , thành phần hóa chất gồm: enzyme liên hợp, cơ chất; dung dịch rửa, dung dịch pha loãng, dung dịch dừng phản ứng, chứng âm, chứng dương. đóng gói <100 test/Hộp |  | Test | 288
635 | 635 | Hóa chất xét nghiệm Strongyloides IgG (Giun lươn) | Hóa chất tìm kháng thể Strongyloides IgG (Giun lươn) bằng phương pháp Elisa , thành phần hóa chất gồm: enzyme liên hợp, cơ chất; dung dịch rửa, dung dịch pha loãng, dung dịch dừng phản ứng, chứng âm, chứng dương. đóng gói <100 test/Hộp |  | Test | 864
636 | 636 | Hóa chất xét nghiệm Toxocara IgG (Giun đũa chó-mèo) | Hóa chất tìm kháng thể Toxocara IgG (Giun đũa chó-mèo) bằng phương pháp Elisa , thành phần hóa chất gồm: enzyme liên hợp, cơ chất; dung dịch rửa, dung dịch pha loãng, dung dịch dừng phản ứng, chứng âm, chứng dương. đóng gói <100 test/Hộp |  | Test | 1920
637 | 637 | Hóa chất xét nghiệm Paragonimus IgG(Sán lá phổi) | Hóa chất tìm kháng thể Paragonimus IgG (Sán lá phổi) bằng phương pháp Elisa , thành phần hóa chất gồm: enzyme liên hợp, cơ chất; dung dịch rửa, dung dịch pha loãng, dung dịch dừng phản ứng, chứng âm, chứng dương. đóng gói <100 test/Hộp |  | Test | 192
638 | 638 | Hóa chất xét nghiệm Gnathostoma IgM (Giun đầu gai) | Hóa chất tìm kháng thể kháng giun đầu gai Gnathostoma IgM bằng phương pháp Elisa, thành phần hóa chất gồm enzyme liên hợp, cơ chất; dung dịch rửa, dung dịch pha loãng, dung dịch dừng phản ứng, chứng âm, chứng dương. đóng gói <100 test/Hộp |  | Test | 192
639 | 639 | Hóa chất xét nghiệm Chlamydia Pneumoniae IgG phương pháp ELISA | Định tính và định lượng kháng thể IGG kháng Chlamydia pneumoniae trong huyết thanh và huyết tương - Thành phần hóa chất: Tối thiểu gồm các thành phần: Huyết Thanh Chuẩn; Huyết thanh chứng âm; Liên hợp kháng IgG hoặc IgM người; - Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 192
640 | 640 | Hóa chất xét nghiệm Chlamydia Pneumoniae IgM phương pháp ELISA | - Thành phần hóa chất: Tối thiểu gồm các thành phần: Huyết Thanh Chuẩn; Huyết thanh chứng âm; Liên hợp kháng IgG hoặc IgM người; - Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 288
641 | 641 | Hóa chất xét nghiệm HSV1&2 IgG phương pháp ELISA | - Thành phần hóa chất: Tối thiểu gồm các thành phần: Huyết Thanh Chuẩn; Huyết thanh chứng âm; Liên hợp kháng IgG hoặc IgM người; - Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 384
642 | 642 | Hóa chất xét nghiệm HSV1&2 IgM phương pháp ELISA | - Thành phần hóa chất: Tối thiểu gồm các thành phần: Huyết Thanh Chuẩn; Huyết thanh chứng âm; Liên hợp kháng IgG hoặc IgM người; - Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 384
643 | 643 | Hóa chất xét nghiệm Nucleo-h phương pháp ELISA | * Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: - Chứng âm, Chứng dương - Chất hiệu chuẩn - Liên hợp IgG: Chứa Globulin miễn dịch kháng người liên hợp với horseradish peroxidase, - Cơ chất TMB - Khay vi giếng * Bảo quản: 2-8°C Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 480
644 | 644 | Hóa chất xét nghiệm Syphilis RPR test nhanh | Độ nhạy chẩn đoán là 96% đối với bệnh giang mai sơ cấp và 100% đối với giang mai thứ phát. Độ đặc hiệu chẩn đoán là 98%. Sự nhiễu loạn: Hemoglobin (<10g /L), bilirubin (<20 mg /dL) và lipemia (<10 g /L) Bao gồm cả Chất kiểm soát dương tính RPR, Chất kiểm soát âm tính RPR. |  | Test | 6000
645 | 645 | Hoá chất chạy mẫu khí máu có Lactace | Hóa chất chạy mẫu có Lactate trên máy khí máu Rapidpoint 500/500e Cartridge đo bao gồm các cảm biến, thuốc thử, và các thành phần chất lỏng cần thiết để phân tích mẫu bệnh phẩm và hiệu chuẩn trên hệ thống Rapidpoint 500. Các cảm biến trong cartridge có khả năng đo lường các chỉ số pH, pO2, pCO2, ion Na+, K+, Ca++, Cl-, glucose, lactate, hemoglobin toàn phần (tHb), oxyhemoglobin (FO2Hb), deoxyhemoglobin (HHb), methemoglobin (MetHb), carboxyhemoglobin (COHb), and neonatal bilirubin (nBili). Mỗi cartridge sử dụng ổn định trong tối thiểu 28 ngày khi được cài đặt trên hệ thống. Bảo quản ở nhiệt độ 2-8°C. |  | Test | 9000
646 | 646 | Dung dịch kiểm chuẩn tự động khí máu | Hóa chất kiểm chuẩn tự động AQC chứa vật liệu kiểm soát chất lượng, cộng với các linh kiện điện tử, cơ khí và chất lỏng cần thiết để phân tích mẫu QC. |  | Bộ | 12
647 | 647 | Hoá chất rửa thải toàn bộ máy khí máu | Hóa chất rửa thải được sử dụng để làm sạch đường dẫn mẫu của thiết bị sau khi phân tích và hiệu chuẩn. Bao gồm 250 mL chất rửa với muối, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản trong nước khử ion. Mỗi cartridge rửa thải sử dụng ổn định trong ≥10 ngày sau khi được cài đặt trên hệ thống. Bảo quản ở nhiệt độ 2-25°C. |  | Bộ | 12
648 | 648 | Dung dịch kiểm chuẩn control xét nghiệm hóa sinh mức 1 | - Thành phần: huyết thanh người. Tối thiểu gồm các thành phần: - Bao gồm hầu hết các chất phân tích cho xét nghiệm hóa sinh. Chất phân tích cho xét nghiệm enzym và CO2 có tính ổn định cao. Không cần dung dịch đặc biệt để hoàn nguyên. - Bảo quản: 2-8° C Đóng gói: ≤ 100 mL/ hộp |  | mL | 120
649 | 649 | Dung dịch kiểm chuẩn control xét nghiệm hóa sinh mức 2 | - Thành phần: huyết thanh người. Tối thiểu gồm các thành phần: - Bao gồm hầu hết các chất phân tích cho xét nghiệm hóa sinh. Chất phân tích cho xét nghiệm enzym và CO2 có tính ổn định cao. Không cần dung dịch đặc biệt để hoàn nguyên. - Bảo quản: 2-8° C, hạn sử dụng ≥ 3 năm Đóng gói: ≤ 100 mL/ hộp |  | mL | 120
650 | 650 | Dung dịch kiểm chuẩn cotrol các xét nghiệm miễn dịch mức 1 | - Thành phần: huyết thanh người. Tối thiểu gồm các thành phần: - Có các giá trị tham chiếu cho hầu hết các xét nghiệm miễn dịch chính. Chứa hơn 30 loại protein và chất phân tích trong huyết thanh, bao gồm cả xét nghiệm kháng thể kháng CCP (Cyclic Citrullinated Peptide) và yếu tố dạng khớp. Độ ổn định sau khi mở lọ: ≥30 ngày ở 2–8 °C đối với hầu hết các chất phân tích Đóng gói: ≤ 10 mL/ hộp |  | mL | 6
651 | 651 | Dung dịch kiểm chuẩn cotrol các xét nghiệm miễn dịch mức 2 | Dung dịch kiểm chuẩn cho các xét nghiệm miễn dịch, mức 2 - Có các giá trị tham chiếu cho hầu hết các xét nghiệm miễn dịch chính. Chứa hơn 30 loại protein và chất phân tích trong huyết thanh, bao gồm cả xét nghiệm kháng thể kháng CCP (Cyclic Citrullinated Peptide) và yếu tố dạng khớp. Độ ổn định sau khi mở lọ: ≥30 ngày ở 2–8 °C đối với hầu hết các chất phân tích Đóng gói: ≤ 10 mL/ hộp |  | mL | 6
652 | 652 | Dung dịch kiểm chuẩn cotrol các xét nghiệm miễn dịch mức 3 | Dung dịch kiểm chuẩn cho các xét nghiệm miễn dịch, mức 3 - Thành phần: huyết thanh người. Tối thiểu gồm các thành phần: - Có các giá trị tham chiếu cho hầu hết các xét nghiệm miễn dịch chính. Chứa hơn 30 loại protein và chất phân tích trong huyết thanh, bao gồm cả xét nghiệm kháng thể kháng CCP (Cyclic Citrullinated Peptide) và yếu tố dạng khớp. Độ ổn định sau khi mở lọ: ≥30 ngày ở 2–8 °C đối với hầu hết các chất phân tích Đóng gói: ≤ 10 mL/ hộp |  | mL | 6
653 | 653 | Dung dịch nội kiểm xét nghiệm tim mạch mức 1 | Dung dịch nội kiểm cho xét nghiệm tim mạch, mức 1, dạng hộp nhỏ - Thành phần: dịch, huyết thanh người. Tối thiểu gồm các thành phần: - Có bốn mức nồng độ Troponin, với mức giá trị đích thấp hơn với tất cả các phân tích. Theo dõi được các thông số BNP và NT-proBNP. Có giá trị tham chiếu cho hs-CRP. Độ ổn định mở lọ ≥20 ngày ở 2-8 ° C đối với hầu hết các chất phân tích Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 9
654 | 654 | Dung dịch nội kiểm xét nghiệm tim mạch mức 2 | Dung dịch nội kiểm cho xét nghiệm tim mạch, mức 2, dạng hộp nhỏ - Thành phần: dịch, huyết thanh người. Tối thiểu gồm các thành phần: - Có bốn mức nồng độ Troponin, với mức giá trị đích thấp hơn với tất cả các phân tích. Theo dõi được các thông số BNP và NT-proBNP. Có giá trị tham chiếu cho hs-CRP. Độ ổn định mở lọ ≥20 ngày ở 2-8°C đối với hầu hết các chất phân tích Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 9
655 | 655 | Dung dịch nội kiểm xét nghiệm tim mạch mức 3 | Dung dịch nội kiểm cho xét nghiệm tim mạch, mức 3, dạng hộp nhỏ - Thành phần: dịch, huyết thanh người. Tối thiểu gồm các thành phần: - Có bốn mức nồng độ Troponin, với mức giá trị đích thấp hơn với tất cả các phân tích. Theo dõi được các thông số BNP và NT-proBNP. Có giá trị tham chiếu cho hs-CRP. Độ ổn định mở lọ ≥20 ngày ở 2-8 ° C đối với hầu hết các chất phân tích Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 9
656 | 656 | Dung dịch nội kiểm xét nghiệm tim mạch mức thấp | Dung dịch nội kiểm cho xét nghiệm tim mạch, mức thấp, dạng hộp nhỏ - Thành phần: dịch, huyết thanh người. Tối thiểu gồm các thành phần: - Có bốn mức nồng độ Troponin, với mức giá trị đích thấp hơn với tất cả các phân tích. Theo dõi được các thông số BNP và NT-proBNP. Có giá trị tham chiếu cho hs-CRP. Độ ổn định mở lọ ≥20 ngày ở 2-8° C đối với hầu hết các chất phân tích Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 6
657 | 657 | Dung dịch nội kiểm huyết học mức thấp | Dung dịch nội kiểm cho xét nghiệm huyết học mức thấp. - Thành phần: tế bào máu - Có thể sử dụng trên hầu hết máy phân tích huyết học (lên tới ≥16 thông số, có ≥3 thành phần bạch cầu). Có thể sử dụng bằng phương pháp hút mẫu thủ công hoặc trên thiết bị hút mẫu xuyên nắp tự động. Có giá trị tham chiếu cho hầu hết các thiết bị. Độ ổn định sau khi mở nắp: ≥21 ngày ở 2-8 ° C - Bảo quản: 2-8° C , hạn sử dụng ≥160 ngày. Đóng gói: ≤ 20 mL/ hộp |  | mL | 54
658 | 658 | Dung dịch nội kiểm huyết học mức bình thường | Dung dịch nội kiểm cho xét nghiệm huyết học mức bình thường. - Thành phần: tế bào máu - Có thể sử dụng trên hầu hết máy phân tích huyết học (lên tới ≥16 thông số và≥ 3 thành phần bạch cầu). Có thể sử dụng bằng phương pháp hút mẫu thủ công hoặc trên thiết bị hút mẫu xuyên nắp tự động. Có giá trị tham chiếu cho hầu hết các thiết bị từ 2 đến 16 thông số. Độ ổn định sau khi mở nắp: ≥21 ngày ở 2-8 ° C - Bảo quản: 2-8° C , hạn sử dụng ≥160 ngày. Đóng gói: ≤ 20 mL/ hộp |  | mL | 54
659 | 659 | Dung dịch nội kiểm huyết học mức cao | Dung dịch nội kiểm cho xét nghiệm huyết học mức cao. - Thành phần: tế bào máu - Có thể sử dụng trên hầu hết máy phân tích huyết học (lên tới ≥16 thông số và ≥3 thành phần bạch cầu). Có thể sử dụng bằng phương pháp hút mẫu thủ công hoặc trên thiết bị hút mẫu xuyên nắp tự động. Có giá trị tham chiếu cho hầu hết các thiết bị từ 2 đến 16 thông số. Độ ổn định sau khi mở nắp: ≥21 ngày ở 2-8 ° C - Bảo quản: 2-8° C , hạn sử dụng ≥ 160 ngày. Đóng gói: ≤ 20 mL/ hộp |  | mL | 54
660 | 660 | Dung dịch nội kiểm Microalbumin mức 1 | Dung dịch nội kiểm cho xét nghiệm Microalbumin, mức 1 - Thành phần: dịch, nước tiểu người - Dùng cho xét nghiệm Albumin để phát hiện giai đoạn sớm của bệnh thận . Có giá trị tham chiếu cho các máy xét nghiệm phổ biến. Độ ổn định sau khi mở nắp 90 ngày ở 2–8ºC - Bảo quản: 2–8ºC, hạn sử dụng 2 năm Đóng gói: ≤ 200 mL/ hộp |  | mL | 120
661 | 661 | Dung dịch nội kiểm Microalbumin mức 2 | Dung dịch nội kiểm cho xét nghiệm Microalbumin, mức 2 - Thành phần: dịch, nước tiểu người - Dùng cho xét nghiệm Albumin để phát hiện giai đoạn sớm của bệnh thận . Có giá trị tham chiếu cho các máy xét nghiệm phổ biến. Độ ổn định sau khi mở nắp ≥90 ngày ở 2–8ºC - Bảo quản: 2–8ºC, hạn sử dụng ≥2 năm Đóng gói: ≤ 200 mL/ hộp |  | mL | 120
662 | 662 | Bộ kit tách chiết đồng thời DNA/RNA virus bằng phương pháp cột, tách chiết thủ công | - Bộ kit để tách chiết và tinh sạch đồng thời DNA và RNA của virus theo phương pháp thủ công. Quy trình phù hợp để sử dụng với huyết tương và huyết thanh, mẫu có thể ở dạng tươi hoặc đông lạnh. - Bảo quản: nhiệt độ phòng |  | Test | 7000
663 | 663 | Hóa chất phát hiện đột biến EGFR liên quan đến ung thư phổi tế bào không nhỏ | Hóa chất phát hiện đột biến EGFR liên quan đến ung thư phổi tế bào không nhỏ - Xét nghiệm chẩn đoán in vitro để phát hiện 29 đột biến soma trong gen EGFR. Nó cung cấp một đánh giá định tính về tình trạng đột biến trong các mẫu khối u từ bệnh nhân ung thư phổi không phải tế bào nhỏ (NSCLC). - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Control Reaction Mix, T790M Reaction Mix, Deletions Reaction Mix, L858R Reaction Mix, L861Q Reaction Mix, G719X Reaction Mix, S768I Reaction Mix, Insertions Reaction Mix, EGFR Positive Control, Taq DNA Polymerase Đóng gói: ≤ 30 test/ hộp |  | Test | 168
664 | 664 | Hóa chất định lượng HSV virus | Hóa chất định lượng HSV virus - Xét nghiệm khuếch đại axit nucleic trong ống nghiệm để phát hiện định lượng virus DNA herpes simplex 1 và 2 từ dịch não tủy người (CSF) và huyết tương. Giới hạn phát hiện của kit ≤ 57,27 copies/ml cho HSV1 và ≤ 65,74 copies/ml cho HSV2 Đóng gói: ≤ 50 test/ hộp |  | Test | 72
665 | 665 | Hóa chất định lượng Chlamydia trachomatis (CT) và Neisseria gonorrhoeae (NG) (CT/NG PCR) | Hóa chất định lượng CT/NG -Xét nghiệm khuếch đại axit nucleic trong ống nghiệm để phát hiện định tính Chlamydia trachomatis (CT) và Neisseria gonorrhoeae (NG). Bộ xét nghiệm chẩn đoán này sử dụng phản ứng chuỗi polymerase (PCR). Độ đặc hiệu chẩn đoán là ≥ 99,8% và độ nhạy ≥ 98,1% đối với CT và độ đặc hiệu chẩn đoán là ≥ 99,8% và độ nhạy ≥ 96,3% đối với NG. Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 288
666 | 666 | Kit định lượng virus viêm gan siêu vi B | Kit định lượng virus viêm gan siêu vi B - Kit phát hiện định lượng DNA virus viêm gan B bằng phương pháp RT-PCR, sử dụng bộ kiểm nội. Phát hiện độ nhạy cao ≤ 10,2 IU / ml. Phạm vi tuyến tính rộng từ ≤ 31,6 đến hơn 20.000.000 IU/ml. Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 432
667 | 667 | Kit định lượng virus viêm gan siêu vi C | Kit định lượng virus viêm gan siêu vi C trên máy tự động - Kit phát hiện định lượng RNA đặc hiệu HCV bằng cách sử dụng RT-PCR. Sử dụng bộ kiểm nội. Phát hiện độ nhạy cao ≤ 21 IU / ml Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 936
668 | 668 | Hóa chất phát hiện 21 tác nhân gây bệnh đường hô hấp và 1 tác nhân SARS-CoV | Kit phát hiện 21 tác nhân gây bệnh đường hô hấp và 1 tác nhân SARS-CoV - Một khay chứa hóa chất, tiện cho sử dụng. Hóa chất tách chiết và hóa chất real-time PCR tích hợp trong 1 khay, thời gian cho kết quả trong vòng 1 giờ để phát hiện đồng thời Influenza A; Influenza A, subtype H1N1/2009; Influenza A subtype H1; Influenza A subtype H3; Influenza B; Coronavirus 229E; Coronavirus HKU1; Coronavirus NL63; Coronavirus OC43;SARS-CoV-2; Parainfluenza Virus 1; Parainfluenza Virus; Parainfluenza Virus 3; Parainfluenza Virus 4; Respiratory Syncytial Virus A/B; Human Metapneumovirus A/B; Adenovirus; Bocavirus; Rhinovirus/Enterovirus; Mycoplasma pneumoniae; Legionella pneumophila; Bordetella pertussis. - Bảo quản: 25°C (nhiệt độ phòng) Đóng gói: ≤ 20 test/ hộp |  | Test | 60
669 | 669 | Hóa chất phát hiện 24 tác nhân gây bệnh đường tiêu hóa (kèm môi trường vận chuyển mẫu) | Kit phát hiện 24 tác nhân gây bệnh đường tiêu hóa - Một khay chứa hóa chất, tiện cho sử dụng. Hóa chất tách chiết và hóa chất real-time PCR tích hợp trong 1 khay, thời gian cho kết quả trong vòng 1 giờ để phát hiện đồng thời Entamoeba histolytica; Cryptosporidium spp.; Giardia lamblia; Cyclospora cayetanensis; Vibrio vulnificus; Vibrio parahaemolyticus; Vibrio cholerae; Campylobacter spp. (C. jejuni, C. upsaliensis, C. coli); Salmonella spp.; Clostridium difficile (tcdA/tcdB); Yersinia enterocolitica; Enteroaggregative E. coli (EAEC); Enterotoxigenic E. coli (ETEC); Shiga-like toxin-producing E. coli (STEC); Shiga toxin-producing E. coli (STEC) serotype O157:H7; Enteropathogenic E. coli (EPEC); Enteroinvasive E. coli (EIEC)/Shigella; Plesiomonas shigelloides; Human Adenovirus F40/F41; Norovirus GI; Norovirus GII; Rotavirus A; Astrovirus; Sapovirus GI, GII, GIV, GV. - Bảo quản: 25°C (nhiệt độ phòng) Đóng gói: ≤ 20 test/ hộp |  | Test | 60
670 | 670 | Hóa chất PCR phát hiện 7 tác nhân virus gây bệnh đường ruột | Bộ kit phát hiện tác nhân virus gây bệnh đường ruột - Kit phát hiện Norovirus GI; Norovirus GII; Rotavirus; Adenovirus, Astrovirus, Sapovirus và chứng nội trong cùng một phản ứng. Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 600
671 | 671 | Hóa chất PCR phát hiện 7 tác nhân vi khuẩn gây bệnh đường ruột | Bộ kit phát hiện tác nhân vi khuẩn gây bệnh đường ruột - Kit phát hiện Campylobacter spp., Clostridium difficile toxin B, Salmonella spp. , Shigella spp. / EIEC, Vibrio spp. , Yersinia enterocolitica , Aeromonas spp và chứng nội trong cùng một phản ứng. Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 600
672 | 672 | Hóa chất PCR phát hiện 6 tác nhân gây bệnh đường ruột | Bộ kit phát hiện tác nhân vi khuẩn gây bệnh đường ruột - Kit phát hiện Clostridium difficile hypervirulent, E. coli O157, STEC (stx1/2), EPEC (eaeA), ETEC (It/st), EAEC (aggR) và chứng nội trong cùng một phản ứng. Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 600
673 | 673 | Hóa chất PCR phát hiện 6 tác nhân ký sinh trùng gây bệnh đường ruột | Bộ kit phát hiện ký sinh trùng gây bệnh đường ruột - Kit phát hiện Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium spp., Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Cyclospora cayetanensis và chứng nội trong cùng một phản ứng. Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 400
674 | 674 | Hóa chất PCR phát hiện 7 tác nhân gây bệnh đường hô hấp - Panel 1 | Bộ kit phát hiện tác nhân virus gây bệnh đường hô hấp - Kit phát hiện Influenza A virus (Flu A); Influenza B virus (Flu B); Respiratory syncytial virus A (RSV A); Respiratory syncytial virus B (RSV B); Flu A-H1; Flu A-H1pdm09; Flu A-H3 và chứng nội trong cùng một phản ứng. Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 900
675 | 675 | Hóa chất PCR phát hiện 7 tác nhân gây bệnh đường hô hấp - Panel 2 | Bộ kit phát hiện tác nhân virus gây bệnh đường hô hấp - Kit phát hiện Adenovirus (AdV); Enterovirus (HEV); Parainfluenza virus 1 (PIV 1); Parainfluenza virus 2 (PIV 2); Parainfluenza virus 3 (PIV 3); Parainfluenza virus 4 (PIV 4); Metapneumovirus (MPV) và chứng nội trong cùng một phản ứng. Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 300
676 | 676 | Hóa chất PCR phát hiện 5 tác nhân gây bệnh đường hô hấp - Panel 3 | Bộ kit phát hiện tác nhân virus gây bệnh đường hô hấp - Kit phát hiện Bocavirus (HBoV); Rhinovirus (HRV); Coronavirus NL63 (CoV NL63); Coronavirus 229E (CoV 229E); Coronavirus OC43 (CoV OC43) và chứng nội trong cùng một phản ứng. Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 400
677 | 677 | Hóa chất PCR phát hiện 7 tác nhân gây bệnh đường hô hấp - Panel 4 | Bộ kit phát hiện tác nhân vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp - Kit phát hiện Mycoplasma pneumoniae (MP), Chlamydophila pneumoniae (CP), Legionella pneumophila (LP), Haemophilus influenzae (HI), Streptococcus pneumoniae (SP), Bordetella pertussis (BP), Bordetella parapertussis (BPP) và chứng nội trong cùng một phản ứng. Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 700
678 | 678 | Hóa chất PCR phát hiện các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục CT/NG/MG/TV | Bộ kit phát hiện các tác nhân lây nhiễm qua đường tình dục - Kit phát hiện Adenovirus Chlamydia trachomatis (CT); Neisseria gonorrhoeae (NG); Mycoplasma genitalium (MG); Trichomonas vaginalis (TV), và chứng nội trong cùng một phản ứng. Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 700
679 | 679 | Hóa chất PCR phát hiện 7 tác nhân nguyên nhân gây nhiễm trùng đường sinh dục CT/NG/MG/MH/TV/UU/UP | Bộ kit phát hiện tác nhân gây nhiễm trùng đường sinh dục - Kit phát hiện Chlamydia trachomatis (CT); Neisseria gonorrhoeae (NG); Mycoplasma genitalium (MG); Trichomonas vaginalis (TV), Mycoplasma hominis (MH), Ureaplasma urealyticum (UU), Ureaplasma parvum (UP) và chứng nội trong cùng một phản ứng. Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 800
680 | 680 | Hóa chất PCR phát hiện 7 mầm bệnh gây loét sinh dục | Bộ kit phát hiện tác nhân gây loét sinh dục - Kit phát hiện Herpes simplex type 1 (HSV-1), virus Herpes simplex type 2 (HSV-2), H. ducreyi (HD) , Cytomegalovirus (CMV), Lymphogranuloma venereum (LGV, Chlamydia trachomatis Serovar L), T. pallidum (TP), Varicella-zoster virus (VZV) và chứng nội trong cùng một phản ứng. Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 400
681 | 681 | Hóa chất PCR phát hiện các bệnh 7 mầm bệnh gây nấm sinh dục | Bộ kit phát hiện tác nhân gây nhiễm nấm sinh dục - Kit phát hiện Candida albicans (CA); Candida glabrata (CG); Candida tropicalis (CTp); Candida parapsilosis (CP); Candida krusei (CK); Candida lusitaniae (CL); Candida dubliniensis (CD) và chứng nội trong cùng một phản ứng. Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 400
682 | 682 | Hóa chất PCR phát hiện 7 tác nhân gây viêm màng não | Bộ kit phát hiện virus gây viêm màng não - Kit phát hiện Herpes simplex virus 1 (HSV1), Cytomegalovirus (CMV), Human herpes virus6 (HHV6), Herpes simplex virus 2 (HSV2), Varicella zoster virus (VZV), Epstein-Barr virus (EBV) và Human herpes virus 7 (HHV7) và chứng nội trong cùng một phản ứng. Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 400
683 | 683 | Hóa chất PCR phát hiện 5 tác nhân gây viêm màng não | Bộ kit phát hiện virus gây viêm màng não - Kit phát hiện Human adenovirus (AdV), Human parechovirus (HPeV), Human enterovirus (HEV), Mump virus (MV), Parvovirus B19 (B19V) và chứng nội trong cùng một phản ứng. Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 400
684 | 684 | Hóa chất PCR phát hiện 6 tác nhân gây viêm màng não | Bộ kit phát hiện các vi khuẩn gây viêm màng não - Kit phát hiện Neisseria meningitidis (NM), Listeria monocytogenes (LM), Haemophilus influenzae (HI), Streptococcus agalactiae (GBS), Streptococcus pneumoniae (SP), Escherichia coli K1 (EC K1) và chứng nội trong cùng một phản ứng. Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 400
685 | 685 | Hóa chất PCR phát hiện đồng thời và xác định 8 gene gây kháng kháng sinh | Bộ kit phát hiện gene kháng kháng sinh - Kit phát hiện nucleic acids đích của gene Carbapenemase (NDM, KPC, OXA-48, VIM, IMP), gene Beta-Lactamase phổ rộng (ESBL) (CTX-M), gene kháng Vancomycin (VanA, VanB) và chứng nội trong cùng một phản ứng. Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 300
686 | 686 | Hóa chất tách chiết DNA/RNA dùng cho máy tách chiết tự động | Hóa chất tách chiết DNA/RNA từ nhiều loại mẫu cho máy tự động - Sử dụng để tách các nucleic acid từ các mẫu mô, tế bào, huyết thanh, huyết tương, dịch phết mũi họng, dịch rửa mũi họng, dịch rửa phế quản (BAL), nước tiểu, phân, đàm, máu toàn phần, dịch phết vùng sinh dục (âm đạo, tử cung, niệu đạo) hoặc dịch lỏng tế bào (LBC) bằng thiết bị xử lý chất lỏng tự động. - Đóng gói: ≤ 500 test/ hộp |  | Test | 5760
687 | 687 | Hóa chất PCR phát hiện đồng thời lao và lao kháng thuốc | Bộ kit phát hiện đồng thời vi khuẩn lao và lao kháng thuốc - Kit phát hiện Mycobacterium tuberculosis (MTB) với giá trị Ct và xác định đồng thời 7 đột biến kháng thuốc Isoniazid và 18 đột biến kháng thuốc Rifampicin Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 400
688 | 688 | Hóa chất PCR phát hiện và phân biệt giữa MTB và NTM. | Bộ kit phát hiện đồng thời vi khuẩn lao và nhóm vi khuẩn không lao Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 500
689 | 689 | Hóa chất chẩn đoán nhóm vi khuẩn đa kháng bằng kỹ thuật PCR | Phát hiện đồng thời các gen kháng thuốc bằng PCR và xác định đồng thời các gen kháng kháng sinh gram dương và gram âm . CTX-M[1], Imipenemase[2] (IMP), Klebsiella pneumoniae carbapenemase[2] (KPC), New Delhi Metallo-beta-lactamase[2] (NDM) Oxacillinase-48[2] (OXA-48), vanA[3], vanB[3], Verona Integron–encoded Metallo-β-Lactamase[2] (VIM),Internal Control (IC) Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 100
690 | 690 | Test nhanh thẩm thấu 2 chiều dùng chẩn đoán vi khuẩn H.Pylori kèm xác định CIM trong mẫu máu (WB/plasma,serum)-MP | Xét nghiệm nhanh phát hiện kháng thể kháng CIM (Current infection marker) của vi khuẩn Helicobacter pylori có trong mẫu máu (Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần) dùng để chẩn đoán H. pylori và phát hiện tình trạng đang nhiễm. - Kỹ thuật xét nghiệm miễn dịch - Phương pháp thẩm thấu 2 chiều - Điều kiện bảo quản: 2°C - 28°C |  | Test | 93120
691 | 691 | Gioang cho khớp nối máy xét nghiệm hơi thở C13 vàng | Gioăng (vàng) là khớp nối giữa túi lấy mẫu xét nghiệm hơi thở và máy định danh vi khuẩn H. pylori bằng phương pháp quang phổ hồng ngoại trong xét nghiệm hơi thở chẩn đoán H. pylori. - Chất liệu: cao su - Điều kiện bảo quản: nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C |  | Cái | 6
692 | 692 | Bộ lọc khí dùng theo máy xét nghiệm hơi thở C13 | Bộ phận lọc khí CO2 dùng cho máy POCone - Đặc tính, công dụng: Là vật tư đi kèm sử dụng cho máy POCone, chức năng: Hấp thụ khí CO2 trong nguồn cấp khí của máy. - Chất liệu: tối thiểu chứa Lithium hydroxide (LiOH) - Điều kiện bảo quản: nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C. Phân loại và xử lý như chất thải y tế. |  | Cái | 1
693 | 693 | Gioang cho khớp nối máy xét nghiệm hơi thở C13 đen | Gioăng (đen) là khớp nối giữa túi lấy mẫu xét nghiệm hơi thở và máy định danh vi khuẩn H. pylori bằng phương pháp quang phổ hồng ngoại trong xét nghiệm hơi thở chẩn đoán H. pylori. - Chất liệu: cao su - Điều kiện bảo quản: nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C |  | Cái | 6
694 | 694 | Bộ xét nghiệm chẩn đoán nhiễm trùng Helicobacter Pylori (gồm 01 viên urea C13 100mg + 2 túi mẫu khí thở) | Bộ Xét nghiệm hơi thở chẩn đoán nhiễm trùng Helicobacter pylori (H. pylori) bằng phương pháp xét nghiệm hơi thở không xâm lấn. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: * 1 viên Urea 100mg: Viên nén bao phim chứa 100 mg urea (13C) và các tá dược. Không cần súc miệng lại với nước sau khi uống thuốc. * 2 túi lấy mẫu khí thở: Túi vô trùng plastic phức hợp, gắn ống kết nối có van 1 chiều. - Điều kiện bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 |  | Bộ | 28000
695 | 695 | Hóa chất xét nghiệm HBsAg | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang “ECLIA” Nguyên lý bắt cặp. Tổng thời gian xét nghiệm: 18 phút. Thuốc thử: Tối thiểu gồm các thành phần: kháng thể đơn dòng đặc hiệu kháng HBsAg, kháng thể đa dòng kháng HBsAg đánh dấu phức hợp ruthenium HBSAG II Cal1 Mẫu chuẩn âm tính HBSAG II Cal2 Mẫu chuẩn dương tính Bảo quản ở 2 - 8°C. |  | Test | 1800
696 | 696 | Hóa chất Định lượng NH3 trên máy tự động | Xét nghiệm men in vitro dùng để định lượng ammonia trong huyết tương người theo phương pháp men sử dụng glutamate dehydrogenase. Khoảng đo: ≤ 10 đến ≥ 1000 µmol/L Điều kiện bảo quản: 2-8°C. Đóng gói: ≤ 300 test/ hộp |  | Test | 1200
697 | 697 | Hóa chất định lượng Ethanol trên máy tự động | - Công dụng/Đặc tính: *Xét nghiệm in vitro dùng để định lượng ethanol trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. - Khoảng đo: ≤ 2.20 đến ≥108 mmol/L - Bảo quản ở 2‑8 °C |  | Test | 1200
698 | 698 | Dung dịch kiểm chuẩn TSH | Dung dịch kiểm chuẩn TSH - Là một hỗn hợp huyết thanh chuẩn gồm 2 nồng độ khác nhau, dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng TSH trên máy xét nghiệm miễn dịch. -Điều kiện bảo quản: 2-8°C. Đóng gói: ≤ 20 mL/ hộp |  | mL | 52
699 | 699 | Hóa chất định lượng Bilirubin toàn phần trên máy sinh hóa tự động | Hóa chất định lượng Bilirubin toàn phần - Xét nghiệm in vitro dùng để định lượng bilirubin toàn phần trong huyết thanh và huyết tương của người lớn và trẻ sơ sinh trên các hệ thống. -Khoảng đo: BILT3: ≤ 2.5 đến ≥ 550 µmol/L -Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | Test | 14400
700 | 700 | Hóa chất xét nghiệm PSA | Hóa chất xét nghiệm PSA - Xét nghiệm này, dùng trong chẩn đoán in vitro để định lượng kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt toàn phần (tự do + phức hợp) trong huyết thanh và huyết tương người. Các thuốc thử ở dạng sẵn sàng để sử dụng. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể đơn dòng kháng PSA đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng PSA đánh dấu phức hợp ruthenium - Bảo quản ở 2 - 8⁰C. Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 300
701 | 701 | Hóa chất định lượng Anti-HBs | Hóa chất định lượng Anti-HBs - Đặc tính: là xét nghiệm định lượng kháng thể của người kháng kháng nguyên bề mặt vi rút Viêm gan B trong huyết thanh/ huyết tương người. Nguyên lý bắt cặp. - Thuốc thử : Tối thiểu gồm các thành phần: HBsAg người/tái tổ hợp đánh dấu biotin, HBsAg người/tái tổ hợp, đánh dấu phức hợp ruthenium - Bảo quản ở 2 - 8°C. Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp |  | Test | 11400
702 | 702 | Hóa chất định tính Anti-HCV | Hóa chất định tính Anti-HCV - Đặc tính: Xét nghiệm chẩn đoán in vitro dùng để phát hiện định tính kháng thể kháng vi rút viêm gan C trong huyết thanh và huyết tương người - Thuốc thử: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng nguyên đặc hiệu HCV đánh dấu biotin, Kháng nguyên đặc hiệu HCV đánh dấu phức hợp ruthenium * Mẫu chuẩn âm tính * Mẫu chuẩn dương tính - Độ nhạy: 100 % - Bảo quản ở 2 - 8°C. |  | Test | 1200
703 | 703 | Hóa chất định lượng FT4 | Hóa chất định lượng FT4 - Là xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng thyroxine tự do trong huyết thanh và huyết tương người. Nguyên lý cạnh tranh. - Thuốc thử: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể đa dòng kháng T4 (cừu) đánh dấu phức hợp ruthenium, T4 đánh dấu biotin - Bảo quản ở 2 - 8⁰C. |  | Test | 1200
704 | 704 | Hóa chất định lượng HDL-C trên máy tự động | Hóa chất định lượng HDL-C - Là xét nghiệm in vitro dùng để định lượng HDL-cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người. Nguyên lý xét nghiệm đo màu sử dụng men đồng nhất. - Bảo quản ở 2 - 8°C. |  | Test | 3500
705 | 705 | Hóa chất định lượng CRP trên máy sinh hóa | Hóa chất định lượng CRP - Xét nghiệm đo độ đục miễn dịch dùng để định lượng in vitro CRP trong huyết thanh và huyết tương người trên các hệ thống sinh hóa - Thuốc thử: Tối thiểu gồm các thành phần: Hạt latex phủ kháng thể kháng CRP - Bảo quản ở 2‑8 °C. Đóng gói: ≤ 500 test/ hộp |  | Test | 1500
706 | 706 | Hóa chất định lượng TSH phương pháp điện hóa phát quang trên máy tự động | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng thyrotropin trong huyết thanh và huyết tương người. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Phương pháp miễn dịch bắt cặp. Các thuốc thử trong hộp được đựng trong một bộ các chai sẵn sàng để sử dụng Bộ thuốc thử : Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể đơn dòng kháng TSH đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng TSH đánh dấu phức hợp phát quang Bảo quản ở 2 - 8°C. |  | Test | 1200
707 | 707 | Đèn dùng cho hệ thống máy sinh hóa tự động | Đèn dùng cho hệ thống máy sinh hóa tự động công nghệ khuấy bằng sóng siêu âm tránh nhiễm chéo. Điều kiện bảo quản: 15-25°C |  | Cái | 3
708 | 708 | Điện cực tham chiếu | Điện cực dùng để đo dung dịch KCL 1M. Điện áp đo được đóng vai trò là điểm tham chiếu cho tất cả các lần đo, điện cực chọn lọc ion |  | Cái | 3
709 | 709 | Điện cực Ca++ | Điện cực canxi cho máy phân tích điện giải là một điện cực màng để đo sự hiện diện của ion canxi trong mẫu bệnh nhân. Bảo quản và độ ổn định ở 15‑30 °C. |  | Cái | 1
710 | 710 | Điện cực K+ | Điện cực Kali cho máy phân tích là một điện cực màng dùng trong chẩn đoán in vitro để đo sự hiện diện của ion kali trong mẫu bệnh nhân. Bảo quản và độ ổn định ở 15‑30 °C. |  | Cái | 1
711 | 711 | Hóa chất tách chiết DNA & Viral nucleic acid | Hóa chất tách chiết DNA & Viral nucleic acid - Đặc tính: bộ thuốc thử dùng để phân lập và tách chiết acid nucleic toàn phần (DNA/RNA) từ các mẫu sinh học cho mục đích chẩn đoán in vitro. Sử dụng công nghệ tách chiết tự động. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Guanidine hydrochloride, EtOH, Tris HCl, Proteinase K, Glycerol, Hỗn dịch MGP chứa isopropanol. - Bảo quản: 15 - 25°C |  | Test | 8448
712 | 712 | Điện cực clo | Điện cực clo - Công dụng/đặc tính: Đơn vị phân tích ISE được dùng để định lượng chloride trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu sử dụng điện cực chọn lọc ion. - Bảo quản: 15‑25 °C. |  | Cái | 4
713 | 713 | Điện cực kali, sử dụng trên máy tự động | Môđun ISE dùng để định lượng kali trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu sử dụng điện cực chọn lọc ion. Bảo quản ở 15‑25 °C |  | Cái | 3
714 | 714 | Điện cực natri, sử dụng trên máy tự động | Môđun ISE dùng để định lượng natri trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu sử dụng điện cực chọn lọc ion. Bảo quản ở 15‑25 °C |  | Cái | 3
715 | 715 | Cốc và đầu hút bệnh phẩm dùng trong các xét nghiệm miễn dịch theo phương pháp điện hóa phát quang | Đầu côn hút mẫu và cốc chứa hỗn hợp phản ứng, vật liệu nhựa, dùng trong các xét nghiệm miễn dịch theo phương pháp điện hóa phát quang. -Bảo quản ở 15‑25 °C |  | Cái | 24138
716 | 716 | Điện cực Na+ | Điện cực Natri dùng cho máy phân tích là một điện cực màng dùng trong chẩn đoán in vitro để đo sự hiện diện của ion natri trong mẫu bệnh nhân Bảo quản và độ ổn định ở 15‑30 °C. |  | Cái | 1
717 | 717 | Vỏ điện cực quy chiếu sử dụng cho máy điện giải | Điện cực tham chiếu housing của máy phân tích là một điện cực dùng để thiết lập tiếp xúc điện năng giữa mẫu và điện cực tham chiếu. Bảo quản và độ ổn định ở 15‑30 °C. |  | Cái | 2
718 | 718 | Cốc phản ứng trên hệ thống xét nghiệm tự động | Ống nhựa chứa mẫu phân tích, cho máy phân tích công nghệ điện hóa phát quang. Bảo quản:15‑30 °C. |  | Cái | 30000
719 | 719 | Hệ thống dây bơm nhu động | Hệ thống dây bơm nhu động, dùng để bơm nước trong máy. Bảo quản nhiệt độ phòng. |  | Cái | 1
720 | 720 | Hóa chất định tính Anti-HAV IgM | Hóa chất định tính Anti-HAV IgM - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể đơn dòng kháng HAV đánh dấu phức hợp ruthenium, Kháng thể đơn dòng kháng IgM người đánh dấu biotin * Mẫu chuẩn âm tính. * Mẫu chuẩn dương tính - Điểu kiện bảo quản: 2 - 8 °C. |  | Test | 900
721 | 721 | Dung dịch kiểm chuẩn Anti HAV IgM | Dung dịch kiểm chuẩn Anti HAV IgM, gồm 2 mức nồng độ -Công dụng/ Đặc tính: dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch định tính kháng thể IgM kháng virut viêm gan A trong huyết thanh và huyết tương người; là huyết thanh chứng sẵn sàng để sử dụng lấy từ huyết thanh người ở cả khoảng nồng độ âm và dương. Mẫu chứng được dùng để kiểm tra hiệu năng của xét nghiệm miễn dịch Anti‑HAV IgM - Điều kiện bảo quản: 2-8 °C. Đóng gói: ≤ 30 mL/ hộp |  | mL | 21.44
722 | 722 | Hóa chất định tính Anti-Hbc | Hóa chất định tính Anti-Hbc - Công dụng/ Đặc tính: Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính kháng thể IgG và IgM kháng kháng nguyên lõi của vi rút viêm gan B trong huyết thanh và huyết tương người. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể đơn dòng kháng HBc đánh dấu biotin; kháng thể đơn dòng kháng HBc đánh dấu phức hợp ruthenium *Mẫu chuẩn âm tính 1: Huyết thanh người, chất bảo quản. *Mẫu chuẩn dương tính 2: Kháng thể kháng HBc (người) trong huyết thanh người; chất bảo quản. - Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | Test | 1800
723 | 723 | Hóa chất định tính Anti-Hbc IgM | Hóa chất định tính Anti-Hbc IgM - Công dụng/ Đặc tính: Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính kháng thể IgM kháng kháng nguyên lõi của vi rút viêm gan B trong huyết thanh và huyết tương người. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: * Kháng thể IgM kháng HBc, Kháng thể đơn dòng kháng IgM người đánh dấu biotin, HBcAg, đánh dấu phức hợp ruthenium * Mẫu chuẩn Cal âm tính 1: Huyết thanh người; chất bảo quản. * Mẫu chuẩn Cal dương tính 2: Kháng thể IgM kháng HBc (người) - Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | Test | 1200
724 | 724 | Dung dịch kiểm chuẩn Anti-HBc | Dung dịch kiểm chuẩn Anti-HBc - Công dụng/ Đặc tính: là chất kiểm chuẩn dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch Anti-HBc - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Mẫu chuẩn control âm tính 1: Huyết thanh người; * Mẫu chuẩn control dương tính 2: Kháng thể kháng HBc (người) - Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | mL | 37.5
725 | 725 | Hóa chất định tính Anti-Hbe | Hóa chất định tính Anti-Hbe - Công dụng/ Đặc tính: Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính kháng thể của người kháng kháng nguyên e của vi rút viêm gan B (HBeAg) trong huyết thanh và huyết tương người; - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: *HBeAg, Kháng thể đơn dòng kháng HBe đánh dấu biotin; kháng thể đơn dòng kháng HBe đánh dấu phức hợp ruthenium * Mẫu chuẩn Cal âm tính 1: Huyết thanh người, chất bảo quản. * Mẫu chuẩn Cal dương tính 2: Kháng thể kháng HBe (người) - Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | Test | 1200
726 | 726 | Dung dịch kiểm chuẩn Anti-HBe | Dung dịch kiểm chuẩn Anti-HBe - Công dụng/ Đặc tính: Dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch Anti-HBe định tính kháng thể của người kháng kháng nguyên e của vi rút viêm gan B (HBeAg) trong huyết thanh và huyết tương người; - Thành phần: ▪ Control 1: Huyết thanh người, âm tính với kháng thể kháng HBe; chất bảo quản. ▪ Control 2 huyết thanh chứng: Kháng thể kháng HBe (người) - Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | mL | 120.7
727 | 727 | Dung dịch kiểm chuẩn Anti-HBs | Dung dịch kiểm chuẩn Anti-HBs, gồm 2 mức nồng độ - Công dụng/ Đặc tính: dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm định lượng kháng thể kháng kháng nguyên bề mặt Virus Viêm gan B trong huyết thanh/ huyết tương người - Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | mL | 208
728 | 728 | Dung dịch kiểm chuẩn Anti-HCV | Dung dịch kiểm chuẩn Anti-HCV, gồm 2 mức nồng độ - Công dụng/ Đặc tính: dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch Anti-HCV, là huyết thanh chứng sẵn sàng để sử dụng lấy từ huyết thanh người ở cả khoảng nồng độ âm và dương. - Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | mL | 167.2
729 | 729 | Chất kiểm chuẩn Anti-Tg | Chất kiểm chuẩn Anti-Tg - Công dụng/Đặc tính: là hỗn hợp huyết thanh người đông khô chứa kháng thể kháng Tg với hai khoảng nồng độ, dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Anti-TG - Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | mL | 18
730 | 730 | Hóa chất định lượng Anti-Tg | Hóa chất định lượng Anti-Tg - Đặc tính: *Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng kháng thể kháng thyroglobulin trong huyết thanh và huyết tương người. Định lượng kháng thể kháng Tg được dùng hỗ trợ phát hiện bệnh tuyến giáp tự miễn. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Tg đánh dấu biotin (người), Kháng thể đơn dòng kháng Tg (người) đánh dấu phức hợp ruthenium - Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | Test | 1800
731 | 731 | Chất kiểm chuẩn Anti-TPO | Chất kiểm chuẩn Anti-TPO, gồm 2 mức nồng độ - Công dụng/Đặc tính: là hỗn hợp huyết thanh người đông khô chứa kháng thể kháng TPO với hai khoảng nồng độ; - Điều kiện bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 12
732 | 732 | Hóa chất định lượng Anti-TPO | Hóa chất định lượng Anti-TPO - Công dụng/Đặc tính: Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng kháng thể kháng thyroid peroxidase trong huyết thanh và huyết tương người, hỗ trợ chẩn đoán bệnh tuyến giáp tự miễn. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể đa dòng kháng TPO đánh dấu phức hợp ruthenium, TPO đánh dấu biotin - Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | Test | 900
733 | 733 | Hóa chất định lượng Anti-TSHR | - Đặc tính: Xét nghiệm miễn dịch in vitro sử dụng kháng thể đơn dòng kích thích tuyến giáp người được dùng để định lượng tự kháng thể kháng thụ thể TSH trong huyết thanh người. Định lượng kháng thể kháng thụ thể TSH được dùng hỗ trợ chẩn đoán phân biệt bệnh Graves. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Vi hạt phủ streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng TSHR đánh dấu phức hợp ruthenium - Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | Test | 2100
734 | 734 | Chất kiểm chuẩn Anti-TSHR | Chất kiểm chuẩn Anti-TSHR - Công dụng/Đặc tính: là hỗn hợp huyết thanh người đông khô chứa kháng thể kháng TSHR người với hai khoảng nồng độ, dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Anti‑TSHR - Thành phần: *Mẫu chuẩn 1 *Mẫu chuẩn 2 - Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | mL | 24
735 | 735 | Chất kiểm chuẩn ThyroAb | Chất kiểm chuẩn ThyroAb, gồm 2 mức nồng độ - Công dụng/Đặc tính: là huyết thanh chứng đông khô lấy từ huyết thanh người với hai khoảng nồng độ. Mẫu chứng được dùng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của các xét nghiệm miễn dịch Anti‑TSHR, Anti‑TPO, và Anti-Tg - Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | mL | 48
736 | 736 | Chất kiểm chuẩn B12 | Chất kiểm chuẩn B12, gồm 2 mức nồng độ - Công dụng/Đặc tính: là hỗn hợp huyết thanh người đông khô chứa vitamin B12 với hai khoảng nồng độ, dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Vitamin B12 II - Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | mL | 8
737 | 737 | Hóa chất định lượng Vit B12 | Hóa chất định lượng Vit B12 - Công dụng/Đặc tính: Xét nghiệm gắn kết in vitro dùng để định lượng vitamin B12 trong huyết thanh và huyết tương người. Nguyên lý cạnh tranh. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Yếu tố nội tại đánh dấu ruthenium tái tổ hợp, Vitamin B12 đánh dấu biotin - Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | Test | 600
738 | 738 | Hóa chất xét nghiệm CA 125 | Hóa chất xét nghiệm CA 125 - Công dụng/Đặc tính: *Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng quyết định kháng nguyên phản ứng CA 125 trong huyết thanh và huyết tương người. Nguyên lý bắt cặp. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể đơn dòng kháng CA 125 đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng CA 125 đánh dấu phức hợp ruthenium - Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | Test | 5100
739 | 739 | Chất kiểm chuẩn CA 125 | Chất kiểm chuẩn CA 125, gồm 2 mức nồng độ - Công dụng/Đặc tính: là một hỗn hợp huyết thanh ngựa đông khô và huyết thanh người chứa CA 125 người, dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng CA 125 - Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | mL | 32
740 | 740 | Dung dịch kiểm chuẩn CA 15-3 II | Dung dịch kiểm chuẩn CA 15-3 II, gồm 2 mức nồng độ - Công dụng/Đặc tính: là hỗn hợp huyết thanh người sẵn sàng để sử dụng chứa CA 15‑3 người với hai khoảng nồng độ. C dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng CA 15‑3 II - Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | mL | 32
741 | 741 | Dung dịch kiểm chuẩn CA 19-9 | Dung dịch kiểm chuẩn CA 19-9, gồm 2 mức nồng độ - Công dụng/Đặc tính: là huyết thanh người đông khô chứa CA 19-9 người với hai khoảng nồng độ, dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng CA 19-9 CA 19-9 (người) với hai khoảng nồng độ (khoảng 20 U/mL và khoảng 250 U/mL) trong huyết thanh người; chất bảo quản. - Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | mL | 28
742 | 742 | Hóa chất xét nghiệm CA 19-9 | Hóa chất xét nghiệm CA 19-9 - Công dụng/Đặc tính: Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng CA 19‑9 trong huyết thanh và huyết tương người. Nguyên lý bắt cặp. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể đơn dòng kháng CA 19-9 đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng CA 19-9 đánh dấu phức hợp ruthenium - Điều kiện bảo quản: 2-8°C. |  | Test | 14100
743 | 743 | Chất kiểm chuẩn CA 72-4 | Chất kiểm chuẩn CA 72-4 - Công dụng/Đặc tính: là huyết thanh người đông khô chứa CA 72‑4 người với hai khoảng nồng độ, dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng CA 72-4 - Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | mL | 32
744 | 744 | Hóa chất xét nghiệm CA 72-4 | Hóa chất xét nghiệm CA 72-4 Nguyên lý bắt cặp. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể đơn dòng kháng CA 72-4 đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng CA 72-4 đánh dấu phức hợp ruthenium - Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | Test | 60600
745 | 745 | Chất kiểm chuẩn các xét nghiệm miễn dịch tim mạch | Chất kiểm chuẩn các xét nghiệm miễn dịch tim mạch, gồm 2 mức nồng độ Mẫu chứng được dùng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của xét nghiệm miễn dịch theo dõi chức năng tim mạch CK‑MB, CK-MB STAT, Digitoxin, Digoxin, Myoglobin, Myoglobin STAT, proBNP II, proBNP II STAT và GDF-15. - Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | mL | 72
746 | 746 | Chất kiểm chuẩn mức 1 | Chất kiểm chuẩn mức 1 - Công dụng/ Đặc tính: là mẫu chứng đông khô lấy từ huyết thanh người. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu Chất phân tích gồm:: ALT (GPT); AST (GOT); Aldolase; Alkaline phosphatase; Amylase toàn phần, Amylase tụy; Creatine kinase; CK-M); γ-GT, GLDH, LDH; Lipase; Acid phosphatase, ASLO; CRP, Transferrin; Ferritin; - Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | mL | 300
747 | 747 | Chất kiểm chuẩn mức 2 | Chất kiểm chuẩn mức 2 - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. Chất phân tích gồm: ALT (GPT); AST (GOT); Aldolase; Alkaline phosphatase; Amylase toàn phần; Amylase tụy; Cholesterol; Creatine kinase; CK-MB; γ-GT; GLDH; LDH; Lipase; Acid phosphatase; ASLO; CRP; Transferrin; Ferritin - Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | mL | 300
748 | 748 | Dung dịch kiểm chuẩn CEA | Dung dịch kiểm chuẩn CEA, gồm 2 mức nồng độ - Công dụng/Đặc tính: là hỗn hợp đệm/protein chứa CEA với hai khoảng nồng độ, dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng CEA. Các mẫu chuẩn ở dạng sẵn sàng để sử dụng. - Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | mL | 32
749 | 749 | Chất chuẩn chung của các xét nghiệm sinh hóa | Chất chuẩn chung của các xét nghiệm sinh hóa - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Huyết thanh người với phụ gia hóa học. Chất phân tích gồm: ALT (GPT); AST (GOT); Acid phosphatase, Albumin; Aldolase; Alkaline phosphatase; Amylase toàn phần; Amylase tụy ; Cholesterol; Cholinesterase; Creatine kinase; γ-GT, GLDH, LDH; Lipas); Triglyceride - Điều kiện bảo quản: 2-8°C. Đông khô |  | mL | 144
750 | 750 | Chất kiểm chuẩn CK-MB | Chất kiểm chuẩn CK-MB - Công dụng/Đặc tính: là mẫu chứng đông khô lấy từ albumin huyết thanh bò. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Albumin huyết thanh với chất phụ gia hóa học - Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | mL | 6
751 | 751 | Chất kiểm chuẩn HbA1c | Chất kiểm chuẩn HbA1c - Công dụng/Đặc tính: HbA1c là mẫu chuẩn đông khô lấy từ máu cừu ly huyết. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Máu cừu ly huyết với phụ gia hóa học - Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | mL | 18
752 | 752 | Chất kiểm chuẩn Lipids | Chất kiểm chuẩn Lipids '- Công dụng/Đặc tính: là mẫu chuẩn đông khô lấy từ huyết thanh người, dùng trong chuẩn định các xét nghiệm định lượng Lipids trên các máy phân tích hóa học. - Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | mL | 18
753 | 753 | Chất kiểm chuẩn hệ thống sinh hóa/hoặc và miễn dịch | Chất kiểm chuẩn hệ thống sinh hóa/hoặc và miễn dịch - Công dụng/Đặc tính: là mẫu chuẩn đông khô lấy từ huyết thanh người, dùng trong kiểm chuẩn các máy phân tích hóa học lâm sàng. - Điều kiện bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 12
754 | 754 | Dung dịch kiểm chuẩn Protein | Dung dịch kiểm chuẩn Protein - Công dụng/Đặc tính: là mẫu chứng dạng lỏng ở dạng sẵn sàng để sử dụng lấy từ huyết thanh người, Chất phân tích: Ferritin; CRP, ASLO - Bảo quản:2 -‑8 °C. |  | mL | 16
755 | 755 | Dung dịch kiểm chuẩn Protein niệu | Dung dịch kiểm chuẩn Protein niệu -Đặc tính: Là mẫu chuẩn dạng lỏng sẵn sàng sử dụng, - Chất phân tích gồm: Albumin; α1‑Microglobulin, Immunoglobulin G; Protein toàn phần - Bảo quản: ở 2‑8 °C. |  | mL | 5
756 | 756 | Dung dịch kiểm chuẩn Cortisol | Dung dịch kiểm chuẩn Cortisol, gồm 2 mức nồng độ - Bảo quản: ở 2-8 °C. |  | mL | 20
757 | 757 | Hóa chất xét nghiệm Cortisol | Hóa chất xét nghiệm Cortisol - Đặc tính: Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng cortisol trong huyết thanh, huyết tương và nước bọt người. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể đơn dòng kháng cortisol đánh dấu biotin, Dẫn xuất cortisol, đánh dấu phức hợp ruthenium - Bảo quản ở 2‑8 °C. |  | Test | 10800
758 | 758 | Hóa chất định lượng CREA | Hóa chất định lượng CREA - Đặc tính: Xét nghiệm in vitro dùng để định lượng creatinine trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kali hydroxide, phosphate, Acid picric, đệm - Bảo quản: 15 ‑25 °C |  | Test | 3500
759 | 759 | Chất kiểm chuẩn Progesterone | Chất kiểm chuẩn Progesterone, gồm 2 mức nồng độ - Đặc tính: là huyết thanh người đông khô chứa progesterone với hai khoảng nồng độ, dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Progesterone trên máy xét nghiệm miễn dịch. - Bảo quản ở 2 ‑8 °C. |  | mL | 8
760 | 760 | Chất kiểm chuẩn Cyfra 21-1 | Chất kiểm chuẩn Cyfra 21-1 - Đặc tính: là huyết thanh người đông khô chứa cytokeratin với hai khoảng nồng độ, dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng CYFRA 21-1 trên máy xét nghiệm miễn dịch - Thành phần: *Mẫu chuẩn 1 *Mẫu chuẩn 2 - Bảo quản ở 2‑8 °C. |  | mL | 28
761 | 761 | Hóa chất xét nghiệm Cyfra 21-1 | Hóa chất xét nghiệm Cyfra 21-1 -Đặc tính: Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng các phân đoạn của cytokeratin 19 trong huyết thanh và huyết tương người. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể đơn dòng kháng cytokeratin đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng cytokeratin đánh dấu phức hợp ruthenium - Bảo quản ở 2 -8 °C. |  | Test | 33600
762 | 762 | Dung dịch kiểm chuẩn Digoxin | Dung dịch kiểm chuẩn Digoxin - Đặc tính: là hỗn hợp huyết thanh bò sẵn sàng để sử dụng chứa digoxin với hai khoảng nồng độ, *Bảo quản ở 2‑8 °C. |  | mL | 12
763 | 763 | Hóa chất xét nghiệm Estradiol | Hóa chất xét nghiệm Estradiol - Đặc tính: Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng estradiol trong huyết thanh và huyết tương người. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Hai kháng thể đơn dòng kháng estradiol đánh dấu biotin. Dẫn xuất estradiol, đánh dấu phức hợp ruthenium - Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | Test | 1500
764 | 764 | Chất kiểm chuẩn Estradiol | Chất kiểm chuẩn Estradiol, gồm 2 mức nồng độ - Đặc tính: là huyết thanh người đông khô chứa estradiol với hai khoảng nồng độ, dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Estradiol trên máy xét nghiệm miễn dịch - Bảo quản ở 2‑8 °C. |  | mL | 12
765 | 765 | Dung dịch kiểm chuẩn Ferritin | Dung dịch kiểm chuẩn Ferritin, gồm 2 mức nồng độ. Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | mL | 4
766 | 766 | Hóa chất xét nghiệm Ferritin | Hóa chất xét nghiệm Ferritin -Đặc tính: Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng ferritin trong huyết thanh và huyết tương người. Nguyên lý bắt cặp. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể đơn dòng kháng ferritin đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng ferritin đánh dấu phức hợp ruthenium - Bảo quản ở 2‑8 °C. |  | Test | 6900
767 | 767 | Hóa chất xét nghiệm Free PSA | Hóa chất xét nghiệm Free PSA - Là xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt tự do trong huyết thanh và huyết tương người. Nguyên lý bắt cặp. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể đơn dòng kháng PSA đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng PSA đánh dấu phức hợp ruthenium -Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | Test | 4800
768 | 768 | Dung dịch kiểm chuẩn Free PSA | Dung dịch kiểm chuẩn Free PSA, gồm 2 mức nồng độ -Đặc tính: là hỗn hợp đệm/protein sẵn sàng để sử dụng chứa PSA người với hai khoảng nồng độ, dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Free PSA trên máy xét nghiệm miễn dịch. - Bảo quản ở 2‑8 °C. |  | mL | 16
769 | 769 | Hóa chất xét nghiệm Free beta HCG | Hóa chất xét nghiệm Free beta HCG - Đặc tính: Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng βhCG tự do (tiểu đơn vị β tự do của kích tố sinh dục màng đệm ở người) trong huyết thanh người. Nguyên lý bắt cặp. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể đơn dòng kháng βhCG đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng βhCG tự do đánh dấu phức hợp ruthenium - Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | Test | 2100
770 | 770 | Chất kiểm chuẩn Free βhCG | Chất kiểm chuẩn Free βhCG, gồm 2 mức nồng độ - Đặc tính: là huyết thanh người đông khô chứa free βhCG tái tổ hợp với hai khoảng nồng độ, dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng free βhCG trên máy xét nghiệm miễn dịch - Bảo quản ở 2‑8 °C. |  | mL | 20
771 | 771 | Chất kiểm chuẩn FSH | Chất kiểm chuẩn FSH , gồm 2 mức nồng độ - Đặc tính: là một hỗn hợp huyết thanh ngựa đông khô chứa FSH với hai khoảng nồng độ, dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng trên máy xét nghiệm miễn dịch. Ở dạng sẵn sàng sử dụng. - Bảo quản: ở 2‑8 °C. |  | mL | 4
772 | 772 | Hóa chất xét nghiệm FSH | - Công dụng/Đặc tính: *Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng nội tiết tố kích thích nang trứng trong huyết thanh và huyết tương người. Nguyên lý xét nghiệm: Nguyên lý bắt cặp - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể đơn dòng kháng FSH đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng FSH đánh dấu phức hợp ruthenium khoảng đo: từ ≤ 0.3 đến ≥ 200 mIU/mL *Bảo quản ở 2‑8 °C. |  | Test | 900
773 | 773 | Hóa chất xét nghiệm HbeAg | - Công dụng/Đặc tính: *Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính kháng nguyên e của vi rút viêm gan B (HBeAg) trong huyết thanh và huyết tương người. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể đơn dòng kháng HBeAg đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng HBeAg đánh dấu phức hợp ruthenium * Mẫu chuẩn âm tính * Mẫu chuẩn dương tính *Bảo quản ở 2‑8 °C. |  | Test | 7200
774 | 774 | Dung dịch kiểm chuẩn HBeAg | - Công dụng/Đặc tính: * Dung dịch kiểm chuẩn HBeAg được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch HBeAg trên máy xét nghiệm miễn dịch, gồm 2 mức nồng độ *Bảo quản ở 2‑8 °C. |  | mL | 145.6
775 | 775 | Hóa chất định lượng HBsAg trên máy miễn dịch | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người đã xác định dương tính HBsAg. Nguyên lý xét nghiệm: Nguyên lý bắt cặp. Thuốc thử: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể đơn dòng kháng HBsAg đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng HBsAg (chuột), kháng thể đa dòng kháng HBsAg đánh dấu phức hợp ruthenium Mẫu chuẩn âm tính Mẫu chuẩn dương tính Bảo quản ở 2‑8 °C. |  | Test | 6000
776 | 776 | Dung dịch kiểm chuẩn HBsAg | - Công dụng/Đặc tính: *Dung dịch kiểm chuẩn HBsAg là huyết thanh chứng sẵn sàng để sử dụng lấy từ huyết thanh người ở cả khoảng nồng độ âm và dương được dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm miễn dịch HBsAg II và định lượng HBsAg II trên máy xét nghiệm miễn dịch. - Mẫu chứng ở dạng sẵn sàng sử dụng, gồm 2 nồng độ *Bảo quản ở 2‑8 °C. |  | mL | 208
777 | 777 | Chất kiểm chuẩn HCG+Beta II | - Công dụng/Đặc tính: Chất kiểm chuẩn HCG+Beta II là huyết thanh người đông khô chứa hCG với hai khoảng nồng độ được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng HCG+β trên máy xét nghiệm miễn dịch. - Thành phần: gồm 2 mức nồng độ *Bảo quản ở 2‑8 °C. |  | mL | 16
778 | 778 | Hóa chất xét nghiệm beta HCG | - Công dụng/Đặc tính: *Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng tổng của kích tố sinh dục màng đệm của người (hCG) và tiểu đơn vị β hCG trong huyết thanh và huyết tương người. Nguyên lý xét nghiệm: Nguyên lý bắt cặp. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể đơn dòng kháng hCG đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng hCG đánh dấu phức hợp ruthenium Khoảng đo: ≤ 0.200 đến ≥ 10000 mIU/mL *Bảo quản ở 2‑8 °C. |  | Test | 8700
779 | 779 | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm định lượng HE4 | - Công dụng/Đặc tính: Chất kiểm chuẩn HE4 là huyết thanh ngựa đông khô chứa protein HE4 với hai khoảng nồng độ được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng HE4 trên máy xét nghiệm miễn dịch. *Bảo quản ở 2‑8 °C. |  | mL | 12
780 | 780 | Chất kiểm chuẩn HE4 | - Công dụng/Đặc tính: * Chất kiểm chuẩn HE4 là huyết thanh chứng đông khô lấy từ huyết thanh người với hai khoảng nồng độ được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch HE4 trên máy xét nghiệm miễn dịch. - Bảo quản ở 2‑8 °C. |  | mL | 12
781 | 781 | Hóa chất xét nghiệm HE4 | - Công dụng/Đặc tính: *Xét nghiệm miễn dịch dùng để định lượng HE4 trong huyết thanh và huyết tương người. Nguyên lý xét nghiệm: Nguyên lý bắt cặp. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể đơn dòng kháng HE4 đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng HE4 đánh dấu phức hợp ruthenium Khoảng đo: ≤ 15 đến ≥ 1500 pmol/L *Bảo quản ở 2‑8 °C. |  | Test | 1100
782 | 782 | Chất kiểm chuẩn hGH | - Công dụng/Đặc tính: Chất kiểm chuẩn hGH là huyết thanh người đông khô chứa hGH tái tổ hợp với hai khoảng nồng độ được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng hGH trên máy xét nghiệm miễn dịch. - Bảo quản ở 2‑8 °C. |  | mL | 8
783 | 783 | Hóa chất xét nghiệm hGH | - Công dụng/Đặc tính: *Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng nội tiết tố tăng trưởng ở người trong huyết thanh và huyết tương người. Nguyên lý xét nghiệm: Nguyên lý bắt cặp - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể đơn dòng kháng hGH đánh dấu biotin, Kháng thể đa dòng kháng hGH đánh dấu phức hợp ruthenium *Bảo quản ở 2‑8 °C. |  | Test | 1000
784 | 784 | Hóa chất xét nghiệm định tính kháng nguyên và kháng thể HIV | Nguyên lý xét nghiệm: Nguyên lý bắt cặp. - Thành phần thuốc thử cho HIV Ag: + Kháng thể đơn dòng kháng HIV đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng đánh dấu phức hợp ruthenium + Mẫu chuẩn âm tính (đông khô) + Mẫu chuẩn dương tính (đông khô) - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + Kháng nguyên tái tổ hợp đặc hiệu HIV đánh dấu biotin, Kháng nguyên tái tổ hợp đặc hiệu HIV đánh dấu phức hợp ruthenium + Mẫu chuẩn âm tính (đông khô) + Mẫu chuẩn dương tính (đông khô) - Bảo quản ở 2‑8 °C. |  | Test | 7200
785 | 785 | Chất kiểm chuẩn HIV | Chất kiểm chuẩn HIV là huyết thanh chứng đông khô lấy từ huyết thanh người dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm miễn dịch HIV combi PT, định tính kháng nguyên, kháng thể HIV và HIV Ag trên máy xét nghiệm miễn dịch. ▪ Mẫu chứng 1: Huyết thanh người, âm tính với HIV (kháng nguyên và kháng thể) ▪ Mẫu chứng 2: Huyết thanh người, dương tính với kháng thể kháng HIV ▪ Mẫu chứng 3: huyết thanh chứng: Kháng nguyên HIV Bảo quản ở 2‑8 °C. |  | mL | 54
786 | 786 | Chất kiểm chuẩn Troponin T hs | - Công dụng/Đặc tính: Chất kiểm chuẩn Troponin T hs là huyết thanh người đông khô chứa troponin T với hai khoảng nồng độ được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Troponin T hs trên máy xét nghiệm miễn dịch. |  | mL | 16
787 | 787 | Hóa chất xét nghiệm IgE | - Công dụng/Đặc tính: Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng globulin miễn dịch E trong huyết thanh và huyết tương người. Nguyên lý bắt cặp. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể đơn dòng kháng IgE đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng IgE đánh dấu phức hợp ruthenium - Khoảng đo: ≤ 0.200 đến ≥2500 IU/mL - Bảo quản ở 2‑8 °C. |  | Test | 1800
788 | 788 | Chất kiểm chuẩn IgE | - Công dụng/Đặc tính: *Chất kiểm chuẩn IgE là huyết thanh ngựa chứa IgE người với hai khoảng nồng độ được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng IgE trên máy xét nghiệm miễn dịch. *Bảo quản ở 2‑8 °C. |  | mL | 8
789 | 789 | Chất kiểm chuẩn IL6 | - Công dụng/Đặc tính: Chất kiểm chuẩn IL6 hỗn hợp huyết thanh ngựa đông khô chứa IL‑6 tái tổ hợp với hai khoảng nồng độ được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng IL‑6 trên máy xét nghiệm miễn dịch. - Bảo quản ở 2‑8 °C. |  | mL | 8
790 | 790 | Dung dịch pha loãng điện giải | Là dung dịch pha loãng của điện giải trên máy xét nghiệm hóa sinh Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: - Đệm HEPES - Triethanolamine - Chất bảo quản Điều kiện bảo quản: 15-25°C |  | Lít | 6
791 | 791 | Dung dịch hiệu chuẩn của xét nghiệm điện giải | Là dung dịch chuẩn nền trên máy xét nghiệm hóa sinh Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: - Đệm HEPES - Triethanolamine - Natri chloride - Natri acetate - Kali chloride - Chất bảo quản Điều kiện bảo quản: 15-25°C |  | Lít | 12
792 | 792 | Dung dịch tham chiếu của điện giải | Là dung dịch tham chiếu của điện giải trên máy sinh hóa Thành phần: Tối thiểu gồm kali chloride Điều kiện bảo quản: 15-25°C |  | Lít | 6
793 | 793 | Dung dịch chuẩn mức cao của điện giải | Là chuẩn mức cao của điện giải được dùng để chuẩn điện cực chọn lọc ion trên các máy phân tích. *Thành phần phản ứng: ≥ 160 mmol/L Na+, ≥ 7 mmol/L K+, ≥ 120 mmol/L Cl - Bảo quản ở 15‑25 °C. |  | mL | 120
794 | 794 | Dung dịch chuẩn mức thấp của điện giải | Là chuẩn mức thấp của điện giải được dùng để chuẩn điện cực chọn lọc ion trên các máy phân tích. *Thành phần phản ứng: ≤ 120 mmol/L Na+, ≤ 3 mmol/L K+, ≤ 80 mmol/L Cl - Bảo quản ở 15‑25 °C. |  | mL | 120
795 | 795 | Chất kiểm chuẩn LH | - Công dụng/Đặc tính: * Chất kiểm chuẩn LH là hỗn hợp huyết thanh người đông khô chứa LH người với hai khoảng nồng độ được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng LH trên máy xét nghiệm miễn dịch. - Bảo quản ở 2‑8 °C. |  | mL | 8
796 | 796 | Hóa chất xét nghiệm LH | - Công dụng/Đặc tính: Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng nội tiết tố tạo hoàng thể trong huyết thanh và huyết tương người. - Nguyên lý xét nghiệm: Nguyên lý bắt cặp. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể đơn dòng kháng LH đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng LH đánh dấu phức hợp ruthenium -Bảo quản ở 2‑8 °C. |  | Test | 600
797 | 797 | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm βhCG tự do và PAPP‑A | - Công dụng/Đặc tính: Chất kiểm chuẩn huyết thanh chứng đông khô lấy từ huyết thanh người với ba khoảng nồng độ được dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm miễn dịch βhCG tự do và PAPP‑A trên máy xét nghiệm miễn dịch. - Bảo quản ở 2‑8 °C |  | mL | 96
798 | 798 | Dung dịch kiểm chuẩn NH3/ETH/CO2 | Dung dịch chuẩn xét nghiệm định lượng ethanol trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người trên hệ máy sinh hóa. Dung dịch chuẩn Ammonia/Ethanol/CO2 là mẫu chứng dạng lỏng ở dạng sẵn sàng để sử dụng trong dung dịch đệm nước. Thành phần phản ứng: Tối thiểu gồm các thành phần: Dung dịch đệm nước chứa ammonia, ethanol và natri bicarbonate. Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | mL | 16
799 | 799 | Dung dịch kiểm chuẩn NH3/ETH/CO2 mức bình thường | - Công dụng/Đặc tính: Ammonia/Ethanol/CO2 Control Normal được dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của phương pháp định lượng ethanol. Là dung dịch kiểm tra chất lượng mức bình thường xét nghiệm định lượng ethanol. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Dung dịch đệm nước chứa ammonia, ethanol và natri bicarbonate - Bảo quản ở 2‑8 °C. |  | mL | 40
800 | 800 | Dung dịch kiểm chuẩn NH3/ETH/CO2 CONTROL mức bất thường | Là dung dịch kiểm tra chất lượng bất thường xét nghiệm định lượng ethanol. Dung dịch kiểm tra chất lượng mức bất thường xét nghiệm định lượng ethanol trên hệ máy sinh hóa Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Dung dịch đệm nước chứa ammonia, ethanol và natri bicarbonate Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | mL | 40
801 | 801 | Chất kiểm chuẩn NSE | - Công dụng/đặc tính: *Chất kiểm chuẩn NSE là hỗn hợp đệm/protein đông khô chứa NSE với hai khoảng nồng độ được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng NSE trên máy xét nghiệm miễn dịch. - Bảo quản ở 2‑8 °C. |  | mL | 8
802 | 802 | Hóa chất xét nghiệm NSE | - Công dụng/đặc tính: *Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng enolase đặc hiệu thần kinh (NSE) trong huyết thanh người. Nguyên lý xét nghiệm: Nguyên lý bắt cặp. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể đơn dòng kháng NSE đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng NSE đánh dấu phức hợp ruthenium - Khoảng đo: ≤ 0.075 đến ≥ 300 ng/mL - Bảo quản ở 2‑8 °C. |  | Test | 1500
803 | 803 | Hóa chất xét nghiệm PAPP-A | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng protein A huyết tương liên quan đến thai kỳ trong huyết thanh người. Nguyên lý bắt cặp. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể đơn dòng kháng PAPP‑A đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng PAPP‑A đánh dấu phức hợp ruthenium - Khoảng đo: ≤ 8 đến ≥ 9300 mIU/L Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | Test | 2500
804 | 804 | Chất kiểm chuẩn PAPP-A | - Công dụng/đặc tính: Chất kiểm chuẩn PAPP-A là huyết thanh người đông khô chứa PAPP‑A với hai khoảng nồng độ được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng PAPP‑A. - Bảo quản ở 2‑8 °C. |  | mL | 16
805 | 805 | Chất kiểm chuẩn cho đa xét nghiệm miễn dịch | Chất kiểm chuẩn được dùng để kiểm tra chất lượng cho đa xét nghiệm miễn dịch, là huyết thanh chứng đông khô lấy từ huyết thanh ngựa với hai khoảng nồng độ. Kiểm chuẩn các xét nghiệm: ACTH, C‑Peptide, hGH, Insulin, IL‑6, PlGF, sFlt Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | mL | 12
806 | 806 | Hóa chất xét nghiệm PCT | Hóa chất xét nghiệm PCT Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng PCT (procalcitonin) trong huyết thanh và huyết tương người. - Thành phần bộ thuốc thử: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể đơn dòng kháng PCT đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng PCT đánh dấu phức hợp ruthenium * Mẫu chuẩn 1 (đông khô): PCT (tái tổ hợp) khoảng ≥ 0,10 ng/mL trong huyết thanh người; chất bảo quản. *Mẫu chuẩn 2 (đông khô): PCT (tái tổ hợp) khoảng ≥ 54 ng/mL trong huyết thanh người; chất bảo quản. * Mẫu chứng 1 (đông khô): PCT (tái tổ hợp) khoảng ≥ 0,50 ng/mL trong huyết thanh người; chất bảo quản. * Mẫu chứng 2 (đông khô): PCT (tái tổ hợp) khoảng ≥ 10 ng/mL trong huyết thanh người; chất bảo quản. Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | Test | 39000
807 | 807 | Dung dịch rửa máy miễn dịch | Dung dịch rửa dùng để loại bỏ các chất có tiềm năng gây nhiễu việc phát hiện các tín hiệu. Thuốc thử: Tối thiểu gồm các thành phần: Đệm phosphate; natri chloride; chất tẩy; chất bảo quản; pH ≥ 7,0. Bảo quản ở 15‑25 °C. Bảo quản tránh ánh sáng. |  | Lít | 1520
808 | 808 | Chất kiểm chuẩn proBNP II | Chất kiểm chuẩn proBNP II - Là chất dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng proBNP II phương pháp điện hóa phát quang, với hai khoảng nồng độ Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | mL | 8
809 | 809 | Dung dịch rửa máy máy phân tích xét nghiệm miễn dịch | Dung dịch hệ thống dùng để phát tín hiệu điện hóa cho máy phân tích xét nghiệm miễn dịch. Dung dịch được sử dụng để thực hiện các việc sau: ▪ Phục hồi điện cực ▪ Vận chuyển hỗn hợp phản ứng thuốc thử ▪ Rửa vi hạt phủ streptavidin ▪ Phát tín hiệu - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: đệm phosphate; tripropylaminL; chất tẩy; pH ≥ 6,8. - Bảo quản ở 15‑25 °C. |  | Lít | 1680
810 | 810 | Chất kiểm chuẩn Prolactin | Chất kiểm chuẩn Prolactin - Là hỗn hợp đệm huyết thanh ngựa đông khô chứa prolacitn tái tổ hợp, dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Prolactin II trong huyết thanh/ huyết tương người theo phương pháp Điện hóa phát quang. - Prolactin với hai khoảng nồng độ Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | mL | 8
811 | 811 | Hóa chất xét nghiệm PSA trên máy miễn dịch | Hóa chất xét nghiệm PSA - Xét nghiệm này dùng trong chẩn đoán in vitro để định lượng kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt toàn phần (tự do + phức hợp) trong huyết thanh và huyết tương người. Nguyên lý bắt cặp. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể đơn dòng kháng PSA đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng PSA đánh dấu phức hợp ruthenium Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | Test | 7200
812 | 812 | Chất kiểm chuẩn PSA | Chất kiểm chuẩn PSA - Là huyết thanh người đông khô chứa PSA người với hai khoảng nồng độ, dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng PSA toàn phần trên các máy xét nghiệm miễn dịch. PSA (người) với hai khoảng nồng độ Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | mL | 24
813 | 813 | Hóa chất xét nghiệm PTH | Hóa chất xét nghiệm PTH - Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng nội tiết tố tuyến cận giáp trong huyết thanh và huyết tương người. Thuốc thử sẵn sàng sử dụng. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể đơn dòng kháng PTH đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng PTH đánh dấu phức hợp ruthenium Khoảng đo: ≤ 1.2 đến ≥ 5000 pg/mL Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | Test | 1200
814 | 814 | Chất kiểm chuẩn PTH | Dung dịch kiểm chuẩn PTH - Là huyết thanh người đông khô chứa PTH tổng hợp với hai khoảng nồng độ, để chuẩn xét nghiệm định lượng PTH nguyên vẹn Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | mL | 8
815 | 815 | Chất chuẩn xét nghiệm yếu tố dạng thấp | Chất chuẩn xét nghiệm yếu tố dạng thấp - Là chất chuẩn xét nghiệm yếu tố dạng thấp, dạng lỏng sẵn sàng để sử dụng lấy từ albumin huyết thanh bò, dùng trong chuẩn định các phương pháp định lượng trên các máy phân tích hóa học lâm sàng. - Thành phần phản ứng: Tối thiểu gồm các thành phần: RF trong huyết thanh người, albumin huyết thanh bò, - Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | mL | 20
816 | 816 | Dung dịch kiểm tra chất lượng xét nghiệm yếu tố dạng thấp | Dung dịch kiểm tra chất lượng xét nghiệm yếu tố dạng thấp - Là dung dịch kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của xét nghiệm yếu tố dạng thấp. Gồm 2 mẫu chứng dạng lỏng ở dạng sẵn sàng để sử dụng từ huyết thanh người. - Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | mL | 12
817 | 817 | Dung dịch kiểm chuẩn Rubella IgG | Dung dịch kiểm chuẩn Rubella IgG - Là huyết thanh chứng sẵn sàng để sử dụng lấy từ huyết thanh người, dùng để kiểm tra độ đúng của xét nghiệm miễn dịch Rubella IgG phương pháp điện hóa phát quang. - Thuốc thử - dung dịch tham gia xét nghiệm ▪ Mẫu chứng 1: huyết thanh người, âm tính đến dương tính yếu ▪ Mẫu chứng 2: Huyết thanh người, dương tính với kháng thể IgG kháng Rubella Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | mL | 64
818 | 818 | Dung dịch kiểm chuẩn Rubella IgM | Dung dịch kiểm chuẩn Rubella IgM - Là huyết thanh chứng sẵn sàng để sử dụng lấy từ huyết thanh người dùng để kiểm tra độ đúng của xét nghiệm phát hiện kháng thể kháng Virus Rubella giai đoạn sớm Rubella IgM trong huyết thanh/ huyết tương người. - Thuốc thử - dung dịch tham gia xét nghiệm ▪ Huyết thanh chứng 1: Huyết thanh người, âm tính với kháng thể IgM kháng Rubella; ▪ Huyết thanh chứng 2: Huyết thanh người, dương tính với kháng thể IgM kháng Rubella Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | mL | 28
819 | 819 | Hóa chất xét nghiệm Rubella IgG | Hóa chất xét nghiệm Rubella IgG - Là xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng kháng thể IgG kháng vi rút Rubella trong huyết thanh và huyết tương người. Nguyên lý bắt cặp. - Thuốc thử: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể đơn dòng kháng IgG người đánh dấu biotin, kháng thể đơn dòng kháng Rubella đánh dấu ruthenium *Mẫu chuẩn âm tính 1: Huyết thanh người, không phản ứng với kháng thể IgG kháng Rubella. * Mẫu chuẩn dương tính 2: Kháng thể IgG kháng Rubella Khoảng đo: ≤ 0.21 đến ≥ 500 IU/mL - Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | Test | 1500
820 | 820 | Hóa chất xét nghiệm Rubella IgM | Hóa chất xét nghiệm Rubella IgM - Là xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính kháng thể IgM kháng vi rút Rubella trong huyết thanh và huyết tương người. Nguyên lý xét nghiệm µ‑Capture. - Thuốc thử: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể đơn dòng kháng IgM người đánh dấu biotin, Kháng thể kháng Rubella đánh dấu phức hợp ruthenium * Mẫu chuẩn âm tính 1: Huyết thanh người, không phản ứng với kháng thể IgM kháng Rubella. * Mẫu chuẩn dương tính 2: Kháng thể IgM kháng Rubella khoảng - Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | Test | 1500
821 | 821 | Chất kiểm chuẩn SHBG | Chất kiểm chuẩn SHBG, gồm 2 mức nồng độ ▪ mẫu chuẩn 1 ▪ mẫu chuẩn 2 - Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | mL | 8
822 | 822 | Hóa chất xét nghiệm SHBG | Hóa chất xét nghiệm SHBG - Là xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng globulin gắn kết nội tiết tố sinh dục trong huyết thanh và huyết tương người. Nguyên lý bắt cặp. -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể đơn dòng kháng SHBG đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng SHBG đánh dấu phức hợp ruthenium -Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | Test | 300
823 | 823 | Hóa chất xét nghiệm Syphilis | Hóa chất xét nghiệm Syphilis - Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính các kháng thể kháng Treponema pallidum trong huyết thanh và huyết tương người. Xét nghiệm này được dùng hỗ trợ trong chẩn đoán nhiễm bệnh giang mai. Nguyên lý bắt cặp. - Thuốc thử: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng nguyên tái tổ hợp đặc hiệu TP đánh dấu biotin, Kháng nguyên tái tổ hợp đặc hiệu TP đánh dấu phức hợp ruthenium Mẫu chuẩn âm tính (đông khô): Huyết thanh người, không phản ứng với kháng thể kháng TP. Mẫu chuẩn dương tính (đông khô): Huyết thanh người, phản ứng với kháng thể kháng TP. - Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | Test | 1500
824 | 824 | Chất kiểm chuẩn Syphilis | Chất kiểm chuẩn Syphilis - Là huyết thanh chứng đông khô lấy từ huyết thanh người, dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch Elecsys Syphilis. - Thuốc thử: Tối thiểu gồm các thành phần: ▪ Mẫu chứng: huyết thanh chứng: Huyết thanh người, âm tính với kháng thể kháng Treponema pallidum. ▪ Mẫu chứng: huyết thanh chứng: Huyết thanh người, dương tính với kháng thể kháng Treponema pallidum. - Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | mL | 16
825 | 825 | Chất kiểm chuẩn FT3 III | Chất kiểm chuẩn FT3 III - Là huyết thanh người đông khô chứa T3 với hai khoảng nồng độ, dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng FT3 III trên máy xét nghiệm miễn dịch.. - Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | mL | 28
826 | 826 | Dung dịch kiểm chuẩn FT4 | Dung dịch kiểm chuẩn FT4 III - Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng FT4 III phương pháp điện hóa phát quang, ở dạng sẵn sàng để sử dụng. L‑thyroxine với hai khoảng nồng độ - Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | mL | 28
827 | 827 | Hóa chất xét nghiệm TG | Hóa chất xét nghiệm TG - Là xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng thyroglobulin trong huyết thanh và huyết tương người. Nguyên lý bắt cặp. -Thuốc thử: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể đơn dòng kháng Tg đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng Tg đánh dấu phức hợp ruthenium - Khoảng đo: ≤ 0.04 đến ≥ 500 ng/mL -Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | Test | 3600
828 | 828 | Chất kiểm chuẩn TG G2 | Chất kiểm chuẩn TG G2 - Là huyết thanh ngựa đông khô chứa thyroglobulin với hai khoảng nồng độ, dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Tg II trên máy xét nghiệm miễn dịch. -Thuốc thử - dung dịch tham gia xét nghiệm ▪ Mẫu chuẩn 1 ▪ Mẫu chuẩn 2 Thyroglobulin (người) với hai khoảng nồng độ -Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | mL | 12
829 | 829 | Dung dịch kiểm chuẩn Troponin | Dung dịch kiểm chuẩn Troponin - Là huyết thanh người đông khô chứa troponin T và troponin I với hai khoảng nồng độ cho mỗi chất, được dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm miễn dịch Troponin T hs trên máy xét nghiệm miễn dịch. -Thuốc thử - dung dịch tham gia xét nghiệm ▪ Huyết thanh chứng 1 ▪ Huyết thanh chứng 2 Troponin T (tái tổ hợp, người) với hai khoảng nồng độ -Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | mL | 112
830 | 830 | Chất kiểm chuẩn các xét nghiệm Dấu ấn ung thư | Chất kiểm chuẩn các xét nghiệm Dấu ấn ung thư - Là huyết thanh chứng đông khô lấy từ huyết thanh người, gồm 2 nồng độ nằm trong hai khoảng có liên quan trên lâm sàng ▪ Mẫu chứng 1: huyết thanh chứng ▪ Mẫu chứng 2: huyết thanh chứng Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | mL | 120
831 | 831 | Chất kiểm chuẩn chung cho các xét nghiệm miễn dịch | Chất kiểm chuẩn chung cho các xét nghiệm miễn dịch - Là huyết thanh chứng đông khô lấy từ huyết thanh người với hai khoảng nồng độ. Mẫu chứng được dùng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của các xét nghiệm miễn dịch trên máy xét nghiệm miễn dịch. ▪ Mẫu chứng 1 ▪ Mẫu chứng 2 -Bảo quản ở 2‑8 °C. |  | mL | 84
832 | 832 | Dung dịch pha loãng chung cho các xét nghiệm miễn dịch | Dung dịch pha loãng chung cho các xét nghiệm miễn dịch - Là dung dịch pha loãng chung cho các xét nghiệm miễn dịch được sử dụng như chất pha loãng mẫu kết hợp với thuốc thử xét nghiệm (Prolactin II, Cortisol, HCG, P1NP toàn phần, Troponin T, Myoglobin, Digitoxin, proBNP II, CEA, AFP, AFP toàn phần, PSA toàn phần, PSA CA 15-3, CA 125, CA 19-9, CA 72-4, CYFRA 21-1, Ferritin, Anti-HBs, Anti-HBc IgM, Anti-HAV, IgM Toxo, IgG Toxo, IgM Rubella, IgG Rubella, Digoxin, IgE II, Osteocalcin, HCG+ß, ßhCG tự do, PAPP-A, CMV IgG, CMV IgM, PTH, SCC.) Bảo quản ở 2‑8 °C. |  | mL | 672
833 | 833 | Dung dịch rửa kim hút hóa chất trong máy miễn dịch | Dung dịch rửa kim hút hóa chất trong máy miễn dịch - Là dung dịch rửa dùng cho máy miễn dịch sử dụng công nghệ điện hóa phát quang, được sử dụng kết hợp với thuốc thử xét nghiệm và với tất cả các lô thuốc thử xét nghiệm miễn dịch. Dùng để rửa kim thuốc thử sau khi kết thúc công việc chạy mẫu; khi thay đổi thuốc thử cho một số xét nghiệm. -Thuốc thử: Tối thiểu gồm Dung dịch rửa kim thuốc thử KOH Bảo quản ở 15‑25 °C. |  | mL | 2100
834 | 834 | Dung dịch rửa cóng của máy xét nghiệm sinh hóa | Dung dịch rửa cóng của máy xét nghiệm sinh hóa - Là dung dịch rửa có tính acid cho cóng phản ứng trên các máy phân tích. Sẵn sàng để sử dụng. - Thuốc thử Tối thiểu gồm các thành phần:: Acid citric monohydrate - Bảo quản ở 15‑25 °C. |  | Lít | 3.6
835 | 835 | Hóa chất định lượng nồng độ ALT | Hóa chất định lượng nồng độ ALT - Là xét nghiệm in vitro dùng để định lượng alanine aminotransferase (ALT) trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng đo: ≤ 5 đến ≥ 700 U/L -Thuốc thử: Tối thiểu gồm các thành phần: Đệm TRIS, L‑alanine, albumin, LDH, 2‑Oxoglutarate, NADH -Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | Test | 36300
836 | 836 | Hóa chất định lượng ALB | Hóa chất định lượng ALB - Là xét nghiệm in vitro dùng để định lượng albumin trong huyết thanh và huyết tương người. Nguyên lý xét nghiệm đo màu. Sẵn sàng để sử dụng. -Khoảng đo: từ ≤ 2 đến ≥ 60 g/L -Thuốc thử: Tối thiểu gồm các thành phần: Đệm Citrate: 95 mmol/L, xanh bromcresol -Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | Test | 4500
837 | 837 | Hóa chất định lượng nồng độ AST | Hóa chất định lượng nồng độ AST - Là xét nghiệm in vitro dùng để định lượng aspartate aminotransferase (AST) trong huyết thanh và huyết tương người. -Khoảng đo: ≤ 5 đến ≥ 700 U/L Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | Test | 36300
838 | 838 | Định lượng CRP | Xét nghiệm Định lượng CRP - Là xét nghiệm đo độ đục miễn dịch dùng để định lượng in vitro CRP trong huyết thanh và huyết tương người. Xét nghiệm vi hạt đo độ đục miễn dịch tăng cường. -Khoảng đo: ≤ 0.6 đến ≥ 350 mg/L -Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | Test | 4000
839 | 839 | Hóa chất định lượng Cretinin theo phương pháp men | Hóa chất định lượng Cretinin theo phương pháp men - Là xét nghiệm in vitro dùng để định lượng creatinine trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Nguyên lý xét nghiệm: Phương pháp enzym -Khoảng đo cho từng loại mẫu phẩm: Huyết thanh/huyết tương: ≤ 5 đến ≥ 2700 μmol/L Nước tiểu: ≤ 100 đến ≥ 54000 μmol/L -Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | Test | 38400
840 | 840 | Chất kiểm chuẩn Cyclosporine | Chất kiểm chuẩn Cyclosporine - Là mẫu chuẩn đông khô lấy từ máu người chứa cyclosporine với hai khoảng nồng độ, dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Cyclosporine trên máy xét nghiệm miễn dịch. -Thuốc thử - dung dịch tham gia xét nghiệm ▪ Mẫu chuẩn 1 ▪ Mẫu chuẩn 2 -Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | mL | 6
841 | 841 | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm định lượng Everolimus | Chất kiểm chuẩn Everolimus - Là mẫu chuẩn đông khô lấy từ máu người chứa Everolimus với hai khoảng nồng độ, dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Everolimus trên máy xét nghiệm miễn dịch. -Thuốc thử - dung dịch tham gia xét nghiệm ▪ Mẫu chuẩn 1 ▪ Mẫu chuẩn 2 Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | mL | 12
842 | 842 | Chất kiểm chuẩn Everolimus | Chất kiểm chuẩn Everolimus - Là mẫu chứng đông khô lấy từ máu người với ba khoảng nồng độ, dùng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của xét nghiệm Everolimus trên máy xét nghiệm miễn dịch. -Thuốc thử - dung dịch tham gia xét nghiệm ▪ Mẫu chứng 1 ▪ Mẫu chứng 2 ▪ Mẫu chứng 3 -Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | mL | 18
843 | 843 | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm Cyclosporine, Tacrolimus và Sirolimus | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm Cyclosporine, Tacrolimus và Sirolimus - Là mẫu chứng đông khô lấy từ máu người với ba khoảng nồng độ, dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm miễn dịch Cyclosporine, Tacrolimus và Sirolimus sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch. - Thuốc thử - dung dịch tham gia xét nghiệm ▪ Mẫu chứng 1 ▪ Mẫu chứng 2 ▪ Mẫu chứng 3 Bảo quản và độ ổn định Bảo quản ở 2‑8 °C. |  | mL | 45
844 | 844 | Hóa chất được sử dụng để tách chiết cyclosporine, tacrolimus, everolimus và sirolimus từ mẫu | Hóa chất dùng trong chẩn đoán in vitro được dùng để tách chiết các chất phân tích đặc hiệu từ mẫu thử, được sử dụng để tách chiết cyclosporine, tacrolimus, everolimus và sirolimus từ mẫu để xác định nồng độ chất phân tích. Thuốc thử: Tối thiểu gồm các thành phần: dung dịch kẽm sulfate trong methanol và ethylene glycol. Bảo quản ở 15‑25 °C. |  | mL | 240
845 | 845 | Hóa chất định lượng KAPP | Hóa chất định lượng KAPP - Xét nghiệm đo độ đục miễn dịch in vitro dùng trong định lượng các globulin miễn dịch liên kết và tự do của các loại chuỗi nhẹ kappa của trong huyết thanh và huyết tương người. Nguyên lý xét nghiệm đo độ đục miễn dịch. Sẵn sàng để sử dụng. -Thuốc thử: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể đa dòng kháng kappa người ; đệm TRIS/HCl: -Khoảng đo: ≤ 1,0 đến ≥12,0 g/L -Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | Test | 800
846 | 846 | Hóa chất định lượng LAMB | Hóa chất định lượng LAMB - Xét nghiệm đo độ đục miễn dịch in vitro dùng trong định lượng các globulin miễn dịch liên kết và tự do của các loại chuỗi nhẹ lambda của trong huyết thanh và huyết tương người. Nguyên lý xét nghiệm: Xét nghiệm đo độ đục miễn dịch. Sẵn sàng để sử dụng. -Thuốc thử: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể đa dòng kháng lambda người, đệm TRIS/HCl - Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | Test | 800
847 | 847 | Chất kiểm chuẩn định lượng Tacrolimus | Chất kiểm chuẩn định lượng Tacrolimus - Là mẫu chuẩn đông khô lấy từ máu người chứa tacrolimus với hai khoảng nồng độ, dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Tacrolimus trên máy xét nghiệm miễn dịch. -Thuốc thử - dung dịch tham gia xét nghiệm ▪ Mẫu chuẩn 1 ▪ Mẫu chuẩn 2 Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | mL | 12
848 | 848 | Hóa chất xét nghiệm Folat | Hóa chất xét nghiệm Folat - Xét nghiệm gắn kết dùng để định lượng folate trong huyết thanh và huyết tương người. Nguyên lý cạnh tranh. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Protein gắn kết folate đánh dấu ruthenium, Folate đánh dấu biotin -Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | Test | 1200
849 | 849 | Chất kiểm chuẩn Folate III | Chất kiểm chuẩn Folate III - Là huyết thanh người đông khô chứa folate với hai khoảng nồng độ, dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Folate III trên máy xét nghiệm miễn dịch. - Thuốc thử - dung dịch tham gia xét nghiệm ▪ Mẫu chuẩn 1 ▪ Mẫu chuẩn 2 Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | mL | 8
850 | 850 | Dung dịch kiểm chuẩn xét nghiệm HBsAg | Dung dịch kiểm chuẩn xét nghiệm HBsAg - Là huyết thanh chứng sẵn sàng để sử dụng lấy từ huyết thanh người ở cả khoảng nồng độ âm và dương, dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch HBsAg II trên máy xét nghiệm miễn dịch. -Thuốc thử - dung dịch tham gia xét nghiệm ▪ Mẫu chứng 1 ▪ Mẫu chứng 2 -Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | mL | 58.5
851 | 851 | Hóa chất định lượng L‑homocysteine | Hóa chất định lượng L‑homocysteine -Xét nghiệm in vitro dùng để định lượng L‑homocysteine toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng đo: ≤ 3 đến ≥ 50 μmol/L -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: S‑adenosylmethionine, 2‑oxoglutarate, NADH, Homocysteine S‑methyltransferase, glutamate dehydrogenase, Adenosine deaminase -Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | Test | 400
852 | 852 | Dung dịch pha loãng mẫu | Dung dịch pha loãng mẫu -Dùng để pha loãng mẫu kết hợp với thuốc thử xét nghiệm. Pha loãng mẫu cần thiết trong trường hợp nồng độ chất phân tích vượt quá khoảng đo của phương pháp xét nghiệm tương ứng. Tiền pha loãng mẫu nói chung được chỉ định cho một số xét nghiệm (Calcitonin, CK-MB, C-Peptide, Estradiol III, GDF-15, HE4, IGFBP-3, IL-6, ProGRP, SHBG, Tg II, Troponin I, Troponin T, hs TSH) -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Đệm huyết thanh ngựa; chất bảo quản. -Bảo quản ở 2‑8 °C. |  | mL | 396
853 | 853 | Dung dich pha loãng chung | Dung dịch pha loãng chung mẫu kết hợp với thuốc thử xét nghiệm. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Hỗn hợp protein; chất bảo quản. Bảo quản ở 2‑8 °C. |  | mL | 1188
854 | 854 | Dung dịch rửa ISE | Dung dịch rửa ISE - là một dung dịch vệ sinh có tính kiềm có tính chất kháng khuẩn, dùng để vệ sinh máy phân tích miễn dịch. Ở dạng sẵn sàng sử dụng. -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Sodium hydroxide, sodium hypochloride, Dung dịch natri hydroxide, natri hypochlorite -Bảo quản ở 2‑8 °C. |  | mL | 2200
855 | 855 | Dung dịch rửa dùng cho máy khí máu và điện giải | Dung dịch rửa dùng cho máy khí máu và điện giải -Là nước rửa được sử dụng để làm sạch bên ngoài định kỳ hoặc khử khuẩn các máy phân tích khí máu và điện giải. -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: sodium hypochlorite -Điều kiện bảo quản: 15-25°C |  | mL | 1000
856 | 856 | Đầu côn tách chiết mẫu 2000 UL sử dụng trên hệ PCR tự động | Đầu côn tách chiết mẫu 2000 UL sử dụng trên hệ PCR tự động - Đặc tính: dùng trong tách chiết mẫu cho hệ thống tự động kết hợp sinh hóa miễn dịch sử dụng công nghệ điện hóa phát quang. - Dung tích: ≥ 2000 UL - Bảo quản: 15-25°C |  | Cái | 8000
857 | 857 | Hóa chất xét nghiệm IL-6 | Hóa chất xét nghiệm IL-6 - Đặc tính: Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng Interleukin‑6 (IL‑6) trong huyết thanh và huyết tương. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể đơn dòng kháng IL‑6 đánh dấu phức hợp ruthenium, Kháng thể đơn dòng kháng IL‑6 đánh dấu biotin Khoảng đo: ≤ 1,5 đến ≥ 5000 pg/mL - Bảo quản: 2‑8 °C. |  | Test | 400
858 | 858 | Hóa chất xét nghiệm Progesterone | Hóa chất xét nghiệm Progesterone, - Đặc tính: Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng progesterone trong huyết thanh và huyết tương người. Thuốc thử sẵn sàng sử dụng . - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: *Kháng thể đơn dòng kháng progesterone đánh dấu biotin, Progesterone kết hợp với một peptide tổng hợp đánh dấu phức hợp ruthenium. Bảo quản: 2‑8 °C |  | Test | 600
859 | 859 | Hóa chất xét nghiệm Cyclosporine | Hóa chất xét nghiệm Cyclosporine - Đặc tính: Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng cyclosporine trong máu toàn phần người. Xét nghiệm được được dùng để hỗ trợ theo dõi bệnh nhân cấy ghép tim, gan, thận, phổi và tủy xương được điều trị cyclosporine. Nguyên lý xét nghiệm: Kết tủa thủ công. Các thuốc thử ở dạng sẵn sàng để sử dụng. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể đơn dòng kháng cyclosporine đánh dấu biotin, Cyclosporine đánh dấu phức hợp ruthenium Khoảng đo: ≤ 30.0 đến ≥ 2000 ng/mL - Bảo quản: 2-8 °C. |  | Test | 300
860 | 860 | Hóa chất xét nghiệm Tacrolimus | Hóa chất xét nghiệm Tacrolimus - Đặc tính: Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng tacrolimus trong máu toàn phần người. Xét nghiệm được dùng để hỗ trợ theo dõi bệnh nhân cấy ghép tim, gan và thận được điều trị tacrolimus. Nguyên lý xét nghiệm: Kết tủa thủ công. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể đơn dòng kháng tacrolimus đánh dấu biotin, tacrolimus đánh dấu phức hợp ruthenium - Khoảng đo: từ ≤ 0.5 đến ≥ 40 ng/mL - Bảo quản ở 2 - 8⁰C. |  | Test | 1800
861 | 861 | Hóa chất xét nghiệm Everolimus | Hóa chất xét nghiệm Everolimus - Đặc tính: Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng everolimus trong máu toàn phần người. Xét nghiệm được dùng để hỗ trợ theo dõi bệnh nhân cấy ghép tim, gan và thận được điều trị everolimus. Nguyên lý xét nghiệm: Kết tủa thủ công. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể đơn dòng kháng everolimus đánh dấu biotin, Dẫn xuất everolimus đánh dấu phức hợp ruthenium Khoảng đo: ≤ 0.5 đến ≥ 30.0 ng/mL - Bảo quản ở 2 - 8⁰C. |  | Test | 200
862 | 862 | Hóa chất định lượng Vancomycin | Hóa chất định lượng Vancomycin - Đặc tính: Xét nghiệm in vitro dùng để định lượng vancomycin trong huyết thanh và huyết tương theo phương pháp xét nghiệm dựa trên sự tương tác động học của các vi hạt trong dung dịch. - Nguyên lý xét nghiệm: Dựa trên sự tương tác động học của các vi hạt trong dung dịch. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Vancomycin liên hợp; Kháng thể kháng vancomycin - Khoảng đo: ≤ 4,0 đến ≥ 80,0 μg/mL - Bảo quản ở 2 - 8⁰C. |  | Test | 600
863 | 863 | Hóa chất xét nghiệm CERU | Hóa chất xét nghiệm CERU - Đặc tính: Xét nghiệm in vitro dùng để định lượng ceruloplasmin trong huyết thanh và huyết tương người. Nguyên lý xét nghiệm. Xét nghiệm đo độ đục miễn dịch.. Khoảng đo: ≤ 0,03 đến ≥ 1,4 g/L. Thuốc thử ở dạng sẵn sàng để sử dụng - Bảo quản ở 2 - 8⁰C. |  | Test | 1800
864 | 864 | Hóa chất xét nghiệm IGA | Hóa chất xét nghiệm IGA - Đặc tính: Xét nghiệm in vitro dùng để định lượng IgA trong huyết thanh và huyết tương người. Nguyên lý xét nghiệm: Xét nghiệm đo độ đục miễn dịch. - Bảo quản ở 2 - 8⁰C. |  | Test | 2500
865 | 865 | Hóa chất xét nghiệm IGG | Hóa chất xét nghiệm IGG - Đặc tính: Xét nghiệm in vitro dùng để định lượng IgG trong huyết thanh, huyết tương, dịch não tủy và nước tiểu người. - Nguyên lý xét nghiệm: Xét nghiệm đo độ đục miễn dịch. Khoảng đo: Ứng dụng huyết thanh/huyết tương: từ ≤ 3.00 đến ≥ 50.0 g/L - Bảo quản ở 2 - 8⁰C. |  | Test | 3000
866 | 866 | Hóa chất xét nghiệm IGM | Hóa chất xét nghiệm IGM - Đặc tính: Xét nghiệm in vitro dùng để định lượng IgM trong huyết thanh và huyết tương người. Xét nghiệm đo độ đục miễn dịch. Thuốc thử ở dạng sẵn sàng để sử dụng. - Khoảng đo: Ứng dụng chuẩn: ≤ 0.25 đến ≥ 6.50 g/L - Bảo quản ở 2 - 8⁰C. |  | Test | 2500
867 | 867 | Hóa chất xét nghiệm CKMB | Xét nghiệm in vitro dùng để định lượng hoạt tính xúc tác của tiểu đơn vị creatine kinase MB (CK‑MB) trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng đo: từ ≤ 3 đến ≥ 2000 U/L Bảo quản ở 2 - 8⁰C. |  | Test | 1800
868 | 868 | Hóa chất xét nghiệm MG | Xét nghiệm invitro dùng để định lượng magnesium trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Nguyên lý xét nghiệm đo màu điểm cuối. Khoảng đo: Huyết thanh/huyết tương: ≤ 0.10 đến ≥ 2.0 mmol/L Bảo quản ở 2 - 8⁰C. |  | Test | 1200
869 | 869 | Hóa chất định type HPV | Xét nghiệm định tính HPV ở các mẫu bệnh phẩm. Xét nghiệm sử dụng kỹ thuật khuếch đại DNA đích bằng phản ứng chuỗi trùng hợp PCR và lai hóa acid nucleic để phát hiện 14 type HPV nguy cơ cao chỉ trong một lần phân tích. - Bảo quản ở 2 - 8°C. |  | Test | 4800
870 | 870 | Chổi lấy mẫu xét nghiệm HPV DNA | Chổi lấy mẫu xét nghiệm HPV DNA. - Đặc tính, thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Chổi lấy mẫu phết dịch cổ tử cung - Chất liệu bằng nhựa - Bảo quản ở 15 - 30°C. |  | Cái | 8000
871 | 871 | Bộ hóa chất tách chiết mẫu cho xét nghiệm HPV | được sử dụng để chuẩn bị mẫu cổ tử cung trên hệ thống sinh học phân tử. Thành phần gồm: Tối thiểu gồm các thành phần: PK (Proteinase K): Đệm Tris-HCl, EDTA, Glycerol, Calci cloride, Calci acetate, Proteinase K. Bảo quản ở 2 - 8°C. |  | Test | 4800
872 | 872 | Hóa chất chuẩn bị mẫu cho xét nghiệm HPV | Hóa chất được sử dụng để chuẩn bị mẫu trên hệ thống sinh học phân tử Thành phần Tối thiểu gồm các thành phần: gồm lọ hạt bi từ tính. Hóa chất dùng ly Đệm Tris-HCl, Natri azide. Đệm Tris-HCl Bảo quản ở 2 - 8°C. |  | Test | 4800
873 | 873 | Hóa chất rửa dùng trong xét nghiệm HPV | Hóa chất rửa dùng trong xét nghiệm HPV được sử dụng để chuẩn bị mẫu trên hệ thống sinh học phân tử Tối thiểu gồm các thành phần:Natri citrate dihydrate, 0.05% N-Methylisothiazolone HCl Bảo quản ở 15 - 25°C. |  | Test | 4800
874 | 874 | Bộ mẫu chứng cho xét nghiệm HPV | Bộ mẫu chứng cho xét nghiệm HPV. - Đặc tính, Thành phần gồm: Tối thiểu gồm các thành phần: chứng dương HPV (+): Tris-HCl buffer, EDTA. Trình tự HPV 16, 18, 39; Trình tự plasmid DNA chứa β-globin người. Chứng âm: Tris-HCl buffer, EDTA - Bảo quản ở 2 - 8°C |  | mL | 108
875 | 875 | Hóa chất phát hiện đột biến EGFR test v2.0 | Xét nghiệm PCR thời gian thực để phát hiện định tính và nhận diện các đột biến trên exon 18, 19, 20 và 21 của gen thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu mô (EGFR) trong DNA tách chiết từ mô cố định bằng formalin vùi trong pafaffin (FFPET) hoặc huyết tương của bệnh nhân bị ung thư phổi không phải tế bào nhỏ (NSCLC) Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: EGFR MXX1, EGFR MXX2, EGFR MXX3, MgAc, EGFR Mutant control, Dung dịch pha loãng DNA. Bảo quản ở 2 đến 8°C |  | Test | 120
876 | 876 | Hóa chất tách chiết DNA (mẫu máu) | Kit tách chiết cfDNA từ mẫu huyết tương. - Đặc tính, Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: proteinase K, DNA paraffin binding buffer, DNA wash buffer 1, DNA wash buffer 2, DNA elution buffer. - Bảo quản từ 15 đến 30°C. |  | Test | 72
877 | 877 | Nước rửa cho xét nghiệm HBV/HCV | Nước rửa cho xét nghiệm HBV/HCV. - Đặc tính: nước khử ion dùng cho xét nghiệm sinh học phân tử - Bảo quản ở nhiệt độ phòng |  | Lít | 363
878 | 878 | Định lượng HBV DNA | Xét nghiệm khuếch đại acid nucleic in vitro để định lượng DNA của vi rút viêm gan B (HBV) trong huyết tương chống đông bằng EDTA hoặc huyết thanh của người bị nhiễm HBV. Thành phần: Dung dịch Proteinase, DNA Quantitation Standard, Elution Buffer, - Bảo quản: 2 - 8°C. |  | Test | 2736
879 | 879 | Định lượng HCV RNA | Xét nghiệm được sử dụng để theo dõi bệnh nhân nhiễm HCV mạn tính kết hợp với các dấu ấn lâm sàng và phòng xét nghiệm khác. Thành Phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Proteinase Solution, RNA Quantitation Standard, Elution Buffer, - Bảo quản 2 - 8°C. |  | Test | 1368
880 | 880 | Hóa chất định lượng HIV bằng realtima PCR | Hóa chất định lượng HIV bằng công nghệ sinh học phân tử - Đặc tính: xét nghiệm khuếch đại axít nucleic in vitro để định lượng RNA của virus gây suy giảm miễn dịch ở người - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Proteinase Solution, RNA Quantitation Standard, Elution Buffer, - Bảo quản: 2 - 8°C. |  | Test | 96
881 | 881 | Nước rửa máy PCR tự động hoàn toàn | Nước rửa sử dụng máy tách chiết acid nucleic tự động Bảo quản ở nhiệt độ phòng |  | Lít | 264
882 | 882 | Dung dịch kiểm chuẩn calib ACTH | Dung dịch kiểm chuẩn calib ACTH, gồm 2 mức nồng độ - Công dụng/đặc tính: được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng trên máy xét nghiệm miễn dịch. - Bảo quản: 2‑8 °C. |  | mL | 8
883 | 883 | Hóa chất nội kiểm HBC IgM | Dung dịch nội kiểm HBC IgM, gồm 2 mức nồng độ - Công dụng/đặc tính: được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch trên máy xét nghiệm miễn dịch. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: *Mẫu chuẩn 1: Huyết thanh người, âm tính với kháng thể IgM kháng HBc *Mẫu chuẩn 2: Kháng thể IgM kháng HBc - Bảo quản: 2‑8 °C. |  | mL | 36
884 | 884 | Dung dịch kiểm chuẩn Homocystein | Dung dịch kiểm chuẩn Homocystein - Công dụng/đặc tính: được dùng trong chuẩn định các phương pháp định lượng trên các máy phân tích hóa học lâm sàng theo như quy định trong tờ giá trị. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: *Thành phần phản ứng: Huyết thanh người với phụ gia hóa học. *Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản. - Bảo quản: 2‑8 °C. |  | mL | 6
885 | 885 | Hóa chất nội kiểm Homocystein | Hóa chất nội kiểm Homocystein - Công dụng/đặc tính: được dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của các phương pháp định lượng quy định trong tờ giá trị. - Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: *Thành phần phản ứng: Huyết thanh người với phụ gia hóa học. *Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản. - Bảo quản: 2‑8 °C. |  | mL | 12
886 | 886 | Hóa chất định lượng GGT | Hóa chất định lượng GGT - Công dụng/đặc tính: Xét nghiệm in vitro dùng để định lượng trong huyết thanh và huyết tương người trên các hệ thống tự động - Bảo quản: 2‑8 °C. |  | Test | 3600
887 | 887 | Dung dịch rửa M | Dung dịch rửa M '- Công dụng/đặc tính: Dung dịch rửa dùng để loại bỏ các chất có tiềm năng gây nhiễu việc phát hiện các tín hiệu. - Thành phần: dung dịch rửa hỗn hợp phản ứng - Bảo quản: 15‑25 °C. |  | Lít | 66
888 | 888 | Hóa chất định lượng nồng độ Cholesterol | Hóa chất định lượng nồng độ Cholesterol - Công dụng/đặc tính: Xét nghiệm in vitro dùng để định lượng cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người. - Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: Đệm PIPES, natri cholate; 4‑aminophenazone, phenol, fatty alcohol polyglycol, cholesterol esterase, cholesterol oxidase, peroxidase - Bảo quản: 2‑8 °C. |  | Test | 3600
889 | 889 | Hóa chất xét nghiệm CA 15-3 | Hóa chất xét nghiệm CA 15-3 - Công dụng/đặc tính: Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng CA 15‑3 trong huyết thanh và huyết tương người giúp hỗ trợ theo dõi bệnh nhân ung thư vú. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể đơn dòng đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng CA 15-3 đánh dấu phức hợp ruthenium - Bảo quản: 2‑8 °C. |  | Test | 400
890 | 890 | Hóa chất định lượng nồng độ albumin | Hóa chất định lượng nồng độ albumin - Công dụng/đặc tính: Xét nghiệm in vitro dùng để định lượng albumin trong huyết thanh và huyết tương người. - Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: Đệm Citrate, xanh bromcresol. Bảo quản: 2‑8 °C. |  | Test | 600
891 | 891 | Hóa chất định lượng nồng độ sắt | Hóa chất định lượng nồng độ sắt - Công dụng/đặc tính: Xét nghiệm in vitro dùng để định lượng sắt trong huyết thanh và huyết tương người. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Acid citric, thiourea, Natri ascorbate, FerroZine - Bảo quản: 2‑8 °C. |  | Test | 800
892 | 892 | Hóa chất định lượng nồng độ protein toàn phần | Hóa chất định lượng nồng độ protein toàn phần - Công dụng/đặc tính: Xét nghiệm in vitro dùng để định lượng protein toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Natri hydroxide, kali natri tartrate, kali iodide, đồng sulfate - Bảo quản: 2‑8 °C. |  | Test | 900
893 | 893 | Hóa chất định lượng nồng độ acid uric | Hóa chất định lượng nồng độ acid uric - Công dụng/đặc tính: Xét nghiệm in vitro dùng để định lượng acid uric trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Đệm phosphate, fatty alcohol polyglycol ether, ascorbate oxidase, kali hexacyanoferrate, 4‑aminophenazone, uricase - Bảo quản: 2‑8 °C. |  | Test | 2800
894 | 894 | Dung dịch chuẩn Free PSA | Dung dịch chuẩn calib Free PSA - Công dụng/đặc tính: Được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng trên máy xét nghiệm miễn dịch. - Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: *Mẫu chuẩn 1 *Mẫu chuẩn 2 PSA tự do (người) ở hai khoảng nồng độ - Bảo quản: 2‑8 °C. |  | mL | 8
895 | 895 | Hóa chất định lượng nồng độ glucose | Hóa chất định lượng nồng độ glucose - Công dụng/đặc tính: Xét nghiệm in vitro dùng để định lượng glucose trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu và dịch não tủy người. - Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: Đệm MES, Mg2+, ATP; NADP, Đệm HEPES - Bảo quản: 2‑8 °C. |  | Test | 3200
896 | 896 | Hóa chất định lượng nồng độ ure | Hóa chất định lượng nồng độ ure - Công dụng/đặc tính: Xét nghiệm in vitro dùng để định lượng urea/urea nitrogen trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. - Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: NaCl, Đệm TRIS, 2‑oxoglutarate, NADH, ADP, urease, GLDH - Bảo quản: 2‑8 °C. |  | Test | 3000
897 | 897 | Hóa chất xét nghiệm AFP | Hóa chất xét nghiệm AFP - Công dụng/đặc tính: Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng α1‑fetoprotein trong huyết thanh và huyết tương người. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể đơn dòng kháng AFP đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng AFP đánh dấu phức hợp ruthenium - Bảo quản: 2‑8 °C. |  | Test | 500
898 | 898 | Dung dịch kiểm chuẩn AFP | Dung dịch kiểm chuẩn AFP - Công dụng/đặc tính: được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng trên máy xét nghiệm miễn dịch. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: *Mẫu chuẩn 1 *Mẫu chuẩn 2 Với hai khoảng nồng độ - Bảo quản: 2‑8 °C. |  | mL | 28
899 | 899 | Hóa chất rửa hệ thống sinh hóa | Hóa chất rửa hệ thống sinh hóa - Công dụng/đặc tính: Dung dịch rửa cho kim hút thuốc thử và cóng phản ứng trên hệ thống.Dung dịch rửa cho cóng phản ứng. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: HCl - Bảo quản: 15‑25 °C. |  | mL | 150
900 | 900 | Hóa chất kiềm rửa hệ thống sinh hóa | Hóa chất kiềm rửa hệ thống sinh hóa - Công dụng/đặc tính: Dung dịch rửa cho các thuốc thử và ống hút mẫu hay cốc phản ứng trên máy. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: NaOH - Bảo quản: 15 - 25⁰C. |  | mL | 792
901 | 901 | Dung dịch nước muối sử dụng trên hệ thống sinh hóa | Dung dịch nước muối sử dụng trên hệ thống sinh hóa - Công dụng/đặc tính: được sử dụng làm chất pha loãng mẫu kết hợp với các thuốc thử xét nghiệm. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: NaCl 9 % - Bảo quản: 2‑8 °C. |  | mL | 250
902 | 902 | Hóa chất định lượng ASLO | Hóa chất định lượng ASLO - Công dụng/đặc tính: Xét nghiệm in vitro dùng để định lượng bằng phương pháp miễn dịch antistreptolysin O trong huyết thanh và huyết tương người. - Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: Đệm TRIS, Đệm borate, hạt latex phủ streptolysin O - Bảo quản: 2‑8 °C. |  | Test | 600
903 | 903 | Dung dịch ly huyết để chuẩn bị mẫu định lượng HbA1C | Dung dịch ly huyết để chuẩn bị mẫu định lượng HbA1C - Đặc tính: dung dịch sử dụng như một chất pha loãng để ly huyết mẫu máu toàn phần và để pha loãng mẫu chuẩn. -Thuốc thử: Tối thiểu gồm các thành phần: đệm phosphate -Bảo quản ở 2 - 8⁰C. |  | mL | 153
904 | 904 | Dung dịch chứa natri hydroxide rửa kim hút mẫu của máy sinh hóa | Dung dịch 1 rửa kim hút mẫu của máy xét nghiệm sinh hóa có chức năng trộn mẫu bằng sóng siêu âm tránh nhiễm chéo. Sẵn sàng để sử dụng. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Dung dịch natri hydroxide - Bảo quản ở 15 - 25⁰C. |  | mL | 1416
905 | 905 | Dung dịch chứa đệm phosphat để rửa hệ thống miễn dịch điện hóa phát quang | Dung dịch rửa hệ thống dùng để phát tín hiệu điện hóa cho máy phân tích xét nghiệm miễn dịch, ở dạng sẵn sàng để sử dụng. - Thuốc thử:Tối thiểu gồm các thành phần: Đệm phosphate; tripropylamine; chất tẩy - Bảo quản ở 15 - 25⁰C. |  | Lít | 124
906 | 906 | Hóa chất định lượng nồng độ Ferritin | Hóa chất định lượng nồng độ Ferritin - Đặc tính: Xét nghiệm in vitro dùng để định lượng ferritin trong huyết thanh và huyết tương người theo phương pháp đo độ đục miễn dịch. Ferritin người ngưng kết với các hạt latex phủ kháng thể ferritin. Kết tủa được xác định bằng phương pháp đo độ đục. Khoảng đo: ≤ 5 đến ≥1000 μg/L - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Đệm TRIS, hỗn hợp nước chứa các hạt latex phủ kháng thể kháng ferritin - Bảo quản ở 2 - 8°C. |  | Test | 1000
907 | 907 | Hóa chất xét nghiệm Calci | Hóa chất xét nghiệm Calci - Xét nghiệm in vitro dùng để định lượng calci trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Khoảng đo: Huyết thanh/huyết tương: ≤ 0,20 đến ≥5,0 mmol/L. Nước tiểu: ≤ 0,20 đến ≥7,5 mmol/L. - Bảo quản ở 2 - 8⁰C. |  | Test | 3600
908 | 908 | Hóa chất định lượng HbA1c nguyên tắc miễn dịch | Hóa chất định lượng HbA1c nguyên tắc miễn dịch - Đặc tính: Xét nghiệm HbA1c định lượng trong máu toàn phần hoặc mẫu ly huyết. Định lượng HbA1c dựa trên xét nghiệm miễn dịch ức chế đo độ đục (TINIA) cho máu toàn phần ly giải. Xét nghiệm này có thể xác định tình trạng chuyển hóa của các bệnh nhân bị urê huyết hoặc các bệnh hemoglobin thường gặp nhất (HbAS, HbAC, HbAE). -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể HbA1c (huyết thanh cừu), HbA1c polyhapten - Khoảng đo: Hemoglobin: 2.48 đến 24.8 mmol/L - Bảo quản ở 2 - 8°C. |  | Test | 1500
909 | 909 | Dung dịch kiểm chuẩn control HbA1c mức bình thường | Dung dịch kiểm chuẩn control HbA1c mức bình thường - Đặc tính: là mẫu chứng lỏng lấy từ máu người ly huyết, dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của các phương pháp định lượng HbA1c mức bình thường. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Máu người ly huyết - Bảo quản ở 2 - 8⁰C. |  | mL | 12
910 | 910 | Hóa chất định lượng BIL-D Hóa chất định lượng Bilirubin trực tiếp | Hóa chất định lượng Bilirubin trực tiếp - Đặc tính: Xét nghiệm in vitro dùng để định lượng bilirubin trực tiếp trong huyết thanh và huyết tương người. Nguyên lý xét nghiệm: phương pháp diazo; Ở dạng sẵn sàng sử dụng - Khoảng đo: ≤ 1,4 đến ≥236 μmol/L. - Thuốc thử: NaCl, 3,5 Dichlorophenyl diazonium - Bảo quản ở 2 - 8°C. |  | Test | 1050
911 | 911 | Hóa chất định lượng BIL-T Hóa chất định lượng Bilirubin toàn phần | Hóa chất định lượng Bilirubin toàn phần - Xét nghiệm in vitro dùng để định lượng bilirubin toàn phần trong huyết thanh và huyết tương của người lớn và trẻ sơ sinh. Phương pháp đo màu diazo. Khoảng đo: ≤ 2,5 đến ≥ 650 μmol/L. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Thuốc thử: Phosphate, Muối 3,5‑dichlorophenyl diazonium - Bảo quản ở 2 - 8°C. |  | Test | 1400
912 | 912 | Dung dịch kiểm chuẩn control HbA1c mức bất thường | Dung dịch kiểm chuẩn control HbA1c mức bất thường - Đặc tính: là mẫu chứng lỏng lấy từ máu người ly huyết, dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của các phương pháp định lượng. Ở dạng sẵn sàng sử dụng. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Máu người ly huyết, HbA1c glycosyl hóa - Bảo quản ở 2 - 8⁰C. |  | mL | 12
913 | 913 | Chất kiểm chuẩn các xét nghiệm hóa sinh mức thấp | Chất kiểm chuẩn các xét nghiệm hóa sinh mức thấp - Đặc tính: Là mẫu chứng đông khô lấy từ huyết thanh người dùng kiểm tra độ đúng và độ chính xác của các phương pháp định lượng. - Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Tối thiểu gồm các thành phần: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học gồm ALT (GPT); AST (GOT); Albolase; Alkaline phosphatase; Amylse toàn phần; Amylase tụy; Creatine kinase; CK-MB; GLDH; LDH; Lipase; Acid phosphatase; ASLO; CRP; Transferrin; Ferritin. - Bảo quản ở 2 - 8⁰C. |  | mL | 80
914 | 914 | Chất kiểm chuẩn các xét nghiệm hóa sinh mức cao | Chất kiểm chuẩn các xét nghiệm hóa sinh mức cao - Là mẫu chứng đông khô lấy từ huyết thanh người. Nồng độ và hoạt tính điều chỉnh của các thành phần mẫu chứng thường ở ngưỡng bệnh lý, dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của các phương pháp định lượng. Thành phần phản ứng trong chất đông khô: Tối thiểu gồm các thành phần: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học gồm ALT (GPT); AST (GOT); Albolase; Alkaline phosphatase; Amylse toàn phần; Amylase tụy; Creatine kinase; CK-MB; GLDH; LDH; Lipase; Acid phosphatase; ASLO; CRP; Transferrin; Ferritin. - Bảo quản ở 2 - 8⁰C. |  | mL | 80
915 | 915 | Dung dịch rửa kim hút mẫu của máy sinh hóa | Dung dịch rửa kim hút mẫu của máy sinh hóa. - Thuốc thử ở dạng sẵn sàng sử dụng. - Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: đệm; chất tẩy - Bảo quản ở 15 - 25⁰C. |  | mL | 1632
916 | 916 | Hóa chất định lượng FT3 | Hóa chất định lượng FT3 - Xét nghiệm miễn dịch dùng để định lượng triiodothyronine tự do trong huyết thanh và huyết tương người. Nguyên lý cạnh tranh. Các thuốc thử ở dạng sẵn sàng để sử dụng. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: thuốc thử: Kháng thể đơn dòng kháng T3 đánh dấu phức hợp ruthenium, T3 đánh dấu biotin - Khoảng đo: ≤ 0.4 đến ≥ 50 pmol/L - Bảo quản ở 2 - 8°C. |  | Test | 1200
917 | 917 | Hóa chất bổ sung buồng ủ của máy sinh hóa | Hóa chất bổ sung buồng ủ của máy sinh hóa - Là chất phụ gia thêm vào buồng phản ứng để làm giảm sức căng bề mặt dùng trên các hệ thống máy xét nghiệm, làm giảm thiểu sự tạo thành các bọt bong bóng có khả năng làm nhiễu kết quả quang phổ. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Chất tẩy - Bảo quản tránh ánh sáng ở 15‑25 °C: |  | mL | 2832
918 | 918 | Hóa chất định lượng Cortisol trên máy miễn dịch | Hóa chất định lượng Cortisol - Là xét nghiệm miễn dịch dùng để định lượng cortisol trong huyết thanh, huyết tương và nước bọt người. Nguyên lý cạnh tranh. Tổng thời gian xét nghiệm 18 phút. Các thuốc thử ở dạng sẵn sàng để sử dụng. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể đơn dòng kháng cortisol đánh dấu biotin, Dẫn xuất cortisol đánh dấu phức hợp ruthenium - Bảo quản ở 2 - 8°C. |  | Test | 400
919 | 919 | Hóa chất định lượng LDL-C | Hóa chất định lượng LDL-C - Xét nghiệm in vitro dùng để định lượng LDL-cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người. Nguyên lý xét nghiệm: Xét nghiệm đo màu sử dụng men đồng nhất. Khoảng đo: ≤ 0.10 đến ≥14.2 mmol/L - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: 4‑aminoantipyrine; ascorbate oxidase; peroxidase; cholesterol esterase; cholesterol oxidase; peroxidase - Bảo quản ở 2 - 8°C. |  | Test | 3600
920 | 920 | Hóa chất kiểm tra chất lượng protein đặc biệt | Hóa chất kiểm tra chất lượng protein đặc biệt -Là huyết thanh chứng ở dạng lỏng sẵn sàng để sử dụng lấy từ huyết thanh người. Nồng độ của các thành phần mẫu chứng của Precipath Protein thường ở ngưỡng bệnh lý, dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của các phương pháp định lượng. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Huyết thanh người với phụ gia hóa học, kiểm chuẩn các xét nghiệm: Ferritin, CRP người và ASLO cừu. - Bảo quản ở 2 - 8⁰C. |  | mL | 6
921 | 921 | Hóa chất định lượng CEA | Hóa chất định lượng CEA - Là xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng kháng nguyên ung thư phổi trong huyết thanh và huyết tương người. Tổng thời gian xét nghiệm 18 phút. Các thuốc thử ở dạng sẵn sàng để sử dụng. - Thành phần: tối thiểu gồm các thành phần: Thuốc thử- dung dịch tham gia xét nghiệm: Kháng thể đơn dòng kháng CEA đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng CEA đánh dấu phức hợp ruthenium - Bảo quản ở 2 - 8°C. |  | Test | 500
922 | 922 | Hóa chất định lượng CA 19-9 | Hóa chất định lượng CA 19-9 - Là xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng CA 19‑9 trong huyết thanh và huyết tương người. Tổng thời gian xét nghiệm 18 phút. Các thuốc thử ở dạng sẵn sàng để sử dụng. - Thành phần: tối thiểu gồm các thành phần: Thuốc thử- dung dịch tham gia xét nghiệm: Kháng thể đơn dòng kháng CA 19‑9 đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng CA 19‑9 đánh dấu phức hợp ruthenium - Bảo quản ở 2 - 8°C. |  | Test | 500
923 | 923 | Hóa chất định lượng CA 125 | Hóa chất định lượng CA 125 - Xét nghiệm miễn dịch in vitro đo CA 125 theo trình tự thời gian để hỗ trợ theo dõi tình trạng ung thư của bệnh nhân. Nguyên lý bắt cặp. Tổng thời gian xét nghiệm 18 phút. Các thuốc thử ở dạng sẵn sàng để sử dụng. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Thuốc thử - dung dịch tham gia xét nghiệm:Kháng thể đơn dòng kháng CA 125 đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng CA 125 đánh dấu phức hợp ruthenium - Bảo quản ở 2 - 8⁰C. |  | Test | 500
924 | 924 | Hóa chất định lượng CA 72-4 | Hóa chất định lượng CA 72-4 - Là xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng CA 72‑4 trong huyết thanh và huyết tương người. Tổng thời gian xét nghiệm 18 phút; ở dạng sẵn sàng để sử dụng. Nguyên lý bắt cặp. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Thuốc thử: Kháng thể đơn dòng kháng CA 72-4 đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng CA 72-4 đánh dấu phức hợp ruthenium - Bảo quản ở 2 - 8⁰C. |  | Test | 500
925 | 925 | Hóa chất định tính HbeAg phương pháp điện hóa phát quang. | Hóa chất định tính HbeAg phương pháp điện hóa phát quang. - Là xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng định tính kháng nguyên e của vi rút viêm gan B (HBeAg) trong huyết thanh và huyết tương người. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. -Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần:Thuốc thử: Kháng thể đơn dòng kháng HBeAg đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng HBeAg đánh dấu phức hợp uthenium * Mẫu chuẩn âm tính * Mẫu chuẩn dương tính - Bảo quản ở 2 - 8°C. |  | Test | 400
926 | 926 | Hóa chất định tính HbeAb | Hóa chất định tính HbeAb - Là xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính kháng thể của người kháng kháng nguyên e của vi rút viêm gan B (HBeAg) trong huyết thanh và huyết tương người. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Thuốc thử: Kháng thể đơn dòng kháng HBe đánh dấu biotin; kháng thể đơn dòng kháng HBe đánh dấu phức hợp ruthenium * Mẫu chuẩn âm tính * Mẫu chuẩn dương tính Bảo quản ở 2 - 8°C. |  | Test | 400
927 | 927 | Hóa chất định lượng Cyfra | Hóa chất định lượng Cyfra - Là xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng các phân đoạn của cytokeratin 19 trong huyết thanh và huyết tương người. Tổng thời gian xét nghiệm 18 phút. Các thuốc thử ở dạng sẵn sàng để sử dụng. - Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể đơn dòng kháng cytokeratin 19 đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng cytokeratin 19 đánh dấu phức hợp ruthenium - Bảo quản ở 2 - 8°C. |  | Test | 500
928 | 928 | Hóa chất định lượng RFII | Hóa chất định lượng RFII - Là xét nghiệm in vitro dùng để định lượng các yếu tố thấp khớp (RF‑II) trong huyết thanh và huyết tương người. Nguyên lý kết tập miễn dịch với sự có mặt của latex để tăng cường phản ứng. Phương pháp đo độ đục. - Khoảng đo: ≤ 10 đến ≥130 IU/mL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần:Thuốc thử: polyethylene glycol, Vi hạt latex phủ IgG người; đệm glycine - Bảo quản ở 2 - 8°C. |  | Test | 500
929 | 929 | Hóa chất định lượng AST | Hóa chất định lượng AST - Là xét nghiệm in vitro dùng để định lượng aspartate aminotransferase (AST) trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng đo: ≤ 5 đến ≥700 U/L -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Thuốc thử: L‑aspartate; MDH; LDH; NADH; 2‑oxoglutarate - Bảo quản ở 2 - 8°C. |  | Test | 3500
930 | 930 | Hóa chất định lượng ALT | Hóa chất định lượng ALT - Là xét nghiệm in vitro dùng để định lượng alanine aminotransferase (ALT) trong huyết thanh và huyết tương người. Khoảng đo: ≤ 5 đến ≥700 U/L -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần:Thuốc thử: L‑alanine; LDH (vi sinh); 2‑Oxoglutarate:; NADH - Bảo quản ở 2 - 8°C. |  | Test | 3500
931 | 931 | Hóa chất định lượng TRIGL | Hóa chất định lượng TRIGL - Là xét nghiệm in vitro dùng để định lượng triglyceride trong huyết thanh và huyết tương người. Xét nghiệm đo màu sử dụng men. Khoảng đo: ≤ 0,1 đến ≥10,0 mmol/L -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Thuốc thử: natri cholate; 4‑aminophenazone; 4‑chlorophenol; lipoprotein lipase; glycerol kinase; glycerol phosphate oxidase; peroxidase -Bảo quản ở 2 - 8°C. |  | Test | 3500
932 | 932 | Que thử 10 thông số nước tiểu | Que thử 10 thông số nước tiểu - Đặc tính: que thử xét nghiệm bán định lượng 10 thông số Glucose, Bilirubin, Cetone (Acid acetoacetic), tỷ trọng, máu, pH, Protein (Albumin), Urobilinogen, Nitrite, Leukocyte (Bạch cầu) Bảo quản ở 2-30 °C. |  | Test | 2400
933 | 933 | Chất kiểm chuẩn PSA | Là huyết thanh người đông khô chứa PSA người với 2 khoảng nồng độ được dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng PSA toàn phần. -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: ▪ Mẫu chuẩn 1 ▪ Mẫu chuẩn 2 Bảo quản ở 2 - 8°C. |  | mL | 8
934 | 934 | Dung dịch kiểm chuẩn dùng cho máy khí máu mức thấp | Dung dịch kiểm chứng mức nồng độ thấp cho các phép đo pH, PCO2, PO2, SO2, Na+, K+, Cl-, iCa2+, Hct, tHb và Hb cũng như glucose, lactate, urea/BUN và bilirubin. Bảo quản ở 2 - 8⁰C. |  | mL | 1023
935 | 935 | Dung dịch kiểm chuẩn dùng cho máy khí máu mức trung bình | Dung dịch kiểm chứng mức nồng độ trung bình cho các phép đo pH, PCO2, PO2, SO2, Na+, K+, Cl-, iCa2+, Hct, tHb và Hb cũng như glucose, lactate, urea/BUN và bilirubin. Bảo quản ở 2 - 8⁰C. |  | mL | 1023
936 | 936 | Dung dịch kiểm chuẩn dùng cho máy khí máu mức cao | Dung dịch kiểm chứng mức nồng độ cao cho các phép đo pH, PCO2, PO2, SO2, Na+, K+, Cl-, iCa2+, Hct, tHb và Hb cũng như glucose, lactate, urea/BUN và bilirubin. Bảo quản ở 2 - 8⁰C. |  | mL | 1023
937 | 937 | Dung dịch hiệu chuẩn máy khí máu. | Dung dịch hiệu chuẩn máy khí máu. Bảo quản ở nhiệt độ thường. |  | mL | 54
938 | 938 | Giấy in cho máy khí máu | Giấy in nhiệt dùng cho hệ thống máy khí máu Bảo quản ở nhiệt độ thường. |  | Cuộn | 174
939 | 939 | Dung dịch rửa sử dụng cho máy khí máu | Là dung dịch hóa chất xét nghiệm dùng trên máy khí máu, điện giải. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Chứa nước rửa để rửa các ống của máy Bảo quản từ 2- 25 °C |  | mL | 396100
940 | 940 | Hóa chất xét nghiệm khí máu | Là dung dịch hóa chất xét nghiệm dùng trên máy khí máu, điện giải Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Chứa 6 dung dịch khác nhau để hiệu chuẩn các thông số khí máu và điện giải Bảo quản từ 2- 25 °C |  | mL | 290820
941 | 941 | Dung dịch xét nghiệm khí máu Pack A | Dung dịch thuốc thử dùng cho máy khí máu. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần:dung dịch hiệu chuẩn cho các thông số Glu, lac, Urea/BUN. Bảo quản từ 2- 25 °C |  | mL | 240720
942 | 942 | Điện cực để đo thông số glucose, lactate cho hệ thống máy khí máu | Hộp cảm biến đo nồng độ glucose/ lactate có trong máu cho máy khí máu điện giải Bảo quản ở 2 - 8⁰C. |  | Cái | 86
943 | 943 | Hóa chất xét nghiệm SCC phương pháp điện hóa phát quang | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng kháng nguyên ung thư tế bào vảy trong huyết thanh và huyết tương người. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Tổng thời gian xét nghiệm 18 phút. Các thuốc thử ở dạng sẵn sàng để sử dụng. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Gồm: Kháng thể đơn dòng kháng SCC đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng SCC đánh dấu phức hợp ruthenium Bảo quản ở 2 - 8°C. |  | Test | 300
944 | 944 | Chất kiểm chuẩn SCC | Chất kiểm chuẩn SCC gồm có huyết thanh người đông khô với SCC protein ở hai khoảng nồng độ ▪ mẫu chuẩn 1 ▪ mẫu chuẩn 2 Bảo quản ở 2 - 8°C. |  | mL | 4
945 | 945 | Hóa chất xét nghiệm proGRP phương pháp điện hóa phát quang | Xét nghiệm miễn dịch dùng để định lượng ProGRP trong huyết tương và huyết thanh người. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Tổng thời gian xét nghiệm 18 phút. Các thuốc thử trong hộp được đựng trong một bộ các chai sẵn sàng để sử dụng. Độ ổn định trên máy là ≥ 16 tuần Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể đơn dòng kháng ProGRP đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng ProGRP đánh dấu phức hợp ruthenium Bảo quản ở 2 - 8°C. |  | Test | 600
946 | 946 | Chất kiểm chuẩn ProGRP | Chất kiểm chuẩn ProGRP là huyết thanh ngựa đông khô chứa protein proGRP với hai khoảng nồng độ. ▪ mẫu chuẩn 1, mẫu chuẩn 2 Bảo quản ở 2 - 8°C. |  | mL | 8
947 | 947 | Chất nội kiểm ung thư phổi | Chất nội kiểm Lung Cancer là huyết thanh chứng đông khô lấy từ huyết thanh người với hai khoảng nồng độ ▪ Nồng độ 1 ▪ Nồng độ 2 Bảo quản ở 2 - 8°C. |  | mL | 24
948 | 948 | Ống nạp chứng nội tự động của máy tách chiết tự động | Ống dùng để nạp chứng nội tự động trong quá trình xử lý và kiểm soát trong suốt quá trình chạy của hệ thống tách chiết acid nucleic tự động. Dùng cho máy tách chiết tự động. Chất liệu bằng nhựa Bảo quản ở nhiệt độ thường. |  | Cái | 300
949 | 949 | Hóa chất định lượng AMYL | Xét nghiệm in vitro dùng để định lượng α‑amylase trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Trộn mẫu bằng sóng siêu âm giúp không nhiễm chéo Khoảng đo: ≤ 3 đến ≥1500 U/L Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Thuốc thử: natri chloride; calcium chloride; magnesium chloride; α‑glucosidase; ethylidene‑G7‑PNP Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | Test | 3000
950 | 950 | Hóa chất định lượng Bilirubin trực tiếp trên máy sinh hóa tự động | Hóa chất định lượng Bilirubin trực tiếp - Xét nghiệm in vitro dùng để định lượng bilirubin trực tiếp trong huyết thanh và huyết tương người. Nguyên lý xét nghiệm: Phương pháp diazo. Khoảng đo: ≤ 1,2 đến ≥ 236 µmol/L Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Thuốc thử: Acid phosphoric, NaCl 50 mmol/L; 3,5 Dichlorophenyl diazonium Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | Test | 15000
951 | 951 | Hóa chất định lượng HDL-C | Hóa chất định lượng HDL-C - Là xét nghiệm chẩn đoán in vitro dùng để định lượng nồng độ HDL‑cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người. Xét nghiệm đo màu sử dụng men đồng nhất. - Khoảng đo: ≤ 0,08 đến ≥3,88 mmol/L Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Thuốc thử: ascorbate oxidase; peroxidase; cholesterol esterase; cholesterol oxidase; peroxidase; 4‑amino‑antipyrine Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | Test | 22000
952 | 952 | Dung dịch rửa có tính kiềm cho cóng phản ứng trên các hệ thống sinh hóa | - Công dụng/Đặc tính: *Dung dịch NaOH được dùng làm dung dịch rửa có tính kiềm cho cóng phản ứng. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Dung dịch natri hydroxide; chất tẩy - Bảo quản ở 15‑25 °C |  | Lít | 104.4
953 | 953 | Hóa chất định lượng Calci toàn phần | Hóa chất định lượng Calci toàn phần - Xét nghiệm in vitro dùng để định lượng calci trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Phương pháp đo quang. - Khoảng đo: Huyết thanh/huyết tương: ≤ 0.20 đến ≥ 5.0 mmol/L Nước tiểu: ≤ 0.20 đến ≥7.5 mmol/L Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Thuốc thử: CAPSO; NM‑BAPTA; EDTA -Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | Test | 15750
954 | 954 | Định lượng Cholesterol toàn phần | Xét nghiệm in vitro dùng để định lượng cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người.Trộn mẫu bằng sóng siêu âm giúp không nhiễm chéo Khoảng đo: ≤ 0,1 đến ≥ 20,7 mmol/L Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Thuốc thử: natri cholate; 4‑aminophenazone; phenol; fatty alcohol polyglycol ether, cholesterol esterase; cholesterol oxidase; peroxidase Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | Test | 29400
955 | 955 | Dung dịch Rửa máy đo quang | Dung dịch Rửa máy Là chất phụ gia thêm vào buồng phản ứng để làm giảm sức căng bề mặt dùng trên các hệ thống, ở dạng sẵn sàng để sử dụng. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Chất tẩy Điều kiện bảo quản: 15-25°C |  | mL | 1824
956 | 956 | Định lượng GGT | Xét nghiệm in vitro dùng để định lượng γ‑glutamyltransferase (GGT) trong huyết thanh và huyết tương người. Trộn mẫu bằng sóng siêu âm giúp không nhiễm chéo Khoảng đo: ≤ 3 đến ≥1200 U/L (0,05‑20,0 μkat/L) Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Thuốc thử: glycylglycine, L‑γ‑glutamyl‑3‑carboxy‑4‑nitroanilide; acetate Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | Test | 25200
957 | 957 | Định lượng GLUC phương pháp hexokinase | Xét nghiệm in vitro dùng để định lượng glucose trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu và dịch não tủy người. Trộn mẫu bằng sóng siêu âm giúp không nhiễm chéo Khoảng đo: ≤ 0,11 đến ≥ 41,6 mmol/L Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Thuốc thử: Mg2+; ATP; NADP, Đệm HEPES; HK; G‑6‑PDH Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | Test | 39600
958 | 958 | Hóa chất Định lượng LDL-C máu | Xét nghiệm in vitro dùng để định lượng LDL-cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người. Trộn mẫu bằng sóng siêu âm giúp không nhiễm chéo Khoảng đo: ≤ 0,10 đến ≥14,2 mmol/L Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Thuốc thử: 4 aminoantipyrine, peroxidase, cholesterol esterase; cholesterol oxidase; peroxidase Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | Test | 21500
959 | 959 | Dung dịch rửa kim hệ thống xét nghiệm sinh hóa chứa NaOH | Hóa chất chứa NaOH-D -Dung dịch rửa cho kim hút thuốc thử và cóng phản ứng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa. -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Thuốc thử: NaOHD - Điều kiện bảo quản: 15-25°C |  | mL | 2040
960 | 960 | Dung dịch NaCl | Dung dịch NaCl - Đặc tính: dùng làm chất pha loãng mẫu kết hợp với các thuốc thử xét nghiệm trên các hệ thống. -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: NaCl 9 % -Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | mL | 238
961 | 961 | Dung dịch SMS | Dung dịch SMS Hóa chất rửa kim hút thuốc thử và cóng phản ứng trên máy sinh hóa. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: HCl Điều kiện bảo quản: 15-25°C |  | mL | 357
962 | 962 | Hóa chất định lượng Triglycerid máu | Hóa chất định lượng Triglycerid máu - Xét nghiệm in vitro dùng để định lượng triglyceride trong huyết thanh và huyết tương người. Nguyên lý đo màu sử dụng men. -Thuốc thử: natri cholate; ATP, 4‑aminophenazone; 4‑chlorophenol; lipoprotein lipase; glycerol kinase; glycerol phosphate oxidase; peroxidase -Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | Test | 29600
963 | 963 | Định lượng UREA máu/nước tiểu | Định lượng UREA máu/nước tiểu -Xét nghiệm in vitro dùng để định lượng urea/urea nitrogen trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người trên các hệ thống. Nguyên lý xét nghiệm: Xét nghiệm động học với urease và glutamate dehydrogenase. Sẵn sàng để sử dụng. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Thuốc thử : NaCl; 2‑oxoglutarate; NADH; ADP; urease; GLDH Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | Test | 34200
964 | 964 | Định lượng Uric acid máu/nước tiểu | Định lượng Uric acid máu/nước tiểu - Xét nghiệm in vitro dùng để định lượng acid uric trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Nguyên lý xét nghiệm: Xét nghiệm đo màu sử dụng men. - Khoảng đo: Huyết thanh/huyết tương: ≤ 0,2 đến ≥ 25,0 mg/dL (11,9‑1487 μmol/L). Nước tiểu: ≤ 2,2 đến ≥275 mg/dL Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Thuốc thử: fatty alcohol polyglycol ether; ascorbate oxidase; kali hexacyanoferrate; 4‑aminophenazone ; uricase; Arthrobacter protophormiae; peroxidase - Điều kiện bảo quản: 2-8°C |  | Test | 27000
965 | 965 | Dung dịch rửa hệ thống của máy xét nghiệm miễn dịch | Dung dịch rửa hệ thống của máy xét nghiệm miễn dịch Dùng để rửa bộ phát hiện của máy xét nghiệm miễn dịch. Sẵn sàng để sử dụng. Điều kiện bảo quản: 15-25°C |  | Lít | 2776
966 | 966 | Hóa chất xét nghiệm PREALBUMIN | Hóa chất xét nghiệm PREALBUMIN - Đặc tính: Xét nghiệm in vitro dùng để định lượng prealbumin trong huyết thanh và huyết tương người. - Nguyên lý xét nghiệm: Xét nghiệm đo độ đục miễn dịch. -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Polyethylene glycol (PEG); đệm phosphate, Kháng huyết thanh (thỏ) kháng prealbumin T đặc hiệu cho prealbumin người Thuốc thử ở dạng sẵn sàng để sử dụng. Khoảng đo: ≤ 0.03 đến ≥ 0.8 g/L - Bảo quản ở 2 - 8⁰C. |  | Test | 2700
967 | 967 | Xét nghiệm định lượng PTH (1-84) | _Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng nội tiết tố tuyến cận giáp nguyên vẹn có hoạt tính, PTH (1‑84) trong huyết thanh và huyết tương người để chẩn đoán phân biệt tăng calci huyết và hạ calci huyết. Xét nghiệm này có thể sử dụng trong phẫu thuật. _Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang “ECLIA” _Nguyên lý xét nghiệm Nguyên lý bắt cặp. Tổng thời gian xét nghiệm: 18 phút -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần:Thuốc thử Kháng thể đơn dòng kháng PTH đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng PTH đánh dấu phức hợp ruthenium Bảo quản: 2 - 8°C. |  | Test | 800
968 | 968 | Đơn vị xử lý mẫu cho xét nghiệm HBV/HCV | Đơn vị xử lý mẫu cho xét nghiệm HBV/HCV - Đặc tính: đơn vị xử lý mẫu cho xét nghiệm HBV/HCV - Bảo quản ở nhiệt độ phòng |  | Cái | 5184
969 | 969 | Ống chứa DNA sử dụng trên máy xét nghiệm PCR tự động | Ống tube chứa hóa chất cho xét nghiệm HBV/HCV - Đặc tính: ống tiệt trùng, dùng cho phản ứng PCR - Bảo quản ở nhiệt độ phòng |  | Cái | 8064
970 | 970 | Ống chứa mẫu sử dụng trên máy PCR xét nghiệm tự động | Ống tube chứa mẫu cho xét nghiệm HBV/HCV. - Đặc tính: tube vô trùng, chứa mẫu cho tách chiết DNA -Chất liệu bằng nhựa - Bảo quản ở nhiệt độ phòng |  | Cái | 4608
971 | 971 | Đầu côn sử dụng cho xét nghiệm HPV trên máy PCR tự động | Đầu côn 1 mL có lọc sử dụng cho xét nghiệm HPV. - Đặc tính, thành phần: Đầu tip để hút mẫu, chống dính, chống nhỏ giọt, không chứa DNAse và RNAse. - Bảo quản ở 15 - 25°C. |  | Cái | 23040
972 | 972 | Khay đựng hóa chất chạy xét nghiệm HPV | Khay đựng hóa chất chạy xét nghiệm HPV. - Khay nhựa loại chứa ≥ 200ml, chứa thuốc thử. - Bảo quản ở 15 - 25°C . |  | Cái | 200
973 | 973 | Đầu côn lọc (1000 µl) sử dụng trên máy xét nghiệm tự động | Tip có đầu lọc vô trùng. Đặc tính: Đầu côn lọc bằng nhựa (1000 µl) sử dụng trên máy xét nghiệm tự động, chống nhỏ giọt Bảo quản: nhiệt độ phòng |  | Cái | 49920
974 | 974 | Bộ cóng phản ứng sử dụng trên máy sinh hóa | Bộ cóng phản ứng sử dụng trên máy sinh hóa. - Đặc tính: là cóng phản ứng đặc biệt dùng cho phân tích mẫu thử trên máy phân tích sinh hóa. Chất liệu: nhựa. Bảo quản ở 15 - 25⁰C. |  | Cái | 24
975 | 975 | Đầu côn hút mẫu sử dụng trên máy PCR tự động | Đầu tip hút mẫu cho xét nghiệm HBV/HCV, - Đặc tính: tip vô trùng, dùng hút mẫu và hóa chất -Chất liệu: tip nhựa - Bảo quản nhiệt độ phòng |  | Cái | 5184
976 | 976 | Đĩa xử lý mẫu sử dụng cho máy tách chiết tự động | Đĩa đựng mẫu tách chiết acid nucleic. Đặc tính: Đĩa vô trùng đựng mẫu sau tách chiết. Dùng cho máy tách chiết tự động. Chất liệu bằng nhựa Bảo quản nhiệt độ phòng |  | Cái | 1404
977 | 977 | Đĩa đựng mẫu tách chiết sử dụng cho máy tách chiết tự động | Đĩa đựng mẫu tách chiết. Đặc tính: Đĩa vô trùng đựng mẫu sau tách chiết. Dùng cho máy tách chiết tự động. Chất liệu bằng nhựa Bảo quản nhiệt độ phòng |  | Cái | 480
978 | 978 | Lọ đựng mẫu xét nghiệm HPV | Lọ đựng mẫu xét nghiệm HPV được thiết kế để bảo quản và vận chuyển các tế bào được sử dụng trong xét nghiệm phân tử và/hoặc trong chuẩn bị tiêu bản mẫu tế bào học. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Gốc methanol, dung dịch bảo quản. - Bảo quản ở 15 - 30°C. |  | Lọ | 1000
979 | 979 | Đĩa phản ứng 0,3 ml dùng trên máy tự động | Đĩa đựng mẫu và hóa chất thực hiện phản ứng PCR. - Đặc tính: Đĩa phản ứng PCR, 96 giếng, mỗi giếng chứa ≥ 0,3 mL -Chất liệu bằng nhựa - Bảo quản ở 15 - 25°C |  | Cái | 360
980 | 980 | Bộ hóa chất thu nhận tiểu cầu máy tách tế bào máu tự động, túi đôi | - Đặc tính, công dụng: là bộ kít thu nhận tiểu cầu túi đôi (thu 2 đơn vị tiểu cầu/1 lần thu) + Huyết tương, phù hợp với máy tách tế bào máu tự động. -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Bộ kít có gắn sẵn các đường dây, các túi thu tiểu cầu, túi thu huyết tương, túi thu hồng cầu, kênh ly tâm. Kín, vô trùng, có filter lọc vi khuẩn trên đường dây chống đông. Có filter lọc ≤ 200 microns trên đường trả máu về. Có bầu bẫy khí trên đường trả máu về. Có túi khí để chứa khí sau khi mồi bẫy khí. Quá trình mồi không cần dịch, mồi khí hoàn toàn tự động. Bộ kít có hệ thống giảm thiểu bạch cầu LRS. Bộ kít chỉ dùng 1 kim. Thể tích ngoài tuần hoàn ≤200 ml. Có 01 túi chất chống đông ACDA dung tích ≥ 750ml - Điều kiện bảo quản: nhiệt độ thường. |  | Bộ | 216
981 | 981 | Bộ hóa chất thu nhận tiểu cầu tách tế bào máu tự động, túi đơn | - Đặc tính, công dụng: là bộ kít thu nhận tiểu cầu túi đơn (thu 1 đơn vị tiểu cầu/1 lần thu) + Huyết tương, phù hợp với máy tách tế bào máu tự động - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Bộ kít có gắn sẵn các đường dây, các túi thu tiểu cầu, túi thu huyết tương, túi thu hồng cầu, kênh ly tâm. Kín, vô trùng, có filter lọc vi khuẩn trên đường dây chống đông. Có filter lọc vi khuẩn trên đường dây chống đông. Có filter lọc ≤ 200 microns trên đường trả máu về. Có bầu bẫy khí trên đường trả máu về. Có túi khí để chứa khí sau khi mồi bẫy khí. Quá trình mồi không cần dịch, mồi khí hoàn toàn tự động. Bộ kít có hệ thống giảm thiểu bạch cầu LRS. Bộ kít chỉ dùng 1 kim. Thể tích ngoài tuần hoàn ≤200 ml. Có 01 túi chất chống đông ACDA dung tích ≥750ml. - Điều kiện bảo quản: nhiệt độ thường. |  | Bộ | 172
982 | 982 | Thanh thử nhanh phát hiện Phencyclidine nước tiểu | Thanh thử nhanh xét nghiệm chất độc Phencyclidine nước tiểu, phương pháp sắc ký miễn dịch - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần:: Khay nhựa có giếng nhỏ mẫu - Test dạng cassette, ngưỡng phát hiện: ≤ 25ng/ml. - Bảo quản: 15-30°C - Độ chính xác: >99% |  | Test | 50
983 | 983 | Thanh thử nhanh phát hiện Barbiturat nước tiểu | Thanh thử nhanh phát hiện Barbiturat nước tiểu, phương pháp sắc ký miễn dịch - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Khay nhựa có giếng nhỏ mẫu - Test dạng cassette, ngưỡng phát hiện: ≤ 300ng/ml, phân tích kết quả trên máy đọc mật độ quang - Độ chính xác: >97% |  | Test | 50
984 | 984 | Thanh thử nhanh phát hiện TCA nước tiểu | Thanh thử nhanh phát hiện TCA nước tiểu, phương pháp sắc ký miễn dịch - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Khay nhựa có giếng nhỏ mẫu - Test dạng cassette, ngưỡng phát hiện: ≤ 1000ng/ml, phân tích kết quả trên máy đọc mật độ quang |  | Test | 50
985 | 985 | Thanh thử nhanh Dengue IgM/IgG đo trên máy, gồm chất chứng | Thanh thử nhanh xét nghiệm định tính kháng thể IgG và IgM đặc hiệu với virus dengue ở người. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Khay nhựa có giếng nhỏ mẫu, dung dịch đệm, ống nhỏ giọt. - Test dạng cassette có thể thực hiện trên máu toàn phần, huyết thanh và huyết tương - Bảo quản: 2-30°C - Cung cấp kèm 01 lọ chứng dương - Test nhanh, có thể đo mật độ quang trên máy phân tích. |  | Test | 4200
986 | 986 | Thanh thử nhanh Dengue NS1 đo trên máy | Thanh thử nhanh xét nghiệm định tính kháng nguyên NS1, đặc hiệu với virus dengue ở người - Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: Khay nhựa có giếng nhỏ mẫu, dung dịch đệm, ống nhỏ giọt. - Test dạng cassette có thể thực hiện trên máu toàn phần, huyết thanh và huyết tương - Bảo quản: 2-30°C - Cung cấp kèm 01 lọ chứng dương - Test nhanh, có thể đo mật độ quang trên máy phân tích. |  | Test | 9900
987 | 987 | Thanh thử nhanh iFOB đo trên máy | Thanh thử nhanh phát hiện máu ẩn trong phân - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Khay nhựa có giếng nhỏ mẫu, lọ xử lý mẫu. - Bảo quản: 2-30°C - Đóng gói: Thanh thử và hóa chất xử lý mẫu - Test nhanh, có thể đo mật độ quang trên máy phân tích. |  | Test | 7200
988 | 988 | Thanh thử nhanh H.pylori Ab | Thanh xét nghiệm định tính kháng thể đặc hiệu với H.pylori - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Khay nhựa có giếng nhỏ mẫu, ống nhỏ giọt. - Test dạng cassette có thể thực hiện trên máu toàn phần, huyết thanh và huyết tương - Bảo quản: 2-30°C - Test nhanh, có thể đo mật độ quang trên máy phân tích. |  | Test | 3900
989 | 989 | Thanh thử nhanh ký sinh trùng sốt rét | Thanh thử nhanh xét nghiệm định tính kháng nguyên P. falciparum (P.f.) và P. vivax (P.v.) - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Khay nhựa có giếng nhỏ mẫu, dung dịch đệm, ống nhỏ giọt - Test dạng cassette, thực hiện trên máu toàn phần, phát hiện 2 chủng P.falciparum và P. vivax - Bảo quản: 2-30°C |  | Test | 700
990 | 990 | Thanh thử nhanh Candida âm đạo | Thanh thử nhanh chẩn đoán Candida âm đạo - Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: Khay nhựa có giếng nhỏ mẫu, dung dịch xử lý mẫu, lọ xử lý mẫu, que lấy mẫu vô trùng, ống nhỏ giọt. - Test dạng cassette, phát hiện kháng nguyên Candida albicans từ mẫu que phết âm đạo - Bảo quản: 2-30°C |  | Test | 100
991 | 991 | Thanh thử nhanh Morphine (MOP) trong nước tiểu | Thanh thử nhanh phát hiện Morphine trong nước tiểu - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Khay nhựa có giếng nhỏ mẫu, ống nhỏ giọt. - Test dạng cassette, phát hiện morphin trong nước tiểu ở ngưỡng ≤ 300 ng/ml - Có thể Đo mật độ quang trên máy phân tích - Bảo quản: 2-30°C |  | Test | 650
992 | 992 | Thanh thử nhanh phát hiện Morphine (MOP) trong máu | Thanh thử nhanh phát hiện Morphine trong máu - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Khay nhựa có giếng nhỏ mẫu, dung dịch đệm, ống nhỏ giọt. - Test dạng cassette, phát hiện morphin trong máu ở ngưỡng ≤ 40 ng/ml. - Có thể Đo mật độ quang trên máy phân tích - Bảo quản: 2-30°C |  | Test | 100
993 | 993 | Thanh thử nhanh Amphetamine (AMP) trong nước tiểu | Thanh thử nhanh phát hiện Amphetamine trong nước tiểu - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Khay nhựa có giếng nhỏ mẫu, ống nhỏ giọt. - Test dạng cassette, phát hiện amphetamin trong nước tiểu ở ngưỡng ≤ 1000 ng/ml - Có thể Đo mật độ quang trên máy phân tích - Bảo quản: 2-30°C |  | Test | 625
994 | 994 | Thanh thử nhanh Amphetamine (AMP) trong máu | Thanh thử nhanh phát hiện Amphetamine trong máu - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Khay nhựa có giếng nhỏ mẫu, dung dịch đệm, ống nhỏ giọt. - Test dạng cassette, phát hiện amphetamin trong máu ở ngưỡng ≤ 80 ng/ml. - Có thể đo mật độ quang trên máy phân tích - Bảo quản: 2-30°C |  | Test | 100
995 | 995 | Thanh thử nhanh Metamphetamine (MET) trong nước tiểu | Thanh thử nhanh phát hiện Metamphetamine trong nước tiểu - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Khay nhựa có giếng nhỏ mẫu, ống nhỏ giọt. - Test dạng cassette, phát hiện metamphetamin trong nước tiểu ở ngưỡng ≤ 1000 ng/ml - Có thể Đo mật độ quang trên máy phân tích - Bảo quản: 2-30°C |  | Test | 650
996 | 996 | Thanh thử nhanh phát hiện Metamphetamine (MET) trong máu | Thanh thử nhanh phát hiện Metamphetamine trong máu - Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: Khay nhựa có giếng nhỏ mẫu, dung dịch đệm, ống nhỏ giọt. - Test dạng cassette, phát hiện metamphetamin trong máu ở ngưỡng ≤ 70 ng/ml - Có thể Đo mật độ quang trên máy phân tích - Bảo quản: 2-30°C |  | Test | 100
997 | 997 | Thanh thử nhanh phát hiện Marijuana (THC) trong nước tiểu | Thanh thử nhanh phát hiện Marijuana (THC) trong nước tiểu - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Khay nhựa có giếng nhỏ mẫu, ống nhỏ giọt. - Test dạng cassette, phát hiện THC trong nước tiểu ở ngưỡng ≤ 50 ng/ml - Có thể Đo mật độ quang trên máy phân tích - Bảo quản: 2-30°C |  | Test | 650
998 | 998 | Thanh thử nhanh phát hiện Marijuana (THC) trong máu | Thanh thử nhanh phát hiện Marijuana (THC) trong máu - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Khay nhựa có giếng nhỏ mẫu, dung dịch đệm, ống nhỏ giọt. - Test dạng cassette, phát hiện THC trong máu ở ngưỡng ≤ 35 ng/ml - Có thể Đo mật độ quang trên máy phân tích - Bảo quản: 2-30°C |  | Test | 100
999 | 999 | Thanh thử nhanh phát hiện Ectasy (MDMA) trong nước tiểu | Thanh thử nhanh phát hiện Ecstasy (MDMA) trong nước tiểu - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Khay nhựa có giếng nhỏ mẫu, ống nhỏ giọt. - Test dạng cassette, phát hiện MDMA trong nước tiểu ở ngưỡng ≤ 500 ng/ml - Có thể Đo mật độ quang trên máy phân tích - Bảo quản: 2-30°C |  | Test | 25
1000 | 1000 | Thanh thử nhanh phát hiện Ectasy (MDMA) trong máu | Thanh thử nhanh phát hiện Ecstasy (MDMA) trong máu - Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: Khay nhựa có giếng nhỏ mẫu, dung dịch đệm, ống nhỏ giọt. - Test dạng cassette, phát hiện MDMA trong máu ở ngưỡng ≤ 50 ng/ml - Có thể Đo mật độ quang trên máy phân tích - Bảo quản: 2-30°C |  | Test | 50
1001 | 1001 | Thanh thử nhanh phát hiện Cocain (COC) trong nước tiểu | Thanh thử nhanh phát hiện Cocain (COC) trong nước tiểu - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Khay nhựa có giếng nhỏ mẫu, ống nhỏ giọt. - Test dạng cassette, phát hiện cocain trong nước tiểu ở ngưỡng ≤ 300 ng/ml - Có thể Đo mật độ quang trên máy phân tích - Bảo quản: 2-30°C |  | Test | 50
1002 | 1002 | Thanh thử nhanh phát hiện Cocain (COC) trong máu | Thanh thử nhanh phát hiện Cocain (COC) trong máu - Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: Khay nhựa có giếng nhỏ mẫu, dung dịch đệm, ống nhỏ giọt. - Test dạng cassette, phát hiện cocain trong máu ở ngưỡng ≤ 50 ng/ml - Có thể Đo mật độ quang trên máy phân tích - Bảo quản: 2-30°C |  | Test | 75
1003 | 1003 | Bộ xét nghiệm chẩn đoán nhiễm trùng Helicobacter Pylori (gồm 01 type chứa Urea -13C hàm lượng 60 mg + 1 túi đôi chứa mẫu khí thở+ 1 ống lấy mẫu khí thở+ 1 cốc pha cơ chất), đo ngồi | Bộ xét nghiệm chẩn đoán nhiễm trùng Helicobacter Pylori để phát hiện đồng vị cacbon C13 trong chẩn đoán nhiễm Helicobacte pylori - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Type chứa 60 mg 13C Urea tinh khiết >98%. Không có thành phần có thể gây ung thư ở mức >0,1%. - Độ lặp lại đạt mức ≤ +/- 0,1 delta per mille - Bảo quản: 5-25°C - Đóng gói: túi chứa mẫu dạng túi đôi, ống thổi chất liệu PE. - Đo bệnh nhân ở tư thế ngồi |  | Test | 300
1004 | 1004 | Ống nghiệm chân không serum 4ml vô trùng | Ống nghiệm chân không serum 4ml vô trùng, chứa phụ gia phun khô trên thành ống |  | Ống | 10000
1005 | 1005 | Ống nghiệm chân không chống đông Sodium citrate 3,2% 1,8ml vô trùng, Có vạch chỉ thị lượng máu tối thiểu cần lấy để đảm bảo tỷ lệ giữa máu và chất chống đông là 9:1 | Ống nghiệm chân không chống đông Sodium citrate 3,2% 1,8ml vô trùng, Có vạch chỉ thị lượng máu tối thiểu cần lấy để đảm bảo tỷ lệ giữa máu và chất chống đông là 9:1. Chất liệu nhựa PP/PET. |  | Ống | 50000
1006 | 1006 | Ống nghiệm chân không EDTA K2 2ml vô trùng, phụ gia EDTA phun khô trên thành ống | Ống nghiệm chân không EDTA K2 2ml vô trùng, phụ gia EDTA phun khô trên thành ống |  | Ống | 200000
1007 | 1007 | Ống nghiệm chân không Lithium Heparin 4ml vô trùng, phụ gia Lithium Heparin phun khô trên thành ống | Ống nghiệm chân không Lithium Heparin 4ml vô trùng, phụ gia Lithium Heparin (≤17IU/ml) phun khô trên thành ống |  | Ống | 200000
1008 | 1008 | Dung dịch nước muối 0,9% | Nước muối dùng trong xác định nhóm máu, dùng trong các xét nghiệm thuận hợp. Bảo quản nhiệt độ phòng. |  | Lít | 1200
1009 | 1009 | Khay giếng pha loãng hồng cầu | Khay giếng pha loãng hồng cầu. Đóng gói: Thùng /180 khay, mỗi khay có 16 giếng phản ứng |  | Khay | 3060
1010 | 1010 | Thẻ xác định AHG IgG | Card xác định phản ứng hòa hợp, Coombs. Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: bao gồm 6 cột chứa dung dịch đệm với albumin bò và chất tăng tiềm lực đại phân tử, cũng như các chất bảo quản sodium azide 0,1% (w/v) và axit ethylenediaminetetraacetic (EDTA) 0,01M. Từ cột 1-6: Globulin kháng người (Anti-IgG (Thỏ) (Xanh lục)) Bảo quản ở nhiệt độ: 2-25 độ C, trên vỏ hộp có tem chỉ thị nhiệt độ; Theo công nghệ ngưng kết cột CAT (Columm Aglutination Technology) (GEL CARD /BIOVUE); |  | Test | 2600
1011 | 1011 | Thẻ sàng lọc và xác định kháng thể hệ nhóm máu ABO | - Thẻ sàng lọc và xác định kháng thể hệ nhóm máu ABO - Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: bao gồm 6 cột chứa dung dịch đệm với albumin bò và chất tăng tiềm lực đại phân tử, acid ethylenediaminetetraacetic (EDTA) - Từ cột 1-6: Chất pha loãng ngược (Reverse diluent) - Theo công nghệ ngưng kết cột CAT (Columm Aglutination Technology) AQ1172 |  | Test | 900
1012 | 1012 | Hóa chất tăng cường phản ứng Bliss | - Dung dịch tăng cường phản ứng hòa hợp, Coombs. - Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: Mỗi lọ chứa natri clorua, glycine, glucose, phosphate, nucleoside và purine cũng như các chất bảo quản chloramphenicol, thrimethoprim và sulfamethoxazole |  | mL | 750
1013 | 1013 | Dung dịch bảo dưỡng máy định nhóm máu | - Dung dịch mainternance - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: mỗi lọ chứa albumin huyết thanh bò, muối vô cơ và chất bảo quản. - Bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C |  | mL | 240
1014 | 1014 | Thẻ định nhóm máu ABD 1 phương pháp | - Thẻ xác định nhóm máu 1 phương pháp - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: cột chứa dung dịch đệm với albumin bò và chất tăng tiềm lực đại phân tử, acid ethylenediaminetetraacetic (EDTA) - Từ cột 1-3: Anti A-Anti B-Anti D. Từ cột 4-6 lặp lại như từ cột 1-3. - Bảo quản ở nhiệt độ: 2-25 độ C, trên vỏ hộp có tem chỉ thị nhiệt độ. -Theo công nghệ ngưng kết cột CAT (Columm Aglutination Technology) |  | Thẻ | 4800
1015 | 1015 | Thẻ định nhóm máu ABO-Rh 2 phương pháp | - Thẻ xác định nhóm máu 2 phương pháp. - Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: bao gồm 1 Test/Card, bao gồm 6 cột chứa dung dịch đệm với albumin bò và chất tăng tiềm lực đại phân tử, acid ethylenediaminetetraacetic (EDTA) - Từ cột 1-3: Anti A-Anti B-Anti D.Cột 4: Control và Cột 5-6: Dung dịch đệm được tối ưu hóa để sử dụng trong xét nghiệm nhóm máu ngược. - Bảo quản ở nhiệt độ: 2-25 độ C, trên vỏ hộp có tem chỉ thị nhiệt độ. -Theo công nghệ ngưng kết cột CAT (Columm Aglutination Technology) |  | Test | 40000
1016 | 1016 | Hóa chất xét nghiệm dùng cho sàng lọc sơ sinh: bệnh thiểu năng giáp trạng bẩm sinh | Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu TSH dùng cho sàng lọc sơ sinh: - Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng; - Sử dụng với hệ thống thiết bị tự động và bán tự động; - Áp dụng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang sử dụng các nguyên tố đất hiếm nhóm Lanthanide; - Độ nhạy ≤ 2 μU/mL máu; - Độ đặc hiệu phân tích: Nồng độ hormone hLH ≤ 250 U/L không gây nhiễu tới phép đo hTSH; - Khoảng phân tích của phương pháp có giá trị từ ≤ 2 μU/mL tới ≥ 250 μU/mL máu; - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần:chất chuẩn hTSH (giấy thấm); chất kiểm soát hTSH (giấy thấm); Dung dịch chất đánh dấu Eu kháng hTSH, Dải vi chuẩn độ kháng hTSH được phủ các kháng thể - Bảo quản: 2 – 8°C |  | Test | 4608
1017 | 1017 | Hóa chất xét nghiệm dùng cho sàng lọc sơ sinh: bệnh thiếu men G6PD | - Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu G6PD dùng cho sàng lọc sơ sinh; - Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng; - Sử dụng với hệ thống thiết bị bán tự động; - Giới hạn phát hiện (LoD) ≤ 0,4 U/g Hb; - Độ đặc hiệu phân tích: Nồng độ hemoglobin thử nghiệm ≤ 250 g/L không gây nhiễu đến xét nghiệm G6PD; - Độ tuyến tính của xét nghiệm có giá trị tới khoảng ≥ 7,8 U/g Hb; - Áp dụng kỹ thuật huỳnh quang; |  | Test | 7680
1018 | 1018 | Hóa chất xét nghiệm dùng cho sàng lọc sơ sinh: bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh | - Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu 17α-OHP dùng cho sàng lọc sơ sinh; - Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng; - Sử dụng với hệ thống thiết bị tự động và bán tự động; - Độ nhạy: Giới hạn mẫu trắng (LoB) ≤ 0,37 ng/mL huyết thanh; Giới hạn phát hiện (LoD) = 0,84 ng/mL huyết thanh; Giới hạn định lượng (LoQ) ≤ 1,4 ng/mL huyết thanh; - Độ đặc hiệu phân tích: Nồng độ hemoglobin thử nghiệm ≤ 0,5 g/dL không gây nhiễu đến xét nghiệm 17-OHP; - Độ tuyến tính có khoảng giá trị từ ≤1,4 ng/mL tới ≥ 235 ng/mL huyết thanh; - Áp dụng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang sử dụng các nguyên tố đất hiếm nhóm Lanthanide; |  | Test | 8064
1019 | 1019 | Hóa chất xét nghiệm dùng cho sàng lọc sơ sinh: bệnh PKU (Phenylketone niệu) | - Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu phenylalanine dùng cho sàng lọc sơ sinh; - Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng; - Sử dụng với hệ thống thiết bị bán tự động; - Áp dụng kỹ thuật huỳnh quang; - Giới hạn phát hiện (LoD) ≤ 0,4 mg/dL (24 µmol/L); - Độ đặc hiệu phân tích: Nồng độ hemoglobin ≥ 150 g/L tới ≤ 200 g/L không gây nhiễu tới xét nghiệm Neonatal Phenylalanine; - Độ tuyến tính của xét nghiệm có giá trị tới khoảng ≥ 908 µmol/L (15 mg/dL); |  | Test | 7680
1020 | 1020 | Hóa chất xét nghiệm dùng cho sàng lọc sơ sinh: bệnh Galactosemia (chuyển hóa đường Galactose) | - Hóa chất xét nghiệm dùng cho sàng lọc sơ sinh: bệnh Galactosemia (chuyển hóa đường Galactose) - Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng - Sử dụng với hệ thống thiết bị bán tự động; - Áp dụng kỹ thuật huỳnh quang; - Giới hạn phát hiện (LoD) trung bình ≤ 1,6 U/g Hb; - Độ đặc hiệu phân tích: Nồng độ hemoglobin trong khoảng ≥ 120 đến ≤ 194 g/L không ảnh hưởng đến phép đo hoạt độ của GALT; - Độ tuyến tính của xét nghiệm có giá trị tới khoảng ≥11 U/g Hb; |  | Test | 7680
1021 | 1021 | Hóa chất xét nghiệm dùng cho sàng lọc sơ sinh: bệnh thiếu men Biotindase | Hóa chất xét nghiệm dùng cho sàng lọc sơ sinh: bệnh thiếu men Biotindase - Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng; - Sử dụng với hệ thống thiết bị bán tự động; - Áp dụng kỹ thuật huỳnh quang; - Giới hạn mẫu trắng (LoB) ≤ 12 U; Giới hạn phát hiện (LoD) ≤ 16 U; - Độ đặc hiệu: Nồng độ hemoglobin ≤ 200 mg/dL không gây nhiễu tới xét nghiệm; - Độ tuyến tính có khoảng giá trị từ ≤ 16 U tới ≥390 U; - Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: Chất hiệu chuẩn Biotindase; chất kiểm soát Biotindase; Thuốc thử cơ chất Biotindase; Dung dịch đệm hoàn nguyên; Đĩa vi tấm đen; Tấm phủ đĩa vi tấm; Nhãn mã vạch cho các đĩa; - Bảo quản: 2 – 8°C |  | Test | 7680
1022 | 1022 | Bộ kit Realtime PCR phát hiện vi khuẩn Salmonella | Bộ kit bao gồm: - Chip xét nghiệm có tráng sẵn dung dịch đệm khô - Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: 1 tube đông khô chứa các thành phần cần cho phản ứng: dung dịch đệm, dNTP, DNA polymerase, primer, probe đặc hiệu cho Salmonella - 1 đầu tip - BẢO QUẢN: 2°C-30°C |  | Test | 20
1023 | 1023 | Hóa chất định lượng Interferon gamma release assay cho chẩn đoán Lao | Bộ kit bao gồm A. Hộp QFT-ELISA gồm: - Thành phần là IFN-ɤ tái tổ hợp, bovine casein - Dung dịch pha loãng (Green Diluent) - Thành phần là phức hợp HRP và kháng thể kháng (IFN-ɤ) - Dung dịch phức hợp Enzyme-cơ chất - Dung dịch hãm (Stop solution) - Bảo quản: 2°C-8°C Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: B. Hộp QFT-Tube có 4 loại ống thu máu bao gồm: - Ống 1: Thành phần là Heparin - Ống 2: Thành phần là Heparine và kháng nguyên ESAT 6 và CFP10 - Ống 3: Thành phần là Heparine và kháng nguyên ESAT 6 và CFP10 - Ống 4: Thành phần là Heparine và Phytohaemagglutinin-P (PHA- P) - Bảo quản: 4°C-25°C |  | Test | 1050
1024 | 1024 | Thẻ định nhóm máu ABO và chéo | Thẻ định nhóm máu đầu giường cho người nhận và người hiến máu - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Ô anti A chứa kháng thể đơn dòng Anti A IgM, Ô anti B chứa kháng thể đơn dòng Anti B IgM, Ô control không chứa kháng thể, chứa dung dịch đệm photphat - Bảo quản 5 - 37 độ C, chịu được tới 65 độ C trong vòng ≥ 2 tuần - Hạn sử dụng: ≥ 24 tháng |  | Test | 36000
1025 | 1025 | Xét nghiệm đột biến gen liên quan bệnh huyết khối tĩnh mạch dựa trên phản ứng PCR và lai phân tử | Xét nghiệm đột biến gen liên quan bệnh huyết khối tĩnh mạch dựa trên phản ứng PCR và lai phân tử. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Dung dịch ly giải, Dung dịch khuếch đại, Đệm pha loãng Taq, DNAT, Dung dịch rửa, Dung dịch gắn kết, Chất phát màu Bảo quản: 2-8°C |  | Test | 40
1026 | 1026 | Xét nghiệm đột biến gen liên quan bệnh xơ vữa động mạch dựa trên phản ứng PCR và lai phân tử | Xét nghiệm đột biến gen liên quan bệnh xơ vữa động mạch dựa trên phản ứng PCR và lai phân tử Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Dung dịch ly giải, Dung dịch khuếch đại, Đệm pha loãng Taq, DNAT, Dung dịch lai, Dung dịch rửa A, Dung dịch gắn kết, Chất phát màu, Bảo quản: 2-8°C |  | Test | 40
1027 | 1027 | Xét nghiệm xác định Alen HLA A3101 đáp ứng điều trị thuốc Carbamazepine dựa trên phản ứng Realtime PCR | Xác định alen HLA-A3101 dựa trên phản ứng Real time PCR nhằm xác định khả năng đáp ứng thuốc carbamazepine. Độ nhạy 100%, Độ đặc hiệu 100%. LoD ≤ 0.2 ng/reaction |  | Test | 100
1028 | 1028 | Xét nghiệm xác định Alen HLA B1502 đáp ứng điều trị thuốc Carbamazepine dựa trên phản ứng Realtime PCR | Xác định alen HLA-B1502 dựa trên phản ứng Real time PCR nhằm xác định khả năng đáp ứng thuốc carbamazepine. Độ nhạy 100%, Độ đặc hiệu 100%. LoD ≤ 2.5 ng/reaction |  | Test | 100
1029 | 1029 | Hóa chất ngoại kiểm Dịch Não Tủy | Hóa chất ngoại kiểm Dịch não tủy có 7 thông số trên hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa. Mẫu dạng lỏng, Bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 36
1030 | 1030 | Hóa chất ngoại kiểm Đông Máu | Hóa chất ngoại kiểm Đông máu đáp ứng 5 thông số Đông máu cơ bản trên hệ thông máy Đông máu. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: huyết tương người. Mẫu dạng đông khô, Bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 30
1031 | 1031 | Hóa chất ngoại kiểm EBV | Hóa chất ngoại kiểm EBV, đáp ứng 3 thông số trên hệ thống máy miễn dịch. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần:huyết tương người. Mẫu dạng lỏng, Bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 24
1032 | 1032 | Hóa chất ngoại kiểm Giang Mai | Hóa chất ngoại kiểm Giang mai. Đáp ứng 1 thông số trên hệ thống máy miễn dịch. Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: huyết tương người. Mẫu dạng lỏng, Bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 30
1033 | 1033 | Hóa chất ngoại kiểm HbA1c | Hóa chất ngoại kiểm HbA1c 2 thông số. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: máu toàn phần. Mẫu dạng đông khô, Bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 15
1034 | 1034 | Hóa chất ngoại kiểm Huyết Học | Hóa chất ngoại kiểm Huyết học đáp ứng 11 thông số công thức máu trên hệ thống máy huyết học. Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: máu toàn phần. Mẫu dạng lỏng, Bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 72
1035 | 1035 | Hóa chất ngoại kiểm Khí Máu | Hóa chất ngoại kiểm Khí máu đáp ứng 11 thông số khí máu. Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: Aqueous material. Mẫu dạng lỏng, Bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 86.4
1036 | 1036 | Hóa chất ngoại kiểm Miễn Dịch Đặc Biệt 1 | Hóa chất miễn dịch đặc biệt 1 đáp ứng 10 thông số trên hệ thống máy Miễn dịch, Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: huyết thanh người. Mẫu dạng đông khô, Bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 24
1037 | 1037 | Hóa chất ngoại kiểm Miễn Dịch | Hóa chất ngoại kiểm miễn dịch đáp ứng 51 thông số bao gồm cả thuốc trị liệu, hormones và dấu ấn ung thư trên hệ thống máy Miễn dịch. Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: Mẫu dạng đông khô, Bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 120
1038 | 1038 | Hóa chất ngoại kiểm Ammonia/ Ethanol | Hóa chất ngoại kiểm Ammonia/Ethanol đáp ứng 2 thông số Ammonia và Ethanol. Mẫu dạng lỏng, Bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 24
1039 | 1039 | Hóa chất ngoại kiểm nước tiểu | Hóa chất ngoại kiểm nước tiểu đáp ứng 14 thông số tổng phân tích nước tiểu, chu kỳ từ tháng 1 hàng năm, tần suất chạy mẫu 2 tháng 01 lần. Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: nước tiểu của con người. Mẫu dạng lỏng, Bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 216
1040 | 1040 | Hóa chất ngoại kiểm Protein đặc hiệu (CTNK Protein Đặc Hiệu) | Hóa chất ngoại kiểm Protein đặc hiệu đáp ứng 26 thông số. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: từ người. Mẫu dạng lỏng, Bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 12
1041 | 1041 | Hóa chất ngoại kiểm Sinh Hóa | Hóa chất ngoại kiểm Sinh hóa đáp ứng 56 thông số sinh hóa thường qui. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Huyết thanh tương tự người (Human based serum). Mẫu dạng đông khô, Bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 180
1042 | 1042 | Hóa chất ngoại kiểm Tiền Sản | Hóa chất ngoại kiểm Sàng lọc trước sinh, đáp ứng 6 thông số. Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: huyết thanh người. Mẫu dạng đông khô, Bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 12
1043 | 1043 | Hóa chất ngoại kiểm Tim mạch | Hóa chất ngoại kiểm Tim mạch đáp ứng 11 thông số dấu ấn tim mạch. Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: huyết thanh người. Mẫu dạng đông khô, Bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 36
1044 | 1044 | Hóa chất ngoại kiểm Tốc Độ Máu Lắng | Hóa chất ngoại kiểm tốc độ máu lắng. Gồm 1 thông số ESR. Mẫu dạng lỏng, Bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 36
1045 | 1045 | Hóa chất ngoại kiểm ToRCH | Hóa chất ngoại kiểm ToRCH. Đáp ứng 15 thông số. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: từ người. Mẫu dạng lỏng, Bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 12
1046 | 1046 | Hóa chất ngoại kiểm HIV/Viêm Gan | Hóa chất ngoại kiểm HIV/Viêm gan. Đáp ứng 16 thông số. Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: từ người. Mẫu dạng lỏng, Bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 129.6
1047 | 1047 | Nội kiểm đông máu mức 1 | Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: Nội kiểm đông máu gồm 16 thông số có các yếu tố đông máu II, V, VII, IX, X, XI, XII. Thành phần từ người. Dạng đông khô, Mức 1. Bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 108
1048 | 1048 | Nội kiểm đông máu mức 2 | Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: Nội kiểm đông máu gồm 16 thông số có các yếu tố đông máu II, V, VII, IX, X, XI, XII. Thành phần từ người. Dạng đông khô, Độ bền mở nắp tối thiểu 24 giờ 2-8°C , Mức 2, Bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 108
1049 | 1049 | Nội kiểm đông máu mức 3 | Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: Nội kiểm đông máu gồm 16 thông số có các yếu tố đông máu II, V, VII, IX, X, XI, XII. Thành phần từ người. Dạng đông khô, Độ bền mở nắp tối thiểu 24 giờ 2-8°C , Mức 3, Bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 108
1050 | 1050 | Nội kiểm sinh hóa mức 2 | Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: Nội kiểm sinh hóa gồm 70 thông số có D-3-Hydroxybutyrate, Folate. Thành phần Huyết thanh nền từ người. Dạng Đông khô , Mức 2, Bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 1400
1051 | 1051 | Nội kiểm sinh hóa mức 3 | Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: Nội kiểm sinh hóa gồm 70 thông số có D-3-Hydroxybutyrate, Folate. Thành phần Huyết thanh nền từ người. Dạng Đông khô , Mức 3, Bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 1400
1052 | 1052 | Nội kiểm dịch não tủy mức 2 | Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: Nội kiểm dịch não tủy gồm 11 thông số. Thành phần Huyết thanh nền từ người. Dạng Đông khô , Mức 2, Bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 30
1053 | 1053 | Nội kiểm dịch não tủy mức 3 | Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: Nội kiểm dịch não tủy gồm 11 thông số. Thành phần Huyết thanh nền từ người. Dạng Đông khô , Mức 3, Bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 30
1054 | 1054 | Nội kiểm tiền sản mức 1 | Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: Nội kiểm sàng lọc trước sinh gồm 06 thông số có Inhibin A. Thành phần: 100% Huyết thanh từ người. Dạng Đông khô , Mức 1, Bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 6
1055 | 1055 | Nội kiểm tiền sản mức 2 | Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: Nội kiểm sàng lọc trước sinh gồm 06 thông số có Inhibin A. Thành phần: 100% Huyết thanh từ người. Dạng Đông khô , Mức 2, Bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 6
1056 | 1056 | Nội kiểm tiền sản mức 3 | Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: Nội kiểm sàng lọc trước sinh gồm 06 thông số có Inhibin A. Thành phần: 100% Huyết thanh từ người. Dạng Đông khô , Mức 3, Bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 6
1057 | 1057 | Nội kiểm miễn dịch mức 1 | Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: Nội kiểm miễn dịch gồm 51 thông số Miễn dịch thường quy và CA125, CA199, CA153. Thành phần: 100% Huyết thanh từ người. Dạng Đông khô, Mức 1, Bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 960
1058 | 1058 | Nội kiểm miễn dịch mức 2 | Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: Nội kiểm miễn dịch gồm 51 thông số Miễn dịch thường quy và CA125, CA199, CA153. Thành phần: 100% Huyết thanh từ người. Dạng Đông khô, Mức 2, Bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 960
1059 | 1059 | Nội kiểm miễn dịch mức 3 | Nội kiểm miễn dịch gồm 51 thông số Miễn dịch thường quy và CA125, CA199, CA153. Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: 100% Huyết thanh từ người. Dạng Đông khô, Mức 3, Bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 960
1060 | 1060 | Nội kiểm Ammonia/ Ethanol mức 1 | Nội kiểm Đáp ứng xét nghiệm Ammonia và Ethanol. Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: Aqueous material. Dạng lỏng , Mức 1, Bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 48
1061 | 1061 | Nội kiểm Ammonia/ Ethanol mức 2 | Nội kiểm Đáp ứng xét nghiệm Ammonia và Ethanol. Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: Aqueous material. Dạng lỏng , Mức 2, Bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 48
1062 | 1062 | Nội kiểm Ammonia/ Ethanol mức 3 | Nội kiểm Đáp ứng xét nghiệm Ammonia và Ethanol. Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: Aqueous material. Dạng lỏng , Mức 3, Bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 48
1063 | 1063 | Nội kiểm sinh hóa nước tiểu mức 2 | Nội kiểm sinh hóa nước tiểu gồm 24 thông số. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần:100% từ nước tiểu người. Dạng Đông khô , Mức 2, Bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 360
1064 | 1064 | Nội kiểm sinh hóa nước tiểu mức 3 | Nội kiểm sinh hóa nước tiểu gồm 24 thông số. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần:100% từ nước tiểu người. Dạng Đông khô , Mức 3, Bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 360
1065 | 1065 | Nội kiểm nước tiểu mức 1 | Nội kiểm tổng phân tích nước tiểu gồm 13 thông số. Thành phần: 100% từ nước tiểu người. Dạng lỏng , Mức 1, Bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 576
1066 | 1066 | Nội kiểm nước tiểu mức 2 | Nội kiểm tổng phân tích nước tiểu gồm 13 thông số. Thành phần: 100% từ nước tiểu người. Dạng lỏng , Mức 2, Bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 576
1067 | 1067 | Nội kiểm các Protein đặc hiệu mức 1 | Nội kiểm Protein đặc hiệu gồm 26 thông số có CRP, Haptoglobin, IgA, IgE, IgG, IgM, RF, RBP... Thành phần: 100% huyết thanh người. Dạng lỏng, Mức 1, Bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 6
1068 | 1068 | Nội kiểm các Protein đặc hiệu mức 2 | Nội kiểm Protein đặc hiệu gồm 26 thông số có CRP, Haptoglobin, IgA, IgE, IgG, IgM, RF, RBP... Thành phần: 100% huyết thanh người. Dạng lỏng, Mức 2, Bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 6
1069 | 1069 | Nội kiểm các Protein đặc hiệu mức 3 | Nội kiểm Protein đặc hiệu gồm 26 thông số có CRP, Haptoglobin, IgA, IgE, IgG, IgM, RF, RBP... Thành phần: 100% huyết thanh người. Dạng lỏng, Mức 3, Bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 6
1070 | 1070 | Nội kiểm tim mạch 3 mức nồng độ | Nội kiểm tim mạch gồm 7 thông số cho tim mạch. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần:100% huyết thanh người. Dạng đông khô, Mức 1,2,3, Bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 12
1071 | 1071 | Hóa chất ngoại kiểm sinh hóa niệu gồm 25 thông số | Hóa chất ngoại kiểm sinh hóa niệu gồm 25 thông số, chu kỳ từ tháng 1 hàng năm, tần suất chạy mẫu 2 tuần 01 lần, có bài báo cáo phù hợp chương trình ngoại kiểm Riqas. Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: 100% nước tiểu của con người. Mẫu dạng đông khô, Bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 120
1072 | 1072 | Nội kiểm Miễn Dịch Đặc biệt 1 (mức 1) | Nội kiểm miễn dịch đặc biệt 1 gồm 10 thông số miễn dịch đặc biệt: có Anti-Thyroglobulin (Anti-TG), Anti-Thyroperoxidase (Anti-TPO), Parathyroid Hormone (PTH), Procalcitonin. Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: 100% huyết thanh người. Dạng đông khô, Mức 1, Bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 10
1073 | 1073 | Nội kiểm Miễn Dịch Đặc biệt 1 (mức 2) | Nội kiểm miễn dịch đặc biệt 1 gồm 10 thông số miễn dịch đặc biệt: có Anti-Thyroglobulin (Anti-TG), Anti-Thyroperoxidase (Anti-TPO), Parathyroid Hormone (PTH), Procalcitonin. Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: 100% huyết thanh người. Dạng đông khô, Mức 2, Bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 10
1074 | 1074 | Nội kiểm Miễn Dịch Đặc biệt 1 (mức 3) | Nội kiểm miễn dịch đặc biệt 1 gồm 10 thông số miễn dịch đặc biệt: có Anti-Thyroglobulin (Anti-TG), Anti-Thyroperoxidase (Anti-TPO), Parathyroid Hormone (PTH), Procalcitonin. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần:100% huyết thanh người. Dạng đông khô, Mức 3, Bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 10
1075 | 1075 | Thẻ định lại nhóm máu và làm phản ứng hòa hợp tại đầu giường trước truyền máu | Thẻ định lại nhóm máu và làm phản ứng hòa hợp tại đầu giường trước truyền máu + Thành phần: tối thiểu thành phần như sau: - Anti-A - Anti-B Độ nhạy: Anti A: 100%; Anti B: 100% Độ đặc hiệu: Anti A: 100%; Anti B: 100% |  | Test | 20500
1076 | 1076 | Anti-A | Kháng thể đơn dòng được tạo ra từ chuỗi tế bào Hybridoma bằng cách kết hợp kháng thể chuột tạo ra tế bào Lympho B với tế bào tủy chuột dùng để thử nghiệm ngưng kết hồng cầu xác định nhóm máu. - Hiệu suất: >1:256. Độ nhạy và độ đặc hiệu: 100% - Dung dịch dạng lỏng, màu xanh - Bảo quản ở 2-8oC |  | mL | 930
1077 | 1077 | Anti-AB | Kháng thể đơn dòng được tạo ra từ chuỗi tế bào Hybridoma bằng cách kết hợp kháng thể chuột tạo ra tế bào Lympho B với tế bào tủy chuột dùng để thử nghiệm ngưng kết hồng cầu xác định nhóm máu. - Hiệu suất: ≥1:256. Độ nhạy và độ đặc hiệu: 100% - Dung dịch dạng lỏng, không màu - Bảo quản ở 2-8oC |  | mL | 1020
1078 | 1078 | Anti-B | Kháng thể đơn dòng được tạo ra từ chuỗi tế bào Hybridoma bằng cách kết hợp kháng thể chuột tạo ra tế bào Lympho B với tế bào tủy chuột dùng để thử nghiệm ngưng kết hồng cầu xác định nhóm máu. - Hiệu suất: >1:256. Độ nhạy và độ đặc hiệu: 100% - Dung dịch dạng lỏng, màu vàng - Bảo quản ở 2-8oC |  | mL | 930
1079 | 1079 | Anti-D IgG/IgM | Kháng thể đơn dòng được tạo ra từ chuỗi tế bào Hybridoma bằng cách kết hợp kháng thể chuột tạo ra tế bào Lympho B với tế bào tủy chuột dùng để thử nghiệm ngưng kết hồng cầu xác định nhóm máu. - Độ nhạy và độ đặc hiệu: 100% - Dung dịch dạng lỏng, không màu - Bảo quản ở 2-8oC |  | mL | 1170
1080 | 1080 | Dung dịch pha loãng mẫu bệnh phẩm dùng cho máy xét nghiệm | Dung dịch pha loãng mẫu bệnh phẩm - Đặc tính, công dụng: sử dụng để pha loãng mẫu. - Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: Chứa 0,15M NaCl trong dung dịch đệm Tris có protein (bò) và chất ổn định hóa học. Chất bảo quản: natri azid. - Bảo quản: 2-10 °C. |  | mL | 2240
1081 | 1081 | Hóa chất xét nghiệm HBcrAg | Hóa chất xét nghiệm HBcrAg. - Đặc tính, công dụng: Sử dụng cho chẩn đoán in vitro nhằm phát hiện định lượng kháng nguyên liên quan đến lõi Hepatitis B virus trong huyết tương hoặc huyết thanh người; hỗ trợ cho chẩn đoán viêm gan vi rút B và giám sát hiệu quả điều trị. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Anti-HB core antibody, 2-amino-2-hydroxylmethyl-1,3-propanediol, Alkaline phosphatase-labeled HB core antibody, Alkaline phosphate-labeled HB core antibody - Bảo quản: 2-10 °C. |  | Test | 8400
1082 | 1082 | Hóa chất xét nghiệm định lượng HBsAg | Hóa chất xét nghiệm định lượng HBsAg - Đặc tính, công dụng: Sử dụng cho chẩn đoán in vitro nhằm phát hiện định tính và định lượng kháng nguyên bề mặt Hepatitis B virus (HBsAg) trong huyết tương hoặc huyết thanh người; dùng cho mục đích sàng lọc và chẩn đoán nhiễm vi rút viêm gan B. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Anti-HBs monoclonal antibody, Alkaline phosphatase-labeled anti-HBs monoclonal antibody - Bảo quản: 2-10 °C. |  | Test | 126
1083 | 1083 | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm HBcrAg | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm HBcrAg - Đặc tính, công dụng: chất nội kiểm chuẩn của xét nghiệm HBcrAg. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: 2-amino-2-hydroxylmethyl-1,3-propanediol, Bovine serum albumin - Bảo quản: 2-10 °C. |  | mL | 36
1084 | 1084 | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm HBsAg | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm HBsAg - Đặc tính, công dụng: chất nội kiểm chuẩn của xét nghiệm HBsAg-Quant. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: 2-amino-2-hydroxylmethyl-1,3-propanediol, sodium chloride, Bovine serum albumin - Bảo quản: 2-10 °C. |  | mL | 15
1085 | 1085 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng HBsAg | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng HBsAg - Chất liệu/thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: 2-amino-2-hydroxylmethyl-1,3-prophanediol, sodium chloride - Bảo quản: 2-10 °C. |  | mL | 12
1086 | 1086 | Dung dịch rửa miễn dịch dùng cho máy xét nghiệm | Dung dịch rửa miễn dịch - Đặc tính, công dụng: Sử dụng trong bước rửa trong phương pháp miễn dịch enzyme hóa phát quang - CLEIA - Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần:Chứa 342mM NaCl trong dung dịch đệm Tris có chứa chất tẩy rửa. Chất bảo quản: natri azid. - Bảo quản: 2-10 °C. |  | Lít | 7
1087 | 1087 | Cartridge pha loãng dùng cho máy xét nghiệm | Cartridge pha loãng - Đặc tính, công dụng: Sử dụng để pha loãng mẫu khi vượt ngưỡng đo, và cho kiểm tra blank và chất lượng nước. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần:Polypropylene. - Bảo quản: nhiệt độ phòng |  | Cái | 756
1088 | 1088 | Ống lọc CO2 dùng cho máy xét nghiệm | ống lọc CO2 - Đặc tính, công dụng: Sử dụng để ngăn chặn sự hư hỏng của dung dịch chạy máy - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Ca(OH)2, NaOH, KOH - Bảo quản: 2-30°C. |  | Ống | 24
1089 | 1089 | Đầu côn hút mẫu bệnh phẩm dùng cho máy xét nghiệm tự động | Đầu côn hút mẫu bệnh phẩm - Đặc tính, công dụng: Sử dụng để hút mẫu bệnh phẩm để phân tích. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Nhựa tổng hợp. - Bảo quản: nhiệt độ phòng. |  | Cái | 4800
1090 | 1090 | Dung dịch cơ chất dùng cho máy xét nghiệm | Dung dịch cơ chất - Đặc tính, công dụng: cơ chất tham gia phản ứng tạo tín hiệu sáng với phức hợp kháng nguyên - kháng thể có gắn men enzyme trong công nghệ miễn dịch enzyme hóa phát quang (CLEIA). - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần:Chứa chất nền trong dung dịch đệm diethanolamine với chất ổn định hóa học. Chất bảo quản: natri azid. - Bảo quản: 2-10 °C. |  | mL | 2100
1091 | 1091 | Ống PCR, 0.2 mL | Ống PCR bằng polypropylen có nắp phẳng, Thể tích ≥ 0.2ml, chịu nhiệt |  | Cái | 8000
1092 | 1092 | Hóa chất Xét nghiệm Gene di truyền HLA B27 liên quan viêm dính cột sống | Kit phát hiện Allele HLA-B27 bằng realtime PCR -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: master mix, primer mix và chứng dương - Sử dụng chất nhuộm EvaGreen với nhiệt độ nóng chảy của đỉnh Dương tính HLA-B27 là ≥87,5°C - Mẫu đầu vào: DNA bộ gene tách chiết từ máu toàn phần |  | Test | 480
1093 | 1093 | Bộ xét nghiệm IVD định tính kiểu gene Human Papilloma virus nguy cơ cao | - Bộ xét nghiệm IVD định tính kiểu gene Human Papilloma virus nguy cơ cao bằng kỹ thuật Real-time PCR - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần:PCR-mix, PCR buffer, chứng âm, chứng nội, chứng dương biết nồng độ (K HPV Genotype) - Phát hiện và định lượng riêng biệt từng 14 typ HPV nguy cơ cao (4 mix trong 4 kênh màu): 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 và 68 - Nguồn mẫu: mẫu phết cổ tử cung, mẫu mô, mẫu tế bào lỏng. - Độ nhạy: ≤ 1000 copies/ml |  | Test | 4400
1094 | 1094 | Hóa chất tách chiết tự động DNA/ RNA virus từ mẫu dịch thể | - Bộ xét nghiệm IVD chỉ định cho quy trình ly trích và tinh sạch DNA/RNA virus từ mẫu dịch thể trên máy tách chiết tự động - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Reagent cartridge và các vật tư chạy máy - Nguồn mẫu: huyết tương, huyết thanh, và các loại dịch cơ thể khác. - Bảo quản: nhiệt độ phòng |  | Test | 3840
1095 | 1095 | Hóa chất xét nghiệm Toxoplasma gondii từ mẫu lâm sàng | Hóa chất phát hiện DNA Toxoplasma gondii trong các mẫu lâm sàng bằng real-time PCR - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: PCR-mix, Polymerase (TaqF), DNA-buffer, chứng dương (C+), chứng nội STI-87 (IC) - Gene mục tiêu: gene phi cấu trúc mã hoá cho một protein của Toxoplasma gondii - Độ nhạy: ≤ 400 copies/ ml - Mẫu đầu vào: DNA tách chiết từ máu ngoại vi, máu cuống rốn, mẫu sinh thiết, dịch não tuỷ, dịch ối - Bảo quản: PCR-mix và Polymerase (TaqF) bảo quản< -16°C; các thành phần còn lại bảo quản 2-8°C |  | Test | 100
1096 | 1096 | Hóa chất xét nghiệm Parvovirus B19 từ mẫu lâm sàng | Hóa chất phát hiện hoặc đo tải lượng Parvovirus B19 bằng phương pháp Real-time PCR - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: PCR-mix, Polymerase (TaqF), DNA-buffer, chứng dương (C+), chứng nội (IC) và mẫu chuẩn (Standards) QS - Gene mục tiêu: gene của Parvovirus B19 - Độ nhạy: ≤ 200 copies/ml - Mẫu đầu vào: DNA tách chiết từ huyết tương, dịch ối, mẫu đờm, mẫu phếch - Bảo quản: PCR-mix và Polymerase (TaqF) bảo quản< -20°C; các thành phần còn lại bảo quản 2-8°C |  | Test | 100
1097 | 1097 | Hóa chất xét nghiệm Rubella từ mẫu lâm sàng | Hóa chất phát hiện RNA của virus Rubella bằng Real-time PCR - Thành phần: RT-G, RT-PCR-mix, Polymerase, TM-Revertase, RNA - buffer, chứng dương (C+), chứng nội - Gene mục tiêu: gene của Rubella - Độ nhạy: ≤ 400 copies/ ml - Mẫu đầu vào: RNA tách chiết từ huyết tương, dịch ối, mẫu mô, nước bọt, mẫu phếch họng, dịch rửa phế quản - Bảo quản: RT-G, RT-PCR-mix-1, polymerase và TM-Revertase được bảo quản từ -16 đến -24°C; các thành phần còn lại bảo quản 2-8°C |  | Test | 50
1098 | 1098 | Hóa chất đo tải lượng đồng thời CMV, EBV, HHV6 từ mẫu lâm sàng | Kit đo tải lượng và phân biệt Cytomegalovirus, Epstein Barr Virus và Human Herpes 6 Virus bằng real-time PCR - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: PCR-mix, Polymerase, buffer, chứng dương, và mẫu chuẩn (Standards) KSG - Độ nhạy: ≤ 400 copies/ ml - Mẫu đầu vào: DNA tách chiết từ máu ngoại vi và máu cuống rốn, huyết tương, mẫu mô, nước tiểu, mẫu phết, dịch não tủy |  | Test | 900
1099 | 1099 | Hóa chất xét nghiệm Streptococcus nhóm B từ mẫu lâm sàng | Hóa chất đo tải lượng Streptococcus nhóm B bằng real-time PCR - Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: PCR-mix, Hot Start DNA Polymerase, TE-buffer, chứng dương C+, chứng nội IC và mẫu chuẩn (Standards) - Có chứng nội ngoại sinh IC để xác định phản ứng PCR có bị ức chế và chứng nội nội sinh β-globin kiểm soát quá trình thu nhận bảo quan mẫu. - Độ nhạy: ≤ 300 copies/ ml - Mẫu đầu vào: DNA tách chiết từ huyết tương, mẫu phết, dịch não tủy |  | Test | 800
1100 | 1100 | Hóa chất phát hiện đồng thời vi khuẩn Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae và Neisseria meningitidis gây viêm phổi, viêm màng não và nhiễm trùng huyết | - Bộ xét nghiệm IVD phát hiện và phân biệt Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae và Streptococcus pneumoniae bằng kỹ thuật Real-time PCR - Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD - Nguồn mẫu: Dịch não tủy. - Tính năng kỹ thuật: + Độ nhạy: 10^3 GE/ml |  | Test | 100
1101 | 1101 | Hóa chất xét nghiệm trực khuẩn xanh Pseudomonas aeruginosa trong mẫu đàm và huyết tương | Hóa chất phát hiện và đo tải lượng Pseudomonas aeruginosa trong mẫu huyết tương bằng real-time PCR - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: PCR-mix, Polymerase, TE-buffer, chứng dương C+, chứng nội IC và mẫu chuẩn (Standards) - Độ nhạy: ≤ 500 copies/ ml - Mẫu đầu vào: DNA tách chiết từ mẫu đàm, mẫu phếch hầu họng, dịch rửa phế quản, mẫu phếch vả mẫu huyết tương - Có khả năng phát hiện Pseudomonas aeruginosa trong mẫu môi trường (nước, dịch rửa từ các vật thể môi trường, phế liệu sinh học, đất) |  | Test | 100
1102 | 1102 | Hóa chất xét nghiệm Enterobacteriaceae (E.coli, Klebsiella spp., Proteus spp.), Staphylococcus spp. và Streptococcus spp. gây nhiễm trùng máu | - Bộ xét nghiệm IVD định tính và định lượng Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp. và Streptococcus spp. bằng kỹ thuật Real-time PCR - Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD - Nguồn mẫu: mẫu phết, huyết tương, dịch não tủy - Tính năng kỹ thuật: + Độ nhạy: 2000 GE/ ml; Độ đặc hiệu: 100%; + Có khả năng phát hiện và định lượng từng tác nhân. Khoảng tuyến tính/ định lượng: 10^4 – 10^8 GE/ml. |  | Test | 100
1103 | 1103 | Hóa chất định lượng Staphylococcus aureus mang gen kháng methicillin (MRSA) từ mẫu lâm sàng | - Bộ xét nghiệm IVD định tính và định lượng Staphylococcus aureus kháng methicillin bằng kỹ thuật Real-time PCR - Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD - Nguồn mẫu: huyết tương, đờm, dịch rửa phế quản, mẫu mô, mẫu phết. - Tính năng kỹ thuật: + Độ nhạy: 400 copies/ml. + Có khả năng định lượng. Khoảng định lượng: 800 – 10^7 copies/ml. + Phát hiện DNA Staphylococcus aureus và một đoạn DNA của gen mecA đặc hiệu cho chủng S.aureus kháng methicillin. |  | Test | 100
1104 | 1104 | Hóa chất tách chiết DNA/ RNA bằng phương pháp tủa | - Bộ xét nghiệm IVD chỉ định cho quy trình ly trích và tinh sạch DNA/RNA tổng số, bằng công nghệ hóa chất - Thành phần cung cấp:Tối thiểu gồm các thành phần: Lysis buffer, washing Sol 1, washing Sol 2, dilution-buffer - Nguồn mẫu: huyết tương, huyết thanh, máu toàn phần, dịch não tủy, dịch ối, mẫu phết, nước bọt, mô, đờm.. - Bảo quản: 2-8 độ C |  | Test | 10000
1105 | 1105 | Hóa chất HBV định lượng - PCR | - Bộ xét nghiệm IVD định lượng Hepatitis B Virus (HBV) bằng kỹ thuật Real-time PCR - Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: Bộ thuốc thử RT-PCR dạng đông khô, chứng nội, chứng dương, chứng âm và bộ mẫu chuẩn (standard) dạng đông khô - Gene mục tiêu: vùng 5' mã hóa HBsAg. Khả năng phát hiện các kiểu gen HBV (A, B, C,D, H) - Độ nhạy: ≤ 7 IU/ml; Giới hạn phát hiện: ≤ 7 đến ≥ 100.000.000 IU/ml, được phân tích theo mẫu chuẩn DNA HBV của WHO. - Nguồn mẫu: huyết tương. - Bảo quản: 2-8 độ C |  | Test | 12400
1106 | 1106 | Hóa chất HCV định lượng - PCR | - Bộ xét nghiệm IVD định lượng Hepatitis Virus (HCV) bằng kỹ thuật Real-time PCR - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Bộ thuốc thử RT-PCR dạng đông khô, chứng nội, chứng dương, chứng âm và bộ mẫu chuẩn (standard) dạng đông khô - Khả năng phát hiên tất cả các kiểu gen HCV - Độ nhạy: ≤ 13 IU/ml; Giới hạn phát hiện: ≤ 13 đến ≥100.000.000 IU/ml, được phân tích theo mẫu chuẩn RNA HCV WHO. - Nguồn mẫu: huyết tương. - Bảo quản: 2-8 độ C |  | Test | 1600
1107 | 1107 | Hóa chất TB định tính - PCR | - Bộ xét nghiệm IVD định tính phức hợp vi khuẩn lao (Mycobacterium tuberculosi complex) bằng kỹ thuật Real-time PCR - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần:gồm Bộ khuếch đại “MTB Real-TM” và bộ Control (chứng dương, chứng âm, chứng nội IC) - Phát hiện phức hợp vi khuẩn lao (MTBC) bao gồm: M.tuberculosis (dòng 192, 5281, 1443, 328, 330, 932, 350, 1579, 1528, 1532, 352, 1030); M.bovis (dòng 1, 2, 3, 4, 5, 8,BCG, 14, 1414, АN 5); M.africanum; M.microti - Độ nhạy: ≤ 5 CFU/ mẫu - Nguồn mẫu: đờm, dịch rửa phế quản/khí quản, mẫu mô, máu toàn phần, dịch não tủy, dịch khớp, nước tiểu, dịch nuôi cấy vi khuẩn. - Bảo quản: bộ "MTB Real-TM" ở -20 độ C; bộ Control ở 2-8 độ C |  | Test | 2300
1108 | 1108 | Hóa chất HSV định tính rPCR | - Bộ xét nghiệm IVD định tính phân biệt Herpes Viruses 1 và 2 bằng kỹ thuật Real-time PCR - Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: PCR-mix, Polymerase TaqF, DNA-buffer, chứng dương, chứng âm, chứng nội IC - Độ nhạy: ≤ 500 GE/ml - Nguồn mẫu: máu toàn phần, huyết tương, dịch não tủy, mô, dịch tuyến tiền liệt, tinh dịch, mẫu phết sinh dục - Bảo quản: TaqF Polymerase ở -16 độ C; các thành phần còn lại ở 2-8 độ C |  | Test | 300
1109 | 1109 | Hóa chất xét nghiệm Mycoplasma pneumoniae và chlamydophila pneumoniae trong mẫu máu, mô và rửa khí quản | - Bộ xét nghiệm IVD định tính Mycoplasma pneumoniae và Chlamydophila pneumoniae bằng kỹ thuật Real-time PCR - Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: PCR-mix, Polymerase (TaqF), DNA-buffer, chứng dương, chứng âm - Gene mục tiêu: lipoprotein gene phát hiện M.pneumoniae; ompA gene phát hiện C.pneumoniae - Độ nhạy: 500 copies/ml - Nguồn mẫu: máu toàn phần, mô, dịch rửa khí quản, mẫu phết. |  | Test | 100
1110 | 1110 | Hóa chất tách chiết tự động DNA từ mẫu máu | - Bộ xét nghiệm IVD chỉ định cho quy trình ly trích và tinh sạch DNA từ máu trên máy tách chiết tự động - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần:Reagent cartridge và các vật tư chạy máy - Bảo quản: nhiệt độ phòng |  | Test | 3600
1111 | 1111 | Hóa chất tách chiết tự động DNA vi khuẩn từ đa nguồn mẫu | - Bộ xét nghiệm IVD chỉ định cho quy trình ly trích và tinh sạch DNA vi khuẩn từ đa nguồn mẫu trên máy tách chiết tự động - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần:Reagent cartridge và các vật tư chạy máy - Nguồn mẫu: mẫu nuôi cấy vi khuẩn, dịch cơ thể, môi trường vận chuyển, nước tiểu, mẫu môi trường (đất, nước...) - Bảo quản: nhiệt độ phòng |  | Test | 480
1112 | 1112 | Hóa chất tách chiết tự động DNA/ RNA vi sinh vật từ mẫu đường sinh dục | - Bộ xét nghiệm IVD chỉ định cho quy trình ly trích và tinh sạch DNA/ RNA vi sinh vật từ mẫu đường sinh dục trên máy tách chiết tự động - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Reagent cartridge và các vật tư chạy máy. Nguồn mẫu: mẫu phết sinh dục, nước tiểu, tinh dịch - Bảo quản: nhiệt độ phòng |  | Test | 2400
1113 | 1113 | T.vaginalis/N. gonorrhoeae/C. Trachomatis Real-TM | Bộ xét nghiệm IVD định tính Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae và Trichomonas vaginali bằng kỹ thuật Real-time PCR - Nguồn mẫu: Mẫu phết cổ tử cung, niệu đạo, trực tràng, màng kết, miệng; nước tiểu; dịch tuyến tiền liệt; tinh dịch. - Độ nhạy: ≤ 500 copies/ ml |  | Test | 300
1114 | 1114 | Hóa chất đo tải lượng đồng thời JCV và BKV trong máu, dịch não tủy và nước tiểu | Hóa chất phát hiện và đo tải lượng JCV và BKV bằng realtime PCR. - Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: PCR-mix, Polymerase (TaqF), DNA-buffer, chứng dương, chứng nội IC và mẫu chuẩn (Standards) QS - Độ nhạy: ≤ 500 copies/ ml - Mẫu đầu vào: DNA tách chiết từ mẫu máu, dịch não tủy và nước tiểu |  | Test | 100
1115 | 1115 | Nội kiểm nước tiểu sử dụng cho máy đo bán định lượng các chất trong nước tiểu | Sản phẩm sử dụng máy xét nghiệm nước tiểu tự động hoàn toàn, công suất ≥ 270 mẫu/giờ Bao gồm: UC-CONTROL-L và UC-CONTROL-H và bao gồm các thông số sau đây Urobilinogen (URO), Máu (Hemoglobin) (BLD), Bilirubin (BIL), Ketones (KET), Glucose (GLU), Protein (PRO), pH, Nitrite (NIT), Bạch cầu (LEU), Creatinine CRE), Albumin (ALB), Tỉ trọng (SG). Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: Nước tiểu người; 5-Chloro-2-metyl-2,3-dihydroisothiazol-3-one và 2-Methyl-2,3-dihydro isothiazol-3-one Độ bền: Sau khi mở, ổn định ≥ 30 ngày ở 2-8 độ C Bảo quản: 2 - 8 độ C |  | mL | 270
1116 | 1116 | Que thử sinh hóa nước tiểu 11 thông số | Que nhúng sử dụng trên máy phân tích sinh hóa nước tiểu tự động ≥ 270 mẫu/ giờ gồm tối thiểu gồm các thông số: Urobilinogen, Máu, Protein, Glucose, Xeton, Nitrit, Bilirubin, Bạch cầu, pH, Creatinin, Albumin. Cung cấp số liệu cho máy tính toán kết quả A/C và P/C. Bảo quản trong hộp kín, tránh độ ẩm, ánh sáng mặt trời và nhiệt độ cao: độ bền hết hạn in trên nhãn. Độ bền sau khi mở nắp và đặt vào máy: ≥ 1 tuần. Bảo quản: 2 - 25 độ C |  | Que | 105000
1117 | 1117 | Dung dịch hiệu chuẩn thiết bị đo khúc xạ trọng lượng riêng của nước tiểu trên hệ thống sinh hóa nước tiểu | Sản phẩm sử dụng để hiệu chuẩn thiết bị đo khúc xạ trọng lượng riêng của nước tiểu trên hệ thống sinh hóa nước tiểu hoàn toàn tự động ≥ 270 mẫu/ giờ Tối thiểu gồm 3 mức nồng độ SG Calibrator L SG Calibrator M SG Calibrator H Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần:sucrose, 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one và 2-methyl-2H -isothiazol-3-one Bảo quản: 2 - 10 độ C |  | mL | 450
1118 | 1118 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Anti-HBc | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Anti-HBc trên hệ thống miễn dịch tự động ứng dụng công nghệ hóa phát quang trực tiếp gắn enzym Tối thiểu gồm các thành phần: Bao gồm: (1) HBcAb Negative Calibrator (2) HBcAb Positive Calibrator Bảo quản: 2 - 8 độ C |  | mL | 6
1119 | 1119 | Hóa chất định lượng kháng thể HBcAb | Hóa chất định lượng kháng thể kháng kháng nguyên lõi của virus viêm gan B trong huyết thanh hoặc huyết tương trên hệ thống miễn dịch tự động ứng dụng công nghệ hóa phát quang trực tiếp gắn enzym Bao gồm: (1) Hóa chất R1: Chứa đệm phản ứng (2) Hóa chất R2: chứa hạt từ tính được phủ kháng nguyên tái tổ hợp HBc (3) Hóa chất R3: chứa kháng nguyên tái tổ hợp (chuột) HBc được đánh dấu ALP Kết quả: Bảo quản: 2 - 8 độ C |  | Test | 1800
1120 | 1120 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Anti-Hbe | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Anti-HBe Assay Kit trên hệ thống miễn dịch tự động ứng dụng công nghệ hóa phát quang trực tiếp gắn enzym sử dụng chất nền Tối thiểu gồm các thành phần: Bao gồm: (1) HBeAb Negative Calibrator (2) HBeAb Positive Calibrator Bảo quản: 2 - 8 độ C |  | mL | 6
1121 | 1121 | Hóa chất định tính kháng thể anti-Hbe | Hóa chất định tính kháng thể kháng kháng nguyên e của virus viêm gan B trong huyết thanh hoặc huyết tương trên hệ thống miễn dịch tự động ứng dụng công nghệ hóa phát quang trực tiếp gắn enzym sử dụng chất nền Tối thiểu gồm các thành phần: Bao gồm: (1) Hóa chất R1: chứa kháng nguyên tái tổ hợp HBe (2) Hóa chất R2: chứa hạt từ tính được phủ kháng thể đơn dòng (chuột) anti-HBe (3) Hóa chất R3: chứa kháng thể đơn dòng (chuột) anti-HBe Bảo quản: 2 - 8 độ C |  | Test | 1050
1122 | 1122 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Anti-HBs | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Anti-HBs trên hệ thống miễn dịch tự động ứng dụng công nghệ hóa phát quang trực tiếp gắn enzym sử dụng chất nền Tối thiểu gồm các thành phần: Bao gồm 4 mức nồng độ (1) HBsAb C0 (2) HBsAb C1 (3) HBsAb C2 (4) HBsAb C3 Hạn sử dụng sau khi mở nắp:≥ 90 ngày Bảo quản: 2 - 8 độ C |  | mL | 12
1123 | 1123 | Hóa chất định lượng kháng thể anti-HBs | Hóa chất định lượng kháng thể kháng kháng nguyên bề mặt của virus viêm gan B trong huyết thanh hoặc huyết tương trên hệ thống miễn dịch tự động ứng dụng công nghệ hóa phát quang trực tiếp gắn enzym sử dụng chất nền Dải đo: ≤ 5,0 - ≥1,000 mIU/mL Tối thiểu gồm các thành phần: Bao gồm: (1) Hóa chất R1: chứa kháng nguyên HBs tái tổ hợp được đánh dấu với ALP (2) Hóa chất R2: chứa hạt từ tính phủ kháng nguyên HBs tái tổ hợp Bảo quản: 2 - 8 độ C. Ngưỡng đo: ≤ 5.0 đến ≥ 1000 mIU/mL |  | Test | 36000
1124 | 1124 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HBeAg | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HBeAg trong huyết thanh hoặc huyết tương trên hệ thống miễn dịch tự động ứng dụng công nghệ hóa phát quang trực tiếp gắn enzym sử dụng chất nền Tối thiểu gồm các thành phần: Bao gồm: (1) HBeAg Negative Calibrator (2) HBeAg Positive Calibrator Hạn sử dụng sau khi mở nắp: ≥ 90 ngày Bảo quản: 2 - 8 độ C |  | mL | 6
1125 | 1125 | Hóa chất định tính kháng nguyên e của virus viêm gan B | Hóa chất định tính kháng nguyên e của virus viêm gan B trong huyết thanh hoặc huyết tương trên hệ thống miễn dịch tự động ứng dụng công nghệ hóa phát quang trực tiếp gắn enzym sử dụng chất nền Tối thiểu gồm các thành phần: Bao gồm: (1) Hóa chất R1: đệm phản ứng (2) Hóa chất R2: chứa hạt từ tính được phủ kháng thể đơn dòng anti-HBe ; (3) Hóa chất R3: chứa kháng thể đơn dòng anti-HBe được đánh dấu ALP Bảo quản: 2 - 8 độ C. Ngưỡng đo: C.O.I ≥ 1.0 |  | Test | 8000
1126 | 1126 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Anti-TP | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Anti-TP trên hệ thống miễn dịch tự động ứng dụng công nghệ hóa phát quang trực tiếp gắn enzym sử dụng chất nền Tối thiểu gồm các thành phần: Bao gồm: (1) TPAb Negative Calibrator (2) TPAb Positive Calibrator Hạn sử dụng sau khi mở nắp: ≥ 90 ngày Bảo quản: 2 - 8 độ C |  | mL | 6
1127 | 1127 | Hóa chất định tính kháng thể kháng virus Treponema pallidum (giang mai) | Hóa chất định tính kháng thể kháng virus Treponema pallidum trong huyết thanh hoặc huyết tương trên hệ thống miễn dịch tự động ứng dụng công nghệ hóa phát quang trực tiếp gắn enzym sử dụng chất nền Tối thiểu gồm các thành phần: Bao gồm: (1) Hóa chất R1: chứa kháng nguyên TP tái tổ hợp được đánh dấu biotin (2) Hóa chất R2: chứa hạt từ tính được phủ streptavidin (3) Hóa chất R3: chứa kháng nguyên TP tái tổ hợp được đánh dấu ALP Ngưỡng đo: C.O.I ≥ 1.0 |  | Test | 2100
1128 | 1128 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm AFP | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm AFP Assay Kit trên hệ thống miễn dịch tự động ứng dụng công nghệ hóa phát quang trực tiếp gắn enzym sử dụng chất nền Tối thiểu gồm các thành phần: Bao gồm 6 mức nồng độ (1) AFP C0 (2) AFP C1 (3) AFP C2 (4) AFP C3 (5) AFP C4 (6) AFP C5 Bảo quản: 2 - 8 độ C |  | mL | 12
1129 | 1129 | Hóa chất định lượng AFP trong chẩn đoán và theo dõi điều trị khối u tế bào mầm, ung thư tinh hoàn, gan… | Hóa chất định lượng marker ung thư AFP trong huyết thanh hoặc huyết tương trên hệ thống miễn dịch tự động ứng dụng công nghệ hóa phát quang trực tiếp gắn enzym sử dụng chất nền. Dải đo: ≤ 0,1- ≥ 2000 ng/mL Tối thiểu gồm các thành phần: Bao gồm: (1) Hóa chất R1: chứa kháng thể đơn dòng (chuột) anti-AFP được đánh dấu biotin (2) Hóa chất R2: chứa hạt từ tính được phủ streptavidin (3) Hóa chất R3: chứa kháng thể đơn dòng (chuột) anti-AFP được đánh dấu ALP Bảo quản: 2 - 8 độ C. Ngưỡng đo: ≤ 0.1 đến ≥ 2000 ng/mL |  | Test | 5000
1130 | 1130 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm PSA | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm PSA trên hệ thống miễn dịch tự động ứng dụng công nghệ hóa phát quang trực tiếp gắn enzym sử dụng chất nền Tối thiểu gồm các thành phần: Bao gồm 6 mức nồng độ (1) PSA C0 (2) PSA C1 (3) PSA C2 (4) PSA C3 (5) PSA C4 (6) PSA C5 |  | mL | 12
1131 | 1131 | Hóa chất định lượng PSA trong chẩn đoán và theo dõi điều trị ung thư tuyến tiền liệt | Hóa chất định lượng marker ung thư PSA trong huyết thanh hoặc huyết tương trên hệ thống miễn dịch tự động ứng dụng công nghệ hóa phát quang trực tiếp gắn enzym sử dụng chất nền. Dải đo: ≤ 0,003 đến ≥200ng/mL Tối thiểu gồm các thành phần: Bao gồm: (1) Hóa chất R1: chứa kháng thể đơn dòng anti-PSA được đánh dấu biotin (2) Hóa chất R2: chứa hạt từ tính được phủ streptavidin (3) Hóa chất R3: chứa kháng thể đơn dòng anti-PSA được đánh dấu ALP Bảo quản: 2 - 8 độ C. Ngưỡng đo: ≤ 0.003 đến ≥ 200 ng/mL |  | Test | 6500
1132 | 1132 | Bộ hóa chất xét nghiệm hỗ trợ phát hiện rối loạn chức năng tiểu cầu Collagen/EPI | Bộ hóa chất xét nghiệm hỗ trợ phát hiện rối loạn chức năng tiểu cầu Collagen/EPI trong mẫu máu toàn phần của máy xét nghiệm đánh giá chức năng tiểu cầu. Tối thiểu gồm các thành phần: Bộ xét nghiệm bao gồm một bộ phận tích hợp có chứa mao quản, bể chứa mẫu và màng sinh học với khẩu độ tròn trung tâm. Bảo quản: 2 - 25 độ C |  | Test | 40
1133 | 1133 | Bộ hóa chất xét nghiệm hỗ trợ phát hiện rối loạn chức năng tiểu cầu Collagen/ADP | Bộ hóa chất xét nghiệm hỗ trợ phát hiện rối loạn chức năng tiểu cầu Collagen/ADP trong mẫu máu toàn phần của máy xét nghiệm đánh giá chức năng tiểu cầu Tối thiểu gồm các thành phần: Bộ xét nghiệm bao gồm một bộ phận tích hợp có chứa mao quản, bể chứa mẫu và màng sinh học với khẩu độ tròn trung tâm. Bảo quản: 2 - 25 độ C |  | Test | 40
1134 | 1134 | Hóa chất xét nghiệm chất kích tập P2Y | Hóa chất xét nghiệm theo dõi điều trị ở bệnh nhân đang sử dụng thuốc kháng thụ thể P2Y của máy xét nghiệm đánh giá chức năng tiểu cầu. Kit là cartridge xét nghiệm bao gồm một bộ phận tích hợp bao gồm mao quản, bể chứa mẫu và màng sinh học với khẩu độ tròn trung tâm. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: adenosine-5’-diphosphate (ADP), Prostaglandin E1, ionic Calcium Bảo quản: 2 - 25 độ C |  | Test | 40
1135 | 1135 | Hóa chất rửa hệ thống của máy xét nghiệm đánh giá chức năng tiểu cầu | Hóa chất rửa hệ thống của máy xét nghiệm đánh giá chức năng tiểu cầu |  | Cái | 35
1136 | 1136 | Dung dịch hỗ trợ cho phản ứng ngưng tập của máy xét nghiệm đánh giá chức năng tiểu cầu | Dung dịch hỗ trợ cho phản ứng ngưng tập để đánh giá chức năng tiểu cầu của máy xét nghiệm đánh giá chức năng tiểu cầu. Dung dịch nước muối sinh lý, sẵn sàng sử dụng Bảo quản: 16 - 26 độ C |  | mL | 33
1137 | 1137 | Card kiểm tra hệ thống của máy xét nghiệm đánh giá chức năng tiểu cầu | Card kiểm tra quá trình nhỏ dung dịch của máy xét nghiệm đánh giá chức năng tiểu cầu. |  | Cái | 100
1138 | 1138 | Thẻ mồi của máy xét nghiệm đánh giá chức năng tiểu cầu | Thẻ mồi là cốc dùng để mồi hệ thống của máy xét nghiệm đánh giá chức năng tiểu cầu. |  | Thẻ | 10
1139 | 1139 | Khay chứa card của máy xét nghiệm đánh giá chức năng tiểu cầu | Khay nhựa với hai vị trí để đặt cartridge xét nghiệm hoặc cartridge mồi. Các băng cassette cùng với các cartridge được đặt vào các giếng ủ của khay |  | Khay | 5
1140 | 1140 | Ống chiết tách mẫu của máy của máy xét nghiệm đánh giá chức năng tiểu cầu | Ống dùng cho quy trình kiểm tra và bảo dưỡng máy của máy xét nghiệm đánh giá chức năng tiểu cầu. Sử dụng khi kiểm tra rò rỉ áp suất. |  | Cái | 35
1141 | 1141 | Hóa chất nội kiểm dịch cơ thể của máy xét nghiệm huyết học | Hóa chất nội kiểm dịch cơ thể của máy xét nghiệm huyết học kèm theo bảng giá trị cho 7 thông số báo cáo của xét nghiệm dịch cơ thể. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Các vật liệu có nguồn gốc từ người được sử dụng làm chế phẩm Hóa chất nội kiểm dịch cơ thể đều không phản ứng với kháng nguyên Viêm gan B, âm tính với kháng thể HIV (HIV-1/HIV-2) và viêm gan C, không phản ứng với HIV-1 RNA và HCV RNA với phương pháp NAT, và không phản ứng với xét nghiệm huyết thanh học như Giang mai sử dụng kỹ thuật chuyên biệt bởi cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa kỳ Hóa chất nội kiểm dịch cơ thể được sử dụng như chất chuẩn (Control) ở chế độ dịch cơ thể. Bảo quản: 2 - 8 độ C |  | mL | 288
1142 | 1142 | Hóa chất nội kiểm mức thấp của máy xét nghiệm huyết học | Hóa chất nội kiểm nồng độ thấp của máy xét nghiệm huyết học đính kèm bảng giá trị cho 55 thông số báo cáo. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Các vật liệu có nguồn gốc từ người được sử dụng làm chế phẩm Hóa chất nội kiểm Level 1 đều không phản ứng với kháng nguyên Viêm gan B, âm tính với kháng thể HIV (HIV-1/HIV-2) và viêm gan C, không phản ứng với HIV-1 RNA và HCV RNA với phương pháp NAT, và không phản ứng với xét nghiệm huyết thanh học như Giang mai sử dụng kỹ thuật chuyên biệt bởi cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa kỳ Hóa chất nội kiểm mức thấp được sử dụng như chất chuẩn (Control) cho xét nghiệm công thức máu hoàn chỉnh (CBC), bách phân các thành phần bạch cầu, hồng cầu nhân (NRBC), và hồng cầu lưới (RET) trên dòng máy huyết học. Bảo quản: 2 - 8 độ C |  | mL | 333
1143 | 1143 | Hóa chất nội kiểm mức trung bình của máy xét nghiệm huyết học | Hóa chất nội kiểm nồng độ trung bình của máy xét nghiệm huyết học đính kèm bảng giá trị cho 55 thông số báo cáo. Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: Các vật liệu có nguồn gốc từ người được sử dụng làm chế phẩm Hóa chất nội kiểm Level 1 đều không phản ứng với kháng nguyên Viêm gan B, âm tính với kháng thể HIV (HIV-1/HIV-2) và viêm gan C, không phản ứng với HIV-1 RNA và HCV RNA với phương pháp NAT, và không phản ứng với xét nghiệm huyết thanh học như Giang mai sử dụng kỹ thuật chuyên biệt bởi cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa kỳ Hóa chất nội kiểm mức trung bình được sử dụng như chất chuẩn (Control) cho xét nghiệm công thức máu hoàn chỉnh (CBC), bách phân các thành phần bạch cầu, hồng cầu nhân (NRBC), và hồng cầu lưới (RET) trên dòng máy huyết học. Bảo quản: 2 - 8 độ C |  | mL | 333
1144 | 1144 | Hóa chất nội kiểm mức cao của máy xét nghiệm huyết học | Hóa chất nội kiểm nồng độ cao của máy xét nghiệm huyết học đính kèm bảng giá trị cho 55 thông số báo cáo. Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: Các vật liệu có nguồn gốc từ người được sử dụng làm chế phẩm Hóa chất nội kiểm Level 1 đều không phản ứng với kháng nguyên Viêm gan B, âm tính với kháng thể HIV (HIV-1/HIV-2) và viêm gan C, không phản ứng với HIV-1 RNA và HCV RNA với phương pháp NAT, và không phản ứng với xét nghiệm huyết thanh học như Giang mai sử dụng kỹ thuật chuyên biệt bởi cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa kỳ Hóa chất nội kiểm mức cao được sử dụng như chất chuẩn (Control) cho xét nghiệm công thức máu hoàn chỉnh (CBC), bách phân các thành phần bạch cầu, hồng cầu nhân (NRBC), và hồng cầu lưới (RET) trên dòng máy huyết học. Bảo quản: 2 - 8 độ C |  | mL | 333
1145 | 1145 | Hóa chất nhuộm huỳnh quang trên kênh đo RET của máy xét nghiệm huyết học | Hóa chất nhuộm huỳnh quang trên kênh đo RET của máy xét nghiệm huyết học Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Polymethine dye; methanol; Ethylene Glycol Fluorocell RET được thêm vào mẫu pha loãng được duy trì ở nhiệt độ không đổi trong một khoảng thời gian xác định để nhuộm các tế bào hồng cầu lưới trong mẫu. Tế bào được nhuộm sau đó được đưa vào buồng đo để phân tích cường độ ánh sáng tán xạ thẳng và ánh sáng huỳnh quang bên từ đó phát hiện được số lượng tế bào hồng cầu lưới (RET#) và phần trăm tế bào hồng cầu lưới (RET%). Bảo quản: 2 - 35 độ C |  | mL | 168
1146 | 1146 | Hóa chất pha loãng mẫu cho quá trình xét nghiệm hồng cầu lưới và tiểu cầu huỳnh quang của máy xét nghiệm huyết học | Hóa chất pha loãng mẫu cho quá trình xét nghiệm hồng cầu lưới và tiểu cầu huỳnh quang của máy xét nghiệm huyết học Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần:Tricine buffer Hóa chất pha loãng mẫu được dùng để pha loãng mẫu máu toàn phần dùng trong phân tích hồng cầu lưới và tiểu cầu theo phương pháp nhuộm tiểu cầu huỳnh quang Bảo quản: 2 - 35 độ C |  | Lít | 15
1147 | 1147 | Hóa chất pha loãng mẫu của máy xét nghiệm huyết học và kéo lam tự động. | Hóa chất pha loãng mẫu của máy xét nghiệm huyết học và kéo lam tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần:Sodium chloride; Tris buffer; EDTA-2K Hóa chất pha loãng mẫu được dùng để pha loãng mẫu máu toàn phần dùng trong phân tích số lượng & kích thước hồng cầu và tiểu cầu theo phương pháp tập trung dòng chảy thủy động học. Bảo quản: 2 - 35 độ C |  | Lít | 21840
1148 | 1148 | Hóa chất ly giải màng tế bào trên kênh đo WDF của máy xét nghiệm huyết học | Hóa chất ly giải màng tế bào trên kênh do WDF của máy xét nghiệm huyết học Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: Organic quaternary ammonium salts; Nonionic surfactant Lysercell WDF ly giải tế bào hồng cầu và tạo điều kiện cho Flourocell WDF nhuộm các tế bào bạch cầu để phân tích được: bạch cầu trung tính, tế bào lympho, bạch cầu mono, bạch cầu ưa axit. Bảo quản: 2 - 35 độ C |  | Lít | 840
1149 | 1149 | Hóa chất ly giải màng tế bào trên kênh đo WNR của máy xét nghiệm huyết học | Hóa chất ly giải màng tế bào trên kênh do WNR của máy xét nghiệm huyết học Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Organic quaternary ammonium salts; Nonionic surfactant Lysercell WNR ly giải tế bào hồng cầu và tạo điều kiện cho Flourocell WNR nhuộm để phân tích được: Bạch cầu ưa kiềm baso và hồng cầu nhân Bảo quản: 2 - 35 độ C |  | Lít | 760
1150 | 1150 | Hóa chất ly giải hồng cầu trên kênh đo HGB của máy xét nghiệm huyết học | Hóa chất ly giải hồng cầu trên kênh đo HGB của máy xét nghiệm huyết học Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Sodium lauryl sulfate SULFOLYSER dựa trên phương pháp Sodium Lauryl Sulfate Chất hoạt động bề mặt ion âm Sodium Lauryl Sulfate (SLS) sẽ được ly giải màng hồng cầu và giải phóng huyết sắc tố. Đồng thời, cùng hóa chất này sẽ kết hợp với huyết sắc tố đã được ly giải tạo thành một liên kết ổn định. Thiết bị phân tích sẽ chiếu ánh sáng bước sóng thích hợp và đo độ hấp thụ. Bảo quản: 2 - 30 độ C |  | Lít | 333
1151 | 1151 | Lam màu trắng sử dụng trên máy huyết học tự động | Lam kính không màu phù hợp với máy kéo lam tự động, độ dày: ≥ 0,9 đến ≤ 1,2 mm, kích thước: 76x26 ± 2 mm, khoảng mờ trên lam: ≤ 15 mm |  | Cái | 3000
1152 | 1152 | Hóa chất rửa máy huyết học khi tắt thiết bị | Công dụng: dung dịch kiềm mạnh dùng để rửa hệ thống Bảo quản: 1-30 độ C, nơi tối, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp Thành phần: Sodium Hypochloride 5.0% |  | mL | 3520
1153 | 1153 | Hóa chất nhuộm huỳnh quang tiểu cầu của máy xét nghiệm huyết học | Hóa chất nhuộm huỳnh quang tiểu cầu của máy xét nghiệm huyết học Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: Oxazine Ethylene glycol Bảo quản: 2 - 35 độ C |  | mL | 72
1154 | 1154 | Hóa chất nhuộm huỳnh quang trên kênh đo WDF của máy xét nghiệm huyết học | Hóa chất nhuộm huỳnh quang trên kênh do WDF của máy xét nghiệm huyết học Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: Polymethine Methanol Ethylene glycol Fluorocell WDF sau đó được thêm vào và mẫu pha loãng được duy trì ở nhiệt độ không đổi trong một khoảng thờigian xác định để nhuộm các tế bào nhân trong mẫu. Tế bào được nhuộm sau đó được đưa vào buồng đo để phân tích cường độ ánh sáng tán xạ bên và ánh sáng huỳnh quang bên từ đó có số lượng bạch cầu Bảo quản: 2 - 35 độ C |  | mL | 12600
1155 | 1155 | Hóa chất nhuộm huỳnh quang trên kênh đo WNR của máy xét nghiệm huyết học | Hóa chất sử dụng để nhuộm nhân tế bào nhằm đếm số lượng bạch cầu, số lượng bạch cầu basophils, số lượng hồng cầu nhân Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: Polymethine Ethylene glycol Bảo quản: 2 - 35 độ C |  | mL | 12628
1156 | 1156 | Dung dịch pha loãng cho các xét nghiệm định lượng đối với mẫu bệnh phẩm có giá trị vượt dải đo của máy xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang | Dung dịch pha loãng cho các xét nghiệm định lượng đối với mẫu bệnh phẩm có giá trị vượt dải đo trên hệ thống miễn dịch tự động ứng dụng công nghệ hóa phát quang trực tiếp gắn enzym sử dụng chất nền Bảo quản: 2 - 8 độ C |  | mL | 80
1157 | 1157 | Dung dịch phân tách B/F (bước rửa) của máy xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang | Dung dịch phân tách B/F (bước rửa) trong quá trình phản ứng trên hệ thống miễn dịch tự động ứng dụng công nghệ hóa phát quang trực tiếp gắn enzym sử dụng chất nền Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: Surfactant (Tween 20) Bảo quản: 2 - 30 độ C |  | Lít | 1400
1158 | 1158 | Dung dịch rửa kim hút của máy xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang | Sodium hypochlorite Bảo quản: 2- 8 độ C Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 30 ngày |  | mL | 100000
1159 | 1159 | Dung dịch rửa đường ống của máy xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang | Dung dịch rửa đường ống trên hệ thống miễn dịch tự động ứng dụng công nghệ hóa phát quang trực tiếp gắn enzym sử dụng chất nền Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Tris buffer Bảo quản: 2 - 30 độ C |  | Lít | 8400
1160 | 1160 | Chất kiểm chuẩn cho các xét nghiệm: TSH, FT3, FT4, PSA, AFP, CEA, CA 125, CA 19-9, CA 15-3, Ferritin, Insulin | Chất kiểm chuẩn các xét nghiệm TSH, FT3, FT4, PSA, AFP, CEA, CA125, CA19-9, Ferritin, Insulin và CA15-3 trên hệ thống miễn dịch tự động ứng dụng công nghệ hóa phát quang trực tiếp gắn enzym sử dụng chất nền Bảo quản: 2 - 8 độ C |  | mL | 144
1161 | 1161 | Đầu côn dùng một lần của máy xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang | Đầu côn dùng một lần trên hệ thống miễn dịch tự động ứng dụng công nghệ hóa phát quang trực tiếp gắn enzym sử dụng chất nền có công suất ≥ 200 xét nghiệm/giờ Bảo quản: 2 - 30 độ C |  | Cái | 210000
1162 | 1162 | Giếng phản ứng của máy xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang | Giếng phản ứng trên hệ thống miễn dịch tự động ứng dụng công nghệ hóa phát quang trực tiếp gắn enzym sử dụng chất nền có công suất ≥ 200 xét nghiệm/giờ Bảo quản: 2 - 30 độ C |  | Cái | 210000
1163 | 1163 | Chất kiểm chuẩn cho các xét nghiệm: HCVAb, HBsAg, TPAb, HIVAb | Chất kiểm chuẩn các xét nghiệm HBs antigen, HCV antibody, TP antibody, HIV antibody and HTLV-1 antibody trên hệ thống miễn dịch tự động hóa phát quang trực tiếp gắn enzym sử dụng chất nền Bao gồm 2 mức nồng độ Bảo quản: 2 - 8 độ C |  | mL | 144
1164 | 1164 | Hóa chất định lượng Insulin của máy xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang | Hóa chất định lượng Insulin trong huyết thanh hoặc huyết tương trên hệ thống miễn dịch tự động ứng dụng công nghệ hóa phát quang trực tiếp gắn enzym sử dụng chất nền Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần:Bao gồm: (1) Hóa chất R1: chứa kháng thể đơn dòng kháng insulin biotinylated (chuột) (2) Hóa chất R2 (3) Hóa chất R3: chứa kháng thể đơn dòng kháng insulin có gắn ALP (chuột) Bảo quản: 2 - 8 độ C. Ngưỡng đo: ≤ 0.1 đến ≥ 500 μIU/mL |  | Test | 200
1165 | 1165 | Chất chuẩn cho xét nghiệm Insulin trong đái tháo đường | Chất chuẩn cho xét nghiệm Insulin cúa máy xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang gắn enzyme sử dụng chất nền Bao gồm 4 mức nồng độ Hạn sử dụng sau khi mở nắp: ≥ 90 ngày Bảo quản: 2 - 8 độ C |  | mL | 8
1166 | 1166 | Hóa chất đo mức độ glycosyl hóa của protein M2BPGi trong chẩn đoán và theo dõi các giai đoạn xơ gan | Hóa chất đo mức độ glycosyl hóa của protein M2BPGi trong huyết thanh trên hệ thống miễn dịch tự động hóa phát quang trực tiếp gắn enzym sử dụng chất nền Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần:Bao gồm: (1) Hóa chất R1 (2) Hóa chất R2: chứa hạt từ tính được phủ WFA (3) Hóa chất R3: chứa kháng thể đơn dòng anti-M2BP được đánh dấu ALP Bảo quản: 2 - 8 độ C. Ngưỡng đo: C.O.I: ≤ 0.10 đến ≥20.00 |  | Test | 200
1167 | 1167 | Chất chuẩn cho xét nghiệm HBsAg | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HBsAg trên hệ thống miễn dịch tự động ứng dụng công nghệ hóa phát quang trực tiếp gắn enzym sử dụng chất nền Bao gồm 6 mức nồng độ Hạn sử dụng sau khi mở nắp: ≥ 90 ngày Bảo quản: 2 - 8 độ C |  | mL | 18
1168 | 1168 | Chất kiểm chuẩn cho các xét nghiệm viêm gan B: HBsAg, anti-HBs, HBeAg, anti-Hbe, HBcAb | Chất kiểm chuẩn các xét nghiệm HBsAg, HBeAg, anti-HBs, anti-Hbe, anti-HBc trong huyết thanh hoặc huyết tương trên hệ thống miễn dịch tự động ứng dụng công nghệ hóa phát quang trực tiếp gắn enzym sử dụng chất nền Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Bao gồm 2 mức (1) HBV Antigen Positive level 1 (HBsAg, HBeAg) (2) HBV Antigen Positive level 2 (HBsAg, HBeAg) (3) HBV Anbody Positive level 1 (Anti-HBs, Anti-HBe) (4) HBV Anbody Positive level 2 (Anti-HBs, Anti-HBc) Bảo quản: 2 - 8 độ C |  | mL | 120
1169 | 1169 | Hóa chất xét nghiệm kháng nguyên bề mặt của virus viêm gan B | Hóa chất xét nghiệm kháng nguyên bề mặt của virus viêm gan B trong huyết thanh hoặc huyết tương trên hệ thống miễn dịch tự động ứng dụng công nghệ hóa phát quang trực tiếp gắn enzym sử dụng chất nền Dải đo: ≤ 0,03 đến ≥ 2,500 IU/mL. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần bao gồm: (1) Hóa chất R1: chứa kháng thể đơn dòng (chuột) anti-HBs được đánh dấu với biotin (2) Hóa chất R2: chứa hạt từ tính được phủ Streptavidin (3) Hóa chất R3: chứa kháng thể đơn dòng (chuột) anti-HBs được đánh dấu ALP Bảo quản: 2 - 8 độ C |  | Test | 54000
1170 | 1170 | Chất chuẩn cho xét nghiệm HCVAb | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Anti-HCV trên hệ thống miễn dịch tự động ứng dụng công nghệ hóa phát quang trực tiếp gắn enzym sử dụng chất nền Bao gồm 2 mức nồng độ Hạn sử dụng sau khi mở nắp: 90 ngày Bảo quản: 2 - 8 độ C |  | mL | 8
1171 | 1171 | Hóa chất định tính kháng thể anti-HCV | Hóa chất định tính kháng thể kháng virus viêm gan C trong huyết thanh hoặc huyết tương trên hệ thống miễn dịch tự động ứng dụng công nghệ hóa phát quang trực tiếp gắn enzym sử dụng chất nền Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần bao gồm: (1) Hóa chất R1: chứa kháng nguyên HCV được đánh dấu Biotin (2) Hóa chất R2: chứa hạt từ tính được phủ bởi kháng nguyên HCV (3) Hóa chất R3: chứa kháng thể đơn dòng IgG anti-human được đánh dấu ALP Bảo quản: 2 - 8 độ C. Ngưỡng đo: C.O.I. ≥ 1.0 |  | Test | 62000
1172 | 1172 | Chất chuẩn cho xét nghiệm HIV Ag+Ab | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HIV Ag+Ab trên hệ thống miễn dịch tự động ứng dụng công nghệ hóa phát quang trực tiếp gắn enzym sử dụng chất nền Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần bao gồm: (1) HIV Ag+Ab: chứng âm (2) HIV Ag+Ab: chứng dương Hạn sử dụng sau khi mở nắp: ≥ 90 ngày Bảo quản: 2 - 8 độ C |  | mL | 8
1173 | 1173 | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm HIV Ab+Ab | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm HIV Ag+Ab trên hệ thống miễn dịch tự động ứng dụng công nghệ hóa phát quang trực tiếp gắn enzym sử dụng chất nền Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần bao gồm: (1) HIV Negative Control (2) HIV Antigen Positive Control (3) HIV Antibody Positive Control Bảo quản: 2 - 8 độ C |  | mL | 72
1174 | 1174 | Hóa chất định tính kháng thể và kháng nguyên-HIV | Hóa chất xét nghiệm HIV1p24 và anti-HIV trong huyết thanh hoặc huyết tương trên hệ thống miễn dịch tự động ứng dụng công nghệ hóa phát quang trực tiếp gắn enzym sử dụng chất nền Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần bao gồm: (1) Hóa chất R1: chứa kháng thể đơn dòng anti-HIV được đánh dấu với biotin (2) Hóa chất R2: chứa hạt từ tính được phủ HIV antigen (3) Hóa chất R3: chứa kháng thể đơn dòng anti-HIV và HIV antigen được đánh dấu Bảo quản: 2 - 8 độ C. Ngưỡng đo: C.O.I.≥1.0 |  | Test | 15000
1175 | 1175 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm M2BPGi | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm M2BPGi trên hệ thống miễn dịch tự động ứng dụng công nghệ hóa phát quang trực tiếp gắn enzym sử dụng chất nền Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần bao gồm: (1) M2BPGi NC (2) M2BPGi PC Hạn sử dụng sau khi mở nắp: ≥ 90 ngày Bảo quản: 2 - 8 độ C |  | mL | 2
1176 | 1176 | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm M2BPGi | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm M2BPGi Assay Kit trên hệ thống miễn dịch tự động hóa phát quang trực tiếp gắn enzym sử dụng chất nền Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần bao gồm: (1) M2BPGi Control Level 1 (2) M2BPGi Control Level 2 Bảo quản: 2 - 8 độ C |  | mL | 12
1177 | 1177 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm FT3 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm FT3 trên hệ thống miễn dịch tự động ứng dụng công nghệ hóa phát quang trực tiếp gắn enzym sử dụng chất nền Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần bao gồm 6 mức nồng độ (1) FT3 C0 (2) FT3 C1 (3) FT3 C2 (4) FT3 C3 (5) FT3 C4 (6) FT3 C5 Hạn sử dụng sau khi mở nắp: ≥ 90 ngày Bảo quản: 2 - 8 độ C |  | mL | 12
1178 | 1178 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm FT4 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm FT4 trên hệ thống miễn dịch tự động ứng dụng công nghệ hóa phát quang trực tiếp gắn enzym sử dụng chất nền Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần bao gồm (1) FT4 C0 (2) FT4 C1 (3) FT4 C2 (4) FT4 C3 (5) FT4 C4 (6) FT4 C5 Hạn sử dụng sau khi mở nắp: ≥ 90 ngày Bảo quản: 2 - 8 độ C |  | mL | 12
1179 | 1179 | Hóa chất định lượng nồng độ hormone T3 tự do | Hóa chất định lượng hormone T3 tự do (FT3) trong huyết thanh hoặc huyết tương trên hệ thống miễn dịch tự động ứng dụng công nghệ hóa phát quang trực tiếp gắn enzym sử dụng chất nền Dải đo: ≤ 1,00 đến ≥ 30,00 pg/mL Bao gồm: (1) Hóa chất R1: chứa kháng thể đơn dòng (cừu) anti-T3 được đánh dấu biotin. (2) Hóa chất R2: chứa hạt từ tính được phủ streptavidin (3) Hóa chất R3: chứa T3 được đánh dấu ALP Bảo quản: 2 - 8 độ C. Ngưỡng đo: ≤ 1.00 đến ≥ 30.00 pg/mL |  | Test | 8400
1180 | 1180 | Hóa chất định lượng nồng độ hormone T4 tự do | Hóa chất định lượng hormone T4 tự do (FT4) trong huyết thanh hoặc huyết tương trên hệ thống miễn dịch tự động ứng dụng công nghệ hóa phát quang trực tiếp gắn enzym sử dụng chất nền Ngưỡng đo: ≤ 0.25 đến ≥ 8.00 ng/dL Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần bao gồm (1) Hóa chất R1: chứa kháng thể đơn dòng (chuột) anti-T4 (2) Hóa chất R2: chứa hạt từ tính được phủ streptavidin (3) Hóa chất R3: chứa T3 được đánh dấu ALP Bảo quản: 2 - 8 độ C |  | Test | 37000
1181 | 1181 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm TSH | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm TSH trên hệ thống miễn dịch tự động ứng dụng công nghệ hóa phát quang trực tiếp gắn enzym sử dụng chất nền Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần bao gồm 6 mức nồng độ (1) TSH C0 (2) TSH C1 (3) TSH C2 (4) TSH C3 (5) TSH C4 (6) TSH C5 Hạn sử dụng sau khi mở nắp: ≥ 90 ngày Bảo quản: 2 - 8 độ C |  | mL | 24
1182 | 1182 | Hóa chất định lượng nồng độ hormone kích thích tuyến giáp (TSH) | Hóa chất định lượng hormone TSH trong huyết thanh hoặc huyết tương trên hệ thống miễn dịch tự động ứng dụng công nghệ hóa phát quang trực tiếp gắn enzym sử dụng chất nền Dải đo: ≤ 0,002 đến ≥ 200 μIU/mL. Bao gồm: (1) Hóa chất R1: chứa kháng thể đơn dòng anti-TSH (chuột) được đánh dấu ALP (2) Hóa chất R2: chứa hạt từ tính được phủ streptavidin (3) Hóa chất R3: chứa kháng thể đơn dòng (chuột) được đánh dấu biotin Bảo quản: 2 - 8 độ C |  | Test | 35700
1183 | 1183 | Chất nền hóa phát quang của máy xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang | Phương pháp hóa phát quang trên hệ thống miễn dịch tự động ứng dụng công nghệ hóa phát quang trực tiếp gắn enzym sử dụng chất nền Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: chất nền hóa phát quang CDP-Star Bảo quản: 2 - 8 độ C |  | mL | 40040
1184 | 1184 | Hóa chất rửa máy nước tiểu tự động | Công dụng: Dung dịch kiềm mạnh dùng để rửa hệ thống máy. Bảo quản ở 1 - 30 độ C, nơi tối, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng ≥ 60 ngày. Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: Sodium Hypochlorite Bảo quản: 2-30 độ C |  | mL | 260
1185 | 1185 | Bộ hóa chất thu nhận tiểu cầu có bù dịch tự động, có gắn sẵn các đường dây, có filter lọc trên đường dây chống đông 0.2 micron, túi đôi (thu 2 đơn vị tiểu cầu/1 lần thu), 1 túi chống đông ACDA 750ml. | - Kít được sử dụng với ứng dụng thu nhận tiểu cầu tự bù dịch; - Gồm: Kim kích cỡ 17G; Túi chứa tiểu cầu bằng nhựa có dung tích ≥1000ml; Túi chứa bằng nhựa có dung tích ≥1000ml:; Túi chứa bằng nhựa có dung tích ≥ 600ml; Bộ lọc kháng khuẩn với kích thước lỗ lọc ≥ 0,2 micron; kèm túi chống đông ACDA ≥ 1000ml - Khối tiểu cầu sau khi đưa vào túi chứa được bảo quản tối đa ≥ 5 ngày ở nhiệt độ 20 đến 24 độ C; - Bảo quản nhiệt độ phòng. |  | Bộ | 100
1186 | 1186 | Bộ hóa chất thu nhận tiểu cầu đơn có bù dịch tự động, có gắn sẵn các đường dây, có filter lọc trên đường dây chống đông 0.2 micron, túi đơn (thu 1 đơn vị tiểu cầu/1 lần thu), 1 túi chống đông ACDA 750ml. | - Kít được sử dụng với ứng dụng thu nhận tiểu cầu tự bù dịch; - Kim kích cỡ 17G; Túi chứa tiểu cầu bằng nhựa có dung tích ≥1000ml; Túi chứa bằng nhựa có dung tích ≥ 1000ml; Túi chứa bằng nhựa có dung tích ≥ 600ml; Bộ lọc kháng khuẩn với kích thước lỗ lọc ≥ 0,2 micron; kèm túi chống đông ACDA ≥ 500ml; - Khối tiểu cầu sau khi đưa vào túi chứa được bảo quản tối đa ≥ 5 ngày ở nhiệt độ 20 đến 24 độ C; |  | Bộ | 50
1187 | 1187 | Thùng đựng cốc thuốc thử đã sử dụng cho các thiết bị điện di mao quản | -Tên mô tả hàng hóa: Thùng đựng cốc thuốc thử đã sử dụng cho các thiết bị điện di mao quản (Khay thải) -Đặc tính, công dụng của hàng hóa: Thùng đựng cốc thuốc thử đã sử dụng cho các thiết bị điện di mao quản đa đầu di |  | Cái | 20
1188 | 1188 | Cốc thuốc thử cho các thiết bị điện di mao quản | Tên mô tả hàng hóa: Cốc thuốc thử phản ứng Đặc tính, công dụng của hàng hóa: Cốc thuốc thử cho các thiết bị điện di mao quản với đa đầu di |  | Cái | 4032
1189 | 1189 | Dung dịch rửa cho các thiết bị điện di mao quản | -Tên mô tả hàng hóa: Dung dịch rửa cho các thiết bị điện di mao quản -Đặc tính, công dụng của hàng hóa: Dung dịch rửa cho các thiết bị điện di mao quản với đa đầu di |  | mL | 3600
1190 | 1190 | Hóa chất điện di định lượng Haemoglobin | Tên mô tả hàng hóa: Hóa chất điện di định lượng Haemoglobin -Đặc tính, công dụng của hàng hóa: được sử dụng để phân tách các haemoglobin bình thường (A, F, A2) và xác định biến thể haemoglobin (đặc biệt là S, C, E, D) bằng phương pháp điện di mao quản trong dung dịch đệm kiềm Thành phần hóa chất/vật tư: Tối thiểu gồm các thành phần: + Dung dịch ly giải (sẵn sàng sử dụng), Dung dịch rửa, dung dịch đệm Điều kiện bảo quản: Bảo quản trong tủ lạnh (2 đến 8 °C) |  | mL | 3000
1191 | 1191 | Chất kiểm chuẩn Hb A2 bình thường | -Tên mô tả hàng hóa: Hóa chất kiểm chuẩn HbA2 bình thường -Đặc tính, công dụng của hàng hóa: Chất kiểm chuẩn Hb A2 bình thường được sử dụng để kiểm soát chất lượng định lượng huyết sắc tố A2 và để đối chứng sự di chuyển của huyết sắc tố trong quy trình điện di trên thạch và điện di mao quản -Thành phần hóa chất/vật tư: Tối thiểu gồm các thành phần: Nguồn gốc từ mẫu máu người, được sản xuất dưới dạng đông khô -Điều kiện bảo quản: Cất giữ chất kiểm chuẩn đông khô trong tủ lạnh (2 đến 8 °C) |  | mL | 16
1192 | 1192 | Chất kiểm chuẩn Hb A2 bệnh lý | -Tên mô tả hàng hóa: Hóa chất kiểm chuẩn HbA2 bệnh lý -Đặc tính, công dụng của hàng hóa: Chất kiểm chuẩn cho Hb A2 bất thường được sử dụng để kiểm soát chất lượng định lượng huyết sắc tố A2 ở người bằng quy trình điện di trên thạch và điện di mao quản -Thành phần hóa chất/vật tư: Tối thiểu gồm các thành phần: Nguồn gốc từ nhiều mẫu máu người có tỷ lệ huyết sắc tố A2 tăng, được sản xuất dưới dạng đông khô -Điều kiện bảo quản: Điều kiện bảo quản:Cất giữ chất kiểm chuẩn đông khô trong tủ lạnh (2 đến 8 °C) |  | mL | 3.2
1193 | 1193 | Dung dịch kiểm soát chất lượng phân tách điện di huyết sắc tố A, F, S và C | Dung dịch kiểm soát chất lượng phân tách điện di huyết sắc tố A, F, S và C -Đặc tính, công dụng của hàng hóa: Sản phẩm được sử dụng để kiểm soát chất lượng phân tách điện di huyết sắc tố A, F, S và C ở người bằng quy trình điện di trên thạch và điện di mao quản. -Thành phần hóa chất/vật tư: Tối thiểu gồm các thành phần: mẫu máu người dạng đông khô chứa huyết sắc tố A và F thông thường, huyết sắc tố S và C bất thường |  | Lọ | 1
1194 | 1194 | Hóa chất điện di định lượng Protein | Hóa chất điện di định lượng Protein -Đặc tính, công dụng của hàng hóa: được sử dụng để phân tách huyết thanh người trong dung dịch đệm kiềm (pH 9,9) bằng phương pháp điện di 2 mao quản. -Thành phần hóa chất/vật tư: Tối thiểu gồm các thành phần: +Dung dịch đệm (sẵn sàng sử dụng), Dung dịch rửa (sẵn sàng sử dụng) |  | mL | 2000
1195 | 1195 | Huyết thanh kiểm chuẩn bình thường được sử dụng để kiểm soát chất lượng protein, lipoprotein, cholesterol và apolopoprotein trong huyết thanh | Huyết thanh kiểm chuẩn bình thường được sử dụng để kiểm soát chất lượng protein, lipoprotein, cholesterol và apolopoprotein trong huyết thanh người bằng quy trình điện di trên thạch và điện di mao quản. -Thành phần hóa chất/vật tư:Tối thiểu gồm các thành phần: Huyết thanh đối chứng được lấy từ huyết thanh thông thường ở người. Huyết thanh nằm dưới dạng đông khô ổn định hóa -Điều kiện bảo quản: 2-8 độ C |  | mL | 10
1196 | 1196 | Huyết thanh kiểm chuẩn với mức cao gamma cho xét nghiệm điện di protein trên thạch và điện di mao quản | Huyết thanh kiểm chuẩn với mức cao gamma cho xét nghiệm điện di protein trên thạch và điện di mao quản. -Thành phần hóa chất/vật tư: Tối thiểu gồm các thành phần: Huyết thanh đối chứng được lấy từ huyết thanh người. Huyết thanh ở dưới dạng đông khô ổn định hóa -Điều kiện bảo quản: 2-8 độ C |  | mL | 10
1197 | 1197 | Hóa chất điện di định danh miễn dịch | Tên mô tả hàng hóa: Hóa chất điện di định danh miễn dịch phát hiện các chuỗi nặng gamma, alpha, mu, kappa, lambda. -Đặc tính, công dụng của hàng hóa: được sử dụng để phát hiện và định danh các protein đơn dòng (định danh miễn dịch) trong huyết thanh người bằng phương pháp điện di 2 mao quản. Thành phần hóa chất/vật tư:Tối thiểu gồm các thành phần: - Dung dịch pha loãng mẫu (sẵn sàng sử dụng) - Giá gồm dung dịch ELP và ống huyết thanh miễn dịch: * Các huyết thanh miễn dịch có nguồn gốc từ động vật có vú Điều kiện bảo quản: 2-8 độ C |  | mL | 124.8
1198 | 1198 | Huyết thanh kiểm chuẩn cho các xét nghiệm định danh immunoglobulin trên gel agarose/mao quản | -Tên mô tả hàng hóa: Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm định danh miễn dịch -Đặc tính, công dụng của hàng hóa: Huyết thanh kiểm chuẩn cho các xét nghiệm định danh immunoglobulin trên gel agarose/mao quản -Thành phần hóa chất/vật tư: Tối thiểu gồm các thành phần: Nguồn gốc từ huyết thanh người được bổ sung các kháng thể đơn dòng: Ig G, Ig A, Ig M, Kappa, Lamda. Được sản xuất dưới dạng đông khô, pha thành 1 mL -Điều kiện bảo quản: 2-8 độ C |  | mL | 3
1199 | 1199 | Dung dịch chuẩn bị mẫu nước tiểu cho xét nghiệm protein nước tiểu bằng phương pháp điện di | -Tên mô tả hàng hóa: Dung dịch xử lý mẫu nước tiểu -Đặc tính, công dụng của hàng hóa: Dung dịch dùng để chuẩn bị mẫu nước tiểu cho các xét nghiệm protein nước tiểu bằng phương pháp điện di trong môi trường đệm alkaline -Thành phần hóa chất/vật tư: Tối thiểu gồm các thành phần: Gồm dung dịch đệm Dialysis buffer -Điều kiện bảo quản: 2-8 độ C |  | mL | 960
1200 | 1200 | Ống xử lý nước tiểu trước khi phân tích protein bằng điện di | Tên mô tả hàng hóa: Ống xử lý mẫu nước tiểu Đặc tính, công dụng của hàng hóa: Dùng để xử lý mẫu nước tiểu trước khi thực hiện tách protein nước tiểu người |  | Ống | 48
1201 | 1201 | Dung dịch rửa kim hút mẫu cho thiết bị điện di mao quản | -Tên mô tả hàng hóa: Dung dịch rửa kim -Đặc tính, công dụng của hàng hóa: Dung dịch rửa kim hút mẫu cho thiết bị điện di đa mao quản -Thành phần hóa chất/vật tư: Tối thiểu gồm các thành phần: enzyme khử protein, chất hoạt tính bề mặt và phụ gia không độc hại -Điều kiện bảo quản: 2-8 độ C |  | mL | 50
1202 | 1202 | Dung dịch rửa các mao quản trong hệ thống điện di mao quản | -Tên mô tả hàng hóa: Dung dịch khử khuẩn -Đặc tính, công dụng của hàng hóa: Dung dịch pha cùng nước cất hoặc nước khử ion (nước sử dụng để rửa các mao quản trong hệ thống điện di mao quản tự động) để tránh sự phát triển của vi khuẩn, kéo dài thời gian ổn định của nước. -Điều kiện bảo quản: 2-8 độ C |  | mL | 10
1203 | 1203 | Ống và nắp cho chiết tách mẫu kiểm chuẩn sử dụng cho máy điện di mao quản | -Tên mô tả hàng hóa: Ống và nắp cho chiết tách mẫu kiểm chuẩn sử dụng cho máy điện di mao quản -Đặc tính, công dụng của hàng hóa: Ống và nắp cho chiết tách mẫu kiểm chuẩn hoặc mẫu ít |  | Ống | 40
1204 | 1204 | Hóa chất phân tách và định lượng Hb A1c trong máu bằng phương pháp điện di mao quản | -Tên mô tả hàng hóa: Hóa chất điện di HbA1c -Đặc tính, công dụng của hàng hóa: Bộ hóa chất được sử dụng để phân tách và định lượng Hb A1c trong máu tĩnh mạch toàn phần ở người, bằng phương pháp điện di mao quản trong dung dịch đệm kiềm trên trên thiết bị đa đầu di. -Thành phần hóa chất/vật tư: Tối thiểu gồm các thành phần: + Dung dịch đệm (sẵn sàng sử dụng), Dung dịch ly giải (sẵn sàng sử dụng) + Bộ lọc -Điều kiện bảo quản: 2-8 độ C |  | Lít | 105
1205 | 1205 | Chất hiệu chuẩn Hb A1c trên máy điện di mao quản | Tên mô tả hàng hóa: Hóa chất hiệu chuẩn HbA1c Đặc tính, công dụng của hàng hóa: Chất hiệu chuẩn mao quản Hb A1c được thiết kế để hiệu chuẩn và đối chứng sự dịch chuyển của việc định lượng huyết sắc tố bị đường hóa ở người A1c bằng quy trình điện di mao quản Thành phần hóa chất/vật tư: Tối thiểu gồm các thành phần: Chất hiệu chuẩn Hb A1c 1 và 2 được lấy từ nhiều mẫu máu người. Chúng chứa chất ổn định và chất bảo quản để duy trì sự ổn định của các phần huyết sắc tố. Chất hiệu chuẩn nằm dưới dạng đông khô. Chất hiệu chuẩn Hb A1c 1 thể hiện mức HbA1c thông thường còn chất hiệu chuẩn Hb A1c 2 thể hiện mức HbA1c tăng cao |  | mL | 1.2
1206 | 1206 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm HbA1 với quy trình điện di mao quản. | Tên mô tả hàng hóa: Hóa chất kiểm chuẩn HbA1c Đặc tính, công dụng của hàng hóa: Hóa chất kiểm chuẩn Multi-system HbA1c được sử dụng để kiểm soát quá trình điện di và định lượng HbA1 với quy trình điện di mao quản Thành phần hóa chất/vật tư: Tối thiểu gồm các thành phần: Gồm 2 mức nồng độ: Control 1 là mức bình thường, Control 2 là mức tăng. Nguồn gốc từ mẫu máu người, sản xuất dưới dạng đông khô. Điều kiện bảo quản: 2-8 độ C |  | mL | 60
1207 | 1207 | Hóa chất rửa kim hút mẫu trên các thiết bị điện di mao quản | -Tên mô tả hàng hóa: Hóa chất rửa kim hút mẫu trên các thiết bị điện di mao quản -Đặc tính, công dụng của hàng hóa: Được sử dụng để rửa kim hút mẫu trên các thiết bị điện di mao quản đa đầu di -Thành phần hóa chất/vật tư: Tối thiểu gồm các thành phần:Dung dịch chứa enzyme phân giải protein, chất hoạt động bề mặt và chất phụ gia, không gây hại ở nồng độ sử dụng, cần thiết để đạt hiệu suất tối ưu. -Điều kiện bảo quản: 2-8 độ C |  | mL | 100
1208 | 1208 | Cóng và bi đo mẫu | Cóng đo mẫu đi kèm bi -Đặc tính, công dụng: Cóng đo từ xét nghiệm đông máu cho máy tự động -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Cuvette bằng nhựa dùng một lần, có bi làm bằng thép không gỉ bên trong -Điều kiện bảo quản: nhiệt độ phòng |  | Cái | 258000
1209 | 1209 | Dung dịch Canxi 0,025M | Dung dịch Canxi Clorua -Đặc tính, công dụng: dùng cho các xét nghiệm đông máu như thời gian hoạt hóa thromboplastin từng phần (APTT) hay cho các phân tích các yếu tố con đường nội sinh -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Dung dịch lỏng Canxi Clorua -Điều kiện bảo quản: 2-8 độ C |  | mL | 7200
1210 | 1210 | Hóa chất xét nghiệm APTT | Hóa chất xét nghiệm APTT hoạt hóa bằng Kaolin, máy đông máu tự động -Đặc tính, công dụng: xác định thời gian Kaolin-thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT) trong huyết tương -Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: • Thuốc thử 1: cephalin, được chuẩn bị từ mô não thỏ, dạng đông khô. • Thuốc thử 2: dung dịch đệm huyền phù của kaolin -Điều kiện bảo quản: 2-8 độ C |  | mL | 8140
1211 | 1211 | Hóa chất rửa máy đông máu | Hóa chất rửa máy -Đặc tính, công dụng: Dung dịch rửa pha sẵn cho các hệ thống xét nghiệm đông máu tự động -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: thành phần chính chứa chất diệt nấm họ ether glycol pha loãng trong dung môi nước. -Điều kiện bảo quản: 2- 40 độ C |  | Lít | 1260
1212 | 1212 | Hóa chất định lượng yếu tố VIII | Hóa chất Định lượng yếu tố VIII (Deficient) -Đặc tính, công dụng: Hóa chất xét nghiệm yếu tố VIII theo cơ chế xác định điểm đông, độ tuyến tính lên đến ≥ 150 % và giá trị dò tìm là ≤ 1,5 % -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: gồm huyết tương người có citrat, dạng đông khô, đã loại trừ yếu tố VIII bằng cách hấp phụ miễn dịch chọn lọc. -Điều kiện bảo quản: 2-8 độ C |  | mL | 6
1213 | 1213 | Hóa chất rửa kim máy đông máu | Hóa chất rửa kim -Đặc tính, công dụng: Hóa chất rửa kim hệ thống máy đông máu tự động, bền trên máy ít nhất ≥ 5 ngày. -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: chứa potassium hydroxide -Điều kiện bảo quản: 2-8 độ C |  | mL | 59400
1214 | 1214 | Hóa chất định lượng Fibrinogen | Hóa chất định lượng Fibrinogen -Đặc tính, công dụng: định lượng fibrinogen trong huyết tương bằng phương pháp Clauss Độ lặp lại đo mẫu bình thường: CV% ≤ 2,1 Độ lặp lại đo mẫu bất thường: CV% ≤ 4,9 Độ tái lặp đo mẫu bình thường: CV% ≤ 2,1 Độ tái lặp đo mẫu bất thường: CV% ≤ 3,2 -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Hóa chất chứa thrombin người đã citrat hóa có chứa canxi và có chứa một chất ức chế đặc hiệu heparin cho phép phân tích fibrinogen trong mẫu huyết tương có heparin. |  | mL | 1632
1215 | 1215 | Hóa chất kiểm chuẩn D-Dimer | Chất kiểm chuẩn xét nghiệm D-Dimer cho máy đông máu tự động -Đặc tính, công dụng: Cung cấp hai mức nồng độ khác nhau các chỉ số D-Dimer, Yếu tố VWF và protein S Free bằng phương pháp miễn dịch độ đục. -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Cung cấp huyết tương 2 mức nồng độ bình thường và bất thường, dạng đông khô -Điều kiện bảo quản: 2-8 độ C |  | mL | 336
1216 | 1216 | Hóa chất chuẩn nội kiểm xét nghiệm đông máu | Nội kiểm đông máu cho các xét nghiệm đặc biệt như yếu tố đông máu, PS, PC, ATIII -Đặc tính, công dụng: Cung cấp hai mức nồng độ khác nhau của các chỉ số xét nghiệm: PT, aPTT, Fibrinogen, TT, yếu tố II, yếu tố V, yếu tố VII, yếu tố VIII, yếu tố IX, yếu tố X, yếu tố XI, yếu tố XII, AT III, Protein S, Protein C, Plasminogen, Antiplasmin, Reptilase. -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: - Thuốc thử 1 (Mức N): Huyết tương người bình thường, chống đông citrate, đông khô - Thuốc thử 2 (Mức P): Huyết tương người bất thường, chống đông citrate, đông khô. -Điều kiện bảo quản: 2-8 độ C |  | mL | 1176
1217 | 1217 | Hóa chất xét nghiệm PT | Hóa chất xét nghiệm PT -Đặc tính, công dụng: Xác định thời gian prothrombin (PT), trong huyết thanh người được chống đông bằng citrate -Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: • Thuốc thử 1: chứa thromboplastin đông khô được chiết xuất từ não thỏ. Ngoài ra còn chứa một chất ức chế heparin đặc hiệu. • Thuốc thử 2: dung môi hòa tan có chứa canxi. -Điều kiện bảo quản: 2-8 độ C |  | mL | 19080
1218 | 1218 | Dung dịch pha loãng mẫu pH vào khoảng 7,35 | Dung dịch pha loãng mẫu xét nghiệm đông máu -Đặc tính, công dụng: pH vào khoảng 7,35 -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: dung dịch đệm -Điều kiện bảo quản: 2-8 độ C |  | mL | 6300
1219 | 1219 | Hóa chất định lượng hoạt độ Protein C | Hóa chất định lượng hoạt độ Protein C -Đặc tính, công dụng: Hóa chất định lượng hoạt độ Protein C bằng cơ chế đo quang so màu với cơ chất tạo màu. Khoảng làm việc và giới hạn phát hiện ≤ 3 đến ≥ 150%. -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: • Thuốc thử 1: chiết xuất tinh khiết của nọc độc Angkistrodon c. contortrix (chất kích hoạt đặc hiệu của protein C), làm lạnh khô. • Thuốc thử 2: cơ chất tạo màu, làm lạnh khô. |  | mL | 360
1220 | 1220 | Hóa chất xét nghiệm thời gian Thrombin | Hóa chất xét nghiệm thời gian Thrombin -Đặc tính, công dụng: Độ lặp lại đo mẫu bình thường: CV% ≤ 2,8 Độ lặp lại đo mẫu bất thường: CV% ≤ 1,7 Độ tái lặp đo mẫu bình thường: CV% ≤ 1,6 Độ tái lặp đo mẫu bất thường: CV% ≤ 3,3 -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Hóa chất Thrombin Time có chứa thrombin citrat canxi (người), dạng đông khô. |  | mL | 1344
1221 | 1221 | Hóa chất chuẩn đông máu | Huyết tương mẫu người bình thường -Đặc tính, công dụng: Giá trị chuẩn cho các thông số: PT (%), Owren PT, Fibrinogen, Factor II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Protein C, Protein S, ATIII, Plasminogen, Antiplasmin -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Huyết tương người bình thường có citrated dạng đông khô; có nồng độ biết trước (theo từng lô sản xuất) -Điều kiện bảo quản: 2-8 độ C |  | mL | 12
1222 | 1222 | Cúp chiết hóa chất xét nghiệm đông máu | Cúp chiết hóa chất đông máu -Đặc tính, công dụng: dùng để chứa hóa chất xét nghiệm đông máu, QC hoặc Calibrator -Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: Ống hình trụ làm bằng thủy tinh, tráng silicon bên trong; -Điều kiện bảo quản: Nhiệt độ phòng |  | Cái | 200
1223 | 1223 | Cúp chiết mẫu đông máu cho mẫu có thể tích nhỏ | Cúp chiết mẫu đông máu -Đặc tính, công dụng: Dùng để chiết huyết tương bệnh phẩm trong xét nghiệm đông máu -Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: Ống hình trụ đáy nhọn làm bằng nhựa -Điều kiện bảo quản: Nhiệt độ phòng |  | Cái | 500
1224 | 1224 | Ống bảo quản lọ hóa chất loại 4-6 ml trên máy đông máu tự động | Ống bảo quản lọ hóa chất nhỏ -Đặc tính, công dụng: Bảo quản lọ loại 4 - 6 ml trên máy đông máu. -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: bằng nhựa -Điều kiện bảo quản: Nhiệt độ phòng |  | Cái | 100
1225 | 1225 | Ống bảo quản lọ hóa chất loại 8 - 15 ml trên máy đông máu tự động | Ống bảo quản lọ hóa chất lớn -Đặc tính, công dụng: Bảo quản lọ loại 8 - 15 ml trên máy đông máu -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: bằng nhựa -Điều kiện bảo quản: Nhiệt độ phòng |  | Cái | 100
1226 | 1226 | Hóa chất định lượng yếu tố kháng Xa | Hóa chất định lượng yếu tố kháng Xa -Đặc tính, công dụng: Hóa chất dùng trong xét nghiệm theo dõi tác động của: Heparin không phân đoạn, trọng lượng phân tử thấp, fondaparinux, rivaroxaban, apixaban và edoxaban… thông qua hoạt độ của yếu tố X hoạt hóa. Xét nghiệm được thực hiện bằng cơ chế đo quang so màu. -Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: Hóa chất đóng gói dạng lỏng, sẵn sàng sử dụng: •Thuốc thử 1: thuốc thử chứa cơ chất tạo màu. •Thuốc thử 2: thuốc thử chứa yếu tố Xa từ bò -Điều kiện bảo quản: 2-8 độ C |  | mL | 600
1227 | 1227 | Dung dịch chứng nồng độ UFH | Dung dịch chứng nồng độ UFH (nội kiểm cho xét nghiệm anti Xa theo dõi sử dụng Heparin không phân đoạn) -Đặc tính, công dụng: Chất kiểm chuẩn/huyết tương chứng cho phân tích hoạt động heparin không phân đoạn (UFH) bằng cách đo hoạt động kháng Xa -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: • Thuốc thử 1: huyết tương người chứa lượng UFH đã xác định, dạng đông khô • Thuốc thử 2: huyết tương người chứa lượng UFH đã xác định nhiều hơn ở thuốc thử 1, dạng đông khô -Điều kiện bảo quản: 2-8 độ C |  | mL | 10
1228 | 1228 | Dung dịch chứng nồng độ LMWH | Dung dịch chứng nồng độ LMWH (nội kiểm xét nghiệm anti Xa theo dõi Heparin trọng lượng phân tử thấp) -Đặc tính, công dụng: Cung cấp huyết tương sử dụng làm chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm heparin trọng lượng phân tử thấp (LMWH) bằng phương pháp đo hoạt động kháng Xa -Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: •Thuốc thử 1: Huyết tương người đông khô có Heparin trọng lượng phân tử thấp với hàm lượng biết trước •Thuốc thử 2: Huyết tương người đông khô có chứa Heparin trọng lượng phân tử thấp với hàm lượng biết trước (cao hơn thuốc thử 1) |  | mL | 12
1229 | 1229 | Kit xét nghiệm miễn dịch dòng tế bào Lympho T | Thuốc thử: Tối thiểu chứa 4 loại kháng thể: Kháng thể kháng CD 45 đánh dấu huỳnh quang FITC; Kháng thể kháng CD 3 đánh dấu huỳnh quang PC5; Kháng thể kháng CD 4 đánh dấu huỳnh quang RD1; Kháng thể kháng CD 8 đánh dấu huỳnh quang ECD |  | Test | 100
1230 | 1230 | Kit xét nghiệm miễn dịch dòng tế bào Lympho B- NK | Thuốc thử tối thiểu gồm các thành phần: 4 loại kháng thể: Kháng thể kháng CD 45 đánh dấu huỳnh quang FITC. Kháng thể kháng CD 3 đánh dấu huỳnh quang PC5, dòng tế bào UCHT1. Kháng thể kháng CD 56 đánh dấu huỳnh quang RD1, dòng tế bào N901/NKH-1. Kháng thể kháng CD 19 đánh dấu huỳnh quang ECD, dòng tế bào J3-119 |  | Test | 100
1231 | 1231 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học | Mục đích sử dụng: Để sử dụng như một chất làm sạch cho các bộ phận của máy phân tích khi tiếp xúc với máu. Thành phần: Tối thiểu gồm dung dịch chứa enzym phân giải protein |  | Lít | 25
1232 | 1232 | Dịch bao | Dung dịch không ion, chất phát huỳnh quang và azide sử dụng cho hệ thống máy flow cytometers. |  | Lít | 240
1233 | 1233 | Dung dịch bead kiểm chuẩn | Gồm các hạt kích thước ≤ 3µm phát xạ huỳnh quang trong khoảng bước sóng 410- 800 nm khi được kích thích ở bước sóng phù hợp |  | mL | 12
1234 | 1234 | Dung dịch rửa máy hàng ngày | Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: tác nhân rửa nonionic, dạng lỏng, màu trắng, trong suốt |  | Lít | 6
1235 | 1235 | Hóa chất đếm số lượng tuyệt đối | Dung dịch bao gồm các hạt polystyrene kích thước ≤ 3 µm được phân tán trong dung dịch có chứa chất diện hoạt và chất bảo quản với mật độ ≤ 1 x 106 fluorospheres/mL, có bước sóng trong khoảng 400-800 nm khi bị kích thích |  | mL | 20
1236 | 1236 | Hóa chất kiểm chuẩn | Dung dịch bao gồm các hạt polystyrene kích thước ≤ 3 µm được phân tán trong dung dịch có chứa chất diện hoạt và chất bảo quản với mật độ ≤ 1 x 106 fluorospheres/mL, bước sóng trong khoảng 515-800 nm, 640-800 nm và 400-500 nm khị bị kích thích ở bước sóng 488 nm, 633-638 nm và 405 nm |  | mL | 30
1237 | 1237 | Dung dịch ly giải hồng cầu | Dung dịch ly giải, thành phần chính là các amin vòng tương tác với enzyme carbonic anhydrase có sẵn trong hồng cầu tạo thành 1 hợp chất có khả năng ly giải mạnh |  | Test | 200
1238 | 1238 | Mẫu kiểm chuẩn bình thường cho xét nghiệm đếm tế bào lympho T-B-NK | Là dung dịch chứa các tế bào hồng cầu và bạch cầu nguồn gốc từ người ở mức bất thường được ổn định trong dung dịch có chứa BSA |  | Test | 240
1239 | 1239 | Mẫu kiểm chuẩn bất thường cho xét nghiệm đếm tế bào lympho T-B-NK | Là dung dịch chứa các tế bào hồng cầu và bạch cầu nguồn gốc từ người ở mức bình thường được ổn định trong dung dịch có chứa BSA. |  | Test | 240
1240 | 1240 | Chất ly giải hồng cầu | Phù hợp với mẫu máu/ tủy. Thành phần Tối thiểu gồm các thành phần: chứa NH4Cl |  | Test | 200
1241 | 1241 | Chất ổn định tế bào | Thành phần Tối thiểu gồm các thành phần:gồm dung dịch có chứa Formaldehyde |  | Test | 200
1242 | 1242 | Kháng thể CD19 gắn chất phát huỳnh quang ECD | Kháng thể kháng CD19 đánh dấu huỳnh quang ECD, dòng tế bào J3-119, tế bào lai NS1 x balb/c. Tối thiểu gồm các thành phần: Tác nhân miễn dịch: SKLY18 Lymphoma cells) |  | Test | 2100
1243 | 1243 | Kháng thể CD3 gắn chất phát huỳnh quang PC5.5 | Kháng thể kháng CD3 đánh dấu huỳnh quang PC5.5, dòng tế bào UCHT1, tế bào lai NS1 x balb/c. Tối thiểu gồm các thành phần: Tác nhân miễn dịch: T cell line + IL2. |  | Test | 2100
1244 | 1244 | Kháng thể CD19 gắn chất phát huỳnh quang PE | Kháng thể kháng CD19 đánh dấu huỳnh quang PE, dòng tế bào J3-119, tế bào lai NS1 x balb/c. Tối thiểu gồm các thành phần: Tác nhân miễn dịch: SKLY18 Lymphoma cells) |  | Test | 100
1245 | 1245 | Kháng thể CD3 gắn chất phát huỳnh quang ECD | Kháng thể kháng CD3 đánh dấu huỳnh quang ECD, dòng tế bào UCHT1, tế bào lai NS1 x balb/c. Tối thiểu gồm các thành phần: Tác nhân miễn dịch: T cell line + IL2. |  | Test | 100
1246 | 1246 | Kháng thể CD45 gắn chất phát huỳnh quang PC7 | Kháng thể kháng CD45 đánh dấu huỳnh quang PC7, dòng tế bào J33, tế bào lai NS1 x balb/c.Tối thiểu gồm các thành phần: Tác nhân miễn dịch: dòng tế bào Laz 221. |  | Test | 2100
1247 | 1247 | Ống nghiệm chuẩn bị mẫu | Phù hợp với hệ thống tế bào dòng chảy |  | Ống | 2500
1248 | 1248 | Mẫu kiểm chuẩn âm tính cho xét nghiệm Crossmatch | Dùng kiểm chuẩn âm thực hiện cho xét nghiệm Crossmatch |  | mL | 45
1249 | 1249 | Mẫu kiểm chuẩn dương tính cho xét nghiệm Crossmatch | Dùng kiểm chuẩn dương thực hiện cho xét nghiệm Crossmatch Bảo quản: 2-8 độ C |  | mL | 15
1250 | 1250 | Kháng thể IgG gắn chất phát huỳnh quang | Hỗn hợp kháng thể thứ cấp đơn dòng chứa trong dung dịch ổn định sodium azide |  | mL | 20
1251 | 1251 | Dung dịch phân tách gradient tỷ trọng | Tối thiểu gồm các thành phần: hỗn hợp dung dịch Ficoll™ PM400 và sodium diatrizoate |  | mL | 6000
1252 | 1252 | Đệm phosphat | Hộp 100 viên nén, mỗi viên chứa thành phần đệm PBS có thể tạo dung dịch đệm PBS pH 7.2-7.6 sau khi hòa tan với ≤ 200 mL nước cất |  | Viên | 200
1253 | 1253 | Môi trường tăng trưởng RPMI | Dung dịch vô khuẩn, dùng trong nuôi cấy tế bào, thành phần tối thiểu gồm môi trường RPMI-1640 có sodium bicarbonate, không chứa L-glutamine. |  | mL | 1000
1254 | 1254 | Enzyme thủy phân protein | Enzyme protease nguồn gốc từ Streptomyces griseus, hoạt tính enzyme ≥3.5 units/mg |  | mg | 5000
1255 | 1255 | Hộp chứa tube trữ lạnh 1.5 - 2.0 ml | Hộp chứa tube trữ lạnh để đựng tube lưu chủng vi khuẩn - Bằng nhựa PP, - Tube 1.5 -2.0mL, - Hộp vuông có nắp cài, 10x10 (100 lỗ) - Chịu nhiệt độ từ -90 đến 121°C |  | Cái | 100
1256 | 1256 | Phiến kính 24x60mm | Phiến kính dùng làm tiêu bản tế bào kích thước 24x60 (+/- 2) mm |  | Cái | 1500
1257 | 1257 | Ống đựng mẫu nước tiểu 100x16mm có nắp, kèm ly lấy nước tiểu | Ống đựng mẫu nước tiểu có nắp - Chất liệu bằng nhựa PS trong suốt - Kích cỡ: 100x16 (+/- 2) mm - Tiêu chuẩn: ISO 13485 |  | Cái | 480000
1258 | 1258 | Điện di miễn dịch trên hệ thống điện di 8 mao quản | Hóa chất điện di miễn dịch. - Xác định được các thành phần sau: IgG KAPPA, IgA LAMBDA, IgM - Dạng chất lỏng - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE. Đóng gói: ≤ 100 test/ Hộp |  | Test | 800
1259 | 1259 | Ống Eppendorf 1.5ml có nắp | Ống Eppendorf 1.5ml có nắp - Nắp khóa chống bung nắp trong quá trình ủ và trữ mẫu. Kháng hóa chất, vật liệu polypropylene, không sử dụng các chất phụ gia, các chất làm dẻo. |  | Cái | 55000
1260 | 1260 | Đầu tip hai lớp lọc 0.1 – 10µL | - Chiều dài: ≥ 40mm - Có 2 lớp lọc với các kích thước lỗ lọc khác nhau giúp chống nhiễm cho cả pipet và mẫu. Gồm 2 lớp kỵ nước giữ lại 100% các aerosols và các phân tử sinh học. - Có giấy chứng nhận hiệu quả của lớp lọc theo tiêu chuẩn EN 1822-5 . - Không chứa các chất ức chế phản ứng PCR. - Đạt tiêu chuẩn PCR clean, tiệt khuẩn và không chứa nội độc tố (pyrogen-free) - Dung tích 0.1 – 10µL |  | Cái | 35520
1261 | 1261 | Đầu tip hai lớp lọc 0.5-20µL | - Chiều dài: ≥ 53mm - Có 2 lớp lọc với các kích thước lỗ lọc khác nhau giúp chống nhiễm cho cả pipet và mẫu. Gồm 2 lớp kỵ nước giữ lại 100% các aerosols và các phân tử sinh học. - Có giấy chứng nhận hiệu quả của lớp lọc theo tiêu chuẩn EN 29463. - Không chứa các chất ức chế phản ứng PCR. - Đạt tiêu chuẩn PCR clean, tiệt khuẩn và không chứa nội độc tố (pyrogen-free) - Dung tích 0.5-20µL |  | Cái | 17280
1262 | 1262 | Đầu tip 2 lớp lọc 2 – 200µL | - Chiều dài: ≥ 55mm - Có 2 lớp lọc với các kích thước lỗ lọc khác nhau giúp chống nhiễm cho cả pipet và mẫu. Gồm 2 lớp kỵ nước giữ lại 100% các aerosols và các phân tử sinh học. - Có giấy chứng nhận hiệu quả của lớp lọc theo tiêu chuẩn EN 29463. - Không chứa các chất ức chế phản ứng PCR. - Đạt tiêu chuẩn PCR clean, tiệt khuẩn và không chứa nội độc tố (pyrogen-free) - Dung tích 2-200µL |  | Cái | 37440
1263 | 1263 | Đầu tip 2 lớp lọc 50 – 1000µL | - Chiều dài: ≥76mm - Có 2 lớp lọc với các kích thước lỗ lọc khác nhau giúp chống nhiễm cho cả pipet và mẫu. Gồm 2 lớp kỵ nước giữ lại 100% các aerosols và các phân tử sinh học. - Có giấy chứng nhận hiệu quả của lớp lọc theo tiêu chuẩn EN 29463. - Không chứa các chất ức chế phản ứng PCR. - Đạt tiêu chuẩn PCR clean, tiệt khuẩn và không chứa nội độc tố (pyrogen-free) - Dung tích 50-1000µL |  | Cái | 51120
1264 | 1264 | Dung dịch rửa giải trước vùng A0 và biến thể Hb (HbC) | Dung dịch rửa giải trước vùng A0 và biến thể Hb (HbC) được dùng để xác định lượng HbA1c trong mẫu máu toàn phần của người. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần sau: Natri peclorat, Natri azide, Phosphate. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. Đóng gói: ≤ 1500 mL/ Hộp |  | mL | 38400
1265 | 1265 | Cột chứa hóa chất xét nghiệm HbA1C theo phương pháp HPLC | Cột chứa hóa chất xét nghiệm HbA1C Chức năng : Định lượng các thành phần của HbA1c bằng phương pháp sắc ký trao đổi ion. - Thành phần: cột sắc ký, tích hợp bộ tiền lọc - Dùng trong việc định lượng HbA1C trong mẫu máu toàn phần của người - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. Đóng gói: ≤ 4500 test/ Hộp |  | Test | 32000
1266 | 1266 | Dung dịch rửa giải trước vùng A0 và làm bền cột sắc ký | Dung dịch rửa giải trước vùng A0 và làm bền cột sắc ký được dùng để xác định lượng HbA1c trong mẫu máu toàn phần của người. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần sau: Natri peclorat, Natri azide. pH từ 5.2 đến 5.5 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. Đóng gói: ≤ 3000 mL/ Hộp |  | mL | 60000
1267 | 1267 | Dung dịch rửa giải trước vùng A0 và biến thể Hb (HbS) | Dung dịch rửa giải trước vùng A0 và biến thể Hb (HbS) được dùng để xác định lượng HbA1c trong mẫu máu toàn phần của người. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần sau: Natri peclorat, Natri azua - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. Đóng gói: ≤ 1500 mL/ Hộp |  | mL | 55200
1268 | 1268 | Dung dịch pha loãng mẫu máu toàn phần khi xét nghiệm HbA1C | Dung dịch pha loãng mẫu máu toàn phần khi xét nghiệm HbA1C được dùng để xác định lượng HbA1c trong mẫu máu toàn phần của người. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần sau: phenoxyethanol, natri azua - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. Đóng gói: ≤ 8 lít/ Hộp |  | Lít | 180
1269 | 1269 | Hóa chất xét nghiệm thể cetonic | Hóa chất xét nghiệm thể cetonic dùng để định lượng ß-Hydroxybutyrate trong huyết thanh và huyết tương bằng phương pháp định lượng đo quang với bước sóng 505 nm. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần sau: + Enzyme: ß-hydroxybutyrate dehydrogenase, Diaphorase enzymes + Mẫu Standard - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. Đóng gói: ≤ 100 mL/ Hộp |  | mL | 922.5
1270 | 1270 | Lọ đựng mẫu bệnh phẩm tiệt khuẩn 40-50ml | Lọ lấy mẫu bệnh phẩm - Dung tích 40-50ml. - Chất liệu: nhựa PS trong suốt, không phản ứng với hóa chất, bệnh phẩm bên trong. - Đặc điểm: có nhãn ghi thông tin mẫu bệnh phẩm, có nắp đậy kín. - Đóng gói tiệt khuẩn. - Tiêu chuẩn: ISO 13485. |  | Cái | 10360
1271 | 1271 | Lọ đựng mẫu bệnh phẩm 40-50ml có thìa | Lọ lấy mẫu bệnh phẩm không tiệt khuẩn - Dung tích: 40-50ml. - Chất liệu: nhựa PS trong suốt, không phản ứng với hóa chất, bệnh phẩm bên trong. - Đặc điểm: có nhãn ghi thông tin mẫu bệnh phẩm, có nắp đậy, có thìa lấy mẫu phân bên trong gắn với nắp đậy. - Tiêu chuẩn: ISO 13485. |  | Cái | 10500
1272 | 1272 | Lọ đựng mẫu bệnh phẩm 100-120ml | Lọ đựng mẫu bệnh phẩm - Dung tích 100-120ml. - Chất liệu: nhựa PS trong suốt, không phản ứng với hóa chất, bệnh phẩm bên trong, có nhãn, nắp màu trắng. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 |  | Cái | 2160
1273 | 1273 | Ống nghiệm Serum, nắp đỏ | Ống nghiệm chứa máu có hạt nhựa Polystryen bên trong dùng tách huyết thanh. - Kích thước ống: đường kính 13 (+/- 2) mm; chiều dài 75 (+/- 5) mm - Dung tích tối đa 6 ml - Chất liệu: nhựa PP trong suốt , không lẫn tạp chất. Nắp màu đỏ - Tiêu chuẩn ISO 13485 |  | Cái | 131000
1274 | 1274 | Lọ đựng mẫu bệnh phẩm 40-50ml | Lọ lấy mẫu bệnh phẩm không tiệt khuẩn - Dung tích: 40-50ml. - Chất liệu: nhựa PS trong suốt, không phản ứng với hóa chất, bệnh phẩm bên trong. - Tiêu chuẩn: ISO 13485. |  | Cái | 8000
1275 | 1275 | Ống nghiệm 5ml có nắp | Ống nghiệm nhựa. - Kích thước ống: đường kính 13 (+/- 2) mm; chiều dài 75 (+/- 5) mm. - Dung tích tối đa 6ml - Chất liệu nhựa PS trong suốt, không lẫn tạp chất. Nắp màu trắng - Tiêu chuẩn: ISO 13485 |  | Cái | 104500
1276 | 1276 | Ống nghiệm chimigly 2ml, nắp xám | Ống nghiệm GLucose chứa máu có chất chống đông Li Heparin và NaF dùng cho xét nghiệm đường huyết. - Kích thước ống: đường kính 13 (+/- 2) mm; chiều dài 75 (+/- 5)mm. - Dung tích tối đa 6ml - Chất liệu nhựa PP trong suốt, không lẫn tạp chất. Nắp màu xám - Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  | Cái | 31200
1277 | 1277 | Ống nghiệm Trisodium Citrate 3,8%, 2ml | Ống nghiệm chứa máu có chất chống đông citrate 3.8%, dùng cho xét nghiệm đông máu. - Kích thước ống: đường kính 13 (+/- 2)mm; chiều dài 75 (+/- 5) mm. - Dung tích tối đa 6ml. - Chất liệu nhựa PP trong suốt, không lẫn tạp chất. Nắp màu xanh lá. - Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Cái | 26400
1278 | 1278 | Ống nghiệm có chất chống đông EDTA 2ml | Ống nghiệm chứa máu có chất kháng đông EDTA K2, dùng cho xét nghiệm công thức máu, HbA1C. - Kích thước ống: đường kính 13 (+/- 2) mm; chiều dài 75 (+/- 5) mm. - Dung tích tối đa 6ml. - Chất liệu nhựa PP trong suốt, không lẫn tạp chất. Nắp nhựa màu xanh dương. - Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. |  | Cái | 9600
1279 | 1279 | Ống nghiệm EDTA nắp cao su 1ml → 2ml | Ống nghiệm chứa máu có chất kháng đông EDTA K2, dùng cho xét nghiệm công thức máu, HbA1C - Kích thước ống: đường kính 13 (+/- 2) mm; chiều dài 75 (+/- 5) mm. - Dung tích tối đa 6ml. - Chất liệu nhựa PP trong suốt, không lẫn tạp chất. Nắp nhựa bọc cao su mềm màu tím Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |  | Cái | 80000
1280 | 1280 | Ống nghiệm chứa chất kháng đông Heparin lithium, 2ml (nắp đen, nắp trắng) | Ống nghiệm chứa máu có chất chống đông Lithium Heparin dùng cho xét nghiệm Ion đồ và miễn dịch - Kích thước ống: đường kính 13 (+/- 2) mm; chiều dài 75 (+/- 5) mm. - Dung tích tối đa 6ml. - Chất liệu nhựa PP trong suốt, không lẫn tạp chất. Nắp màu đen hoặc trắng - Tiêu chuẩn ISO 13485 |  | Cái | 144000
1281 | 1281 | Ống nghiệm nhựa PS/PP 5ml có nắp, tiệt khuẩn | Ống nghiệm nhựa tiệt khuẩn - Kích thước ống: đường kính 13 (+/- 2) mm; chiều dài 75 (+/- 5) mm. - Dung tích tối đa 6ml - Chất liệu nhựa PS/PP trong suốt, không lẫn tạp chất. Nắp màu trắng - Tiêu chuẩn: ISO 13485 |  | Cái | 11000
1282 | 1282 | Que gòn xét nghiệm đựng trong ống nhựa tiệt khuẩn | Que gòn tiệt khuẩn, 1 đầu gòn, đựng trong ống nhựa tiệt khuẩn. Dùng lấy mẫu bệnh phẩm. Tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Cái | 12700
1283 | 1283 | Lọ đựng bệnh phẩm 55ml | Lọ đựng bệnh phẩm. - Dung tích tối đa 60ml. -Chất liệu: nhựa PS trong suốt, không lẫn tạp chất, có nhãn màu trắng, nắp màu đỏ. - Tiêu chuẩn ISO 13485. |  | Cái | 18800
1284 | 1284 | Hóa chất xét nghiệm hồng cầu lưới trên máy huyết học | Hóa chất xét nghiệm hồng cầu lưới trên máy huyết học. - Sử dụng để định lượng các thông số: Nồng độ hồng cầu lưới (#RETIC), % hồng cầu lưới (% RETIC), lượng hemoglobin trong tế bào hồng cầu lưới (CHr). - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần sau: Oxazine; N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propane sulfonate; N,N-dimethylformamide. - Tiêu chuẩn : FDA/ISO 13485. Đóng gói: ≤ 1000 mL/ Hộp |  | mL | 6560
1285 | 1285 | Hóa chất rửa hệ thống huyết học | - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần sau: Sodium hydroxide, ethanol, chất hoạt động bề mặt. - Tiêu chuẩn : FDA/ISO 13485. Đóng gói: ≤ 2000 mL/ Hộp |  | mL | 93960
1286 | 1286 | Dung dịch rửa và tạo dòng trong xét nghiệm huyết học | - Hóa chất dạng lỏng, sử dụng để tạo dòng chảy phản ứng, sử dụng trên máy xét nghiệm huyết học tự động - Bao phủ dòng chảy của mẫu, đảm bảo chỉ 1 tế bào tại 1 thời điểm có thể đi qua điểm phát hiện., ngăn ngừa bị tắc dòng chảy. Cung cấp môi trường trong suốt về mặt quang học mà dòng chảy của mẫu có thể được tập trung rõ ràng. Thành phần gồm: Dung dịch bảo quản; Dung dịch đệm; Chất hoạt động bề mặt - Tiêu chuẩn : FDA/ISO 13485. Đóng gói: ≤ 25 lít/ Hộp |  | Lít | 2080
1287 | 1287 | Lam kính đầu nhám 25.4x76.2mm | Lam kính đầu nhám - Chất liệu: thủy tinh - Kích thước: 25.4 x 76.2 (+/- 2) mm |  | Miếng | 106560
1288 | 1288 | Ống nghiệm chân không chứa hoạt chất KF + Na2 EDTA 2ml, ức chế đường phân | Ống nghiệm chân không chứa hoạt chất KF + Na2 EDTA dạng phun sương thành ống, chống đông máu, đồng thời ức chế tốc độ phân hủy đường trong máu, dùng cho các xét nghiệm đường huyết. - Thể tích lấy mẫu: 2ml - Kích thước: 13 x 75 (+/- 2) mm; - Chất liệu ống: PET, trong suốt - Nắp gồm 2 phần: phần bằng cao su butyl để duy trì chân không và kim có thể đâm xuyên qua khi lấy máu; phần nắp bằng nhựa PE để bảo vệ, chống nứt vỡ - Tiệt khuẩn - Hộp kín được niêm phong tránh ánh sáng và tiếp xúc hóa chất - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE |  | Ống | 33000
1289 | 1289 | Ống nghiệm lấy máu chân không chứa chống đông EDTA K2 4ml | Dung dịch chất chống đông: K2 EDTA dạng phun sương trên thành ống. - Thể tích lấy mẫu chân không: 4ml - Kích thước ống: đường kính ngoài 13 (+/- 2) mm; chiều dài ống 75 (+/- 5) mm; - Chất liệu ống: PET, chống sốc, trong suốt, tránh va chạm gây nứt trong quá trình vận chuyển, lấy máu, bảo quản, và xét nghiệm. - Nắp gồm 2 phần: phần bằng cao su butyl để duy trì chân không và dễ cắm kim trong quá trình lấy máu; phần nắp bằng nhựa PE - Ống đã được tiệt trùng - Đóng gói: Hộp kín được niêm phong tránh ánh sáng và tiếp xúc hóa chất - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE |  | Cái | 9000
1290 | 1290 | Ống nghiệm lấy máu chân không, chứa chống đông Sodium Citrate 1,8ml | Dung dịch chất chống đông: Sodium Citrate 3,2%. - Lượng chất chống đông: 0,2ml Sodium Citrate 3,2% - Thể tích lấy mẫu chân không: 1,8ml - Kích thước ống: đường kính ngoài 13 (+/- 2) mm; chiều dài ống 75 (+/- 2) mm; - Thành ống dày để duy trì lượng chân không và tránh biến đổi, hao hụt chất chống đông. - Chất liệu ống: PET, chống sốc, trong suốt, tránh va chạm gây nứt trong quá trình vận chuyển, lấy máu, bảo quản, và xét nghiệm. - Nắp gồm 2 phần: phần bằng cao su butyl để duy trì chân không và dễ cắm kim trong quá trình lấy máu; phần nắp bằng nhựa PE - Nhãn được làm bằng nhựa Plastic tránh biến đổi - Ống đã được tiệt trùng Hộp kín được niêm phong tránh ánh sáng và tiếp xúc hóa chất - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE |  | Cái | 168000
1291 | 1291 | Ống nghiệm lấy máu chân không, chứa chống đông EDTA K2 2ml | Dung dịch chất chống đông: K2 EDTA dạng phun sương trên thành ống. - Thể tích lấy mẫu chân không: 2ml - Kích thước ống: đường kính ngoài 13 (+/- 2) mm; chiều dài ống 75 (+/- 5) mm; - Chất liệu ống: PET, chống sốc, trong suốt, tránh va chạm gây nứt trong quá trình vận chuyển, lấy máu, bảo quản, và xét nghiệm. - Nắp gồm 2 phần: phần bằng cao su butyl để duy trì chân không và dễ cắm kim trong quá trình lấy máu; phần nắp bằng nhựa PE - Ống đã được tiệt trùng - Đóng gói: Hộp kín được niêm phong tránh ánh sáng và tiếp xúc hóa chất - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE |  | Cái | 696000
1292 | 1292 | Ống nghiệm lấy máu chân không, chứa chống đông Lithium Heparin 4ml, nắp màu hồng | Dung dịch chất chống đông: Lithium Heparin dạng phun sương. - Thể tích lấy mẫu chân không: 4ml - Kích thước ống: đường kính ngoài 13 (+/- 2) mm; chiều dài ống 75 (+/- 5) mm; - Chất liệu ống: PET, - Nắp gồm 2 phần: phần bằng cao su butyl để duy trì chân không và dễ cắm kim trong quá trình lấy máu; phần nắp bằng nhựa PE - Ống đã được tiệt trùng - Đóng gói: Hộp kín được niêm phong tránh ánh sáng và tiếp xúc hóa chất - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE |  | Cái | 584000
1293 | 1293 | Ống nghiệm lấy máu chân không, chứa chống đông Lithium Heparin 2ml | Dung dịch chất chống đông: Lithium Heparin dạng phun sương. - Thể tích lấy mẫu chân không: 2ml - Kích thước ống: đường kính ngoài 13 (+/- 2) mm; chiều dài ống 75 (+/- 5) mm; - Chất liệu ống: PET, chống sốc, trong suốt - Nắp gồm 2 phần: phần bằng cao su butyl để duy trì chân không và dễ cắm kim trong quá trình lấy máu; phần nắp bằng nhựa PE - Ống đã được tiệt trùng - Đóng gói: Hộp kín được niêm phong tránh ánh sáng và tiếp xúc hóa chất - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE |  | Cái | 668000
1294 | 1294 | Ống nghiệm lấy máu chân không Clot Activator 4ml | Ống chứa hoạt chất micronized silica dạng phun khô trên thành ống làm tăng sự đông máu. - Thể tích lấy mẫu: 4ml - Kích thước ống: đường kính ngoài 13 (+/- 2) mm; chiều dài ống 75 (+/- 5) mm; - Chất liệu ống: PET, trong suốt, - Nắp gồm 2 phần, phần bằng cao su butyl để duy trì chân không và kim có thể đâm xuyên qua khi lấy máu; phần nắp bằng nhựa PE - Ống đã được tiệt trùng - Đóng gói: Hộp kín được niêm phong tránh ánh sáng và tiếp xúc hóa chất - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE |  | Cái | 100000
1295 | 1295 | Ống nghiệm chân không EDTA K2 6ml vô trùng, phụ gia EDTA K2 10,8mg phun khô trên thành ống, cỡ 13x100mm | Dung dịch chất chống đông: EDTA dạng phun khô trên thành ống. - Thể tích lấy mẫu chân không: 6ml - Kích thước ống: đường kính ngoài 13 (+/- 2) mm; chiều dài ống 100 (+/- 5) mm; - Chất liệu ống: PET, chống sốc, trong suốt, - Nắp gồm 2 phần: phần bằng cao su butyl để duy trì chân không và dễ cắm kim trong quá trình lấy máu; phần nắp bằng nhựa PE - Ống đã được tiệt trùng theo - Đóng gói: Hộp kín được niêm phong tránh ánh sáng và tiếp xúc hóa chất - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE |  | Cái | 9000
1296 | 1296 | Đầu típ vàng có khía, 1-200 µL | Đầu típ vàng có khía - Dung tích: 1-200 µL - Đóng gói trong các túi polyetylen có thể khóa lại được. |  | Cái | 87000
1297 | 1297 | Đầu típ xanh 1-1000 ul | Đầu típ xanh bằng polyetylen, dung tích 1-1000 μl - Thiết kế tương thích với tất cả các micropipet |  | Cái | 28000
1298 | 1298 | Hóa chất định lượng Prolactin | Hóa chất định lượng prolactin Dải phân tích: ≤ 0,25 đến ≥ 200 ng/mL -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần sau: + Kháng thể (dê) kháng IgG chuột – kháng thể (chuột, đơn dòng) kháng Prolactin, albumin huyết thanh bò (BSA) + Kháng thể (dê) kháng Prolactin – phosphatase kiềm (bò) - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE. Đóng gói: ≤ 200 test/hộp |  | Test | 1800
1299 | 1299 | Hóa chất định lượng Bilirubin liên hợp | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin trực tiếp; dải đo: 0 đến ≥ 171 μmol/L; phương pháp: DPD, bước sóng 570 nM. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần sau: 3,5 Dichlorophenyl diazonium tetrafluoroborate - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE. Đóng gói: ≤ 200 mL/hộp |  | mL | 2524
1300 | 1300 | Hóa chất định lượng Glucose | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Glucose ; dải đo: ≤ 0,6 đến ≥ 45 mmol/L; phương pháp: Hexokinase - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần sau: ATP, NAD+, Mg2+, Hexokinase, G6P-DH - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE. Đóng gói: ≤ 600 mL/hộp |  | mL | 32640
1301 | 1301 | Hóa chất định lượng Uric acid | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Uric Acid ; dải đo: ≤ 89 đến ≥ 1785 umol/L; - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần sau: MADB; 4-Aminophenazone; Peroxidase; Uricase; Ascorbate Oxidase - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE. Đóng gói: ≤ 300 mL/hộp |  | mL | 6840
1302 | 1302 | Hóa chất định lượng α -Amylase | Hóa chất dùng cho xét nghiệm α-Amylase ; dải đo: ≤ 10 đến ≥ 2000 U/L; phương pháp: CNPG3 - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần sau: Calcium acetate; NaCl; - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE. Đóng gói: ≤ 200 mL/hộp |  | mL | 1920
1303 | 1303 | Hóa chất định lượng CRP | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CRP Latex; dải đo: ≤ 0,2 đến ≥ 480 mg/L; phương pháp: Immunoturbidimetric (đo độ đục miễn dịch). - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần sau: Glycine buffer; Latex phủ kháng thể kháng CRP - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE. Đóng gói: ≤ 300 mL/hộp |  | mL | 1200
1304 | 1304 | Cóng phản ứng dạng khối dùng cho hệ thống máy đông máu tự động | Cóng phản ứng dạng khối dùng cho hệ thống máy đông máu tự động, thể tích cóng ≤ 1 mL - Chất liệu: nhựa polystyrene - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE |  | Cóng | 259200
1305 | 1305 | Hóa chất xét nghiệm Coombs gián tiếp - trực tiếp và Crossmatch | Dùng cho test Coombs trực tiếp và gián tiếp, sàng lọc và định danh kháng thể bất thường, định nhóm chéo môi trường Coombs 37°C, Thành phần: Gel card. Thành phần chứa tối thiểu: môi trường AHG: coombs, kháng thể kháng globulin người. Hỗn hợp giữa kháng thể đa dòng IgG từ thỏ và kháng thể đơn dòng. Bảo quản : 2-25 độ C - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE. Đóng gói: ≤ 500 test/hộp |  | Test | 38400
1306 | 1306 | Dầu soi kính | Dầu soi kính hiển vi Dung dịch dầu, lỏng, nhớt, trong suốt dùng soi kính hiển vi. Chỉ số khúc xạ khoảng 1,5 (gần với thủy tinh), cho hình ảnh thực khi soi. |  | mL | 2000
1307 | 1307 | Cóng phản ứng sử dụng trên máy miễn dịch tự động vi hạt phát quang | Cóng phản ứng sử dụng trên máy miễn dịch tự động. Chất liệu là nhựa trong suốt. Đóng gói: ≤ 5000 cóng/hộp |  | Cóng | 288000
1308 | 1308 | Dung dịch rửa kim máy miễn dịch | Nước rửa kim, được sử dụng như một bước trong quy trình bảo dưỡng. Sau khi kim hút mẫu được vệ sinh, sử dụng dung dịch này để bảo vệ kim ngăn không cho các phần không đặc hiệu bám vào kim. - Thành phần: Tối thiểu gồm Huyết tương người đã vôi hóa; được sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động. - Tiêu chuẩn: ISO 13485/ CE. Đóng gói: ≤ 100 mL/hộp |  | mL | 318
1309 | 1309 | Dung dịch xử lý dùng cho máy miễn dịch | Dung dịch rửa cho kỹ thuật miễn dịch vi hạt hoá phát quang linh hoạt 2 bước rửa; Tối thiểu chứa natri hydroxit; được sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Tiêu chuẩn: ISO 13485/ CE. Đóng gói: ≤ 5 lít/hộp |  | Lít | 226.2
1310 | 1310 | Dung dịch tiền xử lý trên máy miễn dịch | Chất tiền xử lý sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. - Thành phần tối thiểu gồm hydrogen peroxide 0.35±0.05 N - Tiêu chuẩn:ISO 13485/ CE. Đóng gói: ≤ 5 lít/hộp |  | Lít | 58
1311 | 1311 | Nước rửa sử dụng trên máy miễn dịch tự động | Nước rửa sử dụng trên máy miễn dịch tự động. - Tối thiểu gồm thành phần muối đệm phosphat và các chất kháng khuẩn. - Tiêu chuẩn: ISO 13485/ CE. Đóng gói: ≤ 5 lít/hộp |  | Lít | 268
1312 | 1312 | Hóa chất định lượng PIVKA-II | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng PIVKA-II trong huyết thanh hay huyết tương; sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 7,6 mAU/mL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 3,02 mAU/mL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần sau: Vi hạt: Anti-PIVKA-II (chuột, kháng thể đơn dòng) phủ trên vi hạt; Anti-prothrombin (chuột, kháng thể đơn dòng), chất kết hợp có đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm - Tiêu chuẩn: ISO 13485/ CE. Đóng gói: ≤ 300 test/hộp |  | Test | 1000
1313 | 1313 | Dung dịch rửa hệ thống sinh hóa | Hoá chất hỗ trợ các xét nghiệm sinh hoá; sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần sau: Citric acid monohydrate, Oxalic acid dihydrate, Polyethylene glycol, Methanol, Monochloroacetic acid. - Tiêu chuẩn: ISO 13485/ CE. Đóng gói: ≤ 2 lít/hộp |  | Lít | 30
1314 | 1314 | Dung dịch hỗ trợ xét nghiệm sinh hóa | Hoá chất hỗ trợ các xét nghiệm sinh hoá; sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần sau: NaOCl, NaOH, KOH - Tiêu chuẩn: ISO 13485/ CE. Đóng gói: ≤ 2 lít/hộp |  | Lít | 24
1315 | 1315 | Hóa chất xét nghiệm IgG anti dsDNA phương pháp ELISA | Xét nghiệm xác định định lượng kháng thể tự miễn IgG kháng DNA mạch đôi (dsDNA) trong huyết thanh và huyết tương người. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần sau: Calibrator (CAL), Enzyme liên hợp, Chromogen/Substrate, Acid sulphuric - Tiêu chuẩn: ISO 13485. Đóng gói: ≤ 150 test/hộp |  | Test | 5472
1316 | 1316 | Hóa chất xét nghiệm Anti C1q phương pháp ELISA | Định lượng tự kháng thể IgG kháng C1q ở huyết thanh hoặc huyết tương người - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần sau: + CALIBRATOR : tối thiểu 6 nồng độ khác nhau + Chất chứng dương + Chất chứng âm + Enzyme liên hợp; chứa kháng thể kháng IgG người, đánh dấu HRP; PBS, BSA, chất tẩy rửa + Cơ chất TMB; + Dung dịch dừng phản ứng + Dung dịch đệm rửa - Tiêu chuẩn: ISO 13485. Đóng gói: ≤ 150 test/hộp |  | Test | 864
1317 | 1317 | Đầu côn hút thể tích 300 uL dùng cho máy Elisa tự động | Đầu côn hút hóa chất và mẫu dành cho các máy xét nghiệm ELISA tự động hoàn toàn - Chất liệu: nhựa - Thể tích: 300µl - Lớp trong đầu côn có phủ tĩnh điện giúp nhận biết mức chất lỏng. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 |  | Tip | 23040
1318 | 1318 | Hóa chất tách chiết Virus trong mẫu bệnh phẩm (Kèm phụ kiện) | Hóa chất tách chiết Virus trong mẫu bệnh phẩm - Sử dụng cho máy tách chiết tự động hoàn toàn, công nghệ hạt từ để tách chiết và tinh sạch tự động nucleic acids từ mẫu sinh phẩm. Làm sạch axit nucleic từ huyết thanh, huyết tương, hoặc CSF, và axit nucleic của virus và DNA của vi khuẩn có thể được tinh sạch từ các mẫu hô hấp như tăm bông, hút dịch, đờm, rửa phế quản (BAL), cũng như nước tiểu và dịch phết niệu đạo (cổ tử cung và niệu đạo ). - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần sau: Enzyme, Buffer AVE, Buffer AVE, Carrier RNA. - Kèm vật tư tiêu hao để tách acid nucleic -Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE. Đóng gói: ≤ 250 test/hộp |  | Test | 15764
1319 | 1319 | Hóa chất định tính Anti-HCV trên máy miễn dịch tự động | Hóa chất định tính Anti-HCV là một xét nghiệm chẩn đoán in vitro dùng để phát hiện định tính kháng thể kháng vi rút viêm gan C (HCV) trong huyết thanh và huyết tương người. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần sau: Vi hạt phủ streptavidin; Kháng nguyên đặc hiệu HCV đánh dấu biotin; Kháng nguyên đặc hiệu HCV đánh dấu phức hợp ruthenium, đệm HEPES *AHCV 2 Cal1: Mẫu chuẩn âm tính 1: Huyết thanh người, âm tính với kháng thể kháng HCV *AHCV 2 Cal2: Mẫu chuẩn dương tính 2: Huyết thanh người dương tính với kháng thể kháng HCV. Không phản ứng với HBsAg, kháng thể kháng HIV 1/2. - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485. Đóng gói: ≤ 500 test/hộp |  | Test | 66000
1320 | 1320 | Hóa chất định lượng ACTH | Hóa chất định lượng ACTH dùng để định lượng nội tiết tố kích thích vỏ thượng thận (ACTH) trong huyết tương người chống đông bằng EDTA - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần sau: Vi hạt phủ streptavidin; Kháng thể đơn dòng kháng ACTH đánh dấu biotin (chuột); Kháng thể đơn dòng kháng ACTH (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium; - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE. Đóng gói: ≤ 200 test/hộp |  | Test | 1500
1321 | 1321 | Hóa chất định lượng Anti-Hbs | Hóa chất định lượng Anti-Hbs là hóa chất xét nghiệm định lượng kháng thể kháng kháng nguyên bề mặt Virus viêm gan B trong huyết thanh/ huyết tương người - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần sau: Vi hạt phủ streptavidin; HBsAg người/tái tổ hợp đánh dấu biotin; HBsAg người/tái tổ hợp, đánh dấu phức hợp ruthenium * A‑HBSII Cal1 Mẫu chuẩn 1: Anti‑HBs (người) trong huyết thanh người * A‑HBSII Cal2 Mẫu chuẩn 2: Anti‑HBs (người) trong huyết thanh người - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485. Đóng gói: ≤ 500 test/hộp |  | Test | 49800
1322 | 1322 | Đầu côn mẫu sử dụng trên máy xét nghiệm sinh hóa/miễn dịch tự động | Đầu côn hút mẫu và cốc chứa hỗn hợp phản ứng chạy xét nghiệm miễn dịch công nghệ điện hóa phát quang - Chất liệu nhựa với ≥ 105 đầu côn hút mẫu và ≥105 cốc phản ứng trên cùng một khay. - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485. |  | Cái | 945000
1323 | 1323 | Hóa chất xét nghiệm CA 15-3 | Hóa chất xét nghiệm CA 15-3 Nguyên lý xét nghiệm: Nguyên lý bắt cặp. Tổng thời gian xét nghiệm ≤ 25 phút. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần sau: Vi hạt phủ streptavidin; Kháng thể đơn dòng đánh dấu biotin (chuột); Kháng thể đơn dòng kháng CA 15-3 (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485. Đóng gói: ≤ 500 test/hộp |  | Test | 6600
1324 | 1324 | Hóa chất xét nghiệm CEA trên máy miễn dịch | Hóa chất xét nghiệm CEA. Các thuốc thử ở dạng sẵn sàng để sử dụng. - Nguyên lý xét nghiệm: Nguyên lý bắt cặp. Tổng thời gian xét nghiệm ≤ 25 phút. - Các thuốc thử ở dạng sẵn sàng để sử dụng. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần sau: Vi hạt phủ Streptavidin; Kháng thể đơn dòng kháng CEA đánh dấu biotin (chuột/người); Kháng thể đơn dòng kháng CEA (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485. Đóng gói: ≤ 500 test/hộp |  | Test | 18900
1325 | 1325 | Hóa chất xét nghiệm HBsAg | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người. Nguyên lý xét nghiệm: Nguyên lý bắt cặp. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần sau: Vi hạt phủ streptavidin; Hai kháng thể đơn dòng kháng HBsAg đánh dấu biotin (chuột); Kháng thể đơn dòng kháng HBsAg (chuột), kháng thể đa dòng kháng HBsAg (cừu) đánh dấu phức hợp ruthenium + Mẫu chuẩn âm tính: Huyết thanh người; + Mẫu chuẩn dương tính: HBsAg khoảng ≥ 0.5 IU/mL trong huyết thanh. - Tiêu chuẩn CE/ISO 13485. Đóng gói: ≤ 500 test/hộp |  | Test | 77700
1326 | 1326 | Hóa chất định lượng Troponin T hs | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng troponin T tim trong huyết thanh và huyết tương người. Nguyên lý xét nghiệm: Nguyên lý bắt cặp - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần sau: Vi hạt phủ streptavidin; Kháng thể đơn dòng kháng troponin T tim đánh dấu biotin (chuột); Kháng thể đơn dòng kháng troponin T tim (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium - Khoảng đo: ≤ 3 đến ≥ 10000 ng/L - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485. Đóng gói: ≤ 500 test/hộp |  | Test | 72300
1327 | 1327 | Hóa chất xét nghiệm proBNP | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng N‑terminal pro B‑type natriuretic peptide trong huyết thanh và huyết tương người. Tổng thời gian xét nghiệm là ≤ 25 phút. Các thuốc thử ở dạng sẵn sàng để sử dụng. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần sau: Vi hạt phủ Streptavidin; Kháng thể đơn dòng kháng NT‑proBNP đánh dấu biotin (chuột); Kháng thể đơn dòng kháng NT‑proBNP (cừu) đánh dấu phức hợp ruthenium - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485. Đóng gói: ≤ 500 test/hộp |  | Test | 28200
1328 | 1328 | Hóa chất xét nghiệm FT3 | Là xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng triiodothyronine tự do trong huyết thanh và huyết tương người. - Nguyên lý cạnh tranh. Tổng thời gian xét nghiệm ≤ 25 phút. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần sau: Vi hạt phủ streptavidin; Kháng thể đơn dòng kháng T3 (cừu) đánh dấu phức hợp ruthenium; T3 đánh dấu biotin -Khoảng đo: ≤ 0.6 đến ≥ 50 pmol/L -Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485. |  | Test | 5700
1329 | 1329 | Hóa chất xét nghiệm FT4 | Hóa chất xét nghiệm FT4 - Tổng thời gian xét nghiệm ≤ 25 phút. Các thuốc thử ở dạng sẵn sàng để sử dụng. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần sau: Vi hạt phủ streptavidin; Kháng thể đa dòng kháng T4 (cừu) đánh dấu phức hợp ruthenium; T4 đánh dấu biotin - Khoảng đo: ≤ 0.5 đến ≥ 100 pmol/L -Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485. |  | Test | 51300
1330 | 1330 | Hóa chất xét nghiệm TSH | Hóa chất xét nghiệm TSH - Nguyên lý bắt cặp. Tổng thời gian xét nghiệm 25 phút. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần sau: Vi hạt phủ Streptavidin; Kháng thể đơn dòng kháng TSH đánh dấu biotin (chuột); Kháng thể đơn dòng kháng TSH (chuột/người) đánh dấu phức hợp ruthenium - Khoảng đo: ≤ 0.005 đến ≥ 100 µIU/mL - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485. Đóng gói: ≤ 500 test/hộp |  | Test | 38700
1331 | 1331 | Hoá chất chạy máy điện giải | Hoá chất chạy máy điện giải được sử dụng để rửa và chuẩn các điện cực: Na+, K+, Li+, Cl-, Ca2+. Gồm có: -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần sau: + Natri (Na+): Chuẩn A, Chuẩn B, Chuẩn C; + Kali (K+): Chuẩn A, Chuẩn B, Chuẩn C; + Chloride (Cl-): Chuẩn A, Chuẩn B, Chuẩn C; + Calci (Ca2+): Chuẩn A, Chuẩn B, Chuẩn C; + Lithium (Li+): Chuẩn A, Chuẩn B, Chuẩn C. + Dung dịch tham chiếu: Thành phần có hoạt tính Kalichloride. - Tiêu chuẩn: CE/ISO 13485. |  | Cái | 36
1332 | 1332 | Hóa chất xét nghiệm AFP trên máy tự động | Hóa chất xét nghiệm AFP - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần sau: Vi hạt phủ streptavidin; Kháng thể đơn dòng kháng AFP đánh dấu biotin (chuột); Kháng thể đơn dòng kháng AFP (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium - Tiêu chuẩn: ISO 13485/CE. Đóng gói: ≤ 500 test/hộp |  | Test | 30300
1333 | 1333 | Ống nghiệm Serum 0,5ml, dung tích lấy máu 250 -500µL | Ống nghiệm Serum 0,5ml vô trùng, dung tích lấy máu 250 - 500 μL. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 |  | Cái | 400
1334 | 1334 | Ống nghiệm lấy máu Lithium Heparin 0.5ml vô trùng | Ống nghiệm lấy máu Lithium Heparin 0.5ml vô trùng, dung tích lấy máu 250 - 500 μL, - Tiêu chuẩn: ISO 13485 |  | Cái | 400
1335 | 1335 | Ống nghiệm lấy máu EDTA K2 0,5ml vô trùng | Ống nghiệm lấy máu EDTA K2 0,5ml vô trùng, dung tích lấy máu 250 - 500 μl, - Tiêu chuẩn: ISO 13485 |  | Cái | 600
1336 | 1336 | Holder kết nối nữa ống nghiệm chân không và kim lấy máu chân không, sử dụng nhiều lần | Holder kết nối giữa ống nghiệm chân không và kim lấy máu chân không, sử dụng nhiều lần, đầu có gen xoáy và có nút bấm hủy kim an toàn - Tiêu chuẩn: ISO 13485 |  | Cái | 20000
1337 | 1337 | Kim lấy máu chân không 22G x 1 1/2", đốc đục, phủ silicone | Kim lấy máu chân không đốc đục cỡ 22G x 1.5 inch, phủ silicone - Tiêu chuẩn: ISO 13485 |  | Cái | 480000
1338 | 1338 | Ống nghiệm chân không glucose 2ml | Ống lấy máu chân không glucose vô trùng, chất liệu PET, phụ gia NaF 5.0 mg và potasium oxalate 4.0 mg phun khô trên thành ống. - Kích thước: 13x75 (+/- 2) mm - Chất liệu: Nhựa PET - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO 13485/ FDA/ CE |  | Cái | 30000
1339 | 1339 | Giấy thấm mẫu máu khô chuyên dụng dùng cho sàng lọc sơ sinh | Giấy thấm mẫu máu khô chuyên dụng dùng cho sàng lọc sơ sinh. - Có định dạng tiếng Việt. - Sử dụng thanh mã vạch. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 |  | Tờ | 12000
1340 | 1340 | Ống ly tâm 15ml đáy nhọn | Ống nhựa dùng để chứa dung môi, dung dịch hóa chất trong quá trình ly tâm, sử dụng 1 lần - Chất liệu: Nhựa PP - Ống nhựa trong, có nắp rời, thân có chia vạch rõ ràng, có vùng nhãn trắng, thể tích 15ml. - Tiệt khuẩn |  | Cái | 28500
1341 | 1341 | Ống ly tâm 50ml đáy nhọn | Ống ly tâm 50ml - Chất liệu: polypropylen (PP) trong suốt, đáy nhọn, đi kèm với nắp polyetylen, nắp có đỉnh phẳng dễ, tháo lắp Hiệu suất cao RCF tối đa là 12.500 xg Nhiệt độ từ -80 ° C đến 120 ° C Thiết kế chống rò rỉ RNase- / DNase free - Tiệt khuẩn |  | Cái | 1060
1342 | 1342 | Ống siêu ly tâm 1.7ml, màu trắng | Ống siêu ly tâm này được làm bằng polypropylen tự nhiên (không màu) và không có RNase- / DNase, nắp trắng - Thể tích 1.7ml - Autoclavable cho phép mở và đóng lặp lại - Bề mặt nắp phẳng để dán nhãn thuận tiện - Chịu được RCF tối đa 17.000xg |  | Cái | 58320
1343 | 1343 | Ống siêu ly tâm 1.7ml, nhiều màu | Ống siêu ly tâm này được làm bằng polypropylen tự nhiên (trong suốt) và không có RNase- / DNase - Thể tích 1.7ml - Bề mặt nắp phẳng để dán nhãn thuận tiện - Chịu được RCF tối đa 17.000xg |  | Cái | 22000
1344 | 1344 | Hóa chất tách chiết DNA/RNA genomic, từ nhiều nguồn mẫu đầu vào | Hóa chất (Kit) tách chiết và tinh sạch nucleic acid tổng như DNA bộ gen người, DNA vi khuẩn, DNA và RNA virus - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần sau: Lysis Buffer, Proteinase K, chất bảo vệ RNA (Carrier RNA) và cột lọc (RTA Spin Filter) - Khả năng tách chiết từ ≥ 100 μl máu tươi, ≥ 200 μl huyết thanh/ huyết tương/ nước tiểu/ dịch não tủy (CSF)/ dịch nổi phân, ≥ 200 μl mẫu đờm, dịch hút khí quản, sữa - Hiệu suất: tách DNA từ máu toàn phần: ≥ 1 ug DNA - Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD (chỉ thị 98/79/EC). Đóng gói: ≤ 500 test/hộp |  | Test | 7000
1345 | 1345 | Hóa chất định lượng AT III so màu | Hóa chất xét nghiệm AT III - Đặc tính, công dụng: Định lượng mức hoạt động của antithrombin (AT) trong huyết tương bằng phương pháp sử dụng cơ chất tạo màu. -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần sau: + Thrombin bò, dạng đông khô. + Cơ chất màu, dạng đông khô. + Dung dịch hòa tan có heparin. - Tiêu chuẩn: ISO 13485. |  | mL | 144
1346 | 1346 | Hóa chất xét nghiệm D-Dimer 2 kháng thể đơn dòng | Hóa chất xét nghiệm D-Dimer có mã vạch trên hộp thuốc thử - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần sau: + Dung dịch đệm Tris buffer + Dung dịch huyền phù vi hạt latex được phủ bởi hai kháng thể đơn dòng chuột khác nhau kháng D-dimer người. - Tiêu chuẩn: ISO 13485. Đóng gói: ≤ 200 mL/hộp |  | mL | 4290
1347 | 1347 | Hóa chất định lượng hoạt độ của protein S | Hóa chất định lượng hoạt độ của protein S - Đặc tính, công dụng: Hóa chất định lượng hoạt độ của protein S bằng phương pháp đo từ nhằm tránh sự ảnh hưởng của huyết tương đục, tán huyết…. Sản phẩm cho phép phát hiện các thiếu hụt protein S dựa vào yếu tố Va. -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần sau: + Huyết tương từ người, làm lạnh khô, không có protein S. + Protein C hoạt hoá từ người, làm lạnh khô. + Nguyên liệu có chứa yếu tố Va từ bò, làm lạnh khô. -Tiêu chuẩn: ISO 13485. Đóng gói: ≤ 20 mL/hộp |  | mL | 210
1348 | 1348 | Típ lọc (Filter Pipet Tip) 100-1000 ul | Típ lọc có hàng rào polyetylen - Nonpyrogenic, Human DNA-free, RNase-/DNase-free, vô trùng. - Dung tích 100-1000 ul |  | Cái | 28800
1349 | 1349 | Típ lọc (Filter Pipet Tip) 1-200 ul | Típ lọc có hàng rào polyetylen - Nonpyrogenic, Human DNA-free, RNase-/DNase-free, vô trùng - Dung tích 1 - 200 ul |  | Cái | 32640
1350 | 1350 | Dung dịch chuẩn các xét nghiệm Hóa sinh | Hoá chất chuẩn các xét nghiệm Albumin, Calcium, Cholesterol, Creatinine, Glucose, Iron, Lactic Acid, Magnesium, Phosphorus, Total Protein, Tryglyceride, Urea Nitrogen và Uric Acid. |  | mL | 87
1351 | 1351 | Dầu soi kính hiển vi | Chỉ số khúc xạ (n 20 / D): 1.515 - 1.517 Mật độ (d 20 ° C / 4 ° C): 1.0245 - 1.0265 Truyền (380nm; 1 cm): ≥ 65 % Truyền (400nm; 1 cm): ≥ 78 % Truyền (450nm; 1 cm): ≥ 90 % Huỳnh quang (như quinine ở 365nm): ≤ 1500 ppb Độ nhớt (20 ° C): 100 - 120 mPa∙s |  | mL | 500
1352 | 1352 | Thuốc nhuộm Wright | Tỷ trọng: ≥ 0.80 g/cm3 (20 °C) Giới hạn nổ 5,5 - 44% (V) Metanol Điểm chớp cháy ≥ 9,7 ° C Metanol Nhiệt độ bốc cháy ≥ 420 ° C Metanol Giá trị pH: 7-8 (H2O, 20 ° C) |  | mL | 1500
1353 | 1353 | Thuốc nhuộm Giemsa | Tỷ trọng: ≥ 0.80 g/cm3 (20 °C) Giới hạn nổ 5,5 - 44% (V) Metanol Điểm chớp cháy: ≥ 18 ° C Nhiệt độ đánh lửa: ≥ 450 ° C Giá trị pH: 6.0 - 8.2 (H2O, 20 ° C) |  | mL | 3000
1354 | 1354 | Viên Buffer pha | Tỷ trọng: ≥ 0.80 g/cm3 (20 °C) Giới hạn nổ 5,5 - 44% (V) Metanol Điểm chớp cháy: ≥18 ° C Nhiệt độ đánh lửa: ≥ 450 ° C Giá trị pH: 6.0 - 8.2 (H2O, 20 ° C) |  | viên | 100
1355 | 1355 | Methanol | Methanol dùng để cố định lam |  | mL | 75000
1356 | 1356 | Dầu soi tiêu bản dùng cho máy phân tích hình thái tế bào tự động | Dầu soi kính trên DI-60 |  | mL | 900
1357 | 1357 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm anti Xa theo dõi sử dụng Heparin | - Đặc tính công dụng: Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Anti-Xa định lượng hoạt độ UFH và LMWH - Thành phần: Gồm ≥ 5 mức nồng độ UFH và LMWH - Tiêu chuẩn đóng gói: Hộp/ 5 loại thuốc thử, mỗi loại 4 lọ, mỗi lọ 1ml. |  | mL | 40
1358 | 1358 | Hóa chất xét nghiệm yếu tố VIII Immunodef | - Đặc tính công dụng: Hóa chất xét nghiệm yếu tố VIII bằng phương pháp xác định điểm đông theo cơ chế từ - Thành phần: huyết tương người đông khô được loại bỏ yếu tố VIII bằng phương pháp hấp phụ miễn dịch chọn lọc. |  | mL | 12
1359 | 1359 | Hóa chất xét nghiệm Fibrin Monomer | - Đặc tính công dụng: Hóa chất định lượng Fibrin monomer (FM) trong huyết tương - Thành phần: Gồm 2 loại thuốc thử, dung dịch đệm (thuốc thử 1) và dung dịch huyền phù vi hạt latex được phủ bởi các kháng thể đơn dòng chuột kháng đơn phân fibrin người (thuốc thử 2) |  | mL | 72
1360 | 1360 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Fibrin Monomer | - Đặc tính công dụng: Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Fibrin monomer - Thành phần: Gồm 5 mức nồng độ Fibrin monomer, mỗi mức có thể khác nhau giữa các lô thuốc thử, nhưng được chỉ định rõ ràng cho mỗi lô. |  | mL | 10
1361 | 1361 | Hóa chất nội kiểm xét nghiệm Fibrin Monomer | - Đặc tính công dụng: Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm định lượng Fibrin monomer - Thành phần: Gồm 2 mức nồng độ Fibrin monomer (bình thường và bệnh lý), mỗi mức có thể khác nhau giữa các lô thuốc thử, nhưng được chỉ định rõ ràng cho mỗi lô. |  | mL | 12
1362 | 1362 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm anti Xa theo dõi sử dụng Rivaroxaban | - Đặc tính công dụng: Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Anti-Xa định lượng hoạt độ Rivaroxaban - Thành phần: Gồm 4 mức nồng độ Rivaroxaban, mỗi mức có thể khác nhau giữa các lô thuốc thử, nhưng được chỉ định rõ ràng cho mỗi lô. |  | mL | 12
1363 | 1363 | Hóa chất nội kiểm xét nghiệm anti Xa theo dõi sử dụng Rivaroxaban | - Đặc tính công dụng: Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm Anti-Xa định lượng hoạt độ Rivaroxaban - Thành phần: Gồm 2 mức nồng độ Rivaroxaban, mỗi mức có thể khác nhau giữa các lô thuốc thử, nhưng được chỉ định rõ ràng cho mỗi lô. |  | mL | 6
1364 | 1364 | Hộp hóa chất kiểm chuẩn khí máu 3 mức nồng độ | - Hóa chất kiểm chuẩn 3 mức, mỗi mức 10 ống, mỗi ống 2ml: + Mức 1: giá trị pH mức thấp, pCO2 mức cao phù hợp với nhiễm toan hô hấp; giá trị pO2 mức thấp phù hợp với hoạt động phổi bị suy giảm và giá trị điện giải mức cao (Na+, K+, , Cl-, Ca++), giá trị Glucose và Lactate + Mức 2: giá trị pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Cl-, Ca++, Glucose và Lactate trong phạm vi tham chiếu đối với các đối tượng bình thường về mặt lâm sàng. + Mức 3: với pH cao, giá trị pCO2 thấp phù hợp với nhiễm kiềm hô hấp, pO2 tăng cao phù hợp với liệu pháp oxy và các giá trị điện giải thấp (Na+,K+, Cl-, Ca++), Glucose thấp và giá trị Lactate cao(Hoặc tương đương) |  | mL | 720
1365 | 1365 | Nội kiểm khí máu mức 1 | Nội kiểm khí máu gồm 10 thông số khí máu và ion đồ, bao gồm Bicarbonate. Thành phần: từ người. Dạng Lỏng , Mức 1, Bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 432
1366 | 1366 | Nội kiểm khí máu mức 2 | Nội kiểm khí máu gồm 10 thông số khí máu và ion đồ, bao gồm Bicarbonate. Thành phần: từ người. Dạng Lỏng , Mức 2, Bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 432
1367 | 1367 | Nội kiểm khí máu mức 3 | Nội kiểm khí máu gồm 10 thông số khí máu và ion đồ, bao gồm Bicarbonate. Thành phần: từ người. Dạng Lỏng , Mức 3, Bảo quản: 2-8°C. |  | mL | 432
1368 | 1368 | Chất hiệu chuẩn định lượng xét nghiệm Hemoglobin và Cột sắc ký cho hệ thống phân tích Hemoglobin tự động | Một hộp bao gồm: - 01 Hộp trao đổi cation: thực hiện ≥10.000 xét nghiệm mỗi hộp, Kết quả xét nghiệm không bị ảnh hưởng bởi tối thiểu 4 loại biến thể HbAS, HbAC, HbAD, HbAE, không bị nhiễu bởi HbF lên tới 30%, Labie A1c lên tới 1200 mg/dl |  | test | 50000
1369 | 1369 | Chất hiệu chuẩn định lượng xét nghiệm Hemoglobin | Hộp Chất Hiệu Chuẩn: ≥1 lọ Chất Điều Hòa,≥ 1 lọ Chất Hiệu Chuẩn Mức 1, và ≥1 lọ Chất Hiệu Chuẩn Mức 2. Nguồn gốc: máu toàn phần đông khô của người với glycine và trehalose làm chất bảo quản. Hoàn nguyên mỗi lọ ≥ 0.2 mL Kết quả xét nghiệm không bị ảnh hưởng bởi tối thiểu 4 loại biến thể HbAS, HbAC, HbAD, HbAE, không bị nhiễu bởi HbF lên tới 30%, Labie A1c lên tới 1200 mg/dl |  | hộp | 5
1370 | 1370 | Bộ lọc cho hệ thống phân tích Hemoglobin tự động | Mỗi hộp thực hiện được ≥9500 xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm không bị ảnh hưởng bởi tối thiểu 4 loại biến thể HbAS, HbAC, HbAD, HbAE, không bị nhiễu bởi HbF lên tới 30%, Labie A1c lên tới 1200 mg/dl |  | test | 50000
1371 | 1371 | Hóa chất làm sạch cho hệ thống phân tích Hemoglobin tự động | Hộp chứa ≥1.5 ml chất rửa dạng lỏng. Kết quả xét nghiệm không bị ảnh hưởng bởi tối thiểu 4 loại biến thể HbAS, HbAC, HbAD, HbAE, không bị nhiễu bởi HbF lên tới 30%, Labie A1c lên tới 1200 mg/dl |  | mL | 3
1372 | 1372 | Thuốc thử pha loãng mẫu cho hệ thống phân tích Hemoglobin tự động | Mỗi bình chứa ≥900 nước khử ion và <0.05% chất bảo quản sodium azide. Kết quả xét nghiệm không bị ảnh hưởng bởi tối thiểu 4 loại biến thể HbAS, HbAC, HbAD, HbAE, không bị nhiễu bởi HbF lên tới 30%, Labie A1c lên tới 1200 mg/dl |  | mL | 3000
1373 | 1373 | Dung dịch đệm rửa giải cho hệ thống phân tích Hemoglobin tự động | Mỗi bình thực hiện ≥ 1000 tests. Mỗi bình chứa tối thiểu chất succinat / natri perchlorat, <0.05% chất bảo quản. Kết quả xét nghiệm không bị ảnh hưởng bởi tối thiểu 4 loại biến thể HbAS, HbAC, HbAD, HbAE, không bị nhiễu bởi HbF lên tới 30%, Labie A1c lên tới 1200 mg/dl |  | mL | 135200
1374 | 1374 | Dung dịch đệm cho hệ thống phân tích Hemoglobin tự động | Mỗi bình thực hiện ≥ 2800 tests Mỗi bình chứa tối thiểu chất succinat / natri perchlorat, <0.05% chất bảo quản. Kết quả xét nghiệm không bị ảnh hưởng bởi tối thiểu 4 loại biến thể HbAS, HbAC, HbAD, HbAE, không bị nhiễu bởi HbF lên tới 30%, Labie A1c lên tới 1200 mg/dl |  | mL | 33600
1375 | 1375 | Hóa chất rửa cho máy phân tích Hemoglobin tự động | Mỗi bình thực hiện ≥ 1000 tests Mỗi bình chứa tối thiểu chất succinat / natri perchlorat, <0.05% chất bảo quản sodium azide. Kết quả xét nghiệm không bị ảnh hưởng bởi tối thiểu 4 loại biến thể HbAS, HbAC, HbAD, HbAE, không bị nhiễu bởi HbF lên tới 30%, Labie A1c lên tới 1200 mg/dl |  | mL | 138600
1376 | 1376 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm đái tháo đường, dạng đông khô | Sản xuất từ máu toàn phần của người, dạng đông khô. Gồm 2 nồng độ Chất phân tích cho xét nghiệm Hemoglobin (Total), Hemoglobin A1C, Hemoglobin F Có giá trị tham chiếu cho các máy HPLC và máy sinh hoá phổ biến |  | mL | 4
1377 | 1377 | Hóa chất xét nghiệm hồng cầu lưới | Hóa chất được chỉ định sử dụng trên hệ thống phân tích tế bào tự động để làm sạch hồng cầu và nhuộm hồng cầu lưới. Thành phần: tối thiểu gồm New Methylene Blue, Sulfuric Acid với chất ổn định ≤ 0,15% Đóng gói: ≥ 2 L/Hộp |  | mL | 68400
1378 | 1378 | Hóa chất rửa hệ thống huyết học | Hóa chất để sử dụng như một chất làm sạch cho các bộ phận của máy phân tích tế bào tự động khi tiếp xúc với máu. Thành phần: Dung dịch chứa enzym phân giải protein Đóng gói: ≥ 10 L/Hộp |  | Lít | 300
1379 | 1379 | Hóa chất dùng để chuẩn bị mẫu (ly giải hồng cầu và bảo vệ bạch cầu) cho xét nghiệm huyết học | Hóa chất để thực hiện phân tích năm thành phần bạch cầu trong một mẫu máu. Thành phần gồm tối thiểu Formic Acid, Sodium Carbonate, Natri clorua Đóng gói: ≤ 5 Lít/Hộp |  | mL | 206250
1380 | 1380 | Dung dịch pha loãng dùng cho xét nghiệm huyết học | Hóa chất sử dụng như một dung dịch đệm pha loãng đẳng trương kết hợp với một tác nhân ly giải không chứa cyanide dùng để đếm và định cỡ các tế bào máu trên hệ thống phân tích tế bào tự động. Thành phần tối thiểu gồm : Sodium Sulfate, Sodium Chloride, Imidazole Đóng gói: ≤ 10 Lít/Hộp |  | Lít | 10050
1381 | 1381 | Dung dịch ly giải dùng cho xét nghiệm huyết học | Hóa chất ly giải hồng cầu để định lượng hemoglobin, đếm và đo kích thước bạch cầu . Thành phần tối thiểu gồm: Sodium Sulfite, Chất ổn định Đóng gói: ≤ 10 Lít/Hộp |  | Lít | 510
1382 | 1382 | Chất kiểm chuẩn dùng trên máy phân tích huyết học | Hóa chất kiểm chuẩn huyết học. Thành phần: gồm hồng cầu được ổn định trong môi trường đẳng trương, thành phần giống tiểu cầu và hồng cầu cố định mô phỏng bạch cầu và hồng cầu có nhân. Đóng gói: : ≥ 42 ml/Hộp |  | mL | 945
1383 | 1383 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm APOA1, APOB, Direct LAD, Ultra HDL | Được sử dụng để hiệu chuẩn các xét nghiệm Alinity c Apolipoprotein A1 (APOA1), Apolipoprotein B (APOB), Direct Low Density Lipoprotein (Direct LDL), và Ultra High Density Lipoprotein (Ultra HDL) trên hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa tự động. Thành phần: huyết thanh người đông khô |  | mL | 18