## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | Hệ thống ID | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)
1 | 1 | Bàn mổ đa chức năng | I/ Cấu hình cung cấp: Bàn mổ đa chức năng cấu hình gồm có: 1. Thân bàn chính kèm đệm: 01 cái 2. Tấm đỡ chân: 02 cái 3. Đôi đỡ tay: 02 cái 4. Đỡ ngực và eo: 02 cái 5. Đỡ gối sản khoa (có phễu và khay gắn phễu): 02 cái 6. Bộ điều khiển: 01 bộ 7. Dây điện nguồn: 01 cái 8. Khung gây mê: 01 cái 9. Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ. 10. Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ II/ Tính năng cơ bản: - Là loại bàn mổ tổng hợp có thể dùng chụp C-Arm. -Bàn có khả năng trượt theo chiều dọc khoảng cách > 290 mm, có thể chụp toàn bộ các vị trí của bệnh nhân. -Vận hành bằng điện - Bàn gồm 04 khúc. -Các bộ phận có thể tháo lắp dễ dàng. - 02 tấm đỡ chân tách rời và có thể nâng hạ với các góc mở khác nhau. -Tấm đệm được thiết kế đặc biệt gồm 03 lớp, tấm đệm dày ≥ 50 mm. -Khung bàn được làm bằng thép không gỉ SUS 316. -Thanh ray ở 02 cạnh bàn mổ dùng để gắn các phụ kiện. - Điều khiển được nhiều mức. -Chiều dài mặt bàn: >2000 mm. -Chiều cao có thể điều chỉnh: từ 600 – 1050 mm -Tải trọng chịu lực của bàn: ≥ 250 Kg | Cái | 1