## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Dụng cụ phân phối dung dịch : 5-50ml | Dụng cụ phân phối dung dịch : 5-50ml: - Giới hạn hoạt động : + Nhiệt độ: +15 ° C đến ≥ +40 ° C + Áp suất hơi: ≥ 600 mbar + Độ nhớt: ≥ 500 mm² / s + Độ nhạy tối đa: ≥ 2,2 g / cm³ -Hấp khử trùng được: nhiệt độ ≥ 121 °C, áp suất ≥ 2 bar. - Được thiết kế bằng vật liệu chống sự ăn mòn của hoá chất. - Có vạch chia thể tích - Có hệ thống van an toàn ngăn chặn rò rỉ khi ống xả không được gắn - Có vị trí quan sát để theo dõi được mực chất lỏng khi thao tác - Vòng quay 360 độ khóa van tiêu chuẩn với adapter GL 45 an toàn và dễ dàng thao tác - Có van khóa giúp không bị hao hụt hóa chất khi thao tác - Sử dụng được với các thuốc thử Aggressive như axit đậm đặc (ví dụ như H3PO4), các bazơ (NaOH, KOH), nhiều dung môi hữu cơ, nước cất, dung dịch muối | Cái | 3
2 | 2 | Micropipette dung tích: 0.1-2.5ul | - Dung tích: 0.1-2.5ul - Trọng lượng ≤ 80gram, lực đẩy đầu tip ≤ 3,6N - Hệ piston làm bằng vật liệu Forton (chịu được nhiệt độ đến 240 độ C, hóa chất axit và kiềm) hoặc tương đương - Nhận dạng được các pipet có thể tích khác nhau bằng màu sắc - Trên thân pipet có màn hình thể tích hiển thị 4 chữ số và có cửa sổ giúp điều chỉnh pipet khi sử dụng với chất lỏng và thể tích đặc biệt. - Phần dưới tháo lắp được để vệ sinh - Hấp khử trùng ở 121°C, 20 phút toàn bộ pipette hay phần dưới pipet để hạn chế tối đa sự lây nhiễm chéo. - Nhà cung cấp có trung tâm hiệu chỉnh và bảo dưỡng pipette tại Việt Nam. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
3 | 3 | Micropipette dung tích: 1-10ul | - Là loại pipet siêu nhẹ, khi thao tác chỉ cần 1 lực nhỏ, tránh mỏi tay khi thao tác nhiểu - Hệ piston PerfectPiston: siêu nhẹ và khả năng kháng hóa chất cao - Dễ dàng nhận dạng các pipet có thể tích khác nhau nhờ vào quan sát trực quan bằng màu sắc - Nút ấn nhả típ ở vị trí thuận tiện hạn chế di chuyển và có lực ấn nhẹ - Màn hình thể tích hiển thị 4 chữ số - Trên thân pipet có cửa sổ giúp điều chỉnh pipet khi sử dụng với chất lỏng và thể tích đặc biệt - Phần dưới dễ dàng tháo lắp để vệ sinh - Có thể hấp khử trùng ở 121°C, 20 phút toàn bộ pipette hay phần dưới pipet để hạn chế tối đa sự lây nhiễm chéo - Nhà cung cấp có trung tâm hiệu chỉnh và bảo dưỡng pipette tại Việt Nam - Dung tích: 1-10ul | Cái | 2
4 | 4 | Micropipette dung tích: 2-20ul | - Là loại pipet siêu nhẹ, khi thao tác chỉ cần 1 lực nhỏ, tránh mỏi tay khi thao tác nhiểu - Hệ piston PerfectPiston: siêu nhẹ và khả năng kháng hóa chất cao - Dễ dàng nhận dạng các pipet có thể tích khác nhau nhờ vào quan sát trực quan bằng màu sắc - Nút ấn nhả típ ở vị trí thuận tiện hạn chế di chuyển và có lực ấn nhẹ - Màn hình thể tích hiển thị 4 chữ số - Trên thân pipet có cửa sổ giúp điều chỉnh pipet khi sử dụng với chất lỏng và thể tích đặc biệt - Phần dưới dễ dàng tháo lắp để vệ sinh - Có thể hấp khử trùng ở 121°C, 20 phút toàn bộ pipette hay phần dưới pipet để hạn chế tối đa sự lây nhiễm chéo - Nhà cung cấp có trung tâm hiệu chỉnh và bảo dưỡng pipette tại Việt Nam - Dung tích: 2-20ul | Cái | 2
5 | 5 | Micropipette dung tích: 10-100ul | - Là loại pipet siêu nhẹ, khi thao tác chỉ cần 1 lực nhỏ, tránh mỏi tay khi thao tác nhiểu - Hệ piston PerfectPiston: siêu nhẹ và khả năng kháng hóa chất cao - Dễ dàng nhận dạng các pipet có thể tích khác nhau nhờ vào quan sát trực quan bằng màu sắc - Nút ấn nhả típ ở vị trí thuận tiện hạn chế di chuyển và có lực ấn nhẹ - Màn hình thể tích hiển thị 4 chữ số - Trên thân pipet có cửa sổ giúp điều chỉnh pipet khi sử dụng với chất lỏng và thể tích đặc biệt - Phần dưới dễ dàng tháo lắp để vệ sinh - Có thể hấp khử trùng ở 121°C, 20 phút toàn bộ pipette hay phần dưới pipet để hạn chế tối đa sự lây nhiễm chéo - Nhà cung cấp có trung tâm hiệu chỉnh và bảo dưỡng pipette tại Việt Nam - Dung tích: 10-100ul | Cái | 2
6 | 6 | Micropipette dung tích: 20-200ul | - Là loại pipet siêu nhẹ, khi thao tác chỉ cần 1 lực nhỏ, tránh mỏi tay khi thao tác nhiểu - Hệ piston PerfectPiston: siêu nhẹ và khả năng kháng hóa chất cao - Dễ dàng nhận dạng các pipet có thể tích khác nhau nhờ vào quan sát trực quan bằng màu sắc - Nút ấn nhả típ ở vị trí thuận tiện hạn chế di chuyển và có lực ấn nhẹ - Màn hình thể tích hiển thị 4 chữ số - Trên thân pipet có cửa sổ giúp điều chỉnh pipet khi sử dụng với chất lỏng và thể tích đặc biệt - Phần dưới dễ dàng tháo lắp để vệ sinh - Có thể hấp khử trùng ở 121°C, 20 phút toàn bộ pipette hay phần dưới pipet để hạn chế tối đa sự lây nhiễm chéo - Nhà cung cấp có trung tâm hiệu chỉnh và bảo dưỡng pipette tại Việt Nam - Dung tích: 20-200ul | Cái | 3
7 | 7 | Micropipet 8 kênh thể tích hút từ 0,5-10µl | Micropipet 8 kênh thể tích hút từ 0,5-10µl Thao tác thuận tiện bằng một tay Không độc hại với người sử dụng Dễ hiệu chuẩn và duy trì với công cụ cung cấp Tương thích với hầu hết các loại tip tiêu chuẩn Đầu mũi có thể hấp tiệt trùng để tránh nhiễm khuẩn chéo Nhiệt độ tiệt trùng: 121 độ C Sau khi hấp tiệt trùng cần làm nguội và để khô trong 12h Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
8 | 8 | Micropipet 8 kênh thể tích hút từ 10-100ul | Micropipet 8 kênh thể tích hút từ 10-100ul Thao tác thuận tiện bằng một tay Không độc hại với người sử dụng Dễ hiệu chuẩn và duy trì với công cụ cung cấp Tương thích với hầu hết các loại tip tiêu chuẩn Đầu mũi có thể hấp tiệt trùng để tránh nhiễm khuẩn chéo Nhiệt độ tiệt trùng: 121 độ C Sau khi hấp tiệt trùng cần làm nguội và để khô trong 12h - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
9 | 9 | Micropipette dung tích: 100-1000ul | - Là loại pipet siêu nhẹ, khi thao tác chỉ cần 1 lực nhỏ, tránh mỏi tay khi thao tác nhiểu - Hệ piston PerfectPiston: siêu nhẹ và khả năng kháng hóa chất cao - Dễ dàng nhận dạng các pipet có thể tích khác nhau nhờ vào quan sát trực quan bằng màu sắc - Nút ấn nhả típ ở vị trí thuận tiện hạn chế di chuyển và có lực ấn nhẹ - Màn hình thể tích hiển thị 4 chữ số - Trên thân pipet có cửa sổ giúp điều chỉnh pipet khi sử dụng với chất lỏng và thể tích đặc biệt - Phần dưới dễ dàng tháo lắp để vệ sinh - Có thể hấp khử trùng ở 121°C, 20 phút toàn bộ pipette hay phần dưới pipet để hạn chế tối đa sự lây nhiễm chéo - Nhà cung cấp có trung tâm hiệu chỉnh và bảo dưỡng pipette tại Việt Nam - Dung tích: 100-100ul - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 4
10 | 10 | Mô tơ bơm tách khí có chuôi cắm sử dụng cho máy lọc thận hãng Fresenius, model: 4008 | Tương thích với máy lọc thận hãng Fresenius, model: 4008 đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 5
11 | 11 | Mô tơ bơm dòng có chuôi cắm sử dụng cho máy lọc thận hãng Fresenius, model: 4008 | Tương thích với máy lọc thận hãng Fresenius, model: 4008 đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 5
12 | 12 | Đầu bơm sử dụng cho máy lọc thận hãng Fresenius, model: 4008 | Tương thích với máy lọc thận hãng Fresenius, model: 4008 đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 5
13 | 13 | Nệm cao su thiên nhiên bọc simili dùng cho băng ca | Nệm cao su thiên nhiên bọc simili: - Chất liệu: cao su thiên nhiên và simili. - Kích thước: dày 5cm x rộng 58cm x dài 187 cm, (±5%). - Gấp 2 khúc - hai mặt lỗ tròn, bo tròn cạnh - Tương thích với băng ca đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 28
14 | 14 | Bình hút dịch dung tích 1 lít | Bình hút dịch: - Dung tích: 1 lít - Kích thước: cao 250mm, đường kính 110mm, (±5%). - Chất liệu: Bình hút dịch làm bằng polysulfone hoặc tương đương. - Hấp tiệt trùng đến 134 độ C. - Nắp chụp được gắn thiết bị an toàn chống tràn ngược. - Có khớp và giá gắn tường. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 149
15 | 15 | Bình hút dịch dung tích 4 lít | Bình hút dịch: - Dung tích: 4 lít - Kích thước: cao 340mm, đường kính 170mm, (±5%). - Chất liệu: Bình hút dịch làm bằng polysulfone hoặc tương đương - Hấp tiệt trùng đến 134 độ C. - Nắp chụp được gắn thiết bị an toàn chống tràn ngược. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 20
16 | 16 | Bộ hút dịch dẫn lưu màng phổi loại đơn, không có ống đối chống tràn | Bộ hút dịch dẫn lưu màng phổi: - Sử dụng để đo và điều chỉnh mức hút thấp. - Đơn vị đo lường: centimet nước (cm H2O). - Khoảng điều chỉnh của manometer: 0 đến 55cm H2O. - Khử trùng lạnh hoặc hấp tiệt trùng nhiệt độ tối đa 121 độ C. - Đầu cắm nhanh tương thích với hệ thống khí đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 16
17 | 17 | Bình tạo ẩm CCO | Bình tạo ẩm CCO: - Thể tích 250ml. - Chất liệu: polyamide hoặc tương đương - Kích thước: cao 190mm, đường kính 45mm, (±5%). - Hấp tiệt trùng được ở nhiệt độ 134 độ C - Tương thích với lưu lượng kế oxy loại 15l/phút đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 218
18 | 18 | Lưu lượng kế oxy loại 1.5l/phút và đầu nối trực tiếp | Lưu lượng kế oxy loại 1.5l/phút và đầu nối trực tiếp: - Lưu lượng điều chỉnh: 0.1 - 1.5lít/phút. - Ống lưu lượng làm bằng chất liệu Polycarbonate chống vỡ hoặc tương đương. - Đầu cắm nhanh oxy tương thích với hệ thống đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 4
19 | 19 | Lưu lượng kế oxy loại 15l/phút và đầu nối trực tiếp | Lưu lượng kế oxy loại 15l/phút và đầu nối trực tiếp: - Lưu lượng điều chỉnh: 0-15lít/phút. - Áp lực đầu vào: 4.5 bar (±0.5 bar) - Thân của lưu lượng kế được mạ niken hoặc chất liệu tốt hơn. - Sử dụng được trong môi trường MRI - Đầu cắm nhanh oxy chuẩn Afnor tương thích với hệ thống đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 111
20 | 20 | Cáp đo huyết áp xâm lấn sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Cáp đo huyết áp xâm lấn: - Kích thước: dài 350 cm, (±5%). - Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn 93/42/EEC - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: Tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 26
21 | 21 | Bao đo huyết áp sơ sinh (dành cho trẻ non tháng) dùng nhiều lần sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Bao đo huyết áp sơ sinh (dành cho trẻ non tháng) : - Phạm vi đo : từ 6cm đến 11cm, bề rộng bao đo: 4cm (±5%). - Bao đo huyết áp bao gồm đầu nối phù hợp với cáp đo huyết áp. - Tương thích với máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 5
22 | 22 | Bao đo huyết áp sơ sinh dùng nhiều lần sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Bao đo huyết áp sơ sinh dùng nhiều lần: - Phạm vi đo: từ 8cm đến 13cm, bề rộng bao đo: 5cm, (±5%). - Bao đo huyết áp bao gồm đầu nối phù hợp với cáp đo huyết áp. - Tương thích với máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 12
23 | 23 | Bao đo huyết áp người lớn dùng nhiều lần sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Bao đo huyết áp người lớn dùng nhiều lần: - Phạm vi đo từ 23 - 33cm, bề rộng bao đo: 13cm (±5%). - Bao đo huyết áp bao gồm đầu nối phù hợp với cáp đo huyết áp. - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 432
24 | 24 | Cáp truy xuất dữ liệu ECG/BP tương thích monitor Nihon Kohden | Cáp truy xuất dữ liệu ECG/BP tương thích monitor hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 3
25 | 25 | Dây cáp nối sốc điện ngoài tương thích với máy sốc điện hãng Nihon Kohden | Dây cáp nối sốc điện ngoài tương thích với máy sốc điện hãng Nihon Kohden Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 4
26 | 26 | Pin sạc sử dụng cho máy sốc tim hãng Nihon Kohden | Pin sạc: - Điện áp: 12V - Dung lượng pin: 2.800 mAh -Tương thích với máy sốc tim hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện - Tiêu chuẩn an toàn điện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 10
27 | 27 | Cáp đo điện tim dùng cho máy điện tim hãng Fukuda Denshi và Schiller | Cáp đo điện tim: - Gồm 10 điện cực. - Điện trở dây dẫn: ≤ 1Ω - Điện trở cách điện: >20MΩ, DC 500V - Chuẩn cắm: phích banana, mạ niken. - Tương thích với máy điện tim hãng Fukuda Denshi và hãng Schiller đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 5
28 | 28 | Điện cực hút ngực sử dụng cho máy đo điện tim hãng Fukuda Denshi | Điện cực hút ngực: - Núm hình tròn, lòng chuông phủ bạc chống trầy hoặc chất liệu trở kháng thấp, kháng nhiễu nội, đường kính 2cm - Bóp bóng bằng cao su hoặc tương đương - Tương thích với máy đo điện tim hãng Fukuda Denshi đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 60
29 | 29 | Điện cực chi sử dụng cho máy đo điện tim hãng Fukuda Denshi | Điện cực chi: Dạng kẹp Chiều dài điện cực kẹp tay: 11.5 cm, ngàm 8cm, (±5%). Chất liệu: nhựa cứng, các điểm tiếp xúc phủ bạc hoặc chất liệu trở kháng thấp Tương thích với máy đo điện tim hãng Fukuda Denshi Thời gian bảo hành: Tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Bộ | 40
30 | 30 | Dây giúp thở người lớn 2 bẫy nước dùng nhiều lần sử dụng cho máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 | Dây giúp thở người lớn 2 bẫy nước dùng nhiều lần: - Chất liệu: silicon - Gồm có 2 bẫy nước, 5 đoạn dây dài 60cm, đường kính ống 22mm, (±5%). - Dây giúp thở không điện trở nhiệt. - Tương thích với máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: Tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 14
31 | 31 | Dây giúp thở trẻ em 2 bẫy nước dùng nhiều lần sử dụng cho máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 | Dây giúp thở trẻ em 2 bẫy nước dùng nhiều lần: - Chất liệu: silicon - Gồm có 2 bẫy nước, 5 đoạn dây dài khoảng 60cm, đường kính ống khoảng 15mm. - Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. - Dây giúp thở không điện trở nhiệt. - Tương thích với máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 10
32 | 32 | Dây giúp thở trẻ sơ sinh 2 bẫy nước dùng nhiều lần sử dụng cho máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 | Dây giúp thở trẻ sơ sinh 2 bẫy nước dùng nhiều lần: - Chất liệu: silicon - Gồm có 2 bẫy nước, 5 đoạn dây dài khoảng 60cm, đường kính ống khoảng 10mm. - Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. - Dây giúp thở không điện trở nhiệt. - Tương thích với máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 7
33 | 33 | Van thở ra sử dụng cho máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 | Van thở ra: - Van điều khiển bằng điện áp tối đa là 6V - Van đóng ở kỳ thở vào, mở ra ở kỳ thở ra và duy trì được mức áp lực PEEP/CPAP. - Được điều khiển điện tử trong suốt chu kỳ thở - Tương thích với máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 18
34 | 34 | Bộ lọc khí thở vào dùng nhiều lần sử dụng cho máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 | Bộ lọc khí thở vào: - Hiệu quả lọc virus/ vi khuẩn > 99,999% - Hiệu quả lọc hạt tối thiểu 99,97% với kích thước hạt 0,3μm ở 100 lít/ phút - Đầu kết nối tiêu chuẩn ISO 22 mm - Trở kháng dòng dưới 2,5 cmH2O ở 100 lít/phút - Dòng rò rỉ dưới 0,01 lít/phút ở áp suất 140 cmH2O - Có thể hấp tiệt trùng ở 132 độ C với 20 phút hấp hút trọng lực hoặc ở 132 độ C trong 4 phút với hấp hút chân không và có ít nhất 20 phút sấy khô sau khi hấp. - Tương thích với máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 40
35 | 35 | Bộ lọc khí thở ra và cốc nước dùng nhiều lần sử dụng cho máy thở hãng Medtronic (Covidien) model: Puritan Bennett 840 | Bộ lọc khí thở ra và cốc nước: - Hiệu quả lọc virus/ vi khuẩn > 99,999% - Hiệu quả lọc hạt tối thiểu 99,97% với kích thước hạt 0,3μm ở 100 lít/ phút - Đầu kết nối tiêu chuẩn ISO 22 mm - Trở kháng dòng dưới 2,5 cmH2O ở 100 lít/phút - Dòng rò rỉ dưới 0,01 lít/phút ở áp suất 140 cmH2O - Đường kính khoảng 11,7cm, dài khoảng 12,7cm, sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. - Thể tích chứa khí khoảng 400ml - Dung tích chứa khoảng 200 ml. - Có thể hấp tiệt trùng ở 132 độ C với 20 phút hấp hút trọng lực hoặc ở 132 độ C trong 4 phút với hấp hút chân không và có ít nhất 20 phút sấy khô sau khi hấp. - Tương thích với máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 124
36 | 36 | Cảm biến oxy sử dụng cho máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 | Cảm biến oxy: - Phạm vi đo lường: 0 đến 100% - Phạm vi đầu ra: 9 đến 16mV - Thời gian đáp ứng 90%: ≤ 12 giây - Tương thích với máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 30
37 | 37 | Cảm biến lưu lượng khí thở ra sử dụng cho máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 | Cảm biến lưu lượng khí thở ra: - Đo lưu lượng oxy/khí thở ra từ bệnh nhân - Bộ điều khiển sử dụng nguồn điện +12V và + 5V - Cảm biến nhiệt sử dụng điện áp +12V - Tương thích với máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 30
38 | 38 | Đầu nối chữ T dùng cho trẻ em tương thích bầu phun khí dung Aerogen | Đầu nối chữ T: - Đường kính: 15mm - Dùng nhiều lần, hấp được nhiệt độ cao - Tương thích với bầu phun khí dung công nghệ Vibronic của hãng Aerogen đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 10
39 | 39 | Cáp nối đầu phun khí dung sử dụng cho máy phun khí dung hãng Aerogen | Cáp nối đầu phun khí dung: - Kết nối máy phun khí dung và đầu phun khí dung Aerogen-pro. - Tương thích cho máy thở Bennett 840 - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 19
40 | 40 | Đầu nối chữ T dùng cho trẻ sơ sinh tương thích bầu phun khí dung Aerogen | Đầu nối chữ T: - Đường kính: 10mm - Dùng nhiều lần, hấp được nhiệt độ cao - Tương thích với bầu phun khí dung công nghệ Vibronic của hãng Aerogen đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 10
41 | 41 | Đầu phun khí dung dùng cho máy phun khí dung hãng Aerogen | Đầu phun khí dung: - Gắn trên hệ thống dây máy thở, phun khí dung kích thước hạt trung bình: ≤ 2.1 µm - Tương thích với máy phun khí dung hãng Aerogen đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: Tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 19
42 | 42 | Cảm biến oxy sử dụng cho máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 980 | Cảm biến oxy: - Tương thích với máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 980 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 4
43 | 43 | Cụm van thở ra, cảm biến lưu lượng sử dụng cho máy thở ( gồm màng van thở ra) hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 980 | - Cụm van thở ra cảm biến lưu lượng bao gồm van thở ra , cảm biến lưu lượng van thở ra, màng van thở ra, vòng đệm bộ lọc thở ra và bộ lọc cảm biến áp suất. Tương thích với máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 980 - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 5
44 | 44 | Lọc thở ra sử dụng cho máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 980 | Bộ lọc khí thở ra và cốc nước: - Tương thích với máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 980 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 10
45 | 45 | Bình tạo ẩm dùng nhiều lần sử dụng cho máy thở không xâm lấn hãng Resmed | Bình tạo ẩm dùng nhiều lần: - Chất liệu: thân bằng nhựa, đế nhôm tích nhiệt - Tương thích với máy thở không xâm lấn hãng Resmed đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 46
46 | 46 | Mask thở không xâm lấn sử dụng cho máy thở không xâm lấn hãng Resmed. | Tương thích với máy thở không xâm lấn hãng Resmed đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 27
47 | 47 | Dây máy thở dùng cho người lớn sử dụng cho máy thở không xâm lấn hãng Resmed | Dây máy thở dùng cho người lớn : - Chất liệu: Flexible plastic - Kích thước: dài khoảng 200 cm, đường kính ống dây khoảng 22 mm, sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. - Tương thích với máy thở không xâm lấn hãng Resmed đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 29
48 | 48 | Mũ cố định ống thở NCPAP cho trẻ sơ sinh | Mũ cố định ống thở NCPAP cho trẻ sơ sinh: - Kích thước 30 cm, dùng cho trẻ từ 1.3 - Kích thước 33 cm, dùng cho trẻ từ 1.9 - Kích thước 36 cm, dùng cho trẻ từ 2.4kg - Kích thước 40 cm, dùng cho trẻ từ lớn hơn 3.0 kg - Các size: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL,… | Cái | 30
49 | 49 | Dây đeo mặt nạ | Dây đeo mặt nạ: - Chất liệu: vải cuộn cao cấp, nhẹ nhàng khi tiếp xúc với da. - Thiết kế gọn nhẹ. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 42
50 | 50 | Dây đốt điện đơn cực | Dây đốt điện đơn cực: - Chiều dài dây 450cm, sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. - Loại dẻo không bị hiệu ứng nhớ. - Dây nối có thể hấp tiệt trùng. - Thời gian bảo hành: Tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 10
51 | 51 | Nhiệt kế điện tử | Nhiệt kế điện tử: - Đo trong 8 giây - Bộ nhớ lưu lần đo cuối - Có âm báo “bíp” - Có chức năng báo pin yếu - Tự động tắt nguồn khi không sử dụng - Sai số: ± 0,1 độ C - Tầm đo: + Vật thể: 5 đến 50 độ C + Môi trường: -10 đến 50 độ C - Chống thấm nước - Đo được: thân nhiệt, nước tắm và môi trường - Công nghệ Gold Temp (Mạ vàng) không chứa Niken, không gây dị ứng. | Cái | 140
52 | 52 | Hệ thống đệm bóng khí giảm áp dùng để chống loét cho bệnh nhân (Nệm chống loét) | Hệ thống đệm bóng khí giảm áp dùng để chống loét cho bệnh nhân: - Gồm máy bơm và nệm bóng khí - Máy bơm: + Có nút điều chỉnh áp lực phù hợp với từng loại bệnh nhân, có móc treo phù hợp với mọi giường bệnh. + Điện năng cung cấp: 230VAC, 50/60Hz + Chu kỳ thời gian: 9.6 phút - Nệm: + Không mùi. Nệm bóng khí được trang bị chống trượt cả 2 đầu + Kích thước nệm: khoảng dài 196cm x rộng 90cm x dày 6.4 cm, sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. + Vật liệu: PVC dùng cho y tế - Thời gian bảo hành: Tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 86
53 | 53 | Lưỡi đặt nội khí quản cong số 1 | Lưỡi đặt nội khí quản cong số 1: + Sử dụng công nghệ sợi dẫn quang với đèn led. Bó sợi quang với mặt cắt ngang là 17.3mm đảm bảo cường độ sáng tốt nhất. +Kích thước: Chiều dài lưỡi a: 95mm, chiều dài lưỡi b: 72mm, độ rộng ở đầu ngoại biên: 9mm, (±5%). + Chất liệu: thép không rỉ + Hấp tiệt trùng được ở nhiệt độ 134 độ C trong 5 phút. + Tương thích với tất cả các tay cầm theo tiêu chuẩn ISO 7376 Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 8
54 | 54 | Lưỡi đặt nội khí quản thẳng số 1 | Lưỡi đặt nội khí quản thẳng số 1: + Sử dụng công nghệ sợi dẫn quang với đèn led. +Kích thước: Chiều dài lưỡi a: 103mm, chiều dài lưỡi b: 80mm, độ rộng ở đầu ngoại biên: 10.6mm, (±5%). + Chất liệu: thép không rỉ + Hấp tiệt trùng được ở nhiệt độ 134 độ C trong 5 phút. + Tương thích với tất cả các tay cầm theo tiêu chuẩn ISO 7376 | Cái | 4
55 | 55 | Lưỡi đặt nội khí quản cong số 2 | Lưỡi đặt nội khí quản cong số 2: + Sử dụng công nghệ sợi dẫn quang với đèn led. Bó sợi quang với mặt cắt ngang là 17.3mm đảm bảo cường độ sáng tốt nhất. +Kích thước: Chiều dài lưỡi a: 116mm, chiều dài lưỡi b: 93mm, độ rộng ở đầu ngoại biên: 13mm, (±5%). + Chất liệu: thép không rỉ + Hấp tiệt trùng được ở nhiệt độ 134 độ C trong 5 phút. + Tương thích với tất cả các tay cầm theo tiêu chuẩn ISO 7376 Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 10
56 | 56 | Lưỡi đặt nội khí quản cong số 3 | Lưỡi đặt nội khí quản cong số 3: + Sử dụng công nghệ sợi dẫn quang với đèn led. Bó sợi quang với mặt cắt ngang là 17.3mm đảm bảo cường độ sáng tốt nhất. +Kích thước: Chiều dài lưỡi a: 135mm, chiều dài lưỡi b: 114mm, độ rộng ở đầu ngoại biên: 14.5mm, (±5%). + Chất liệu: thép không rỉ + Hấp tiệt trùng được ở nhiệt độ 134 độ C trong 5 phút. + Tương thích với tất cả các tay cầm theo tiêu chuẩn ISO 7376 Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 46
57 | 57 | Lưỡi đặt nội khí quản khó số 3 | Lưỡi đặt nội khí quản khó số 3: + Sử dụng công nghệ sợi dẫn quang với đèn led. + Đầu ngoại biên có thể uốn cong được. +Kích thước: Chiều dài lưỡi a: 132mm, chiều dài lưỡi b: 110mm, độ rộng ở đầu ngoại biên: 14.5mm, (±5%). + Chất liệu: thép không rỉ + Hấp tiệt trùng được ở nhiệt độ 134 độ C trong 5 phút. + Tương thích với tất cả các tay cầm theo tiêu chuẩn ISO 7376 | Cái | 2
58 | 58 | Lưỡi đặt nội khí quản khó số 4 | Lưỡi đặt nội khí quản khó số 4: + Sử dụng công nghệ sợi dẫn quang với đèn led. + Đầu ngoại biên có thể uốn cong được. +Kích thước: Chiều dài lưỡi a: 154mm, chiều dài lưỡi b: 133mm, độ rộng ở đầu ngoại biên: 14.5mm, (±5%). + Chất liệu: thép không rỉ + Hấp tiệt trùng được ở nhiệt độ 134 độ C trong 5 phút. + Tương thích với tất cả các tay cầm theo tiêu chuẩn ISO 7376 Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 4
59 | 59 | Lưỡi đặt nội khí quản cong số 4 | Lưỡi đặt nội khí quản cong số 4: + Sử dụng công nghệ sợi dẫn quang với đèn led. Bó sợi quang với mặt cắt ngang là 17.3mm đảm bảo cường độ sáng tốt nhất. +Kích thước: Chiều dài lưỡi a: 155mm, chiều dài lưỡi b: 132mm, độ rộng ở đầu ngoại biên: 14.5mm, (±5%). + Chất liệu: thép không rỉ + Hấp tiệt trùng được ở nhiệt độ 134 độ C trong 5 phút. + Tương thích với tất cả các tay cầm theo tiêu chuẩn ISO 7376 Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 11
60 | 60 | Cán tay cầm của đèn đặt nội khí quản | Cán tay cầm của đèn đặt nội khí quản: - Ánh sáng led 2.5V, dùng pin C/AA. - Cán pin: mạ crôm kim loại. - Đường kính: khoảng 28 mm, sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. - Bề mặt cán có các đường rãnh cho việc sử dụng hợp vệ sinh và cầm nắm trong tay chắc chắn. Cơ bản không bị mài mòn, cố định chỗ nắm cho lưỡi. - Theo tiêu chuẩn ISO 7376. - Tương thích với đèn đặt nội khí quản hãng Riester đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 15
61 | 61 | Cảm biến dòng khí dùng nhiều lần cho trẻ em dưới 10kg sử dụng cho máy thở xâm lấn hãng Acutronic | Cảm biến dòng khí, loại sử dụng nhiều lần dùng cho trẻ em dưới 10kg. - Tương thích với máy thở xâm lấn hãng Acutronic đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
62 | 62 | Cảm biến dòng khí, loại sử dụng nhiều lần dùng cho trẻ em trên 10kg sử dụng cho máy thở xâm lấn hãng Acutronic | Cảm biến dòng khí, loại sử dụng nhiều lần dùng cho trẻ em trên 10kg. - Tương thích với máy thở xâm lấn hãng Acutronic đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 5
63 | 63 | Cáp nối máy thở với cảm biến dòng khí sử dụng cho máy thở xâm lấn hãng Acutronic, model: Fabian HFO | Cáp nối máy thở và cảm biến dòng khí: Chất liệu: thân cáp bằng nhựa. - Tương thích với máy thở xâm lấn hãng Acutronic, model: Fabian HFO. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
64 | 64 | Đầu đo nhiệt độ làm ấm dây thở sử dụng cho máy làm ấm, ẩm khí thở vào hãng WILAmed, model : AIRniva và AIRcon | Đầu đo nhiệt độ máy làm ấm dây thở loại có dây dẫn, nằm trong lòng ống, có thể sử dụng nhiều lần. Tương thích với máy làm ấm, ẩm khí thở vào hãng WILAmed, model : AIRniva và AIRcon đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 5
65 | 65 | Cảm biến oxy cho gây mê giúp thở hãng GE, model: CS600 | Cảm biến oxy: Dải đo: 18%- 100% Tương thích với máy gây mê giúp thở hãng GE, model: CS600 đang sử dụng tại bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
66 | 66 | Cảm biến nồng độ oxy sử dụng cho máy gây mê giúp thở hãng GE | Cảm biến nồng độ oxy: Chất liệu: Nhựa Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đo nồng độ khí Oxy vào bệnh nhân từ 21% đến 100% tương ứng dòng điện từ 9-12mV, thời gian đáp ứng < 12s Tương thích cho máy gây mê DATEX OHMEDA như: AESTIVA 7100/7900/MRI; AESPIRE 7100/7900/VIEW; AVANCE CS2; AISYS CS2, 9100C đang sử dụng tại bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 30
67 | 67 | Bóng xếp giúp thở dành cho máy gây mê GE | Tương thích với máy gây mê hãng GE, model: 7100, 7900 đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 10
68 | 68 | Cảm biến lưu lượng dòng khí sử dụng cho máy gây mê giúp thở hãng GE, model: 9100C | Cảm biến lưu lượng dòng khí: - Chức năng: Đo sự chênh lệch áp lực của dòng khí qua 2 đầu của sensor để tính giá trị thông số thể tích/ 1 nhịp thở của bệnh nhân - Kích thước: đường kính trong 15mm, đường kính ngoài 22mm, (±5%). - Tương thích với máy gây mê giúp thở hãng GE, model: 9100C - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 8
69 | 69 | Máy đo SpO2 loại cầm tay có báo động | Máy đo SpO2 loại cầm tay có báo động: - Chức năng: đo thông số nồng độ Oxy bão hòa trong máu và nhịp mạch. - Đo nhịp tim từ 18 nhịp/phút đến 321 nhịp/phút. - Dải đo SpO2 từ 0 đến 100% - Độ chính xác của chỉ số SpO2 trong khoảng từ 70% đến 100% trường hợp tưới máu thấp đối với người lớn, trẻ em là ± 3 số và với sơ sinh sử dụng sensor dán là ± 4 số - Độ chính xác của nhịp tim trong khoảng từ 40 nhịp/phút đến 240 nhịp/phút trường hợp tưới máu thấp đối với người lớn, trẻ em là ± 3 số và với sơ sinh dùng sensor dán là ± 3 số. - Thời gian sử dụng liên tục của máy với 4 pin AA là 60 giờ - Tiêu chuẩn kỹ thuật: chịu được áp suất 4 atm. - Kèm cảm biến đo SpO2. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 53
70 | 70 | Bộ dụng cụ đo huyết áp cơ ( huyết áp cơ và ống nghe) | Bộ dụng cụ đo huyết áp cơ: - Kiểm tra huyết áp cho bệnh nhân. - Phạm vi đo: 0 – 300 mmHg - Ống nghe huyết áp 2 mặt - Có van xả khí sau khi đo - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 152
71 | 71 | Pin sử dụng cho bộ soi đặt nội khí quản có camera Mc Grath | Pin Lithium 3,6V Tương thích với bộ đèn soi có camera MC Grath đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 58
72 | 72 | Bộ soi đặt nội khí quản có camera | Bộ soi đặt nội khí quản có camera: Nguồn sáng: Led Màn hình hiển thị: 2,5 inch Lưỡi đèn các size dành cho người lớn, trẻ em, sử dụng 1 lần. Chất liệu: chất dẻo y tế và hợp kim hoặc tương đương Tiêu chuẩn chống nước: IPX8 | Cái | 2
73 | 73 | Dây cáp nối điện cực cầu sử dụng cho máy đo điện não hãng Compumedics | Dây cáp nối điện cực cầu: - Dùng đo điện não, đầu kẹp cá sấu - Chiều dài: khoảng 120cm, (±5%). - Tương thích với máy đo điện não hãng Compumedics đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 4
74 | 74 | Cảm biến gia tốc sử dụng trong phân tích run dùng cho máy đo điện cơ hãng Cadwell | Cảm biến gia tốc sử dụng trong phân tích run: - Bộ phận chuyển đổi gia tốc với dây dẫn dài khoảng 200cm, (±5%). - Sử dụng tương thích với máy điện cơ hãng Cadwell dùng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
75 | 75 | Dây cáp nối điện cực cầu dùng đo điện não, tương thích với máy điện não EASY III/ Cadwell | Dây cáp nối điện cực cầu đầu ghim: - Chiều dài khoảng: 1.2m, (±5%). - Tiêu chuẩn kỹ thuật: FSC, CE, ISO - Tương thích với máy điện não hãng Cadwell đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 4
76 | 76 | Dây điện cực đĩa đo điện não sử dụng cho máy máy điện não hãng Cadwell | Dây điện cực đĩa đo điện não: - Chiều dài: 1.5m, đường kính: 10 mm, (±5%). - Chất liệu: Đầu điện cực mạ vàng. - Theo tiêu chuẩn kỹ thuật: FSC, CE, ISO. - Tương thích với máy điện não hãng Cadwell đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 120
77 | 77 | Máy hút dịch điện tử | Máy hút dịch: - Nguồn điện sử dụng: AC 220-240V, 50Hz/60Hz, công suất: ≥ 180VA - Áp lực âm lớn nhất: ≥ 90kPa - Độ ồn: ≤65dB(A) - Tần suất bơm: ≥26L/phút - Dung dịch bình 2500ml/ bình, 2 bình - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 12
78 | 78 | Bộ nối dẫn khí CO2 | Bộ nối dẫn khí CO2: Có lens clean kết nối với ống soi Chất liệu DEHP (Bis(2-ethylexyl)phthalate), cao su mềm, nhựa tổng hợp (không chứa mủ cao su tự nhiên) Tương thích với máy bơm CO2 EndoStratus và ống soi hãng Olympus 140/160/180 bao gồm 190 series. | Cái | 100
79 | 79 | Bộ nối chuyển tương thích với máy bơm CO2 EndoStratus và ống soi hãng Olympus | Chất liệu:DEHP (Bis2-ethylexy phthalate), cao su mềm, nhựa tổng hợp (không chứa mủ cao su tự nhiên) Tương thích với máy bơm CO2 EndoStratus và ống soi hãng Olympus | Cái | 100
80 | 80 | Dây dẫn khí CO2 | Dây dẫn khí CO2 tương thích máy bơm CO2 EndoStratus Chất liệu DEHP, cao su mềm, nhựa tổng hợp (không chứa mủ cao su tự nhiên) Chiều dài: khoảng 210cm, đầu kết nối dạng ren vặn | Cái | 100
81 | 81 | Nắp dẫn nước tương thích máy tưới rửa EndoStratus và ống soi OLYMPUS/FUJINON | Nắp dẫn nước tương thích máy tưới rửa EndoStratus và ống soi OLYMPUS/FUJINON Nắp dẫn nước luer-lock có ngõ sinh thiết Chất liệu cao su mềm, nhựa tổng hợp (không chứa mủ cao su tự nhiên) Sử dụng 1 lần. | Cái | 300
82 | 82 | Dụng cụ gắn kim sinh thiết Magnum | Dụng cụ lấy sinh thiết dùng nhiều lần có độ dài 12cm (chưa bao gồm kim). Được làm từ hợp kim nhẹ, bền, có thể tiệt trùng bằng: hấp tiệt trùng 250 độ F trong 30 phút hoặc hấp nhanh hoặc ETO (500mg/L ethylene oxide, độ ẩm 50-70%, nhiệt độ 120-1300F) hoặc Cydex Có thể điều chỉnh độ sâu 15mm hoặc 22mm tùy ứng dụng Độ dài mẫu mô lấy được là 19mm. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
83 | 83 | Máy nén (scroll compressor) dùng cho hệ thống giải nhiệt khối từ máy MRI Siemens | Máy nén: Công suất: 15Hp + Môi chất: R134a + Điện áp: 380V/3Pha/50hz ( Bao gồm bộ lọc gas ống dịch ) Tương thích với hệ thống giải nhiệt hãng KAUS đang sử dụng tại bệnh viện. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
84 | 84 | Phụ kiện kết nối máy nén | Phụ kiện kết nối máy nén: gồm Đường đồng, cao su chống rung, co nối chuyên dùng, Gas nạp… Tương thích với máy nén của chiller đang sử dụng tại bệnh viện. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
85 | 85 | Đèn soi đáy mắt | Đèn soi đáy mắt: Ánh sáng xenon 2.5V Điều chỉnh được cường độ chiếu sáng Khu vực võng mạc được chiếu sáng rõ - kể cả trường hợp đồng tử co lại - tạo điều kiện tối ưu cho thăm khám mắt. Vòng chỉnh diopter với 29 thấu kính hiệu chỉnh: Cộng 1 – 10, 12, 15, 20, 40 và Trừ 1 – 10, 15, 20, 25, 30, 35 Dễ dàng điều khiển vòng khẩu độ bằng tay với hình bán nguyệt, vòng tròn nhỏ/trung/lớn, cố định hình sao, khe. Bao gồm bộ lọc có thể cài đặt mọi khẩu độ với biểu tượng hiển thị, bộ lọc không màu đỏ, bộ lọc màu xanh và bộ lọc phân cực. Hệ thống quang học hiệu suất tối ưu với thấu kính bộ tụ quang phi cầu. Đường dẫn chùm tia sáng song song. Chống bụi. Kích thước tay cầm đường kính khoảng 28mm Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 4
86 | 86 | Bộ đèn đội đầu sử dụng pin sạc gắn vào thắt lưng | Bộ đèn đội đầu sử dụng pin sạc gắn vào thắt lưng : - Công nghệ đèn LED, cho ánh sáng mạnh với vùng chiếu sáng đồng trục. - Cường độ sáng ≥ 90.000 Lux ở khoảng cách làm việc ≥ 180 mm. - Nhiệt độ màu ≥ 5.500 Kelvin, chỉ số hoàn màu CRI ≥ 90 - Kích thước điểm sáng: 30-80 mm - Thời gian vận hành của pin sạc ≥ 8.5 giờ - Cường độ sáng thay đổi từ 0 đến 100%. - Thiết kế chùm sáng song song và đồng trục. - Trọng lượng khoảng 260 gram - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 8
87 | 87 | Bàn đạp hơi điều khiển máy tưới rửa nội soi tiêu hóa hãng Medivator | Bàn đạp hơi điều khiển máy tưới rửa nội soi tiêu hóa Tương thích máy bơm tưới rửa nội soi tiêu hóa hãng Medivator, model: EGA-500 Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 8
88 | 88 | Bộ lọc Hepa thay thế cho Share Airbox | Bộ lọc Hepa thay thế cho Share Airbox Tương thích tủ bảo quản ống soi Rotascope | Cái | 6
89 | 89 | Bộ lọc khuẩn đường ống In-Line HEPA Filter | Bộ lọc khuẩn đường ống In-Line HEPA Filter Tương thích với tủ bảo quản ống soi hãng Medivators đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 2
90 | 90 | Bộ lọc khuẩn HEPA Filter | Bộ lọc khuẩn HEPA Filter Tương thích tủ bảo quản ống soi hãng Medivators đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 1
91 | 91 | Bộ lọc đầu vào bước đầu | Bộ lọc đầu vào bước đầu Tương thích tủ bảo quản ống soi hãng Medivators | Bộ | 2
92 | 92 | Bộ dây nối cho máy súc rửa kênh ống soi | Bộ dây nối cho máy súc rửa kênh ống soi Tương thích máy súc rửa kênh ống soi Scope Buddy | Cái | 12
93 | 93 | Bơm nhu động cho máy bơm tưới rửa nội soi tiêu hóa | Bơm nhu động cho máy bơm tưới rửa nội soi tiêu hóa Nguồn điện 230V Tương thích máy tưới rửa nội soi Medivators | Cái | 5
94 | 94 | Bộ lọc đầu vào SAB | Bộ lọc đầu vào SAB Tương thích tủ bảo quản ống soi Rotascope | Cái | 3
95 | 95 | Tấm trải tủ ống soi Drip Mat ESC 10 | Tấm trải tủ ống soi Drip Mat ESC 10 Tương thích tủ bảo quản ống soi ESC 10 ống | Cái | 1
96 | 96 | Chổi vệ sinh ống soi 2 đầu | Chổi vệ sinh kênh làm việc ống soi 2 đầu chổi: Đường kính chổi 5mm, chiều dài khoảng 230cmm Đường kính kênh làm việc 2,2mm, chiều dài chổi khoảng 20mm Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. | Cái | 500
97 | 97 | Chổi rửa dụng cụ nội soi đường kính lông chổi 0.8 → 1.0cm, chiều dài chổi 54 → 56cm | Chổi rửa dụng cụ nội soi - Vật liệu: lông chổi bằng Nylon - Cấu tạo: + Kích thước: chiều dài chổi 54 → 56cm, chiều dài vùng làm việc của lông chổi khoảng 5.4 → 5.6cm (tính từ đầu chổi), đường kính lông chổi 0.8 → 1.0cm + Thích hợp cho làm sạch các loại dụng cụ nội soi đường kính vừa - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 100
98 | 98 | Chổi rửa dụng cụ nội soi đường kính lông chổi 0.3 → 0.4cm, chiều dài chổi 54 → 56cm | Chổi rửa dụng cụ nội soi - Vật liệu: lông chổi bằng Nylon - Cấu tạo: + Kích thước: chiều dài chổi 54 → 56cm, chiều dài vùng làm việc của lông chổi khoảng 4 → 6cm (tính từ đầu chổi), đường kính lông chổi 0.3 → 0.4cm + Thích hợp cho làm sạch các loại dụng cụ nội soi đường kính nhỏ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 100
99 | 99 | Chổi vệ sinh ống soi mềm, đường kính 1.7mm | Chổi vệ sinh ống soi mềm - Cấu tạo: + Chiều dài: 125cm (±5%) + Đường kính: 1.7mm (±5%) + Thích hợp cho làm sạch các loại ống soi có lòng kênh nhỏ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 50
100 | 100 | Chổi vệ sinh hàm dụng cụ phẫu thuật nội soi | Chổi vệ sinh hàm của dụng cụ phẫu thuật nội soi + Kích thước: 151 x 15 x7.5mm (±5%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 50
101 | 101 | Chổi vệ sinh ống soi mềm đường kính 2-3.2mm | Chổi vệ sinh ống soi mềm Tương thích với ống soi mềm có lòng kênh làm việc 2 - 3.2mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 50
102 | 102 | Chổi vệ sinh ống soi mềm, đường kính 2.6mm | Chổi vệ sinh ống soi mềm - Cấu tạo: + Chiều dài: 90cm (±5%) + Đường kính: 2.6mm (±5%) + Thích hợp cho làm sạch các loại ống soi có lòng kênh nhỏ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 50
103 | 103 | Chổi ngắn vệ sinh ống soi mềm | Chổi ngắn vệ sinh ống soi mềm Tương thích với các loại ống soi mềm Olympus của Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 50
104 | 104 | Đầu dò SpO2 sơ sinh sử dụng cho máy đo SpO2 hãng Nonin | Đầu dò SpO2 dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ: Chất liệu: Nhựa, dây dẫn, linh kiện điện tử Kích cỡ: dài khoảng 100cm, (±5%). Tương thích với máy đo Spo2 hãng Nonin. Thời gian bảo hành: Tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 8
105 | 105 | Bộ nắp chụp khoá đuôi xy lanh sử dụng cho máy bơm tiêm điện hãng B/Braun, model: Compact S | Bộ nắp chụp khoá đuôi xy lanh: Chức năng: dùng giữ cố định đuôi xy lanh Chất liệu: nhựa Tương thích với máy bơm tiêm điện hãng B/Braun, model: Compact S đang sử dụng tại bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 10
106 | 106 | Màn hình hiển thị sử dụng cho máy truyền dịch hãng B/Braun | Màn hình hiển thị Chất liệu: Bo mạch và màn hình tinh thể lỏng tích hợp Tương thích với máy truyền dịch hãng B/Braun, model: Infusomat P đang sử dụng tại bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
107 | 107 | Cảm biến kiếm soát giọt sử dụng cho máy truyền dịch hãng B/Braun | Cảm biến kiếm soát giọt: Chức năng: dùng để kiểm soát giọt Chất liệu: Cảm biến tích hợp. Tương thích với máy truyền dịch hãng B/Braun, model: Infusomat P đang sử dụng tại bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 5
108 | 108 | Tay nắm tiệt trùng đèn mổ loại nhỏ sử dụng cho đèn mổ hãng Trident, model: Domelux | Tay nắm vô trùng đèn mổ loại nhỏ: Chất liệu: Polysulfone Hấp tiệt khuẩn theo quy trình tiệt khuẩn hơi nước Tương thích với đèn mổ hãng Trident, model: Domelux đang sử dụng tại bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 12
109 | 109 | Tay nắm vô trùng sử dụng cho đèn mổ hãng Merivaara | Tay nắm vô trùng: Chất liệu Polysulfone Hấp tiệt khuẩn theo quy trình tiệt khuẩn hơi nước Tương thích với đèn mổ hãng Merivaara đang sử dụng tại bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 12
110 | 110 | Khay ngâm dụng cụ Cidex 594 mm x 381 mm x 141 mm chứa 19,8lit | Khay chuyên dụng ngâm dung cụ để làm sạch hoặc khử khuẩn mức độ cao - Kích thước khoảng: chiều dài 594 mm x chiều rộng 381 mm x cao 141mm, (±5%). - Có nắp và tấm lót. - Thành phần: Polypropylene tráng thủy tinh - Chịu được nhiệt lên tới 134 độ C Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 9
111 | 111 | Van thở ra (không kèm cảm biến lưu lượng) sử dụng cho sử dụng cho máy thở xâm lấn hãng GE, model: R860 | Van thở ra: - Hấp tiệt trùng được - Tương thích với máy thở xâm lấn hãng GE, model: R860 đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 11
112 | 112 | Cảm biến lưu lượng thở ra sử dụng cho máy thở xâm lấn hãng GE, model: R860 | Cảm biến lưu lượng thở ra: Chất liệu: nhựa Dải đo: 0 đến 200 L/phút Hấp tiệt trùng được Tương thích với máy thở xâm lấn hãng GE, model: R860 đang sử dụng tại bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 11
113 | 113 | Bóng đèn xenon 175W sử dụng cho nguồn sáng nội soi hãng Olympus/ Karl Storz | Bóng đèn Xenon 175W tương thích với nguồn sáng nội soi hãng Olympus, Karl storz đang sử dụng tại bệnh viện. Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 24
114 | 114 | Bóng đèn xenon 300W sử dụng cho nguồn sáng nội soi hãng Olympus/ Karl Storz | Tương thích với nguồn sáng nội soi hãng Olympus/ Karl Storz đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 78
115 | 115 | Cảm biến lưu lượng dòng mê cho máy mê DATEX OHMEDA gồm: AESTIVA 7100/7900/MRI; AESPIRE 7100/7900/VIEW; AVANCE CS2; AISYS CS2 | Cảm biến đo lưu lượng dòng mê Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đo sự chênh lệch áp lực của dòng khí hít vào và thở ra của bệnh nhân để tính giá trị thông số thể tích/ 1 nhịp thở của bệnh nhân, tương thích máy gây mê giúp thở DATEX OHMEDA gồm: AESTIVA 7100/7900/MRI; AESPIRE 7100/7900/VIEW; AVANCE CS2, AISYS CS2 Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 30
116 | 116 | Bẫy nước D-fend Pro | Bẫy nước D-fend Pro: Chất liệu: nhựa có cốc tách nước. Gồm 1 đầu vào và 02 đầu ra, đầu vào dạng luer lock. Thiết kế dạng gài, tháo lắp nhanh. Tương thích với máy mê hãng GE đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 30
117 | 117 | Cảm biến lưu lượng cho máy mê dòng CS600 | Cảm biến lưu lượng cho máy mê: Chất liệu bằng nhựa, 2 đầu kết nối có ron. Kết nối vào máy bằng 02 cổng két nối nhanh Đo tốc độ dòng /lưu lượng dựa trên nguyên lý chênh lệch áp lực. Dải đo: 0- 1500ml Tương thích với máy gây mê hãng GE, model: CS620 đang sử dụng tại bệnh viện. Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
118 | 118 | Dây cáp của máy tạo nhịp tạm thời buồng nhĩ/thất, tương thích máy Medtronic | Dây cáp buồng thất : Tương thích máy tạo nhịp tạm thời buồng nhĩ/thất hãng Medtronic đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 61
119 | 119 | Tay điều khiển có dây sử dụng cho bàn mổ hãng Maquet | Tương thích với bàn mổ hãng Maquet đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 4
120 | 120 | Bộ chống lây nhiễm | Bộ chống lây nhiễm: - Chất liệu sợi bông tổng hợp hoặc tương đương - Áp lực hút tối đa 660mm H2O (so với mực nước biển). - Tương thích với hệ thống hút chân không kín của dao siêu âm CUSA Excel đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 4
121 | 121 | Dây nối tấm điện cực sử dụng cho máy đốt Valleylab | Tương thích với máy đốt hãng Valleylab đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 20
122 | 122 | Miếng đệm chêm lót ngực bụng tư thế nằm sấp | Miếng đệm chêm lót ngực bụng tư thế nằm sấp | Cái | 8
123 | 123 | Miếng đệm kê đầu nằm sấp có khe ống nội khí quản | Miếng đệm kê đầu nằm sấp có khe ống nội khí quản | Cái | 2
124 | 124 | Dây ràng cố định người bệnh | Dây ràng cố định người bệnh | Cái | 20
125 | 125 | Bộ dụng cụ kê tư thế nằm nghiêng | Tương thích với bàn mổ đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 6
126 | 126 | Giá kê tư thế | Tương thích với bàn mổ đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 4
127 | 127 | Bộ dụng cụ kê tư thế sản khoa | Tương thích với bàn mổ đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 2
128 | 128 | Áo chắn tia X không chì, dày 0.5mm, dạng mặc ngược | Áo chắn tia X dạng 1 mảnh Trọng lượng < 6kg/m2. Chất liệu không chứa chì. Vải chống thủy phân, không chứa halogen. Độ dày bảo vệ 0.5mm. Khóa dán ngược sau lưng Màu sắc: > 400 màu. Kích cỡ: S, M, L, XL Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO,FDA. | Cái | 5
129 | 129 | Bộ lọc khí sử dụng cho máy bơm CO2 | Tương thích với máy bơm Co2 đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 20
130 | 130 | Bộ đo áp lực bóng chèn ống nội khí quản | Bộ đo áp lực bóng chèn ống nội khí quản | Cái | 16
131 | 131 | Tay khoan cắt tốc độ cao cho phẫu thuật sàn sọ M5 | Tay cắt nạo có thể sử dụng được với đa dạng các lưỡi và khoan mũi sau: + Các lưỡi cắt có phần đầu quay 360 độ + Lưỡi cắt nạo dùng trong phẫu thuật mũi xoang loại cong 60 độ, 90 độ + Mũi khoan loại thẳng dùng trong phẫu thuật mũi xoang + Mũi khoan loại cong 12, 15, 40, 55, 70 độ dùng trong phẫu thuật mũi xoang (Curved sinus burs) + Lưỡi cắt nạo dùng trong phẫu thuật thanh quản loại thẳng và loại cong 15độ + Mũi khoan và lưỡi cắt nạo dùng trong phẫu thuật thẩm mỹ • Có nút xoay trên thân tay cắt nạo giúp điều chỉnh mặt cắt của lưỡi cắt • Tốc độ tối đa 7500 vòng/phút ở chế độ cắt dao động • Tốc độ tối đa 30.000vòng/phút ở chế độ quay tròn liên tục • Kích thước tay cắt nạo : Dài 12.5 cm x rộng 2 cm, • Trọng lượng: 203g Tương thích với máy khoan model IPC sử dụng tại viện | Cái | 2
132 | 132 | Mô tơ tay khoan cho phẫu thuật tai mũi họng, hàm mặt, ngoại thần kinh | Mô tơ tay khoan cho phẫu thuật tai mũi họng, răng hàm mặt, ngoại thần kinh tích hợp hệ thống động cơ ngay trên tay khoan tạo ra lực chuyển động trực tiếp không gián đoạn. - Tốc độ ≥75.000 vòng/phút - Kích thước: Dài ≤7.77 cm, đường kính ≤1.65cm - Trọng lượng: ≤ 90g - Hấp tiệt trùng được. - Tương thích với máy khoan model IPC | Cái | 2
133 | 133 | Đầu nối tay khoan loại cong. | Đầu nối tay khoan loại cong, dùng được với mũi khoan dài 7cm, tương thích với máy khoan model IPC sử dụng tại bệnh viện | Cái | 4
134 | 134 | Đầu nối tay khoan loại thẳng | Đầu nối tay khoan loại thẳng, dùng được với mũi khoan dài 7cm, tương thích với máy khoan model IPC sử dụng tại viện | Cái | 4
135 | 135 | Tay cưa tịnh tiến cho phẫu thuật tai mũi họng, hàm mặt | Tay cưa tịnh tiến tích hợp hệ thống động cơ ngay trên tay khoan tạo ra lực chuyển động trực tiếp không gián đoạn. *Tốc độ ≥14.000 chu kỳ/phút *Kích thước: Dài ≤ 20.3 cm, đường kính ≤ 2.3cm *Trọng lượng: ≤ 300g *Mô tơ tay khoan và dây cáp: Hấp tiệt trùng được. - Tương thích với máy khoan model IPC | Cái | 2
136 | 136 | Ben nâng lưng băng ca | Tương thích với băng ca hãng Yongfa, model: YFTC-2B | Cái | 30
137 | 137 | Bánh xe băng ca | Tương thích với băng ca hãng Yongfa, model: YFTC-2B | Cái | 100
138 | 138 | Tấm điện cực trung tính đôi, sử dụng nhiều lần, dùng cho máy cắt đốt | Tấm điện cực trung tính đôi, sử dụng nhiều lần, một bộ gồm: Tấm trung tính đôi Đai cố định Bình xịt hỗ trợ tiếp xúc Diện tích tiếp xúc ≥ 190 cm2 không chứa latex | Cái | 2
139 | 139 | Đầu dò siêu âm Endocavity 2D đa tần số sử dụng cho máy siêu âm hãng Samsung, model: HS40 | Dải tần số: 4-9 MHz Bán kính cong: 10.073mm Trường nhìn: 148.092° Số chấn tử: 128 Hướng dẫn sinh thiết: có Ứng dụng: Sản khoa, Phụ khoa, Niệu khoa Mức an toàn: BF Tương thích với máy siêu âm hãng Samsung, model: HS40 đang sử dụng tại bệnh viện. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
140 | 140 | Đầu dò siêu âm Linear đa tần số tương thích với máy siêu âm hãng GE, model: Logiq P7 và F6 | Tương thích với máy siêu âm hãng GE, model: Logip P7 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 2
141 | 141 | Đầu dò siêu âm tim | Băng thông: Tương thích với máy siêu âm Logiq F6 của hãng GE đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 1
142 | 142 | Đầu dò siêu âm Convex đa tần số sử dụng cho máy siêu âm hãng GE, model: Logip P7 | Tương thích với máy siêu âm hãng GE, model: Logip P7 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 1
143 | 143 | Đầu dò siêu âm Linear đa tần số sử dụng cho máy siêu âm hãng Samsung, model: HS50 | Tương thích với máy siêu âm hãng Samsung, model: HS50 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 1
144 | 144 | Kìm gắp dị vật hình răng chuột | Kìm gắp dị vật hình răng chuột: Kênh công cụ tối thiểu: 2mm. Chiều dài làm việc: 70mm, Độ mở: 8mm | Cái | 2
145 | 145 | Bóng đèn sử dụng cho đèn điều trị vàng da hãng Bistos, model: BT-400 | Tương thích với đèn điều trị vàng da hãng Bistos, model: BT-400 đang sử dụng tại bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 55
146 | 146 | Đầu dò đo cơn gò sử dụng cho máy đo tim thai hãng Bistos, model: BT-350E | Tương thích máy đo tim thai hãng Bistos, model: BT-350E đang sử dụng tại bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
147 | 147 | Đầu dò đo tim thai sử dụng cho máy đo tim thai hãng Bistos, model: BT-350E | Tương thích máy đo tim thai hãng Bistos, model: BT-350E đang sử dụng tại bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
148 | 148 | Đèn halogen đuôi vặn | Đèn halogen có chuôi kiểu đuôi vặn Nguồn điện hoạt động 24 VDC, công suất 50W | Cái | 200
149 | 149 | Đầu dò Siêu âm tim X5-1 hãng Philips, model: X5-1 | *Đầu dò siêu âm tim với các thông số vật lý: - Kích thước: 92x39x29mm (3,6 × 1,5 x 1,1 in) với cấu trúc phần eo gọn và các gờ đẩy để tạo sự thoải mái khi quét; chiều dài được rút ngắn giúp vừa với giường siêu âm để có chế độ khảo sát các mặt cắt từ mỏm tim tối ưu. - Kích thước bề mặt khảo sát: 1,7 × 2,3 cm (0,67 x 0,9 in) - Đầu dò được chứng nhận nhãn xanh (bảo vệ môi trường) *Đặc tính kỹ thuật: - Số lượng chấn tử: 3040 - Góc quan sát: 90° - Công nghệ: xMATRIX, PureWave. - Phương thức đo: 2D, M-Mode, Color M-Mode, PW, CW, Color, TDI, TDI PWD, xPlane, Live 3D, Live 3D Color, Harmonic Imaging, Advanced XRES, 2D/Live 3D LVO, iRotate and xPLANE, high volume rate (HVR) - Tần số siêu âm: 1-5MHz - Độ rộng trường khảo sát: có khả năng xoay ừ 0 - 360°. - Khả năng thực hiện siêu âm: Siêu âm tim người lớn/trẻ em, mạch máu bụng, TCD - Tương thích với máy siêu âm tim Philips Affiniti 70 và EPIQ 7C. | Cái | 2
150 | 150 | Đầu dò Siêu âm tim S4-2 hãng Philips, model: S4-2 | *Đầu dò siêu âm tim với các đặc tính kỹ thuật: - Số lượng chấn tử: 80 - Góc quan sát: 90° - Độ dài khẩu độ: 20.3mm - Phương thức đo: 2D, M-Mode, Color M-Mode, PW, CW, Color, TDI, TDI PWD, , Harmonic Imaging, 2D Live. XRES, AutoSCAN, iSCAN. - Tần số siêu âm: 2 - 4MHz - Khả năng thực hiện siêu âm: Siêu âm tim người lớn/trẻ em, mạch máu bụng, TCD - Tương thích với máy siêu âm tim Philips Affiniti 70 và Affiniti 50.. | Cái | 2
151 | 151 | Bộ bảo dưỡng định kỳ 12 tháng dùng cho máy Sterrad 100NX | Bộ bảo dưỡng định kỳ 12 tháng hoặc tương đương khoảng 3000 chu kỳ - Dùng cho máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ Plasma dòng máy Sterrad 100NX của Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 2
152 | 152 | Bộ bảo dưỡng định kỳ 12 tháng dùng cho máy Sterrad 100S | Bộ bảo dưỡng định kỳ 12 tháng hoặc tương đương khoảng 2250 chu kỳ - Dùng cho máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ Plasma dòng máy Sterrad 100S của Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 4
153 | 153 | Bộ bảo dưỡng định kỳ 6 tháng dùng cho máy Sterrad 100NX | Bộ bảo dưỡng định kỳ 6 tháng hoặc tương đương khoảng 1500 chu kỳ - Dùng cho máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ Plasma dòng máy Sterrad 100NX của Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Bộ | 4
154 | 154 | Bộ bảo dưỡng định kỳ 6 tháng dùng cho máy Sterrad 100S | Bộ bảo dưỡng định kỳ 6 tháng hoặc tương đương khoảng 750 chu kỳ - Dùng cho máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ Plasma dòng máy Sterrad 100S của Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Bộ | 8
155 | 155 | Giấy in 2 lớp dùng cho máy Sterrad 100S | Giấy in 2 lớp, sử dụng in kết quả chu trình tiệt khuẩn nhiệt độ thấp bằng H2O2 - Kích thước: 7.6 cm x 30m - Tương thích dòng máy Sterrad 100S - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cuộn | 80
156 | 156 | Giấy in dùng cho máy Sterrad 100 NX | Giấy in, sử dụng in kết quả chu trình tiệt khuẩn nhiệt độ thấp bằng H2O2 - Kích thước: 8cm x 30m - Tương thích dòng máy Sterrad 100 NX - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cuộn | 40
157 | 157 | Giấy in nhiệt dùng cho máy tiệt khuẩn Sterivac | Giấy in, sử dụng in kết quả chu trình tiệt khuẩn bằng khí Ethylene Oxide (EO) - Kích thước: 7.9cm x 30m - Đặc điểm: giấy có bề mặt trơn láng, đường kẻ ô rõ ràng, in chi tiết rõ, dễ đọc, mực in không lem - Tương thích máy tiệt khuẩn SteriVac - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 36
158 | 158 | Que thử kiểm tra vệ sinh bề mặt | Que thử kiểm tra vệ sinh bề mặt - Thành phần: Nước 70-100%, Propylene Glycol 1- 5 % (+/-5%) - Khả năng đánh giá Adenosine Tri-Phosphate (ATP) - Có khả năng cho kết quả ≤ 10s - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3000
159 | 159 | Que thử kiểm tra vệ sinh lòng ống | Que thử kiểm tra vệ sinh lòng ống - Thành phần: Nước 95- 99 %, muối Natri Tricine 0- 5 %, Clorhexidine Digluconate < 0,1 % (+/-5%) - Khả năng đánh giá Adenosine Tri-Phosphate (ATP) - Có khả năng cho kết quả < 10s - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 600
160 | 160 | Khay ngâm dụng cụ Cidex 740 mm x 220 mm x 132 mm chứa 14,1 lít | Khay chuyên dụng ngâm dung cụ để làm sạch hoặc khử khuẩn mức độ cao - Kích thước: chiều dài 740 mm chiều rộng 220 mm và cao 132mm có nắp và tấm lót. - Thành phần: Polypropylene tráng thủy tinh - Chịu được nhiệt lên tới 134 độ C | Cái | 3
161 | 161 | Cảm biến lưu lượng dùng nhiều lần cho người lớn/ trẻ em sử dụng cho máy thở hãng Hamilton, model: T1 | Cảm biến lưu lượng dùng nhiều lần cho người lớn/ trẻ em: tương thích với máy thở hãng Hamilton, model: T1 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 4
162 | 162 | Van thở ra kèm màng van thở ra dùng nhiều lần cho người lớn/trẻ em sử dụng cho máy thở hãng Hamilton, model: T1 | Van thở ra kèm màng van thở ra dùng nhiều lần cho người lớn/trẻ em: Tương thích với máy thở hãng Hamilton, model: T1 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 4
163 | 163 | Cảm biến oxy sử dụng cho máy thở hãng Hamilton, model: T1 | Cảm biến oxy: Tương thích với máy thở hãng Hamilton, model: T1 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 4
164 | 164 | Tấm trượt chuyển bệnh | Tấm trượt chuyển bệnh: - Chất liệu: lõi bằng polyethylene, vỏ bọc bằng polyeste, cán bằng PE - Kích thước chưa gấp lại: dài 178cm x rộng 50cm, (±5%). - Kích thước gấp lại: dài 87cm x rộng 55cm, (±5%). - Tải trọng: ≥160kg | Cái | 20
165 | 165 | Màng lọc vi khuẩn dùng 1000 lần, đường kính 190 mm, hình tròn | Màng lọc vi khuẩn dùng ≥ 2000 lần, - Chất liệu: PTFE, - Đường kính 194 mm, (±5%). - Hình tròn | Cái | 20
166 | 166 | Module theo dõi độ hôn mê sâu | Module theo dõi độ hôn mê sâu: - Chỉ số hôn mê sâu (bis): 0-100 - Tỉ lệ dồn nén (SR): 0-100% - Chỉ số điện cơ: 30-80dB - Chỉ số chất lượng tín hiệu: 0-100 - Tiêu chuẩn an toàn: IEC60601 -2-26: 2012 - Bảo vệ chống nước: IPX4 Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện. | Bộ | 2