## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Thay thế linh kiện cho tủ an toàn sinh học cấp 2 | Bộ lọc tương thích với máy tủ an toàn sinh học cấp 2 model: NU-543-400S, hãng sản xuất: NUAIRE, số serial: 02351S120920: - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Sau khi thay thế linh kiện, thiết bị không còn báo lỗi “Velocity Alarm”, hoạt động trở lại bình thường. | Cái | 1
2 | 2 | Thay thế linh kiện cho kính hiển vi | Thay thế dây quang cho kính hiển vi model: Opmi Pico P300 2001, hãng sản xuất: Carl Zeiss, số serial: 440-483: - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Sau khi thay thế dây quang, đảm bảo thiết bị hoạt động trở lại bình thường. | Cái | 1
3 | 3 | Thay thế linh kiện cho máy C-Arm | Thay acquy cho máy C-Arm model: OEC9900, hãng sản xuất: GE, số serial: EX05788: - Điện áp 96V, 2.5AH BATTERY PACK. - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. | Cái | 1
4 | 4 | Thay thế linh kiện cho máy sốc tim | Thay thế linh kiện cho máy sốc tim model: TEC-5521, hãng sản xuất: Nihon Kohden, số serial: 16617: - Thay thế bo mạch chính. - Thay thế màn hình LCD. - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Sau khi thay thế linh kiện, đảm bảo màn hình quan sát rõ nét, máy thực hiện đánh sốc bình thường. | Cái | 2
5 | 5 | Thay thế linh kiện cho máy tán sỏi | Thay thế linh kiện cho máy tán sỏi model: SRM-H2B, hãng sản xuất: Shanghai Raykeen Laser Technology Co., Ltd, số serial: RH06521003: - Thay thế thấu kính bảo hộ. - Thay thế nguồn phát laser. - Linh kiện thay thế phải mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau. - Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng. Sau khi thay thế linh kiện, máy nhận và phát tia laser bình thường, đáp ứng nhu cầu chuyên môn | Cái | 2