## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Thông tin người liên hệ
1 | 1 | Dụng cụ phân phối dung dịch : 5-50ml | Dụng cụ phân phối dung dịch : 5-50ml: - Giới hạn hoạt động : + Nhiệt độ: +15 ° C đến ≥ +40 ° C + Áp suất hơi: ≥ 600 mbar + Độ nhớt: ≥ 500 mm² / s + Độ nhạy tối đa: ≥ 2,2 g / cm³ -Hấp khử trùng được: nhiệt độ ≥ 121 °C, áp suất ≥ 2 bar. - Được thiết kế bằng vật liệu chống sự ăn mòn của hoá chất. - Có vạch chia thể tích - Có hệ thống van an toàn ngăn chặn rò rỉ khi ống xả không được gắn - Có vị trí quan sát để theo dõi được mực chất lỏng khi thao tác - Vòng quay 360 độ khóa van tiêu chuẩn với adapter GL 45 an toàn và dễ dàng thao tác - Có van khóa giúp không bị hao hụt hóa chất khi thao tác - Sử dụng được với các thuốc thử Aggressive như axit đậm đặc (ví dụ như H3PO4), các bazơ (NaOH, KOH), nhiều dung môi hữu cơ, nước cất, dung dịch muối | Cái | 3
2 | 2 | Lõi lọc phân tử loại 5 micron sử dụng cho hệ thống sản xuất nước RO di động | Lõi lọc phân tử: Cấu tạo: polypropylene dạng sợi nén Lỗ thẩm thấu: 5micron Kích thước lõi lọc khoảng: đường kính 63mm, dài 508mm, sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. Tương thích với hệ thống sản xuất nước RO di động đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 8
3 | 3 | Lõi lọc phân tử loại 1 micron sử dụng cho hệ thống sản xuất nước RO di động | Lõi lọc phân tử: Cấu tạo: polypropylene dạng sợi nén Lỗ thẩm thấu: 1micron Kích thước lõi lọc khoảng: đường kính 63mm, dài 508mm, sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. Tương thích với hệ thống sản xuất nước RO di động đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 8
4 | 4 | Lõi lọc phân tử loại 10 micron sử dụng cho hệ thống sản xuất nước RO di động | Lõi lọc phân tử: Cấu tạo: polypropylene dạng sợi nén Lỗ thẩm thấu: 10micron Kích thước lõi lọc khoảng: đường kính 63mm, dài 254mm, sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. Tương thích với hệ thống sản xuất nước RO di động đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 4
5 | 5 | Lõi lọc than dài khoảng 508mm sử dụng cho hệ thống sản xuất nước RO di động | Lõi lọc than: Cấu tạo than hoạt tính dạng nén Kích thước lõi lọc khoảng: đường kính 68mm, dài 508mm, sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. Tương thích với hệ thống sản xuất nước RO di động đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 8
6 | 6 | Lõi lọc than dài khoảng 254mm sử dụng cho hệ thống sản xuất nước RO di động | Lõi lọc than: Cấu tạo: than hoạt tính dạng nén Kích thước lõi lọc khoảng: đường kính 68mm, dài 254mm, sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. Tương thích với hệ thống sản xuất nước RO di động đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 4
7 | 7 | Mô tơ bơm tách khí có chuôi cắm sử dụng cho máy lọc thận hãng Fresenius, model: 4008 | Tương thích với máy lọc thận hãng Fresenius, model: 4008 đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 5
8 | 8 | Mô tơ bơm dòng có chuôi cắm sử dụng cho máy lọc thận hãng Fresenius, model: 4008 | Tương thích với máy lọc thận hãng Fresenius, model: 4008 đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 5
9 | 9 | Đầu bơm sử dụng cho máy lọc thận hãng Fresenius, model: 4008 | Tương thích với máy lọc thận hãng Fresenius, model: 4008 đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 5
10 | 10 | Nệm cao su thiên nhiên bọc simili dùng cho băng ca | Nệm cao su thiên nhiên bọc simili: - Chất liệu: cao su thiên nhiên và simili. - Kích thước khoảng: dày 5cm x rộng 58cm x dài 187 cm, Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. - Gấp 2 khúc - hai mặt lỗ tròn, bo tròn cạnh - Tương thích với băng ca đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 28
11 | 11 | Van thở ra (không kèm cảm biến lưu lượng) sử dụng cho sử dụng cho máy thở xâm lấn hãng GE, model: R860 | Van thở ra: - Hấp tiệt trùng được - Tương thích với máy thở xâm lấn hãng GE, model: R860 đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 11
12 | 12 | Bình hút dịch dung tích 1 lít | Bình hút dịch: - Chức năng: sử dụng để thu lại tất cả các chất lỏng và chất nhầy từ trong quá trình dịch thải ra từ việc hút y tế. - Dung tích: 1 lít - Kích thước khoảng: cao 250mm, đường kính 110mm, sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. - Chất liệu: Bình hút dịch làm bằng polysulfone, không vỡ, hấp tiệt trùng đến 134 độ C. - Nắp chụp được gắn thiết bị an toàn chống tràn ngược. - Có khớp và giá gắn tường. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 149
13 | 13 | Lưu lượng kế oxy loại 15l/phút và đầu nối trực tiếp | Lưu lượng kế oxy loại 15l/phút và đầu nối trực tiếp: - Lưu lượng điều chỉnh: 0-15lít/phút. - Áp lực đầu vào: 4.5 bar (±0.5 bar) - Thân của lưu lượng kế được mạ niken hoặc chất liệu tốt hơn. - Sử dụng được trong môi trường MRI - Đầu cắm nhanh oxy chuẩn Afnor tương thích với hệ thống đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 111
14 | 14 | Bộ hút dịch dẫn lưu màng phổi loại đơn, không có ống đối chống tràn. | Bộ hút dịch dẫn lưu màng phổi: - Sử dụng để đo và điều chỉnh mức hút thấp. - Đơn vị đo lường: centimet nước (cm H2O). - Khoảng điều chỉnh của manometer: 0 đến 55cm H2O. - Khử trùng lạnh hoặc hấp tiệt trùng nhiệt độ tối đa 121 độ C. - Đầu cắm nhanh tương thích với hệ thống khí đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 16
15 | 15 | Bình tạo ẩm CCO | Bình tạo ẩm CCO: - Thể tích 250ml. - Chất liệu: polyamide - Đường kính bình khoảng 45mm, cao khoảng 190mm, sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. - Hấp tiệt trùng được ở nhiệt độ 134 độ C - Tương thích với lưu lượng kế oxy loại 15l/phút đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 218
16 | 16 | Bao đo huyết áp người lớn dùng nhiều lần sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Bao đo huyết áp người lớn dùng nhiều lần: - Bề rộng khoảng 13 cm - Phù hợp với chu vi từ khoảng 23 - 33cm - Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. - Bao đo huyết áp bao gồm đầu nối phù hợp với cáp đo huyết áp. - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 432
17 | 17 | Bóng đèn xenon 300W sử dụng cho nguồn sáng nội soi hãng Olympus/ Karl Storz | Tương thích với nguồn sáng nội soi hãng Olympus/ Karl Storz đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 78
18 | 18 | Cáp đo huyết áp xâm lấn sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Cáp đo huyết áp xâm lấn: - Kích thước: dài khoảng 350 cm, sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. - Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn 93/42/EEC - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: Tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 26
19 | 19 | Dây giúp thở người lớn 2 bẫy nước dùng nhiều lần sử dụng cho máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 | Dây giúp thở người lớn 2 bẫy nước dùng nhiều lần: - Chất liệu: silicon - Gồm có 2 bẫy nước, 5 đoạn dây dài khoảng 60cm, đường kính ống khoảng 22mm, 1 co L. - Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. - Dây giúp thở không điện trở nhiệt. - Tương thích với máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: Tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 14
20 | 20 | Dây giúp thở trẻ em 2 bẫy nước dùng nhiều lần sử dụng cho máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 | Dây giúp thở trẻ em 2 bẫy nước dùng nhiều lần: - Chất liệu: silicon - Gồm có 2 bẫy nước, 5 đoạn dây dài khoảng 60cm, đường kính ống khoảng 15mm. - Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. - Dây giúp thở không điện trở nhiệt. - Tương thích với máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 10
21 | 21 | Dây giúp thở trẻ sơ sinh 2 bẫy nước dùng nhiều lần sử dụng cho máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 | Dây giúp thở trẻ sơ sinh 2 bẫy nước dùng nhiều lần: - Chất liệu: silicon - Gồm có 2 bẫy nước, 5 đoạn dây dài khoảng 60cm, đường kính ống khoảng 10mm. - Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. - Dây giúp thở không điện trở nhiệt. - Tương thích với máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 7
22 | 22 | Van thở ra sử dụng cho máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 | Van thở ra: - Van điều khiển bằng điện áp tối đa là 6V - Van đóng ở kỳ thở vào, mở ra ở kỳ thở ra và duy trì được mức áp lực PEEP/CPAP. - Được điều khiển điện tử trong suốt chu kỳ thở - Tương thích với máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 18
23 | 23 | Cảm biến lưu lượng khí thở ra sử dụng cho máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 | Cảm biến lưu lượng khí thở ra: - Đo lưu lượng oxy/khí thở ra từ bệnh nhân - Bộ điều khiển sử dụng nguồn điện +12V và + 5V - Cảm biến nhiệt sử dụng điện áp +12V - Tương thích với máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 30
24 | 24 | Dây máy thở dùng cho người lớn sử dụng cho máy thở không xâm lấn hãng Resmed | Dây máy thở dùng cho người lớn : - Chất liệu: Flexible plastic - Kích thước: dài khoảng 200 cm, đường kính ống dây khoảng 22 mm, sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. - Tương thích với máy thở không xâm lấn hãng Resmed đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 29
25 | 25 | Dây đốt điện đơn cực | Dây đốt điện đơn cực: - Chiều dài dây 450cm, sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. - Loại dẻo không bị hiệu ứng nhớ. - Dây nối có thể hấp tiệt trùng. - Thời gian bảo hành: Tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 10
26 | 26 | Nhiệt kế điện tử | Nhiệt kế điện tử: - Đo trong 8 giây - Bộ nhớ lưu lần đo cuối - Có âm báo “bíp” - Có chức năng báo pin yếu - Tự động tắt nguồn khi không sử dụng - Sai số: ± 0,1 độ C - Tầm đo: + Vật thể: 5 đến 50 độ C + Môi trường: -10 đến 50 độ C - Chống thấm nước - Đo được: thân nhiệt, nước tắm và môi trường - Công nghệ Gold Temp (Mạ vàng) không chứa Niken, không gây dị ứng. | Cái | 140
27 | 27 | Điện cực hút ngực sử dụng cho máy đo điện tim hãng Fukuda Denshi | Điện cực hút ngực: - Núm hình tròn, lòng chuông phủ bạc chống trầy hoặc chất liệu trở kháng thấp, kháng nhiễu nội, đường kính 2cm - Bóp bóng bằng cao su hoặc tương đương - Tương thích với máy đo điện tim hãng Fukuda Denshi đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 10
28 | 28 | Bình tạo ẩm dùng nhiều lần tương thích với máy tạo ẩm hãng Vadi | Bình tạo ẩm dùng nhiều lần: - Dung tích bình khoảng: 315 ml, (±3%). - Hấp được nhiệt độ cao autoclave - Tương thích với máy tạo ẩm hãng Vadi đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: Tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 9
29 | 29 | Lưỡi đặt nội khí quản cong số 3 | Lưỡi đặt nội khí quản cong số 3: + Sử dụng công nghệ sợi dẫn quang với đèn led. Bó sợi quang với mặt cắt ngang là 17.3mm đảm bảo cường độ sáng tốt nhất. +Kích thước: Chiều dài lưỡi a: 135mm, chiều dài lưỡi b: 114mm, độ rộng ở đầu ngoại biên: 14.5mm, (±3%). + Chất liệu: thép không rỉ + Hấp tiệt trùng được ở nhiệt độ 134 độ C trong 5 phút. + Tương thích với tất cả các tay cầm theo tiêu chuẩn ISO 7376 Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 46
30 | 30 | Hệ thống đệm bóng khí giảm áp dùng để chống loét cho bệnh nhân (Nệm chống loét) | Hệ thống đệm bóng khí giảm áp dùng để chống loét cho bệnh nhân: - Gồm máy bơm và nệm bóng khí - Máy bơm: + Có nút điều chỉnh áp lực phù hợp với từng loại bệnh nhân, có móc treo phù hợp với mọi giường bệnh. + Điện năng cung cấp: 230VAC, 50/60Hz + Chu kỳ thời gian: 9.6 phút - Nệm: + Không mùi. Nệm bóng khí được trang bị chống trượt cả 2 đầu + Kích thước nệm: khoảng dài 196cm x rộng 90cm x dày 6.4 cm, sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. + Vật liệu: PVC dùng cho y tế - Thời gian bảo hành: Tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 86
31 | 31 | Lưỡi đặt nội khí quản cong số 1 | Lưỡi đặt nội khí quản cong số 1: + Sử dụng công nghệ sợi dẫn quang với đèn led. Bó sợi quang với mặt cắt ngang là 17.3mm đảm bảo cường độ sáng tốt nhất. +Kích thước: Chiều dài lưỡi a: 95mm, chiều dài lưỡi b: 72mm, độ rộng ở đầu ngoại biên: 9mm, (±3%). + Chất liệu: thép không rỉ + Hấp tiệt trùng được ở nhiệt độ 134 độ C trong 5 phút. + Tương thích với tất cả các tay cầm theo tiêu chuẩn ISO 7376 Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 8
32 | 32 | Lưỡi đặt nội khí quản cong số 2 | Lưỡi đặt nội khí quản cong số 2: + Sử dụng công nghệ sợi dẫn quang với đèn led. Bó sợi quang với mặt cắt ngang là 17.3mm đảm bảo cường độ sáng tốt nhất. +Kích thước: Chiều dài lưỡi a: 116mm, chiều dài lưỡi b: 93mm, độ rộng ở đầu ngoại biên: 13mm, (±3%). + Chất liệu: thép không rỉ + Hấp tiệt trùng được ở nhiệt độ 134 độ C trong 5 phút. + Tương thích với tất cả các tay cầm theo tiêu chuẩn ISO 7376 Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 10
33 | 33 | Lưỡi đặt nội khí quản cong số 4 | Lưỡi đặt nội khí quản cong số 4: + Sử dụng công nghệ sợi dẫn quang với đèn led. Bó sợi quang với mặt cắt ngang là 17.3mm đảm bảo cường độ sáng tốt nhất. +Kích thước: Chiều dài lưỡi a: 155mm, chiều dài lưỡi b: 132mm, độ rộng ở đầu ngoại biên: 14.5mm, (±3%). + Chất liệu: thép không rỉ + Hấp tiệt trùng được ở nhiệt độ 134 độ C trong 5 phút. + Tương thích với tất cả các tay cầm theo tiêu chuẩn ISO 7376 Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 11
34 | 34 | Cán tay cầm của đèn đặt nội khí quản | Cán tay cầm của đèn đặt nội khí quản: - Ánh sáng led 2.5V, dùng pin C/AA. - Cán pin: mạ crôm kim loại. - Đường kính: khoảng 28 mm, sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. - Bề mặt cán có các đường rãnh cho việc sử dụng hợp vệ sinh và cầm nắm trong tay chắc chắn. Cơ bản không bị mài mòn, cố định chỗ nắm cho lưỡi. - Theo tiêu chuẩn ISO 7376. - Tương thích với đèn đặt nội khí quản hãng Riester đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 15
35 | 35 | Mũ cố định ống thở NCPAP cho trẻ sơ sinh | Mũ cố định ống thở NCPAP cho trẻ sơ sinh: - Kích thước 30 cm, dùng cho trẻ từ 1.3 - Kích thước 33 cm, dùng cho trẻ từ 1.9 - Kích thước 36 cm, dùng cho trẻ từ 2.4kg - Kích thước 40 cm, dùng cho trẻ từ lớn hơn 3.0 kg - Các size: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL,… | Cái | 30
36 | 36 | Đầu phun khí dung dùng cho máy phun khí dung hãng Aerogen | Đầu phun khí dung: - Gắn trên hệ thống dây máy thở, phun khí dung kích thước hạt trung bình: ≤ 2.1 µm - Tương thích với máy phun khí dung hãng Aerogen đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: Tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 19
37 | 37 | Cảm biến dòng khí dùng nhiều lần cho trẻ em dưới 10kg sử dụng cho máy thở xâm lấn hãng Acutronic | Cảm biến dòng khí, loại sử dụng nhiều lần dùng cho trẻ em dưới 10kg. - Tương thích với máy thở xâm lấn hãng Acutronic đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
38 | 38 | Cảm biến dòng khí, loại sử dụng nhiều lần dùng cho trẻ em trên 10kg sử dụng cho máy thở xâm lấn hãng Acutronic | Cảm biến dòng khí, loại sử dụng nhiều lần dùng cho trẻ em trên 10kg. - Tương thích với máy thở xâm lấn hãng Acutronic đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 5
39 | 39 | Cáp nối đầu phun khí dung sử dụng cho máy phun khí dung hãng Aerogen | Cáp nối đầu phun khí dung: - Kết nối máy phun khí dung và đầu phun khí dung Aerogen-pro. - Tương thích cho máy thở Bennett 840 - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 19
40 | 40 | Cáp nối máy thở với cảm biến dòng khí sử dụng cho máy thở xâm lấn hãng Acutronic, model: Fabian HFO | Cáp nối máy thở và cảm biến dòng khí: Chất liệu: thân cáp bằng nhựa. - Tương thích với máy thở xâm lấn hãng Acutronic, model: Fabian HFO. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 1
41 | 41 | Đầu đo nhiệt độ làm ấm dây thở sử dụng cho máy làm ấm, ẩm khí thở vào hãng WILAmed, model : AIRniva và AIRcon | Đầu đo nhiệt độ máy làm ấm dây thở loại có dây dẫn, nằm trong lòng ống, có thể sử dụng nhiều lần. Tương thích với máy làm ấm, ẩm khí thở vào hãng WILAmed, model : AIRniva và AIRcon đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 5
42 | 42 | Micropipette dung tích: 100-1000ul | - Là loại pipet siêu nhẹ, khi thao tác chỉ cần 1 lực nhỏ, tránh mỏi tay khi thao tác nhiểu - Hệ piston PerfectPiston: siêu nhẹ và khả năng kháng hóa chất cao - Dễ dàng nhận dạng các pipet có thể tích khác nhau nhờ vào quan sát trực quan bằng màu sắc - Nút ấn nhả típ ở vị trí thuận tiện hạn chế di chuyển và có lực ấn nhẹ - Màn hình thể tích hiển thị 4 chữ số - Trên thân pipet có cửa sổ giúp điều chỉnh pipet khi sử dụng với chất lỏng và thể tích đặc biệt - Phần dưới dễ dàng tháo lắp để vệ sinh - Có thể hấp khử trùng ở 121°C, 20 phút toàn bộ pipette hay phần dưới pipet để hạn chế tối đa sự lây nhiễm chéo - Nhà cung cấp có trung tâm hiệu chỉnh và bảo dưỡng pipette tại Việt Nam - Dung tích: 100-100ul - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 4
43 | 43 | Micropipet 8 kênh thể tích hút từ 0,5-10µl | Micropipet 8 kênh thể tích hút từ 0,5-10µl Thao tác thuận tiện bằng một tay Không độc hại với người sử dụng Dễ hiệu chuẩn và duy trì với công cụ cung cấp Tương thích với hầu hết các loại tip tiêu chuẩn Đầu mũi có thể hấp tiệt trùng để tránh nhiễm khuẩn chéo Nhiệt độ tiệt trùng: 121 độ C Sau khi hấp tiệt trùng cần làm nguội và để khô trong 12h Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
44 | 44 | Micropipet 8 kênh thể tích hút từ 10-100ul | Micropipet 8 kênh thể tích hút từ 10-100ul Thao tác thuận tiện bằng một tay Không độc hại với người sử dụng Dễ hiệu chuẩn và duy trì với công cụ cung cấp Tương thích với hầu hết các loại tip tiêu chuẩn Đầu mũi có thể hấp tiệt trùng để tránh nhiễm khuẩn chéo Nhiệt độ tiệt trùng: 121 độ C Sau khi hấp tiệt trùng cần làm nguội và để khô trong 12h - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
45 | 45 | Bộ lọc khí thở ra và cốc nước dùng nhiều lần sử dụng cho máy thở hãng Medtronic (Covidien) model: Puritan Bennett 840 | Bộ lọc khí thở ra và cốc nước: - Hiệu quả lọc virus/ vi khuẩn > 99,999% - Hiệu quả lọc hạt tối thiểu 99,97% với kích thước hạt 0,3μm ở 100 lít/ phút - Đầu kết nối tiêu chuẩn ISO 22 mm - Trở kháng dòng dưới 2,5 cmH2O ở 100 lít/phút - Dòng rò rỉ dưới 0,01 lít/phút ở áp suất 140 cmH2O - Đường kính khoảng 11,7cm, dài khoảng 12,7cm, sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. - Thể tích chứa khí khoảng 400ml - Dung tích chứa khoảng 200 ml. - Có thể hấp tiệt trùng ở 132 độ C với 20 phút hấp hút trọng lực hoặc ở 132 độ C trong 4 phút với hấp hút chân không và có ít nhất 20 phút sấy khô sau khi hấp. - Tương thích với máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 124
46 | 46 | Cảm biến oxy sử dụng cho máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 | Cảm biến oxy: - Là cảm biến điện đo phần trăm oxy của khí cung cấp cho bệnh nhân. - Máy thở sẽ báo động nếu nồng độ oxy không nằm trong khoảng 7% của phần trăm oxy đã cài đặt - Tương thích với máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 30
47 | 47 | Máy đo SpO2 loại cầm tay có báo động | Máy đo SpO2 loại cầm tay có báo động: - Chức năng: đo thông số nồng độ Oxy bão hòa trong máu và nhịp mạch. - Đo nhịp tim từ 18 nhịp/phút đến 321 nhịp/phút. - Dải đo SpO2 từ 0 đến 100% - Độ chính xác của chỉ số SpO2 trong khoảng từ 70% đến 100% trường hợp tưới máu thấp đối với người lớn, trẻ em là ± 3 số và với sơ sinh sử dụng sensor dán là ± 4 số - Độ chính xác của nhịp tim trong khoảng từ 40 nhịp/phút đến 240 nhịp/phút trường hợp tưới máu thấp đối với người lớn, trẻ em là ± 3 số và với sơ sinh dùng sensor dán là ± 3 số. - Thời gian sử dụng liên tục của máy với 4 pin AA là 60 giờ - Tiêu chuẩn kỹ thuật: chịu được áp suất 4 atm. - Kèm cảm biến đo SpO2. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 53
48 | 48 | Bộ dụng cụ đo huyết áp cơ ( huyết áp cơ và ống nghe) | Bộ dụng cụ đo huyết áp cơ: - Kiểm tra huyết áp cho bệnh nhân. - Phạm vi đo: 0 – 300 mmHg - Ống nghe huyết áp 2 mặt - Có van xả khí sau khi đo - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 152
49 | 49 | Ẩm kế | Ẩm kế: - Đường kính: khoảng 127mm - Dày: 19.5mm - Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. - Đo nhiệt độ trong phạm vi từ: -20 đến~100 °C và đo độ ẩm từ: 20~100 Rel.% - Có kèm giấy hiệu chuẩn - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 31
50 | 50 | Lưỡi đặt nội khí quản khó số 4 | Lưỡi đặt nội khí quản khó số 4: + Sử dụng công nghệ sợi dẫn quang với đèn led. + Đầu ngoại biên có thể uốn cong được. +Kích thước: Chiều dài lưỡi a: 154mm, chiều dài lưỡi b: 133mm, độ rộng ở đầu ngoại biên: 14.5mm, (±3%). + Chất liệu: thép không rỉ + Hấp tiệt trùng được ở nhiệt độ 134 độ C trong 5 phút. + Tương thích với tất cả các tay cầm theo tiêu chuẩn ISO 7376 Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 4
51 | 51 | Bình tạo ẩm dùng nhiều lần sử dụng cho máy thở không xâm lấn hãng Resmed | Bình tạo ẩm dùng nhiều lần: - Chất liệu: thân bằng nhựa, đế nhôm tích nhiệt - Tương thích với máy thở không xâm lấn hãng Resmed đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 46
52 | 52 | Dây đeo mặt nạ | Dây đeo mặt nạ: - Chất liệu: vải cuộn cao cấp, nhẹ nhàng khi tiếp xúc với da. - Thiết kế gọn nhẹ. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 42
53 | 53 | Bộ soi đặt nội khí quản có camera (dùng cho người lớn; trẻ em và trẻ sơ sinh) | Bộ soi đặt nội khí quản có camera (dùng cho người lớn; trẻ em và trẻ sơ sinh): Ứng dụng: dùng trong gây mê; ICU/ NICU/CCU (đặt nội khí quản); Phòng phẫu thuật; hoặc cứu hộ khẩn cấp; Phòng Tai Mũi Họng…Phương pháp khử trùng Lưỡi đặt nội khí quản: 2.0% Glutaral ngâm hoàn toàn trong 10 phút hoặc 0,5% -0,6% Cidex OPA trong hơn 5 phút. Kích thước tham số lưỡi: Đối với lưỡi sử dụng nhiều lần: +Loại lưỡi dùng cho trẻ sơ sinh: kích thước lưỡi từ 2.5-4.0mm x 8.2 mm; +Loại lưỡi dùng cho trẻ em: kích thước lưỡi từ 4.0-5.0mm x 10.45 mm; +Loại lưỡi dùng cho người lớn (thể trạng người nhỏ): kích thước lưỡi từ 5.0-6.0mm x 12.11 mm; +Loại lưỡi dùng cho người lớn (thể trạng bình thường): kích thước lưỡi từ 6.0-9.0mm x 14.25 mm; +Loại lưỡi dùng cho người lớn (thể trạng người to) : kích thước lưỡi từ 7.5-10.0mm x 16.08 mm ; +Loại lưỡi dùng đặt nội khí quản khó: kích thước lưỡi từ 7.5-10.0mm x 13.27 mm Đối với lưỡi sử dụng một lần: +Loại lưỡi dùng cho trẻ sơ sinh: kích thước lưỡi từ 2.5-4.0mm x 8.31 mm; +Loại lưỡi dùng cho trẻ em: kích thước lưỡi từ 4.0-6.0mm x 10.15 mm; +Loại lưỡi dùng cho người lớn (thể trạng bình thường): kích thước lưỡi từ 6.0-9.0mm x 13.69 mm; +Loại lưỡi dùng cho người lớn (thể trạng người to): kích thước lưỡi từ 7.5-10.0mm x 16.08 mm Tay cầm: bằng kim loại dễ dàng làm sạch và khử trùng Màn hình camera: Khung màn hình camera được bao bọc bằng chất liệu nhựa dẻo chuyên dùng trong y tế để gia cố khung màn hình cho chắc chắn và có chức năng chống nhiễm khuẩn. Thông số máy chính : Màn hình hiển thị: màn hình màu LCD 3.0 inch. Lớp phủ chống sương mù trên ống kính xa. Độ phân giải: 640 x 480 (RGB); Góc nhìn: ≥ 60º toàn cảnh, không có điểm mù. Nguồn điện tiêu thụ: < 2W; Hiển thị góc quay trước và sau: 0 º ~ 130 º; Ánh sáng của Camera: ≥ 150 LUX. Độ phân giải của Camera: 1280 x 720 pixels; Chức năng hình ảnh / video : có; Đầu ra: Đầu ra USB, dễ dàng lưu trữ và thiết lập hình ảnh / video. Loại bộ nhớ: Thẻ nhớ micro SD 8GB; Loại pin: Pin lithium có thể sạc lại nhiều lần; Tiêu chuẩn: IPX7; Công suất: 1350mAh; Tuổi thọ của pin: > 300 lần; Thời gian làm việc của pin: 250 phút. Thời gian sạc: < 150 phút; Bộ chuyển đổi nguồn: Đầu vào: 100-250V, 50Hz; Đầu ra: 5V-1A; Điều kiện làm việc: Nhiệt độ từ -5 độ C đến 70 độ C Độ ẩm từ 10% đến 90% không ngưng tụ; Áp suất không khí từ 860 đến 1060 hpa; Điều kiện vận chuyển và lưu trữ: Nhiệt độ từ -5 độ C đến 70 độ C; Độ ẩm < 93% không ngưng tụ; Áp suất không khí từ 500 đến 1060 hpa - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
54 | 54 | Dây cáp nối điện cực cầu sử dụng cho máy đo điện não hãng Compumedics | Dây cáp nối điện cực cầu: - Dùng đo điện não, đầu kẹp cá sấu - Chiều dài: khoảng 125cm - Tương thích với máy đo điện não hãng Compumedics đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 4
55 | 55 | Cảm biến gia tốc sử dụng trong phân tích run dùng cho máy đo điện cơ hãng Cadwell | Cảm biến gia tốc sử dụng trong phân tích run: - Bộ phận chuyển đổi gia tốc với dây dẫn dài khoảng 200cm. - Sử dụng tương thích với máy điện cơ hãng Cadwell dùng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
56 | 56 | Dây cáp nối điện cực cầu dùng đo điện não, tương thích với máy điện não EASY III/ Cadwell | Dây cáp nối điện cực cầu đầu ghim: - Chiều dài khoảng: 1.2m - Tiêu chuẩn kỹ thuật: FSC, CE, ISO - Tương thích với máy điện não hãng Cadwell đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 4
57 | 57 | Dây điện cực đĩa đo điện não sử dụng cho máy máy điện não hãng Cadwell | Dây điện cực đĩa đo điện não: - Chiều dài: 1.5m, đường kính: 10 mm. - Chất liệu: Đầu điện cực mạ vàng. - Theo tiêu chuẩn kỹ thuật: FSC, CE, ISO. - Tương thích với máy điện não hãng Cadwell đang sử dụng tại bệnh viện - Thời gian bảo hành: 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 120
58 | 58 | Máy hút dịch điện tử | Máy hút dịch: - Nguồn điện sử dụng: AC 220-240V, 50Hz/60Hz, công suất: ≥ 180VA - Áp lực âm lớn nhất: ≥ 90kPa - Độ ồn: ≤65dB(A) - Tần suất bơm: ≥26L/phút - Dung dịch bình 2500ml/ bình, 2 bình - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 12
59 | 59 | Bộ nối dẫn khí CO2 | Bộ nối dẫn khí CO2: Có lens clean kết nối với ống soi Chất liệu DEHP (Bis(2-ethylexyl)phthalate), cao su mềm, nhựa tổng hợp (không chứa mủ cao su tự nhiên) Tương thích với máy bơm CO2 EndoStratus và ống soi hãng Olympus 140/160/180 bao gồm 190 series. | Cái | 100
60 | 60 | Bộ nối chuyển tương thích với máy bơm CO2 EndoStratus và ống soi hãng Olympus | Chất liệu:DEHP (Bis2-ethylexy phthalate), cao su mềm, nhựa tổng hợp (không chứa mủ cao su tự nhiên) Tương thích với máy bơm CO2 EndoStratus và ống soi hãng Olympus | Cái | 100
61 | 61 | Dây dẫn khí CO2 | Dây dẫn khí CO2 tương thích máy bơm CO2 EndoStratus Chất liệu DEHP, cao su mềm, nhựa tổng hợp (không chứa mủ cao su tự nhiên) Chiều dài: khoảng 210cm, đầu kết nối dạng ren vặn | Cái | 100
62 | 62 | Nắp dẫn nước tương thích máy tưới rửa EndoStratus và ống soi OLYMPUS/FUJINON | Nắp dẫn nước tương thích máy tưới rửa EndoStratus và ống soi OLYMPUS/FUJINON Nắp dẫn nước luer-lock có ngõ sinh thiết Chất liệu cao su mềm, nhựa tổng hợp (không chứa mủ cao su tự nhiên) Sử dụng 1 lần. | Cái | 300
63 | 63 | Dụng cụ gắn kim sinh thiết Magnum | Dụng cụ lấy sinh thiết dùng nhiều lần có độ dài 12cm (chưa bao gồm kim). Được làm từ hợp kim nhẹ, bền, có thể tiệt trùng bằng: hấp tiệt trùng 250 độ F trong 30 phút hoặc hấp nhanh hoặc ETO (500mg/L ethylene oxide, độ ẩm 50-70%, nhiệt độ 120-1300F) hoặc Cydex Có thể điều chỉnh độ sâu 15mm hoặc 22mm tùy ứng dụng Độ dài mẫu mô lấy được là 19mm. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
64 | 64 | Đầu dò siêu âm Endocavity 2D đa tần số sử dụng cho máy siêu âm hãng Samsung, model: HS40 | Dải tần số: 4-9 MHz Bán kính cong: 10.073mm Trường nhìn: 148.092° Số chấn tử: 128 Hướng dẫn sinh thiết: có Ứng dụng: Sản khoa, Phụ khoa, Niệu khoa Mức an toàn: BF Tương thích với máy siêu âm hãng Samsung, model: HS40 đang sử dụng tại bệnh viện. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
65 | 65 | Máy nén (scroll compressor) dùng cho hệ thống giải nhiệt khối từ máy MRI Siemens | Máy nén: Công suất: 15Hp + Môi chất: R134a + Điện áp: 380V/3Pha/50hz ( Bao gồm bộ lọc gas ống dịch ) Tương thích với hệ thống giải nhiệt hãng KAUS đang sử dụng tại bệnh viện. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
66 | 66 | Phụ kiện kết nối máy nén | Phụ kiện kết nối máy nén: gồm Đường đồng, cao su chống rung, co nối chuyên dùng, Gas nạp… Tương thích với máy nén của chiller đang sử dụng tại bệnh viện. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
67 | 67 | Đèn soi đáy mắt | Đèn soi đáy mắt: Ánh sáng xenon 2.5V Điều chỉnh được cường độ chiếu sáng Khu vực võng mạc được chiếu sáng rõ - kể cả trường hợp đồng tử co lại - tạo điều kiện tối ưu cho thăm khám mắt. Vòng chỉnh diopter với 29 thấu kính hiệu chỉnh: Cộng 1 – 10, 12, 15, 20, 40 và Trừ 1 – 10, 15, 20, 25, 30, 35 Dễ dàng điều khiển vòng khẩu độ bằng tay với hình bán nguyệt, vòng tròn nhỏ/trung/lớn, cố định hình sao, khe. Bao gồm bộ lọc có thể cài đặt mọi khẩu độ với biểu tượng hiển thị, bộ lọc không màu đỏ, bộ lọc màu xanh và bộ lọc phân cực. Hệ thống quang học hiệu suất tối ưu với thấu kính bộ tụ quang phi cầu. Đường dẫn chùm tia sáng song song. Chống bụi. Kích thước tay cầm đường kính khoảng 28mm Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 4
68 | 68 | Bộ đèn đội đầu sử dụng pin sạc gắn vào thắt lưng | Bộ đèn đội đầu sử dụng pin sạc gắn vào thắt lưng : - Công nghệ đèn LED, cho ánh sáng mạnh với vùng chiếu sáng đồng trục. - Cường độ sáng ≥ 90.000 Lux ở khoảng cách làm việc ≥ 180 mm. - Nhiệt độ màu ≥ 5.500 Kelvin, chỉ số hoàn màu CRI ≥ 90 - Kích thước điểm sáng: 30-80 mm - Thời gian vận hành của pin sạc ≥ 8.5 giờ - Cường độ sáng thay đổi từ 0 đến 100%. - Thiết kế chùm sáng song song và đồng trục. - Trọng lượng khoảng 260 gram - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 8
69 | 69 | Cảm biến lưu lượng dòng khí sử dụng cho máy gây mê giúp thở hãng GE, model: 9100C | Cảm biến lưu lượng dòng khí: - Chức năng: Đo sự chênh lệch áp lực của dòng khí qua 2 đầu của sensor để tính giá trị thông số thể tích/ 1 nhịp thở của bệnh nhân - Kích thước: đường kính trong khoảng 15mm, đường kính ngoài khoảng 22mm - Chất liệu: Nhựa, lá xếp ở giữa bằng kim loại - Tương thích với máy gây mê giúp thở hãng GE, model: 9100C - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 8
70 | 70 | Bàn đạp hơi điều khiển máy tưới rửa nội soi tiêu hóa hãng Medivator | Bàn đạp hơi điều khiển máy tưới rửa nội soi tiêu hóa Tương thích máy bơm tưới rửa nội soi tiêu hóa hãng Medivator, model: EGA-500 Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 8
71 | 71 | Bao đo huyết áp sơ sinh dùng nhiều lần sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Bao đo huyết áp sơ sinh dùng nhiều lần: - Kích thước túi hơi khoảng từ 13cm đến 18cm ,(±3%). - Tương thích với máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 12
72 | 72 | Bộ lọc Hepa thay thế cho Share Airbox | Bộ lọc Hepa thay thế cho Share Airbox Tương thích tủ bảo quản ống soi Rotascope | Cái | 6
73 | 73 | Bộ lọc khuẩn đường ống In-Line HEPA Filter | Bộ lọc khuẩn đường ống In-Line HEPA Filter Tương thích với tủ bảo quản ống soi hãng Medivators đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 2
74 | 74 | Bộ lọc khuẩn HEPA Filter | Bộ lọc khuẩn HEPA Filter Tương thích tủ bảo quản ống soi hãng Medivators đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 1
75 | 75 | Dây cáp nối sốc điện ngoài tương thích với máy sốc điện hãng Nihon Kohden | Dây cáp nối sốc điện ngoài tương thích với máy sốc điện hãng Nihon Kohden Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 4
76 | 76 | Lưỡi đặt nội khí quản thẳng số 1 | Lưỡi đặt nội khí quản thẳng số 0: + Sử dụng công nghệ sợi dẫn quang với đèn led. +Kích thước: Chiều dài lưỡi a: 103mm, chiều dài lưỡi b: 80mm, độ rộng ở đầu ngoại biên: 10.6mm, (±3%). + Chất liệu: thép không rỉ + Hấp tiệt trùng được ở nhiệt độ 134 độ C trong 5 phút. + Tương thích với tất cả các tay cầm theo tiêu chuẩn ISO 7376 | Cái | 4
77 | 77 | Tấm trải tủ ống soi Drip Mat ESC 10 | Tấm trải tủ ống soi Drip Mat ESC 10 Tương thích tủ bảo quản ống soi ESC 10 ống | Cái | 1
78 | 78 | Bộ nắp chụp khoá đuôi xy lanh sử dụng cho máy bơm tiêm điện hãng B/Braun, model: Compact S | Bộ nắp chụp khoá đuôi xy lanh: Chức năng: dùng giữ cố định đuôi xy lanh Chất liệu: nhựa Tương thích với máy bơm tiêm điện hãng B/Braun, model: Compact S đang sử dụng tại bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 10
79 | 79 | Đầu dò SpO2 sơ sinh sử dụng cho máy đo SpO2 hãng Nonin | Đầu dò SpO2 dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ: Chất liệu: Nhựa, dây dẫn, linh kiện điện tử Kích cỡ: dài khoảng 100cm, (±3%). Tương thích với máy đo Spo2 hãng Nonin. Thời gian bảo hành: Tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 8
80 | 80 | Pin sạc sử dụng cho máy sốc tim hãng Nihon Kohden | Pin sạc: - Điện áp: 12V - Dung lượng pin: 2.800 mAh -Tương thích với máy sốc tim hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện - Tiêu chuẩn an toàn điện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 10
81 | 81 | Cần giữ xy lanh sử dụng cho máy bơm tiêm điện hãng B/Braun, model:Compact/Compact S | Cần giữ xy lanh: Chức năng: dùng giữ cố định xy lanh Chất liệu: nhựa Tương thích với máy bơm tiêm điện hãng B/Braun, model: Compact S đang sử dụng tại bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 22
82 | 82 | Khóa đuôi xy lanh sử dụng cho máy bơm tiêm điện hãng B/Braun, model:Compact/Compact S | Khóa đuôi xy lanh: Chức năng: bật mở để di chuyển cần đẩy xy lanh Chất liệu: nhựa Tương thích với máy bơm tiêm điện hãng B/Braun model:Compact/Compact S đang sử dụng tại bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 18
83 | 83 | Nắp đậy pin sử dụng cho máy bơm tiêm điện hãng B/Braun model:Compact/Compact S | Nắp đậy pin: Chức năng: che phần pin sạc của máy Chất liệu: nhựa Tương thích với máy bơm tiêm điện hãng B/Braun model:Compact/Compact S đang sử dụng tại bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 13
84 | 84 | Bàn phím – nắp vỏ máy sử dụng cho máy bơm tiêm điện hãng B/Braun, model: Compact S | Bàn phím - nắp vỏ nhựa: Chức năng: điều khiển bơm tiên điện Chất liệu: nhựa Tương thích với máy bơm tiêm điện hãng B/Braun, model: Compact S đang sử dụng tại bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 15
85 | 85 | Khung cửa sử dụng cho máy truyền dịch hãng B/Braun | Phần sau của cửa trước Chất liệu: nhựa Tiêu chuẩn kỹ thuật: tương thích tiêu chuẩn máy B/Braun đang sử dụng tại bệnh viện Thời gian bảo hành: Tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
86 | 86 | Màn hình hiển thị sử dụng cho máy truyền dịch hãng B/Braun | Màn hình hiển thị Chất liệu: Bo mạch và màn hình tinh thể lỏng tích hợp Tương thích với máy truyền dịch hãng B/Braun, model: Infusomat P đang sử dụng tại bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
87 | 87 | Cảm biến kiếm soát giọt sử dụng cho máy truyền dịch hãng B/Braun | Cảm biến kiếm soát giọt: Chức năng: dùng để kiểm soát giọt Chất liệu: Cảm biến tích hợp. Tương thích với máy truyền dịch hãng B/Braun, model: Infusomat P đang sử dụng tại bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 5
88 | 88 | Tay nắm tiệt trùng đèn mổ loại nhỏ sử dụng cho đèn mổ hãng Trident, model: Domelux | Tay nắm vô trùng đèn mổ loại nhỏ: Chất liệu: Polysulfone Hấp tiệt khuẩn theo quy trình tiệt khuẩn hơi nước Tương thích với đèn mổ hãng Trident, model: Domelux đang sử dụng tại bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 12
89 | 89 | Tay nắm vô trùng sử dụng cho đèn mổ hãng Merivaara | Tay nắm vô trùng: Chất liệu Polysulfone Hấp tiệt khuẩn theo quy trình tiệt khuẩn hơi nước Tương thích với đèn mổ hãng Merivaara đang sử dụng tại bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 12
90 | 90 | Khay ngâm dụng cụ Cidex 594 mm x 381 mm x 141 mm chứa 19,8lit | Khay chuyên dụng ngâm dung cụ để làm sạch hoặc khử khuẩn mức độ cao - Kích thước khoảng: chiều dài 594 mm x chiều rộng 381 mm x cao 141mm, (±3%). - Có nắp và tấm lót. - Thành phần: Polypropylene tráng thủy tinh - Chịu được nhiệt lên tới 134 độ C Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 9
91 | 91 | Cảm biến lưu lượng thở ra sử dụng cho máy thở xâm lấn hãng GE, model: R860 | Cảm biến lưu lượng thở ra: Chất liệu: nhựa Dải đo: 0 đến 200 L/phút Hấp tiệt trùng được Tương thích với máy thở xâm lấn hãng GE, model: R860 đang sử dụng tại bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 11
92 | 92 | Bao đo huyết áp sơ sinh (dành cho trẻ non tháng) dùng nhiều lần sử dụng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Bao đo huyết áp sơ sinh (dành cho trẻ non tháng) : - Kích thước túi hơi khoảng : từ 8cm đến 13cm, (±5%) - Không có latex - Tương thích với máy monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 5
93 | 93 | Lưu lượng kế oxy loại 1.5l/phút và đầu nối trực tiếp | Lưu lượng kế oxy loại 1.5l/phút và đầu nối trực tiếp: - Lưu lượng điều chỉnh: 0.1-1.5lít/phút. - Ống lưu lượng làm bằng chất liệu Polycarbonate chống vỡ. - Đầu cắm nhanh oxy tương thích với hệ thống đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 4
94 | 94 | Điện cực chi sử dụng cho máy đo điện tim hãng Fukuda Denshi | Điện cực chi: Dạng kẹp Chiều dài điện cực kẹp tay: khoảng 11.5 cm, ngàm 8cm, chiều rộng: khoảng 3cm, sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. Chất liệu: nhựa cứng, các điểm tiếp xúc phủ bạc hoặc chất liệu trở kháng thấp Tương thích với máy đo điện tim hãng Fukuda Denshi Thời gian bảo hành: Tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 10
95 | 95 | Bóng đèn xenon 175W sử dụng cho nguồn sáng nội soi hãng Olympus/ Karl Storz | Bóng đèn Xenon 175W tương thích với nguồn sáng nội soi hãng Olympus, Karl storz đang sử dụng tại bệnh viện. Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 24
96 | 96 | Chổi vệ sinh ống soi 2 đầu | Chổi vệ sinh kênh làm việc ống soi 2 đầu chổi: Đường kính chổi 5mm, chiều dài khoảng 230cmm Đường kính kênh làm việc 2,2mm, chiều dài chổi khoảng 20mm Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. | Cái | 500
97 | 97 | Cảm biến lưu lượng dòng mê cho máy mê DATEX OHMEDA gồm: AESTIVA 7100/7900/MRI; AESPIRE 7100/7900/VIEW; AVANCE CS2; AISYS CS2 | Cảm biến đo lưu lượng dòng mê Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đo sự chênh lệch áp lực của dòng khí hít vào và thở ra của bệnh nhân để tính giá trị thông số thể tích/ 1 nhịp thở của bệnh nhân, tương thích máy gây mê giúp thở DATEX OHMEDA gồm: AESTIVA 7100/7900/MRI; AESPIRE 7100/7900/VIEW; AVANCE CS2, AISYS CS2 Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 30
98 | 98 | Cảm biến nồng độ oxy sử dụng cho máy gây mê giúp thở hãng GE | Cảm biến nồng độ oxy: Chất liệu: Nhựa Tiêu chuẩn kỹ thuật: Đo nồng độ khí Oxy vào bệnh nhân từ 21% đến 100% tương ứng dòng điện từ 9-12mV, thời gian đáp ứng < 12s Tương thích cho máy gây mê DATEX OHMEDA như: AESTIVA 7100/7900/MRI; AESPIRE 7100/7900/VIEW; AVANCE CS2; AISYS CS2, 9100C đang sử dụng tại bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 30
99 | 99 | Bẫy nước D-fend Pro | Bẫy nước D-fend Pro: Chất liệu: nhựa có cốc tách nước. Gồm 1 đầu vào và 02 đầu ra, đầu vào dạng luer lock. Thiết kế dạng gài, tháo lắp nhanh. Tương thích với máy mê hãng GE đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 30
100 | 100 | Cảm biến lưu lượng cho máy mê dòng CS600 | Cảm biến lưu lượng cho máy mê: Chất liệu bằng nhựa, 2 đầu kết nối có ron. Kết nối vào máy bằng 02 cổng két nối nhanh Đo tốc độ dòng /lưu lượng dựa trên nguyên lý chênh lệch áp lực. Dải đo: 0- 1500ml Tương thích với máy gây mê hãng GE, model: CS620 đang sử dụng tại bệnh viện. Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
101 | 101 | Cảm biến oxy cho gây mê giúp thở hãng GE, model: CS600 | Cảm biến oxy: Dải đo: 18%- 100% Tương thích với máy gây mê giúp thở hãng GE, model: CS600 đang sử dụng tại bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
102 | 102 | Xe để bàn chải sau sử dụng | Xe để bàn chải sau sử dụng: Kích thước khoảng: 400mm x 400mm x 750 mm, sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±5%) giá trị. Vật liệu: Inox 304 Tấm dày 1 mm Khung: Inox tròn phi 32x1mm Lan can: Inox tròn phi 19x1mm Bánh xe: 04 bánh xe, đường kính 75 mm (2 có khóa) Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
103 | 103 | Pin sử dụng cho bộ soi đặt nội khí quản có camera Mc Grath | Pin Lithium 3,6V Tương thích với bộ đèn soi có camera MC Grath đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 58
104 | 104 | Dây cáp của máy tạo nhịp tạm thời buồng nhĩ/thất, tương thích máy Medtronic | Dây cáp buồng thất : Tương thích máy tạo nhịp tạm thời buồng nhĩ/thất hãng Medtronic đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 61
105 | 105 | Điện cực chi trẻ em sử dụng cho máy đo điện tim hãng Nihon Kohden | Điện cực chi: - Đường kính lỗ cắm 3mm, dạng kẹp - Trở kháng điện cực < 3kΩ - Phần kẹp bằng nhựa Polypropylen và điện cực tiếp xúc da bằng hợp kim niken bạc - Có thể vệ sinh bằng cồn (76.9 đến 81.4%) hoặc chất tẩy rửa trung tính - Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn 93/42/EEC của châu Âu - Tương thích với máy đo điện tim hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
106 | 106 | Điện cực hút ngực trẻ em sử dụng cho máy đo điện tim hãng Nihon Kohden | Điện cực hút ngực: - Đường kính lỗ cắm 3mm - Chất liệu: núm bằng silicone, điện cực tiếp xúc da bằng hợp kim niken bạc - Có thể vệ sinh mặt tiếp xúc bằng cồn (76.9 đến 81.4%) hoặc hoặc chất tẩy rửa trung tính - Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn 93/42/EEC của châu Âu - Tương thích với máy đo điện tim hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
107 | 107 | Cáp truy xuất dữ liệu ECG/BP tương thích monitor Nihon Kohden | Cáp truy xuất dữ liệu ECG/BP tương thích monitor hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 3
108 | 108 | Giấy điện tim in nhiệt tương thích monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden | Giấy in nhiệt: - Kích thước khoảng: dài 20m x rộng 50 mm, (±5%) - Dạng xấp, gặp chữ Z - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 51
109 | 109 | Đầu nối chữ T dùng cho trẻ em tương thích bầu phun khí dung Aerogen | Đầu nối chữ T: - Đường kính: 15mm - Dùng nhiều lần, hấp được nhiệt độ cao - Tương thích với bầu phun khí dung công nghệ Vibronic của hãng Aerogen đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 10
110 | 110 | Đầu nối chữ T dùng cho trẻ sơ sinh tương thích bầu phun khí dung Aerogen | Đầu nối chữ T: - Đường kính: 10mm - Dùng nhiều lần, hấp được nhiệt độ cao - Tương thích với bầu phun khí dung công nghệ Vibronic của hãng Aerogen đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 10
111 | 111 | Tay điều khiển có dây sử dụng cho bàn mổ hãng Maquet | Tương thích với bàn mổ hãng Maquet đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 4
112 | 112 | Bóng xếp giúp thở dành cho máy gây mê GE | Tương thích với máy gây mê hãng GE, model: 7100, 7900 đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 10
113 | 113 | Bộ chống lây nhiễm | Bộ chống lây nhiễm: - Chất liệu sợi bông tổng hợp hoặc tương đương - Áp lực hút tối đa 660mm H2O (so với mực nước biển). - Tương thích với hệ thống hút chân không kín của dao siêu âm CUSA Excel đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 4
114 | 114 | Bình hút dịch dung tích 4 lít | Bình hút dịch: - Chức năng: sử dụng để thu lại tất cả các chất lỏng và chất nhầy từ trong quá trình dịch thải ra từ việc hút y tế. - Dung tích: 4 lít - Chất liệu: Bình hút dịch làm bằng polysulfone, không vỡ, hấp tiệt trùng đến 134 độ C. - Nắp chụp được gắn thiết bị an toàn chống tràn ngược. | Cái | 20
115 | 115 | Bóng đèn Xenon sử dụng cho kính hiển vi hãng Leica | Bóng đèn Xenon tương thích kính hiển vi Leica đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 1
116 | 116 | Dây nối tấm điện cực sử dụng cho máy đốt Valleylab | Tương thích với máy đốt hãng Valleylab đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 20
117 | 117 | Miếng đệm chêm lót ngực bụng tư thế nằm sấp | Miếng đệm chêm lót ngực bụng tư thế nằm sấp | Cái | 8
118 | 118 | Miếng đệm kê đầu nằm sấp có khe ống nội khí quản | Miếng đệm kê đầu nằm sấp có khe ống nội khí quản | Cái | 2
119 | 119 | Dây ràng cố định người bệnh | Dây ràng cố định người bệnh | Cái | 20
120 | 120 | Bộ dụng cụ kê tư thế nằm nghiêng | Tương thích với bàn mổ đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 6
121 | 121 | Gá kê tư thế | Tương thích với bàn mổ đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 4
122 | 122 | Bộ dụng cụ kê tư thế sản khoa | Tương thích với bàn mổ đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 2
123 | 123 | Áo chắn tia X không chì, dày 0.5mm, dạng mặc ngược | Áo chắn tia X dạng 1 mảnh Trọng lượng từ 4.5kg - 5.8kg, không chứa chì. Độ dày bảo vệ 0.5mm. Khóa dán ngược sau lưng, bảo vệ phía trước0.5mm. Màu sắc: > 400 màu. Kích cỡ: S, M, L. Chất liệu: Hợp chất Antimony Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO,FDA. | Cái | 5
124 | 124 | Bộ lọc khí sử dụng cho máy bơm CO2 | Tương thích với máy bơm Co2 đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 20
125 | 125 | Bóng Hallogen 12V-100w sử dụng cho kính hiển vi tai mũi họng hãng Zeiss | Tương thích với kính hiển vi tai mũi họng hãng Zeiss đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 10
126 | 126 | Bộ đo áp lực bóng chèn ống nội khí quản | Bộ đo áp lực bóng chèn ống nội khí quản | Cái | 16
127 | 127 | Tay khoan cắt tốc độ cao cho phẫu thuật sàn sọ M5 | Tay cắt nạo có thể sử dụng được với đa dạng các lưỡi và khoan mũi sau: + Các lưỡi cắt có phần đầu quay 360 độ + Lưỡi cắt nạo dùng trong phẫu thuật mũi xoang loại cong 60 độ, 90 độ + Mũi khoan loại thẳng dùng trong phẫu thuật mũi xoang + Mũi khoan loại cong 12, 15, 40, 55, 70 độ dùng trong phẫu thuật mũi xoang (Curved sinus burs) + Lưỡi cắt nạo dùng trong phẫu thuật thanh quản loại thẳng và loại cong 15độ + Mũi khoan và lưỡi cắt nạo dùng trong phẫu thuật thẩm mỹ • Có nút xoay trên thân tay cắt nạo giúp điều chỉnh mặt cắt của lưỡi cắt • Tốc độ tối đa 7500 vòng/phút ở chế độ cắt dao động • Tốc độ tối đa 30.000vòng/phút ở chế độ quay tròn liên tục • Kích thước tay cắt nạo : Dài 12.5 cm x rộng 2 cm, • Trọng lượng: 203g Tương thích với máy khoan model IPC sử dụng tại viện | Cái | 2
128 | 128 | Mô tơ tay khoan cho phẫu thuật tai mũi họng, hàm mặt, ngoại thần kinh | Mô tơ tay khoan cho phẫu thuật tai mũi họng, răng hàm mặt, ngoại thần kinh tích hợp hệ thống động cơ ngay trên tay khoan tạo ra lực chuyển động trực tiếp không gián đoạn. - Tốc độ ≥75.000 vòng/phút - Kích thước: Dài ≤7.77 cm, đường kính ≤1.65cm - Trọng lượng: ≤ 90g - Hấp tiệt trùng được. - Tương thích với máy khoan model IPC | Cái | 2
129 | 129 | Đầu nối tay khoan loại cong. | Đầu nối tay khoan loại cong, dùng được với mũi khoan dài 7cm, tương thích với máy khoan model IPC sử dụng tại bệnh viện | Cái | 4
130 | 130 | Đầu nối tay khoan loại thẳng | Đầu nối tay khoan loại thẳng, dùng được với mũi khoan dài 7cm, tương thích với máy khoan model IPC sử dụng tại viện | Cái | 4
131 | 131 | Tay cưa tịnh tiến cho phẫu thuật tai mũi họng, hàm mặt | Tay cưa tịnh tiến tích hợp hệ thống động cơ ngay trên tay khoan tạo ra lực chuyển động trực tiếp không gián đoạn. *Tốc độ ≥14.000 chu kỳ/phút *Kích thước: Dài ≤ 20.3 cm, đường kính ≤ 2.3cm *Trọng lượng: ≤ 300g *Mô tơ tay khoan và dây cáp: Hấp tiệt trùng được. - Tương thích với máy khoan model IPC | Cái | 2
132 | 132 | Bao đo huyết áp không xâm lấn người lớn sử dụng cho máy đo điện tim gắng sức hãng Philips, model: ST80i | Tương thích với máy đo điện tim gắng sức hãng Philips, model: ST80i | Cái | 1
133 | 133 | Đầu dò SpO2 người lớn sử dụng cho máy đo điện tim gắng sức hãng Philips, model: ST80i | Tương thích với máy đo điện tim gắng sức hãng Philips, model: ST80i | Cái | 1
134 | 134 | Lưỡi đặt nội khí quản khó số 3 | Lưỡi đặt nội khí quản khó số 3: + Sử dụng công nghệ sợi dẫn quang với đèn led. + Đầu ngoại biên có thể uốn cong được. +Kích thước: Chiều dài lưỡi a: 132mm, chiều dài lưỡi b: 110mm, độ rộng ở đầu ngoại biên: 14.5mm, (±3%). + Chất liệu: thép không rỉ + Hấp tiệt trùng được ở nhiệt độ 134 độ C trong 5 phút. + Tương thích với tất cả các tay cầm theo tiêu chuẩn ISO 7376 | Cái | 2
135 | 135 | Mask thở không xâm lấn sử dụng cho máy thở không xâm lấn hãng Resmed. | Tương thích với máy thở không xâm lấn hãng Resmed đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 27
136 | 136 | Ben nâng lưng băng ca | Tương thích với băng ca hãng Yongfa, model: YFTC-2B | Cái | 30
137 | 137 | Bánh xe băng ca | Tương thích với băng ca hãng Yongfa, model: YFTC-2B | Cái | 100
138 | 138 | Tấm điện cực trung tính đôi, sử dụng nhiều lần, dùng cho máy cắt đốt | Tấm điện cực trung tính đôi, sử dụng nhiều lần, một bộ gồm: Tấm trung tính đôi Đai cố định Bình xịt hỗ trợ tiếp xúc Diện tích tiếp xúc ≥ 190 cm2 không chứa latex | Cái | 2
139 | 139 | Bộ lọc đầu vào bước đầu | Bộ lọc đầu vào bước đầu Tương thích tủ bảo quản ống soi hãng Medivators | Cái | 2
140 | 140 | Bộ dây nối cho máy súc rửa kênh ống soi | Bộ dây nối cho máy súc rửa kênh ống soi Tương thích máy súc rửa kênh ống soi Scope Buddy | Cái | 12
141 | 141 | Bơm nhu động cho máy bơm tưới rửa nội soi tiêu hóa | Bơm nhu động cho máy bơm tưới rửa nội soi tiêu hóa Nguồn điện 230V Tương thích máy tưới rửa nội soi Medivators | Cái | 5
142 | 142 | Bộ lọc đầu vào SAB | Bộ lọc đầu vào SAB Tương thích tủ bảo quản ống soi Rotascope | Cái | 3
143 | 143 | Đầu dò siêu âm Convex đa tần số sử dụng cho máy siêu âm hãng GE, model: Logip P7 | Tương thích với máy siêu âm hãng GE, model: Logip P7 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 1
144 | 144 | Đầu dò siêu âm Linear đa tần số sử dụng cho máy siêu âm hãng Samsung, model: HS50 | Tương thích với máy siêu âm hãng Samsung, model: HS50 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 1
145 | 145 | Đầu dò siêu âm Linear đa tần số tương thích với máy siêu âm hãng GE, model: Logiq P7 | Tương thích với máy siêu âm hãng GE, model: Logip P7 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 1
146 | 146 | Kìm gắp dị vật hình răng chuột | Kìm gắp dị vật hình răng chuột | Cái | 2
147 | 147 | Ngàm/ dù giữ mẫu mô cắt lạnh | Ngàm giữ mẫu mô cắt lạnh kích thước 20mm | Cái | 5
148 | 148 | Kẹp gắp mô nhỏ | Kẹp gắp mẫu mô loại 16 cm không có mấu | Cái | 4
149 | 149 | Kẹp gắp mô loại chéo | Kẹp gắp mẫu mô loại bắt chéo 16 cm không có mấu | Cái | 4
150 | 150 | Kẹp gắp mô lớn | Kẹp gắp mẫu mô loại 18 cm không có mấu dùng cho cắt lọc mô lớn | Cái | 4
151 | 151 | Kéo cắt lọc | Kéo dài khoảng 18cm, dùng cho cắt lọc đại thể mô lớn | Cái | 4
152 | 152 | Micropipette dung tích: 0.1-2.5ul | - Là loại pipet siêu nhẹ, khi thao tác chỉ cần 1 lực nhỏ, tránh mỏi tay khi thao tác nhiểu - Hệ piston PerfectPiston: siêu nhẹ và khả năng kháng hóa chất cao - Dễ dàng nhận dạng các pipet có thể tích khác nhau nhờ vào quan sát trực quan bằng màu sắc - Nút ấn nhả típ ở vị trí thuận tiện hạn chế di chuyển và có lực ấn nhẹ - Màn hình thể tích hiển thị 4 chữ số - Trên thân pipet có cửa sổ giúp điều chỉnh pipet khi sử dụng với chất lỏng và thể tích đặc biệt - Phần dưới dễ dàng tháo lắp để vệ sinh - Có thể hấp khử trùng ở 121°C, 20 phút toàn bộ pipette hay phần dưới pipet để hạn chế tối đa sự lây nhiễm chéo - Nhà cung cấp có trung tâm hiệu chỉnh và bảo dưỡng pipette tại Việt Nam - Dung tích: 0,1-2.5ul | Cái | 2
153 | 153 | Micropipette dung tích: 1-10ul | - Là loại pipet siêu nhẹ, khi thao tác chỉ cần 1 lực nhỏ, tránh mỏi tay khi thao tác nhiểu - Hệ piston PerfectPiston: siêu nhẹ và khả năng kháng hóa chất cao - Dễ dàng nhận dạng các pipet có thể tích khác nhau nhờ vào quan sát trực quan bằng màu sắc - Nút ấn nhả típ ở vị trí thuận tiện hạn chế di chuyển và có lực ấn nhẹ - Màn hình thể tích hiển thị 4 chữ số - Trên thân pipet có cửa sổ giúp điều chỉnh pipet khi sử dụng với chất lỏng và thể tích đặc biệt - Phần dưới dễ dàng tháo lắp để vệ sinh - Có thể hấp khử trùng ở 121°C, 20 phút toàn bộ pipette hay phần dưới pipet để hạn chế tối đa sự lây nhiễm chéo - Nhà cung cấp có trung tâm hiệu chỉnh và bảo dưỡng pipette tại Việt Nam - Dung tích: 1-10ul | Cái | 2
154 | 154 | Micropipette dung tích: 2-20ul | - Là loại pipet siêu nhẹ, khi thao tác chỉ cần 1 lực nhỏ, tránh mỏi tay khi thao tác nhiểu - Hệ piston PerfectPiston: siêu nhẹ và khả năng kháng hóa chất cao - Dễ dàng nhận dạng các pipet có thể tích khác nhau nhờ vào quan sát trực quan bằng màu sắc - Nút ấn nhả típ ở vị trí thuận tiện hạn chế di chuyển và có lực ấn nhẹ - Màn hình thể tích hiển thị 4 chữ số - Trên thân pipet có cửa sổ giúp điều chỉnh pipet khi sử dụng với chất lỏng và thể tích đặc biệt - Phần dưới dễ dàng tháo lắp để vệ sinh - Có thể hấp khử trùng ở 121°C, 20 phút toàn bộ pipette hay phần dưới pipet để hạn chế tối đa sự lây nhiễm chéo - Nhà cung cấp có trung tâm hiệu chỉnh và bảo dưỡng pipette tại Việt Nam - Dung tích: 2-20ul | Cái | 2
155 | 155 | Micropipette dung tích: 10-100ul | - Là loại pipet siêu nhẹ, khi thao tác chỉ cần 1 lực nhỏ, tránh mỏi tay khi thao tác nhiểu - Hệ piston PerfectPiston: siêu nhẹ và khả năng kháng hóa chất cao - Dễ dàng nhận dạng các pipet có thể tích khác nhau nhờ vào quan sát trực quan bằng màu sắc - Nút ấn nhả típ ở vị trí thuận tiện hạn chế di chuyển và có lực ấn nhẹ - Màn hình thể tích hiển thị 4 chữ số - Trên thân pipet có cửa sổ giúp điều chỉnh pipet khi sử dụng với chất lỏng và thể tích đặc biệt - Phần dưới dễ dàng tháo lắp để vệ sinh - Có thể hấp khử trùng ở 121°C, 20 phút toàn bộ pipette hay phần dưới pipet để hạn chế tối đa sự lây nhiễm chéo - Nhà cung cấp có trung tâm hiệu chỉnh và bảo dưỡng pipette tại Việt Nam - Dung tích: 10-100ul | Cái | 2
156 | 156 | Micropipette dung tích: 20-200ul | - Là loại pipet siêu nhẹ, khi thao tác chỉ cần 1 lực nhỏ, tránh mỏi tay khi thao tác nhiểu - Hệ piston PerfectPiston: siêu nhẹ và khả năng kháng hóa chất cao - Dễ dàng nhận dạng các pipet có thể tích khác nhau nhờ vào quan sát trực quan bằng màu sắc - Nút ấn nhả típ ở vị trí thuận tiện hạn chế di chuyển và có lực ấn nhẹ - Màn hình thể tích hiển thị 4 chữ số - Trên thân pipet có cửa sổ giúp điều chỉnh pipet khi sử dụng với chất lỏng và thể tích đặc biệt - Phần dưới dễ dàng tháo lắp để vệ sinh - Có thể hấp khử trùng ở 121°C, 20 phút toàn bộ pipette hay phần dưới pipet để hạn chế tối đa sự lây nhiễm chéo - Nhà cung cấp có trung tâm hiệu chỉnh và bảo dưỡng pipette tại Việt Nam - Dung tích: 20-200ul | Cái | 3
157 | 157 | Hộp nhuộm lam 4 bộ phận Dinlab | Gồm hộp nhuộm lam+nắp+khay đựng+tay treo. Sức chứa: 20 lam (10 cặp) 76 x 26 mm. Kích thước (WxLxH): 70 x 89 x 50mm. Chịu được nhiệt độ 121 độ C, hóa chất đậm đặc. | Cái | 30
158 | 158 | Cán dao cắt lọc, chiều dài khoảng 64.5 mm | Chất liệu bằng thép carbon và nhựa chịu nhiệt. Được thiết kế gắn và tháo lưỡi dao dễ dàng. Dùng với lưỡi dao cắt vi thể. Chiều dài: 64.5mm Chịu được nhiệt độ 121 độ C, hóa chất tẩy rửa ăn mòn. | Cái | 2
159 | 159 | Cán dao cắt lọc, chiều khoảng dài: 217mm | Chất liệu bằng thép carbon và nhựa chịu nhiệt. Được thiết kế gắn và tháo lưỡi dao dễ dàng. Dùng với lưỡi dao cắt vi thể. Chiều dài: 217mm Chịu được nhiệt độ 121 độ C, hóa chất tẩy rửa ăn mòn. | Cái | 4
160 | 160 | Cán dao cắt lọc, chiều khoảng dài: 260mm | Chất liệu bằng thép carbon và nhựa chịu nhiệt. Được thiết kế gắn và tháo lưỡi dao dễ dàng. Dùng với lưỡi dao dài 130mm. Chiều dài: 260mm Chịu được nhiệt độ 121 độ C, hóa chất tẩy rửa ăn mòn. | Cái | 4
161 | 161 | Cán dao cắt lọc, chiều khoảng dài: 390 mm | Chất liệu bằng thép carbon và nhựa chịu nhiệt. Được thiết kế gắn và tháo lưỡi dao dễ dàng. Dùng với lưỡi dao dài 260mm. Chiều dài: 390mm Chịu được nhiệt độ 121 độ C, hóa chất tẩy rửa ăn mòn. | Cái | 2
162 | 162 | Bóng đèn sử dụng cho đèn điều trị vàng da hãng Bistos, model: BT-400 | Tương thích với đèn điều trị vàng da hãng Bistos, model: BT-400 đang sử dụng tại bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 55
163 | 163 | Đầu dò đo cơn gò sử dụng cho máy đo tim thai hãng Bistos, model: BT-350E | Tương thích máy đo tim thai hãng Bistos, model: BT-350E đang sử dụng tại bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
164 | 164 | Đầu dò đo tim thai sử dụng cho máy đo tim thai hãng Bistos, model: BT-350E | Tương thích máy đo tim thai hãng Bistos, model: BT-350E đang sử dụng tại bệnh viện Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 2
165 | 165 | Cáp đo điện tim dùng cho máy điện tim hãng Fukuda Denshi và Schiller | Cáp đo điện tim: - Gồm 10 điện cực - Tương thích với máy điện tim hãng Fukuda Denshi và hãng Schiller đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 5
166 | 166 | Đầu dò siêu âm tim | Tương thích với máy siêu âm Logiq F6 của hãng GE đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 1
167 | 167 | Đầu dò siêu âm tổng quát | Tương thích với máy siêu âm Logiq F6 của hãng GE đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 1
168 | 168 | Đèn halogen đuôi vặn | Đèn halogen có chuôi kiểu đuôi vặn Nguồn điện hoạt động 24 VDC, công suất 50W | Cái | 200
169 | 169 | Đầu dò Siêu âm tim X5-1 hãng Philips, model: X5-1 | *Đầu dò siêu âm tim với các thông số vật lý: - Kích thước: 92x39x29mm (3,6 × 1,5 x 1,1 in) với cấu trúc phần eo gọn và các gờ đẩy để tạo sự thoải mái khi quét; chiều dài được rút ngắn giúp vừa với giường siêu âm để có chế độ khảo sát các mặt cắt từ mỏm tim tối ưu. - Kích thước bề mặt khảo sát: 1,7 × 2,3 cm (0,67 x 0,9 in) - Đầu dò được chứng nhận nhãn xanh (bảo vệ môi trường) *Đặc tính kỹ thuật: - Số lượng chấn tử: 3040 - Góc quan sát: 90° - Công nghệ: xMATRIX, PureWave. - Phương thức đo: 2D, M-Mode, Color M-Mode, PW, CW, Color, TDI, TDI PWD, xPlane, Live 3D, Live 3D Color, Harmonic Imaging, Advanced XRES, 2D/Live 3D LVO, iRotate and xPLANE, high volume rate (HVR) - Tần số siêu âm: 1-5MHz - Độ rộng trường khảo sát: có khả năng xoay ừ 0 - 360°. - Khả năng thực hiện siêu âm: Siêu âm tim người lớn/trẻ em, mạch máu bụng, TCD - Tương thích với máy siêu âm tim Philips Affiniti 70 và EPIQ 7C. | Cái | 2
170 | 170 | Đầu dò Siêu âm tim S4-2 hãng Philips, model: S4-2 | *Đầu dò siêu âm tim với các đặc tính kỹ thuật: - Số lượng chấn tử: 80 - Góc quan sát: 90° - Độ dài khẩu độ: 20.3mm - Phương thức đo: 2D, M-Mode, Color M-Mode, PW, CW, Color, TDI, TDI PWD, , Harmonic Imaging, 2D Live. XRES, AutoSCAN, iSCAN. - Tần số siêu âm: 2 - 4MHz - Khả năng thực hiện siêu âm: Siêu âm tim người lớn/trẻ em, mạch máu bụng, TCD - Tương thích với máy siêu âm tim Philips Affiniti 70 và Affiniti 50.. | Cái | 2
171 | 171 | Bóng đèn halogen 6V - 20W | Tên sản phẩm: - Bóng đèn halogen 6V - 20W: - Đĩa thị tương thích với kính sinh hiển vi khám mắt | Cái | 12
172 | 172 | Bóng đèn Halogen 12V - 20W | Tên sản phẩm: Bóng đèn Halogen12V - 20W Chân bóng tương thích với kính hiển vi điện tử phẫu thuật Scan optic OLYMPUS Tên sản phẩm: Bóng đèn Halogen12V - 20W Chân bóng tương thích với kính hiển vi điện tử phẫu thuật Scan optic OLYMPUS Tên sản phẩm: Bóng đèn Halogen12V - 20W Chân bóng tương thích với kính hiển vi điện tử phẫu thuật Scan optic OLYMPUS | Cái | 2
173 | 173 | Bóng đèn Halogen 12V - 30W | Tên sản phẩm: - Bóng đèn halogen 12V - 30W: - Đĩa thị tương thích với kính sinh hiển vi dùng Laser quang đông võng mạc và kính sinh hiển vi dùng Laser YAG | Cái | 4
174 | 174 | Băng mực in dùng cho máy tiệt khuẩn STERRAD 100S | Băng mực in dành cho in kết quả chu trình tiệt khuẩn - Tương thích với máy tiệt khuẩn STERRAD 100S - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 20
175 | 175 | Bộ bảo dưỡng định kỳ 12 tháng dùng cho máy Sterrad 100NX | Bộ bảo dưỡng định kỳ 12 tháng hoặc tương đương khoảng 3000 chu kỳ - Dùng cho máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ Plasma dòng máy Sterrad 100NX của Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 2
176 | 176 | Bộ bảo dưỡng định kỳ 12 tháng dùng cho máy Sterrad 100S | Bộ bảo dưỡng định kỳ 12 tháng hoặc tương đương khoảng 2250 chu kỳ - Dùng cho máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ Plasma dòng máy Sterrad 100S của Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 4
177 | 177 | Bộ bảo dưỡng định kỳ 6 tháng dùng cho máy Sterrad 100NX | Bộ bảo dưỡng định kỳ 6 tháng hoặc tương đương khoảng 1500 chu kỳ - Dùng cho máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ Plasma dòng máy Sterrad 100NX của Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 4
178 | 178 | Bộ bảo dưỡng định kỳ 6 tháng dùng cho máy Sterrad 100S | Bộ bảo dưỡng định kỳ 6 tháng hoặc tương đương khoảng 750 chu kỳ - Dùng cho máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ Plasma dòng máy Sterrad 100S của Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 8
179 | 179 | Chổi ngắn vệ sinh ống soi mềm | Chổi ngắn vệ sinh ống soi mềm Tương thích với các loại ống soi mềm Olympus của Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 50
180 | 180 | Chổi rửa dụng cụ nội soi đường kính lông chổi 0.8 → 1.0cm, chiều dài chổi 54 → 56cm | Chổi rửa dụng cụ nội soi - Vật liệu: lông chổi bằng Nylon - Cấu tạo: + Kích thước: chiều dài chổi 54 → 56cm, chiều dài vùng làm việc của lông chổi khoảng 5.4 → 5.6cm (tính từ đầu chổi), đường kính lông chổi 0.8 → 1.0cm + Thích hợp cho làm sạch các loại dụng cụ nội soi đường kính vừa - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 100
181 | 181 | Chổi rửa dụng cụ nội soi đường kính lông chổi 0.3 → 0.4cm, chiều dài chổi 54 → 56cm | Chổi rửa dụng cụ nội soi - Vật liệu: lông chổi bằng Nylon - Cấu tạo: + Kích thước: chiều dài chổi 54 → 56cm, chiều dài vùng làm việc của lông chổi khoảng 4 → 6cm (tính từ đầu chổi), đường kính lông chổi 0.3 → 0.4cm + Thích hợp cho làm sạch các loại dụng cụ nội soi đường kính nhỏ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 100
182 | 182 | Chổi vệ sinh hàm dụng cụ phẫu thuật nội soi | Chổi vệ sinh hàm của dụng cụ phẫu thuật nội soi + Kích thước: 151 x 15 x7.5mm (±5%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 50
183 | 183 | Chổi vệ sinh ống soi mềm đường kính 2-3.2mm | Chổi vệ sinh ống soi mềm Tương thích với ống soi mềm có lòng kênh làm việc 2 - 3.2mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 50
184 | 184 | Chổi vệ sinh ống soi mềm, đường kính 1.7mm | Chổi vệ sinh ống soi mềm - Cấu tạo: + Chiều dài: 125cm (±3%) + Đường kính: 1.7mm (±3%) + Thích hợp cho làm sạch các loại ống soi có lòng kênh nhỏ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 50
185 | 185 | Chổi vệ sinh ống soi mềm, đường kính 2.6mm | Chổi vệ sinh ống soi mềm - Cấu tạo: + Chiều dài: 90cm (±3%) + Đường kính: 2.6mm (±3%) + Thích hợp cho làm sạch các loại ống soi có lòng kênh nhỏ - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 50
186 | 186 | Dầu bôi trơn dụng cụ trước khi tiệt trùng 300ml | Dầu bôi trơn, bảo dưỡng dụng cụ phẫu thuật - Thành phần: dầu Paraffin trắng, butane và propane, có khả năng thẩm thấu trong nước, không gây kích ứng da người bệnh - Thể tích: 300ml - Dạng xịt - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 240
187 | 187 | Dầu bôi trơn dụng cụ, dạng nhỏ giọt, dung tích 50ml | Dầu bôi trơn, bảo dưỡng dụng cụ phẫu thuật - Thành phần: butane và propane, có khả năng thẩm thấu trong nước, không gây kích ứng da người bệnh - Thể tích: 50ml - Dạng nhỏ giọt - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 30
188 | 188 | Giấy in 2 lớp dùng cho máy Sterrad 100S | Giấy in 2 lớp, sử dụng in kết quả chu trình tiệt khuẩn nhiệt độ thấp bằng H2O2 - Kích thước: 7.6 cm x 30m - Tương thích dòng máy Sterrad 100S - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 80
189 | 189 | Giấy in dùng cho máy Sterrad 100 NX | Giấy in, sử dụng in kết quả chu trình tiệt khuẩn nhiệt độ thấp bằng H2O2 - Kích thước: 8cm x 30m - Tương thích dòng máy Sterrad 100 NX - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 40
190 | 190 | Giấy in nhiệt dùng cho máy tiệt khuẩn Sterivac | Giấy in, sử dụng in kết quả chu trình tiệt khuẩn bằng khí Ethylene Oxide (EO) - Kích thước: 7.9cm x 30m - Đặc điểm: giấy có bề mặt trơn láng, đường kẻ ô rõ ràng, in chi tiết rõ, dễ đọc, mực in không lem - Tương thích máy tiệt khuẩn SteriVac - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 36
191 | 191 | Que thử kiểm tra vệ sinh bề mặt | Que thử kiểm tra vệ sinh bề mặt - Thành phần: Nước 70-100%, Propylene Glycol 1- 5 % (+/-5%) - Khả năng đánh giá Adenosine Tri-Phosphate (ATP) - Có khả năng cho kết quả ≤ 10s - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 3000
192 | 192 | Que thử kiểm tra vệ sinh lòng ống | Que thử kiểm tra vệ sinh lòng ống - Thành phần: Nước 95- 99 %, muối Natri Tricine 0- 5 %, Clorhexidine Digluconate < 0,1 % (+/-5%) - Khả năng đánh giá Adenosine Tri-Phosphate (ATP) - Có khả năng cho kết quả < 10s - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 600
193 | 193 | Kính lúp để bàn có đèn | Kính lúp để bàn có đèn - Chất liệu kính: Tròng trắng Optical - Kích thước kính: đường kính 150mm - Thân kính: Thân gấp 2 khúc vươn dài 60-70 cm, Cổ xoay 180 độ dể dàng xoay trái xoay phải - Phóng đại 5X:Khoảng cách làm việc 105 mm - Đèn chiếu sáng: 60 LED 12W / 220V – Ánh sáng trắng - Điện áp: AC 220 – 240V | Cái | 3
194 | 194 | Đồng hồ nhiệt kế- ẩm kế điện tử | Đồng hồ nhiệt kế- ẩm kế điện tử - Nhiệt độ: + Thang đo: 15 đến 140 °F; Độ chính xác: ± 2 °F trong vòng 15 °F đến 120 °F + Thang đo: ‐10 đến 60 °C; Độ chính xác: ± 1,0 °C trong vòng ‐10 °C đến 50 °C - Độ ẩm: từ 10% đến 99%; + Độ chính xác: ± 4% RH trong vòng 25% đến 85% RH và 32 đến 122 °F (0 đến 50 °C) - Pin 1 pin 3A | Cái | 7
195 | 195 | Khay ngâm dụng cụ Cidex 503 mm x 186 mm x 132 mm chứa 8,1lit | Khay chuyên dụng ngâm dung cụ để làm sạch hoặc khử khuẩn mức độ cao - Kích thước chiều dài 503 mm chiều rộng 186 mm và cao 132mm có nắp và tấm lót. - Thành phần: Polypropylene tráng thủy tinh - Chịu được nhiệt lên tới 134 độ C | Cái | 2
196 | 196 | Khay ngâm dụng cụ Cidex 740 mm x 220 mm x 132 mm chứa 14,1 lít | Khay chuyên dụng ngâm dung cụ để làm sạch hoặc khử khuẩn mức độ cao - Kích thước: chiều dài 740 mm chiều rộng 220 mm và cao 132mm có nắp và tấm lót. - Thành phần: Polypropylene tráng thủy tinh - Chịu được nhiệt lên tới 134 độ C | Cái | 3
197 | 197 | Động hồ bấm giây | Đồng hồ bấm giây - Đếm tiến hoặc lùi công suất đếm 99 phút 99giây. - Đơn vị tính: Giây - Báo chuông khi hết thời gian đếm lùi. - Pin 1 pin 3A - Kích thước: 90 x 22 x 65mm (±5%) - Trọng lượng : 89g | Cái | 60
198 | 198 | Màng lọc vi khuẩn dùng 1000 lần, đường kính 190 mm, hình tròn | Màng lọc vi khuẩn dùng 1000 lần, - Chất liệu PTFE, - Đường kính 190 mm, - Hình tròn | Cái | 20
199 | 199 | Màn hình cảm ứng dùng cho máy monitor sản khoa hãng Philips, model: FM20 | Tương thích với máy monitor sản khoa hãng Philips, model: FM20 đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 2
200 | 200 | Cảm biến oxy sử dụng cho máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 980 | Cảm biến oxy: - Tương thích với máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 980 đang sử dụng tại bệnh viện. | Cái | 4
201 | 201 | Cảm biến lưu lượng dùng nhiều lần cho người lớn/ trẻ em sử dụng cho máy thở hãng Hamilton, model: T1 | Cảm biến lưu lượng dùng nhiều lần cho người lớn/ trẻ em: tương thích với máy thở hãng Hamilton, model: T1 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 4
202 | 202 | Van thở ra kèm màng van thở ra dùng nhiều lần cho người lớn/trẻ em sử dụng cho máy thở hãng Hamilton, model: T1 | Van thở ra kèm màng van thở ra dùng nhiều lần cho người lớn/trẻ em: Tương thích với máy thở hãng Hamilton, model: T1 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 4
203 | 203 | Cảm biến oxy sử dụng cho máy thở hãng Hamilton, model: T1 | Cảm biến oxy: Tương thích với máy thở hãng Hamilton, model: T1 đang sử dụng tại Bệnh viện | Cái | 4
204 | 204 | Tấm trượt chuyển bệnh | Tấm trượt chuyển bệnh: Chất liệu: nilon Kích thước chưa gấp lại: dài 177cm x rộng 55cm ( (±3%). Kích thước gấp lại: dài 88cm x rộng 55cm. (±3%) | Cái | 20
205 | 205 | Dây máy thở xâm lấn silicon cho trẻ sơ sinh sử dụng cho máy thở hãng Acutronic, model: Fabian HFO | Bộ dây bằng Silicon gồm nhiều đoạn dây nối lại với nhau, hấp được, có lõi nhiệt bên trong. - Tương thích với máy thở hãng Acutronic, model: Fabian HFO đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 2
206 | 206 | Dây NCPAP máy Hamilton | Tương thích với máy thở hãng Hamilton, model: T1 đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 3
207 | 207 | Dây máy thở Hamilton | Tương thích với máy thở hãng Hamilton, model: T1 đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 2
208 | 208 | Bình làm ẩm máy thở Hamilton | Tương thích với máy thở hãng Hamilton, model: T1 đang sử dụng tại bệnh viện | Cái | 2
209 | 209 | Bộ lọc khí thở vào dùng nhiều lần sử dụng cho máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 | Bộ lọc khí thở vào: - Hiệu quả lọc virus/ vi khuẩn > 99,999% - Hiệu quả lọc hạt tối thiểu 99,97% với kích thước hạt 0,3μm ở 100 lít/ phút - Đầu kết nối tiêu chuẩn ISO 22 mm - Trở kháng dòng dưới 2,5 cmH2O ở 100 lít/phút - Dòng rò rỉ dưới 0,01 lít/phút ở áp suất 140 cmH2O - Có thể hấp tiệt trùng ở 132 độ C với 20 phút hấp hút trọng lực hoặc ở 132 độ C trong 4 phút với hấp hút chân không và có ít nhất 20 phút sấy khô sau khi hấp. - Tương thích với máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 840 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 03 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 40
210 | 210 | Ẩm kế | Ẩm kế: - Đường kính: khoảng 127mm - Dày: 19.5mm - Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±3%) giá trị. - Đo nhiệt độ trong phạm vi từ: -20 đến100 độ C và đo độ ẩm từ: 20.% đến 100 .% - Có kèm giấy hiệu chuẩn - Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 31
211 | 211 | Dụng cụ gắn kim sinh thiết Magnum | Dụng cụ lấy sinh thiết dùng nhiều lần có độ dài khoảng 12cm (chưa bao gồm kim). Được làm từ hợp kim nhẹ, bền, có thể tiệt trùng bằng: hấp tiệt trùng 250 độ F trong 30 phút hoặc hấp nhanh hoặc ETO (500mg/L ethylene oxide, độ ẩm 50-70%, nhiệt độ 120-1300F) hoặc Cydex Có thể điều chỉnh độ sâu 15mm hoặc 22mm tùy ứng dụng Độ dài mẫu mô lấy được là 19mm. Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±3%) giá trị - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 3
212 | 212 | Cụm van thở ra, cảm biến lưu lượng sử dụng cho máy thở ( gồm màng van thở ra) hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 980 | - Cụm van thở ra cảm biến lưu lượng bao gồm van thở ra , cảm biến lưu lượng van thở ra, màng van thở ra, vòng đệm bộ lọc thở ra và bộ lọc cảm biến áp suất. Tương thích với máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 980 - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 5
213 | 213 | Lọc thở ra sử dụng cho máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 980 | Bộ lọc khí thở ra và cốc nước: - Tương thích với máy thở hãng Medtronic (Covidien), model: Puritan Bennett 980 đang sử dụng tại bệnh viện. - Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | Cái | 10
214 | 214 | Giá đỡ monitor theo dõi bệnh nhân | Giá đỡ monitor theo dõi bệnh nhân gắn tường : - Chất liệu: hợp kim nhôm hoặc chất liệu chống ăn mòn, oxy hoá phù hợp trong môi trường y tế. - Tải trọng tối đa: ≥ 30kg - Giá đỡ monitor xoay được: 180 độ - Chiều dài tay treo khoảng: 33cm,(±3%). - Thanh trượt gắn tường dài khoảng: 48cm, (±3%). - Tháo lắp được monitor theo dõi bệnh nhân trong trường hợp khẩn cấp. - Có giỏ đựng phụ kiện của monitor theo dõi bệnh nhân đi kèm. - Tương thích với monitor theo dõi bệnh nhân đang sử dụng tại bệnh viện. - Chứng chỉ chất lượng: FDA, ISO hoặc tương đương. | Cái | 58