## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [5 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Model, mã hàng | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Năm sản xuất | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Số lượng có khả năng cung ứng | Đơn giá có VAT (VND) | Thành tiền (VND) | Giá kê khai | Thông tin người liên hệ
1 | 1 | Đèn mổ hai nhánh LED | I/ Cấu hình cung cấp: Đèn mổ hai nhánh LED cấu hình bao gồm: 1. Đầu đèn ≥ 160.000 lux: 02 cái 2. Tay nắm tiệt trùng: 04 cái 3. Tay đỡ đầu đèn: 02 cái 4. Trục treo trung tâm 2 nhánh: 01 cái 5. Nguồn cung cấp: 02 bộ 6. Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ. 7. Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ II/ Tính năng cơ bản: - Dùng cho tất cả các loại hình phẫu thuật, có chế độ hỗ trợ các tư thế trong phẫu thuật nội soi. - Chỉ số hoàn màu chung Ra ≥ 95 ở bất kì nhiệt độ màu nào. - Nhiệt độ màu điều chỉnh được ≥ 5 mức: Từ 3.500 đến ≥ 5.500 K - Độ sâu chiếu sáng không hội tụ (L1+L2) ở 20% ≥ 1100 mm - Chóa đèn nhẹ, được thiết kế phù hợp khí động học trong môi trường phòng mổ. - Tay nắm có thể thảo rời, tiệt trùng ở nhiệt độ trên 134 độ C để đảm bảo tiệt trùng. - Tuổi thọ hoạt động của bóng Led > 50.000 giờ - Công nghệ đèn LED gương cầu lồi giúp hội tụ ánh sáng cao nhất, độ lấy nét cao và không để lại bóng. - Bảng điều khiển cảm ứng chạm, có thể lựa chọn thêm remote điều khiển từ xa. - Có thể nâng cấp camera ghi hình phẫu thuật Full HD. | Cái | 1