## Máy móc, linh kiện
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ |  |  |  |  | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | Tên danh mục mời chào giá | Cấu hình, tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên hàng hóa | Tên thương mại | Mã HS | Đặc tính kỹ thuật | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (VND) | Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND) | Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND) | Thành tiền (VND) | Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)
1 | Kim truyền tĩnh mạch qua xương các cỡ | Kim truyền tĩnh mạch qua xương - Kim 15G, dài 15 → 45mm - 01 dây nối, có góc 90 độ, không pyrogenic, không DEHP, không latex - 01 vòng đeo tay ghi thời gian và ngày thực hiện - 01 đồ hủy vật sắc nhọn - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cái | 15
2 | Khay đựng dụng cụ nội soi, cỡ 576 x 270 x 100mm (±05%) | Khay đựng dụng cụ nội soi - Chất liệu: polymer tinh thể lỏng (Liquid Crystal polymer) - Kích thước: 576 x 270 x 100mm (±05%) - Khay đựng 2 bề mặt có các lỗ giúp khuếch tán chất tiệt khuẩn - Tương thích với tiệt khuẩn nhiệt độ thấp bằng H202, hơi nước và Ethylene Oxide (EO) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 4
3 | Khay đựng dụng cụ nội soi, cỡ 596 x 321 x 100mm (±05%) | Khay đựng dụng cụ nội soi - Chất liệu: polymer tinh thể lỏng - Kích thước: 596 x 321 x 100mm (±05%) - Khay đựng 2 bề mặt có các lỗ giúp khuếch tán chất tiệt khuẩn - Tương thích với tiệt khuẩn nhiệt độ thấp bằng H202, hơi nước và Ethylene Oxide (EO) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 2
4 | Khay ngâm khử khuẩn dụng cụ, 503 x 186 x 132mm (±05%) | Khay chuyên dụng ngâm dung cụ để làm sạch hoặc khử khuẩn mức độ cao - Thành phần: Polypropylene tráng thủy tinh - Kích thước: 503 x 186 x 132mm (±05%) - Chịu được nhiệt: ≥ 134◦C - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | cái | 7
5 | Khay ngâm khử khuẩn dụng cụ, 740 x 220 x 132mm (±05%) | Khay chuyên dụng ngâm dung cụ để làm sạch hoặc khử khuẩn mức độ cao - Thành phần: Polypropylene tráng thủy tinh - Kích thước: 740 x 220 x 132mm (±05%) - Chịu được nhiệt: ≥ 134◦C - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | cái | 5
6 | Khay đựng dụng cụ nội soi, cỡ 600 x 200 x 50mm (±05%) | Khay đựng dụng cụ nội soi - Chất liệu: polymer tinh thể lỏng - Kích thước: 600 x 200 x 50mm (±05%) - Khay đựng 2 bề mặt có các lỗ giúp khuếch tán chất tiệt khuẩn - Tương thích với tiệt khuẩn bằng H202, hơi nước và Ethylene Oxide (EO) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 9
7 | Khay đựng dụng cụ nội soi, cỡ 300 x 200 x 50mm (±05%) | Khay đựng dụng cụ nội soi - Chất liệu: polymer tinh thể lỏng - Kích thước: 300 x 200 x 50mm (±05%) - Khay đựng 2 bề mặt có các lỗ giúp khuếch tán chất tiệt khuẩn - Tương thích với tiệt khuẩn bằng H202, hơi nước và Ethylene Oxide (EO) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 4
8 | Khay đựng dụng cụ nội soi, cỡ 450 x 200 x 50mm | Khay đựng dụng cụ nội soi - Chất liệu: polymer tinh thể lỏng - Kích thước: 450 x 200 x 50mm (±05%) - Khay đựng 2 bề mặt có các lỗ giúp khuếch tán chất tiệt khuẩn - Tương thích với tiệt khuẩn bằng H202, hơi nước và Ethylene Oxide (EO) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 4
9 | Tấm lót khay, các cỡ | Tấm lót khay bảo vệ dụng cụ phẫu thuật nội soi - Chất liệu: silicone - Kích thước: 270 x 190mm, 430 x 190mm, 580 x 190mm, 546 x 254mm, (± 05%) - Tương thích với tiệt khuẩn bằng H202, hơi nước và Ethylene Oxide (EO) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 23
10 | Dây thắt mạch máu | Dây thắt mạch máu - Chất liệu: cao su không chứa latex, không chứa chất gây dị ứng, đàn hồi tốt - Kích thước: rộng khoảng 2.5 → 3.0cm, dài khoảng 40 → 50cm. - Tiêu chuẩn: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cái | 3028
11 | Khung tập đi có bánh xe | Khung tập đi có bánh xe - Chất liệu: Khung ống nhôm sơn tĩnh điện với đầu mút cao su. - Đường kính ống nhôm: 2.5cm, (± 05%) - Tay cầm: PVC hoặc SBR có sẵn - Xà ngang: thép sơn tĩnh điện màu đen - Khả năng chịu lực khoảng 113 → 115kg - Kích thước/đường kính/ thể tích: Chiều rộng khung khoảng 45 → 47cm, chiều dài trước - sau khung khoảng 50 → 51cm, chiều cao khung khoảng 81→ 94cm, bánh trước khoảng 12 → 13cm - Trọng lượng khoảng 4 → 8kg | Cái | 151
12 | Nạng tập đi | Nạng tập đi - Khung ống hợp kim nhôm, đệm tay, báng tay - Khả năng chịu được khối lượng: ≥ 720kg - Kích thước cho người lớn, thanh niên và trẻ em: Người lớn, điều chỉnh độ cao từ 132- 152.4cm Thanh niên, điều chỉnh độ cao từ 111- 132cm Trẻ em, điều chỉnh độ cao từ 94 -114cm | Cái | 160
13 | Dây nối lấy thuốc dùng với máy bơm cản quang | Dây nối lấy thuốc dùng với máy bơm cản quang - Chất liệu: PUR, PVC (không chứa DEHP và cao su) - Chịu được áp lực: ≥ 20 bar - Cấu tạo: gồm 1 đầu thiết kế xoắn vặn có nắp bảo vệ, 1 đầu có 3 nhánh lấy thuốc với bộ lọc khí có nắp bảo vệ, trên dây có bộ lọc cặn với van 1 chiều và 1 cảm biến áp suất - Tương thích với máy bơm cản quang Ulrichinject CT motion - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE | Cái | 600
14 | Dây nối dùng với dây lấy thuốc, dài 2.5m | Dây nối dùng với dây lấy thuốc cho máy bơm tiêm cản quang - Chất liệu: PUR, PVC (không chứa DEHP và cao su) - Chiều dài dây: ≥ 2.5m - Chịu được áp lực: ≥ 20 bar - Cấu tạo: gồm 1 đầu male dạng luer lock với van 1 chiều có nắp bảo vệ, 1 đầu female luer lock có nắp bảo vệ, van 1 chiều thứ 2 được tích hợp trên dây, thiết kế van tự đóng - Tương thích với dây nối lấy thuốc dùng cho máy bơm cản quang Ulrichinject CT motion - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE | Cái | 360
15 | Dây hút dịch dùng trong phẫu thuật, dài 3.5m ± 0.1m | Dây hút dịch dùng trong phẫu thuật - Chất liệu: nhựa PVC trong suốt, đầu nối bằng nhựa PVC mềm dẻo - Chiều dài dây: 3.5 ± 0.1m, đầu nối dài 40 ± 2 mm - Đường kính ngoài: 10 ± 1mm - Đường kính trong: 8 ± 1mm - Đường kính đầu nối miệng trong: 9± 1 mm. - Đường kính đầu nối miệng ngoài: 14± 1 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS | Cái | 38974
16 | Dây hút dịch, đường kính 6mm | Dây hút dịch - Chất liệu: nhựa PVC trong suốt - Đặc điểm: Ống dây dẻo, không bị rò rỉ, vừa đủ cứng để không bị bẹp khi hút dịch. - Đường kính 6mm, dài 40 m, (± 05%) - Tương thích với các hệ thống hút tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Mét | 2700
17 | Dây hút dịch, đường kính 8mm | Dây hút dịch - Chất liệu: nhựa PVC nguyên chất, trắng trong - Đặc điểm: Ống dây dẻo, không bị rò rỉ, vừa đủ cứng để không bị bẹp khi hút dịch. - Đường kính 8mm, dài 40 m, (± 05%) - Tương thích với các hệ thống hút tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO | Mét | 38740
18 | Giấy in kích thước 63mmx30m, sử dụng cho máy đo điện tim hãng Nihon Kohden, model: CadiofaxC | Giấy in: - Chất liệu: làm từ bột giấy không chứa Bisphenol theo chuẩn ECHA, không chứa clo và carbon, được xử lý phủ lớp đất sét đặc biệt và phủ lớp nhạy nhiệt trên cùng, dính mực tốt in rõ nét - Kích cỡ: 63mm x 30m - Độ dày khoảng 58 ± 4micron/tờ, nặng 56 ± 4 g/m² - Đặc tính: In lưới hết cỡ giấy (không có khoảng trắng ngắt quãng), đường kẻ rõ nét, lõi tròn bằng nhựa cứng - Tương thích với máy đo điện tim hãng Nihon Kohden, model: CadiofaxC tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cuộn | 3380
19 | Giấy in kích thước 110mm x 20m, sử dùng cho máy in nhiệt trắng đen hãng Sony | Giấy in dùng cho máy siêu âm trắng đen - Chất liệu: PP - Kích thước: 110mm x 20m - Chống nhiệt và chống ẩm. - Giấy có 5 lớp - Bề mặt chống tích điện - Tương thích với máy in nhiệt trắng đen hãng Sony đang sử dụng tại bệnh viện. | Cuộn | 259
20 | Giấy in kích thước 90mm x 90mm, sử dụng cho máy đo điện tim hãng Schiller, model: AT-1 | Giấy in: - Giấy có bề mặt trơn láng, đường kẻ ô vuông rõ ràng, dễ đọc, in chi tiết rõ ràng, độ nhạy cao, dễ dàng đọc khi chẩn đoán. - Kích thước: 90mm x 90mm - Dạng xấp ≥ 400 tờ - Tương thích với máy đo điện tim hãng Schiller, model: AT-1 đang sử dụng tại bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Xấp | 100
21 | Giấy in kích thước 110mm x 140mm, sử dụng cho máy đo điện tim hãng Nihon Kohden, model: CadiofaxS | Giấy in nhiệt : - Kích thước: 110mm x 140mm - Dạng xấp ≥ 200 tờ - Tương thích với máy đo điện tim hãng Nihon Kohden, model: CadiofaxS tại Bệnh viện | Xấp | 640
22 | Giấy in kích thước 144mm x 30m, sử dụng cho máy đo điện tim hãng Fukuda Denshi | Giấy in - Chất liệu: làm từ bột giấy không chứa Bisphenol theo chuẩn ECHA, không chứa clo và carbon, được xử lý phủ lớp đất sét đặc biệt và phủ lớp nhạy nhiệt trên cùng, dính mực tốt in rõ nét - Kích thước: 144mm x 30m - Độ dày khoảng 60micron/tờ. - Đặc tính: In lưới hết cỡ giấy (không có khoảng trắng ngắt quãng), đường kẻ rõ nét, lõi tròn bằng nhựa cứng - Tương thích với máy đo điện tim hãng Fukuda Denshi - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cuộn | 2594
23 | Giấy in kích thước 150mm x 100mm, sử dụng cho máy đo tim thai và cơn gò hãng Philips, model: FM20 | Giấy in nhiệt ghi biểu đồ tim thai và cơn gò - Kích thước: 150mm x100 mm - Có vạch chia đơn vị nhịp tim thai (từ 50 - 210) và thang đo áp lực cơn co tử cung (từ 0-100 mmHg/0-13 kPa), - Dạng xấp ≥ 150 tờ - Tương thích với máy đo tim thai và cơn gò hãng Philips, model: FM20 | Xấp | 490
24 | Giấy in kích thước 80mm x 70mm, sử dụng cho máy đo điện tim hãng Schiller, model: Cardiovit AT 101 | Giấy in nhiệt dùng ghi tín hiệu điện tâm đồ - Giấy có bề mặt trơn láng, đường kẻ ô vuông rõ ràng, dễ đọc, in chi tiết rõ ràng, độ nhạy cao, dễ dàng đọc khi chẩn đoán. - Kích thước: 80mm x 70mm - Dạng xấp ≥ 300 tờ - Tương thích với máy đo điện tim hãng Schiller, model: Cardiovit AT 101 đang sử dụng tại bệnh viện. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Xấp | 1300
25 | Giấy in kích thước 57mm x 20m, sử dụng cho máy tiệt khuẩn nhiệt độ cao hãng Getinge. | Giấy in: - Kích thước 57mm x 20m - Tương thích với máy tiệt khuẩn nhiệt độ cao Getinge đang sử dụng tại bệnh viện. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cuộn | 405
26 | Giấy in kích thước 50mm x 20m, sử dụng cho Monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden, model: PVM-2701 | Giấy in: - Kích thước: 50mm x 20m - Tương thích với Monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden, model: PVM-2701 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cuộn | 190
27 | Giấy in kích thước 50mm x 30m, sử dụng cho máy sốc tim hãng Nihon Kohden, model: TEC-5631 | Giấy in: - Kích thước: 50mm x 30m - Tương thích với máy sốc tim hãng Nihon Kohden, model: TEC-5631 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | Cuộn | 73
28 | Giấy in kích thước 142mm x 150mm, sử dụng cho máy đo tim thai và con gò hãng Huntleigh, model: Sonicad 8400-8003 | Giấy in: - Kích cỡ 142mm x 150mm - Dạng xấp ≥ 300 tờ. - Tương thích với máy đo tim thai và con gò hãng Huntleigh, model: Sonicad 8400-8003 đang sử dụng tại bệnh viện. - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Xấp | 600
29 | Giấy in kích thước 7.6cm x 30m, sử dụng cho máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp hãng ASP, model: Sterrad 100S | Giấy in 2 lớp, sử dụng in kết quả chu trình tiệt khuẩn nhiệt độ thấp bằng H2O2 - Kích thước: 7.6 cm x 30m - Tương thích với máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp hãng ASP, model: Sterrad 100S - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cuộn | 35
30 | Giấy in kích thước 8cm x 30m, sử dụng cho máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp hãng ASP, model: Sterrad 100 NX | Giấy in: - Kích thước: 8cm x 30m - Tương thích với máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp hãng ASP, model: Sterrad 100 NX - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cuộn | 52
31 | Giấy in kích thước 7.9cm x 30m sử dụng cho máy tiệt khuẩn Sterivac | Giấy in: - Kích thước: 7.9cm x 30m - Đặc điểm: giấy có bề mặt trơn láng, đường kẻ ô rõ ràng, in chi tiết rõ, dễ đọc, mực in không lem - Tương thích với máy tiệt khuẩn hãng SteriVac - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | Cuộn | 8
** Nhà thầu có thể chào giá từng danh mục