# CẤU HÌNH VÀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT

# KÍNH HIỂN VI HUỲNH QUANG ĐẢO NGƯỢC - Cấu hình cung cấp: - Thân kính: 01 cái - Đầu quan sát: 01 cái - Mâm vật kính: 01 cái - Bàn di mẫu: 01 cái - Tụ quang: 01 cái - Thị kính 10x: 02 cái - Bộ vật kính phẳng, vô cực, với các độ phóng đại 4x, 10x, 20x và 40x: 01 bộ - Bộ phụ kiện cho quan sát phản pha tương ứng với các vật kính: 01 bộ - Bộ chiếu sáng huỳnh quang phản xạ LED: 01 bộ - Khối kính lọc huỳnh quang: 01 bộ - Tấm chắn ngăn sáng cho kỹ thuật huỳnh quang: 01 cái - Bộ phụ kiện kết nối nguồn sáng huỳnh quang với kính: 01 bộ - Dầu soi kính: 01 lọ. - Dầu soi kính cho quan sát huỳnh quang: 01 lọ - Bao phủ kính: 01 cái - Camera kỹ thuật số và phần mềm xử lý ảnh: 01 cái - Dây điện nguồn: 01 cái - Bộ máy vi tính: 01 bộ - Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt + tiếng Anh: 01 bộ - Thông số kỹ thuật: - Hệ thống quang học: Hệ quang vô cực – chống quang sai màu. - Hệ thống chia sáng có thể chuyển đổi khi quan sát. - Kính được dùng để quan sát trường sáng và phản pha. - Hệ thống chiếu sáng truyền qua, dùng đèn LED. - Đầu quan sát loại 02 đường quang, nghiêng góc đến 450. - Thân kính có cổng cho phép gắn camera. - Thị kính 10X, có điều chỉnh diop theo mắt người sử dụng. - Mâm vật kính loại ≥ 04 vị trí. - Bộ vật kính phẳng, vô cực, chống quang sai màu gồm 04 mức phóng đại: 4X, 10X, 20X, 40X. - Điều chỉnh tiêu cự: núm chỉnh thô và chỉnh tinh tiêu điểm loại đồng trục, bố trí ở 2 bên thân kính. - Bàn di mẫu cơ học. - Tụ quang phản pha với giá trượt để gắn bộ tạo phản pha. - Giá đỡ đèn có thể nghiêng về phía sau một góc lên đến 25 độ. - Hệ thống lọc sáng giúp lọc giảm cường độ sáng.

BỘ HUỲNH QUANG - Nguồn sáng huỳnh quang với ít nhất 04 loại đèn LED với các bước sóng từ 380-630 nm. Tạo trường sáng đồng nhất giúp tiết kiệm thời gian điều chỉnh. - Sử dụng bộ điều khiển kèm theo, người dùng có thể bật, tắt đồng thời từng bước sóng, nhiều bước sóng hay tất cả bước sóng - Nguồn sáng LED có thể hoạt động ngay mà không cần thời gian làm nóng. - Tấm chắn sáng. - Bộ phận lắp các khối lọc huỳnh quang: ≥ 6 vị trí. - Bộ huỳnh quang cung cấp gồm các nguồn sáng kích thích. Khối phin lọc huỳnh quang hiệu năng cao phù hợp với bước sóng kích thích. CAMERA KỸ THUẬT SỐ VÀ PHẦN MỀM XỬ LÝ ẢNH - Camera thu nhận hình ảnh độ phân giải cao với tốc độ ghi hình nhanh. Sử dụng cảm biến ảnh màu. - Có thể sử dụng chế độ chụp ảnh trắng đen tùy chọn để ghi nhận ảnh huỳnh quang. - Độ phân giải hình ảnh lên đến 23.9 Megapixels. - Độ nhạy sáng: tiêu chuẩn tương đương ISO50 (có thể lựa chọn tương đương từ ISO50 đến IS03200). - Chế độ hiển thị ảnh trực tiếp. - Thời gian phơi sáng: 100µs đến 120s. - Có chế độ kiểm soát phơi sáng. - Độ rộng phổ: 400 – 850nm. - Giao diện kết nối: USB. - Chuẩn kết nối kính hiển vi. - Tốc độ truyền ảnh tối đa 456 FPS. Phần mềm hình ảnh - Chụp ảnh và quan sát ảnh sống. - Có chức năng chụp ảnh theo thời gian: Chụp ảnh theo quãng thời gian tùy chọn bằng cách mặc định khoảng thời gian và tần số chụp ảnh. - Chức năng chia sẻ trực tuyến (Stream): cho phép chia sẻ cửa sổ phần mềm cho các thiết bị khác trong hệ thống mạng LAN. - Có chức năng thu ảnh đa kênh, đa màu sắc, chụp đa điểm, nối kênh. - Lưu toàn bộ dữ liệu ảnh. Có chức năng ghi chú thích trên ảnh. - Có chức năng xử lý ảnh (lọc màu, điều chỉnh màu sắc) để hiệu chỉnh hiển thị ảnh như các chế độ lọc: sắc nét, làm mịn… - Các chức năng đo ảnh thủ công như đo chiều dài; diện tích; đo góc; đếm; phân loại; ... - Có chức năng đo tự động, chức năng thống kê trên vùng quan tâm. - Hỗ trợ nhiều loại định dạng file: ND2, JP2; JPG; TIFF; BMP; GIF; PNG; JFF; JTF; AVI; ICS/IDS. - Chức năng tạo báo cáo: cho phép người sử dụng tạo một báo cáo chứa file ảnh; thông tin thu nhận và kết quả phân tích. Báo cáo có thể xuất ra ở dạng PDF. - CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC: - Thời gian bảo hành ≥ 18 tháng (hoặc nhiều hơn, toàn hệ thống hay từng phần). Trong thời gian bảo hành, bảo trì định kỳ 4 tháng/lần (hoặc nhiều hơn theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có bảng chi tiết thực hiện công tác bảo trì – bảo dưỡng). - Cung cấp chịu trách nhiệm lắp đặt hướng dẫn sử dụng. - Có kết nối và đổ kết quả lên HIS. - Lưu trữ và trích xuất dữ liệu qua USB. - Có thể kết nối máy in hoặc đầu đọc mã vạch. - Cung cấp bảng liệu kê chi tiết danh mục phụ kiện của toàn hệ thống và danh mục vật tư tiêu hao cho thiết bị trong 1 lần hoạt động tiêu chuẩn. - Có chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành.

Ngày     tháng     năm 2023

TRƯỞNG KHOA