## Vật tư
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Bộ tim phổi nhân tạo trong tuần hoàn ngoài cơ thể dành cho người bệnh ≥ 45 kg kèm bộ dây dẫn | Bộ tim phổi nhân tạo dùng trong tuần hoàn ngoài cơ thể dành cho NB ≥ 45 Kg Thể tích mồi dịch: 225 ml Diện tích màng lọc: 1.65m2 Lưu lượng máu tối đa: 7l/p Thể tích bình chứa: 4000ml Kèm bộ dây vật liệu PVC để kết nối với máy tim phổi nhân tạo Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE Tương thích với máy tim phổi nhân tạo Sorin S5 tại Bệnh viện | 3 | Bộ | 7
2 | 2 | Bộ tim phổi nhân tạo trong tuần hoàn ngoài cơ thể dành cho người bệnh từ 12 - 25kg | Bộ tim phổi nhân tạo dùng trong tuần hoàn ngoài cơ thể cho NB từ 12-25kg - Chất liệu: phủ PC Phosphorylcholine - Diện tích bề mặt trao đổi 0.84m2, diện tích bề mặt trao đổi nhiệt 0.04m², lưu lượng máu: 0.15-3.0 L/phút, lưu lượng máu tham chiếu (điều kiện ISO 7199): 3.2 L/phút, thể tích mồi 99ml. + Bình chứa Reservoir: 2500ml + Kích thước lỗ lọc bể chứa tĩnh mạch: 80µm + Kích thước lỗ lọc Cardiotomy: 40µm - Mức hoạt động tối thiểu tại 100 ml: 3.5L/phút, 50ml: 2.0L/phút, 30 ml: 0.5L/phút. - Hệ số hiệu suất trao đổi nhiệt: ƞ = 0.6 (ở 3L/phút) - Kết nối: 3/8" - 1/4" - Đặc tính: có thiết kế làm giảm thiểu việc tạo ra siêu bọt khí - Thiết kế có valve an toàn cho chân không - Tiệt khuẩn - Tiểu chuẩn ISO/CE - Tương thích với máy tim phổi nhân tạo Sorin S5 tại Bệnh viện | 3 | Bộ | 7