## Vật tư
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Bộ phận gắn đầu biến áp lực | Bộ phận gắn đầu biến áp lực để chuyển tín hiệu áp lực chính xác đến bộ phận cảm biến niệu dòng dùng đo áp lực bàng quang - Đầu nối: Male - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE/ISO/FDA | Không phân nhóm | Cái | 200
2 | 2 | Ống nối từ bộ phận bơm tới catheter | Ống nối từ bộ phận bơm tới catheter dùng đo áp lực bàng quang - Chất liệu: Polyvinylclorua (PVC)/ Silicone - Chiều dài 400 - 450cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE/ISO | Không phân nhóm | Cái | 160
3 | 3 | Catheter đo áp lực 2 đường, cỡ 7Fr, dài 45 - 50cm | Catheter đo áp lực 2 đường, đầu thẳng dùng đo áp lực bàng quang - Chất liệu không latex - Kích thước 7Fr - Chiều dài 45 - 50cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn CE/ISO | Không phân nhóm | Cái | 100
4 | 4 | Catheter đo áp lực ổ bụng bằng polyvinylclorua, cỡ 9Fr, dài 45 - 50cm | Catheter đo áp lực ổ bụng, đầu bóng - Chất liệu: Polyvinylclorua (PVC) / Polyisoprene - Kích thước 9Fr - Chiều dài 45 - 50cm - Tiêu chuẩn CE/ISO | Không phân nhóm | Cái | 800
5 | 5 | Miếng dán điện cực có dây | Miếng dán điện cực có dây, dùng đo điện cơ vùng đáy chậu - Chất liệu: không latex - Dây dẫn đi kèm gồm 02 dây đỏ và 01 dây xanh, 3 dây nằm trên cùng một miếng dán - Miếng đệm là băng trong | Không phân nhóm | Cái | 400
6 | 6 | Bộ thanh nâng ngực, kèm ốc vít | Bộ thanh nâng ngực định hình biến dạng lồng ngực, dùng trong điều trị dị tật lõm ngực, lồi ngực bẩm sinh và các dị tật vừa lồi vừa lõm - Chất liệu: titanium - Bộ thanh gồm 2 thanh ghép thành 1 cặp nẹp cố định vào thành ngực bằng ốc vít theo phương pháp sandwich - Thanh đỡ có bề dày 2.5 mm - 3.5 mm ở mỗi bên có 3 lỗ - Thanh nẹp có bề dày 1.5 mm - 2.5 mm ở mỗi bên có rãnh và lỗ - Thanh đỡ và thanh nẹp mỗi thanh đều kèm 2 ốc vít - Kích thước mỗi thanh 20 - 40 cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO | 6 | Bộ | 80
7 | 7 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc chủ động | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc chủ động - Cán dài 16 - 18 cm - Đường kính thân ≤ 12 mm - Có thể gập góc 45 độ mỗi bên, xoay băng đạn 360 độ, thay thế băng đạn để bắn it nhất 5 lần trong một cuộc phẫu thuật - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích với băng đạn cùng hãng | 1 | Cái | 200
8 | 8 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc đa năng, 60 mm | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc đa năng - Chất liệu: đe và lưỡi dao bằng thép không gỉ, tương thích 6 hàng ghim - Cán dài 32 - 36 cm, đường kính ≤ 12 mm, chiều dài hàm 60 mm - Có thể gập góc mỗi bên 45 độ, xoay băng đạn 360 độ, thay thế băng đạn để bắn it nhất 5 lần trong một cuộc phẫu thuật - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích với băng đạn cùng hãng | 4 | Cái | 60
9 | 9 | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc chủ động, dùng cho mô dày và mô trung bình, 60 mm | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc chủ động, dùng cho mô dày và mô trung bình - Chiều dài băng đạn 60 mm - Chất liệu ghim: titanium - Cấu tạo 3 hàng ghim mỗi bên, chiều cao ghim 3 mm - 4 mm - Cấu tạo lưỡi dao nằm trong băng đạn - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ nội soi bằng pin và cơ cùng hãng | 1 | Cái | 740
10 | 10 | Quả lọc máu tim phổi dùng trong phẫu thuật tim cho người lớn, diện tích màng lọc 1.4m² | Bộ lọc cô đặc máu người lớn: - Màng lọc chất liệu Polyethersulfone - Tốc độ lọc khoảng 61 ml/h/mmHg - Diện tích màng lọc 1.4m² - Thể tích dịch mồi : 85ml - Áp suất xuyên màng : ≤ 45mmHg - Áp suất xuyên màng tối đa: ≤ 600mmHg - Dây dẫn chất liệu nhựa - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/CE | 3 | Bộ | 42
11 | 11 | Quả lọc máu tim phổi dùng trong phẫu thuật tim cho trẻ em, diện tích màng lọc 0.3m² | Quả lọc máu tim phổi dùng trong phẫu thuật tim cho trẻ em - Màng lọc chất liệu Polyethersulfone - Tốc độ lọc khoảng 16 ml/h/mmHg - Diện tích màng lọc 0.3m² - Thể tích dịch mồi : 32ml - Áp suất xuyên màng : ≤ 40mmHg - Áp suất xuyên màng tối đa: ≤ 600mmHg - Dây dẫn chất liệu nhựa - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/CE | 3 | Bộ | 40
12 | 12 | Kim chọc dò bơm xi măng thân sống, cỡ 11G, dài khoảng 125 - 130mm | Kim chọc dò bơm xi măng dùng trong phẫu thuật tạo hình thân đốt sống - Chất liệu thép không gỉ - Kích thước: 11G - Dài khoảng 125 - 130mm - Nòng rỗng và có cây lõi bên trong - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 36
13 | 13 | Bóng bơm ngược dòng động mạch chủ, cỡ 8.0F | Bóng bơm ngược dòng động mạch chủ - Chất liệu bóng phủ lớp Polyurethane - Đường kính Catheter: 8.0F - Đường kính bóng: 14.1 - 17.1mm - Thể tích bóng: 30 - 40ml - Chiều dài bóng: 162 - 210mm - Tương thích với máy của bệnh viện - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Bộ | 6