## Vật tư
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Thông tin người liên hệ
1 | 1 | Phin lọc cai máy thở | Phin lọc cai máy thở giúp làm ấm, ẩm khí thở qua mở khí quản/ nội khí quản. - Chất liệu: PVC Y tế. - Đặc điểm: trao đổi nhiệt và trao đổi ẩm, co nối 15mm, có lỗ hút dịch, co nối tương thích với dây oxy. - Độ ẩm giữ lại với Vt 500ml: 26mg/ lít khí. - Khoảng chết: 12ml. - Kháng trở 30l/ phút là 0,7 cm H20. - Trọng lượng 4g. - Tiệt khuẩn. - Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO/CE. | 3 | Cái | 470
2 | 2 | Ống dẫn lưu màng phổi bằng nhựa trung tính, cỡ 16->36Fr | Ống dẫn lưu dịch trong màng phổi. - Chất liệu: PVC cản quang. - Cỡ 16->36Fr, dài 38->40cm, đường kính trong: 5,3->10,6mm, đường kính ngoài:3,7->7,4mm. - Đầu ống vát, có nhiều lỗ dọc thân ống. - Trên thân có khắc vạch đánh dấu mỗi 2cm, thân ống có vạch cản tia X giúp ống có thể nhìn thấy được trên phim X Quang. - Có co nối đi kèm. - Tiệt khuẩn. - Tiêu chuẩn: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) | 6 | Cái | 315
3 | 3 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc chủ động | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc chủ động - Cán dài 16 - 18 cm - Đường kính thân ≤ 12 mm - Có thể gập góc 45 độ mỗi bên, xoay băng đạn 360 độ, thay thế băng đạn để bắn it nhất 5 lần trong một cuộc phẫu thuật - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích với băng đạn cùng hãng | 1 | Cái | 240
4 | 4 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc đa năng, 60 mm | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc đa năng - Chất liệu: đe và lưỡi dao bằng thép không gỉ, tương thích 6 hàng ghim - Cán dài 32 - 36 cm, đường kính ≤ 12 mm, chiều dài hàm 60 mm - Có thể gập góc mỗi bên 45 độ, xoay băng đạn 360 độ, thay thế băng đạn để bắn it nhất 5 lần trong một cuộc phẫu thuật - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích với băng đạn cùng hãng | 4 | Cái | 60
5 | 5 | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc đa năng, mô dày và mô trung bình, 60mm | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc chủ động, dùng cho mô dày và mô trung bình. - Chất liệu titanium, thiết kế 3 hàng ghim dập mỗi bên theo công nghệ Tri-Staple có chiều cao ghim khác nhau là 3mm-3.5mm-4mm trong mỗi băng đạn. - Kích thước: Chiều dài băng đạn 60mm, sau khi đóng có độ cao ghim khác nhau trong mỗi băng - Thiết kế lưỡi dao nằm trong băng đạn. - Tiệt khuẩn. - Tương thích dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi đa năng EGIA 4 HANDLE STANDARD và dụng cụ khâu cắt nối thẳng dùng pin trong nội soi Signia - Tiêu chuẩn chất lượng: CE/FDA | 1 | Cái | 900
6 | 6 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc đa năng, 60 mm | Dụng cụ khâu cắt nối nội soi gập góc 45/60 mm, đường kính cán 12 mm, chiều dài cán 34 cm, gập góc mỗi bên 45 độ, hàm đe, lưỡi dao hình chữ C làm bằng thép mác 400 không gỉ, 3 điểm tiếp xúc, độ mở hàm 22 mm | 2 | Cái | 64
7 | 7 | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc đa năng, 60 mm | Băng đạn 60 mm màu trắng/xanh dương/vàng/xanh lá cây, làm bằng hợp kim titan,chiều cao ghim đóng 1 - 2 mm | 2 | Cái | 600