## Vật tư
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Ghi chú
1 | 1 | Đinh nội tuỷ đầu trên xương đùi, đường kính 9 đến 12mm, có vít chốt khóa | Đinh nội tuỷ đầu trên xương đùi, cố định xương gãy vị trí đầu trên xương đùi - Chất liệu: Titanium anodization type II - Gồm đinh, lưỡi chốt, nắp đinh, vít chốt khóa/ hoặc vít chốt vỏ. a. Đinh: đường kính 9 -> 12mm, dài 170 -> 420mm, góc 130º-135º b. Vít chốt vỏ 5.0mm, dài 26-100mm. Vít chốt khóa 5.0mm, dài 26-100mm c. Thành phần khác - Lưỡi khoan cổ xương đùi 10.5mm, dài 75-130mm - Nắp chống xoay 10.0mm, dài 15-60mm - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA |  | Cái | 3
2 | 2 | Đinh nội tuỷ thân xương đùi/chày, đường kính 8 đến 12mm, có vít chốt khóa | Đinh nội tuỷ thân xương đùi/chày, cố định gãy thân xương đùi, chày - Chất liệu: Titanium Alloy, anodization type II - Gồm Đinh, vít chốt khóa/ hoặc vít chốt vỏ, nắp. a. Đinh: đường kính 8 -> 12mm, dài 280 -> 420mm b. Vít cổ 6.5mm, dài 65-120mm - Vít chốt vỏ 4.5-5.0mm, dài 20-100mm - Vít chốt khoá 4.5mm, dài 20-100mm - Nắp 0->25mm - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA |  | Cái | 8
3 | 3 | Khớp gối toàn phần cố định, thiết kế không cắt xương rãnh liên lồi cầu, lồi cầu xoay ≥12,5độ, mâm chày có vị trí găn chuôi nối dài và miếng ghép bù xương, miếng chêm polyethylent bổ sung vitamin E | 1. Lồi cầu- Chất liệu : Cobalt Chrome. - Kích thước: + Số cỡ: 13 cỡ mỗi bên trái và phải với bước tăng 2mm . + Độ dày: 9mm. + Thiết kế: không cắt xương tại rãnh liên lồi cầu ,tốt hơn trong trường hợp không giữ lại dây chẳng chéo sau . Độ gấp trung bình> 150độ . Dây chằng chéo sau cón thể được giữ lại hoặc loại bỏ . Độ gập gối tối đa ≥155 độ. Độ xoay trong/ngoài ≥12.5 độ 2. Mâm chày- Chất liệu: Titanium .- Kích thước: 8 cỡ , độ rộng trong/ngoài: 60mm-84mm và độ rộng trước/sau:39.5mm-58.5mm. + Cuống chân mâm chày dài 33mm-42mm. + Chuôi nối dài lòng tủy với có chiều dài từ 30mm đến 150mm và đường kính 10mm đến 20mm. + Miếng ghép bù xương mâm chày trong / ngoài với chiều dày 5mm; 10mm . - Thiết kế: Mâm chày dạng cố định, đối xứng mâm chày trong ,ngoài. Có đầu chờ để gắn thêm miếng ghép bù xương hoặc gắn thêm chuôi nối dài xuống xương chày. + Bắt vít tăng cường 3. Miếng đệm - Chất liệu: Polyethylene siêu cao phân tử liên kết chéo bổ sung vitamin E tăng khả năng chịu mài mòn, tăng độ cứng vật liệu và chống Oxi hóa - Kích thước:+ Số cỡ: Có 8 cỡ .+ Bề dày: đủ cỡ độ dày từ 9mm đến 18mm. - Thiết kế: Loại siêu tương hợp (Ultra congruent (UC). + Cấu trúc chống trật: Có gờ khóa bằng cơ chế khóa ngàm cùng với rãnh trượt giúp chống vi chuyển động mài mòn. Độ dốc sau 5° và cạnh trước cao 12.5mm tăng khả năng chống trượt ra trước và sau. 4. Bánh chè:- Chất liệu: Vật liệu Polyethylene liên kết chéo. - Kích thước: đủ cỡ với đường kính khoảng từ 26mm đến 44mm. Bề dày: đủ cỡ từ 7mm đến 10mm. - Thiết kế: Thiết kế bánh chè dạng vòm với 3 chân cố định và rãnh chứa xi măng 4. Xi măng:- Chất liệu: PMMA kết hợp bột Bari Sulfat bán rã có tác dụng chắn bức xạ - Thời gian thao tác: 12 phút - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA |  | Bộ | 15
4 | 4 | Khớp gối toàn phần di động, lồi cầu thiết kế đa trục, chỉnh độ xoay trục 10độ, lớp đệm siêu tương hợp. | 1. Lồi cầu:- Chất liệu: Cobalt-Chrome (CoCr) - Kích thước: 7 cỡ trung bình và 7 cỡ hẹp (Narrow) phù hợp người Châu Á + Khoảng cách trước sau đủ cỡ khoảng từ 38mm ->58mm + Độ dày: phần xa 8mm; lồi cầu sau 8mm . Bảo tồn xương tối đa + Thiết kế: đa trục dạng cong chữ J: trục R1 giúp tiếp xúc tối đa với lớp đệm, giúp gối vững hơn; R2 giảm mức độ gối trượt về phía sau; R3 làm giảm bề mặt tiếp xúc khi gập gối hoàn toàn, 4° chêm mặt cắt trước. Lồi cầu tương thích tối thiểu 3 cỡ liên tiếp miếng lót + Chỉnh độ xoay trục +/-10° chống lại việc cấn 2 bên lồi cầu. + Loại hi sinh dây chằng chéo sau hoặc giữ lại dây chằng chéo sau + Góc gập tối đa: 140°. 2. Mâm chày: Cobalt-Chrome - Kích thước: gồm 6 cỡ trái và 6 cỡ phải - Thiết kế: Loại di động. Không đối xứng trái-phải nhằm tăng cường tối đa độ che phủ xương. Cuống dài 34mm dạng vây cá 130°. Có chuôi nối dài lòng tủy xương chày. 3. Miếng đệm:- Chất liệu: Polyethylene cao phân tử. - Kích thước: Có 6 cỡ khác nhau, bề dày đủ cỡ từ 10mm -> 20mm - Thiết kế: dạng chuẩn, dạng siêu tương hợp(Ultra Congruent-UC) và dạng cố định phía sau. Có đỉnh cao chống trật phía trước từ 8.5 -> 10mm 4. Bánh chè:- Chất liệu: Polyethylen(UHMWPE) - Kích cỡ: 4 cỡ dày 8mm và 10mm - Thiết kế: 2 dạng đối xứng và không đối xứng , rãnh bánh chè 6°. 5. Xi măng:- Chất liệu: Bột xi măng Polymethyl Methacrylate (87.3%-87.6%) - Thời gian trộn nhanh; thời gian làm việc từ 6 phút trở lên, thời gian đông cứng ngắn . Nhiệt độ phản trùng hợp thấp hơn 10°C so với các xi măng khác, do đó không làm hoại tử xương. - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA |  | Bộ | 15
5 | 5 | Khớp háng toàn phần COP, chuôi Titanium-Niobium, cổ có các cỡ ngắn, trung bình và dài. | 1. Chuôi:- Chất liệu: Titanium-Niobium (Ti6Al7Nb), bộ bề mặt phủ nhám và phủ 1 lớp HA có độ dày khoảng 80-90µm. - Chiều dài: đủ cỡ từ 125mm đến 165mm. - Thiết kế chuôi: cấu trúc thân rãnh dọc, rãnh ngang; bờ cạnh vuông, tiết diện hình chữ nhật/hình thang; dạng chêm 3 chiều. - Góc cổ thân: 127° hoặc 135°. - Số cỡ cổ: Có khoảng 10 đến 12 cỡ trung bình, cỡ ngắn và cỡ dài. 2. Chỏm: - Chất liệu: Ceramic thế hệ 4 - Đường kính: khoảng 32mm đến 40mm, mỗi đường kính có 4 đến 5 cỡ. - Chỏm 32mm từ ổ cối 46mm; 36mm từ ổ cối 50mm;40mm từ ổ cối 56mm. 3. Ổ cối: - Chất liệu: Titanium-Vanadium. phủ Titan có độ dày 100µm-150µm và lớp HA có độ dày 80-90µm. - Kích thước: đủ cỡ từ 42mm-64mm. - Thiết kế: hình dạng Ellip có đáy bằng ngang, cấu trúc rãnh tròn đường kính 0.7mm tăng diện tích tiếp xúc với xương lên 30-40%, . - Chống trật: Bờ sau thiết kế cao lên 5°, bờ chống trật trên ổ cối. 4. Miếng lót: - Chất liệu: Polyethylene cao phân tử liên kết chéo - Thiết kế: trung tính và có bờ chống trật 10 độ trên lớp đệm. 5. Vít: - Chất liệu: Titanium. - Kích thước: đường kính 6.5mm và chiều dài 20-45mm - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA |  | Bộ | 20
6 | 6 | Nẹp khóa bàn tay, lỗ khóa đôi toàn bộ thân nẹp | Nẹp khóa bàn tay, cố định xương bàn tay - Chất liệu: Titanium, anodization type II - Kích thước: rộng 4.4-12mm, dài có 4 -> 10 lỗ - Thiết kế: nẹp khoá xương bàn tay. Hình dạng thẳng, chữ T, lồi cầu, 2 lỗ. Có lỗ khóa đôi trên toàn bộ thân nẹp. Đồng bộ vít và tương thích trợ cụ cùng hãng. - Loại vít sử dụng: vít khóa 1.5/2.0/2.4mm vít vỏ 1.5/2.0/2.4mm - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA |  | Cái | 6
7 | 7 | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi, ron vít khóa bên trong lỗ nẹp | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi - Chức năng: Cố định đầu dưới xương đùi - Chất liệu: Nẹp bằng thép không gỉ - Kích thước: Chiều dài 140mm ->330mm - Thiết kế: Nẹp khóa bao quanh đầu dưới xương đùi. Ron vít bằng titanium khóa bên trong lỗ nẹp, cơ chế khóa kiểu thiết kế hình nón côn 2 độ. Đầu nẹp có 7 lỗ khóa, thân nẹp có đủ cỡ từ 4-> 11 lỗ khóa. Sử dụng với vít cùng hãng. - Loại vít sử dụng: vít tự khóa titanium đường kính 5.0mm, dài 12-110mm - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA |  | Cái | 2
8 | 8 | Nẹp khóa xương cẳng tay, thép không gỉ , ron vít khóa bên trong lỗ nẹp | Nẹp khóa xương cẳng tay - Chức năng: Cố định xương trụ, quay - Chất liệu: thép không gỉ - Kích thước: Chiều dài 79mm -> 145mm. Đủ cỡ từ 4-> 6 và 2 lỗ nén ép - Thiết kế: Nẹp khóa thẳng. Ron vít bằng titanium khóa bên trong lỗ nẹp, cơ chế khóa kiểu thiết kế hình nón côn 2 độ. . Sử dụng vít cùng hãng. - Loại vít sử dụng: vít tự khóa titanium đường kính 3.5mm, dài 10-70mm; vít vỏ xương thép không gỉ đường kính 3.5mm, dài 10-70mm - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA |  | Cái | 6
9 | 9 | Nẹp khóa xương đòn, lỗ khóa đôi toàn bộ thân nẹp | Nẹp khóa xương đòn - Chức năng: Cố định xương đòn - Chất liệu: Titanium, anodization type II - Kích thước: Nẹp khoá chữ S: rộng 10.5mm, dày 3.2mm,đủ cỡ từ 6-8 lỗ, dài 96-121mm - Thiết kế: Có lỗ khóa đôi trên toàn bộ thân nẹp. Có độ uốn cong phù hợp cấu trúc sinh lý xương đòn, có rãnh cắt bên dễ tạo hình nẹp khi cần, gờ cạnh bo tròn không sắc bén. Đồng bộ vít và tương thích trợ cụ cùng hãng. - Loại vít sử dụng: Titanium, vít khóa 2.7/ 3.5mm, vít vỏ 3.5mm, vít xốp 4.0mm - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA |  | Cái | 10
10 | 10 | Vít khóa 2.7mm/ 3.5mm/ 5.0mm, đầu vít dạng sao | Vít khóa cố định nẹp vào xương, nắn chỉnh, kết hợp xương gãy, chỉnh hình xương - Chất liệu: Titanium - Thiết kế:Vít khóa đầu dạng sao, tự tạo ren, có ren khóa ở mũ vít - Kích thước: 2.7/ 3.5/ 5.0mm, dài 8-40mm/ 10-90mm/ 14-100mm - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA - Sử dụng với các loại nẹp khóa cùng hãng |  | Cái | 130
11 | 11 | Vít khóa đường kính 2.5mm, đầu vít hình nón 2 độ | Vít khóa - Chức năng: dùng trong phẫu thuật kết hợp xương - Chất liệu: titanium - Thiết kế: Vít tự khóa, tự tạo ren, đầu vít hình nón 2° - Kích thước: Đường kính 2.5mm, dài 8-> 50mm - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA |  | Cái | 40
12 | 12 | Vít khóa đường kính 3.5mm, đầu vít hình nón 2 độ | Vít khóa - Chức năng: dùng trong phẫu thuật kết hợp xương - Chất liệu: titanium - Thiết kế: Vít tự khóa, tự tạo ren, đầu vít hình nón 2° - Kích thước: Đường kính 3.5mm, dài 10-> 90mm - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA |  | Cái | 100
13 | 13 | Vít khóa đường kính 5.0mm, đầu vít hình nón 2 độ | Vít khóa - Chức năng: dùng trong phẫu thuật kết hợp xương - Chất liệu: titanium - Thiết kế: Vít tự khóa, tự tạo ren, đầu vít hình nón 2° - Kích thước: Đường kính 5.0mm, dài 12-110mm - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA |  | Cái | 30
14 | 14 | Bộ chứa thuốc cho bơm tiêm kiểm soát đau | Bộ chứa thuốc cho bơm tiêm kiểm soát đau kèm kẹp, bộ kết nối và nút khóa - Túi thuốc bên trong được tiệt khuẩn và làm bằng nhựa PVC dẻo với DEHP - Cấu tạo 2 lớp: + Lớp ngoài: 860 x 780 x 270mm + Thể tích bên trong 100ml - Dây truyền dịch ở phía trên bộ chứa, dài 20cm bao gồm cả kết nối cái - Khóa ở phía trên bộ chứa chống dò khí và chất lỏng - Tương thích máy CADD PCA pump hiện có tại bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 200
15 | 15 | Bộ tấm dán đùi và ngực dùng trong liệu pháp hạ thân nhiệt chủ động cho người bệnh | Bộ tấm dán đùi và ngực dùng trong liệu pháp hạ thân nhiệt chủ động cho người bệnh - Tấm dán có 3 lớp: + Lớp hydrogel bên ngoài tiếp xúc da người bệnh + Lớp màng trong (film) ở giữa giúp trao đổi nhiệt + Lớp cách nhiệt chống mất nhiệt ra môi trường ngoài và các đường dẫn nước - Bộ gồm 4 miếng: 2 tấm dán đùi, 2 tấm dán ngực bụng - Tốc độ dòng chảy khoảng 5 lít/phút - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Bộ | 20
16 | 16 | Dây cho ăn dùng cho các loại súp có độ nhớt cao | Dây cho ăn dùng cho các loại súp có độ nhớt cao (súp sệt) - Chất liệu: * Kim, khóa, đầu kết nối sonde bằng nhựa Acrylonitrile butadien styrene * Bầu đếm giọt, dây dẫn bằng nhựa - Kích thước: 120cm x (4.5-5.0)mm x 3.5mm - Tiệt khuẩn - Có kim cắm vào nút cao su. Dùng để truyền cho tất cả các loại chai có miệng chai đậy nút cao su và niềng lại bằng nút nhôm - Tiêu chuẩn: ISO |  | Cái | 95000
17 | 17 | Dây thắt mạch máu | Dây thắt mạch máu - Chất liệu: cao su không chứa latex, không chứa chất gây dị ứng, đàn hồi tốt - Kích thước: rộng khoảng 2.5 → 3.0cm, dài khoảng 40 → 50cm - Tiêu chuẩn: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Cái | 5000
18 | 18 | Dụng cụ mở đường mạch máu sử dụng tái tưới máu cho người bệnh | Dụng cụ mở đường mạch máu sử dụng tái tưới máu cho người bệnh - Bằng coil kim loại - Chiều dài 7.5 → 11cm, đường kính 5 → 10Fr - Chức năng chốt tự động, với cổng nằm phía bên/van cầm máu và đính kèm stopcock 3 ngã. Bề mặt của sheath phủ lớp ái nước và đầu típ có đánh dấu cản quang - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | cái | 15
19 | 19 | Dụng cụ nâng cổ tử cung | Dụng cụ nâng cổ tử cung, giảm áp lực mở cổ tử cung ngừa sinh non - Chất liệu: silicon, đàn hồi có thể gấp lại - Đường kính ngoài: 65 → 70mm; đường kính trong: 32 → 35mm; chiều cao: 21 → 25mm - Có lỗ thoát dịch - Tiêu chuẩn: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 55
20 | 20 | Gạc xốp (foam), cỡ 10x10cm (±0.5) | Gạc xốp (foam) dùng trong băng vết thương tiết dịch từ trung bình đến nhiều - Chất liệu: 1 lớp Polyurethane, 1 lớp foam bọt biển - Kích thước: 10 x 10cm (±0.5) - Khả năng thấm hút và giữ dịch ≥ 199g/100cm² - Tiệt khuẩn từng miếng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Miếng | 500
21 | 21 | Gen định hình bụng sau phẫu thuật cắt da mỡ bụng/hút mỡ bụng | Gen định hình sau phẫu thuật căng da bụng/hút mỡ bụng các cỡ, tạo ra lực nén phù hợp giúp, giảm nguy cơ tụ dịch, giảm sưng đau, giảm các vết bầm tím sau phẫu thuật, làm cho sự phục hồi nhanh hơn và ngăn cản hình thành cũng như phát triển sẹo lồi - Chất liệu : polyamide, elastane |  | Cái | 60
22 | 22 | Hệ thống giác hút cầm tay | Hệ thống giác hút cầm tay giúp sanh các kiểu thế của ngôi đầu: Chẩm vệ, chẩm cùng, chẩm ngang và mổ lấy thai, sử dụng 1 lần - Chất liệu: Polycarbonate - Chiều cao 2-3cm, đường kính 6 ± 0.5cm - Có thanh chỉ số lực kéo đo áp lực mỗi lần kéo, có thể kiểm soát được lực trong khoảng 450-600 mmHg. Dây nối 10 → 12cm, nắp nhỏ gọn hỗ trợ đặt thiết bị vào điểm cúi (cách thóp sau 3cm trên đường kính dọc giữa) - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 80
23 | 23 | Hộp đựng vật sắc nhọn y tế, 1.5 lit | Hộp đựng vật sắc nhọn y tế, cỡ 1.5 lít - Chất liệu: Nhựa HDPE, kháng thủng - Kích thước: 10 x 10 x 20cm (±05%) - Màu sắc: Màu vàng y tế, nắp đỏ - Tiêu chuẩn: thân bình có đường kẻ ngang ở mức 3/4 và phía trên có dòng chữ: “ không chứa quá vạch này”, phía dưới có biểu tượng và dòng chữ chỉ đựng vật sắc nhọn. Nắp bình kín và đậy lại rất khít khi sử dụng xong, miệng bình dạng răng cưa và đủ lớn để cho vật sắc nhọn mà không cần lực đẩy. Nắp có thể đóng mở và có khóa cài chắc chắn. Có tay xách hoặc hệ thống cố định tiện dụng. |  | Cái | 30000
24 | 24 | Kim chọc dò ối, cỡ 21G | Kim chọc dò ối để lấy mẫu nước ối - Kim 21G, dài 90 - 150 mm - Mỗi cm trên thân có khắc xoắn ốc giúp nhìn rõ ràng dưới hướng dẫn siêu âm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 140
25 | 25 | Kim chọc động tĩnh mạch, 18G, dài 70mm | Kim chọc động tĩnh mạch - Chất liệu thép không gỉ, thon mượt - Đường kính 1.3mm, dài 70mm, 18G - Tương thích dây dẫn 0.035 inch - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 1600
26 | 26 | Kim luồn mạch máu, thời gian lưu đến 3 ngày, các cỡ | Kim luồn mạch máu, không cánh, không cửa - Chất liệu: ETFE, giữ hình dạng của kim khi thao tác - Kích cỡ: 16G (đường kính trong 1.3 ± 0.01mm, chiều dài khoảng 5 ± 0.1cm), 18G (đường kính trong 0.95 ± 0.01 mm; chiều dài khoảng 5 ± 0.1cm), 20G (đường kính trong 0.8 ± 0.01mm; chiều dài 3.2 - 5 cm), 22G (đường kính trong 0.65 ± 0.01mm; chiều dài 2.5 ± 0.1cm ), 24G (đường kính trong 0.47 ± 0.01mm; chiều dài 1.9 ± 0.1cm) - Lưu lượng: từ 15 - 300 ml/phút - Đầu catheter thiết kế thuôn mượt và sức cản thấp - Có tối thiểu 3 đường ngầm cản quang - Thời gian lưu đến 3 ngày - Đóng gói tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE |  | Cái | 15000
27 | 27 | Kim sinh thiết điều trị khối u vú dùng 1 lần | Kim sinh thiết điều trị khối u vú sử dụng 1 lần cho máy sinh thiết chân không vú - Kim bằng thép không gỉ, mũi vát, chất liệu bên trong và vỏ ngoài kim: ABS, PC và Sillicon - Kích thước kim 10G, đường kính bên ngoài: khoảng 3.9 ± 0.5mm; đường kính bên trong: khoảng 2.7 ± 0.5mm - Đường kính bên ngoài ống dẫn khí khoảng 1.6 ± 0.5mm đường kính bên trong ống dẫn khí khoảng 1.3 ± 0.5mm - Chiều dài kim khoảng 369.5 ± 0.5mm - Chiều dài mũi kim khoảng 109.0 ± 0.5mm - Tiệt khuẩn |  | Cái | 100
28 | 28 | Miếng đặt vùng cằm | Miếng đặt vùng cằm chất liệu silicon y tế dạng thanh, mềm mại, dai, chắc, dễ tạo hình theo hình dạng của cơ quan cần cấy ghép - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: KFDA |  | cái | 16
29 | 29 | Miếng đặt vùng mũi | Miếng đặt vùng mũi chất liệu silicon y tế dạng thanh, mềm mại, dai, chắc, dễ tạo hình theo hình dạng của cơ quan cần cấy ghép - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: KFDA |  | cái | 130
30 | 30 | Miếng đệm bảo vệ mắt tránh tia UV các cỡ | Miếng đệm bảo vệ mắt tránh tia UV hỗ trợ trong chiếu đèn điều trị vàng da - Chất liệu: vải không dệt, không latex - có 2 điểm gắn kết có thể điều chỉnh độc lập - 2 miếng đệm bảo vệ mắt - Kích cỡ: 20 - 25cm, 26 - 31cm, 33 - 38cm - Tiêu chuẩn: ISO/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 1000
31 | 31 | Ống hút dịch dùng trong sinh thiết nội mạc tử cung | Ống hút dịch dùng trong sinh thiết nội mạc tử cung - Chất liệu: Vỏ bằng nhựa polypropylen trong suốt - Chiều dài: khoảng khoảng 23.5 - 50cm; đường kính trong khoảng 2.6mm; đường kính ngoài khoảng 3.1mm - Đặc điểm: có vạch chia mỗi 1cm, đầu tù, có lỗ mở khoảng 2mm có các cạnh sắc bén cách đầu xa khoảng 4cm. Pit tông bằng nhựa acetal mềm, di chuyển tạo chân không cho lòng ống không cần nối với nguồn hút áp lực - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Cái | 170
32 | 32 | Quả lọc thận nhân tạo dùng lọc máu liên tục cho người bệnh trẻ em <11kg có suy thận cấp | Quả lọc thận nhân tạo dùng lọc máu liên tục cho người bệnh trẻ em <11kg có suy thận cấp - Chất liệu màng lọc bằng PolyArylEtherSulfone - Vỏ và đầu quả lọc bằng Polycarbonate - Vách đầu quả lọc: Polyurethane - Ống dẫn bằng PVC; Cartrige bằng PETG - Thể tích máu trong bộ quả lọc (± 10 %) là 60ml - Diện tích màng: 0.2m² - Tốc độ dòng máu: 20 - 100ml/phút - Thể tích mồi máu (Chỉ ở quả lọc): 17ml - TMP tối đa: 500mmHg/67kPa - Hệ thống dây dẫn đi kèm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) - Tương thích với máy lọc máu Prismaflex |  | Bộ | 8
33 | 33 | Quần áo định hình sau phẫu thuật cắt da mỡ đùi/hút mỡ đùi | Quần áo định hình sau phẫu thuật cắt da/hút mỡ đùi các cỡ, tạo ra lực nén phù hợp giúp cố định, giảm nguy cơ tụ dịch, giảm sưng đau, giảm các vết bầm tím sau phẫu thuật, làm cho sự phục hồi nhanh hơn và ngăn cản hình thành cũng như phát triển sẹo lồi - Chất liệu : polyamide, elastane |  | Cái | 5
34 | 34 | Tấm lót 37cm x 36m | Tấm lót - Chất liệu: mặt trên vải Rayon, mặt dưới Nylon, không chứa latex - Kích thước: 37cm x 36m (± 05%) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) |  | Miếng | 21000
35 | 35 | Túi đặt ngực hình tròn, có chip, đường kính 10.25cm đến 12.5cm | Túi đặt ngực hình tròn, gel silicone, bề mặt nano, có chip bên trong túi - Lớp sắc tố sử dụng để nhận biết trực quan lớp rào cản cấy ghép - Độ nhô thấp, độ nhô trung bình, độ nhô cao - Kích thước: Đường kính: 10.25cm đến 12.5cm Thể tích: 230cc đến 375cc - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE/FDA |  | Cái | 76
36 | 36 | Túi đặt ngực hình tròn, có chip, đường kính 9cm đến 13.5cm | Túi đặt ngực hình tròn, gel silicone, bề mặt nano gel linh hoạt có chip bên trong túi - Lớp sắc tố sử dụng để nhận biết trực quan lớp rào cản cấy ghép - Độ nhô thấp, độ nhô trung bình, độ nhô cao - Kích thước: Đường kính: 9cm đến 13.5cm Thể tích: 145cc đến 475cc - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE/FDA |  | Cái | 26
37 | 37 | Túi đặt ngực hình tròn, thể tích 245cc đến 380cc | Túi đặt ngực hình tròn, gel silicone, bề mặt nano. - Lớp sắc tố sử dụng để nhận biết trực quan lớp rào cản cấy ghép - Độ nhô thấp, độ nhô trung bình, độ nhô cao - Kích thước: Đường kính: 10.25cm đến 12.5cm Thể tích: 245cc đến 380cc - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE/FDA |  | Cái | 76
38 | 38 | Túi đựng mẫu bệnh phẩm | Túi đựng mẫu bệnh phẩm bằng Polyetylen màu trắng, có đáy nhọn và miệng túi có dây cột - Kích cỡ: 9 x 17cm, 12 x 17cm, 17 x 27cm - Đóng gói tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS |  | Cái | 5000
39 | 39 | Vòng thắt trĩ | Vòng thắt trĩ - Chất liệu bằng cao su - Đường kính ngoài 4.5mm, đường kính trong 1.7mm, dày 2mm - Đặc điểm: bền, chắc, siết chặt - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) |  | Cái | 2600