## Vật tư
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Thông tin người liên hệ
1 | 1 | Đầu đo độ bão hòa oxy và hematocrit, nhiệt độ dùng trong tuần hoàn ngoài cơ thể | Đầu đo độ bão hòa oxy và hematocrit, nhiệt độ dùng trong tuần hoàn ngoài cơ thể - Chất liệu: Polycarbonate - Kích cỡ: đường kính đầu nối 1/2", 3/8",1/4" - Tương thích máy B-Care5 hệ thống tim phổi nhân tạo S5 (máy bệnh viện) - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 200
2 | 2 | Dung dịch dùng bảo quản mô, tạng, giác mạc… và có tác dụng liệt tim | Dung dịch dùng bảo quản mô, tạng, giác mạc… và có tác dụng liệt tim - Thành phần khoảng 0.88g sodium chloride (15.0mmol), 0.67g potassium chloride (9.0mmol), 0.81g magnesium chloride x 6 H2O (4.0mmol), 28g histidine (180.0mmol), 4g histidine hydrochloride monohydrate (18.0mmol), 0.45g tryptophane (2.0mmol), 5g mannitol (30.0mmol), 0.002g calcium chloride x 2 H2O (0.015mmol), 0.18g potassium hydrogen 2-ketoglutarate (1.0mmol), potassium hydroxide, nước - Thể tích khoảng 1000ml - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Túi | 1500
3 | 3 | Ống thử chức năng đông máu dùng cho máy cầm tay tại chổ | Ống thử chức năng đông máu dùng cho máy cầm tay tại chỗ - Chất phản ứng: silica, kaolin, phospholipid - Mức heparin đáp ứng: 1 - 6 đv/ml máu, số kênh thử: 1 - Lượng máu cần thiết: 1 - 2 giọt, dùng xilanh 1ml - Tương thích máy Hemochron Signature Elite - Tiệt khuẩn - Đóng gói tối thiểu 45 kit/ hộp - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | hộp | 5
4 | 4 | Stent có màng bọc chữa túi phình mạch vành, đường kính tối thiểu ≤ 2.5mm, đường kính tối đa ≥ 5.0 mm | Stent có màng bọc chữa túi phình mạch vành - Chất liệu Cobalt Chromium - Lớp màng bằng electrospun Polyurethane - Áp lực vỡ bóng 14 - 16atm - Đường kính tối thiểu ≤ 2.5mm, đường kính tối đa ≥ 5.0 mm, dài tối thiểu ≤ 15mm, dài tối đa ≥ 26mm - Chiều dài Catheter ≥ 140cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 3
5 | 5 | Bộ kít đo độ Oxy bão hòa động mạch liên tục trong chạy tuần hoàn ngoài cơ thể, bằng nhựa PC | Bộ kít đo độ Oxy bão hòa động mạch liên tục trong hệ thống oxy hóa ngoài màng cơ thể: - Chất liệu: Polycarbonate (PC) - Kích thước: 75 x 110 x 29mm - Trọng lượng đầu dò khoảng 100g - Đường kính: 3/8"; 1/4"; 3/16" - Lưu lượng máu qua ≤ 5000ml/phút, áp lực tối đa ≤ 1bar (750mmHg) - Tương thích với máy đo độ oxy bão hòa động mạch (Bệnh viện) - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | cái | 10
6 | 6 | Bộ kít đo độ Oxy bão hòa tĩnh mạch liên tục trong chạy tuần hoàn ngoài cơ thể, bằng nhựa PC | Bộ kít đo độ Oxy bão hòa tĩnh mạch liên tục trong chạy tuần hoàn ngoài cơ thể: - Chất liệu: Polycarbonate (PC) - Kích thước: 75 x 110 x 29mm - Trọng lượng: 100g - Đường kính: 1/2", 3/8", 1/4" - Lưu lượng máu qua ≤ 7000ml/phút, áp lực tối đa ≤ 1bar (750mmHg) - Tương thích với máy đo độ bão hòa tĩnh mạch liên tục của Bệnh viện - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | cái | 10
7 | 7 | Miếng dán kiểm soát mức dịch dùng trong tuần hoàn ngoài cơ thể, khoảng 2 x 8cm | Miếng dán kiểm soát mức dịch dùng trong tuần hoàn ngoài cơ thể - Chất liệu: nhựa phủ lớp keo dính - Hình chữ nhật khoảng 2 x 8cm - Tương thích máy tim phổi nhân tạo Sorin S5 (Bệnh viện) - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | miếng | 400
8 | 8 | Quả lọc máu tim phổi dùng trong phẫu thuật tim cho trẻ em, diện tích màng lọc khoảng 0.2 - 0.4m² | Quả lọc máu tim phổi dùng trong phẫu thuật tim cho trẻ em 1. Màng lọc: polysulfone/Polyethersulfone - Tốc độ lọc: tối thiểu 16 ml/h/mmHg - Diện tích màng lọc: 0.2 - 0.4m² - Đường kính: ≤ 35mm - Thể tích dịch mồi: ≤ 35ml - Áp suất xuyên màng ≤ 40mmHg - Áp suất xuyên màng tối đa ≤ 600mmHg 2. Dây dẫn chất liệu nhựa - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Bộ | 60
9 | 9 | Bộ tim phổi nhân tạo dùng trong tuần hoàn ngoài cơ thể, diện tích màng trao đổi 0.84m², lưu lượng máu trao đổi 0.5- 3 lít/phút | Bộ tim phổi nhân tạo dùng trong tuần hoàn ngoài cơ thể cho người bệnh từ 12 - 25kg - Chất liệu: phủ nhựa PC / phosphorylcholine - Diện tích bề mặt trao đổi khoảng 0.84m² - Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt: 0.03 - 0.05m² - Lưu lượng máu: 0.5 - 3.0L/phút - Thể tích mồi: ≤100ml - Thể tích bình chứa: 2000 - 3000ml, có lỗ lọc tối thiểu 80μm (tại bình) - Kích thước lỗ lọc Cardiotomy: 40μm - Có van an toàn cho chân không - Hệ số hiệu suất trao đổi nhiệt: η = 0.6 (3L/phút) - Kết nối: 3/8” - 1/4” - Tương thích với máy tim phổi nhân tạo Sorin S3, S5 (Bệnh viện) - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Bộ | 30
10 | 10 | Dung dịch cố định màng ngoài tim Glutaraldehyde 0.625% | Dung dịch dùng ngâm làm cứng và định hình màng ngoài tim, được sử dụng trong phẫu thuật sửa van tim và phẫu thuật tim bẩm sinh - Chất liệu Glutaraldehyde 0.625% - Tiệt khuẩn - Thể tích tối thiểu 100 ml - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Chai | 20
11 | 11 | Chỉ thép khâu bánh chè | Chỉ thép khâu xương bánh chè - Chất liệu thép không gỉ - Dài khoảng 50 - 70cm - 1 kim tam giác, dài ≥ 120mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 5 | cái | 450
12 | 12 | Lưỡi bào da | Lưỡi bào da - Chất liệu thép không gỉ, sắc mảnh - Dài ≥ 150mm - Rộng khoảng 15 - 20mm - Tương thích cán dao watson - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 80
13 | 13 | Bộ khớp háng tòan phần không xi măng, chỏm CobaltChrome miếng lót Polyethylene, chuôi phủ HA dày 150 -155µm, ổ cối phủ hạt titanium 46 -56mm | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng 1. Chuôi - Chất liệu hợp kim Titanium, phủ Hydroxyapatite (HA) dày 150 -155µm - Có tối thiểu 8 cỡ - Dài 110 - 160mm - Góc cổ thân khoảng 130° - 135° 2. Chỏm - Chất liệu CobaltChrome - Có tối thiểu 3 cỡ - Đường kính: 28 - 32mm 3. Ổ cối : - Chất liệu Titanium phủ hạt Titanium - Kích thước: 46 - 56mm 4. Miếng lót ổ cối - Chất liệu Polyethylene cao phân tử - Chống trật tối thiểu 10° 5. Vít - Chất liệu Titanium - Kích thước: 25 - 35mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Bộ | 5
14 | 14 | Bộ vít neo cố định dây chằng khớp, có chỉ bản dẹt khoảng 1.3mm và chỉ siêu bền số 2 | Bộ vít neo cố định dây chằng khớp nhỏ (cổ tay-bàn tay, cổ chân-bàn chân, khuỷu tay) 1. Chất liệu polyetheretherketone (PEEK), Ultra-high-molecular-weight polyethylene (UHWMPE) - Đường kính 3 - 3.5mm - Dài 12 -14mm 2. Chỉ bản dẹt khoảng 1.3mm và chỉ siêu bền số 2 - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Bộ | 20
15 | 15 | Bộ vòng treo cố định gọng chày mác điều chỉnh được, chỉ siêu bền số 5 | Bộ vòng treo cố định gọng chày mác dùng trong phẫu thuật ổn định gọng chày mác, gãy mắt cá 1. Vòng treo bằng chỉ siêu bền 2. Nút chốt bằng Titanium/ thép, kích thước (3.5 - 4)mm x (13 - 14)mm, tròn có đường kính (6 - 7)mm 3. Cây vít luồn vòng treo 4. Mũi khoan đặc 5. Mũi khoan rỗng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Bộ | 2
16 | 16 | Bộ khớp gối toàn phần cố định, đệm mâm chày dày từ 5 - 12mm, polyethylen chống oxi hóa | Bộ khớp gối toàn phần 1.Lồi cầu xương đùi - Chất liệu Cobalt Chrome - Khoảng 13 - 14 cỡ trái/phải 2. Mâm chày: - Chất liệu Cobalt Chrome - Khoảng 10 - 11 cỡ trái/phải 3. Miếng lót mâm chày: - Chất liệu Polyethylen, kết hợp chất chống oxi hóa - Độ dày khoảng 5 - 12mm 4. Bánh chè - Chất liệu: Polyethylen siêu cao phân tử - Kích thước: khoảng 29 - 40mm 5. Xi măng: - Thành phần: bột Polymethyl Methacrylate - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Bộ | 10
17 | 17 | Miếng vá khuyết sọ khoảng 131 x 235mm, dạng ma trận | Miếng vá khuyết sọ dùng trong phẫu thuật sọ não để che phủ vị trí khuyết sọ - Chất liệu Titanium - Kích thước khoảng 131 x 235 mm, dày ≥ 1.0mm - Tương thích với vit vá sọ cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Miếng | 5
18 | 18 | Màng cứng nhân tạo Collagen tự dính dùng trong phẫu thuật thần kinh thuốc khoảng 7.5 x 7.5cm | Màng cứng nhân tạo dùng trong phẫu thuật thần kinh có khuyết màng cứng, điều trị vá lỗ rò dịch não tuỷ - Chất liệu Collagen siêu tinh khiết - Kích thước khoảng 7.5 x 7.5cm - Tự tiêu và màng cứng tự thân sau khoảng 12 tháng, tự dính, không cần khâu - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 15
19 | 19 | Bộ trộn và phân phối xi măng sinh học có độ quánh cao có kháng sinh, có cản quang | Bộ trộn và phân phối xi măng dùng trong phẫu thuật tạo hình thân đốt sống - Chất liệu nhựa - Tương thích với xi măng sinh học cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Bộ | 15
20 | 20 | Quả lọc máu tim phổi trẻ em, diện tích màng lọc 0.3m², 0.7m² | Quả lọc cô đặc máu dùng trong phẫu thuật tim cho trẻ em - Vật liệu màng lọc polysulfone/ polyethersulfone - Diện tích bề mặt màng lọc 0.3m², 0.7m² - Dung tích mồi 20 - 50 ml - Áp lực xuyên màn tối đa 500mmHg - Đường kính sợi lọc tối thiểu 200 micron - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 6 | Bộ | 100
21 | 21 | Nẹp dọc dùng trong phẫu thuật cột sống cổ lối sau, đường kính tối thiểu 3.5mm | Nẹp dọc dùng trong phẫu thuật cột sống cổ lối sau - Chất liệu bằng titanium - Đường kính tối thiểu 3.5mm, dài 30 - 260mm - Tương thích với vít đa trục cột sống lối sau cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Cái | 10
22 | 22 | Nẹp bán động 1 tầng dùng trong phẫu thuật cột sống | Nẹp bán động 1 tầng dùng trong phẫu thuật cột sống - Chất liệu dây nối Polyethylene Terephthalate (PET), miếng đệm chất liệu Polycarbonate Urethane (PCU) - Chiều dài 20 - 42mm, bước tăng 2mm - Tương thích với vít khoá trong cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Cái | 10
23 | 23 | Nẹp bán động lắp sẵn 2 tầng, chất liệu PET và PCU, các loại, các cỡ | Nẹp bán động 2 tầng dùng trong phẫu thuật cột sống - Chất liệu dây nối Polyethylene Terephthalate (PET), miếng đệm chất liệu Polycarbonate Urethane (PCU) - Chiều dài 20 - 42mm, bước tăng 2mm - Tương thích với vít khoá trong cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Cái | 6
24 | 24 | Quả lọc máu tim phổi dùng trong phẫu thuật tim cho người lớn, diện tích màng lọc 1.2 - 1.4m² | Quả lọc cô đặc máu người lớn 1. Màng lọc: Polyethersulfone - Tốc độ lọc tối thiểu 60 ml/h/mmHg - Diện tích màng lọc: 1.2 - 1.4m² - Thể tích dịch mồi: ≤ 90ml - Áp suất xuyên màng ≤ 45mmHg - Áp suất xuyên màng tối đa ≤ 600mmHg 2. Dây dẫn bằng nhựa - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Bộ | 60
25 | 25 | Vít khóa đa hướng đường kính khoảng 3 - 4mm | Vít khóa đa hướng - Chất liệu Titanium (Ti6Al4V) - Đường kính khoảng 3 - 4mm - Chiều dài khoảng 10 - 95mm - Đầu vặn hình ngôi sao tự taro, góc khóa thay đổi 15⁰ - Tương thích với nẹp cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 40
26 | 26 | Mạch máu nhân tạo thẳng bằng polyester tẩm gelatin, đường kính 26 - 36mm, dài khoảng 30cm | Mạch máu nhân tạo dạng thẳng dùng trong phẫu thuật tim mạch - Chất liệu bằng polyester loại dệt kim, được tẩm gelatin - Đường kính 26 - 36mm, dài ≥ 30cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 8
27 | 27 | Lưỡi mài xương kim cương dài ≥ 265mm | Lưỡi mài xương kim cương thô cho nội soi cột sống - Chất liệu thân bằng thép không gỉ, mũi phủ kim cương - Chiều dài ≥ 265mm, đường kính thân tối thiểu 4.5mm, mũi cầu tối thiểu 4.4mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 7
28 | 28 | Lưỡi mài xương kim cương dài ≥ 320mm | Lưỡi mài xương kim cương thô cho nội soi cột sống - Chất liệu thân bằng thép không gỉ, mũi phủ kim cương - Chiều dài ≥ 320mm, đường kính thân tối thiểu 3.5mm, mũi cầu tối thiểu 3.4mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 7
29 | 29 | Đầu đốt cao tần lưỡng cực cho nội soi cột sống, dài 275 ± 05mm | Đầu đốt cao tần lưỡng cực cho nội soi cột sống - Chất liệu thân và đầu mũi bằng thép không gỉ - Mũi cầu, dài 275 ± 05mm, đường kính tối thiểu 2.5mm, có cách điện - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 7
30 | 30 | Đầu đốt cao tần lưỡng cực cho nội soi cột sống, dài 320 ± 05mm | Đầu đốt cao tần lưỡng cực cho nội soi cột sống - Chất liệu thân và đầu mũi bằng thép không gỉ - Mũi cầu, dài 320 ± 05mm, đường kính tối thiểu 2.5mm, có cách điện - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 7
31 | 31 | Bộ tạo lối vào cho nội soi cột sống qua lỗ liên hợp | Bộ tạo lối vào cho nội soi cột sống qua lỗ liên hợp - Chất liệu bằng thép không gỉ - Kim cỡ 20G và 21G - Bơm tiêm 2ml, 5ml, 10ml - Kim chọc tiêm thuốc cản quang cỡ 18G và 21G - Có 3 cỡ ống doa, chất liệu bằng thép không gỉ - Có que dẫn đường, chất liệu bằng nitinol - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 7
32 | 32 | Kim chọc dò cản quang | Kim chọc dò cản quang - Chất liệu thép không gỉ, hợp kim Platium-Iridium - Kim dài 54/60/100/145/200mm, đường kính 18/20/21/22G - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Cái | 20
33 | 33 | Kim chọc dò cho kim đốt sóng cao tần làm mát | Kim chọc dò cho kim đốt sóng cao tần làm mát - Chất liệu thép không gỉ, nhựa PVC - Kim dài 50/75/100/150mm, đầu hoạt động 2/4/5.5mm, đường kính tối thiểu 17G - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Cái | 7
34 | 34 | Kim đốt sóng cao tần điều trị đau mạn tính | Kim đốt sóng cao tần điều trị đau mạn tính - Chất liệu hợp kim Constantan và thép không gỉ - Kích cỡ 50/54/60/100/145/200mm, đường kính 18/20/21/22G - Kim có các loại thẳng hoặc cong, có chế độ đơn cực, lưỡng cực, đa cực - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Cái | 7
35 | 35 | Kim đốt sóng cao tần làm mát đồng bộ với ống dẫn nước | Kim đốt sóng cao tần làm mát đồng bộ với ống dẫn nước để làm mát đầu đốt có chức năng điều trị đau bằng sóng cao tần - Chất liệu hợp kim Constantan và thép không gỉ - Kích cỡ 50/75/100/150mm, đường kính tối thiểu 17G, kim có chế độ đơn cực, lưỡng cực, đa cực - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Cái | 7
36 | 36 | Ống dẫn nước làm mát | Ống dẫn nước làm mát - Chất liệu Polycarbonate, PVC - Ống dẫn nước làm mát cho kim đốt sóng cao tần - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Cái | 7
37 | 37 | Vít neo dùng đai chỉ neo để tăng cường độ vững chắc cho gân, dây chằng trong phẫu thuật khớp, không chỉ | Vít neo dùng đai chỉ neo để tăng cường độ vững chắc cho gân, dây chằng trong phẫu thuật khớp, không chỉ - Chất liệu BioComposite - Kích thước tối thiểu 4.75 x 19.1mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 75
38 | 38 | Đầu chuyển trục trong khớp gối thay lại | Đầu chuyển trục trong khớp gối thay lại sử dụng trong trường hợp mất mốc giải phẫu hoặc biến dạng xương - Chất liệu bằng hợp kim Titanium - Dạng hình nêm - Tương thích bộ khớp gối thay lại cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | cái | 8
39 | 39 | Vít khóa đa hướng đường kính khoảng 4 - 6mm | Vít khóa đa hướng - Chất liệu Titanium (Ti6Al4V) - Đường kính khoảng 4 - 6mm - Chiều dài 15 - 90mm - Đầu vặn hình ngôi sao tự taro, góc khóa thay đổi 15⁰ - Tương thích nẹp cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 40
40 | 40 | Bộ kit trộn - bơm keo giàu tiểu cầu kèm kênh đồng phân phối | Bộ kit trộn - bơm keo giàu tiểu cầu kèm kênh đồng phân phối 1. Kit chiết tách keo Fibrin giàu tiểu cầu 2. Kit trộn - bơm keo có kênh đồng phân phối - Điều chế 5 - 6ml keo Fibrin giàu tiểu cầu - Nồng độ fibrin khoảng 17mg/ml - 17.72mg/ml - Bảo quản được ở nhiệt độ phòng trong 8 giờ sau khi chiết tách 3. Kênh đồng phân phối kết hợp cùng các loại thuốc (kháng sinh, hóa trị liệu, ...) và các tế bào gốc (nguồn gốc tủy xương, nguồn gốc mô mỡ) trong quá trình phun keo - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Bộ | 8
41 | 41 | Vít đa trục dùng trong phẫu thuật điều trị bệnh lý thoái hoá cột sống lưng | Vít đa trục dùng trong phẫu thuật điều trị bệnh lý thoái hoá cột sống lưng - Chất liệu hợp kim titan - Đường kính 5.5 - 8.5mm, dài khoảng từ 30 - 100mm - Đầu vít đa trục, biên độ hoạt động ±30⁰ (tổng cộng 60⁰) - Tương thích với vít khoá trong cùng hãng - Tiêu chuẩn: ISO/CE/FDA | 4 | Cái | 20