## Vật tư
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ
TT | ID Hệ thống | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật | Phân nhóm theo TT14 | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Hãng/ Nước chủ sở hữu | Số đăng ký lưu hành/ Số phiếu tiếp nhận/ Giấy phép nhập khẩu | Đơn giá có VAT (VND) | Số lượng có khả năng cung ứng | Thành tiền có VAT (VND) | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Mã hồ sơ kê khai giá | Giá kê khai | Thông tin người liên hệ
1 | 1 | Áo phẫu thuật cỡ 160 x 135cm | Áo phẫu thuật - Chất liệu vải không dệt SMMMS từ 35 - 43gsm chống thấm đạt tiêu chuẩn AAMI mức 3, chống tĩnh điện - Kích thước 160 x 135cm - Các đường nối được ép bằng sóng cao tần - Có 2 khăn thấm kích thước khoảng 30 x 40cm bằng vải spunlatiêu chuẩn Châu Âu (CE) thấm hút tốt - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Cái | 40460
2 | 2 | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở, 70 - 80mm, chiều cao ghim khi đóng 3 từ đến 5mm | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở - Chất liệu titanium - Kích thước * Chiều dài 70 - 80mm * Chiều cao ghim khi đóng có 3 độ cao ghim khác nhau trong mỗi băng: 3mm - 3.5mm - 4mm (đối với mô có độ dày trung bình) /4mm - 4.5mm - 5mm ( đối với mô dày) - Thiết kế 3 hàng ghim dập mỗi bên với 3 chiều cao ghim khác nhau - Thiết kế lưỡi dao nằm trong băng đạn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở cùng hãng | 1 | Cái | 400
3 | 3 | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở, 70-80mm, chiều cao ghim khi đóng 1.5mm, 1.8mm và 2.0mm | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở - Chất liệu: titanium - Kích thước * Chiều dài từ 70 - 80mm * Chiều cao ghim khi đóng điều chỉnh được 3 mức 1.5mm, 1.8mm và 2.0mm - Thiết kế 6 hàng ghim, dập ghim 3D - Tương thích dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Cái | 820
4 | 4 | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc chủ động, đầu móc, mô mỏng, mô dày và mô trung bình, 30mm, 45mm, 60mm | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc chủ động, đầu móc - Chất liệu titanium, thiết kế 3 hàng ghim dập mỗi bên có chiều cao ghim khác nhau - Chiều dài băng đạn 30mm, 45mm, 60mm, chiều cao ghim tương ứng, sau khi đóng có độ cao ghim khác nhau trong mỗi băng - Thiết kế lưỡi dao nằm trong băng đạn - Tương thích với dụng cụ khâu cắt nối thẳng bằng pin và cơ cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | Cái | 300
5 | 5 | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc chủ động, mô mỏng, 30mm | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc chủ động, dùng cho mô mỏng và mạch máu - Chất liệu titanium, thiết kế 3 hàng ghim dập mỗi bên có chiều cao ghim khác nhau là 2mm - 2.5mm - 3mm trong mỗi băng đạn - Chiều dài băng đạn 30mm, sau khi đóng có 3 độ cao ghim khác nhau trong mỗi băng - Thiết kế lưỡi dao nằm trong băng đạn - Tương thích dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ nội soi bằng pin và cơ cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | Cái | 120
6 | 6 | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc chủ động, mô mỏng, 45mm | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc chủ động, dùng cho mô mỏng và mạch máu - Chất liệu titanium, thiết kế 3 hàng ghim dập mỗi bên, chiều cao ghim khác nhau là 2mm - 2.5mm - 3mm trong mỗi băng đạn - Chiều dài băng đạn 45mm, sau khi đóng có 3 độ cao ghim khác nhau trong mỗi băng - Thiết kế lưỡi dao nằm trong băng đạn - Tương thích dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ nội soi bằng pin và cơ cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | Cái | 180
7 | 7 | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc đa năng, 60mm | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc đa năng 60mm - Chất liệu titanium, 6 hàng kim - Kích thước: * Chiều dài băng đạn 60mm * Chiều cao ghim sau khi đóng 1.0/1.5/1.8/2.0mm - Công nghệ giữ mô bề mặt (chống trượt mô khi cắt) - Tương thích dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ nội soi cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Cái | 1156
8 | 8 | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc đa năng, mô dày và mô trung bình, 60mm | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc chủ động, dùng cho mô dày và mô trung bình - Chất liệu titanium, thiết kế 3 hàng ghim dập mỗi bên, chiều cao ghim khác nhau là 3mm - 3.5mm - 4mm trong mỗi băng đạn - Chiều dài băng đạn 60mm, sau khi đóng có 3 độ cao ghim khác nhau trong mỗi băng - Thiết kế lưỡi dao nằm trong băng đạn - Tương thích dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ nội soi bằng pin và cơ cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | Cái | 2080
9 | 9 | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc, chủ động, mô dày và mô trung bình, 45mm | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc chủ động, dùng cho mô dày và mô trung bình - Chất liệu titanium, thiết kế 3 hàng ghim dập mỗi bên, chiều cao ghim khác nhau là 3mm - 3.5mm - 4mm trong mỗi băng đạn - Chiều dài băng đạn 45mm, sau khi đóng có 3 độ cao ghim khác nhau trong mỗi băng - Thiết kế lưỡi dao nằm trong băng đạn - Tương thích dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ nội soi bằng pin và cơ cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | Cái | 12
10 | 10 | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi, 45mm | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc đa năng 45mm - Chất liệu titanium, 6 hàng ghim - Kích thước: * Chiều dài băng đạn 45mm * Chiều cao ghim sau khi đóng 1.0/1.5/1.8/2.0mm - Công nghệ giữ mô bề mặt - Tương thích dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ nội soi cùng hãng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Cái | 144
11 | 11 | Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu cắt nối nội soi, băng đạn 60mm | Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu cắt nối nội soi - Ghim dập bằng titanium - Thiết kế 3 chiều cao ghim đóng từ thấp đến cao trong cùng 1 băng đạn theo thứ tự: Chiều cao ghim đóng: 1.25mm-1.5mm-1.75mm tương ứng với chiều cao ghim mở 3.0mm-3.5mm-4.0 mm trong cùng 1 băng đạn dùng cho mô trung bình đến mô dày. - Dao cắt mới trên mỗi băng đạn - Chiều dài băng đạn 60mm - Tương thích với dùng cho dụng cụ khâu cắt nối nội soi cùng hãng - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Cái | 125
12 | 12 | Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu cắt nối nội soi, băng đạn 45mm | Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu cắt nối nội soi - Ghim dập bằng titanium - Thiết kế 3 chiều cao ghim đóng từ thấp đến cao trong cùng 1 băng đạn theo thứ tự: Chiều cao ghim đóng: 0.75mm-1.0mm-1.25 mm tương ứng với chiều cao ghim mở 2.0mm-2.5mm-3.0mm trong cùng 1 băng đạn dùng cho mạch máu, mô mỏng đến mô trung bình. - Dao cắt mới trên mỗi băng đạn - Chiều dài băng đạn 45mm. - Tương thích với dùng cho dụng cụ khâu cắt nối nội soi cùng hãng - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Cái | 75
13 | 13 | Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở | Băng đạn dùng cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở - Ghim dập bằng titanium - Kích thước: 103.4×12.6 mm/ 123.4×72 mm. - Chiều dài đường dao cắt: 60 mm/ 80 mm. - Chiều dài đường ghim: 64 mm/ 84 mm. - Số lượng ghim: 64 ghim/ 84 ghim, 2 hàng ghim mỗi bên. - Chiều cao ghim trước khi đóng 3.8 mm/ 4.8 mm và sau khi đóng 1.5 mm/ 2.0 mm. - Lưỡi dao mới trong mỗi băng đạn. Thiết kế khóa an toàn bọc lưỡi dao sau khi bắn. - Tương thích với dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở cùng hãng. - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Cái | 75
14 | 14 | Băng đạn khâu nối thẳng dùng trong mổ mở ngực bụng | Băng đạn khâu nối thẳng dùng trong mổ mở ngực bụng - Chất liệu ghim bằng titanium - Chiều cao ghim trước khi bắn 2.5mm, chiều cao sau khi bắn 1mm - Tương thích dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở cùng hãng - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | Cái | 6
15 | 15 | Bảng đếm gạc phẫu thuật loại 10 ô | Bảng đếm gạc phẫu thuật, chất liệu giấy có phủ lớp chống thấm nước, đạt độ chịu lực tốt - Gồm 2 lớp: lớp phía trước trong suốt phía trên, lớp phía sau màu trắng, có in các con số và các đường viền ô kiểm soát số lượng gạc chính xác - Kích thước bảng 35 x 83cm, có 10 ô, có 5 hàng, kích thước ô 15.2 x 11.5cm, chứa 10 miếng gạc kích thước 10 x 10cm - Có 2 lỗ treo giúp bảng đếm thẳng - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 5 | Cái | 1250
16 | 16 | Bảng đếm gạc phẫu thuật loại 15 ô | Bảng đếm gạc phẫu thuật, chất liệu giấy có phủ lớp chống thấm nước, đạt độ chịu lực tốt - Gồm 2 lớp: lớp phía trước trong suốt phía trên, lớp phía sau màu trắng, có in các con số và các đường viền, kiểm soát số lượng gạc chính xác - Kích thước bảng 51x83cm, có 15 ô, có 5 hàng, kích thước ô 16.3x12cm, chứa 15 miếng gạc kích thước 40 x 40cm - Có 2 lỗ treo giúp bảng đếm thẳng - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 5 | Cái | 6550
17 | 17 | Bao chi dưới co giãn | Bao chi dưới co giãn - Chất liệu bằng màng thun - Kích thước 15cm x 140cm - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 5 | Cái | 700
18 | 18 | Bao chi trên co giãn | Bao chi trên co giãn - Chất liệu bằng màng thun - Kích thước 10cm x 95cm - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 5 | Cái | 700
19 | 19 | Bao chụp đầu đèn | Bao chụp đầu đèn - Chất liệu Plastic trong suốt - Đường kính 60cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 5 | Cái | 4350
20 | 20 | Bình chứa dịch 3 lít dùng trong truyền dịch nhanh | Bình chứa dịch 3 lít dùng trong truyền dịch và máu nhanh - Bằng nhựa trong, không chứa nhôm - Thể tích 3000 ml, vạch chia 50ml, màng lọc 160 micron, 3 cổng đầu vào, 1 cổng đầu ra, 2 cổng thông xả khí - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích máy truyền dịch nhanh Belmont RI-2 đang có tại BV | 3 | Cái | 25
21 | 21 | Bình CO2 dùng cho băng đạn bắn liên tục | Bình CO2 dùng cho băng đạn bắn liên tục - Tương thích với tay cầm cùng hãng - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Cái | 100
22 | 22 | Bộ cảm biến đo đường huyết liên tục | Bộ cảm biến đo đường huyết liên tục * Cảm biến đo đường huyết liên tục, nhỏ, gọn nhẹ - Trọng lượng ≤ 5gr - Kích thước ≤ 40mm - Phạm vi chỉ số glucose ít nhất trong khoảng 40 - 500 mg/dL hoặc lớn hơn - Thời gian sử dụng cảm biến có thể lên đến 14 ngày - Có thể hoạt động được ở nhiệt độ tối thiểu ≤15 độ C, tối đa ≥ 40 độ C - Thiết kế chống nước * Thiết bị đọc kết quả - Tiêu chuẩn ISO/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 300
23 | 23 | Bộ cấy trong ốc tai điện tử loại 1 | Bộ cấy trong ốc tai điện tử loại 1 - Điện cực ốc tai uốn vòng ≥ 450º - Cuộn cảm ứng: đường kính: ≤ 31mm, độ dày ≤ 3.6mm - Nam châm: Độ dày ≤ 3.6mm, tháo rời được, an toàn khi chụp cộng hưởng từ 1.5 Telsa, chất liệu titanium, tháo được nam châm khi chụp cộng hưởng từ 3 Telsa - Khay chứa bộ thu/phát xung điện: chất liệu titanium, hình dạng tròn hoặc chữ nhật, độ dày khay ≤ 4.7mm, Kích thước (RxSxC) ≤ 21mm x 19.5mm x 7mm, dung tích ≤ 4.5cm3 không bao gồm dây điện, trọng lượng ≤ 9.5g bao gồm cả dây điện, chịu va đập từ bên ngoài ≥ 2.5 J - Dây dẫn điện nối với dãy chứa các điện cực làm bằng silicon cách điện - Dãy điện cực nằm trong ốc tai: Số lượng ≥ 22 điện cực; Số lượng kênh kích thích ≥ 22 kênh; Khoảng cách giữa mỗi điện cực khi uốn vòng 0.4 – 0.8mm; Đường kính mặt cắt ngang mỗi điện cực từ 0,5 đến 0,8 mm; Diện tích bề mặt tiếp xúc ≥ 0.2 mm2; Chiều dài dãy hoạt động khi thẳng ≤ 15mm; Chiều dài của dãy chứa điện cực khi thẳng (từ giữa hai điện cực cuối tới đỉnh ≤ 15mm; từ chóp đỉnh tới vòng silicon ≤ 20mm); Chiều dài của dây điện từ bộ thu/phát tới đầu chóp phía xa ≤ 99mm; Có ký hiệu trên thiết bị cho độ sâu cấy vào ốc tai; Có dây platinum để giữ dãy điện cực duỗi thẳng và tháo ra được - Điện cực nằm ngoài ốc tai: Số lượng: ≥ 2 (bao gồm: Điện cực 1: dạng đĩa chứa bộ thu/phát tín hiệu, Điện cực 2: dạng hình cầu đường kính ≤ 1.5mm, dài ≤ 80mm) | 3 | Bộ | 5
24 | 24 | Bộ cấy trong ốc tai điện tử loại 2 | Bộ cấy trong ốc tai điện tử loại 2 - Điện cực ốc tai uốn vòng ≥ 450º - Cuộn cảm ứng: Đường kính ≤ 31 mm; độ dày ≤ 3.6mm - Nam châm: Độ dày ≤ 3.7mm; Tháo rời được, an toàn khi chụp cộng hưởng từ 1.5 Telsa; Chất liệu titanium hoặc tương đương; Tháo được nam châm khi chụp cộng hưởng từ 3 Telsa - Khay chứa bộ thu/phát xung điện: Chất liệu titanium hoặc tương đương; Hình dạng tròn hoặc chữ nhật, chiều dày khay ≤ 4mm; Kích thước (RxSxC) ≤ 24mm x 23mm x 3.9mm; Dung tích ≤ 3.9cm3 không bao gồm dây điện; Trọng lượng ≤ 8.6g bao gồm cả dây điện; Chịu va đập từ bên ngoài ≥ 2.5J - Dây dẫn điện nối với dãy chứa các điện cực làm bằng silicon cách điện hoặc chất liệu tương đương - Dãy điện cực nằm trong ốc tai: Số lượng ≥ 22 điện cực; Số lượng kênh kích thích: ≥ 22 kênh; Khoảng cách giữa mỗi điện cực khi uốn vòng: 0.4 – 0.8mm; Đường kính mặt cắt ngang mỗi điện cực: từ 0.5 đến 0.8 mm; Diện tích bề mặt tiếp xú ≥ 0.2mm2; Chiều dài dãy hoạt động khi thẳng ≤ 14.25mm; Chiều dài của dãy chứa điện cực khi thẳng (từ giữa hai điện cực cuối tới đỉnh ≤ 15mm; từ chóp đỉnh tới vòng silicon ≤ 20mm); Chiều dài của dây điện từ bộ thu/phát tới đầu chóp phía xa ≤ 99mm; Có ký hiệu trên thiết bị cho độ sâu cấy vào ốc tai; Có dây platinum để giữ dãy điện cực duỗi thẳng và tháo ra được. - Điện cực đặt nằm ngoài ốc tai: Số lượng 2 (bao gồm: Điện cực 1: dạng đĩa chứa bộ thu/phát tín hiệu, Điện cực 2: dạng hình trụ hoặc hình cầu; đường kính ≤ 0.6mm, dài ≤ 60mm). | 3 | Bộ | 5
25 | 25 | Bộ cấy trong ốc tai điện tử loại 3 | Bộ cấy trong ốc tai điện tử loại 3 - Điện cực ốc tai định dạng thẳng và mảnh - Cuộn cảm ứng: Đường kính ≤ 31 mm; độ dày ≤ 3.6mm. - Nam châm: Độ dày ≤ 3.6mm; Tháo rời được, an toàn khi chụp cộng hưởng từ 1.5 Telsa; Chất liệu titanium; tháo được nam châm khi chụp cộng hưởng từ 3 Telsa. - Khay chứa bộ thu/phát xung điện: Chất liệu titanium; Hình dạng tròn hoặc chữ nhật, chiều dày khay ≤ 6.9mm; Kích thước (RxSxC) ≤ 21mm x 22.5mm x 7; Dung tích ≤ 4.4cm3 không bao gồm dây điện; Trọng lượng ≤ 9.5g bao gồm cả dây điện; Chịu va đập từ bên ngoài ≥ 2.5J - Dây dẫn điện nối với dãy chứa các điện cực làm bằng silicon cách điện - Dãy điện cực nằm trong ốc tai: Số lượng ≥ 22 điện cực - Số lượng kênh kích thích ≥ 22 kênh; Khoảng cách giữa các điện cực khi thẳng: từ 0.85mm đến 0.95mm; Đường kính mặt cắt ngang mỗi điện cực: từ 0.3 đến 0.6 mm; Diện tích bề mặt tiếp xúc 0.19 – 0.14 mm2; Chiều dài dãy hoạt động khi thẳng ≤ 19.1mm; Chiều dài của dãy chứa điện cực khi thẳng; Chiều dài dãy điện cực nằm trong ốc tai bao phủ trọn vẹn ≤ 20mm; Chiều dài của dây điện từ bộ thu/phát tới đầu chóp phía xa ≤ 90mm; Có ký hiệu trên thiết bị cho độ sâu cấy vào ốc tai; Có dây platinum để giữ dãy điện cực duỗi thẳng và tháo ra được - Điện cực đặt nằm ngoài ốc tai: Số lượng ≥ 2 (bao gồm Điện cực 1: dạng đĩa chứa bộ thu/phát tín hiệu, Điện cực 2: dạng hình cầu đường kính ≤ 1.5mm, dài ≤ 80mm) | 3 | Bộ | 5
26 | 26 | Bộ cấy trong ốc tai điện tử loại 4 | Bộ cấy trong ốc tai điện tử loại 4 - Điện cực ốc tai định dạng thẳng - Cuộn cảm ứng: Đường kính: ≤ 31 mm; độ dày: ≤ 3.6mm - Nam châm: Độ dày: ≤ 3.6mm; Tháo rời được, an toàn khi chụp cộng hưởng từ 1.5 Telsa; Chất liệu titanium; tháo được nam châm khi chụp cộng hưởng từ 3 Telsa - Khay chứa bộ thu/phát xung điện: Chất liệu titanium; Hình dạng tròn hoặc chữ nhật; chiều dày khay ≤ 7mm; Kích thước (RxSxC) ≤ 21mm x 19.5mm x 7mm; Dung tích ≤ 4.5cm3 không bao gồm dây điện; Trọng lượng ≤ 9.5g bao gồm cả dây điện; Chịu va đập từ bên ngoài ≥ 2.5J - Dây dẫn điện nối với dãy chứa các điện cực làm bằng silicon cách điện - Dãy điện cực nằm trong ốc tai: Số lượng ≥ 22 điện cực; Số lượng kênh kích thích ≥ 22 kênh; Khoảng cách nén giữa các điện cực khi thẳng ≥ 0.75mm; Đường kính mặt cắt ngang mỗi điện cực từ 0.4 đến 0.6 mm; Diện tích bề mặt tiếp xúc 0.19 – 0.14 mm2; Chiều dài dãy hoạt động khi thẳng ≤ 16.4mm; Chiều dài dãy điện cực nằm trong ốc tai bao phủ trọn vẹn ≤ 20mm.; Chiều dài của dây điện từ bộ thu/phát tới đầu chóp phía xa ≤ 90mm; Có ký hiệu trên thiết bị cho độ sâu cấy vào ốc tai; Có dây platinum để giữ dãy điện cực duỗi thẳng và tháo ra được - Điện cực đặt nằm ngoài ốc tai: Số lượng ≥ 2 (bao gồm: Điện cực 1: dạng đĩa chứa bộ thu/phát tín hiệu, Điện cực 2: dạng hình cầu đường kính ≤ 1.5mm, dài ≤ 80mm). | 3 | Bộ | 5
27 | 27 | Bộ cấy trong ốc tai điện tử loại 5 | Bộ cấy trong ốc tai điện tử loại 5 - Điện cực ốc tai uốn vòng 450º - Cuộn cảm ứng: Đường kính ≤ 31mm; độ dày ≤ 3.9mm. - Nam châm: Độ dày ≤ 3.9mm; Tháo rời được, an toàn khi chụp cộng hưởng từ ở mức 3.0 Tesla không cần tháo nam châm - Khay chứa bộ thu/phát xung điện: Chất liệu titanium; Hình chữ nhật , chiều dày khay ≤ 3.9mm; Kích thước (RxSxC) ≤ 24mm x 23mm x 3.9mm; Dung tích ≤ 4.2cm3 không bao gồm dây điện; Trọng lượng ≤ 9.2g bao gồm cả dây điện; Chịu va đập từ bên ngoài ≥ 2.5 J - Dây dẫn điện nối với dãy chứa các điện cực làm bằng silicon cách điện - Dãy điện cực nằm trong ốc tai: Số lượng ≥ 22 điện cực; Số lượng kênh kích thích ≥ 22 kênh; Khoảng cách giữa mỗi điện cực khi uốn vòng: 0.4 – 0.8mm; Đường kính mặt cắt ngang mỗi điện cực từ 0.5mm - 0.8mm; Diện tích bề mặt tiếp xúc 0.21 - 0.23 mm2; Chiều dài dãy hoạt động khi thẳng ≤ 14.25mm; Chiều dài của dãy điện cực nằm trong ốc tai bao gồm cả softip ≤ 19mm; Chiều dài của dây điện từ bộ thu/phát tới đầu chóp phía xa ≤ 99mm; Có ký hiệu trên thiết bị cho độ sâu cấy vào ốc tai; Có dây platinum để giữ dãy điện cực duỗi thẳng và tháo ra được - Điện cực nằm ngoài ốc tai: Số lượng ≥2 (bao gồm: Điện cực 1: dạng đĩa chứa bộ thu/phát tín hiệu, Điện cực 2: dạng hình cầu đường kính ≤ 0.6mm, dài ≤ 60mm) | 3 | Bộ | 5
28 | 28 | Bộ cấy trong ốc tai điện tử loại 6 | Bộ cấy trong ốc tai điện tử loại 6 - Điện cực ốc tai định dạng thẳng và mảnh - Cuộn cảm ứng: Đường kính ≤31mm; độ dày ≤3.9mm. - Nam châm: Độ dày ≤ 3.9mm; Tháo rời được, an toàn khi chụp cộng hưởng từ ở mức 3.0 Tesla không cần tháo nam châm - Khay chứa bộ thu/phát xung điện: Chất liệu titanium; Hình chữ nhật, chiều dày khay ≤ 3.9mm; Kích thước (RxSxC) ≤ 24mm x 23mm x 3.9mm; Dung tích ≤ 4.2cm3 không bao gồm dây điện; Trọng lượng ≤ 9.2g bao gồm cả dây điện; Chịu va đập từ bên ngoài ≥ 2.5J - Dây dẫn điện nối với dãy chứa các điện cực làm bằng silicon cách điện - Dãy điện cực nằm trong ốc tai: Số lượng 22 điện cực - Số lượng kênh kích thích ≥ 22 kênh; Khoảng cách giữa các điện cực khi thẳng: từ 0.85mm -0.95mm; Đường kính mặt cắt ngang ≤ 0.6mm x 0.5mm ở gốc và 0.35mm x 0.25 ở đầu chóp; Diện tích bề mặt tiếp xúc 0.14 – 0.20mm2; Chiều dài dãy hoạt động khi thẳng ≤ 19.1mm; Chiều dài của dây điện từ bộ thu/phát tới đầu chóp phía xa ≤ 105mm; Có ký hiệu trên thiết bị cho độ sâu cấy vào ốc tai; Có dây platinum để giữ dãy điện cực duỗi thẳng và tháo ra được. - Điện cực đặt nằm ngoài ốc tai: Số lượng ≥ 2 (bao gồm: Điện cực 1: dạng đĩa chứa bộ thu/phát tín hiệu, Điện cực 2: dạng hình cầu đường kính ≤ 0.6mm, dài ≤ 60mm) | 3 | Bộ | 5
29 | 29 | Bộ cấy trong ốc tai điện tử loại 7 | Bộ cấy trong ốc tai điện tử loại 7 - Điện cực ốc tai uốn vòng 450º và mảnh - Cuộn cảm ứng: Đường kính ≤31mm; độ dày ≤ 3.9mm - Nam châm: Độ dày ≤3.9mm; Tháo rời được; Chất liệu titanium hoặc tương đương; An toàn khi chụp cộng hưởng từ ở mức 3,0 Tesla không cần tháo nam châm - Khay chứa bộ thu/phát xung điện: Chất liệu titanium hoặc tương đương; Hình chữ nhật, chiều dày khay ≤ 3.9mm; Kích thước (RxSxC) ≤ 24mm x 23mm x 3.9mm; Dung tích ≤ 4.2cm3 không bao gồm dây điện; Trọng lượng ≤ 9.2g bao gồm cả dây điện; Chịu va đập từ bên ngoài ≥ 2.5J - Dây dẫn điện nối với dãy chứa các điện cực làm bằng silicon cách điện hoặc chất liệu tương đương. - Dãy điện cực nằm trong ốc tai: Số lượng ≥ 22 điện cực, Số lượng kênh kích thích ≥ 22 kênh; Khoảng cách giữa mỗi điện cực khi uốn vòng ≤ 0.6mm; Diện tích bề mặt tiếp xúc 0.15 – 0.16mm2; Đường kính đầu chóp điện cực: ≤ 0.35mm x 0.4mm; Đường kính gốc điện cực 0.475mm x 0.5mm; Chiều dài dãy hoạt động khi thẳng ≤14mm; Chiều dài của dãy chứa điện cực bao gồm cả đầu softip ≤ 14.4mm; Chiều dài của dây điện từ bộ thu/phát tới đầu chóp phía xa ≤ 98mm - Có ba điểm trắng ký hiệu trên thiết bị biểu thị độ sâu khi luồn điện cực: Chỉ hiển thị sau khi vỏ ống được tháo ra; Khoảng cách giữa các điểm trắng ≤ 1mm; Khoảng cách từ đầu điện cực đến điểm trắng gần nhất ≤ 18.4mm; Đường kính điểm trắng ≤ 2.1mm - Vỏ ống bọc dãy điện cực với kích thước: Đường kính đầu vỏ ống ≤ 0.77mm; Chiều dài vỏ ống ≤ 5.5mm; Đường kính gốc vỏ ống ≤1.5mm; Đường kính điểm màu trắng trên vỏ ống ≤ 1.45mm; Chiều dài vỏ ống ≤ 28.9mm; Chiều dài tay cầm vỏ ống ≤ 9.5mm - Dụng cụ định hình ốc tai: Đường kính đầu chóp ≤ 0.8 mm; Đường kính gốc ≤ 1.4 mm - Điện cực đặt nằm ngoài ốc tai: Số lượng ≥ 2 (bao gồm Điện cực 1: dạng đĩa chứa bộ thu/phát tín hiệu, Điện cực 2: dạng hình trụ đường kính ≤ 0.6mm, dài ≤ 60mm) | 3 | Bộ | 5
30 | 30 | Bộ dẫn lưu khí, dịch, máu từ trung thất ra ngoài, van 1 chiều, 2300ml | Bộ dẫn lưu khí, dịch, máu từ trung thất ra ngoài - Thiết kế loại 3 khoang, có van điều chỉnh áp lực - Sử dụng van 1 chiều trên dọc tuyến dẫn lưu, van áp lực âm điều chỉnh tay tránh hiện tượng siphon hoặc trào ngược và có vị trí để hút dịch làm xét nghiệm - Thể tích 2300ml - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 6 | Bộ | 50
31 | 31 | Bộ đặt dẫn lưu vết mổ áp lực 120mbar, 250ml | Bộ đặt dẫn lưu vết mổ áp lực 120mbar - Chất liệu polyetylen - Dung tích 250ml - Bao gồm 1 vaccum, 1 ống dài 800mm, 1 trocar và ống nối dài 125cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Bộ | 1500
32 | 32 | Bộ đặt dẫn lưu vết mổ áp lực 900mbar, 400ml | Bộ đặt dẫn lưu vết mổ áp lực 900mbar - Chất liệu PVC - Dung tích bình 400ml, ống nối dài 125cm - Bao gồm 1 bình hút áp lực âm, 1 ống dẫn lưu dài 800mm, và 1 kim đâm xuyên da nối liền với ống dẫn lưu, ống nối có đầu female nối với bình hút có đầu male, đầu bình hút áp lực âm có khóa và lò xo giúp nhận biết áp lực - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Bộ | 600
33 | 33 | Bộ đặt dẫn lưu vết mổ áp lực âm 450ml | Bộ đặt dẫn lưu vết mổ áp lực âm, dạng lò xo nén - Chất liệu silicon - Thiết kế dạng dẹt, có lò xo nén tạo áp lực âm - Duy trì liên tục áp lực hút ở mức thấp - Có van một chiều loại bỏ nguy cơ trào ngược máu/dịch tiết - Dung tích 450ml - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 6 | Bộ | 1950
34 | 34 | Bộ đặt dẫn lưu vết mổ áp lực âm 700ml | Bộ đặt dẫn lưu vết mổ áp lực âm, dạng lò xo nén, có 2 van một chiều, có nắp xả cuối túi - Chất liệu bằng silicon, nhựa mềm - Bình chứa dung tích 700ml - Dây dẫn dài 650mm, đường kính trong 1.6 - 3.5mm, đường kính ngoài 2.7 - 6.0mm - Vật tư đi kèm 1 trocar và dây treo bình - Tiệt khuẩn | 3 | Bộ | 1500
35 | 35 | Bộ đặt dẫn lưu vết mổ, 100ml | Bộ dẫn lưu vết mổ - Chất liệu bằng silicon - Tích hợp van chống trào ngược chống nhiễm khuẩn, dạng bơm hút chân không, có móc treo tại giường hoặc xách tay - Dung tích 100ml - Tiệt khuẩn | 6 | Bộ | 270
36 | 36 | Bộ dây bơm cho tay dao 23kHz | Bộ dây bơm cho tay dao 23kHz - Chất liệu bằng Polyvinylclorua - Thiết kế: * Đánh dấu màu phân biệt trên thân máy chính và tay dao * Đánh dấu màu phân biệt cho đường bơm phun dịch và đường hút - Tốc độ tưới nhanh từ 25 - 30ml - Áp lực đáp ứng khoảng 660mmHg - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 240
37 | 37 | Bộ dây bơm cho tay dao 36kHz | Bộ dây bơm cho tay dao 36kHz - Chất liệu bằng nhựa Polyvinylclorua - Thiết kế: * Đánh dấu màu phân biệt trên thân máy chính và tay dao * Đánh dấu màu phân biệt cho đường bơm phun dịch và đường hút - Tốc độ bơm từ 1 - 10ml - Tốc độ tưới nhanh từ 25 - 30ml - Áp lực đáp ứng khoảng 660mmHg - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 20
38 | 38 | Bộ dây dẫn khí 2 bẫy nước dùng cho máy thở, người lớn/trẻ em | Bộ dây dẫn khí 2 bẫy nước dùng cho máy thở, người lớn /trẻ em - Chất liệu Polypropylen (PP) - Đường kính 22mm/15mm, dài 1.6m - Thành ống dạng gợn sóng - Có 5 đoạn ống nối (trong đó có 1 đoạn rời dài 0.8m), 1 co Y có 2 cổng kiểm soát, một co thẳng 22mm M/M, 1 co L 22M/15F có cổng luer lock - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Bộ | 1120
39 | 39 | Bộ dây dẫn khí dùng cho máy gây mê kèm bóng giúp thở, người lớn | Bộ dây dẫn khí dùng cho máy gây mê kèm dây nối bóng giúp thở, người lớn -Chất liệu PVC và PE y tế , cỡ người lớn, dạng dây song song, gợn sóng -Bao gồm : + 02 dây thở co giãn tối đa lên đến 2.0m, đường kính 22mmF + 01 co Y có 2 cổng kiểm soát + 01 co thẳng đường kính 2 đầu 22mm M/M + 01 dây mở rộng dài 0,8 - 1,5m hai đầu có co 22mmF + 01 co nối chữ L 22M/15F có cổng luer lock để lấy mẫu khí đo CO2, dùng cho các loại máy thở - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Bộ | 3000
40 | 40 | Bộ dây dẫn khí dùng cho máy gây mê, người lớn | Bộ dây dẫn khí dùng cho máy gây mê, người lớn - Chất liệu Polypropylen - Thiết kế 2 dây thở co giãn được - Đường kính 22mmF, chiều dài dây khoảng 1.5m - Bộ phận đi kèm: co nối chữ L xoay chiều, có cổng Luer lock lấy mẫu khí đo CO2, đường kính 22mmM/15mmF - Kháng trở dòng mức 60 lít/phút khi ống giãn khoảng 2.0 mbar - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Bộ | 16950
41 | 41 | Bộ dây dẫn khí dùng cho máy gây mê, trẻ em | Bộ dây dẫn khí dùng cho máy gây mê, trẻ em - Chất liệu PE và PVC - Gồm 2 dây thở co giãn tối đa 1.5m, đường kính 15mm, co nối có cổng lấy mẫu khí đo CO2, đoạn ống dài 0.8m đường kính 22mm hai đầu có co 22mmF - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Bộ | 450
42 | 42 | Bộ dây thở Mapleson người lớn | Bộ dây thở Mapleson người lớn - Bao gồm + 01 dây thở cố định dài 1.8m + 01 van APL 30M xả ra + 01 bóp bóng giúp thở 2 lít có móc treo + 01 co chữ L cỡ 22M - 15F + 01 nắp đậy an toàn + 01 co nối thẳng dẻo, mềm, trong suốt cỡ 6 - 9mm/15F phù hợp mọi loại máy + 01 co nối thẳng 15F- 22F - Mức kháng trở tại mức 7 lít/phút là 1.6mbar (áp lực tối đa) - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Bộ | 115
43 | 43 | Bộ dây thở Mapleson trẻ em | Bộ dây thở Mapleson trẻ em - Bao gồm + 01 dây thở cố định dài 1.8m + 01 dây thở cố định 0.4m + 01 van APL 30M xả ra + 01 bóp bóng giúp thở 0.5 lít + 01 co chữ L cỡ 22M - 15F, có cổng đo ETCO2 + 01 nắp đậy an toàn + 01 co nối thẳng dẻo, mềm, trong suốt cỡ 6 - 9mm/15F phù hợp mọi loại máy + 01 co nối thẳng 15F- 22F - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Bộ | 50
44 | 44 | Bộ đo áp lực động mạch xâm lấn | Bộ đo áp lực động mạch xâm lấn - Chất liệu tổng hợp - Bao gồm hai cảm biến , hai thiết bị xả, bộ dây truyền tĩnh mạch chia đôi (macrodrip), hai bộ dây nối chịu áp lực dài 48”(122cm) và 12’(30cm), bốn khóa ba ngã. - Phạm vi đo huyết áp -50 đến +300 mm Hg - Nhiệt độ hoạt động 15˚ đến 40˚C - Độ nhạy 5.0µ V/V/mm Hg ± 1% - Phi tuyến tính và độ trễ ± 1.5% hoặc ± 1mm Hg - Trở kháng kích thích 350 ohms ± 10% - Trở kháng tín hiệu 300 ± 5% - Độ lệch chuẩn ± 25 mm Hg - Độ lệch chuẩn bới nhiệt ± 0.3 mm Hg/˚C - Độ lệch đầu ra ±1 mm Hg mỗi 8 giờ sau 20 giây khởi động - Độ nhạy lệch do nhiệt ± 0.1%/˚C - Dao động tự nhiên 40 Hz bình thường cho bộ đo tiêu chuẩn (48”/12”), > 200 Hz cho riêng bộ cảm biến - Sự rò rỉ < 2µ amps tại 120V RMS 60 Hz - Quá áp cho phép -500 tới +5000 mm Hg - Có núm Snap-tab có thể nắm dễ dàng và kéo 360 độ để thử nghiệm sóng vuông. Vỏ đầu nối chống nước, gắn vào thiết bị mà không cần chân nối. Đầu nối được mạ vàng giúp đảm bảo việc truyền tín hiệu có độ chính xác cao - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích với máy EV1000 | 4 | Bộ | 50
45 | 45 | Bộ đón bé chào đời | Bộ đón bé chào đời - Chất liệu 100% cotton - Cấu hình chi tiết (07 hạng mục): * Áo sơ sinh 01cái (dây cột ngang áo) * Tả sơ sinh 01 cái * Nón 01 cái * Bao tay, bao chân 01 bộ * Khăn lông quấn bé 70 x 140 cm: 01 cái * Khăn sữa 02 cái * Khăn gạc lau dịch tiết 80 x 100 cm: 01 cái - Lưu ý: * Logo bệnh viện ĐHYD TPHCM được in/thêu trên nón, áo và khăn bông quấn bé màu xanh dương; * Cung cấp số lượng 50% màu xanh dành cho bé trai và 50% màu hồng dành cho bé gái * Chất liệu mềm, mịn, không ra màu khi ngâm nước - Tiệt khuẩn | 6 | Bộ | 6800
46 | 46 | Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch 20G, 22G, dài 80mm | Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch đo huyết áp động mạch xâm lấn - Kim bằng thép không gỉ, đường kính 0.8mm và 0.95mm, dài 50mm - Catheter bằng Fluorinated ethylene propylene (FEP), cỡ 20G và 22G dài 80mm, khóa luer lock để cố định - Dây dẫn đường bằng thép không gỉ, dài 25cm, 1 đầu cứng và 1 đầu mềm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Bộ | 5750
47 | 47 | Bộ gây tê đám rối thần kinh dưới siêu âm cỡ 18G dài 50/100mm | Bộ gây tê đám rối thần kinh dưới siêu âm - Chất liệu catheter bằng polyamid trong suốt - Bộ bao gồm: Kim 18G dài 50/100mm , Catheter cỡ 20G dài 50/90cm, dụng cụ cố định catheter với màng lọc, kẹp nối catheter, màng lọc 0.2 micromet, dây nối tiêm thuốc - Đặc điểm: Kim mặt vát, hiển thị tốt dưới siêu âm, có vạch đánh dấu trên thân kim, mũi kim trần kích thích chính xác, cáp nối luer, catheter cản quang, có vạch đánh dấu, lỗ mở trung tâm cho phép dòng chảy tốt và liên tục - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Bộ | 100
48 | 48 | Bộ gây tê ngoài màng cứng kết hợp tủy sống, cỡ 18G x 3 1/4" | Bộ gây tê ngoài màng cứng kết hợp tủy sống - Kim bằng thép không gỉ, đầu cong 18G dài 3 1/2", kim gây tê tủy sống 27G dài 5" - Chuôi kim trong suốt, có nhiều rãnh chắc chắn, dễ cầm ngay cả khi đeo găng ướt - Catheter cỡ 20G bằng polyamid không bị gẫy gập, dài 1000mm, có đường cản quang ngầm - Đầu nối catheter dạng nắp bật, tránh tình trạng vặn quá mức gây tắc catheter - Có bơm tiêm giảm kháng lực giúp xác định khoang màng cứng dễ dàng và chính xác - Màng lọc với kích thước lỗ lọc 0.2 micron có miếng dán cố định bộ lọc - Có khay dựng các phụ kiện kèm theo - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 4 | Bộ | 15
49 | 49 | Bộ gây tê ngoài màng cứng, cỡ 18G x 3 1/4" | Bộ gây tê ngoài màng cứng - Kim bằng thép không gỉ, đầu cong, 18G x 3 1/4" - Catheter cỡ 20G bằng polyamid và polyurethan dài 1000mm, đầu thuôn nhỏ dần, có đường ngầm cản quang, đầu nối dạng nắp bật -Có bơm tiêm giảm kháng lực giúp xác định khoang màng cứng dễ dàng và chính xác -Màng lọc 0.2 micron có miếng dán cố định bộ lọc - Bơm tiêm 2/10/20 ml luer lock - Có khay dựng các phụ kiện kèm theo - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Bộ | 5050
50 | 50 | Bộ khăn cắt đốt nội soi đoạn qua niệu đạo | Bộ khăn cắt đốt nội soi đoạn qua niệu đạo - Chất liệu bằng vải không dệt cao cấp SMMMS 43gsm, chống thấm nước đạt tiêu chuẩn AAMI mức 3, chống thấm cồn - Kích thước 180/180cm x 240cm - Bao gồm: 1 Khăn trải bàn dụng cụ 140 x 200cm 2 Khăn thấm 30 x 40cm Có bao phủ chi Có túi chứa dịch lỏng với màng lọc và ống nối Có băng keo y tế - Thiết kế lỗ tròn 7cm với màng phẫu thuật chất liệu PU mỏng dẻo, dính chặt, lỗ bầu dục 8 x 5cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Bộ | 550
51 | 51 | Bộ khăn chụp mạch não | Bộ khăn chụp mạch não - Chất liệu vải không dệt cao cấp SMMMS từ 43 - 50gsm, chống thấm đạt tiêu chuẩn AAMI mức 3 - Các đường nối được ép bằng sóng cao tần - Cấu hình bao gồm (21 hạng mục): * 1 khăn trải bàn dụng cụ 200 x 300cm * 1 khăn chụp mạch vành 3 lỗ 240 x 370cm * 1 bao kính chắn chì 80 x 90cm (có thun) * 1 tấm phủ chắn chì 140 x 150cm * 1 bao chụp đầu đèn M; 1 bao remote 10 x 26cm * 1 khăn lót 50 x 60cm * 1 khăn phủ vùng sinh dục 15 x 30cm * 1 chén nhựa xanh 1000ml * 2 chén nhựa 100ml; 1 chén nhựa 50ml * 1 bơm tiêm luer lock 10ml; 2 bơm tiêm thường 10ml * 10 gạc cotton 12 lớp * 1 kim chích 23G; 1 kim chích 18G * 2 que thấm betadine 19 cm * 2 áo phẫu thuật L 135 (h) x 160 (w) * 10 khăn thấm 30 x 40cm * 2 khay nhựa 20 (L) x 10 (w) x 6(H) * 1 khay nhựa lớn 35cm x 43cm x 11cm Có máng chứa dịch bên phía thủ thuật viên đứng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 6 | Bộ | 3000
52 | 52 | Bộ khăn chụp mạch vành | Bộ khăn chụp mạch vành, chất liệu vải không dệt, 5 lớp SMMMS 43gsm bao gồm: * 1 khăn trải bàn dụng cụ 200 x 300cm * 1 khăn chụp mạch vành 3 lỗ * 1 bao kính chắn chì 80 x 90cm (có dây thun) * 1 tấm phủ chắn chì 140 x 150cm * 1 bao chụp đầu đèn M * 1 bao remote 10 x 26cm * 1 khăn lót 50 x 60cm * 1 khăn phủ vùng sinh dục 15 x 30cm * 1 chén nhựa xanh 1000ml * 2 chén nhựa 100ml * 1 chén nhựa 50ml * 1 bơm tiêm luer lock 10ml * 1 bơm tiêm thường 10ml * 10 gạc cotton 12 lớp * 1 kim chích 23G * 1 kim chích 18G * 2 que thấm betadine 19cm * 2 áo phẫu thuật L 135 (h) x 160 (w) * 10 khăn thấm 30 x 40cm * 2 khay nhựa 20 (L) x 10 (w) x 6(H)C - Có máng chứa dịch bên phía thủ thuật viên đứng - Các đường nối được ép bằng sóng cao tần - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Bộ | 3000
53 | 53 | Bộ khăn gây tê ngoài màng cứng | Bộ khăn gây tê ngoài màng cứng, bao gồm: - 1 khay có 4 ngăn chứa dung dịch - 3 gạc không dệt 8 lớp - 5 gòn viên đường kính 3cm - 1 kẹp bông sát khuẩn dài 19cm - 1 khăn có lỗ tròn 8cm 100 x 100cm chất liệu vải bán thấm - 1 khăn thấm 33 x 40cm - 1 khăn trải bàn dụng cụ - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Bộ | 2000
54 | 54 | Bộ khăn mổ thận lấy sỏi qua da | Bộ khăn mổ thận lấy sỏi qua da - Chất liệu bằng vải không dệt cao cấp SMMMS 43gsm, chống thấm đạt tiêu chuẩn AAMI mức 3 - Bao gồm: 1 Khăn trải bàn dụng cụ L 140 x 200cm 2 Khăn mổ thận lấy sỏi qua da 200 x 270cm 1 Khăn có keo 80 x 200cm 2 Khăn thấm 30 x 40cm 1 Bao chụp đầu đèn size L đường kính 75cm Màng phẫu thuật chất liệu PU mỏng dẻo dính chặt Túi chứa dịch lỏng với màng lọc và co nối - Thiết kế lỗ 15 x 15cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Bộ | 70
55 | 55 | Bộ khăn phẫu thuật chi | Bộ khăn phẫu thuật chi - Chất liệu bằng vải không dệt cao cấp SMMMS 50gsm, chống thấm đạt tiêu chuẩn AAMI mức 3 - Bao gồm: 1 Khăn trải bàn dụng cụ L 140 x 200cm 1 Băng keo 9 x 50cm 1 Khăn phẫu thuật chi 240 x 310cm 1 Khăn hình chữ T có lỗ đàn hồi đường kính 6cm Có vị trí cố định các ống dây 1 Khăn tiếp cận 80 x 100cm 1 Khăn thấm 30 x 40cm 1 Bao chi dưới 28 x 85cm chất liệu vải bán thấm thiết kế chỉ thấm mặt trong, không thấm mặt ngoài - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Bộ | 1000
56 | 56 | Bộ khăn phẫu thuật ghép gan | Bộ khăn phẫu thuật ghép gan - Chất liệu vải bán thấm cao cấp 62gsm chỉ thấm mặt trên không thấm mặt dưới, có vùng thấm hút đặt biệt xung quanh phẫu trường - Bao gồm: 2 Khăn trải bàn dụng cụ gia cố lớp chống thấm SMS 200 x 300cm 4 Khăn thấm 30 x 40cm 1 Khăn phủ bàn mayo 2 lớp được cấu tạo từ plastic và được gia cố lớp bán thấm 80cm x 145cm 1 Khăn phẫu thuật ghép gan chất liệu thấm mặt trên 200/285 x 380cm có vùng phẫu trường 70 x 100cm, có vùng siêu thấm và băng keo 1 băng keo 9 x 50cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Bộ | 30
57 | 57 | Bộ khăn phẫu thuật hiến gan | Bộ khăn phẫu thuật hiến gan - Chất liệu vải bán thấm cao cấp chỉ thấm mặt trên không thấm mặt dưới - Bao gồm 2 Khăn trải bàn dụng cụ gia cố lớp chống thấm SMS 200 x 300cm 4 Khăn thấm 30 x 40cm 1 Khăn phủ bàn mayo 2 lớp được cấu tạo từ plastic và được gia cố lớp bán thấm 80 x 145cm 1 Băng keo 9 x 50cm 1 Khăn phủ đầu 150 x 250cm 1 Khăn phủ chân 180 x 200cm 2 Khăn phủ bên 80x 98cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Bộ | 100
58 | 58 | Bộ khăn phẫu thuật mạch vành | Bộ khăn phẫu thuật mạch vành - Bao gồm: 2 khăn trải bàn dụng cụ L 140 x 200cm 1 khăn trải bàn dụng cụ 120x120cm, bằng vải không dệt SMMMS 43gsm 1 khăn phủ vùng sinh dục 19x35cm 6 khăn có keo 80x120cm, bằng vải không dệt SMMMS 50gsm 1 khăn phủ đầu 170x 230/280cm 1 khăn phủ chân 160x230cm 2 khăn phủ bên 100x150cm, bằng vải không dệt SMMMS 50gsm 2 khăn không keo thấm 30x35cm 1 khăn phủ dụng cụ 150x160cm 1 khăn phủ dụng cụ có keo 100x200cm 1 túi dụng cụ 35x40cm 1 túi kim chỉ 18x20cm: plastic trong 2 băng keo OP 9x50cm 1 khăn trải bàn L 140x200cm: plastic - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Bộ | 90
59 | 59 | Bộ khăn phẫu thuật mắt | Bộ khăn phẫu thuật mắt, - Chất liệu bằng vải không dệt cao cấp 43gsm, chống thấm đạt tiêu chuẩn bằng đạt tiêu chuẩn AAMI mức 3 - Bao gồm: 1 Khăn trải bàn dụng cụ 50 x 80cm 1 Khăn phẫu thuật mắt 100 x 100cm có túi chứa dịch và màng phẫu thuật - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Bộ | 800
60 | 60 | Bộ khăn phẫu thuật nội soi khớp gối | Bộ khăn phẫu thuật nội soi khớp gối - Chất liệu bằng vải không dệt cao cấp SMMMS 43gsm, chống thấm đạt tiêu chuẩn AAMI mức 3 - Bao gồm: 1 Khăn trải bàn dụng cụ L 140 x 200cm 1 Khăn nội soi khớp gối 240 x 270cm Có túi chứa dịch chứa tối thiểu 54 lít 2 Băng keo 9 x 50cm 2 Khăn thấm 30 x 40cm 1 Bao chi dưới 28 x 85cm, chất liệu vải bán thấm thiết kế chỉ thấm mặt trong, không thấm mặt ngoài - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Bộ | 600
61 | 61 | Bộ khăn phẫu thuật nội soi khớp vai | Bộ khăn phẫu thuật nội soi khớp vai - Chất liệu bằng vải không dệt cao cấp SMMMS 43gsm, chống thấm đạt tiêu chuẩn AAMI mức 3 - Bao gồm: 1 Khăn trải bàn dụng cụ L 140 x 200cm 1 Khăn U plastic 160 x 230cm, rãnh hình chữ U 12 x 75 cm có dán băng keo y tế 1 Khăn nội soi khớp vai có túi chứa dịch 160 x 230cm, có ống nối 1 Băng keo 9 x 50cm 1 Bao chi trên 23 x 60cm, chất liệu vải bán thấm thiết kế chỉ thấm mặt trong, không thấm mặt ngoài 2 Khăn thấm 30 x 40cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Bộ | 350
62 | 62 | Bộ khăn phẫu thuật sọ | Bộ khăn phẫu thuật sọ - Chất liệu bằng vải không dệt cao cấp SMMMS 50gsm, chống thấm đạt tiêu chuẩn AAMI mức 3 - Bao gồm: 1 Khăn trải bàn dụng cụ L 140 x 200cm 1 Khăn phẫu thuật sọ 250 x 300cm, với vùng thấm mỏng vừa đủ kích thước 40 x 45cm Lỗ 20 x 25cm với màng phẫu thuật chất liệu PU mỏng dẻo, dính tốt Túi chứa dịch lỏng có nút xả (không có dây, miệng túi 70cm, cao 40cm) Tấm cố định ống dây 1 Khăn đa dụng 70 x 160cm 4 Khăn có keo 45 x 60cm 1 Băng keo 9 x 50cm 2 Khăn thấm 30 x 40cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Bộ | 500
63 | 63 | Bộ khăn phẫu thuật tim hở | Bộ khăn phẫu thuật tim hở - Chất liệu vải không dệt SMMMS, chống tĩnh điện, chống thấm nước, chống thấm cồn - Kích thước: Gồm 2 khăn trải bàn dụng cụ L 200 x 280cm, 1 khăn phủ vùng sinh dục 19 x 35cm, 5 khăn có keo 100 x 120cm, 1 khăn phủ đầu 200 x 250cm, 1 khăn phủ chân 300 x 350cm, 2 khăn phủ bên 100 x 140cm, 2 khăn không keo thấm 30 x 35cm, 2 khăn không keo 100 x 100cm, 1 túi dụng cụ 40 x 35 cm, 1 túi kim chỉ 15 x 20cm, 2 băng keo 10 x 50cm, 4 khăn thấm 30 x 40cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 5 | Bộ | 350
64 | 64 | Bộ khăn phẫu thuật tim hở trẻ em | Bộ khăn phẫu thuật tim hở trẻ em - Chất liệu vải không dệt, không thấm máu và cồn, không bụi vải, chống tĩnh điện - Kích thước gồm: 2 khăn phủ bàn dụng cụ 165 x 200 cm, 1 khăn phủ vùng sinh dục 12 x 20 cm, 2 khăn không keo thấm 30 x 35cm, 1 túi dụng cụ 35 x 40cm, 6 băng keo 10 x 50cm, 2 khăn phủ bên 80 x 120cm, 1 khăn phủ dưới chân 200 x 200cm, 1 khăn phủ trên đầu 150 x 230cm, 4 khăn có keo 60 x 90cm, 4 khăn thấm 40 x 57cm, 1 khăn phủ dụng cụ 150 x160cm, 1 khăn không keo 90 x 100cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 5 | Bộ | 150
65 | 65 | Bộ khăn phẫu thuật tổng quát | Bộ khăn phẫu thuật tổng quát - Chất liệu bằng vải không dệt cao cấp SMMMS 43gsm, chống thấm đạt tiêu chuẩn AAMI mức 3 - Bao gồm: 1 Khăn trải bàn dụng cụ L 140 x 200cm 1 Băng keo 9 x 50cm 4 Khăn thấm 30 x 40cm 1 Khăn phủ đầu 160 x 250cm, có phần gia cố bằng vải siêu thấm 2 Khăn phủ bên 100 x120cm, có phần gia cố bằng vải siêu thấm 1 Khăn phủ chân 180 x 200cm, có phần gia cố bằng vải siêu thấm 1 Túi kim chỉ 1 Màng phẫu thuật 28 x 30cm chất liệu PU mỏng dẻo, dính tốt - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Bộ | 1600
66 | 66 | Bộ khăn sanh mổ có túi | Bộ khăn sanh mổ có túi - Chất liệu vải bán thấm cao cấp từ 62 - 70gsm chỉ thấm mặt trên không thấm mặt dưới, có vùng thấm hút đặt biệt xung quanh phẫu trường, chống thấm đạt tiêu chuẩn AAMI mức 4 - Các đường nối được ép bằng sóng cao tần - Cấu hình chi tiết bao gồm (05 hạng mục): * 1 Khăn trải bàn dụng cụ 140 x 200cm * 1 Khăn sanh mổ có túi chứa dịch 240 x 455cm chất liệu vải bán thấm, với màng phẫu thuật 30 x 32cm chất liệu PU mỏng dẻo, dính chặt khi phẫu thuật, xung quanh túi có vùng thấm đặc biệt * 4 Khăn thấm 30 x 40cm * 2 Khăn em bé 60 x 100cm * 1 Khăn lót nôi 98 x 120cm (chất liệu vải bán thấm mềm mại, chỉ thấm mặt trên) - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) - Tiệt khuẩn | 5 | Bộ | 5900
67 | 67 | Bộ khăn sanh thường | Bộ khăn sanh thường - Chất liệu bằng vải không dệt cao cấp SMMMS từ 43 - 50gsm, chống thấm đạt tiêu chuẩn AAMI mức 3 - Các đường nối được ép bằng sóng cao tần - Cấu hình chi tiết bao gồm (06 hạng mục): * 1 khăn trải bàn dụng cụ 120 x 140cm * 2 tấm phủ 80 x 100cm có keo dán * 2 khăn lau bé 80 x 80cm * 3 khăn lót bán thấm 80 x 80cm * 1 khăn lót bán thấm 60 x 60cm * 1 túi chứa dịch 80 x 120cm có vạch chia chính xác từng ml - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 5 | Bộ | 3000
68 | 68 | Bộ khăn vùng hậu môn và âm đạo | Bộ khăn vùng hậu môn và âm đạo - Chất liệu vải không dệt 6 lớp SMMMMS 45 - 50gsm không thấm cồn, không thấm nước, chống tĩnh điện - Cấu hình chi tiết: * 2 x Khăn thấm 30 x 40cm * 1 x Băng keo cố định ống dây 10 x 50cm * 1 x Khăn phụ khoa 180/230 x 240cm có lỗ, có băng keo xung quanh lỗ và túi chứa dịch * 1 x Khăn trải bàn dụng cụ 165 x 200cm - Các đường nối được ép bằng sóng cao tần - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 5 | Bộ | 50
69 | 69 | Bộ mở dạ dày qua da bơm bóng loại thay thế bằng silicon, cỡ 24Fr, dài 24.6cm | Bộ mở dạ dày qua da bơm bóng loại thay thế, bơm bóng 20cc - Chất liệu bằng silicon - Cỡ 24Fr dài 24.6cm - Bao gồm 1 khóa xoáy, 2 bơm tiêm 10ml luer có sẵn dung dịch, 2 gel bôi trơn tan trong nước, 1 bolster - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Bộ | 30
70 | 70 | Bộ mở dạ dày qua da kèm thuốc tê bằng silicon, cỡ 24Fr, đường kính 5.5mm, dài 150cm | Bộ mở dạ dày qua da kèm thuốc tê - Chất liệu bằng silicon - Cỡ 24Fr, đường kính 5.5mm, dài 150cm - Bao gồm: 1 bộ drape; 1 thòng lọng; 5 cái gạc 4x4cm; 1 kéo; 1 dụng cụ cầm máu; 1 trục đỡ; 1 kẹp ống; 1 bộ chuyển; 2 khóa xoáy; 1 dây cáp; 1 bộ nối male; 1 bolster; 2 túi gel bôi trơn hòa tan trong nước; 1 kim 22G; 1 kim 25G; 1 gạc vệ sinh; 1 thuốc mỡ povidone; 1 thuốc tê Xylocaine 1%, 1 ống bơm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Bộ | 40
71 | 71 | Bộ nong cho tán sỏi mật qua da | Bộ nong cho tán sỏi mật qua da - Chất liệu bằng nhựa - Dạng thẳng, có đầu thuôn dần để nong rộng đường hầm - Kích cỡ 8Fr,10Fr,12Fr,14Fr,16Fr,18Fr - Tiệt khuẩn | 3 | Bộ | 50
72 | 72 | Bộ ống thông dùng để dẫn lưu mở bàng quang qua da, cỡ 8 - 16Fr | Bộ ống thông dùng để dẫn lưu mở bàng quang qua da - Chất liệu 100% silicon, trơn láng - Kích cỡ 8 - 16Fr, dài 35 - 40cm - Bao gồm 01 ống thông tiểu 2 nhánh có bóng dung tích 5 - 10ml, 01 cây chọc dò trocar, 01 lưỡi dao rạch - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 6 | Bộ | 100
73 | 73 | Bộ phận truyền xung động siêu âm tương thích với dao siêu âm | Bộ phận truyền xung động siêu âm tương thích với dao siêu âm cùng hãng - Sử dụng được ≥ 95 lần - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích máy Harmonic hiện có tại bệnh viện | 4 | Cái | 15
74 | 74 | Bộ phụ kiện lấy dịch dùng trong việc truyền nhanh | Bộ phụ kiện lấy dịch dùng trong việc truyền nhanh (dịch, máu...) cho người bệnh - Bằng nhựa trong, không chứa nhôm - Gồm bình chứa 120ml với bộ lọc 250 micron và bộ lọc kỵ nước để loại bỏ khí, cụm đầu 3 dây lấy dịch, bộ trao đổi nhiệt, ngăn áp suất và bộ khử khí, dây nối người bệnh dài 54'' với cổng tiêm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích máy truyền dịch nhanh Belmont RI-2 đang có tại BV | 3 | Bộ | 20
75 | 75 | Bộ tích hợp dao mổ điện cầm máu, dùng cho tay dao 23kHz | Bộ tích hợp dao mổ điện cầm máu - Chất liệu nhựa y tế, giắc nối 3 chân đồng tương thích ổ cắm monopolar tiêu chuẩn trên các loại dao mổ điện thông dụng - Tương thích với tay dao mổ siêu âm 23kHz cho phép phẫu thuật siêu âm và cầm máu bằng điện cùng một lúc, ngay trên cùng 1 tay dao - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 80
76 | 76 | Bơm tiêm chứa 50ml dung dịch pha sẵn dùng bơm nhỏ giọt bàng quang | Bơm tiêm chứa 50ml dung dịch pha sẵn dùng bơm nhỏ giọt bàng quang * Thành phần: - Hyaluronic acid (dạng muối natri) 1.6% - 800mg/50ml) - Sodium chondroitin sulphate (2% - 1g/50ml) - Calcium chloride dihydrate (0.87% - 440mg/50ml) - Nước tinh khiết 100% - Tiệt khuẩn | 3 | Ống | 140
77 | 77 | Bóng gây mê 0.5 - 3 lít dùng 1 lần | Bóng gây mê dùng cho máy gây mê dùng 1 lần,có hoặc không móc treo cuối đuôi bóng - Chất liệu nhựa Polypropylen - Thể tích từ 0.5 - 3lít - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Cái | 85
78 | 78 | Bóng kéo sỏi 3 kênh dùng kéo sỏi ống mật chủ | Bóng kéo sỏi 3 kênh dùng để kéo sỏi ống mật chủ - Có 3 kênh làm việc: dây dẫn, kênh bơm bóng và kênh bơm dung dịch cản quang - Đường kính bóng tối đa 20mm, đường kính đầu cuối 5.5Fr, chiều dài làm việc 1900mm, phù hợp kênh làm việc đường kính 3.2mm, có 2 dải cản quang ở đầu và cuối bóng - Bộ phận đi kèm 3 bơm tiêm 15mm/18mm/20mm - Có đánh dấu ở cuối dụng cụ (V-marking), có phần kết nối với ống soi (C-hook) - Tương thích ống soi tá tràng TJF - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 110
79 | 79 | Bóng nong đường mật, đường kính bóng bơm theo 3 cấp độ từ 8 - 10 - 12mm | Bóng nong đường mật - Chất liệu Pebax, siêu bền, không thấm nước - Đường kính dây dẫn bóng 7 - 8Fr, dài 160 - 180cm, chiều dài bóng 5 - 6cm, đường kính bóng bơm theo 3 cấp độ từ 8 - 10 - 12mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích dây dẫn 0.035'' | 3 | cái | 30
80 | 80 | Bóng nong thực quản, tá tràng, đại trực tràng, đường kính bóng 8 - 20mm | Bóng nong thực quản, tá tràng, đại trực tràng 3 mức bơm 12mm, 15mm, 18mm, có dây dẫn - Đường kính bóng 8 - 20mm - Chiều dài bóng ≥ 5,5cm - Áp suất bóng 2 - 8atm (30-120 psi) - Chiều dài catheter ≥ 240cm - Đường kính catheter ≥ 8Fr - Kênh làm việc ≥ 2.8mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 8
81 | 81 | Buồng tiêm đa năng đặt cố định lâu dài dưới da | Buồng tiêm đa năng đặt cố định lâu dài dưới da - Vỏ bằng titanium hoặc nhựa - Đường kính nền 29/30mm - Chiều cao 11.2 - 11.7mm - Thể tích trong 0.6ml - Cho phép truyền được chất cản quang, cản từ trực tiếp - Tốc độ truyền tối đa 5ml/giây - Catheter cỡ 8F, làm bằng silicon, đầu đóng van 3 chiều ngăn máu chảy vào gây tắc nghẽn - Chụp được dưới CT và MRI - Tiêu chuẩn ISO/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 25
82 | 82 | Buồng tiêm truyền hóa chất cấy dưới da, cỡ 5Fr | Buồng tiêm truyền hóa chất cấy dưới da - Bằng titanium - Catheter cỡ 5Fr, đường kính ngoài 1.68mm, dài 70cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) - Tương thích chụp CT và cộng hưởng từ MRI | 3 | Bộ | 10
83 | 83 | Buồng tiêm truyền hóa chất cấy dưới da, cỡ 8.5Fr | Buồng tiêm truyền hóa chất cấy dưới da - Bằng titanium, phủ silicon - Catherter 8.5Fr, đường kính trong 1.6mm - Chịu được truyền áp lực cao 22.4bar - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) - Tương thích với môi trường MRI | 3 | Bộ | 40
84 | 84 | Cảm biến đo hoạt động não khi gây mê toàn thân hoặc an thần dùng cho trẻ em | Cảm biến đo hoạt động não khi gây mê toàn thân hoặc an thần dùng cho trẻ em - Chất liệu bằng Polycarbonate - Tấm đệm bằng đồng và hợp kim đồng, có chất cách nhiệt - Mạch linh hoạt mang hình in Polyesster với dung môi Ag/AgCl và dung môi đã được xử lý - Gel điện cực dạng chất lỏng - Đĩa điện bằng nhựa, Miếng xốp điện bọt polyurethane/polyester + Điện cực 1/32inch bọt trắng Polyethylene, 2 mặt được phủ chất kết dính dùng trong y tế - Kích thước 26.7cm x 2.8cm - Trọng lượng 3.2g - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích với máy BIS monitor | Không phân nhóm | Cái | 150
85 | 85 | Cảm biến theo dõi độ sâu gây mê sử dụng 1 lần cho người lớn | Cảm biến theo dõi độ sâu gây mê sử dụng 1 lần cho người lớn Chất liệu bằng Polycarbonate + Tấm đệm bằng đồng và hợp kim đồng, có chất cách nhiệt + Mạch linh hoạt màn hình in Polyester với dung môi Ag/AgCl và dung môi đã được xử lý + Gel điện cực dạng chất lỏng + Đĩa điện bằng nhựa + Miếng xốp điện bọt Polyurethane/polyester + Điện cực 1/32inch bọt trắng Polyethylene, 2 mặt được phủ chất kết dính dùng trong y tế - Kích thước 27.94cm x 2.8cm - Trọng lượng 3.7g - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) -Tương thích với máy BIS monitor | Không phân nhóm | Cái | 450
86 | 86 | Cannula mạch máu dùng trong tưới trực tiếp mô tạng | Cannula mạch máu dùng trong tưới trực tiếp mô tạng - Chất liệu PVC - Đầu ống 3mm, dài 5 - 5.2cm - Thân có chắn phóng xạ, đầu nối vặn xoắn - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 50
87 | 87 | Catheter đo cung lượng tim liên tục, cỡ 7.5Fr, dài 110cm | Catheter đo cung lượng tim liên tục đo các chỉ số CCO/SVO2/Rtiêu chuẩn Châu Âu (CE)DV - Catheter bằng Polyvinylclorua (PVC) - Cỡ 7.5Fr, dài 110cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích với monitor Vigilantiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Cái | 45
88 | 88 | Catheter lấy huyết khối các cỡ 2Fr - 7Fr | Catheter lấy huyết khối trong lòng mạch - Chất liệu bóng cao su, catheter bằng pebax - Có vạch đánh dấu độ sâu - Kích cỡ 2Fr - 7Fr dài 80cm - Đường kính bóng 4.5 - 14mm - Thể tích bóng 0.05 - 1.75ml - Tiêu chuẩn ISO/ tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Cái | 65
89 | 89 | Catheter lấy huyết khối trong lòng mạch bằng pebax, đường kính 6 - 14mm | Catheter lấy huyết khối trong lòng mạch - Chất liệu bóng cao su, catheter bằng pebax - Có vạch đánh dấu độ sâu - Kích cỡ 2 - 7Fr dài 80cm - Đường kính bóng 6 - 14mm - Thể tích bóng 0.2 - 1.75ml - Dây dẫn 0.018 - 0.038'' - Hai dải chắn bức xạ ở hai đầu gần và xa của bóng tăng cường khả năng hiển thị dưới huỳnh quang - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 50
90 | 90 | Chất làm đầy dành cho vùng da trung bì | Chất làm đầy da vùng mặt để xóa các nếp nhăn tĩnh vùng mắt mức độ nặng, tiêm lớp giữa của trung bì - Thành phần: Hyaluronic acid liên kết chéo 20mg/ml. Lidocain 3mg/ml. Dung dịch muối đệm phosphat vừa đủ - Dạng gel vô khuẩn, trong suốt, phân hủy sinh học của acid hyaluronic ổn định - Kim bằng thép không gỉ, thành mỏng, cỡ 29G - Đóng gói trong ống tiêm bằng thủy tinh - Hiệu quả cải thiện lâm sàng sau khi tiêm kéo dài 9 tháng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Ống | 80
91 | 91 | Chất làm đầy dành cho vùng da trung bì sâu | Chất làm đầy da vùng mặt để xóa các nếp nhăn tĩnh mức độ nặng vùng mặt(cho đối tượng da dày), tiêm lớp sâu của trung bì sâu - Thành phần: Hyaluronic acid liên kết chéo 20mg/ml. Lidocain 3mg/ml. Dung dịch muối đệm phosphat vừa đủ - Dạng gel vô khuẩn, trong suốt, phân hủy sinh học của acid hyaluronic ổn định không có nguồn gốc động vật - Kim bằng thép không gỉ, thành mỏng, cỡ kim 27G - Hiệu quả cải thiện lâm sàng sau khi tiêm kéo dài 12 tháng - Đóng gói trong ống tiêm bằng thủy tinh - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Ống | 92
92 | 92 | Chất làm đầy dành cho vùng mặt | Chất làm đầy dành cho vùng mặt để làm tăng thể tích của mô mặt, điều chỉnh thể tích của mặt, má hóp - Thành phần Hyaluronic acid liên kết chéo 20mg/ml, Lidocain hydrochlorid 3mg/ml (tương đương 0,3% lidocain), dung dịch muối đệm phosphat vừa đủ - Dạng gel vô khuẩn, trong suốt, phân hủy sinh học của acid hyaluronic ổn định không có nguồn gốc động vật - Đóng gói trong ống tiêm bằng thủy tinh - Kim bằng thép không gỉ, kim 27G - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | hộp | 50
93 | 93 | Chất làm đầy dành cho vùng mặt, tiêm vào lớp dưới hạ bì sát xương | Chất làm đầy dành cho vùng mặt, tiêm vào lớp dưới hạ bì sát xương, dùng để phục hồi thể tích khuôn mặt - Thành phần: Hoạt chất Hyaluronic acid liên kết chéo dạng gel 20mg/ml và lidocain 3mg. Dung dịch đệm phosphate pH 7,2 - Thể tích ống 1ml - Đặc tính một chất gel acid hyaluronic liên kết chéo sinh lý, vô khuẩn, không có chất gây sốt, không có nguồn gốc động vật, Gel được đóng trong 1 ống tiêm bơm đầy sẵn, dùng 1 lần - 04 Kim tiêm bằng thép không gỉ , cỡ 27G 1/2inch - Hiệu quả kéo dài 24 tháng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO | 6 | Ống | 50
94 | 94 | Chất làm đầy lớp sâu của chân bì hoặc niêm mạc môi | Chất làm đầy được dùng tiêm vào lớp sâu của chân bì hoặc niêm mạc môi - Thành phần: Hoạt chất Hyaluronic acid liên kết chéo dạng gel 17.5 mg/ml và lidocain 3mg, dung dịch đệm phosphate pH 7,2 - Thể tích ống 1ml - Đặc tính gel acid hyaluronic liên kết chéo sinh lý, không có chất gây sốt, không có nguồn gốc động vật, đóng trong 1 ống tiêm bơm đầy sẵn - 04 Kim tiêm bằng thép không gỉ, cỡ 30G1/2inch - Hiệu quả kéo dài 18 tháng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO | 1 | Ống | 50
95 | 95 | Chất làm đầy nếp nhăn và xóa thâm vùng mắt, bọng dưới mắt | Chất làm đầy nếp nhăn và xóa thâm vùng mắt, bọng dưới mắt - Thành phần: Hyaluronic acid 15mg/ml bán liên kết chéo, 0.3% Lidocaine hydrochloride và muối phosphat, hỗn hợp 8 amino acid, 3 chất chống oxy hóa, Vitamin B6, 2 khoáng chất. - Đặc điểm: Dạng gel nhẹ, có đặt tính nhớt, đàn hồi cho phép sản phẩm lan đều trên vùng điều trị, được chứa trong 2 ống tiêm, mỗi ống 1ml, trong suốt, không gây sốt - Kim bằng thép không gỉ, cỡ 30G 1/2" - Hiệu quả cải thiện lâm sàng sau khi tiêm kéo dài 9 - 12 tháng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Ống | 40
96 | 96 | Chất làm đầy trẻ hóa da | Chất làm đầy trẻ hóa da được dùng để phục hồi cân bằng nước cho da, cải thiện cấu trúc da và độ đàn hồi của da, tiêm vào lớp bì của da - Thành phần Hyaluronic acid liên kết chéo 20mg/ml. Lidocain hydrochlorid 3mg/ml (tương đương 0,3% lidocain). Dung dịch muối đệm phosphat vừa đủ - Dạng gel vô khuẩn, trong suốt, phân hủy sinh học của acid hyaluronic ổn định - Kim bằng thép không gỉ, thành mỏng, cỡ 29G - Hiệu quả cải thiện lâm sàng sau khi tiêm kéo dài 6 tháng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Ống | 70
97 | 97 | Chất làm đầy và làm ẩm dành cho vùng da trung bì | Chất làm đầy và làm ẩm dành cho vùng da trung bì, tái tạo, khắc phục vết thâm và khiếm khuyết bề mặt ở vùng mặt và các khu vực khác cơ thể - Thành phần hoạt chất Hyaluronic acid ổn định 16mg/ml; Sodium Chloride, Phosphate buffer, nước cất 1ml - Kim bằng thép không gỉ, cỡ 33G, dài 4mm - Dạng gel tinh khiết, trong suốt, đóng trong ống tiêm bằng thủy tinh 1ml - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Ống | 45
98 | 98 | Chất làm đầy và làm ẩm dành cho vùng hạ bì | Chất làm đầy và làm ẩm, tái tạo cấu trúc vùng da mặt, cổ, đường viền cổ, dành cho vùng da hạ bì - Thành phần: Hyaluronic acid 15mg/ml bán liên kết chéo, 0.3% Lidocaine hydrochloride và muối phosphat, hỗn hợp 8 amino acid, 3 chất chống oxy hóa, Vitamin B6, 2 khoáng chất. - Đặc điểm: Dạng gel, được chứa trong 2 ống tiêm, mỗi ống 1ml, trong suốt, không gây sốt, gồm hyaluronic acid bán liên kết chéo không có nguồn gốc động vật và 0.3% lidocaine hydrochloride - Kim bằng thép không gỉ, cỡ 30G 1/2" - Hiệu quả cải thiện lâm sàng sau khi tiêm kéo dài 4 - 6 tháng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Ống | 200
99 | 99 | Chất làm đầy vùng hõm da | Chất làm đầy da mục đích làm đầy vùng hõm da tự nhiên và thứ phát cho vùng da trung bì sâu - Thành phần chính 32mg (H-HA) + 32mg (L-HA) muối natri axit hyaluronic, thành phần khác: natri clorua, natri photphat và nước vừa đủ 2ml - Dung dịch trong suốt, phân hủy sinh học của acid hyaluronic ổn định không có nguồn gốc động vật - Hiệu quả cải thiện lâm sàng sau khi tiêm từ 6 - 9 tháng - Đóng gói trong ống tiêm thủy tinh - Kim 29G x ½ bằng thép không gỉ - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Hộp | 50
100 | 100 | Chất làm đầy vùng xương gò má, cằm | Chất làm đầy da vùng xương gò má, cằm - Thành phần Hyaluronic Acid liên kết chéo 25 mg/ml Lidocaine hydrochloride 0,3%, Dung dịch đệm Phosphate pH 7.3 vừa đủ - Đặc điểm gel vô trùng, trong suốt, không có nguồn gốc động vật, được chứa trong 2 ống tiêm, mỗi ống 1.2ml - Kim bằng thép không gỉ, cỡ kim 25G 1" - Hiệu quả cải thiện lâm sàng sau khi tiêm kéo dài 9 - 20 tháng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Ống | 12
101 | 101 | Chất nhầy dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco thành phần Sodium hyaluronate | Chất nhầy dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể Phaco - Thành phần Sodium hyaloronate 1.5% - Độ pH 6.8 - 7.6 - Độ thẩm thấu 300 - 360(mOsmol/kg) - Chỉ số dẻo 133 - Độ nhớt 295.000mPa.s - Hệ số phân tán/kết dính(CDI) 44 - Trọng lượng phân tử 2.9mega - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Ống | 400
102 | 102 | Chất nhầy dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco tổng hợp Sodium hyaluronate, Sodium chondroitin sunfate | Chất nhầy dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco - Thành phần: * 1 ống 0.4ml chứa 1% sodium hyaluronate * 1 ống 0.35ml chứa 3% sodium hyauronate * 4% Sodium chondroitin sunfate - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương đương Duovisc | 3 | Ống | 100
103 | 103 | Chất nhầy phẫu thuật nội nhãn, thành phần Hyaluronate Sodium 1.8% | Chất nhầy phẫu thuật nội nhãn - Thành phần Hyaluronate Sodium 1.8%, trọng lượng phân tử trung bình 3.2 triệu Dalton, độ nhầy 2 triệu mPas, độ thẩm thấu 200 - 400 mosmol/kg và độ pH 6.8 - 7.6 - Thể tích 0.85ml - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Ống | 400
104 | 104 | Chỉ khâu không tiêu bằng nylon, đơn sợi, 10/0 dài 30cm, 2 kim tròn đầu cắt 3/8C | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi khâu kết mạc, giác mạc và củng mạc - Chỉ bằng nylon 10/0 dài 30cm - 2 kim tròn đầu cắt bằng thép không gỉ, 3/8C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Tép | 84
105 | 105 | Chỉ khâu không tiêu đa sợi bằng Polyester, 2/0 75cm 2 kim tròn, 1/2C 16mm, miếng đệm 3x3mm | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp, đa sợi dùng trong thay van động mạch chủ, van hai lá/ba lá - Chỉ Polyester, số 2/0, dài 75cm - 2 kim tròn, 16mm, 1/2C - Miếng đệm bằng PTFE 3x3mm - Tiệt khuẩn, đóng góí tép/8 sợi: 4 sợi xanh, 4 sợi trắng - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Tép | 36
106 | 106 | Chỉ khâu không tiêu đa sợi bằng Polyester, 2/0 75cm 2 kim tròn, 1/2C 17mm | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp, đa sợi dùng trong thay van động mạch chủ, van hai lá/ ba lá - Chỉ bằng Polyester, 2/0, dài 75cm phủ silicon - 2 kim tròn, bằng thép không gỉ, 17mm, 1/2C - Tiệt khuẩn, đóng gói tép/8 sợi: 4 sợi xanh, 4 sợi trắng - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Tép | 144
107 | 107 | Chỉ khâu không tiêu đa sợi bằng Polyester, 2/0 75cm 2 kim tròn, 1/2C 17mm, miếng đệm 6x3mm | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp, đa sợi dùng trong thay van động mạch chủ, van hai lá/ ba lá - Chỉ bằng Polyester, 2/0, dài 75cm phủ silicon - 2 kim tròn, bằng thép không gỉ, 17mm, 1/2C, miếng đệm bằng PTFE 6x3mm - Tiệt khuẩn, đóng gói tép/8 sợi: 4 sợi xanh, 4 sợi trắng - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Tép | 72
108 | 108 | Chỉ khâu không tiêu đa sợi bằng Polyester, 2/0 75cm 2 kim tròn, 1/2C 20mm | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp, đa sợi dùng trong thay van động mạch chủ, van hai lá/ba lá - Chỉ Polyester, số 2/0, dài 75cm - 2 kim tròn, 20mm, 1/2C - Tiệt khuẩn, đóng gói tép/10 sợi: 5 sợi xanh, 5 sợi trắng - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Tép | 120
109 | 109 | Chỉ khâu không tiêu đa sợi bằng Polyester, 2/0 75cm 2 kim tròn, 1/2C 20mm, miếng đệm 7x3mm | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp, đa sợi dùng trong thay van động mạch chủ, van hai lá/ ba lá - Chỉ Polyester, số 2/0, dài 75cm - 2 kim tròn, 20mm, 1/2C - Miếng đệm bằng PTFE 7x3mm - Tiệt khuẩn, đóng gói tép/10 sợi: 5 sợi xanh, 5 sợi trắng - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Tép | 60
110 | 110 | Chỉ khâu không tiêu đa sợi bằng Polyester, 2/0 75cm 2 kim tròn, 1/2C 22mm | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp, đa sợi dùng trong thay van động mạch chủ, van hai lá/ ba lá - Chỉ bằng Polyester, 2/0, dài 75cm phủ silicon - 2 kim tròn, bằng thép không gỉ, 22mm, 1/2C - Tiệt khuẩn, đóng gói tép/8 sợi: 4 sợi xanh, 4 sợi trắng - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Tép | 402
111 | 111 | Chỉ khâu không tiêu đa sợi bằng Polyester, 2/0 75cm 2 kim tròn, 1/2C 22mm, miếng đệm 6x3mm | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp, đa sợi dùng trong thay van động mạch chủ, van hai lá/ ba lá - Chỉ bằng Polyester, 2/0, dài 75cm phủ silicon - 2 kim tròn, bằng thép không gỉ, 22mm, 1/2C, miếng đệm bằng PTFE 6x3mm - Tiệt khuẩn, đóng gói tép/8 sợi: 4 sợi xanh, 4 sợi trắng - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Tép | 168
112 | 112 | Chỉ khâu không tiêu đa sợi bằng Polyester, 2/0 75cm 2 kim tròn, 1/2C 22mm, miếng đệm mềm 6x3mm | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp, đa sợi dùng trong thay van động mạch chủ, van hai lá/ ba lá - Chỉ bằng Polyester, 2/0, dài 75cm phủ silicon - 2 kim tròn, bằng thép không gỉ, 22mm, 1/2C, miếng đệm mềm bằng PTFE 6x3mm - Tiệt khuẩn, đóng gói tép/8 sợi: 4 sợi xanh, 4 sợi trắng - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Tép | 168
113 | 113 | Chỉ khâu không tiêu đa sợi bằng Polyester, 3/0 75cm 2 kim tròn đầu nhọn, 3/8C 16mm | Chỉ khâu không tiêu đa sợi, sửa van, thay van - Chỉ bằng Polyester, 3/0, dài 75cm, chịu lực suốt vòng đời, phủ silicon - 2 kim tròn đầu nhọn 3/8C, bằng hợp kim thép không gỉ chống gãy, 16mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 2 | Tép | 144
114 | 114 | Chỉ khâu không tiêu đa sợi bằng Polyester, 3/0 90cm 2 kim tròn đầu nhọn, 1/2C 20mm | Chỉ khâu không tiêu đa sợi, sửa van, thay van - Chỉ bằng Polyester, 3/0, dài 90cm, chịu lực suốt vòng đời, phủ silicon - 2 kim tròn đầu nhọn 1/2C, bằng hợp kim thép không gỉ chống gãy, 20mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Tép | 1080
115 | 115 | Chỉ khâu không tiêu đơn sợi bằng Polypropylene 5/0 dài 75cm, 2 kim tròn đầu nhọn dài 13mm, 1/2C | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene, 5/0 dài 75cm, giữ lực vết thương vĩnh viễn, bề mặt trơn láng - 2 kim tròn đầu nhọn bằng hợp kim Ethaloy dài 13mm, 1/2C, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự chắc chắn và an toàn - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Tép | 180
116 | 116 | Chỉ khâu không tiêu đơn sợi bằng Polypropylene 5/0 dài 90cm, 2 kim tròn đầu nhọn dài 17mm, 1/2C | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp, đơn sợi, khâu mạch máu - Chỉ bằng Polypropylene, 5/0 dài 90cm, chịu lực suốt vòng đời, chất phủ polyethylene glycol - 2 kim tròn đầu nhọn, bằng hợp kim Surgalloy (Crom 12%, nickel 9%, Cu 2%, titan 0,9%,...), dài 17mm, 1/2C, kim phủ silicon, kim có thể khâu qua mô nhiều lần mà không bị cùn - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 2 | Tép | 2268
117 | 117 | Chỉ khâu không tiêu đơn sợi bằng Polypropylene, , 7/0 dài 60cm. 2 kim tròn đầu nhọn dài 9.3mm, 3/8C | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene, 7/0 dài 60cm, giữ lực vết thương vĩnh viễn, bề mặt trơn láng - 2 kim tròn đầu nhọn bằng hợp kim Ethalloy dài 9.3mm, 3/8C, hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự chắc chắn và an toàn - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Tép | 264
118 | 118 | Chỉ khâu không tiêu đơn sợi bằng Polypropylene, 10/0 dài 20cm, 2 kim thẳng | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp, đơn sợi khâu treo thuỷ tinh thể vào cũng mạc - Chỉ bằng Polypropylene 10/0 dài 20cm - 2 kim thẳng bằng thép không gỉ. phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Tép | 96
119 | 119 | Chỉ khâu không tiêu đơn sợi bằng Polypropylene, 2/0 dài 90cm, 2 Kim tròn đầu cắt, dài 26mm, 1/2C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene số 2/0, dài 90cm, chất phủ Polyethylen glycol - 2 kim tròn đầu cắt dài 26mm, bằng hợp kim Surgalloy (Crom 12%, nickel 9%, Cu 2%, titan 0,9%,...),1/2C, kim phủ silicon, kim có thể khâu qua mô nhiều lần mà không bị cùn - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Tép | 2230
120 | 120 | Chỉ khâu không tiêu đơn sợi bằng Polypropylene, 2/0 dài 90cm. 2 Kim tròn đầu cắt, dài 26mm, 1/2C | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene, 2/0 dài 90cm, không tan giữ lực vết thương vĩnh viễn, bề mặt trơn láng - 2 Kim tròn đầu cắt, bằng hợp kim Ethaloy dài 26mm, 1/2C, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự chắc chắn và an toàn - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Tép | 1080
121 | 121 | Chỉ khâu không tiêu đơn sợi bằng Polypropylene, 3/0 90cm, 2 kim tròn đầu nhọn, 1/2C 26mm | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, nối mạch máu - Chỉ bằng Polypropylene, 3/0, dài 90cm, chịu lực suốt vòng đời, chất phủ polyethylene glycol - 2 kim tròn đầu nhọn, bằng hợp kim Surgalloy (Crom 12%, nickel 9%, Cu 2%, titan 0,9%,...), dài 26mm, 1/2C, kim phủ silicon, kim có thể khâu qua mô nhiều lần mà không bị cùn - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 2 | Tép | 648
122 | 122 | Chỉ khâu không tiêu đơn sợi bằng Polypropylene, 3/0 dài 90cm, 2 Kim tròn đầu nhọn dài 26mm, 1/2C | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene, 3/0 dài 90cm, giữ lực vết thương vĩnh viễn, bề mặt trơn láng - 2 Kim tròn đầu nhọn bằng hợp kim Ethaloy dài 26mm, 1/2C, hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự chắc chắn và an toàn - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Tép | 385
123 | 123 | Chỉ khâu không tiêu đơn sợi bằng Polypropylene, 3/0 dài 90cm, 2 Kim tròn đầu nhọn dài 31mm, 1/2C | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene, 3/0 dài 90cm, giữ lực vết thương vĩnh viễn, bề mặt trơn láng - 2 kim tròn đầu nhọn bằng hợp kim Ethaloy dài 31mm, 1/2C, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự chắc chắn và an toàn - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Tép | 264
124 | 124 | Chỉ khâu không tiêu đơn sợi bằng Polypropylene, 4/0 90cm, 2 kim tròn đầu nhọn, 1/2C 22mm | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, nối mạch máu - Chỉ bằng Polypropylene, 4/0, dài 90cm, chịu lực suốt vòng đời, chất phủ polyethylene glycol - 2 kim tròn đầu nhọn, bằng hợp kim Surgalloy (Crom 12%, nickel 9%, Cu 2%, titan 0,9%,...), dài 22mm, 1/2C, kim phủ silicon, kim có thể khâu qua mô nhiều lần mà không bị cùn - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 2 | Tép | 1476
125 | 125 | Chỉ khâu không tiêu đơn sợi bằng Polypropylene, 4/0 dài 75cm, 2 kim tròn đầu nhọn dài 17mm, 3/8C | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp, đơn sợi khâu mạch máu - Chỉ bằng Polypropylene, 4/0 dài 75cm, giữ lực vết thương vĩnh viễn, bề mặt trơn láng - 2 kim tròn đầu nhọn bằng hợp kim Ethaloy dài 17mm, 3/8C, vùng kẹp kim phẳng, kim được cắt bằng laser, phủ Silicon giữ độ sắc của kim 58% qua nhiều lần đâm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Tép | 60
126 | 126 | Chỉ khâu không tiêu đơn sợi bằng Polypropylene, 4/0 dài 90cm, 2 kim tròn đầu nhọn dài 17mm, 3/8C | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp, đơn sợi khâu mạch máu - Chỉ bằng Polypropylene, 4/0, dài 90cm, chịu lực suốt vòng đời, chất phủ polyethylene glycol - 2 kim tròn đầu nhọn, bằng hợp kim Surgalloy (Crom 12%, nickel 9%, Cu 2%, titan 0,9%,...), dài 17mm, 3/8C, phủ silicon, kim có thể khâu qua mô nhiều lần mà không bị cùn - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Tép | 108
127 | 127 | Chỉ khâu không tiêu đơn sợi bằng Polypropylene, 4/0 dài 90cm; 2 Kim tròn đầu nhọn dài 20mm, 1/2C | Chỉ khâu không tiêu, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene, 4/0 dài 90cm, không tan giữ lực vết thương vĩnh viễn, bề mặt trơn láng - 2 kim tròn đầu nhọn bằng hợp kim Ethaloy dài 20mm, 1/2C, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự chắc chắn và an toàn - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Tép | 540
128 | 128 | Chỉ khâu không tiêu đơn sợi bằng polypropylene, 4/0, 90cm 2 kim tròn đầu nhọn 1/2C 17mm | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene, 4/0 dài 90cm, giữ lực vết thương vĩnh viễn, bề mặt trơn láng - 2 Kim tròn đầu nhọn, bằng hợp kim Ethaloy, dài 17mm, 1/2C, vùng kẹp kim phẳng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Tép | 24
129 | 129 | Chỉ khâu không tiêu đơn sợi bằng Polypropylene, 5/0 75cm, 2 kim tròn đầu nhọn, 1/2C 13mm | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, nối mạch máu - Chỉ bằng Polypropylene, 5/0, dài 75cm, chịu lực suốt vòng đời, chất phủ polyethylene glycol - 2 kim tròn đầu nhọn, bằng hợp kim Surgalloy (Crom 12%, nickel 9%, Cu 2%, titan 0,9%,...), dài 13mm, 1/2C, kim phủ silicon, kim có thể khâu qua mô nhiều lần mà không bị cùn - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 2 | Tép | 684
130 | 130 | Chỉ khâu không tiêu đơn sợi bằng Polypropylene, 5/0 90cm, 2 kim tròn đầu nhọn, 3/8C 13mm | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, nối mạch máu - Chỉ bằng Polypropylene, 5/0, dài 90cm, chịu lực suốt vòng đời, chất phủ polyethylene glycol - 2 kim tròn đầu nhọn, bằng hợp kim Surgalloy (Crom 12%, nickel 9%, Cu 2%, titan 0,9%,...), dài 13mm, 3/8C, kim phủ silicon, kim có thể khâu qua mô nhiều lần mà không bị cùn - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 2 | Tép | 1368
131 | 131 | Chỉ khâu không tiêu đơn sợi bằng Polypropylene, 5/0 90cm, 2 kim tròn đầu nhọn, 3/8C 17mm | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, nối mạch máu - Chỉ bằng Polypropylene, 5/0, dài 90cm, chịu lực suốt vòng đời, chất phủ polyethylene glycol - 2 kim tròn đầu nhọn, bằng hợp kim Surgalloy (Crom 12%, nickel 9%, Cu 2%, titan 0,9%,...), dài 17mm, 3/8C, kim phủ silicon, kim có thể khâu qua mô nhiều lần mà không bị cùn - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Tép | 792
132 | 132 | Chỉ khâu không tiêu đơn sợi bằng Polypropylene, 5/0 dài 90cm, 2 Kim tròn đầu nhọn dài 17mm, 1/2C | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene, 5/0 dài 90cm, giữ lực vết thương vĩnh viễn, bề mặt trơn láng - 2 kim tròn đầu nhọn bằng hợp kim Ethaloy dài 17mm, 1/2C, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự chắc chắn và an toàn - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Tép | 720
133 | 133 | Chỉ khâu không tiêu đơn sợi bằng Polypropylene, 6/0 dài 60cm, 2 Kim tròn đầu nhọn dài 11mm, 3/8C | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene số 6/0, dài 60cm, 2 kim tròn đầu nhọn bằng hợp kim Ethalloy dài 11mm, 3/8C, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự chắc chắn và an toàn - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Tép | 372
134 | 134 | Chỉ khâu không tiêu đơn sợi bằng Polypropylene, 6/0 dài 60cm, 2 kim tròn đầu nhọn dài 9.3mm, 3/8C | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene, 6/0 dài 60cm, không tan giữ lực vết thương vĩnh viễn, bề mặt trơn láng - 2 kim tròn đầu nhọn bằng hợp kim Ethaloy dài 9.3mm, 3/8C, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự chắc chắn và an toàn - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Tép | 1212
135 | 135 | Chỉ khâu không tiêu đơn sợi bằng Polypropylene, 6/0 dài 75cm, 2 kim tròn đầu nhọn dài 13mm, 3/8C | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene, 6/0 dài 75cm, không tan giữ lực vết thương vĩnh viễn, bề mặt trơn láng - 2 kim tròn đầu nhọn bằng hợp kim Ethaloy dài 13mm, 3/8C, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự chắc chắn và an toàn - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Tép | 744
136 | 136 | Chỉ khâu không tiêu đơn sợi bằng Polypropylene, 6/0 dài 75cm, 2 kim tròn đầu nhọn dài 9mm, 3/8C | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, nối mạch máu - Chỉ bằng Polypropylene, 6/0, dài 75cm, chịu lực suốt vòng đời, chất phủ polyethylene glycol - 2 kim tròn đầu nhọn, bằng hợp kim Surgalloy (Crom 12%, nickel 9%, Cu 2%, titan 0,9%,...), dài 9mm, 3/8C, kim phủ silicon, kim có thể khâu qua mô nhiều lần mà không bị cùn - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 2 | Tép | 1872
137 | 137 | Chỉ khâu không tiêu đơn sợi bằng Polypropylene, 7/0 60cm, 2 kim tròn đầu nhọn, 3/8C 8mm | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, nối mạch máu - Chỉ bằng Polypropylene, 7/0, dài 60cm, chịu lực suốt vòng đời, chất phủ polyethylene glycol - 2 kim tròn đầu nhọn, bằng hợp kim thép không gỉ, 8mm, 3/8 C, kim phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Tép | 900
138 | 138 | Chỉ khâu không tiêu đơn sợi bằng Polypropylene, 8/0 60cm, 2 kim tròn đầu nhọn, 3/8C 6mm | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi, nối mạch máu - Chỉ bằng Polypropylene, 8/0, dài 60cm, chịu lực suốt vòng đời, chất phủ polyethylene glycol - 2 kim tròn đầu nhọn, bằng hợp kim Surgalloy (Crom 12%, nickel 9%, Cu 2%, titan 0,9%,...), dài 6mm, 3/8C, kim phủ silicon, kim có thể khâu qua mô nhiều lần mà không bị cùn - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 2 | Tép | 828
139 | 139 | Chỉ khâu không tiêu đơn sợi bằng Polypropylene, 8/0 dài 45cm, 2 kim tròn đầu nhọn dài 6.5mm, 3/8C | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene, 8/0 dài 45cm, giữ lực vết thương vĩnh viễn, bề mặt trơn láng - 2 kim tròn đầu nhọn bằng hợp kim Ethalloy dài 6.5mm, 3/8C. tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự chắc chắn và an toàn - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Tép | 36
140 | 140 | Chỉ khâu không tiêu đơn sợi bằng Polypropylene, số 0 dài 100cm, 1 kim tròn đầu nhọn dài 31mm, 1/2C | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene, số 0 dài 100cm, giữ lực vết thương vĩnh viễn, bề mặt trơn láng - 1 kim tròn đầu nhọn bằng hợp kim Ethalloy dài 31mm, 1/2C. tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự chắc chắn và an toàn - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Tép | 144
141 | 141 | Chỉ khâu không tiêu đơn sợi bằng polypropylene, số 1 dài 100cm, 1 kim tròn đầu cắt, dài 45mm, 1/2C | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene, số 1 dài 100cm, giữ lực vết thương vĩnh viễn, bề mặt trơn láng - 1 kim tròn đầu cắt bằng hợp kim Ethaloy dài 45mm, 1/2C, hệ thống cảnh báo sớm, tại nút buộc sợi chỉ biến dạng tạo sự chắc chắn và an toàn - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Tép | 1008
142 | 142 | Chỉ khâu không tiêu polyamid đơn sợi, 5/0 dài 80cm, 2 kim tròn đầu cắt 3/8C, 12mm, miếng đệm 2x3.5mm | Chỉ khâu không tiêu, đơn sợi dùng để đóng buồng tim - Chỉ bằng Polyamid, 5/0, dài 80cm, có miếng đệm 2x3.5mm - 2 kim tròn đầu cắt, 12mm, 3/8C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Tép | 180
143 | 143 | Chỉ khâu không tiêu polyamid đơn sợi, 6/0, dài 80cm, 2 kim tròn dài 10mm 3/8C, miếng đệm 2x3.5mm | Chỉ khâu không tiêu dùng để đóng buồng tim, đơn sợi - Chỉ bằng Polyamid, 6/0, dài 80cm, có miếng đệm 2x3.5mm - 2 kim tròn, 10mm, 3/8C, phủ silicon - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Tép | 324
144 | 144 | Chỉ khâu không tiêu Polyamid, đơn sợi, 2/0 dài 75cm, 1 kim tam giác, dài 24mm, 3/8C | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polyamid, số 2/0, dài 75cm, 1 kim tam giác, 3/8C 24mm, bằng thép không gỉ, phủ silicon, lực căng kéo nút thắt 31.39N - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | Tép | 7718
145 | 145 | Chỉ khâu không tiêu Polyamid, đơn sợi, 2/0 dài 75cm, 1 kim thẳng dài 60mm | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp, đơn sợi khâu da - Chỉ bằng Polyamid, 2/0 dài 75cm - 1 kim thẳng bằng thép không gỉ, dài 60mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 5 | Tép | 812
146 | 146 | Chỉ khâu không tiêu Polyamid, đơn sợi, 3/0 dài 75cm, 1 kim tam giác dài 24mm, 3/8C | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp, đơn sợi khâu da - Chỉ bằng Polyamid, số 3/0, dài 75cm - 1 kim tam giác dài 24mm, 3/8C, kim phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Tép | 5700
147 | 147 | Chỉ khâu không tiêu Polyamid, đơn sợi, 3/0 dài 75cm, 1 kim tam giác, dài 24mm, 3/8C | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp, đơn sợi khâu da - Chỉ bằng Polyamid, số 3/0, dài 75cm, kim tam giác, 3/8C 24mm, làm bằng thép không gỉ, phủ silicon, lực căng kéo nút thắt 15.50N - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | Tép | 20284
148 | 148 | Chỉ khâu không tiêu Polyamid, đơn sợi, 4/0 dài 45cm, 1 kim tam giác, dài 19mm, 3/8C | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp, đơn sợi khâu da - Chỉ bằng Polyamid, số 4/0, dài 45cm - 1 kim tam giác dài 19mm, 3/8C, kim phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 2 | Tép | 900
149 | 149 | Chỉ khâu không tiêu Polyamid, đơn sợi, 4/0 dài 75cm, 1 kim tam giác, dài 19mm, 3/8C | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp đơn sợi - Chỉ bằng Polyamid, số 4/0, dài 75cm, 1 kim tam giác, 3/8C 19mm, làm bằng thép không gỉ, phủ silicon, lực căng kéo nút thắt 9.81N - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | Tép | 5936
150 | 150 | Chỉ khâu không tiêu Polyamid, đơn sợi, 5/0 dài 75cm, 1 kim tam giác, dài 16mm, 3/8C | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp đơn sợi - Chỉ bằng Polyamid, số 5/0, dài 75cm, 1 kim tam giác, 3/8C 16mm, làm bằng thép không gỉ phủ silicon, lực căng kéo nút thắt 6.67N - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | Tép | 3168
151 | 151 | Chỉ khâu không tiêu Polyamid, đơn sợi, 6/0 dài 45cm. 1 kim tam giác, dài 12mm, 3/8C | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polyamid, 6/0, dài 45cm, 1 kim tam giác, 3/8C 12mm, bằng thép không gỉ, phủ silicon, lực căng kéo nút thắt 3.04N - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | Tép | 338
152 | 152 | Chỉ khâu không tiêu Polyamid, đơn sợi, 9/0 dài 13cm, 1 kim tròn đầu nhọn dài 5.1mm, 3/8C | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp đơn sợi, khâu mạch máu - Chỉ bằng Polyamid số 9/0 dài 13cm - 1 kim tròn đầu nhọn dài 5.1mm 3/8C, bằng hợp kim Ethalloy, phủ lớp silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Tép | 60
153 | 153 | Chỉ khâu không tiêu Polyamide, đơn sợi số 1, dài 75cm, 1 kim tam giác, 30mm 3/8C | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp đơn sợi - Chỉ bằng Polyamid, số 1, dài 75cm, kim tam giác, 3/8C 30mm, làm bằng thép không gỉ phủ silicon, lực căng kéo nút thắt 50.33N - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | Tép | 2448
154 | 154 | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp Polypropylene + Polyethylene số 2/0, 90cm, 2 kim tròn, 1/2C, 26mm | Chỉ khâu không tiêu đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene + Polyethylene, số 2/0, dài 90cm, 2 kim tròn 1/2C, bằng thép không gỉ, phủ silicon, lực căng kéo nút thắt 29.14N - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | Tép | 504
155 | 155 | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp Polypropylene + Polyethylene, số 3/0, 90cm, 2 kim tròn, 1/2C, 26mm | Chỉ khâu không tiêu đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene + Polyethylene (95/5), số 3/0, chỉ dài 90cm, 2 kim tròn 1/2C 26mm, làm bằng thép không gỉ phủ silicon, lực căng kéo nút thắt 17.66N - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | Tép | 540
156 | 156 | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp Polypropylene + Polyethylene, số 4/0, 90cm, 2 kim tròn, 1/2C, 17mm | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene + Polyethylene, số 4/0, dài 90cm, 2 kim tròn 1/2C, 17mm, bằng thép không gỉ, phủ silicon, lực căng kéo nút thắt 11.58N - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | Tép | 72
157 | 157 | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp Polypropylene + Polyethylene, số 4/0, 90cm, 2 kim tròn, 1/2C, 22mm | Chỉ khâu không tiêu đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene + Polyethylene, số 4/0, chỉ dài 90cm, 2 kim tròn 1/2C 22mm, bằng thép không gỉ, phủ silicon, lực căng kéo nút thắt 11.58N - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | Tép | 1128
158 | 158 | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp Polypropylene + Polyethylene, số 5/0, 75cm, 2 kim tròn, 1/2C, 13mm | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene + Polyethylene, số 5/0,dài 75cm, 2 kim tròn 1/2C 13mm, bằng thép không gỉ, phủ silicon, lực căng kéo nút thắt 7.16N - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | Tép | 468
159 | 159 | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp Polypropylene + Polyethylene, số 5/0, 75cm, 2 kim tròn, 3/8C, 13mm | Chỉ khâu không tiêu đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene + Polyethylene, số 5/0, chỉ dài 75cm, 2 kim tròn 3/8C 13mm, bằng thép không gỉ, phủ silicon, lực căng kéo nút thắt 7.16N - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | Tép | 684
160 | 160 | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp Polypropylene + Polyethylene, số 5/0, 90cm, 2 kim tròn, 1/2C, 17mm | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene + Polyethylene, số 5/0, dài 90cm, 2 kim tròn 1/2C, 17mm, bằng thép không gỉ, phủ silicon, lực căng kéo nút thắt 7.16N - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | tép | 756
161 | 161 | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp Polypropylene + Polyethylene, số 6/0 75cm, 2 kim tròn đầu nhọn, dài 10mm, 3/8C | Chỉ khâu không tiêu đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene + Polyethylene, 6/0, dài 75cm, 2 kim tròn đầu nhọn 3/8C 10mm, bằng thép không gỉ, phủ silicon, lực căng kéo nút thắt 3.53N - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | Tép | 864
162 | 162 | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp Polypropylene + Polyethylene, số 7/0, 75cm, 2 kim tròn, 3/8C, 10mm | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene + Polyethylene, số 7/0, dài75cm, 2 kim tròn 3/8C, 10mm, bằng thép không gỉ, phủ silicon, lực căng kéo nút thắt 1.86N - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | Tép | 72
163 | 163 | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp Polypropylene + Polyethylenglycol, đơn sợi, 6/0 dài 75cm. 1 Kim tròn đầu nhọn dài 13mm, 3/8C | Chỉ khâu không tiêu tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Polypropylene + Polyethylenglycol, 6/0, dài 75cm, kim tròn, đầu nhọn, dài 13mm, 3/8C, bằng hợp kim Surgalloy - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 2 | Tép | 1080
164 | 164 | Chỉ khâu không tiêu tự nhiên bằng kén tằm Bombyx Mori, đa sợi, 2/0 dài 70 - 75cm, 1 kim tròn đầu nhọn, dài 26mm, 1/2C | Chỉ khâu không tiêu tự nhiên, đa sợi khâu mô mềm, - Chỉ bằng kén tằm Bombyx Mori 2/0, dài 70 - 75cm, thời gian chịu lực 1 năm, giới hạn độ bền kéo đứt 1.44 Kgf, phủ sáp - 1 Kim tròn đầu nhọn bằng thép không gỉ, dài 26mm, 1/2C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Tép | 2764
165 | 165 | Chỉ khâu không tiêu tự nhiên bằng kén tằm Bombyx Mori, đa sợi, 2/0 dài 70 - 75cm. 1 kim tam giác, dài 24mm, 3/8C | Chỉ khâu không tiêu tự nhiên, đa sợi khâu mô mềm - Chỉ bằng kén tằm Bombyx Mori 2/0, dài 70-75cm, thời gian chịu lực 1 năm, giới hạn độ bền kéo đứt 1.44 Kgf, phủ sáp - 1 kim tam giác bằng thép không gỉ, dài 24mm, 3/8C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Tép | 11478
166 | 166 | Chỉ khâu không tiêu tự nhiên bằng kén tằm Bombyx Mori, đa sợi, 2/0 dài 75cm, 1 kim tròn đầu nhọn dài 25mm, 1/2C | Chỉ khâu không tiêu tự nhiên đa sợi - Chỉ bằng kén tằm Bombyx Mori 2/0 dài 75cm, phủ sáp, 1 kim tròn đầu nhọn bằng hợp kim Ethalloy dài 25mm, 1/2C, vùng kẹp kim phẳng và có rãnh giúp giữ chặt kim khi thao tác, kim phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Tép | 2000
167 | 167 | Chỉ khâu không tiêu tự nhiên bằng kén tằm Bombyx Mori, đa sợi, 3/0 dài 70 - 75cm, 1 kim tròn đầu nhọn, dài 17mm, 1/2C | Chỉ khâu không tiêu tự nhiên đa sợi khâu mô mềm, - Chỉ bằng kén tằm Bombyx Mori 3/0, dài 70-75cm, thời gian chịu lực 1 năm, giới hạn độ bền kéo đứt 0,96 Kgf, phủ sáp - 1 kim tròn đầu nhọn bằng thép không gỉ, dài 17mm, 1/2C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Tép | 1224
168 | 168 | Chỉ khâu không tiêu tự nhiên bằng kén tằm Bombyx Mori, đa sợi, 3/0 dài 75cm, 1 Kim tròn đầu nhọn, dài 20mm, 1/2C | Chỉ khâu không tiêu tự nhiên, đa sợi - Chỉ bằng kén tằm Bombyx Mori 3/0 dài 75cm, phủ sáp - 1 kim tròn đầu nhọn bằng hợp kim Ethalloy dài 20mm, 1/2C, vùng kẹp kim phẳng và có rãnh giúp giữ chặt kim khi thao tác, kim phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Tép | 4800
169 | 169 | Chỉ khâu không tiêu tự nhiên bằng kén tằm Bombyx Mori, đa sợi, 4/0 dài 70 - 75cm, 1 kim tròn đầu nhọn, dài 13mm, 3/8C | Chỉ khâu không tiêu tự nhiên, đa sợi khâu mô mềm - Chỉ bằng kén tằm Bombyx Mori 4/0, dài 70 -75cm, thời gian chịu lực 1 năm, giới hạn độ bền kéo đứt 0,60 Kgf, phủ sáp - 1 kim tròn đầu nhọn bằng thép không gỉ, dài 13mm, 3/8C. phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Tép | 600
170 | 170 | Chỉ khâu không tiêu tự nhiên bằng kén tằm Bombyx Mori, đa sợi, 5/0 dài 70 - 75cm, 1 kim tròn đầu nhọn dài 13mm, 3/8C | Chỉ khâu không tiêu tự nhiên, đa sợi khâu mô mềm, - Chỉ bằng kén tằm Bombyx Mori 5/0, dài 70 - 75cm, thời gian chịu lực 1 năm, giới hạn độ bền kéo đứt 0,40 Kgf, phủ sáp - 1 kim tròn đầu nhọn bằng thép không gỉ, dài 13mm, 3/8C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Tép | 600
171 | 171 | Chỉ khâu không tiêu tự nhiên bằng tơ tằm số 8/0 dài 45cm, 2 kim hình thang 3/8C dài 6mm | Chỉ khâu không tiêu trong phẫu thuật mắt - Chỉ bằng tơ tằm số 8/0, dài 45cm - 2 kim hình thang, 3/8C dài 6mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 5 | tép | 144
172 | 172 | Chỉ khâu không tiêu tự nhiên bằng tơ tằm, 2/0 dài 75cm, 1 kim tam giác 3/8C 24mm | Chỉ khâu không tiêu tự nhiên đa sợi - Chỉ bằng tơ tằm, 2/0, dài 75cm, phủ silicon hoặc sáp ong - 1 Kim tam giác, bằng thép, 24mm, 3/8C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 6 | Tép | 1164
173 | 173 | Chỉ khâu không tiêu tự nhiên bằng tơ tằm, 3/0 dài 75cm, 1 kim tròn dài 26mm, 1/2C | Chỉ khâu không tiêu tự nhiên, đa sợi khâu mô mềm - Chỉ bằng tơ tằm số 3/0 dài 75cm - 1 Kim tròn dài 26mm, 1/2C - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 6 | Tép | 672
174 | 174 | Chỉ khâu không tiêu tự nhiên bằng tơ tằm, số 0 dài 75cm, 1 kim tròn đầu nhọn dài 26mm, 1/2C | Chỉ khâu không tiêu tự nhiên đa sợi khâu mô mềm - Chỉ bằng tơ tằm số 0 dài 75cm - 1 Kim tròn đầu nhọn dài 26mm, 1/2C - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO | 5 | Tép | 2168
175 | 175 | Chỉ khâu liền kim các loại, cỡ 17G | Chỉ khâu liền kim dùng nâng cơ thẩm mỹ, dùng 1 lần - Chất liệu chỉ Polydiaxanone (PDO) - Có chốt nhựa giữ chỉ, có nắp đậy phần kim và chỉ, chỉ gai đúc - Cỡ chỉ 3-0, dài 180mm - 1 kim đầu tù bằng thép, phủ silicon - Cỡ kim 17G, dài 100mm - Đốc kim nhựa - Thời gian tiêu 6 - 8 tháng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Hộp | 10
176 | 176 | Chỉ khâu liền kim các loại, cỡ 21G | Chỉ khâu khâu thẩm mỹ tự tiêu liền kim dùng nâng cơ thẩm mỹ, dùng 1 lần - Chất liệu chỉ Polydiaxanone (PDO) - Có chốt nhựa giữ chỉ, có nắp đậy phần kim và chỉ, chỉ gai đúc - Cỡ chỉ 3-0, dài 300mm - 2 kim đầu tù bằng thép, phủ silicon - 2 kim 21G, Chiều dài 100mm - Đốc kim nhựa - Thời gian tiêu 6 - 8 tháng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Hộp | 10
177 | 177 | Chỉ khâu liền kim các loại, cỡ 27G | Chỉ khâu thẩm mỹ tự tiêu liền kim ứng dụng điều trị và trẻ hóa làn da, dùng 1 lần - Chất liệu chỉ Polydiaxanone (PDO) - Cỡ chỉ 5-0 chiều dài chỉ 70mm - Có mút xốp giữ chỉ, có nắp đậy phần kim và chỉ - 1 kim đầu nhọn, sử dụng loại thép không gỉ, phủ silicon - Cỡ kim 27G, dài 40mm - Đốc kim nhựa - Thời gian tiêu 6 - 8 tháng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Hộp | 40
178 | 178 | Chỉ khâu liền kim dùng điều trị và trẻ hóa làn da cỡ 29G 40mm/50mm | Chỉ khâu liền kim ứng dụng điều trị và trẻ hóa làn da, dùng 1 lần - Chỉ bằng Polydiaxanone (PDO), 6-0, dài 50mm - Có mút xốp giữ chỉ, có nắp đậy phần kim và chỉ - 1 kim đầu nhọn, bằng thép không gỉ phủ silicon, 29G, dài 40mm - Đốc kim sử dụng nhựa tay cầm - Thời gian tiêu 6 - 8 tháng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO | 6 | Cây | 28700
179 | 179 | Chỉ khâu liền kim dùng điều trị và trẻ hóa làn da cỡ 29G 50mm/70mm, chỉ trơn không gai | Chỉ khâu liền kim ứng dụng điều trị và trẻ hóa làn da, dùng 1 lần - Chỉ bằng Polydioxanone (PDO), 6-0, dài 70mm - Có mút xốp giữ chỉ, có nắp đậy phần kim và chỉ - 1 kim đầu nhọn, bằng thép không gỉ phủ silicon, 29G, dài 50mm - Đốc kim bằng nhựa tay cầm - Thời gian tiêu 6 - 8 tháng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO | 6 | Cây | 2200
180 | 180 | Chỉ khâu liền kim dùng điều trị và trẻ hóa làn da cỡ 31G 30mm/30mm | Chỉ khâu liền kim ứng dụng điều trị và trẻ hóa làn da, dùng 1 lần - Chỉ bằng Polydiaxanone (PDO), 7-0, dài 30mm - Có mút xốp giữ chỉ, có nắp đậy phần kim và chỉ - 1 kim đầu nhọn, bằng thép không gỉ, phủ silicon, 31G, dài 30mm - Đốc kim sử dụng nhựa tay cầm - Thời gian tiêu 6 - 8 tháng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO | 6 | Cây | 18600
181 | 181 | Chỉ khâu liền kim dùng nâng cơ thẩm mỹ, 3/0 kim 18G, dài 100mm/185mm | Chỉ khâu liền kim dùng nâng cơ thẩm mỹ, dùng 1 lần - Chất liệu chỉ Polydiaxanone (PDO) - Có chốt nhựa giữ chỉ, có nắp đậy phần kim và chỉ, chỉ gai đúc - Cỡ chỉ: 3-0, dài 185mm - 1 kim đầu tù bằng thép, phủ silicon, 18G, dài 100mm - Đốc kim nhựa - Thời gian tiêu 6 - 8 tháng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Ống | 230
182 | 182 | Chỉ khâu liền kim dùng nâng cơ thẩm mỹ, cỡ kim 18G, dài 100mm/185mm | Chỉ khâu liền kim dùng nâng cơ thẩm mỹ - Chỉ bằng Polydiaxanone (PDO), 0-0, dài 185mm - Có mút xốp giữ chỉ, có nắp đậy phần kim và chỉ, chỉ gai đúc - Độ bền khi kéo ≥ 0.35 kgf, thử nghiệm độ dai ≥ 0.45 kgf - Hàm lượng nước ≤ 500ppm - Đơn phân còn sót ≤ 1% - Kim loại nặng ≤ 10ppm - Kim đầu tù kiểu chữ L, bằng thép không gỉ, 18G, dài 100mm - Thời gian tiêu 6 - 8 tháng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO | 6 | Cây | 64
183 | 183 | Chỉ khâu liền kim dùng nâng cơ thẩm mỹ, cỡ kim 19G, dài 100mm/165mm | Chỉ khâu liền kim dùng nâng cơ thẩm mỹ, dùng 1 lần - Chất liệu chỉ Polydiaxanone (PDO) - Có chốt nhựa giữ chỉ, có nắp đậy phần kim và chỉ, chỉ gai đúc - Cỡ chỉ 3-0, chiều dài 165mm - 1 Kim đầu tù bằng thép, phủ silicon, 19G, dài 100mm - Đốc kim nhựa - Thời gian tiêu 6 - 8 tháng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Ống | 100
184 | 184 | Chỉ khâu tiêu bằng polyglecaprone 25, đa sợi 4/0 dài 45cm, 1 kim tam giác, dài 19mm, 1/2C | Chỉ khâu tiêu tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng polyglecaprone 25, 4/0 dài 45cm, chịu lực 50% sau 7 ngày, 20% sau 14, tiêu hoàn toàn 90 - 120 ngày - 1 kim tam giác bằng hợp kim Ethalloy dài 19mm, 1/2C, kim phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Tép | 756
185 | 185 | Chỉ khâu tiêu chậm bằng Collagen đơn sợi số 2/0 dài 75cm, 1 kim tròn 1/2C dài 36mm | Chỉ khâu tiêu chậm đơn sợi - Chỉ bằng sợi Collagen bện xoắn, tinh khiết, làm từ lớp thanh mạc ruột bò, số 2/0 dài 75cm. Giữ vết khâu tốt từ 14 - 21 ngày, tiêu hoàn toàn trong vòng 90 ngày - 1 kim tròn 1/2C dài 36mm, kim bằng thép cứng, không gỉ - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 5 | Tép | 2266
186 | 186 | Chỉ khâu tiêu chậm bằng Collagen đơn sợi số 4/0 dài 37cm 2 kim tam giác 3/8C dài 12mm | Chỉ khâu tiêu chậm, đơn sợi dùng khâu da, niêm mạc,... - Chỉ bằng sợi Collagen bện xoắn, tinh khiết, làm từ lớp thanh mạc ruột bò số 4/0, dài 37cm, được đóng gói trong dung dịch alcohol và EO dạng lỏng. giữ vết khâu tốt trong vòng 14 - 21 ngày, tan hoàn toan trong 90 ngày - 2 kim tam giác, bằng thép không gỉ, 3/8C, dài 12mm, phủ silicon - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 5 | Tép | 480
187 | 187 | Chỉ khâu tiêu chậm bằng collagen số 3/0, 75cm, 1 kim tam giác, 3/8C, 26mm | Chỉ khâu tiêu chậm, đơn sợi - Chỉ bằng collagen thiên nhiên tinh khiết, có tẩm muối chrome, số 3/0, dài 75cm, sợi chỉ tròn đều, mềm dẻo, dễ uốn dễ thắt nút - 1 kim tam giác, bằng thép không gỉ, phủ silicon, 3/8C dài 26mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 5 | tép | 4506
188 | 188 | Chỉ khâu tiêu chậm bằng Collagen, đơn sợi số 2/0, dài 75cm, 1 kim tròn 1/2C, dài 26mm | Chỉ khâu tiêu chậm, đơn sợi dùng khâu da, sản phụ khoa... - Chỉ bằng sợi Collagen bện xoắn, tinh khiết, làm từ lớp thanh mạc ruột bò số 2/0, dài 75cm, được đóng gói trong dung dịch alcohol và EO dạng lỏng. giữ vết khâu tốt trong vòng 14 - 21 ngày, tiêu hoàn toàn trong 90 ngày - 1 kim tròn bằng thép không gỉ, 1/2C, dài 26mm, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 5 | tép | 230
189 | 189 | Chỉ khâu tiêu chậm bằng Collagen, số 1/0, dài 75cm, 1 kim tròn 1/2C, dài 40mm | Chỉ khâu tiêu chậm đơn sợi dùng khâu da, sản phụ khoa - Chỉ bằng sợi Collagen bện xoắn, tinh khiết, làm từ lớp thanh mạc ruột bò, số 1/0, dài 75cm, được đóng gói trong dung dịch alcohol và EO dạng lỏng. Giữ vết khâu tốt trong vòng 14 - 21 ngày, thời gian tiêu hoàn toàn 90 ngày - 1 Kim tròn bằng thép không gỉ, không cong, không gãy, 1/2C dài 40mm, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 5 | Tép | 640
190 | 190 | Chỉ khâu tiêu chậm bằng collagen, số 4/0, dài 75cm, 1 kim tròn, dài 26mm, 1/2C | Chỉ khâu tiêu chậm đơn sợi - Chỉ bằng sợi Collagen bện xoắn, tinh khiết, làm từ lớp thanh mạc ruột bò, số 4/0, dài 75cm - 1 kim tròn 1/2C, dài 26mm bằng thép không gỉ, không cong, không gãy - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 6 | Tép | 5032
191 | 191 | Chỉ khâu tiêu chậm bằng Glycomer 631 thành phần glycolide, dioxanone và trimethylene carbonate, đơn sợi, 3/0 dài 30cm 1 kim tròn đầu nhọn, 26mm, 1/2C | Chỉ khâu tiêu chậm tổng hợp, đơn sợi khâu cơ, đường tiêu hoá - Chỉ bằng Glycomer 631 thành phần glycolide, dioxanone và trimethylene carbonate, có gai số 3/0, hướng gai một chiều, một đầu có vòng không cần buộc, dài 30cm, thời gian giữ vết thương 2 tuần, tiêu hoàn toàn 90 ngày - 1 kim tròn đầu nhọn, bằng Surgalloy 26mm, 1/2C, kim phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | Tép | 120
192 | 192 | Chỉ khâu tiêu chậm bằng Glycomer 631 thành phần glycolide, dioxanone và trimethylene carbonate, đơn sợi, 4/0 dài 15cm, 1 kim tròn đầu nhọn, 17mm, 3/8C | Chỉ khâu tiêu chậm tổng hợp, đơn sợi khâu cơ, đường tiêu hoá - Chỉ bằng Glycomer 631 thành phần glycolide, dioxanone và trimethylene carbonate, có gai số 4/0 dài 15cm, thời gian giữ vết thương 2 tuần, tiêu hoàn toàn 90 ngày - 1 kim tròn đầu nhọn, bằng Surgalloy 17mm, 3/8C, kim phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | Tép | 240
193 | 193 | Chỉ khâu tiêu chậm bằng Glycomer 631, số 1, dài 90cm, 1 kim tròn đầu nhọn, 1/2C dài 37mm | Chỉ khâu tiêu chậm tổng hợp,đơn sợi - Chỉ bằng Glycomer 631 (gồm 60% glyclide, 14% dioxanone, 26% trimethylene carbonate), số 1, dài 90 cm, độ bền nút ≥ 2 tuần và khoảng 40% sau 3 tuần, tiêu hoàn toàn sau 90 - 110 ngày - 1 kim tròn đầu nhọn, phủ silicon, 1/2C dài 37mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 2 | tép | 360
194 | 194 | Chỉ khâu tiêu chậm bằng Glycomer 631, số 2/0, dài 75cm, 1 kim tròn đầu nhọn, 1/2C dài 26mm | Chỉ khâu tiêu chậm, tổng hợp đơn sợi - Chỉ bằng Glycomer 631 (gồm 60% glyclide, 14% dioxanone, 26% trimethylene carbonate), số 2/0, dài 75cm, độ bền nút ≥ 2 tuần và khoảng 40% sau 3 tuần, tiêu hoàn toàn sau 90 - 110 ngày - 1 Kim tròn đầu nhọn phủ silicone, 1/2C dài 26mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 2 | tép | 1600
195 | 195 | Chỉ khâu tiêu chậm bằng poly 4 hydroxybutyrate, đơn sợi, 1 dài 90cm, 1 kim tròn đầu nhọn, dài 40mm, 1/2C | Chỉ khâu tiêu chậm tổng hợp, đơn sợi khâu cơ, thành bụng - Chỉ bằng Poly - 4 - hydroxybutyrate số 1, chỉ dài 90cm, kim tròn 1/2C, kim tròn 40mm, bằng thép không gỉ, phủ silicon, lực căng kéo nút thắt 74.07N - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | Tép | 120
196 | 196 | Chỉ khâu tiêu chậm bằng poly 4 hydroxybutyrate, đơn sợi, số 0 dài 90cm, 1 kim tròn đầu nhọn, dài 40mm, 1/2C | Chỉ khâu tiêu chậm tổng hợp, đơn sợi khâu cơ, thành bụng - Chỉ bằng Poly - 4 - hydroxybutyrate số 0, chỉ dài 90cm, kim tròn 1/2C, kim tròn 40mm, bằng thép không gỉ, phủ silicon, lực căng kéo nút thắt 52.97N - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | Tép | 204
197 | 197 | Chỉ khâu tiêu chậm bằng polydioxanon, đơn sợi 3/0 dài 70cm, 1 kim tròn đầu nhọn dài 26mm, 1/2C | Chỉ khâu tiêu chậm tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng polydioxanon 3/0 dài 70cm, lực giữ vết mổ 80% sau 2 tuần, 70% sau 4 tuần, 60% sau 6 tuần, tiêu hoàn toàn 182 - 238 ngày - 1 kim tròn đầu nhọn bằng hợp kim Ethalloy dài 26mm, 1/2C, vùng kẹp kim phẳng và có rãnh giúp giữ chặt kim khi thao tác, kim phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Tép | 984
198 | 198 | Chỉ khâu tiêu chậm bằng polydioxanon, đơn sợi, 2/0 dài 70cm, 1 kim tròn đầu nhọn dài 26mm, 1/2C | Chỉ khâu tiêu chậm, tổng hợp, đơn sợi khâu cơ, đường tiêu hoá - Chỉ bằng polydioxanon 2/0 dài 70cm, giữ lực khâu tốt trong 60 - 90 ngày, tiêu hoàn toàn 180 - 210 ngày - 1 kim tròn đầu nhọn dài 26mm, 1/2C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Tép | 144
199 | 199 | Chỉ khâu tiêu chậm bằng polydioxanon, đơn sợi, 2/0 dài 70cm. 1 Kim tròn đầu nhọn bằng hợp kim Ethalloy dài 26mm, 1/2C | Chỉ khâu tiêu chậm tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng polydioxanon 2/0 dài 70cm, lực giữ vết mổ 80% sau 2 tuần, 70% sau 4 tuần, 60% sau 6 tuần, tiêu hoàn toàn 182 - 238 ngày - 1 kim tròn đầu nhọn bằng hợp kim Ethalloy dài 26mm, 1/2C, vùng kẹp kim phẳng và có rãnh giúp giữ chặt kim khi thao tác, kim phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Tép | 372
200 | 200 | Chỉ khâu tiêu chậm bằng polydioxanon, đơn sợi, 4/0 dài 30cm, 1 kim tròn đầu nhọn, dài 17mm, 1/2C | Chỉ khâu tiêu chậm tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng polydioxanon 4/0 dài 30cm, chịu lực 67% sau 2 tuần, 50% sau 4 tuần, 37% sau 6 tuần, tiêu hoàn toàn 182 - 238 ngày, chất kháng khuẩn Triclosan, chỉ dạng không thắt nút có hàng neo xoắn ốc quanh thân chỉ, các neo ăn vào thân chỉ khoảng 30%, 1 đầu tự khoá linh hoạt - 1 kim tròn đầu nhọn dài 17mm, 1/2C - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Tép | 60
201 | 201 | Chỉ khâu tiêu chậm bằng polydioxanon, đơn sợi, 4/0 dài 70cm, 1 kim tròn đầu nhọn bằng ethalloy dài 20mm, 1/2C | Chỉ khâu tiêu chậm, tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng polydioxanon, 4/0 dài 70cm, lực giữ vết mổ 60% sau 2 tuần, 40% sau 4 tuần, 35% sau 6 tuần, tiêu hoàn toàn 182 - 238 ngày - 1 kim tròn đầu nhọn bằng hợp kim Ethalloy dài 20mm, 1/2C, vùng kẹp kim phẳng và có rãnh giúp giữ chặt kim khi thao tác, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Tép | 5052
202 | 202 | Chỉ khâu tiêu chậm bằng polydioxanon, đơn sợi, 4/0 dài 70cm, 1 kim tròn đầu nhọn dài 20mm, 1/2C | Chỉ khâu tiêu chậm tổng hợp, đơn sợi khâu đường tiêu hoá, mật tuỵ - Chỉ bằng polydioxanon 4/0 dài 70cm, giữ lực khâu tốt trong 60- 90 ngày, tiêu hoàn toàn 180 - 210 ngày - 1 kim tròn đầu nhọn dài 20mm, 1/2C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Tép | 756
203 | 203 | Chỉ khâu tiêu chậm bằng polydioxanon, đơn sợi, 5/0 dài 90cm, 2 kim tròn đầu nhọn dài 17mm, 1/2C | Chỉ khâu tiêu chậm tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng polydioxanon, 5/0 dài 90cm, lực giữ vết mổ 60% sau 2 tuần, 40% sau 4 tuần, 35% sau 6 tuần, tiêu hoàn toàn 182 - 238 ngày - 2 kim tròn đầu nhọn bằng hợp kim Ethalloy dài 17mm, 1/2C, vùng kẹp kim phẳng và có rãnh giúp giữ chặt kim khi thao tác, kim phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Tép | 840
204 | 204 | Chỉ khâu tiêu chậm bằng polydioxanon, đơn sợi, 6/0 dài 70cm, 2 kim tròn đầu nhọn dài 9.3mm, 3/8C | Chỉ khâu tiêu chậm tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng polydioxanon, 6/0, dài 70cm, lực giữ vết mổ ≥ 60% sau 2 tuần, ≥ 40% sau 4 tuần, ≥ 35% sau 6 tuần, tiêu hoàn toàn 182 - 238 ngày - 2 kim tròn đầu nhọn bằng hợp kim Ethalloy dài 9.3mm, 3/8C, vùng kẹp kim phẳng và có rãnh giúp giữ chặt kim khi thao tác, kim phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Tép | 1080
205 | 205 | Chỉ khâu tiêu chậm bằng polydioxanon, đơn sợi, 7/0 dài 70cm, 2 Kim tròn đầu cắt dài 9.3mm, 3/8C | Chỉ khâu tiêu chậm tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng polydioxanon, 7/0 dài 70cm, lực giữ vết mổ 60% sau 2 tuần, 40% sau 4 tuần, 35% sau 6 tuần, tiêu hoàn toàn 182 - 238 ngày - 2 kim tròn đầu cắt bằng hợp kim Ethalloy dài 9.3mm, 3/8C, vùng kẹp kim phẳng và có rãnh giúp giữ chặt kim khi thao tác, kim phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Tép | 768
206 | 206 | Chỉ khâu tiêu chậm bằng polydioxanon, đơn sợi, số 1 dài 45cm, 1 kim tròn đầu nhọn dài 40mm, 1/2C | Chỉ khâu tiêu chậm tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng polydioxanon, số 1 dài 45cm, lực giữ vết mổ 75% sau 2 tuần, 65% sau 4 tuần, 55% sau 6 tuần, tiêu hoàn toàn 182 - 237 ngày, chất kháng khuẩn Triclosan, 1 đầu tự khoá hình chữ nhật, có 2 hàng neo ép đối xứng, 5 neo/1cm - 1 kim tròn đầu nhọn dài 40mm, 1/2C - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Tép | 120
207 | 207 | Chỉ khâu tiêu chậm bằng Polyglecaprone, đơn sợi 3/0 dài 20cm, 1 kim tròn đầu nhọn dài 26mm, 1/2C | Chỉ khâu tiêu chậm tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng polyglecaprone, số 3/0 dài 20cm, 62% sau 1 tuần, 27% sau 2 tuần, tiêu hoàn toàn 90 - 120 ngày, chất kháng khuẩn Triclosan, chỉ dạng không thắt nút có hàng neo xoắn ốc quanh thân chỉ, các neo ăn vào thân chỉ khoảng 30%, 1 đầu tự khoá linh hoạt - 1 kim tròn đầu nhọn dài 26mm, 1/2C - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Tép | 240
208 | 208 | Chỉ khâu tiêu chậm bằng polyglyconate số 0, dài 90cm, 1 kim tròn, 1/2C, 40mm | Chỉ khâu tiêu chậm tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng polyglyconate thành phần copolymer của glycolic acid và trimethylene carbonate, số 0, sợi chỉ dài 90cm, tiêu hoàn toàn sau 180 ngày - 1 kim tròn phủ silicon, 1/2C dài 40mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 2 | tép | 220
209 | 209 | Chỉ khâu tiêu chậm bằng polyglyconate, đơn sợi có gai số 0, dài 30cm, 1 kim tròn 1/2C, dài 37mm | Chỉ khâu tiêu chậm tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng polyglyconate thành phần copolymer của glycolic acid và trimethylene carbonate, có gai số 0, hướng gai một chiều, một đầu có vòng không cần buộc, dài 30cm, thời gian giữ vết thương 21 ngày, thời gian tiêu hoàn toàn 180 ngày - 1 kim tròn bằng Surgalloy 37mm, 1/2C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | tép | 200
210 | 210 | Chỉ khâu tiêu chậm bằng polyglyconate, đơn sợi có gai số 2/0, dài 30cm, 1 kim tròn 1/2C, dài 26mm | Chỉ khâu tiêu chậm tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng polyglyconate thành phần copolymer của glycolic acid và trimethylene carbonate, có gai đầu tù, hướng gai một chiều, một đầu có vòng không cần buộc, số 2/0, dài 30cm - 1 kim tròn bằng Surgalloy 26mm, 1/2C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | Tép | 72
211 | 211 | Chỉ khâu tiêu nhanh bằng Polyglactin 910 số 2/0, 90cm, kim tròn 1/2C, 37mm | Chỉ khâu tiêu nhanh tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng Polyglactin 910 áo bao poly(glycolide-co-l-lactid 30/70) + CaSt, số 2/0, dài 90cm - Kim tròn, 1/2C, 37mm, bằng thép không gỉ, phủ silicon, lực căng kéo nút thắt 24.59N, sức căng kéo giảm 50% sau 5 ngày, 100% sau 14 ngày, tiêu hoàn toàn sau 42 ngày - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Tép | 4000
212 | 212 | Chỉ khâu tiêu nhanh bằng polyglactin 910 số 2/0, 90cm, kim tròn đầu cắt 1/2C, 36mm | Chỉ khâu tiêu nhanh tổng hợp đa sợi - Chỉ bằng Polyglactin 910 phủ bọc polygalactin 370 và calcium sterat, số 2/0, dài 90cm - Kim tròn đầu cắt bằng hợp kim Ethalloy dài 36mm 1/2C - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | tép | 3552
213 | 213 | Chỉ khâu tiêu nhanh bằng polyglactin 910, đa sợi, 3/0 dài 45cm, 1 kim tam giác, dài 22mm, 1/2C | Chỉ khâu tiêu nhanh tổng hợp, đa sợi khâu da, mô dưới da - Chỉ bằng polyglactin 910, 3/0 dài 45cm - 1 kim tam giác bằng hợp kim Ethalloy dài 22mm, 1/2C, vùng kẹp kim phẳng, kim được cắt bằng laser, phủ silicon - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Tép | 156
214 | 214 | Chỉ khâu tiêu nhanh bằng Polyglactin 910, đa sợi, 4/0 dài 75cm, 1 Kim tam giác ngược, dài 19mm, 3/8C | Chỉ khâu tiêu nhanh tổng hợp đa sợi - Chỉ bằng Polyglactin 910 được bọc bởi 50% polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate số 4/0 dài 75cm, lực căng giữ vết thương 50% sau 5 ngày, tiêu hoàn toàn 42 ngày - 1 kim tam giác ngược bằng thép Ethalloy, phủ silicon, 19mm, 3/8C - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Tép | 2240
215 | 215 | Chỉ khâu tiêu trung bình bằng Glyconate, 3/0 dài 70cm. 1 kim tròn đầu nhọn, dài 22mm, 1/2C | Chỉ khâu tiêu trung bình tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene) số 3/0, dài 70cm, kim tròn 1/2C 22mm, bằng thép không gỉ, phủ silicone, lực căng kéo nút thắt 28.66N, sức căng kéo giảm 50% sau 14 ngày, tiêu hoàn toàn sau từ 60 - 90 ngày - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | Tép | 360
216 | 216 | Chỉ khâu tiêu trung bình bằng Glyconate, đơn sợi số 4/0, dài 45cm, 1 kim thép không gỉ 3/8C dài 19mm | Chỉ khâu tiêu trung bình tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene), số 4/0, dài 45cm, 1 kim bằng thép không gỉ, phủ silicon, 3/8C, 19mm, lực căng kéo nút thắt 17.87N, sức căng kéo giảm 50% sau 6 - 7 ngày, tiêu hoàn toàn sau từ 56 ngày - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | tép | 648
217 | 217 | Chỉ khâu tiêu trung bình bằng Glyconate, số 2/0, dài 70cm, 1 kim tròn, 1/2C dài 26mm | Chỉ khâu tiêu trung bình tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene) số 2/0, dài 70 cm, độ bền còn 50% sau 13 - 14 ngày, tiêu hoàn toàn 60 - 90 ngày - 1 kim tròn 1/2C, dài 26mm, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | tép | 1000
218 | 218 | Chỉ khâu tiêu trung bình bằng Glyconate, số 4/0, dài 70cm, 1 kim tròn, 1/2C dài 22mm | Chỉ khâu tiêu trung bình tổng hợp, đơn sợi - Chỉ bằng Glyconate (72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene) số 4/0, dài 70cm, kim tròn 1/2C 22mm, bằng thép không gỉ, phủ silicone, lực căng kéo nút thắt 20.75N, sức căng kéo giảm 50% sau 14 ngày, tiêu hoàn toàn sau 60 - 90 ngày - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | Tép | 72
219 | 219 | Chỉ khâu tiêu trung bình bằng Lactomer 9-1 đa sợi, 1, dài 90cm. 1 kim tròn đầu nhọn, 40mm, 1/2C | Chỉ khâu tiêu trung bình, đa sợi - Chỉ bằng Lactomer 9-1 gồm glycolic và lactide được bao phủ bởi calcium stearoyl lactylate, đạt lực khỏe bằng 140% USP, số 1 dài 90cm - 1 kim tròn đầu nhọn, bằng thép không gỉ, dài 40mm 1/2C - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | Tép | 6012
220 | 220 | Chỉ khâu tiêu trung bình bằng lactomer 9-1 số 4-0 dài 75cm, kim tròn đầu nhọn, 1/2C, 26mm | Chỉ khâu tiêu trung bình tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng Lactomer 9-1 gồm glycolide và lactide được bao phủ bởi caprolactone và calcium stearoyl lactylate, số 4/0, dài 75cm - Kim tròn đầu nhọn dài 26mm, 1/2C - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | Tép | 2196
221 | 221 | Chỉ khâu tiêu trung bình bằng Lactomer 9-1, đa sợi số 0, dài 90cm, 1 kim tròn đầu nhọn 1/2C, dài 40mm | Chỉ khâu tiêu trung bình, đa sợi - Chỉ bằng Lactomer 9-1 gồm glycolic và lactide được bao phủ bởi calcium stearoyl lactylate, đạt lực khỏe bằng 140% USP, số 0 dài 90cm - 1 kim tròn đầu nhọn, bằng thép không gỉ, dài 40mm 1/2C - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | tép | 4232
222 | 222 | Chỉ khâu tiêu trung bình bằng Lactomer 9-1, đa sợi, 2/0 dài 75cm, 1 kim tròn đầu nhọn dài 26mm, 1/2C | Chỉ khâu tiêu trung bình, đa sợi - Chỉ bằng Lactomer 9-1 gồm glycolic và lactide được bao phủ bởi calcium stearoyl lactylate, đạt lực khỏe bằng 140% USP, số 2/0 dài 75cm - 1 kim tròn đầu nhọn, bằng thép không gỉ, dài 26mm 1/2C - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | Tép | 972
223 | 223 | Chỉ khâu tiêu trung bình bằng Lactomer 9-1, đa sợi, 3/0 dài 75cm. 1 kim tròn đầu nhọn, dài 26mm, 1/2C | Chỉ khâu tiêu trung bình, đa sợi - Chỉ bằng Lactomer 9-1 gồm glycolic và lactide được bao phủ bởi calcium stearoyl lactylate, đạt lực khỏe bằng 140% USP, số 3/0 dài 75cm - 1 kim tròn đầu nhọn, bằng thép không gỉ, dài 26mm 1/2C - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | Tép | 3132
224 | 224 | Chỉ khâu tiêu trung bình bằng Polyglactin 910, đa sợi số 0 dài 90cm, 1 kim tròn 1/2C dài 40mm | Chỉ khâu tiêu trung bình tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng Polyglactin 910 áo bao poly (glycolide-co-l-lactid 30/70) + CaSt, số 0, chỉ dài 90 cm, kim tròn, 1/2C 40mm, bằng thép không gỉ, phủ silicon, lực căng kéo nút thắt 51.66N, sức căng kéo giảm 40 - 50% sau 21 ngày, tiêu hoàn toàn sau 56 - 70 ngày - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | tép | 500
225 | 225 | Chỉ khâu tiêu trung bình bằng Polyglactin 910, đa sợi số 1 dài 90cm, 1 kim tròn 1/2C dài 40mm | Chỉ khâu tiêu trung bình tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng Polyglactin 910 áo bao poly (glycolide-co-l-lactid 30/70) + CaSt, số 1, chỉ dài 90cm, kim tròn, 1/2C 40mm, bằng thép không gỉ, phủ silicon, lực căng kéo nút thắt 66.30N, sức căng kéo giảm 40 - 50% sau 21 ngày, tiêu hoàn toàn sau 56 - 70 ngày - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | Tép | 1416
226 | 226 | Chỉ khâu tiêu trung bình bằng Polyglactin 910, đa sợi số 2/0 dài 70cm, 1 kim tròn 1/2C dài 26mm | Chỉ khâu tiêu trung bình tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng Polyglactin 910 áo bao poly (glycolide-co-l-lactid 30/70) + CaSt, số 2/0, dài 70 cm, kim tròn 1/2C 26mm, bằng thép không gỉ, phủ silicon, lực căng kéo nút thắt 38.84N, sức căng kéo giảm 40 - 50% sau 21 ngày, tiêu hoàn toàn sau 56 - 70 ngày - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | Tép | 540
227 | 227 | Chỉ khâu tiêu trung bình bằng Polyglactin 910, đa sợi số 3/0 dài 70cm, kim tròn 1/2C dài 26mm | Chỉ khâu tiêu trung bình tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng Polyglactin 910 áo bao poly (glycolide-co-l-lactid 30/70) + CaSt, số 3/0, dài 70 cm, kim tròn 1/2C 26mm, bằng thép không gỉ, phủ silicon, lực căng kéo nút thắt 22.04N, sức căng kéo giảm 40 - 50% sau 21 ngày, tiêu hoàn toàn sau 56 - 70 ngày - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | Tép | 230
228 | 228 | Chỉ khâu tiêu trung bình bằng polyglactin 910, đa sợi, 2/0 dài 70cm, 1 kim tròn đầu nhọn dài 26mm, 1/2C | Chỉ khâu tiêu trung bình tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng polyglactin 910, số 2/0 dài 70cm, chịu lực 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày, tiêu hoàn toàn 56 - 70 ngày, được bọc 50% polyglactin 370 + 50% Calcium Stearate, chất kháng khuẩn - 1 kim tròn đầu nhọn, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép Ethalloy, phủ silicon, dài 26mm 1/2C - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Tép | 4711
229 | 229 | Chỉ khâu tiêu trung bình bằng polyglactin 910, đa sợi, 3/0 dài 70cm, 1 kim tròn đầu nhọn, dài 22mm, 1/2C | Chỉ khâu tiêu trung bình tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng polyglactin 910, số 3/0 dài 70cm, chịu lực 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày, tiêu hoàn toàn 56 - 70 ngày, được bọc 50% polyglactin 370 + 50% Calcium Stearate, chất kháng khuẩn - 1 kim tròn đầu nhọn, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép Ethalloy có phủ silicon, dài 22 mm 1/2C - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Tép | 2500
230 | 230 | Chỉ khâu tiêu trung bình bằng polyglactin 910, đa sợi, 3/0 dài 70cm. 1 kim tròn đầu nhọn, dài 26mm, 1/2C | Chỉ khâu tiêu trung bình tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng polyglactin 910, số 3/0 dài 70cm, chịu lực 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày, tiêu hoàn toàn 56 - 70 ngày, được bọc 50% polyglactin 370 + 50% Calcium Stearate, chất kháng khuẩn -1kim tròn đầu nhọn, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép Ethalloy, phủ silicon, dài 26mm 1/2C - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Tép | 7652
231 | 231 | Chỉ khâu tiêu trung bình bằng polyglactin 910, đa sợi, 4/0 dài 45cm, 1 kim tam giác ngược, dài 16mm | Chỉ khâu tiêu trung bình tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng polyglactin 910 được bọc bởi 50% Polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate số 4/0 dài 45cm, chịu lực 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày, tiêu hoàn toàn 56 - 70 ngày - 1 kim tam giác ngược bằng thép Ethalloy, phủ silicon, dài 16mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 4 | Tép | 300
232 | 232 | Chỉ khâu tiêu trung bình bằng polyglactin 910, đa sợi, 4/0 dài 70cm. 1 kim tròn đầu nhọn, dài 22mm, 1/2C | Chỉ khâu tiêu trung bình tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng polyglactin 910, bọc 50% polyglactin 370 + 50% Calcium Stearate, chất kháng khuẩn, số 4/0 dài 70cm, chịu lực 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày, tiêu hoàn toàn 56 - 70 ngày - 1 kim tròn đầu nhọn bằng hợp kim Ethalloy dài 22mm, 1/2C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Tép | 3250
233 | 233 | Chỉ khâu tiêu trung bình bằng polyglactin 910, đa sợi, 5/0 dài 45cm, 1 kim tam giác dài 16mm, 3/8C | Chỉ khâu tiêu trung bình tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng polyglactin 910 được bọc bởi 50% Polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate, số 5/0 dài 45cm, chịu lực 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày, tiêu hoàn toàn 56 - 70 ngày - 1 kim tam giác bằng thép Ethalloy, phủ silicon, dài 16mm 3/8C - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Tép | 180
234 | 234 | Chỉ khâu tiêu trung bình bằng polyglactin 910, đa sợi, 5/0 dài 75cm, 1 kim tròn đầu nhọn dài 17mm, 1/2C | Chỉ khâu tiêu trung bình tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng polyglactin 910 được bọc bởi 50% Polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate, số 5/0 dài 75cm, chịu lực 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày, thời gian tự tiêu hoàn toàn 56 - 70 ngày - 1 kim tròn đầu nhọn bằng Ethalloy có phủ silicon, dài 17mm 1/2C - Tiêu chuẩn ISO/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Tép | 828
235 | 235 | Chỉ khâu tiêu trung bình bằng polyglactin 910, đa sợi, 6/0 dài 45cm, 1 kim tam giác ngược, dài 11mm, 3/8C | Chỉ khâu tiêu trung bình tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate, số 6/0 dài 45cm, lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày, tiêu hoàn toàn 56 - 70 ngày - 1 kim tam giác ngược dài 11mm 3/8C, bằng thép Ethalloy, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Tép | 180
236 | 236 | Chỉ khâu tiêu trung bình bằng polyglactin 910, đa sợi, 6/0 dài 45cm, 1 kim tròn đầu nhọn, dài 13mm, 1/2C | Chỉ khâu tiêu trung bình tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng polyglactin 910 được bọc bởi 50% Polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate số 6/0 dài 45cm, chịu lực 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày, tiêu hoàn toàn 56 - 70 ngày - 1 kim tròn đầu nhọn bằng thép Ethalloy, phủ silicon, dài 13mm 1/2C - Tiêu chuẩn ISO/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Tép | 36
237 | 237 | Chỉ khâu tiêu trung bình bằng polyglactin 910, đa sợi, số 1, dài 70cm. 1 kim tròn đầu nhọn dài 31mm, 1/2C | Chỉ khâu tiêu trung bình, đa sợi - Chỉ bằng polyglactin 910, số 1 dài 70cm, chịu lực 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày, tiêu hoàn toàn 56 - 70 ngày, được bọc 50% polyglactin 370 + 50% Calcium Stearate, chất kháng khuẩn - 1 kim tròn đầu nhọn, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép Ethalloy có phủ silicon, dài 31mm 1/2C - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Tép | 4104
238 | 238 | Chỉ khâu tiêu trung bình bằng polyglactin 910, đa sợi, số 1, dài 90cm, 1 kim tròn đầu nhọn dài 40mm, 1/2C | Chỉ khâu tiêu trung bình, đa sợi - Chỉ bằng polyglactin 910, chỉ số 1 dài 90cm, chịu lực 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày, tiêu hoàn toàn 56 - 70 ngày, được bọc 50% polyglactin 370 + 50% Calcium Stearate, chất kháng khuẩn - 1 kim tròn đầu nhọn, có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép Ethalloy, phủ silicon, dài 40mm 1/2C - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Tép | 3996
239 | 239 | Chỉ khâu tiêu trung bình bằng Polyglactin 910, đa sợi, số 5/0, dài 70 cm, có phủ chất kháng khuẩn, 1 kim tròn đầu nhọn, 17mm, 1/2C | Chỉ khâu tiêu trung bình tổng hợp, đa sợi - Chỉ bằng Polyglactin 910, calcium sterate, có chất kháng khuẩn, số 5/0 dài 70cm, độ bền kéo chỉ còn 50% sau 3 tuần, tiêu hoàn toàn từ 56 - 70 ngày - 1 kim tròn đầu nhọn dài 17mm 1/2C - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Tép | 544
240 | 240 | Chỉ khâu tiêu trung bình bằng polyglactin 910, số 1, dài 70cm, 1 kim tròn 1/2C, dài 30mm, phủ Chlorhexidine Diacetate (CHD) | Chỉ khâu tiêu trung bình tổng hợp, đa sợi kháng khuẩn - Chỉ bằng Polyglactin 910 áo bao poly (glycolide-co-l-lactid 30/70) + CaSt phủ Chlorhexidine Diatiêu chuẩn Châu Âu (CE)tate (CHD) với nồng độ không quá 60µg/m, số 1, chỉ dài 70cm, kim tròn, 1/2C 30mm, bằng thép không gỉ, phủ silicon, giá trị trung bình lực căng kéo nút thắt ≥ 49.8N, sức căng kéo giảm 40 - 50% sau 21 ngày, tiêu hoàn toàn sau 56 - 70 ngày - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 1 | Tép | 840
241 | 241 | Chỉ khâu tiêu trung bình bằng polyglactin 910, số 1, dài 90cm, 1 kim tròn 1/2C, dài 40mm, phủ Chlorhexidine Diacetate (CHD) | Chỉ khâu tiêu trung bình tổng hợp đa sợi kháng khuẩn - Chỉ bằng Polyglactin 910 áo bao poly (glycolide-co-l-lactid 30/70) + CaSt phủ Chlorhexidine Diatiêu chuẩn Châu Âu (CE)tate (CHD) với nồng độ không quá 60µg/m, số 1, dài 90cm, kim tròn 1/2C, 40mm bằng thép không gỉ, phủ silicon, giá trị trung bình lực căng kéo nút thắt ≥ 49.8 N, sức căng kéo giảm 40 - 50% sau 21 ngày, tiêu hoàn toàn sau 56 - 70 ngày - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 1 | Tép | 840
242 | 242 | Chỉ khâu tiêu trung bình bằng polyglactin 910, số 2/0 70cm, kim tròn 1/2C, 26mm | Chỉ khâu tiêu trung bình tổng hợp, đa sợi kháng khuẩn - Chỉ bằng Polyglactin 910 áo bao poly (glycolide-co-l-lactid 30/70) + CaSt phủ Chlorhexidine Diatiêu chuẩn Châu Âu (CE)tate (CHD) với nồng độ không quá 60µg/m, số 2/0, dài 70cm, kim tròn 1/2C, 26mm, bằng thép không gỉ, phủ silicon, giá trị trung bình lực căng kéo nút thắt ≥ 26.3 N, sức căng kéo giảm 40 - 50% sau 21 ngày, tiêu hoàn toàn sau 56 - 70 ngày - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 1 | Tép | 960
243 | 243 | Chỉ khâu tiêu trung bình bằng polyglactin 910, số 3/0 70cm, kim tròn 1/2C, 26mm | Chỉ khâu tiêu trung bình tổng hợp, đa sợi kháng khuẩn - Chỉ bằng Polyglactin 910 áo bao poly (glycolide-co-l-lactid 30/70) + CaSt phủ Chlorhexidine Diatiêu chuẩn Châu Âu (CE)tate (CHD) với nồng độ không quá 60µg/m, số 3/0, chỉ dài 70cm, kim tròn 1/2C, 26mm bằng thép không gỉ, phủ silicon, giá trị trung bình lực căng kéo nút thắt ≥ 17.4N, sức căng kéo giảm 40 - 50% sau 21 ngày, tiêu hoàn toàn sau 56 - 70 ngày - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 1 | Tép | 3600
244 | 244 | Chỉ khâu tiêu trung bình bằng polyglactin 910, số 4/0 dài 75cm, 1 kim tam giác, dài 16mm, 3/8C | Chỉ khâu tiêu trung bình, đa sợi - Chỉ bằng polyglactin 910 được bọc bởi 50% Polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate số 4/0 dài 75cm, chịu lực 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày, tiêu hoàn toàn 56 - 70 ngày - 1 kim tam giác bằng thép Ethalloy dài 16mm 3/8C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Tép | 180
245 | 245 | Chỉ khâu tiêu trung bình bằng polyglactin 910, số 4/0, 70cm, 1 kim tròn 1/2C, dài 22mm | Chỉ khâu tiêu trung bình tổng hợp, đa sợi kháng khuẩn - Chỉ bằng Polyglactin 910 áo bao poly (glycolide-co-l-lactid 30/70) + CaSt phủ Chlorhexidine Diatiêu chuẩn Châu Âu (CE)tate (CHD) với nồng độ không quá 60µg/m, số 4/0, dài 70cm, kim tròn 1/2C, bằng thép không gỉ, phủ silicon, giá trị trung bình lực căng kéo nút thắt ≥ 9.32 N, sức căng kéo giảm 40 - 50% sau 21 ngày, tiêu hoàn toàn sau 56 - 70 ngày - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 1 | Tép | 720
246 | 246 | Chỉ khâu tiêu trung bình bằng polyglytone 6211, đơn sợi, số 4/0 75cm, 1 kim tam giác, 3/8C 19mm | Chỉ khâu tiêu trung bình tổng hợp, đơn sợi, khâu da thẩm mỹ - Chỉ bằng Polyglytone 6211 Glycolide, Caprolactone, Trimethylene carbonate, Lactide, số 4/0, dài 75cm, giữ vết thương 10 ngày, chịu lực sau 5 ngày (lực giữ còn 50 - 60%), tiêu hoàn toàn sau 55 - 60 ngày - 1 kim tam giác, 19mm, 3/8C, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 2 | Tép | 900
247 | 247 | Chỉ không tiêu tự nhiên bằng kén tằm Bombyx Mori, đa sợi, số 2/0, dài 58 - 60cm, không kim | Chỉ không tiêu tự nhiên, đa sợi, không kim - Chỉ bằng kén tằm Bombyx Mori 2/0, dài 58 - 60cm, thời gian chịu lực 1 năm, giới hạn độ bền kéo đứt 1.44 Kgf, phủ sáp - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Tép | 1452
248 | 248 | Chỉ không tiêu tự nhiên bằng kén tằm Bombyx Mori, đa sợi, số 2/0, dài 60 - 62cm, không kim | Chỉ không tiêu tự nhiên đa sợi - Chỉ bằng kén tằm Bombyx Mori 2/0, tép 13 sợi dài 60 - 62cm, phủ sáp, không kim - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Tép | 960
249 | 249 | Chỉ không tiêu tự nhiên bằng kén tằm Bombyx Mori, đa sợi, số 3/0, dài 58 - 60cm, không kim | Chỉ không tiêu tự nhiên, đa sợi - Chỉ bằng kén tằm Bombyx Mori 3/0 dài 58 - 60cm, thời gian chịu lực 1 năm, giới hạn độ bền kéo đứt 0,96 Kgf, phủ sáp, không kim - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Tép | 3180
250 | 250 | Chỉ không tiêu tự nhiên bằng kén tằm Bombyx Mori, đa sợi, số 3/0, dài 60 - 62cm, không kim | Chỉ không tiêu tự nhiên đa sợi - Chỉ bằng kén tằm Bombyx Mori 3/0, tép 13 sợi dài 60 - 62cm, phủ sáp, không kim - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Tép | 1000
251 | 251 | Chỉ không tiêu tự nhiên bằng kén tằm Bombyx Mori, đa sợi, số 4/0, dài 58 - 60cm, không kim | Chỉ không tiêu tự nhiên, đa sợi - Chỉ bằng kén tằm Bombyx Mori 4/0, dài 58 - 60cm, thời gian chịu lực 1 năm, giới hạn độ bền kéo đứt 0,60 Kgf, phủ sáp, không kim - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Tép | 600
252 | 252 | Chỉ không tiêu tự nhiên bằng kén tằm Bombyx Mori, đa sợi, số 5/0, dài 58 - 60cm, không kim | Chỉ không tiêu tự nhiên, đa sợi - Chỉ bằng kén tằm Bombyx Mori 5/0, dài 58 - 60cm, thời gian chịu lực 1 năm, giới hạn độ bền kéo đứt 0,40 Kgf, phủ sáp, không kim - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Tép | 420
253 | 253 | Chỉ không tiêu tự nhiên bằng tơ tằm, đa sợi số 1, dài 150cm, không kim | Chỉ không tiêu tự nhiên, đa sợi - Chất liệu tơ tằm, số 1, dài 150cm, phủ silicon hoặc sáp ong, không kim - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 6 | Tép | 1000
254 | 254 | Chỉ nâng đỡ mô, mạch máu bằng silicone, màu vàng | Chỉ nâng đỡ tách mô, mạch máu, dây thần kinh - Chất liệu bằng silicon, màu vàng - Kích thước 2 sợi dài 40 - 45cm, rộng 1 - 1.5mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Tép | 120
255 | 255 | Chỉ nâng đỡ mô, mạch máu bằng silicone, màu xanh | Chỉ nâng đỡ tách mô, mạch máu, dây thần kinh - Chất liệu bằng silicon, màu xanh - Kích thước 1 sợi dài 70 - 75cm, rộng 2 - 2.5mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Tép | 480
256 | 256 | Chỉ nâng đỡ, màu đỏ | Chỉ nâng đỡ tách mô, mạch máu, dây thần kinh - Chất liệu bằng silicone, màu đỏ - Kích thước 2 sợi dài 40 - 45cm, rộng 1 - 1.5mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Tép | 384
257 | 257 | Chỉ thép 5, dài 42-45cm, kim tròn đầu cắt, 1/2C 48mm | Chỉ bằng thép không gỉ, số 5, dài 42 - 45cm - Kim tròn đầu cắt, dài 48mm, 1/2C, phủ silicon - Tiệt khuẩn, 1 tép/4 sợi - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Tép | 386
258 | 258 | Chỉ thép 5, dài 45-47cm, kim tròn đầu cắt, 1/2C 48mm | Chỉ bằng thép không gỉ, số 5, dài 45 - 47cm, chịu lực suốt vòng đời - Kim tròn đầu cắt, 48mm, 1/2C - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 2 | Tép | 240
259 | 259 | Chỉ thép điện cực đa sợi số 2/0 dài 60cm, 1 kim tròn đầu nhọn 17mm, 1/2C, 1 kim thẳng đầu tam giác 60mm | Chỉ thép điện cực đa sợi, số 2/0 , dài 60cm, phủ blue polyethylene - 1 kim tròn đầu nhọn dài 17mm, 1/2C, 1 kim thẳng đầu tam giác 60mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Tép | 120
260 | 260 | Chỉ thép điện cực đa sợi số 3/0, 60cm, 1 kim tròn 13mm, 1 kim thẳng 51mm | Chỉ thép điện cực đa sợi, chỉ 3/0 , dài 60cm, áo bao Polyethylene Blue không tích điện trong dịch mô - Kim nối với máy tạo nhịp hoặc sợi dây nối - 1 kim tròn 13mm, 1 kim thẳng 51mm, phủ silicon - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Tép | 504
261 | 261 | Chỉ thép điện cực đa sợi số 3/0, 60cm, 1 kim tròn 17mm, 1 kim thẳng 88mm | Chỉ thép điện cực đa sợi tạo nhịp nhĩ và thất, kích thích trong và sau mổ tim - Chỉ bằng thép không gỉ phủ lớp cách điện PTFE poly (terafluoroproethylene) hoặc FEP poly (tetrafluoroethylene-co-hexafluoroproplylene), số 3/0 , dài 60cm - 1 kim tròn đầu nhọn dài 17mm, 1/2C, 1 kim thẳng dài 88mm đầu kim có khấc bẻ - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Tép | 180
262 | 262 | Chỉ thép số 1 dài 45cm, kim tròn đầu cắt, 1/2C 37mm | Chỉ bằng thép không gỉ, đơn sợi, số 1, dài 45cm - 1 kim tròn đầu cắt 1/2C dài 37mm, phủ silicon, giá trị trung bình lực căng kéo ≥ 4.76 Kgf - Tiệt khuẩn, 1 tép/4 sợi - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | Tép | 60
263 | 263 | Chỉ thép số 2 dài 45cm, kim tròn đầu cắt, 1/2C 37mm | Chỉ bằng thép không gỉ, đơn sợi, số 2, dài 45cm - 1 kim tròn đầu cắt 1/2C dài 37mm, phủ silicon, giá trị trung bình lực căng kéo ≥ 5.9 Kgf - Tiệt khuẩn, 1 tép/4 sợi - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | Tép | 72
264 | 264 | Chỉ thép số 3 dài 45cm, kim tròn đầu cắt, 1/2C 40mm | Chỉ bằng thép không gỉ, số 3, dài 45cm - Kim tròn đầu cắt, dài 40mm, 1/2C, phủ silicon - Tiệt khuẩn, 1 tép/4 sợi - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Tép | 36
265 | 265 | Chỉ thép số 4 dài 45cm, kim tròn đầu cắt, 1/2C 48mm | Chỉ bằng thép không gỉ, số 4, dài 45cm - kim tròn đầu cắt dài 48mm, 1/2C - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Tép | 136
266 | 266 | Clip cầm máu, đóng lỗ thủng ống tiêu hóa trong nội soi | Clip cầm máu, đóng lỗ thủng ống tiêu hóa trong nội soi - Chất liệu bằng Nitinol - Bao gồm bộ tay quay bung clip, cáp chụp ống soi và bung bằng sợi chỉ. - Kích thước 11, 12, 14 - Độ sâu 3/6mm - Chiều dài clip 9 , 10, 11mm - Tổng chiều dài 165cm, 220cm - Hình dạng clip loại a, t và gc - Tương thích dụng cụ bẫy lỗ thủng cùng hãng - Tương thích MRI 3 testla - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 2
267 | 267 | Clip kẹp mạch máu titanium cỡ nhỏ | Clip kẹp mạch máu titanium cỡ nhỏ, hình chữ V - Chất liệu titanium - Chiều cao 3.0mm, chiều rộng 4.2mm, chiều cao clip đóng 3.6mm - Đặc điểm clip có mặt trong cắt rãnh hình thoi xếp chồng - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Hỗ trợ tay cầm | 3 | Cái | 1980
268 | 268 | Clip kẹp mạch máu titanium cỡ trung bình | Clip kẹp mạch máu titanium cỡ trung bình, hình chữ V - Chất liệu titanium - Chiều cao 4.8mm, chiều rộng 5.8mm, chiều cao clip đóng 5.6mm - Đặc điểm clip có mặt trong cắt rãnh hình thoi xếp chồng - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Hỗ trợ tay cầm | 3 | Cái | 2340
269 | 269 | Clip mạch máu 2 thì 4.2 - 4.5 x 4mm | Clip mạch máu 2 thì, có cấu tạo mặt trong clip dạng kim cương chống trượt - Chất liệu Titanium - Cỡ 4.2 - 4.5 x 4mm - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Hỗ trợ lắp đặt cán clip | 3 | Cái | 720
270 | 270 | Clip mạch máu 2 thì 4.8 - 5 x 6.2mm | Clip mạch máu 2 thì, có cấu tạo mặt trong clip dạng kim cương chống trượt - Chất liệu Titanium - Cỡ 4.8 - 5 x 6.2mm - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Hỗ trợ lắp đặt cán clip | 3 | Cái | 3666
271 | 271 | Clip mạch máu 2 thì 8 - 8.1 x 7.9mm | Clip mạch máu 2 thì, có cấu tạo mặt trong clip dạng kim cương chống trượt. - Chất liệu Titanium - Cỡ 8 - 8.1 x 7.9mm - Hỗ trợ lắp đặt cán clip - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 576
272 | 272 | Clip mạch máu các cỡ | Clip mạch máu - Chất liệu Polymer - Cấu tạo gai sọc thân clip chống trượt, có khoá an toàn - Clip kẹp mạch máu các cỡ từ 3 - 10mm, 5 - 13mm và 7 - 16mm - Hỗ trợ lắp đặt cán clip - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 8004
273 | 273 | Clip mạch máu cỡ 1.9 - 1.93 x 1.91mm | Clip mạch máu - Chất liệu Titanium - Cỡ 1.9 - 1.93 x 1.91mm - Có cấu tạo rãnh ngăn ngừa vỡ mạch máu và tuột khi phẫu thuật. - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Hỗ trợ lắp đặt cán clip - Tương đương loại Horizon | 2 | Cái | 540
274 | 274 | Clip mạch máu cỡ 1.95 - 2 x 2.87mm | Clip mạch máu - Chất liệu Titanium - Cỡ 1.95 - 2 x 2.87mm - Có cấu tạo rãnh ngăn ngừa vỡ mạch máu và tuột khi phẫu thuật. - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Hỗ trợ lắp đặt cán clip - Tương đương loại Horizon | 2 | Cái | 3600
275 | 275 | Clip mạch máu cỡ 2 - 2.1 x 2.87mm | Clip mạch máu - Chất liệu Titanium - Cỡ 2 - 2.1 x 2.87mm - Có cấu tạo rãnh ngăn ngừa vỡ mạch máu và tuột khi phẫu thuật. - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Hỗ trợ lắp đặt cán clip - Tương đương loại Horizon | 2 | Cái | 3600
276 | 276 | Clip mạch máu cỡ 2.9-3.1mm | Clip mạch máu - Chất liệu titanium - Thiết kế dạng chữ V, mặt cắt hình trái tim, có rãnh ngang sâu giúp ngăn cản bị trượt trên mạch máu - Độ mở clip 2.9 - 3.1mm, chiều dài clip khi mở 2.7mm, độ hở clip khi đóng 0.38mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Hỗ trợ lắp đặt cán clip | 3 | Cái | 3960
277 | 277 | Clip mạch máu cỡ 3 - 3.1 x 4.68mm | Clip mạch máu - Chất liệu Titanium - Cỡ 3 - 3.1 x 4.68mm - Có cấu tạo rãnh ngăn ngừa vỡ mạch máu và tuột khi phẫu thuật - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Hỗ trợ lắp đặt cán clip - Tương đương loại Horizon | 2 | Cái | 10800
278 | 278 | Clip mạch máu cỡ 3 x 3.6 - 3.7mm | Clip mạch máu cỡ nhỏ, dùng để kẹp mạch máu trong phẫu thuật mổ mở - Chất liệu titanium - Độ mở clip 3mm, chiều dài clip khi đóng 3.6 - 3.7mm - Hỗ trợ lắp đặt cán clip khi bệnh viện có yêu cầu - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) - Tương thích với kìm kẹp clip đơn mổ mở Ligaclip cỡ nhỏ LX107 | 4 | Cái | 3816
279 | 279 | Clip mạch máu cỡ 3.8 - 4 x 5.33mm | Clip mạch máu - Chất liệu titanium - Cỡ 3.8 - 4 x 5.33mm - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Hỗ trợ lắp đặt cán clip - Tương đương loại ligaclip | 4 | Cái | 2160
280 | 280 | Clip mạch máu cỡ 4.1-4.3mm | Clip mạch máu - Chất liệu titanium - Thiết kế dạng chữ V, mặt cắt hình trái tim, có rãnh ngang sâu giúp ngăn cản bị trượt trên mạch máu - Độ mở clip 4.1 - 4.3mm, chiều dài clip khi mở 4.5mm, độ hở clip khi đóng 0.76mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Hỗ trợ lắp đặt cán clip | 3 | Cái | 7020
281 | 281 | Clip mạch máu cỡ 6 - 6.4mm | Clip mạch máu cỡ trung bình/lớn, dùng để kẹp mạch máu trong phẫu thuật mổ nội soi - Kim bằng titanium, vỉ bằng nhựa - Độ mở clip từ 6 - 6.4mm, chiều dài clip khi đóng từ 8.8 - 9mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/ISO - Tương thích với kìm kẹp clip cùng hãng | 3 | Cái | 6156
282 | 282 | Clip mạch máu cỡ 6.4-6.6mm | Clip mạch máu - Chất liệu titanium - Thiết kế dạng chữ V, mặt cắt hình trái tim, có rãnh ngang sâu giúp ngăn cản bị trượt trên mạch máu - Độ mở clip 6.4 - 6.6mm, chiều dài clip khi mở 7.4mm, độ hở clip khi đóng 0.85mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Hỗ trợ lắp đặt cán clip | 3 | Cái | 5400
283 | 283 | Clip mạch máu cỡ 7 - 7.5mm | Clip mạch máu cỡ lớn, dùng để kẹp mạch máu trong phẫu thuật mổ nội soi - Chất liệu titanium - Độ mở clip từ 7 - 7.5mm, chiều dài clip khi đóng từ 12 - 12.3mm - Hỗ trợ lắp đặt cán clip khi bệnh viện có yêu cầu - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/ ISO - Tiệt khuẩn - Tương thích với kìm kẹp clip cùng hãng | 3 | Cái | 2052
284 | 284 | Clip mạch máu polymer, đường kính 3 - 16mm | Clip mạch máu - Chất liệu Polymer - Đường kính 3 - 16mm - Có gai sọc thân clip chống trượt với chân bám 360 độ, có khoá an toàn, - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Hỗ trợ lắp đặt cán clip - Tương đương loại Hemolok | 2 | Cái | 30600
285 | 285 | Clip mạch máu, 2 thì, titanium, dạng kim cương, 8 - 8.1 x 7.9mm | Clip mạch máu 2 thì, có cấu tạo mặt trong clip dạng kim cương chống trượt, loại trung bình/lớn - Chất liệu Titanium - Cỡ 8 - 8.1 x 7.9mm - Tiêu chuẩn ISO - Hỗ trợ lắp đặt cán clip | 3 | Cái | 2400
286 | 286 | Dẫn lưu mật mũi trong nội soi mật chủ ngược dòng, nội soi tiêu hóa | Dẫn lưu mật mũi trong nội soi mật chủ ngược dòng, nội soi tiêu hóa - Chất liệu bằng nhựa - Stent mũi mật loại hình đuôi heo, dùng cho ống mật chủ, có phần đầu uốn cong female luer lock, đoạn cuối dụng cụ có đánh dấu (V-marking) - Đường kính stent ≤ 7Fr - Chiều dài ≥ 2550mm -Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích dây dẫn hướng 0.025 - 0.035" và kênh sinh thiết từ 2.8mm trở lên | 3 | Cái | 2
287 | 287 | Dao cắt cơ vòng dùng trong nội soi mật tụy ngược dòng | Dao cắt cơ vòng dùng trong nội soi mật tụy ngược dòng - Lưỡi dao thiết kế 3 kênh riêng biệt: cho dao, cho dây dẫn 0.035'' và cho kênh bơm - Phủ lớp cách điện thông minh ở đoạn đầu dây cắt, thiết kế đoạn đầu thuôn dài và được đánh dấu cản quang - Chiều dài làm việc 1700mm, đường kính đoạn đầu 4.5Fr, chiều dài đoạn đầu 7mm, chiều dài dao 25mm - Đánh dấu màu ở đoạn cuối dụng cụ (V-marking), đánh dấu màu cho "vị trí cắt tốt nhất, có phần kết nối với ống soi (C-Hook) - Dao có thể tự định hướng cắt ở khoảng an toàn 11h - 12h mà không cần điều chỉnh ống soi - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 110
288 | 288 | Dao cắt hàn mạch máu lưỡng cực trong mổ nội soi, dài 30 - 40cm, đường kính 5mm | Dao cắt hàn mạch máu lưỡng cực trong mổ nội soi - Chiều dài cán dao 30 - 40cm, đường kính 5mm - Có lớp chống dính trên lưỡi dao, đầu cong 20 - 25 độ - Kích thước mạch máu có thể hàn lên đến 5 - 7mm - Chiều dài mối hàn 20 - 22mm - Chiều dài mối cắt < chiều dài mối hàn - Độ rộng tổn thương mô mỗi khi hàn < 3mm - Thời gian hàn, cắt 2 - 9 giây - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Các bộ phận khác đi kèm: dây nối, dụng cụ cố định lưỡi dao - Tương thích máy Valleylab FT10 hiện có tại bệnh viện | 3 | Cái | 60
289 | 289 | Dao cắt hớt dưới niêm mạc đầu cách điện dùng trong nội soi dạ dày | Dao cắt hớt dưới niêm mạc đầu cách điện dùng trong nội soi dạ dày - Chất liệu bằng nhựa và sứ - Chiều dài làm việc ≤ 1650mm, chiều dài dao tối thiểu 4mm - Đường kính đầu cuối cách điện ≤ 2.2mm - Đường kính kênh dụng cụ tối thiểu 2.8mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) - Tương thích ống soi Olympus | 1 | Cái | 7
290 | 290 | Dao cắt hớt dưới niêm mạc đầu cách điện dùng trong nội soi thực quản hoặc đại tràng | Dao cắt hớt dưới niêm mạc đầu cách điện dùng trong nội soi thực quản hoặc đại tràng - Chất liệu bằng nhựa và sứ - Chiều dài làm việc 1650mm - 2300mm, chiều dài dao 3.3mm - 3.5mm - Đường kính đầu cuối cách điện ≤ 1.7mm - Đầu dao thiết kế đặc biệt nhỏ hơn, tăng độ an toàn cho thực quản và đại tràng, điện cực hình đĩa - Đường kính kênh dụng cụ tối thiểu 2.8mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) - Tương thích ống soi Olympus | 1 | Cái | 5
291 | 291 | Dao cắt hớt dưới niêm mạc hình núm trong nội soi tiêu hóa | Dao cắt hớt dưới niêm mạc hình núm trong nội soi tiêu hóa - Chất liệu bằng nhựa và kim loại - Đầu dao hình núm có thể kéo dài hoặc thu ngắn lại, có kênh phun nước - Đường kính dao ≤ 0.3mm, chiều cao của núm khi thu ngắn còn ≥ 0.1mm để hỗ trợ đánh dấu và cầm máu an toàn - Chiều dài làm việc 1650 - 2300mm - Chiều dài dao 1.5 - 2.0mm - Đường kính dụng cụ tối thiểu 2.8mm - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 1 | Cái | 5
292 | 292 | Dao cắt hớt dưới niêm mạc hình tam giác trong nội soi tiêu hóa | Dao cắt hớt dưới niêm mạc hình tam giác trong nội soi tiêu hóa - Chất liệu bằng nhựa và kim loại - Chiều dài 1600mm - 1650mm, chiều dài đoạn đầu hình tam giác ≥ 0.4mm, chiều dài dao cắt 4.5mm - 4.7mm, lưỡi dao có hình tam giác, có kênh tưới rửa - Đường kính kênh dụng cụ tối thiểu 2.8mm - Tiệt khuẩn, - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) - Tương thích ống soi Olympus | 1 | Cái | 5
293 | 293 | Dao cắt khối nang giả tụy cỡ 6Fr, dài 200cm | Dao cắt khối nang trong dẫn lưu nang giả tụy - Đường kính/chiều dài dao kim 0.6mm/10mm - Đường kính/chiều dài dụng cụ 6Fr/200cm - Dây dẫn tương thích 0.035'' - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích với tất cả các ống soi | 3 | Cái | 2
294 | 294 | Dao cắt kim dùng để cắt cơ vòng trong nội soi mật tụy ngược dòng, đường kính 5Fr | Dao cắt kim dùng để cắt cơ vòng trong nội soi mật tụy ngược dòng - Lưỡi dao cắt, loại 3 kênh riêng biệt (cho dây dây dẫn 0.035'', dây điều khiển dao và kênh bơm cản quang) - Phủ lớp cách điện thông minh, thiết kế đoạn đầu thuôn dài và được đánh dấu cản quang - Đường kính 5Fr, chiều dài làm việc 1700mm, chiều dài dao kim 5mm, chiều dài phần dao kim không phủ lớp cách điện 3mm, chiều dài kênh làm việc tối thiểu 2.8mm, có đánh dấu ở đoạn cuối dụng cụ (V-marking), có phần kết nối với ống soi (C -Hook) - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích ống soi dạ dày GIF | 3 | Cái | 12
295 | 295 | Dao Crescent | Dao crestiêu chuẩn Châu Âu (CE)nt - Chất liệu bằng thép không gỉ - Thiết kế cạnh mài ngang, hai mặt vát | 3 | Cái | 24
296 | 296 | Dao đốt hút khói điều khiển bằng tay thích hợp đầu đốt kích thước 65 và 120mm | Dao đốt hút khói điều khiển bằng tay - Chất liệu ống PVC y tế trong suốt, có khả năng thiết kế xoay 360 độ - Co nối và dụng cụ làm sạch đầu đốt - Ống hút mở rộng 30mm thích hợp đầu đốt có kích cỡ 65 và 120mm - Đầu đốt cách điện chống dính (dài 15mm, dày 65mm) - Dây cáp dài 3m - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 6 | Bộ | 20
297 | 297 | Dao đốt hút khói điều khiển bằng tay thích hợp mọi đầu đốt | Dao đốt hút khói điều khiển bằng tay - Chất liệu ống PVC y tế trong suốt, có khả năng thiết kế xoay 360 độ - Co nối và dụng cụ làm sạch đầu đốt - Ống hút mở rộng từ 25mm - 150mm thích hợp cho mọi loại đầu đốt - Đầu đốt cách điện chống dính (dài 15mm, dày 70mm) - Dây cáp dài 3m - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 6 | Bộ | 20
298 | 298 | Dao mổ cắt đốt bằng sóng Plasma dùng trong phẫu thuật nạo V.A và cắt Amidan | Dao mổ cắt đốt bằng sóng Plasma dùng trong phẫu thuật nạo V.A và cắt Amidan - Gồm 2 lưỡi cắt và tay dao rời nhau - Lưỡi cắt: 1 lưỡi thẳng dẹp dùng để cắt amidan, 1 lưỡi hình tròn cong, có sợi đốt bằng vonfram dùng để nạo V.A - Tay dao bằng nhựa, sử dụng một lần, được thiết kế có hai nút cắt và nút đốt thay cho bàn bạp chân, tay dao có vị trí kết nối với dây hút dịch - Chiều dài toàn bộ dây tay dao khoảng 3m - Hỗ trợ đặt máy - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Cái | 30
299 | 299 | Dao mổ cắt đốt bằng sóng Plasma dùng trong phẫu thuật thẩm mỹ, cắt u vú, đầu mặt cổ..... | Dao mổ cắt đốt bằng sóng Plasma dùng trong phẫu thuật thẩm mỹ, cắt u vú, đầu mặt cổ..... Gồm lưỡi cắt và tay dao liền một khối - Lưỡi cắt hình dẹp, đường kính 3 - 4mm, cách điện tối thiểu 90% - Tay dao bằng nhựa, sử dụng một lần, được thiết kế có hai nút cắt và nút đốt thay cho bàn bạp chân, tay dao có vị trí kết nối với dây hút dịch - Hỗ trợ đặt máy - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Cái | 5
300 | 300 | Dao mổ điện lưỡng cực hàn, cắt mô, mạch máu trong mổ mở, lưỡi dao cong 40 độ | Dao mổ điện lưỡng cực hàn, cắt mô, mạch máu trong mổ mở - Kích thước * Chiều dài lưỡi dao 20 - 22mm * Chiều dài cán dao 20 - 21cm - Lưỡi dao cong 40 độ, có lớp chống dính trên lưỡi dao - Kích thước mạch máu có thể hàn 5 - 7mm - Chiều dài mối hàn 20 - 21 mm - Chiều dài mối cắt < chiều dài mối hàn - Độ rộng tổn thương mô mỗi khi hàn < 3mm - Thời gian hàn, cắt 2 - 9 giây - Nhiệt độ khi hàn 80 - 200 độ - Thời gian an toàn khi chạm mô sau hàn (trở về 60 độ) < 80 giây - Mối hàn sau cắt chịu được áp lực ít nhất > 300 mmHg - Các bộ phận khác đi kèm: dây nối, dụng cụ cố định lưỡi dao - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích máy Valleylab FT10 hiện có tại bệnh viện | 3 | Cái | 120
301 | 301 | Dao mổ mắt phaco, 45 độ | Dao mổ mắt phaco, lưỡi dao bằng thép, tay cầm nhựa, mặt vát 45 độ - Chiều rộng từ 2.2 - 3.2mm - Tiệt khuẩn | 3 | bộ | 600
302 | 302 | Dao mổ siêu âm dùng mổ mở, lưỡi cong dài 20 - 22mm | Dao mổ điện lưỡng cực hàn, cắt mô, mạch máu trong mổ mở - Kích thước * Chiều dài lưỡi dao 20 - 22mm * Chiều dài cán dao 20 - 21cm - Lưỡi dao cong 40 độ có lớp chống dính trên lưỡi dao - Kích thước mạch máu có thể hàn 5 - 7mm - Chiều dài mối hàn 20 - 21 mm - Chiều dài mối cắt < chiều dài mối hàn - Độ rộng tổn thương mô mỗi khi hàn < 3mm - Thời gian hàn, cắt 2 - 9 giây - Nhiệt độ khi hàn 80 - 200 độ - Thời gian an toàn khi chạm mô sau hàn (trở về 60 độ) < 80 giây - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Bộ phận đi kèm dụng cụ cố định lưỡi dao - Tương thích máy hàn cắt siêu âm hiện có tại bệnh viện | 4 | Cái | 5
303 | 303 | Dao mổ siêu âm hàn, cắt mô, mạch máu trong mổ mở, cán dao dài 8 - 10cm | Dao mổ siêu âm hàn, cắt mô, mạch máu trong mổ mở, tần số siêu âm ≥ 55000 Hz - Kích thước: * Chiều dài lưỡi dao 10 - 18mm * Chiều dài cán dao 8 - 10 cm - Có lớp chống dính trên lưỡi dao - Kích thước mạch máu có thể hàn lên đến 5 - 7mm - Chiều dài mối hàn 8 - 16 mm, chiều dài mối cắt nhỏ hơn chiều dài mối hàn - Độ rộng tổn thương mô mỗi khi hàn < 3mm - Thời gian hàn, cắt 2 - 9 giây - Bộ phận khác đi kèm dụng cụ cố định lưỡi dao - Công nghệ thích ứng mô - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích với dây dao cùng hãng - Tương thích máy hàn cắt siêu âm hiện có tại bệnh viện | 4 | Cái | 160
304 | 304 | Dao mổ siêu âm hàn, cắt mô, mạch máu trong mổ nội soi, dài 30 - 40cm | Dao mổ siêu âm hàn, cắt mô, mạch máu trong mổ nội soi, tần số siêu âm ≥ 55000 Hz - Kích thước: * Chiều dài lưỡi dao 10 - 18mm, cong * Chiều dài cán dao 30 - 40cm, đường kính 5mm - Có lớp chống dính trên lưỡi dao - Kích thước mạch máu có thể hàn lên đến 5 - 7mm - Chiều dài mối hàn 8 - 16 mm, chiều dài mối cắt nhỏ hơn chiều dài mối hàn - Độ rộng tổn thương mô mỗi khi hàn < 3mm - Thời gian hàn, cắt 2 - 9 giây - Bộ phận đi kèm dụng cụ cố định lưỡi dao - Công nghệ thích ứng mô - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích với dây dao cùng hãng - Tương thích máy hàn cắt siêu âm hiện có tại bệnh viện | 4 | Cái | 395
305 | 305 | Dao mổ siêu âm phối hợp điện lưỡng cực hàn, cắt mô, mạch máu trong mổ nội soi, dài 30 - 40cm, đường kính 5mm | Dao mổ siêu âm phối hợp điện lưỡng cực hàn, cắt mô, mạch máu trong mổ nội soi - Kích thước * Chiều dài lưỡi dao 10 - 18mm * Chiều dài cán dao 30 - 40 cm, đường kính 5mm - Lưỡi dao thiết kế cong, có lớp chống dính trên lưỡi dao - Kích thước mạch máu có thể hàn lên đến 5 - 7mm - Chiều dài mối hàn 8 - 16 mm - Chiều dài mối cắt phải < chiều dài mối hàn - Độ rộng tổn thương mô mỗi khi hàn < 3mm - Thời gian hàn, cắt 2 - 9 giây - Mối hàn sau cắt chịu được áp lực ít nhất > 300 mmHg - Công nghệ thích ứng mô - Bộ phận đi kèm dụng cụ cố định lưỡi dao - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Hỗ trợ kỹ thuật, lắp đặt - Tương thích hệ thống máy cắt đốt thunderbeat hiện có tại bệnh viện | 3 | Cái | 60
306 | 306 | Dao siêu âm không dây hàn, cắt mô, mạch máu dùng trong mổ nội soi, đường kính 5mm, dài 30 - 40cm | Dao siêu âm không dây hàn, cắt mô, mạch máu dùng trong mổ nội soi, tần số ≥ 55000Hz - Chiều dài cán dao 30 - 40 cm, đường kính 5mm - Lưỡi dao thiết kế cong, có lớp chống dính trên lưỡi dao - Kích thước mạch máu có thể hàn 3 - 5mm - Chiều dài mối hàn 0.5 - 1.5cm - Chiều dài mối cắt phải < chiều dài mối hàn - Độ rộng tổn thương mô mỗi khi hàn < 3mm - Thời gian hàn, cắt 2 - 9 giây - Thời gian an toàn khi chạm mô sau hàn trở về 60 độ < 80 giây - Hổ trợ kỹ thuật, lắp đặt - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích máy tại bệnh viện | 3 | Cái | 20
307 | 307 | Đầu dao 23kHz dùng trong mổ mở, đường kính 1.98mm, dài 7.98cm | Đầu dao 23kHz dùng trong mổ mở tổng quát - Đầu dao là hợp kim titanium - Đầu dao đường kính 1.98mm, dài 7.98cm, biên độ dao động 287 - 355 micrometers tương ứng với 10 chế độ trên máy chính - Trọng lượng 3.54g, có cáp thông tắc đầu mũi dao - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích với máy Cusa extiêu chuẩn Châu Âu (CE)l hiện có tại bệnh viện | 3 | Cái | 50
308 | 308 | Đầu dao 23kHz dùng trong mổ mở, đường kính 2.64mm, dài 7.95cm | Đầu dao 23kHz dùng trong mổ mở tổng quát - Đầu dao là hợp kim titanium - Đầu dao đường kính 2.64mm dài 7.95cm, biên độ dao động 254 - 307 micrometers tương ứng với 10 chế độ trên máy chính - Trọng lượng 3.84g, có cáp thông tắc đầu mũi dao - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích với máy Cusa extiêu chuẩn Châu Âu (CE)l hiện có tại bệnh viện | 3 | Cái | 10
309 | 309 | Đầu dao 23kHz dùng trong mổ nội soi đường kính 1.98mm, dài 30.14cm | Đầu dao 23kHz dùng trong mổ nội soi tổng quát - Đầu dao là hợp kim titanium - Đầu dao dài 30.14cm, đường kính đầu dao 1.98mm - Kèm 6 đầu phun dịch - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích máy Cusa extiêu chuẩn Châu Âu (CE)l hiện có tại bệnh viện | 3 | Cái | 50
310 | 310 | Đầu dao 36khz, đường kính 1.14mm, dài 11.49cm | Đầu dao 36kHz dùng trong phẫu thuật thần kinh - Đầu dao là hợp kim titanium - Đường kính 1.14mm, dài 11.49cm, biên độ dao động 117 - 135 micrometers tương ứng với 10 chế độ trên máy chính - Trọng lượng 9.55g, có cáp thông tắc đầu mũi dao - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích máy Cusa Extiêu chuẩn Châu Âu (CE)l hiện có tại bệnh viện | 3 | Cái | 2
311 | 311 | Đầu dao 36kHz, đường kính 1.57mm, dài 12.15cm | Đầu dao 36kHz dùng trong phẫu thuật thần kinh - Đầu dao là hợp kim titanium - Đường kính 1.57mm, dài 12.15cm, biên độ dao động 175 - 193 micrometers tương ứng với 10 chế độ trên máy chính - Trọng lượng 7.5g, có cáp thông tắc đầu mũi dao - Tiệt khuẩn - Tương thích máy Cusa Extiêu chuẩn Châu Âu (CE)l hiện có tại bệnh viện - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 6
312 | 312 | Đầu dao 36khz, đường kính 1.98mm, dài 4.57cm | Đầu dao 36kHz cỡ chuẩn dùng cho phẫu thuật thần kinh - Đầu dao là hợp kim titanium - Đường kính 1.98mm, dài 4.57cm, biên độ dao động 137 - 155 micrometers tương ứng với 10 chế độ trên máy chính - Trọng lượng 1.31g, có cáp thông tắc đầu mũi dao - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích máy Cusa Extiêu chuẩn Châu Âu (CE)l hiện có tại bệnh viện | 3 | Cái | 6
313 | 313 | Đầu dò cắt Amidan và nạo VA | Đầu dò cắt Amidan và nạo VA, bằng điện lưỡng cực ở tần số radio tạo nhiệt độ thấp 40 - 70 độ C nơi phẫu thuật - Tay cầm bằng nhựa tổng hợp, phần hoạt động có trục làm việc bằng thép không gỉ - Phần hoạt động có thể uốn cong dài khoảng 15cm, đầu gập góc nhẹ để dễ quan sát, kèm theo một kênh dẫn nước và một kênh hút. Đầu ngoài cùng có điện cực 3 chấu được tách biệt bằng Vonfam, có dòng nước muối tích hợp để cài đặt nhanh chóng và dễ dàng - Các bộ phận đi kèm dây truyền dịch, dây hút dịch, dây nối máy (gắn liền với tay cầm và phần hoạt động) - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích với máy Coblator II | 4 | Bộ | 100
314 | 314 | Đầu dò cắt cuống mũi | Đầu dò cắt cuống mũi, bằng điện lưỡng cực ở tần số radio tạo nhiệt độ thấp 40 - 70 độ C nơi phẫu thuật - Chất liệu bằng nhựa tổng hợp, với phần hoạt động là thép không gỉ - Dụng cụ thẳng thon gọn, có phần tay cầm làm bằng nhựa tổng hợp, nối với phần hoạt động là trục đường kính 2.9mm với đầu góc cạnh giúp đưa vào cuống mũi dễ dàng, có 3 điểm đánh dấu độ sâu của đầu dò, có đường dọc cho phép dễ dàng định hướng đầu dò, kèm theo một kênh dẫn nước và một bộ phận hút, điện cực hoạt động dạng lưới - Dính liền với bộ dây truyền dịch và dây dẫn nối với máy chính và máy hút - Bộ phận đi kèm đầu dò có tay cầm dính liền với bộ dây truyền dịch và dây dẫn nối với máy chính - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích với máy Coblator II Hoặc tương đương loại Turbinator | 4 | Bộ | 10
315 | 315 | Đầu dò cắt, đốt và nạo VA | Đầu dò cắt, đốt và nạo VA bằng điện lưỡng cực ở tần số radio tạo nhiệt độ thấp 40 - 70 độ C nơi phẫu thuật - Tay cầm bằng nhựa tổng hợp, phần hoạt động có trục làm việc bằng thép không gỉ - Phần hoạt động có thể uốn cong dài khoảng 15cm, đầu gập góc nhẹ để dễ quan sát, kèm theo một kênh dẫn nước và một kênh hút. Đầu ngoài cùng có điện cực dạng mạng lưới thẳng được tách biệt bằng tiêu chuẩn Châu Âu (CE)ramic - Hệ thống phân phối đường nước muối riêng, có 3 lỗ bơm và thoát nước - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích với máy Coblator II Hoặc tương đương loại Procise Max | 4 | Bộ | 20
316 | 316 | Đầu dò đốt cuống mũi | Đầu dò đốt cuống mũi bằng điện lưỡng cực ở tần số radio tạo nhiệt độ thấp 40 - 70 độ C nơi phẫu thuật - Chất liệu tay cầm bằng nhựa tổng hợp, phần hoạt động bằng thép không gỉ - Kích thước phần hoạt động là phần kim loại đường kính 2.9mm gập góc, khoảng cách từ đầu đốt tới chỗ gập góc là 42.6mm. Độ dài đầu đốt là 10.5mm. Đường kính đầu đốt là 1.3 mm, đầu đốt mỏng, nhọn, trơn dễ đưa vào trong cuống mũi, có 2 vạch chia màu để đo độ sâu, không có kênh dẫn nước, không có kênh hút - Các bộ phận khác đi kèm dây nối máy (gắn liền với tay cầm và phần hoạt động) - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích với máy Coblator II Hoặc tương đương loại Reflex Ultra PTR | 4 | Bộ | 10
317 | 317 | Đầu dò đốt màn hầu | Đầu dò đốt màn hầu bằng điện lưỡng cực ở tần số radio tạo nhiệt độ thấp 40 - 70 độ C nơi phẫu thuật - Chất liệu tay cầm bằng nhựa tổng hợp, phần hoạt động làm bằng thép không gỉ - Phần hoạt động gập góc 55 độ thuận lợi để tiếp cận màn hầu, đầu ngoài cùng nhỏ, gọn để dễ xâm nhập mô - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích với máy Coblator II Hoặc tương đương loại Reflex Ultra 55 | 4 | Bộ | 5
318 | 318 | Đầu dò phẫu thuật xoang cắt, đốt | Đầu dò phẫu thuật xoang cắt, đốt bằng điện lưỡng cực ở tần số radio tạo nhiệt độ thấp 40 - 70 độ C - Tay cầm bằng nhựa tổng hợp, phần hoạt động có trục làm việc bằng thép không gỉ - Phần hoạt động có thể uốn cong dài khoảng 15cm, đầu gập góc nhẹ để dễ quan sát, kèm theo một kênh dẫn nước và một kênh hút. Đầu ngoài cùng có điện cực 3 chấu được cách nhiệt bằng tiêu chuẩn Châu Âu (CE)ramic - Hệ thống phân phối đường nước riêng, có 3 lỗ thoát nước cách đầu điện cực khoảng 1.5cm - Các bộ phận khác đi kèm dây truyền dịch, dây hút dịch, dây nối máy (gắn liền với tay cầm và phần hoạt động) - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích với máy Coblator II Hoặc tương đương loại Procise EZ View | 4 | Bộ | 5
319 | 319 | Đầu đốt mềm dùng để cầm máu trong nội soi tiêu hóa, đường kính 2.3mm, dài 2.2m, vác một bên | Đầu đốt mềm dùng để cầm máu trong nội soi tiêu hóa - Đường kính 2.3mm dài 2.2m vác một bên - Có đầu lọc khí tích hợp - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) - Tương thích máy đốt Argon Plasma | 3 | Chiếc | 5
320 | 320 | Đầu đốt mềm dùng để cầm máu trong nội soi tiêu hóa, đường kính 2.3mm, dài 2.2m, vác tròn | Đầu đốt mềm dùng để cầm máu trong nội soi tiêu hóa - Đường kính 2.3mm dài 2.2m vác tròn - Có đầu lọc khí tích hợp - Tiệt khuẩn - Tương thích máy đốt Argon Plasma - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Chiếc | 7
321 | 321 | Đầu gắn ống soi có góc vát xiên hỗ trợ gắp dị vật trong nội soi tiêu hóa | Đầu gắn ống soi có góc vát xiên hỗ trợ gắp dị vật trong nội soi tiêu hóa - Chất liệu bằng nhựa mềm - Đường kính ngoài ≤ 18.1mm , góc vát xiên, có rãnh cố định lọng thắt - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) - Tương thích ống soi Olympus | 3 | Cái | 5
322 | 322 | Đầu gắn ống soi dùng trong nội soi tiêu hóa | Đầu gắn ống soi dùng trong nội soi tiêu hóa - Chất liệu bằng nhựa mềm - Chiều dài từ đầu cuối ống soi ≤ 4mm, có lỗ bên - Đường kính ngoài từ 11.4mm - 15.0mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) - Tương thích ống soi Olympus | 3 | Cái | 20
323 | 323 | Đầu kim đốt Lase phẫu thuật thanh quản | Đầu kim đốt Lase phẫu thuật thanh quản, dây thanh, Amydal - Cấu tạo: bên trong là sợi quang học dẫn truyền, có vỏ inox bảo vệ, đầu cắt vát hình vỏ sò, dài 80mm - Có thể uốn cong | 3 | Cái | 20
324 | 324 | Đầu kim Phaco 19G | Đầu kim phaco dùng để tán và hút nhân thủy tinh thể - Chất liệu bằng thép không gỉ, tái sử dụng - Cỡ 19G, đầu thẳng mặt vát 30° đồng trục - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Hỗ trợ đặt máy | 3 | Chiếc | 7
325 | 325 | Đầu lưỡi cắt nạo dùng trong phẫu thuật xoang, đầu cong | Đầu lưỡi cắt nạo dùng trong phẫu thuật xoang - Chất liệu bằng thép không gỉ - Đầu tù cong 40 độ, đường kính 4mm, dài 11cm ±2cm - Thiết kế mặt cắt hình răng cưa 2 bên, cắt mặt bụng, diện cắt 3 mặt - Tốc độ hoạt động 5000 vòng/phút - Có cổng gắn với dây nước - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích máy khoan cắt nạo model IPC | 3 | Cái | 130
326 | 326 | Đầu lưỡi cắt nạo dùng trong phẫu thuật xoang, đầu thẳng | Đầu lưỡi cắt nạo dùng trong phẫu thuật xoang - Chất liệu bằng thép không gỉ - Đầu thẳng, đường kính 4mm, dài 11cm ±2cm, đầu tù - Thiết kế mặt cắt hình răng cưa 2 bên, cắt mặt bụng, diện cắt 3 mặt - Có cổng gắn với dây nước và kèm 01 dây nước - Tốc độ hoạt động khoảng 5000 vòng/phút - Tương thích máy khoan cắt nạo model IPC - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 70
327 | 327 | Đầu máy không dây, tạo sung động siêu âm | Đầu máy không dây, tạo sung động siêu âm - Tần số dao động 55500 lần/giây - Tín hiệu đèn LED và âm thanh báo hiệu tình trạng hoạt động của thiết bị - Có thể tái sử dụng lên đến 100 lần - Có thể hấp tiệt trùng nhiệt độ cao - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 1
328 | 328 | Đầu nối ống thông dùng trong thẩm phân phúc mạc, kết nối giữa bộ chuyển tiếp và ống thông | Đầu nối ống thông dùng trong thẩm phân phúc mạc, kết nối giữa bộ chuyển tiếp và ống thông - Chất liệu bằng titanium - Đầu nối này phù hợp với ống thông lọc màng bụng có đường kính trong 1.04" - 1.30" (2.64 - 3.30mm), đường kính ngoài 1.92" - 2.00" ( 4.88 - 5.08mm) - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 40
329 | 329 | Đầu nối tay khoan loại cong | Đầu nối tay khoan loại cong - dùng được với mũi khoan dài 7cm - Tương thích với máy khoan model IPC sử dụng tại viện | 3 | Cái | 4
330 | 330 | Đầu nối tay khoan loại thẳng | Đầu nối tay khoan loại thẳng - Dùng được với mũi khoan dài 7cm - Tương thích với máy khoan model IPC sử dụng tại viện | 3 | Cái | 4
331 | 331 | Đầu phẫu thuật thanh quản | Đầu phẫu thuật thanh quản cắt Papiloma thanh quản, hạt xơ dây thanh, polyp thanh quản... bằng điện lưỡng cực ở tần số radio tạo nhiệt độ thấp 40 - 70 độ nơi phẫu thuật - Chất liệu tay cầm bằng nhựa tổng hợp, phần làm việc có trục làm việc bằng thép không gỉ - Đầu có thể uốn cong - Chiều dài 6.5 inches (chưa kể phần tay cầm) - Bộ đầu cắt vô khuẩn được sản xuất dính liền với bộ dây truyền dịch và dây dẫn nối với máy - Tương thích với máy coblator - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | bộ | 10
332 | 332 | Đầu thắt tĩnh mạch thực quản | Đầu thắt tĩnh mạch thực quản - Chất liệu: * Vòng thắt 1/2 latex protein antigens tự co, giữ hình sau khi bung vòng * Đầu thắt bằng latex, thiết kế tăng tầm nhìn 360 độ * Dây kép thép không gỉ perma, có kênh tưới rửa - Đường kính đầu ống 8.6 - 11.6mm - Đường kính trong đầu thắt 9.6Fr - Đóng gói chống tia UV - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | bộ | 350
333 | 333 | Dây cưa các loại dùng trong phẫu thuật | Dây cưa các loại dùng trong phẫu thuật - Chất liệu bằng thép không gỉ - Cấu tạo: lưỡi hình răng cưa, dày từ 0.3 - 0.6mm, độ sâu của cạnh lưỡi cắt từ 12 - 39mm - Tương thích tay cưa tịnh tiến, gập góc dùng với máy khoan model IPC sử dụng tại viện - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Cái | 64
334 | 334 | Dây cưa sọ dài 400mm | Dây cưa sọ - Bằng thép không gỉ, mảnh xoắn có thể uốn cong - Dài 400mm, đường kính 1.4mm - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | sợi | 120
335 | 335 | Dây dẫn đường niệu quản trong phẫu thuật nội soi niệu, đường kính 0.035 - 0.038'', dài 150cm | Dây dẫn đường niệu quản trong phẫu thuật nội soi niệu - Chất liệu: lõi bằng nitinol phủ Polytetrafluoroethylene (PTFE), đầu phủ lớp hydrophilic - Đường kính 0.035 - 0.038", dài 150cm - Thiết kế có điểm cản quang ở đầu dây dẫn, đầu mềm thân cứng để qua những chỗ hẹp - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 180
336 | 336 | Dây dẫn đường niệu quản trong phẫu thuật nội soi niệu, đường kính 0.035'', dài 145 - 150cm | Dây dẫn đường niệu quản trong phẫu thuật nội soi niệu - Chất liệu: lõi bằng Nitinol, phủ Hydrophilic - Đường kính 0.035", dài 145 - 150cm - Thiết kế chịu được lực xoắn, không bị gãy, đầu dây dẫn mềm thẳng hoặc cong, chiều dài đầu dây dẫn 3 - 5cm, cản quang - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 900
337 | 337 | Dây dẫn đường trong nội soi mật tụy ngược dòng, đường kính ngoài 0.025" | Dây dẫn đường trong nội soi mật tụy ngược dòng - Thiết kế dạng đầu thẳng hoặc đầu cong - Chiều dài làm việc 4500mm, đường kính ngoài 0.025" - Có lớp phủ thấm nước (hydrophilic) ở đầu, dài 70mm, giúp dây dẫn dễ đi vào trong, đánh dấu 420cm từ đoạn đầu để hỗ trợ khi đo lường 5 - 7cm, đánh dấu cản quang, 8 - 9cm, đánh dấu hình xoắn ốc, 9 - 42cm, dấu X - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 20
338 | 338 | Dây dẫn đường trong nội soi mật tụy ngược dòng, đường kính ngoài 0.035" | Dây dẫn đường trong nội soi mật tụy ngược dòng - Thiết kế dạng đầu thẳng hoặc đầu cong - Chiều dài làm việc 4500mm, đường kính ngoài 0.035" - Có lớp phủ thấm nước (hydrophilic) ở đầu, dài 70mm, giúp dây dẫn dễ đi vào trong, đánh dấu 420cm từ đoạn đầu để hỗ trợ khi đo lường 5 - 7cm, đánh dấu cản quang, 8 - 9cm, đánh dấu hình xoắn ốc, 9 - 42cm, dấu X - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 40
339 | 339 | Dây dẫn đường trong phẫu thuật bằng chất PTFE, đường kính 0.035'', dài 150cm | Dây dẫn đường trong phẫu thuật - Chất liệu PTFE, lõi bằng Nitinol, phủ Hydrophilic - Đường kính 0.035", dài 150cm - Thiết kế chịu được lực xoắn, không bị gãy, đầu dây dẫn mềm, thẳng hoặc cong, chiều dài đầu dây dẫn 3 - 5cm - Cản quang - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | cái | 70
340 | 340 | Dây dẫn đường trong phẫu thuật nội soi, đường kính từ 0.025 - 0.038", dài 150cm | Dây dẫn đường trong phẫu thuật - Chất liệu nitinol phủ polyurethane - Đường kính 0.025 - 0.038'', dài 150cm - Đầu và thân được phủ bởi chất ái nước hydrophilic dễ dàng trong việc vào dây dẫn - Có điểm cản quang ở phía đầu dây dẫn giúp dễ dàng xác định vị trí dây dẫn - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 60
341 | 341 | Dây dao siêu âm tương thích với dao siêu âm | Dây dao siêu âm tương thích với dao siêu âm cùng hãng - Tương thích máy Harmonic hiện có tại bệnh viện - Sử dụng được ≥ 95 lần - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Cái | 24
342 | 342 | Dây đốt lưỡng cực, chiều dài ≥ 4m | Dây đốt lưỡng cực, dùng được cho dụng cụ lưỡng cực chuẩn tròn - Chất liệu lõi dây bằng kim loại bện xoắn chặt, mạ bạc chống ăn mòn, được bọc 2 lớp: lớp trong plastic, lớp ngoài bọc silicon - Chiều dài dây ≥ 4m - Đầu kết nối với kẹp lưỡng cực chuôi tròn, tương thích với hệ thống máy tại Bệnh viện - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 40
343 | 343 | Dây nối áp lực cao đo áp lực động mạch | Dây nối áp lực cao đo áp lực động mạch - Chất liệu bằng nhựa trong suốt, không latex không DEHP - Đường kính 1.5 x 3mm, dài 30 - 90cm - Dây chịu áp lực đến 800PSI - Thiết 1 đầu female luer lock và 1 đầu male luer lock - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 6 | Cái | 30
344 | 344 | Dây nối kép dùng trong truyền dịch nhanh | Dây nối kép dùng trong truyền dịch nhanh - Bằng nhựa trong, không chứa nhôm - Dây nối kép hình chữ Y dùng cho người bệnh dài 135 - 138cm có 2 khóa dạng trục lăn - Đầu dây có khóa luer lock - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích máy truyền dịch nhanh Belmont RI-2 | 3 | Cái | 25
345 | 345 | Điện cực cắt đốt dạng vòng cắt, gập góc, cỡ 24Fr, 02 chân cắm | Điện cực cắt đốt dạng vòng cắt, gập góc - Đường kính 0.35mm - Cỡ 24Fr - Loại 02 chân cắm - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | cái | 10
346 | 346 | Điện cực cắt đốt lưỡng cực, dạng vòng cắt | Điện cực cắt đốt lưỡng cực dạng vòng cắt - Đường kính 0.35mm - Kích cỡ 24Fr - Loại 02 chân cắm + Tương thích với tay cắt nội soi cùng hãng - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | cái | 15
347 | 347 | Điện cực cắt rạch hình vòng 24Fr | Điện cực cắt rạch hình vòng là điện cực cắt nạo, lưỡng cực dùng trong cắt đốt tiền liệt tuyến - Kích cỡ 24Fr - Thiết kế 1 vòng cắt sử dụng trong môi trường nước muối và dòng điện lưỡng cực - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích với tay cắt lưỡng cực - Tương thích với máy cắt đốt cao tần UES-40, ESG-400 hiện có tại bệnh viện | 3 | Cái | 72
348 | 348 | Điện cực đơn cực hình vòng, dài 140mm, đường kính 20mm | Điện cực đơn cực hình vòng, mũi thẳng - Chiều dài 140mm, đường kính của trục gắn vào tay dao là 2.4mm, đường kính đầu dao 20mm - Tương thích dùng cho máy cắt đốt điện Vio 300, tải điện tối đa cho phép 1500V - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 60
349 | 349 | Dụng cụ bảo vệ vết mổ trong phẫu thuật, vết mổ dài > 20cm | Dụng cụ bảo vệ vết mổ trong phẫu thuật - Thiết kế 2 vòng banh 2 đầu. Chất liệu lớp film được cấu tạo bằng Polyurethane - Đường kính vết mổ có thể banh 15 - 30cm -Thiết kế chắc chắn, trong suốt, giúp dễ quan sát, bảo vệ vết thương tốt hơn, tự giữ giúp bác sĩ rãnh tay trong quá trình phẫu thuật - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 2 | Cái | 20
350 | 350 | Dụng cụ bảo vệ vết mổ trong phẫu thuật, vết mổ dài 15 - 20cm | Dụng cụ bảo vệ vết mổ trong phẫu thuật - Thiết kế 2 vòng banh 2 đầu. Chất liệu lớp film được cấu tạo bằng Polyurethane - Đường kính vết mổ có thể banh 10 - 20cm -Thiết kế chắc chắn, trong suốt, giúp dễ quan sát, bảo vệ vết thương tốt hơn, tự giữ giúp bác sĩ rãnh tay trong quá trình phẫu thuật - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 2 | Cái | 40
351 | 351 | Dụng cụ bảo vệ vết mổ trong phẫu thuật, vết mổ ngắn < 10cm | Dụng cụ bảo vệ vết mổ trong phẫu thuật - Thiết kế 2 vòng banh 2 đầu. Chất liệu lớp film được cấu tạo bằng Polyurethane - Đường kính vết mổ có thể banh 2 - 10cm -Thiết kế chắc chắn, trong suốt,giúp dễ quan sát, bảo vệ vết thương tốt hơn, tự giữ giúp bác sĩ rãnh tay trong quá trình phẫu thuật - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 2 | Cái | 150
352 | 352 | Dụng cụ bảo vệ vết mổ trong phẫu thuật, vết mổ vừa 10 - 15cm | Dụng cụ bảo vệ vết mổ trong phẫu thuật - Thiết kế 2 vòng banh 2 đầu. Chất liệu lớp film được cấu tạo bằng Polyurethane - Đường kính vết mổ có thể banh 10 - 15cm -Thiết kế chắc chắn, trong suốt, giúp dễ quan sát, bảo vệ vết thương tốt hơn, tự giữ giúp bác sĩ rãnh tay trong quá trình phẫu thuật - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 2 | Cái | 1000
353 | 353 | Dụng cụ bẫy lỗ thủng thành tiêu hóa | Dụng cụ bẫy lỗ thủng thành tiêu hóa - Chất liệu bằng thép không gỉ - Kích thước: dài 165/220 cm, rộng 9/12mm - Chiều sâu kim 2 - 2.5 mm, 4mm - Kênh làm việc 3.2 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương đương loại Anchor | 3 | Cái | 2
354 | 354 | Dụng cụ cầm máu dạng phun dài 220cm | Dụng cụ cầm máu trong xuất huyết tiêu hóa - Bao gồm: 2 catheter 7Fr và 10Fr, dài 220cm, dùng cho kênh ống soi 2.8mm hoặc 3.7mm - Tay cầm gồm bình CO2, bình bột khoáng cầm máu - Cầm máu bằng bột khoáng không thẩm thấu vào cơ thể người, không dùng nhiệt, không gây tổn thương nơi chảy máu, không tiếp xúc với điểm chảy máu, không cần tìm chính xác điểm chảy máu - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Bộ | 15
355 | 355 | Dụng cụ cắt bao quy đầu | Dụng cụ cắt bao quy đầu điều trị hẹp, dài bao quy đầu - Thiết kế dạng pistol, dễ sử dụng, đinh khâu tự động, không có vòng cao su tránh nhiễm trùng - Kích thước 12 - 36mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 6 | cái | 400
356 | 356 | Dụng cụ cắt lọng thắt polyp | Dụng cụ cắt lọng thắt polyp dùng để cắt đoạn cuối phần dây nylon dư ra sau thủ thuật thắt polyp - Chất liệu bằng nhựa và kim loại - Chiều dài làm việc 1650mm - 2300mm, dụng cụ đã tích hợp với tay cầm nhựa, có thể tái sử dụng - Đường kính kênh dụng cụ tối thiểu 2.8mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Cái | 2
357 | 357 | Dụng cụ chống mờ hơi nước | Dụng cụ chống mờ hơi nước - Dung tích 6ml - Dung dịch hoạt tính bề mặt có chứa nước gồm: Sodium laurylether sulfate 5 - 10%, Polyethylene Glycol -7-glytiêu chuẩn Châu Âu (CE)ryl cocoate 1 - 3% - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 4 | Cái | 500
358 | 358 | Dụng cụ cố định lưới thoát vị (thành bụng, bẹn...) dùng trong phẫu thuật nội soi, chất liệu tự tan | Dụng cụ cố định lưới thoát vị (thành bụng, bẹn...) dùng trong phẫu thuật nội soi - Chất liệu ghim tự tan chất liệu PGLA - Kích thước: * Chiều dài thân dụng cụ 36 - 45cm * Đường kính nòng 5mm * Chiều dài ghim cao 4 - 5mm, rộng 5 - 6mm - Thiết kế: * Hình dạng ghim xoắn ốc * Đầu thẳng * Số lượng ghim 15 - 30/cây - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 60
359 | 359 | Dụng cụ cố định lưới thoát vị (thành bụng, bẹn...), ghim 5mm dùng trong phẫu thuật nội soi | Dụng cụ cố định lưới thoát vị (thành bụng, bẹn...) dùng trong phẫu thuật nội soi - Chất liệu ghim bằng titan - Kích thước: * Chiều dài thân dụng cụ 36 - 45cm * Đường kính nòng 5mm * Chiều dài ghim 3 - 5mm, rộng 4 - 5mm - Thiết kế: * Hình dạng ghim xoắn ốc * Đầu thẳng hoặc có khả năng gập góc 60 - 65 độ * Số lượng ghim 15 - 30/cây - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 72
360 | 360 | Dụng cụ đẩy stent trong nội soi mật tụy ngược dòng | Dụng cụ đẩy stent trong nội soi mật tụy ngược dòng - Đầu cuối có cản quang, có C-Hook, V-Marking - Chiều dài làm việc 1900mm - Tương thích dây dây dẫn 0.035" và các loại stent 7Fr/10Fr - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 40
361 | 361 | Dụng cụ gắp chỉ, đóng lỗ trocar | Dụng cụ gắp chỉ, đóng lỗ trocar - Chất liệu Polycarbonate, thép không gỉ - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Cây | 100
362 | 362 | Dụng cụ khâu cắt nối nội soi | Dụng cụ khâu cắt nối nội soi - Kích thước: 380×183mm, đường kính thân kim loại 12.6 mm - Gập liên tục không khấc mỗi bên 45°, có nút xoay 360° - Dụng cụ tích hợp băng đạn nội soi cùng hãng. - Dụng cụ có thể được gắn và thay thế băng đạn để bắn tới 25 lần trong một cuộc phẫu thuật. - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Cái | 50
363 | 363 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng dùng pin trong nội soi, 150 lần bắn | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng dùng pin trong nội soi gập góc đa năng, 150 lần bắn - Cán dài 15 - 26cm - Các bộ phận khác đi kèm phụ kiện lắp đặt pin, pin, khay sạc pin - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích với băng đạn có lưỡi dao rời | 3 | Bộ | 2
364 | 364 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng dùng trong mổ mở các cỡ 60/80mm, - Kích thước: 254×72 mm/ 274×72 mm. - Nút bắn được thiết kế điều chỉnh hai bên. - Nút tháo mở được thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện cho việc tháo lắp. - Một tay súng có thể sử dụng cho 8 băng đạn. - Tích hợp với các băng đạn cùng hãng - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Cái | 15
365 | 365 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở, 70 - 80mm, chiều cao ghim sau khi đóng từ 1.5 - 2.0 mm | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở - Chất liệu tay cầm plastic, lưỡi dao thép không gỉ - Chiều dài đường cắt từ 70 - 80mm - Có thể điều chỉnh độ dày của ghim bấm (3 mức), hàm đe có 6 hàng ghim, bắn được từ 2 phía, tạo hình ghim 3D, tối thiểu bắn được 5 lần - Chièu dài đường cắt nhỏ hơn chiều dài đường ghim - Chiều cao ghim đóng điều chỉnh được 3 mức 1.5mm, 1.8mm, 2.0mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích với băng đạn cùng hãng | 4 | Bộ | 204
366 | 366 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở, 70 - 80mm, chiều cao ghim sau khi đóng từ 3.0 - 5.0 mm | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở - Chất liệu tay cầm plastic, lưỡi dao thép không gỉ - Chiều dài từ 70 - 80mm - Thiết kế 3 hàng ghim dập mỗi bên, ghim bàng titanium, hình dạng ghim bắn hình chữ B, bắn được từ 2 phía, ghim 3D, 3 chiều cao ghim dập khác nhau, tối thiểu bắn được 5 lần - Chiều dài đường cắt nhỏ hơn chiều dài đường ghim - Gắn với các băng đạn với chiều cao ghim sau khi đóng 3mm - 3.5mm - 4mm ( đối với mô có độ dày trung bình) / 4.0mm - 4.5mm - 5.0mm (đối với mô dày) - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích với băng đạn cùng hãng | 1 | Bộ | 100
367 | 367 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc chủ động | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc chủ động - Kích thước dài trục 16 - 18cm - Thiết kế gập góc 45 độ mỗi bên, xoay băng đạn 360 độ, số lần sử dụng được 5 lần bắn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích vơi băng đạn có lưỡi dao rời cùng hãng | 1 | Bộ | 180
368 | 368 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc chủ động, 45mm | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc chủ động - Chất liệu: đe và lưỡi dao bằng thép không gỉ, 6 hàng ghim - Kích thước cán dài 32 - 36cm, đường kính 10 - 12mm, chiều dài hàm 45mm, độ mở hàm 20 - 22mm - Thiết kế gập góc mỗi bên 45 độ, tối thiểu 5 lần bắn, hình dạng ghim sau khi đóng chữ B - Giữ ép mô trong suốt chiều dài hàm, 3 điểm tiếp xúc - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích với băng đạn cùng hãng | 4 | Bộ | 30
369 | 369 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc đa năng, 60mm | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc đa năng - Chất liệu đe và lưỡi dao bằng thép không gỉ, 6 hàng ghim - Kích thước: cán dài 32 - 36cm, đường kính 10 - 12mm, chiều dài hàm 60mm, độ mở hàm 20 - 22mm - Thiết kế gập góc mỗi bên 45 độ, tối thiểu 5 lần bắn, hình dạng ghim sau khi đóng chữ B, dao hình chữ C - Giữ ép mô trong suốt chiều dài hàm, 3 điểm tiếp xúc - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích với băng đạn cùng hãng | 4 | Bộ | 280
370 | 370 | Dụng cụ khâu cắt nối tự động dùng trong kỹ thuật Longo và Starr | Dụng cụ khâu nối vòng tự động dùng trong phẫu thuật Longo và Starr - Ghim bằng titanium - Thiết kế 32 ghim dập, có đầu đe tháo rời - Kích thước: * Chiều cao ghim 3.5 - 4.8mm * Đường kính ghim 33mm - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | Bộ | 3000
371 | 371 | Dụng cụ khâu cắt nối tự động sử dụng trong phẫu thuật cắt trĩ và sa niêm mạc trực tràng | Dụng cụ khâu cắt nối tự động sử dụng trong phẫu thuật cắt trĩ và sa niệm mạc trực tràng - Ghim bằng titanium - Đường kính ngoài 33.4 mm, đường kính lòng cắt 24mm - Thiết kế 3 hàng ghim chứa 48 ghim dập - Ghim cao 3.4mm, chiều cao ghim đóng mô 0.75 - 1.6mm, rộng 3.8mm - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 6 | Bộ | 300
372 | 372 | Dụng cụ khâu cắt nối tự động sử dụng trong phẫu thuật điều trị sa trực tràng và trĩ | Dụng cụ khâu cắt nối tự động sử dụng trong phẫu thuật điều trị sa trực tràng và trĩ - Ghim bằng Titanium - Đường kính ngoài 33mm, đường kính trong 25mm - Thiết kế chứa 32 ghim bấm - Ghim cao 4.2mm, chiều cao ghim đóng mô 0.75 - 1.5mm, rộng 4 mm, đường kính 0.3mm - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Bộ | 300
373 | 373 | Dụng cụ khâu cắt nối vòng đầu cong, đe thẳng, sử dụng pin, 23 - 31mm | Dụng cụ khâu cắt nối vòng đầu cong, đe thẳng, sử dụng pin - Ghim làm bằng titanium - Cán dài 18 - 35cm - Đường kính 23 - 31mm - Số hàng ghim 02 - Chiều cao ghim sau khi đóng điều chỉnh được từ 1.0mm - 2.2mm - Hình dạng ghim sau khi đóng ghim 3D - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 50
374 | 374 | Dụng cụ khâu cắt nối vòng, đầu cong, 3 hàng ghim, 21 - 33mm | Dụng cụ khâu cắt nối vòng đầu cong, đe nghiêng sau khi sử dụng, dùng trong phẫu thuật nối ống tiêu hóa - Chiều dài cán từ 18 - 35cm - Đường kính 21 - 33mm - Thiết kế 3 hàng ghim, sau khi đóng ghim có hình dạng chữ B, chiều cao ghim đóng 1 - 2.5mm - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | Bộ | 40
375 | 375 | Dụng cụ khâu cắt nối vòng, đầu cong, đe nghiêng, 21 - 33mm | Dụng cụ khâu cắt nối vòng đầu cong, đe nghiêng sau khi sử dụng, dùng trong phẫu thuật nối ống tiêu hóa - Chất liệu ghim bằng titanium và thép không gỉ - Kích thước: * Chiều dài cán 35cm * Đường kính 21, 25, 28, 31, 33mm - Thiết kế 2 hàng ghim, sau khi đóng ghim có hình dạng chữ B - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | Bộ | 286
376 | 376 | Dụng cụ khâu cắt nối vòng, đầu cong, đe thẳng, 21 - 33mm | Dụng cụ khâu cắt nối vòng, đầu cong, đe thẳng dùng trong phẫu thuật nối ống tiêu hóa - Ghim làm bằng titanium - Cán dài 18 - 35cm - Đường kính 21 - 33mm - Thiết kế 2 hàng ghim, sau khi đóng ghim có hình dạng chữ B, chiều cao ghim đóng điều chỉnh được từ 1.5 - 2.2mm, số lượng ghim tương ứng với đường kính dao động 3 - 5 (đường kính - số lượng ghim) - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Bộ | 160
377 | 377 | Dụng cụ khâu da dùng đóng da | Dụng cụ khâu da dùng đóng da - Bằng thép không gỉ - Gồm 35 ghim đường kính 5 - 6 x 3.9mm - Thiết kế cửa sổ nhìn trong suốt - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Cái | 100
378 | 378 | Dụng cụ khâu nối thẳng 30mm hỗ trợ băng đạn trong phẫu thuật mổ mở ngực bụng | Dụng cụ khâu nối thẳng 30mm hỗ trợ băng đạn trong phẫu thuật mổ mở ngực bụng - Thiết kế thân đe dài thon, đầu thẳng - Tương thích băng đạn cùng hãng - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | Bộ | 45
379 | 379 | Dụng cụ khâu nối thẳng nội soi 60mm gập góc đa năng, sử dụng pin | Dụng cụ khâu nối thẳng nội soi 60mm gập góc đa năng, sử dụng pin - Chất liệu đe bằng thép không gỉ - Kích thước cán dài 32 - 34cm - Thiết kế có thể gập góc 40 - 45 độ, tự động thu dao sau khi bắn, hình dạng ghim sau khi đóng chữ B - Tương thích với băng đạn cùng hãng - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Bộ | 50
380 | 380 | Dụng cụ sinh thiết u trong nội soi siêu âm | Dụng cụ sinh thiết u trong nội soi siêu âm - Thân kim có bề mặt chấm hiển thị hình ảnh tốt qua siêu âm, đường kính 4 - 8Fr - Kim tự điều chỉnh chiều dài 0 - 8cm, đường kính kim 19 - 25G, lõi kim loại tự uống cong khi rút khỏi kim - Kim đầu vát bẫy lọt, đuôi kim cắt chéo lấy mô tốt, chiều dài kim vát 1.5; 2; 2.9; 4mm - Vỏ kim dạng vòng quấn giảm ma sát, mềm mại - Ống hút áp lực âm, đầu lõm dạng bóng hoặc đầu vát - Kênh làm việc 2.8mm, 3.7mm, 2mm - Tương thích ống soi Olympus, Pentax - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 2
381 | 381 | Dụng cụ thắt polyp | Dụng cụ thắt polyp cầm máu, dùng một lần, cầm máu an toàn trước thủ thuật cắt polyp trong nội soi tiêu hóa - Lọng thắt cầm máu bằng nylon đã lắp sẵn với tay cầm nhựa, sử dụng trực tiếp - Đường kính kênh dụng cụ tối thiểu 2.8mm, chiều dài làm việc 2300mm, lọng thắt nylon đường kính 30mm, tương thích ống soi dạ dày, ống soi đại tràng - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) - Tương thích ống soi OMLYPUS tại bệnh viện | 3 | Cái | 170
382 | 382 | Giá đỡ vừa tán vừa hút dùng trong phẫu thuật ống soi mềm | Giá đỡ vừa tán vừa hút dùng trong phẫu thuật ống soi mềm - Dùng thiết lập đường dẫn trong quá trình nội soi tiết niệu, tán sỏi - Chiều dài 36 - 46cm - Kích cỡ 9 - 12Fr - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 6 | cái | 20
383 | 383 | Hộp đựng kim phẫu thuật 29 x 8 x 4cm | Hộp đựng kim phẫu thuật - Chất liệu nhựa - Kích thước 29 x 8 x 4cm Gồm 2 khay: - Khay 1 chứa mouse mềm để ghim cố định dao và kim phẫu thuật - Khay 2: chia thành 6 ô nhỏ (4 x 4cm), dựng đứng các vỏ bao bì của dao và chỉ phẫu thuật - Có in số thứ tự kiểm soát số lượng kim chính xác - Tiệt khuẩn | 5 | Cái | 8300
384 | 384 | Kềm sinh thiết dạ dày phủ teflon, đường kính 3.0/2.3/1.8mm | Kềm sinh thiết dạ dày - Kích thước: * Chiều dài làm việc 280/230/160/120cm * Đường kính thân kềm 3.0/2.3/1.8mm - Thiết kế: * Thân kềm có vỏ bọc Teflon, tương phản cao trong đường tiêu hóa, giảm mài mòn kênh ống soi và không có vỏ bọc * Miệng kềm oval có 2 kiểu: Dạng lưỡi phẳng và dạng có răng mịn, có cửa sổ 2 bên hàm kềm, có kim hoặc không kim * Số lượng răng 6 răng bên ngàm trên, 5.5 răng ngàm dưới 2 ngàm - Tay cầm thiết kế kiểu Ergonomical - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) - Tương thích ống soi với kênh ống soi ≥ 2.8mm, 3.2mm | 3 | Cái | 117000
385 | 385 | Keo dán da 0.5ml | Keo dán da dùng để điều trị vết thương dài đến 4cm - Thành phần 2-octyl cyanoacrylate - Thể tích 0.5 ml - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | lọ | 248
386 | 386 | Keo dán da, dán mô nội soi 0.5ml | Keo dán da, dán mô nội soi có thể dùng cho mô cơ thể (không chỉ dùng ngoài da) - Thành phần N - butyl - 2 - cyano acrylat - Thể tích 0.5ml - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | Lọ | 600
387 | 387 | Kéo mổ nội soi cong, 5mm | Kéo mổ nội soi cong, 5mm - Kích thước: * Lưỡi kéo dài khoảng 15 - 17mm * Đường kính thân 5mm * Chiều dài thân 31 - 33cm - Thiết kế: cong sang trái khoảng 15 độ - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 1625
388 | 388 | Keo sinh học đóng mạch ngoại biên | Keo sinh học đóng mạch ngoại biên điều trị bệnh suy tĩnh mạch - Là chất xơ hóa đưa vào lòng tĩnh mạch cần điều trị làm mạch máu tắc vĩnh viễn - Keo không gây sưng phù, phi nhiệt và không gây cứng khi bít tắc tĩnh mạch - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương đương venaseal closure system | 3 | Bộ | 2
389 | 389 | Keo sinh học vá mạch máu bằng hỗn hợp keo gelatin và chất đông máu thrombin, 5ml | Keo sinh học vá mạch máu - Thành phần hỗn hợp keo gelatin kết dính và chất tạo đông máu thrombin - Thể tích 5ml - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Bộ | 160
390 | 390 | Keo sinh học, 2ml | Keo sinh học bịt kín kẽ hở, dính bề mặt và gia cố các mô mềm, trong mổ tim, mạch máu, phổi, sinh dục, màng cứng, tiêu hóa... - Thành phần protein hydrogel chứa BSA và 65% nước, được tạo thành từ huyết thanh Albumin bò (BSA) (45%) và glutaraldehyde (10%), chịu được áp lực ≥ 450mgHg - Thể tích 2ml - Thiết kế xylanh hai nòng và vòi bơm dạng xoắn, kèm 4 đầu bơm keo - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | tube | 75
391 | 391 | Keo sinh học, 4ml | Keo sinh học cầm máu phẫu thuật, phòng ngừa, giảm dính sau phẫu thuật - Chất liệu hydrogel tổng hợp - Thể tích 4ml - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương đương loại Coseal Surgical Sealant | 3 | Bộ | 75
392 | 392 | Keo sinh học, 5ml | Keo sinh học bịt kín kẽ hở, dính bề mặt và gia cố các mô mềm trong phẫu thuật tại tim, mạch máu, phổi, sinh dục, màng cứng, tiêu hóa... - Thành phần protein hydrogel chứa BSA và 65% nước, được tạo thành từ huyết thanh Albumin bò (BSA) (45%) và glutaraldehyde (10%), chịu được áp lực > 450mgHg - Thể tích 5ml - Thiết kế xylanh hai nòng và vòi bơm dạng xoắn, kèm 4 đầu bơm keo - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | tube | 270
393 | 393 | Kẹp bấm da | Kẹp bấm da thiết kế dạng đòn bẫy, đầu dập ghim thiết kế gập xéo góc, dễ quan sát phẫu trường, cò bấm ngắn, giảm mỏi tay khi bấm nhiều kim - Kích thước ngang 6.4 - 7.1mm, sâu 3.9 - 4.7mm, đường kính kim 0.55 - 0.58mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Cái | 60
394 | 394 | Kẹp cầm máu điện dùng trong nội soi tiêu hóa | Kẹp cầm máu điện dùng trong nội soi tiêu hóa - Chất liệu bằng nhựa và kim loại. - Chiều dài làm việc 1650mm - 2300mm - Độ mở ngàm 4mm - 6.5mm, hỗ trợ tính năng xoay, thiết kế ngàm chống trượt để bám chắc vào điểm chảy máu - Đường kính kênh dụng cụ 2.8 - 3.2mm - Tiệt khuẩn - TIêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) - Tương thích ống soi Olympus | 3 | Cái | 7
395 | 395 | Kẹp cầm máu, ngàm dài 7.5 mm | Kẹp cầm máu dùng cầm máu trong cắt polyp ống tiêu hóa - Thiết kế góc 135 độ, chiều dài ngàm 7.5mm - Tương thích ống soi dạ dày GIF, ống soi đại tràng CF - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương đương loại kẹp cầm máu Olympus (HX-610-135) | 3 | Cái | 5920
396 | 396 | Kẹp cầm máu, ngàm dài 9mm | Kẹp cầm máu dùng cầm máu trong cắt polyp ống tiêu hóa - Thiết kế góc 90 độ vỏ, chiều dài ngàm 9mm - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương đương loại kẹp cầm máu Olympus (HX-610-090L) | 3 | Cái | 1800
397 | 397 | Kẹp lưỡng cực không dính, dài 22cm, đường kính đầu tip 0.7mm | Kẹp lưỡng cực đốt cầm máu - Chiều dài 22cm (± 3%) - Đầu tip đốt không dính - Đường kính đầu tip 0.7mm - Cán cong - Khớp chặn giúp duy trì và định hướng độ khép chính xác giữa hai đầu tip - Lực đàn hồi mạnh hỗ trợ bóc tách - Thiết kế cấu trúc vi mô trong đầu tip - Chuôi tròn tương thích với dây đốt lưỡng cực tại Bệnh viện - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 40
398 | 398 | Kẹp lưỡng cực ngàm rỗng, có khóa điều chỉnh | Kẹp lưỡng cực ngàm rỗng, có khóa điều chỉnh - Chiều dài tay cầm 220 - 240mm - Chiều dài thân dụng cụ 360 - 380mm - Ngàm dụng cụ đa khớp nối, xoay đa chiều - Có đầu kết nối lưỡng cực - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 6 | cái | 2
399 | 399 | Khăn trải bàn mayo hai lớp | Khăn trải bàn mayo hai lớp - Chất liệu Plastic, được gia cố bán thấm 58gsm chỉ thấm mặt trên - Kích thước 80 x 145cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Cái | 5000
400 | 400 | Khay hấp tiệt trùng dùng cho dao siêu âm không dây | Khay hấp tiệt trùng dùng cho dao siêu âm không dây - Có thể tái sử dụng nhiều lần - Có thể hấp tiệt trùng nhiệt độ cao - Có thể hấp cùng lúc 01 đầu máy và 02 khay hỗ trợ thay lắp pin - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 1
401 | 401 | Khay hỗ trợ thay lắp pin dùng cho dao siêu âm không dây | Khay hỗ trợ thay lắp pin dùng cho dao siêu âm không dây - Có thể tái sử dụng nhiều lần - Có thể hấp tiệt trùng nhiệt độ cao - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 1
402 | 402 | Kim chích cầm máu dạ dày chích keo | Kim chích cầm máu dạ dày chích keo, có đầu kim loại an toàn - Đường kính kênh 1.8/ 1.9/ 2.3/ 2.6 mm - Chiều dài kim 4 - 15mm, đường kính kim 0.5 - 1.2mm - Chiều dài làm việc 160/180cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 120
403 | 403 | Kim chích cầm máu dạ dày đại tràng loại có đầu kim loại an toàn | Kim chích cầm máu dạ dày đại tràng loại có đầu kim loại an toàn - Đường kính kênh 1.8; 1.9; 2.3; 2.6mm - Chiều dài kim 4 - 15mm, đường kính kim 0.5 - 1.2mm - Chiều dài làm việc 230cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 750
404 | 404 | Kim đốt sóng cao tần điều trị nhân giáp, bướu giáp nhân lành tính | Kim đốt sóng cao tần điều trị nhân giáp, bướu giáp nhân lành tính - Kích thước: * Đường kính kim đốt 18G * Chiều dài kim đốt 70 - 300mm * Chiều dài đoạn sinh nhiệt: 5mm, 7mm, 10mm - Bộ phận đi kèm: dây dẫn tín hiệu, cảm biến nhiệt độ và bộ phận làm mát kim đốt bằng nước - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích máy CoATherm AK-F200 | 6 | Cái | 100
405 | 405 | Kim dùng cho buồng tiêm truyền cấy dưới da, các cỡ | Kim dùng cho buồng tiêm truyền cấy dưới da, các cỡ - Chất liệu kim bằng thép không gỉ, dây nối bằng polyurethane, không latex, không PVC, không DEHP - Kích cỡ 20G, 22G, chiều dài kim 15mm, chiều dài dây nối 25cm - Cấu tạo kim gập góc có đế cố định không màu nối với dây nối, có khóa kẹp - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO Tương đương loại Cytocan non-coring needle | 4 | Cái | 290
406 | 406 | Kim dùng tiêm chất làm đầy vùng má 23G, dài 50mm | Kim dùng tiêm chất làm đầy vùng mũi, dùng 1 lần - 1 Kim đầu tù bằng thép, phủ silicon, có nắp đậy - Cỡ kim 23G, chiều dài 50mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Ống | 100
407 | 407 | Kim dùng tiêm chất làm đầy vùng má 25G, dài 50mm | Kim dùng tiêm chất làm đầy vùng má, dùng 1 lần - 1 kim đầu tù bằng thép, phủ silicon, có nắp đậy - Cỡ kim 25G, chiều dài 50mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Ống | 300
408 | 408 | Kìm gắp dị vật dùng để lấy dị vật trong nội soi tiêu hóa | Kìm gắp dị vật dùng để lấy dị vật trong nội soi tiêu hóa - Chất liệu bằng nhựa và kim loại - Chiều dài 1600mm - 1650mm, độ mở rộng ngàm 11.3 - 14.9mm - Kềm tích hợp tay cầm, vỏ cách điện, ngàm răng chuột kết hợp răng cá sấu - Đường kính kênh dụng cụ tối thiểu 2.8mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Cái | 4
409 | 409 | Kim gây tê đám rối thần kinh 20G, 100mm | Kim gây tê đám rối thần kinh dưới siêu âm - Kim bằng thép không gỉ, cỡ 20G dài 100mm - Thân kim có chia vạch, được khắc chữ "X" xung quanh thân kim để tối đa hóa độ cản âm, mặt vát 30 độ, cách điện - Chuôi kim trong suốt, có nhiều rãnh dễ cầm khi chích, có dây nối để bơm thuốc - Có dây dẫn điện - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích máy kích thích thần kinh Stimuplex HNS12 | 3 | Cái | 200
410 | 410 | Kim gây tê đám rối thần kinh 21G, 100mm | Kim gây tê đám rối thần kinh - Kim 21G dài 100mm, mặt vát 30 độ, cách điện, thân kim có chia vạch - Chuôi kim trong suốt, có nhiều rãnh dễ cầm khi chích, có dây nối để bơm thuốc - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích máy kích thích thần kinh Stimuplex HNS12 | 3 | Cái | 200
411 | 411 | Kim gây tê đám rối thần kinh 22G, 50mm | Kim gây tê đám rối thần kinh - Kim 22G dài 50mm, mặt vát 30 độ, cách điện, thân kim có chia vạch - Chuôi kim trong suốt, có nhiều rãnh dễ cầm khi chích, có dây nối để bơm thuốc - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích máy kích thích thần kinh Stimuplex HNS12 | 3 | Cái | 100
412 | 412 | Kim gây tê đám rối thần kinh dưới siêu âm, cỡ 21G, dài 100mm | Kim gây tê đám rối thần kinh dưới siêu âm - Chất liệu kim bằng thép không gỉ - Đặc điểm: Đầu kim vát, hiển thị rất cao dưới máy siêu âm, hình ảnh đậm nét cho phép xác định chính xác vị trí và góc khi đâm kim, vạch chia độ dài trên kim màu đen - Kích cỡ 21G x 100mm có dây nối đi kèm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Cái | 300
413 | 413 | Kim gây tê tủy sống cỡ 18G - 27G | Kim gây tê tủy sống - Kim bằng thép không gỉ, đầu kim thiết kế 3 mặt vát sắc bén để giảm lực khi đâm kim - Chuôi kim trong suốt, có phản quang, giúp phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra . - Cỡ 18G - 27G, dài 85 - 90mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 10080
414 | 414 | Kim gây tê tủy sống, có cánh, cỡ 18G - 27G | Kim gây tê tủy sống, có cánh - Kim bằng thép không gỉ phủ silicone, đầu kim thiết kế 3 mặt vát sắc bén giúp giảm lực khi đâm kim và luồn kim nhẹ nhàng - Chuôi kim hình lăng trụ, có nhiều rãnh quan sát dịch chảy ra và thuốc tiêm vào - Phần cánh giúp cố định kim khi bơm thuốc chắc chắn - Cỡ 18G - 27G, đường kính ngoài 0.4 - 1.2mm, đường kính trong 0.3 - 0.8mm, độ mở khoang 0.24 - 0.84mm, dài 85 - 90mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Cái | 3012
415 | 415 | Kim gây tê tủy sống, đầu kim bút chì 27G | Kim gây tê tủy sống - Kim bằng thép không gỉ cỡ 27G x 3 1/2" (88mm) - Kim dẫn đường cỡ 22G x 1 3/8" (35mm) - Đầu kim dạng bút chì giúp giảm tổn thương mô - Chuôi kim trong suốt, có phản quang, phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 500
416 | 416 | Kìm mang kim, có khóa điều chỉnh | Kìm mang kim, có khóa điều chỉnh - Chiều dài tay cầm 220 - 240mm - Chiều dài thân dụng cụ 360 - 380mm - Ngàm dụng cụ đa khớp nối, xoay đa chiều, có khóa điều chỉnh - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 6 | cái | 2
417 | 417 | Kim sinh thiết dùng 1 lần, cỡ 18 - 20G | Kim sinh thiết - Thiết kế: Cán kim mã hóa màu dễ dàng xác định số kim, đầu kim cản tia X-ray - Kích cỡ 18 - 20G, dài 15 - 20cm, độ dài mẫu 18-20mm - Tương thích với súng sinh thiết cùng hãng - Tiêu chuẩn ISO/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | cái | 30
418 | 418 | Kim tiêm bàng quang 6Fr loại có lỗ bên hông | Kim tiêm bàng quang - Kim tiêm cỡ 6Fr - Van một chiều kích hoạt ống tiêm - Thành bên của kim có lỗ cho phép dung dịch xuyên vào thành bàng quang | 3 | Cái | 10
419 | 419 | Lọng cắt polyp hình oval, đường kính 10/15/25mm | Lọng cắt polyp hình oval - Đường kính kênh làm việc tối thiểu 2.8mm, chiều dài làm việc 2300mm - Đường kính lọng có độ mở tối đa 10/15/25mm - Độ dày của dây lọng thắt 0.47mm tối đa hóa cầm máu và điều khiển dễ dàng, tích hợp tay cầm - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 5 | Cái | 150
420 | 420 | Lưỡi cắt dùng trong phẫu thuật thanh quản | Lưỡi cắt dùng trong phẫu thuật thanh quản - Chất liệu bằng thép không gỉ - Đầu cắt tù, không răng rưa, cong 15 độ - Lưỡi cắt cong kép - Đường kính 2.9mm, 3.5mm, 4.0mm, chiều dài lưỡi cắt 18 - 27.5cm - Tốc độ hoạt động 60 - 500 vòng/phút - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) - Tương thích với máy khoan model IPC sử dụng tại viện | 3 | Cái | 5
421 | 421 | Lưỡi đèn soi đặt nội khí quản có camera sử dụng 1 lần | Lưỡi đèn soi đặt nội khí quản có camera sử dụng 1 lần - Chất liệu Polymer quang học có lớp chống mù - Kích cỡ: + Lưỡi số 1 dài 93mm, dài thân lưỡi 102mm + Lưỡi số 2 dài 102mm, dài thân lưỡi 111mm + Lưỡi số 3 dài 114mm, dài thân lưỡi 122mm + Lưỡi số 4 dài 126mm, dài thân lưỡi 138mm Sai số kích thước so với thông số yêu cầu không vượt quá (±3%) giá trị. - Trường nhìn = 47 độ - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE) - Tương thích với bộ đèn soi có camera MC Grath đang có ở bệnh viện | 4 | Cái | 1000
422 | 422 | Mạch máu nhân tạo loại chữ Y bằng polyester, dài 40cm | Mạch máu nhân tạo loại chữ Y điều trị bắc cầu động mạch chủ, ngoại biên - Chất liệu bằng polyester - Đường kính 12 x 6mm, 14 x 7mm, 16 x 8mm, 18 x 9mm, 20 x 10mm, 22 x 11mm, 24 x 12mm, chiều dài 40cm - Tiệt khuẩn - TIêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 20
423 | 423 | Mạch máu nhân tạo loại thẳng bằng polyester, có tráng bạc kháng khuẩn, đường kính 6, 7, 8 mm dài 60cm | Mạch máu nhân tạo loại thẳng điều trị bắc cầu động mạch ngoại biên - Chất liệu bằng polyester có tráng bạc kháng khuẩn - Đường kính 6, 7, 8mm, dài 60cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 5
424 | 424 | Mạch máu nhân tạo loại thẳng bằng polyester, có tráng bạc kháng khuẩn, đường kính 6, 7, 8 mm, dài 90cm | Mạch máu nhân tạo loại thẳng điều trị bắc cầu động mạch ngoại biên - Chất liệu bằng polyester có tráng bạc kháng khuẩn - Thiết kế có vòng xoắn chống gập, đè nén - Đường kính 6, 7, 8mm, dài 90cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 5
425 | 425 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị bẹn mổ mở bằng polyvinylidene fluoride, ngang > 7cm | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị bẹn mổ mở - Chất liệu polyvinylidene fluoride - Kích thước ngang > 7cm, dọc 10 - 15cm - Khả năng chịu lực ≥ 16N/cm - Kiểu dệt lưới hoặc đan - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Miếng | 20
426 | 426 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị bẹn mổ mở bằng polyvinylidene fluoride, ngang 5 - 7cm | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị bẹn mổ mở - Chất liệu polyvinylidene fluoride - Kích thước ngang 5 - 7cm, dọc 10 - 15cm - Khả năng chịu lực ≥ 16N/cm - Kiểu dệt lưới hoặc đan - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Miếng | 35
427 | 427 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị bẹn nội soi bằng polyester, trái, phải, có gai | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị bẹn nội soi, trái, phải - Chất liệu polyester - Kích thước ngang 10 - 12cm, dọc 13 - 15cm - Khả năng chịu lực > 16N/cm - Độ nặng 70 - 140 g/m2, thay đổi theo thời gian sau khi sử dụng - Kiểu dệt lưới (woven) hoặc đan (warp knitted) - Có gai làm bằng chất liệu có thể tan - Có khả năng tự cố định - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | Miếng | 10
428 | 428 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị bẹn nội soi bằng polypropylene 10x15cm | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị, có tính co giãn đa chiều - Chất liệu polypropylene đơn sợi, dệt 2D - Kích thước lỗ 1 - 2mm - Trọng lượng nhẹ 30 - 50g/m2 - Kích thước ngang 10 - 12cm, dọc 12 - 15cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | Miếng | 20
429 | 429 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị bẹn nội soi, bằng polyvinylidene fluoride | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị bẹn nội soi - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) - Kích thước ngang 10 - 12cm, dọc 13 - 15cm - Khả năng chịu lực ≥ 16N/cm - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Miếng | 70
430 | 430 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị bẹn nội soi, bằng polyvinylidene fluoride, định hình 3D | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị bẹn nội soi - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) - Kích thước ngang 10 - 12cm, dọc 13 - 15cm - Khả năng chịu lực ≥ 16N/cm - Kiểu dệt lưới hoặc đan - Định hình lưới 3D - Đường kẽ định hình không gian: có - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Miếng | 80
431 | 431 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị hoành bằng polyvinylidene fluoride cỡ 7 x 12cm | Mảnh ghép điều trị thoát vị hoành - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) - Kích thước 7 x 12cm - Lỗ hiệu quả > 60% - Khả năng chịu lực ≥ 32N/cm - Độ đàn hồi > 10% - Kiểu dệt lưới hoặc đan, thiết kế mặt lưới tiếp xúc thực quản mềm mại, hạn chế ăn mòn - Chống dính 1 mặt hoặc 2 mặt - Đóng gói riêng rẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Miếng | 2
432 | 432 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị hoành bằng polyvinylidene fluoride cỡ 8 x 13cm | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị hoành - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) - Kích thước 8 x 13cm - Lỗ hiệu quả > 60% - Khả năng chịu lực ≥ 32N/cm - Độ đàn hồi > 10% - Kiểu dệt lưới hoặc đan, thiết kế mặt lưới tiếp xúc thực quản mềm mại, hạn chế ăn mòn - Chống dính 1 mặt hoặc 2 mặt - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Miếng | 2
433 | 433 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyester, chống dính, 20 x 15cm | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polyester - Kích thước 15 x 20cm - Trọng lượng 70 - 140 g/m2 - Khả năng chịu lực ≥ 32N/cm theo chiều dọc, ≥ 22N/cm theo chiều ngang - Kiểu dệt lưới - Chống dính 1 mặt - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | Miếng | 11
434 | 434 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyester, chống dính, 20 x 25cm | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polyester - Kích thước 20 x 25cm - Trọng lượng 70 - 140g/m2 - Khả năng chịu lực ≥ 32N/cm theo chiều dọc, ≥ 22N/cm theo chiều ngang - Kiểu dệt lưới - Chống dính 1 mặt - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | Miếng | 12
435 | 435 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyester, chống dính, 20 x 30cm | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polyester - Kích thước 20 x 30cm - Trọng lượng 70 - 140g/m2 - Khả năng chịu lực ≥ 32N/cm theo chiều dọc, ≥ 22N/cm theo chiều ngang - Kiểu dệt lưới - Chống dính 1 mặt - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | Miếng | 10
436 | 436 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polypropylene, 10 x 15cm | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polypropylene (PP) - Kích thước 10 x 15cm - Trọng lượng 70 - 140g/m2 - Kích thước lỗ 1 - 3mm - Khả năng chịu lực ≥ 32N/cm theo chiều dọc, ≥ 22N/cm theo chiều ngang - Kiểu dệt lưới hoặc đan - Đóng gói riêng rẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Miếng | 20
437 | 437 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polypropylene, 12-15cm | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polypropylene đơn sợi, có khả năng co giãn - Kích thước lỗ 1 - 3mm - Trọng lượng 30 - 50g/m2 - Kích thước ngang 12 - 15cm, dọc 12 - 15cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | Miếng | 20
438 | 438 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polypropylene, 30 x 30cm | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polypropylene (PP) - Kích thước 30 x 30cm - Trọng lượng 70 - 140g/m2 - Kích thước lỗ 1 - 3mm - Khả năng chịu lực ≥ 32N/cm theo chiều dọc, ≥ 22N/cm theo chiều ngang - Kiểu dệt lưới hoặc đan - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Miếng | 8
439 | 439 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyvinylidene fluoride + polypropylene, chống dính, 15 x 20cm | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu: polyvinylidene fluoride (PVDF) + polypropylene (PP) - Kích thước 15 x 20cm - Lỗ hiệu quả > 40% - Khả năng chịu lực ≥ 32N/cm theo chiều dọc, ≥ 22N/cm theo chiều ngang - Kiểu dệt lưới hoặc đan - Chống dính 1 mặt - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Miếng | 7
440 | 440 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyvinylidene fluoride + polypropylene, chống dính, 20 x 25cm | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) + polypropylene (PP) - Kích thước 20 x 25cm - Khả năng chịu lực ≥ 32N/cm theo chiều dọc, ≥ 22N/cm theo chiều ngang - Kiểu dệt lưới hoặc đan - Chống dính 1 mặt - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Miếng | 5
441 | 441 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyvinylidene fluoride + polypropylene, chống dính, 20 x 30cm | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) + polypropylene (PP) - Kích thước 20 x 30cm - Khả năng chịu lực ≥ 32N/cm theo chiều dọc, ≥ 22N/cm theo chiều ngang - Kiểu dệt lưới hoặc đan - Chống dính 1 mặt - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Miếng | 10
442 | 442 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyvinylidene fluoride + polypropylene, chống dính, hinh tròn đường kính 10 - 12cm | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) + polypropylene (PP) - Hình tròn, đường kính 10 - 12cm - Khả năng chịu lực ≥ 32N/cm theo chiều dọc, ≥ 22N/cm theo chiều ngang - Kiểu dệt lưới hoặc đan - Chống dính 1 mặt - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Miếng | 5
443 | 443 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyvinylidene fluoride, 15 x 25cm | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) - Kích thước ngang 12 - 15cm, dọc 22 - 25cm - Khả năng chịu lực ≥ 32N/cm theo chiều dọc, ≥ 22N/cm theo chiều ngang - Kiểu dệt lưới hoặc đan - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Miếng | 5
444 | 444 | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polyvinylidene fluoride, 20 x 30cm | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị thành bụng - Chất liệu polyvinylidene fluoride (PVDF) - Kích thước ngang 18 - 20cm, dọc 28 - 30cm - Khả năng chịu lực ≥ 32N/cm theo chiều dọc, ≥ 22N/cm theo chiều ngang - Kiểu dệt lưới hoặc đan - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Miếng | 2
445 | 445 | Mảnh ghép nặng dùng trong điều trị thoát vị bẹn mổ nội soi, bằng polypropylene | Mảnh ghép dùng trong điều trị thoát vị bẹn mổ nội soi - Chất liệu polypropylene (PP) - Kích thước ngang 10 - 15cm, dọc 13 - 15cm - Trọng lượng 70 - 140 g/m2 - Khả năng chịu lực ≥ 16N/cm - Kiểu dệt lưới hoặc đan - Có đường kẽ định hình không gian - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Miếng | 20
446 | 446 | Mảnh ghép nặng dùng trong điều trị thoát vị bẹn mổ nội soi, bằng polypropylene, định hình lưới 3D, trái, phải | Mảnh ghép nặng dùng trong điều trị thoát vị bẹn mổ nội soi - Chất liệu polypropylene (PP) - Kích thước ngang 10 - 12cm, dọc ≥ 15cm - Trọng lượng 70 - 140g/m2 - Kích thước lỗ 1- 3mm - Khả năng chịu lực ≥ 16N/cm - Độ đàn hồi > 20% - Kiểu dệt chéo - Có định hình lưới 3D - Phân chia trái, phải riêng biệt - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Miếng | 30
447 | 447 | Mảnh ghép nhẹ dùng trong điều trị thoát vị bẹn mổ nội soi, bằng polypropylene, định hình lưới 3D, trái, phải | Mảnh ghép nhẹ dùng trong điều trị thoát vị bẹn mổ nội soi - Chất liệu polypropylene (PP) - Kích thước ngang 10 - 12cm, dọc ≥ 15cm - Trọng lượng 35 - 70g/m2 - Kích thước lỗ 1 - 3mm - Khả năng chịu lực ≥ 16N/cm - Kiểu dệt chéo - Có định hình lưới 3D - Phân chia trái, phải riêng biệt - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Miếng | 40
448 | 448 | Mảnh ghép nhẹ dùng trong điều trị thoát vị thành bụng bằng polypropylene, chống dính, hình eclip | Mảnh ghép nhẹ dùng trong điều trị thoát vị thành bụng, hình eclip - Chất liệu polypropylene (PP) - Kích thước ngang15 - 18cm, dọc 20 - 22cm - Trọng lượng 35 - 70g/m2 - Kích thước lỗ 1 - 3mm - Khả năng chịu lực ≥ 32N/cm theo chiều dọc, ≥ 22N/cm theo chiều ngang - Kiểu dệt chéo - Chống dính 1 mặt hoặc 2 mặt - Đóng gói riêng lẻ, không gập đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Miếng | 2
449 | 449 | Mảnh ghép nhẹ dùng trong điều trị thoát vị vùng bẹn mổ mở, bằng polypropylene | Mảnh ghép nhẹ dùng trong điều trị thoát vị vùng bẹn mổ mở - Chất liệu polypropylene - Kích thước ngang 5 - 7cm, dọc 10 - 15cm - Trọng lượng 35 - 70g/m2 - Kích thước lỗ 1 - 3mm - Khả năng chịu lực ít nhất 16N/cm - Kiểu dệt lưới hoặc đan - Đóng gói riêng lẻ, không gấp đôi - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Miếng | 168
450 | 450 | Mặt nạ gây mê có van bơm, có mùi thơm | Mặt nạ gây mê có van bơm, có mùi thơm - Chất liệu PVC y tế, mùi dễ chịu, mềm, có van bơm 1 chiều, co nối 22mmF - Kích cỡ 0, 1, 2, 3, 4, 5 chỉ thị màu theo số - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Cái | 15200
451 | 451 | Mặt nạ thanh quản 2 nòng | Mặt nạ thanh quản 2 nòng - Chất liệu bằng nhựa Polyvinylclorua (PVC) mềm dẻo, không Latex - Kích cỡ số 1- 5. Thể tích bóng (cuff) tối đa 5- 45ml, kích thước sonde dạ dày tối đa 6, 10, 14Fr - Có 2 điểm chèn: + Điểm chèn 1: ở vị trí hầu họng đưa áp lực thông khí lên đến 37cm H2O + Điểm chèn 2 ở vị trí thực quản - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 2 | cái | 50
452 | 452 | Mặt nạ thanh quản bằng silicon | Mặt nạ thanh quản 2 nòng dùng 1 lần - Chất liệu nhựa nhiệt dẻo, không chứa latex - Trọng lượng tương ứng từ size 3 - 5: 47,3g/58,6g/72,2g - Chỉ dùng gel bôi trơn khi sử dụng - Mặt nạ kín khí và có màu sắc nhận diện riêng biệt giữa các size 3; 4; 5 - Có nòng thứ 2 thiết kế bên trong lòng ống - Thiết kế lá chắn nằm cuối mặt nạ ngăn không cho nắp thanh quản rơi xuống làm cản trở đường thở - Mặt nạ dạng bản nguyên khối chống cắn ống - Trên thân ống thể hiện số kg và thể hiện vạch tối đa khi đặt - Co nối 15mmF - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 30
453 | 453 | Mặt nạ thanh quản bằng silicon, sử dụng ≥ 30 lần, các cỡ | Mặt nạ thanh quản 2 nòng, sử dụng nhiều lần, có tích hợp 1 nòng đặt sonde dạ dày - Chất liệu bóng chèn (cuff) bằng silicon, không latex - Kích cỡ 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 - Thể tích cuff tối đa 7, 10, 14, 20, 30, 40 ml - Kích thước sonde dạ dày tương ứng từ 8 Fr-16 Fr - Thân ống được gia cố vòng lo xo bên trong giúp định hình ống và không bị gập gây tắc nghẽn * Có 2 điểm chèn: - Điểm chèn 1 ở vị trí hầu họng đưa áp lực thông khí lên đến 37cm H2O - Điểm chèn 2 ở vị trí thực quản - Có nắp màu đỏ bảo vệ bóng khi khử trùng - Tái sử dụng lên đến 40 lần - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Cái | 115
454 | 454 | Miếng chống dính tự tiêu, 100 x 130 x 0.05mm | Miếng chống dính tự tiêu, dùng trong phẫu thuật tổng quát, sản khoa, tiết niệu - Chất liệu chất đồng trùng hợp của polymer L-lactide-co-D và polymer L-lactide theo tỷ lệ 70:30 - Kích cỡ 100 x 130 x 0.05mm - Duy trì độ bền cơ học (lớn hơn 80%) trong 8 tuần đầu tiên sau phẫu thuật - Giúp ngăn cách hai bề mặt mô đối diện, ngăn cản tăng sinh của mô sẹo và quá trình hình thành hoặc tái hình thành dính sau phẫu thuật - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Miếng | 5
455 | 455 | Miếng chống dính tự tiêu, 200 x 130x 0.05mm | Miếng chống dính tự tiêu, dùng trong phẫu thuật tổng quát, sản khoa, tiết niệu - Chất liệu chất đồng trùng hợp của polymer L-lactide-co-D và polymer L-lactide theo tỷ lệ 70:30 - Kích cỡ 200 x 130 x 0.05mm - Duy trì độ bền cơ học (lớn hơn 80%) trong 8 tuần đầu tiên sau phẫu thuật - Giúp ngăn cách hai bề mặt mô đối diện, ngăn cản tăng sinh của mô sẹo và quá trình hình thành hoặc tái hình thành dính sau phẫu thuật - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Miếng | 5
456 | 456 | Miếng chống dính tự tiêu, 50 x 70x 0.05mm | Miếng chống dính tự tiêu, dùng trong phẫu thuật tổng quát, sản khoa, tiết niệu - Chất liệu chất đồng trùng hợp của polymer L-lactide-co-D và polymer L-lactide theo tỷ lệ 70:30 - Kích cỡ 50 x 70 x 0.05mm - Duy trì độ bền cơ học (lớn hơn 80%) trong 8 tuần đầu tiên sau phẫu thuật - Giúp ngăn cách hai bề mặt mô đối diện, ngăn cản tăng sinh của mô sẹo và quá trình hình thành hoặc tái hình thành dính sau phẫu thuật - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Miếng | 2
457 | 457 | Miếng lau đầu đốt dao phẫu thuật 47 x 47mm | Miếng lau đầu đốt giúp làm sạch và loại bỏ mô trên đầu dao điện trong quá trình phẫu thuật Bề mặt nhám giúp loại bỏ mô hiệu quả - Mặt sau dính - Có thể phát hiện bởi X-quang - Kích thước 47 x 47mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO | 3 | Cái | 24200
458 | 458 | Miếng lót phẫu thuật | Miếng lót phẫu thuật - Chất liệu bằng vải không dệt bán thấm 48gsm - Kích cỡ 80 x 120cm - Tiệt khuẩn | 5 | Cái | 10000
459 | 459 | Miếng vá mạch máu tái tạo thành mạch máu bằng Polyesterurethane | Miếng vá mạch máu tái tạo thành mạch máu - Chất liệu Polyesterurethane - Thiết kế cấu trúc vi mô giúp cho sự kết hợp mô tốt, đàn hồi, không chảy máu lỗ chỉ khâu do độ đàn hồi cao của sợi polymer - Kích thước 3 x 4cm, 2 x 9cm, 1 x 7cm - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Miếng | 10
460 | 460 | Miếng vá tạo hình Block | Miếng vá tạo hình Block - Chất liệu Polyethylene tỉ trọng cao, các vi hốc liên thông đa hướng với tổng thể tích rỗng lên đến 50% thể tích toàn phần - Kích cỡ 38 x50mm dày 1.0mm/1.7mm ; 38 x 63mm dày 3.0mm/6.0mm; 50 x50mm dày 2.0mm - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 5
461 | 461 | Miếng vá tạo hình cân cơ thái dương trái /phải | Miếng vá tạo hình cân cơ thái dương trái /phải - Chất liệu Polyethylene tỉ trọng cao, có các vi hốc liên thông đa hướng hỗ trợ mô phát triển bên trong với tổng thể tích rỗng lên đến 50% thể tích toàn phần - Miếng ghép có nhiều cuống, trái/phải, các cỡ 76 x 61 x 19mm; 90 x 73 x 19mm; 101 x 85 x 19mm - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 10
462 | 462 | Miếng vá tạo hình dưới cung mắt trái/ phải | Miếng vá tạo hình dưới cung mắt trái/ phải - Chất liệu Polyethylene tỉ trọng cao, các vi hốc liên thông đa hướng hỗ trợ mô phát triển bên trong với tổng thể tích rỗng lên đến 50% thể tích toàn phần - Kích cỡ 48 x 25mm, trái/phải - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 5
463 | 463 | Miếng vá tạo hình gò má các cỡ | Miếng vá tạo hình gò má các cỡ - Chất liệu Polyethylene tỉ trọng cao, các vi hốc liên thông đa hướng hỗ trợ mô phát triển bên trong với tổng thể tích rỗng đến 50% thể tích toàn phần - Có mấu định vị giúp ghép cân đối và chính xác - Kích cỡ 52 x 26 x 3.0mm; 52 x 27 x 4.0mm; 52 x 28 x 5.0mm, trái/ phải - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 5
464 | 464 | Miếng vá tạo hình mũi trái/phải | Miếng vá tạo hình mũi trái/phải - Chất liệu Polyethylene tỉ trọng cao, các vi hốc liên thông đa hướng hỗ trợ mô phát triển bên trong với tổng thể tích rỗng lên đến 50% thể tích toàn phần - Kích cỡ 29 x 19 x 6.0mm hoặc 35 x 26 x 9.0mm trái/ phải - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 2
465 | 465 | Miếng vá tạo hình ống tai ngoài trái/ phải | Miếng vá tạo hình ống tai ngoài trái/ phải - Chất liệu Polyethylene tỉ trọng cao, các vi hốc liên thông đa hướng hỗ trợ mô phát triển bên trong với tổng thể tích rỗng lên đến 50% thể tích toàn phần - Kích cỡ 35 x 53mm trái/phải - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 2
466 | 466 | Miếng vá tạo hình quanh ổ mắt trái/ phải | Miếng vá tạo hình quanh ổ mắt trái/ phải - Chất liệu Polyethylene tỉ trọng cao, các vi hốc liên thông đa hướng hỗ trợ mô phát triển bên trong với tổng thể tích rỗng lên đến 50% thể tích toàn phần - Kích cỡ 53 x 31mm, trái/phải - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 5
467 | 467 | Miếng vá tạo hình sọ mặt | Miếng vá tạo hình sọ mặt - Chất liệu Polyethylene tỉ trọng cao, các vi hốc liên thông đa hướng với tổng thể tích rỗng lên đến 50% thể tích toàn phần - Kích cỡ 30 x50mm dày 0.45mm; 50 x76mm dày 0.85mm/1.5mm - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 5
468 | 468 | Miếng vá tạo hình vành tai trái / phải | Miếng vá tạo hình vành tai trái / phải - Chất liệu Polyethylene tỉ trọng cao, các vi hốc liên thông đa hướng hỗ trợ mô phát triển bên trong với tổng thể tích rỗng lên đến 50% thể tích toàn phần - Kích cỡ 50 x 61mm trái/phải - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 2
469 | 469 | Miếng vá tạo hình vùng mặt và sàn ổ mắt | Miếng vá tạo hình vùng mặt và sàn ổ mắt - Chất liệu Polyethylene tỉ trọng cao, các vi hốc liên thông đa hướng với tổng thể tích rỗng lên đến 50% thể tích toàn phần - Kích cỡ 13 x 38mm dày 3.0mm/6.0mm; 30 x 50mm dày 0.45mm; 38 x 50mm dày 0.85mm/1.5mm - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 5
470 | 470 | Miếng vá tạo hình xương và cân cơ thái dương trái/phải | Miếng vá tạo hình xương và cân cơ thái dương trái/phải - Chất liệu Polyethylene tỉ trọng cao, các vi hốc liên thông đa hướng hỗ trợ mô phát triển bên trong với tổng thể tích rỗng lên đến 50% thể tích toàn phần, miếng ghép có cuống - Kích cỡ 45 x 44 x 7.0mm x 3.0mm, trái/phải - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 5
471 | 471 | Móc đơn cực, móc phải, có khóa | Móc đơn cực, móc phải, có khóa - Chiều dài tay cầm 220 - 240 mm - Chiều dài thân dụng cụ 360 - 380mm - Đầu móc phải xoay đa chiều - Có đầu kết nối đơn cực - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 6 | Cây | 1
472 | 472 | Mũi khoan kim cương dùng trong phẫu thuật tai, đường kính 0.5 - 6mm | Mũi khoan kim cương dùng trong phẫu thuật tai - Chất liệu thân bằng thép không gỉ, đầu mũi khoan hình tròn bằng kim cương - Đường kính 0.5 - 6mm, chiều dài 50 - 80mm - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) - Tương thích máy khoan model IPC sử dụng tại viện | 3 | Cái | 9
473 | 473 | Mũi khoan kim cương dùng trong phẫu thuật tai, đường kính 1 - 5mm | Mũi khoan kim cương dùng trong phẫu thuật tai - Chất liệu thân bằng thép không gỉ hoặc tương đương, đầu mũi khoan hình tròn bằng kim cương - Đầu mũi khoan hình tròn, đường kính từ 1 - 5mm, chiều dài 50 - 80mm - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) - Tương thích tay khoan điện EM200 và máy khoan model IPC sử dụng tại viện | 3 | Cái | 15
474 | 474 | Mũi khoan mài kim cương sàn sọ trước | Mũi khoan mài kim cương sàn sọ trước dùng trong phẫu thuật sàn sọ và phẫu thuật nội soi xoang mở rộng - Chất liệu thân bằng thép không gỉ - Đường kính 2.5mm - 5mm, dài 12.5cm - 15cm, cong 15 - 70 độ - Thiết kế đầu mũi khoan hình tròn, hình vuốt nhọn, hình viên đạn, bằng kim cương - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) - Tương thích với máy khoan model IPC sử dụng tại viện | 3 | Cái | 5
475 | 475 | Mũi khoan phá dùng trong phẫu thuật sàn sọ | Mũi khoan phá dùng trong phẫu thuật sàn sọ - Chất liệu thép không gỉ - Đầu mũi khoan hình tròn có rãnh - Đường kính 2.5 - 5mm, cong 15 - 70 độ - Mũi khoan dài 12.5 - 15cm - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) - Tương thích với máy khoan model IPC sử dụng tại viện | 3 | Cái | 10
476 | 476 | Mũi khoan phá dùng trong phẫu thuật tai đường kính 0.5 - 7mm | Mũi khoan phá dùng trong phẫu thuật tai - Chất liệu thép không gỉ - Đầu mũi khoan hình tròn có rãnh, đường kính 0.5 - 7 mm - Mũi khoan có chiều dài từ 50 - 80 mm - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) - Tương thích máy khoan model IPC sử dụng tại viện | 3 | Cái | 19
477 | 477 | Mũi khoan phá dùng trong phẫu thuật tai đường kính 1 - 6mm | Mũi khoan phá dùng trong phẫu thuật tai - Chất liệu thép không gỉ - Đầu mũi khoan hình tròn có rãnh, đường kính 1 - 6mm - Mũi khoan có chiều dài từ 50 - 80mm - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) - Tương thích tay khoan điện EM200 và máy khoan model IPC sử dụng tại viện | 3 | Cái | 65
478 | 478 | Ngáng miệng | Ngáng miệng dùng trong nội soi dạ dày giúp bảo vệ ống nội soi - Chất liệu bằng nhựa mềm không có latex - Có dây đeo cố định, bằng nhựa - Có lỗ ở giữa lớn ≥ 60Fr, cao 20 - 22mm x rộng 25 - 27mm - Lỗ bên lớn để hút dịch | 3 | Cái | 3100
479 | 479 | Ống cô lập phổi dùng thông khí một bên phổi | Ống cô lập phổi dùng thông khí một bên phổi - Chất liệu bằng nhựa Polyvinylclorua (PVC), không Latex, không DEHP - Đường kính 7Fr. chiều dài 75cm - Bao gồm: * Một ống dẫn khí dài 75 cm là ống 1 nòng , có đầu xa hình chữ Y, trên hình Y có 2 bóng chèn (cuff) phế quản trái và phải. * Một co nối (dùng kết nối với ống nội khí quản) chức năng là thông khí, có cổng vào cho: ống nội soi hoặc ống hút đàm. * Một cổng kết nối oxy * Hai nắp đậy - Trên thân ống dẫn khí được đánh dấu độ dài tương ứng mỗi 1cm - Chất liệu bóng chèn (cuff) làm bằng polyurethane, được mã hóa màu tương ứng với 2 đầu cần bơm kiểm soát áp lực cuff - Có cản quang - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO | 3 | Cái | 10
480 | 480 | Ống dẫn lưu có khoá hình đuôi heo | Ống dẫn lưu có khoá hình đuôi heo - Chất liệu Polyurethane, có phủ lớp ái nước - Thiết kế có vạch cản quang, có ≥ 4 lổ thoát, kích thước lỗ >1.5mm, có khoá hình đuôi heo - Kích cỡ 6 - 16F dài 15 - 60cm - Bộ phận đi kèm: 1 cannula kim loại, 1 cannula nhựa cứng, 1 kim troca , 1 ống duỗi thẳng, 1 ống thông có khoá hình dạng đuôi heo vòng thông dụng hoặc vòng nhỏ - Tiêu chuẩn ISO/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Bộ | 20
481 | 481 | Ống dẫn lưu đường mật bằng cao su, cỡ 14 - 20Fr | Ống dẫn lưu đường mật - Chất liệu cao su tự nhiên, mềm, có tính kích thích mô để tạo đường hầm - Thiết kế đầu ống bo tròn dễ luồn, chữ T - Cạnh ngang 20 - 22cm, cạnh dọc 38 - 40cm, đường kính ống 14 - 20Fr - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 6 | Cái | 430
482 | 482 | Ống dẫn lưu đường mật qua da có khoá | Ống dẫn lưu đường mật qua da có khóa - Kích thước: 6.5F, 7.5F, 8.5F, 10F, 12F, 14F với chiều dài catheter 15cm, 25cm và 40cm - Đầu tip cong hình đuôi heo (pigtail), đầu nhọn và lớp phủ ái nước - Thiết kế với cơ chế khóa bằng một tay - Điểm đánh dấu cản quang được gắn trên thân ống, có 8 đến 9 lỗ thoát dịch - Tiêu chuẩn ISO/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 170
483 | 483 | Ống dẫn lưu đường mật, thận qua da, dài 30 - 32cm | Ống dẫn lưu đường mật, thận qua da - Chất liệu bằng thermoplastic polyurethane, được phủ 1 lớp ái nước, cản quang - Đường kính 8Fr - 16Fr, dài 30 - 32cm - Số lượng lỗ trên ống ≥ 4, kích thước lỗ > 2mm - Chiều dài đầu cong 5 - 10cm - Thiết kế phần đầu có thể uốn cong, có đánh dấu chiều dài trên thân ống, tương thích dây dẫn đường tối thiểu 0.89mm - Các bộ phận khác đi kèm: kim chọc, trocar - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Bộ | 1275
484 | 484 | Ống dẫn lưu đường mật, thận qua da, dài 40cm | Ống dẫn lưu đường mật, thận qua da - Chất liệu bằng polyurethane, cản quang - Đường kính 8Fr - 14Fr, dài 40cm - Số lượng lỗ trên ống ≥ 10, kích thước lỗ > 1.5mm - Chiều dài đầu cong 5 - 10cm - Thiết kế phần đầu có thể uốn cong, tương thích dây dẫn đường tối thiểu 0.89mm - Bộ phận đi kèm trocar - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 60
485 | 485 | Ống dẫn lưu ổ bụng 24 - 26Fr | Ống dẫn lưu ổ bụng - Chất liệu bằng silicon mềm, có thể uốn cong, có sọc cản quang, có 6 lỗ bên, dùng dẫn lưu vết thương hở và hở một phần theo phương pháp trọng lực - Kích thước 24 - 26Fr, dài 500mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Cái | 120
486 | 486 | Ống dẫn lưu ổ bụng cỡ 28 | Ống dẫn lưu ổ bụng cỡ 28 -Chất liệu bằng cao su tự nhiên dẻo, có 6 lỗ nằm dọc theo chiều dài của ống để tránh nghẹt và tăng khả năng dẫn lưu, không gây kích thích hay phản ứng mô của cơ thể, bề mặt trơn láng để giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 5 | Cái | 1300
487 | 487 | Ống dẫn lưu vết mổ, các cỡ | Ống dẫn lưu vết mổ - Chất liệu silicon - Loại tròn/dẹt, các cỡ, độ dài 60 - 125cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE) - Tương thích bộ dẫn lưu vết mổ cùng hãng | 6 | Cái | 1200
488 | 488 | Ống kính nội soi mềm | Ống kính nội soi mềm điều trị tán sỏi thận nội soi ngược dòng - Ống kính nội soi thiết kế một vỏ bọc cáp nhựa - Đường kính kênh làm việc ngoài 2.5 mm (7.5 Fr) - Đường kính kênh làm việc trong 1.2mm (3.6 Fr) - Góc uốn: -270° ~ +270° - Chiều dài làm việc 630 - 650mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE) - Tương thích với dàn nội soi của bệnh viện | 6 | cái | 80
489 | 489 | Ống nối máy thở | Ống nối máy thở co giãn dùng 1 lần - Chất liệu Polypropylene - Chiều dài điều chỉnh từ 70 - 150mm, khoảng chết từ 20 - 40ml - Kích cỡ co 22M/15F - 22F - 1 co nối xoay 360 độ chữ L - Có cổng hút đàm/đo ETCO2 đường kính 7.6mm, có nắp đậy - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 5 | Cái | 10790
490 | 490 | Ống nội soi đường mật loại nhỏ qua ống soi nghiêng | Ống nội soi đường mật loại nhỏ qua ống soi nghiêng cho phép tiếp cận và dẫn đường các phụ kiện đến ống mật tụy - Hiển thị hình ảnh trực tiếp khi được kết nối với bộ điều khiển kỹ thuật số Bao gồm tay cầm điều khiển và phần thân ống soi Tay cầm bao gồm ba cổng: • Một cổng kênh làm việc để dẫn đường các phụ kiện • Một cổng hút để loại bỏ chất lỏng qua kênh làm việc tùy chọn • Một cổng tưới để bơm các dung dịch tưới thông qua hai kênh tưới rửa chuyên dụng - Hướng quan sát nhìn thẳng - Trường quan sát 110 - 120 độ - Đường kính đầu ống soi 3 - 4mm - Đường kính thân ống soi 3 - 4mm - Đường kính kênh làm việc 1 - 1.5mm - Khả năng uốn cong từ 20 - 30 độ - Chiều dài làm việc 210 - 215cm - Dụng cụ đi kèm: kềm sinh thiết, rọ lấy sỏi, 1 cổng chữ Y | 3 | cái | 6
491 | 491 | Ống thông chèn khí phế quản 2 nòng dùng thông khí độc lập 1 phổi, cỡ 28 - 39Fr, dài 42cm | Ống thông chèn khí phế quản 2 nòng dùng thông khí độc lập 1 phổi - Chất liệu bằng Polyvinylclorua (PVC), không latex - Kích cỡ 28, 35, 37, 39, 41Fr (trái/phải), chiều dài 42cm - Đặc điểm: + Ống có đường cản quang xanh đậm dọc ống và 2 vòng (ống trái) và 3 vòng (ống phải) cản quang ngay tại giữa 2 bóng và mũi luồn giúp xác định chính xác đầu ống. Ống thông phế quản (trái/ phải) 2 nhánh 2 màu phân biệt, dài > 42cm + 2 bóng chèn có màu phân biệt vị trí khí quản/phế quản, có dây cản quang chia vạch - Đường kính trong của 2 nhánh và chiều dài bóng khí quản là 28 x 3.78mm x 45mm; 35 x 4.9mm x 50mm; 37 x 5.16mm x 53mm; 39 x 5.51mm x 54mm; 41 x 5.56mm x 56mm - Bóng chèn thể tích lớn áp lực thấp < 27cm H2O an toàn khi lưu lâu, hạn chế tổn thương, bóng phế quản hình quả đậu màu xanh cản quang. Bóng khí quản hình oval, thuôn dài không chiếm tầm nhìn - Phụ kiện: 1 cây dẫn, 2 ống nối, 1 co Y, 2 sợi dây hút đàm có khóa kiểm soát - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 250
492 | 492 | Ống thông chèn khí phế quản 2 nòng trái phải, các cỡ 28 - 41Fr | Ống thông chèn khí phế quản 2 nòng trái phải - Chất liệu polyvinyclorua (PVC) nhạy cảm nhiệt mềm mại, an toàn cho người bệnh - Chiều dài ống nội phế quản và đường kính 2 bóng lần lượt: * Nội phế quản phải: 28 x 23/13mm; 32 x 24/13mm; 35 x 26/21mm; 37 x 28/21mm; 39 x 29/21mm; 41 x 31/21mm * Nội phế quản trái: 28 x 23/12mm; 32 x 24/13mm; 35 x 26/18mm; 37 x 28/18mm; 39 x 29/23mm; 41 x 31/23mm - Bóng thể tích lớn áp lực thấp < 27 cm H2O an toàn khi lưu lâu, hạn chế tổn thương, bóng phế quản hình quả đậu chứa chất cản quang giúp xác định chính xác đầu ống, cố định tốt tại vị trí đầu xa. Độ cong tương thích giải phẫu, có đường cản quang xanh đậm dọc ống, co nối vuông góc 90 độ giúp kết nối dễ và chắc chắn - Có 04 dây hút đàm đi kèm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Cái | 250
493 | 493 | Ống thông dẫn lưu đường mật loại hình đuôi heo bằng polyethylen, đường kính 7/8.5/10Fr | Ống thông dẫn lưu đường mật loại hình đuôi heo - Chất liệu Polyethylen (PE), có cản quang và ống định vị - Chiều dài từ 3 - 15cm - Đường kính 7/ 8.5/ 10Fr - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 100
494 | 494 | Ống thông dẫn lưu đường mật trong nội soi mật tụy ngược dòng | Ống thông dẫn lưu đường mật trong nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP), dạng thẳng - Chất liệu Ethylene Vinyl Atiêu chuẩn Châu Âu (CE)tate, mềm, đầu hình nón, có vạt và lỗ bên để giữ vị stent không bị trôi và chống tắt stent, có thể nhìn thấy rõ được dưới tia X - Đường kính stent 10Fr, 12Fr tương thích với kênh sinh thiết từ 3.7mm - 4.2 mm - Chiều dài giữa 2 vạt 50 - 180mm - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) - Tương thích ống soi Olympus | 3 | Cái | 100
495 | 495 | Ống thông đặt nong niệu quản, tán sỏi qua da bằng polyurethan, cỡ 6 - 8Fr, dài 80cm | Ống thông đặt nong niệu quản, tán sỏi qua da - Chất liệu bằng Polyurethan - Kích cỡ 6,7,8Fr, dài 80cm - Thiết kế trơn láng, 5 mắt, đầu mở, thẳng, có vạch chia chiều dài - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 100
496 | 496 | Ống thông điều trị suy giãn tĩnh mạch hiển dày 400µm và 600µm | Ống thông điều trị suy giãn tĩnh mạch hiển - Kích thước: * Chiều dài catheter 2.6m * Đầu tip 1.0mm và 1.8mm - Đầu típ phát quang phóng tia tỏa tròn 360° 1 vòng và 2 vòng góc lệch 60 độ so với trục sợi quang - Bước sóng 1470nm - Độ dày 400µm, 600µm - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích máy NeoV 1470 Hoặc tương đương loại Corona | 6 | Cái | 500
497 | 497 | Ống thông đốt tĩnh mạch đóng nhanh ít xâm lấn | Ống thông đốt tĩnh mạch đóng nhanh ít xâm lấn - Chiều dài dây 60, 100cm, chiều dài đầu phát nhiệt 7cm, phù hợp với dây dẫn 0.025” - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương đương loại RFA | 3 | Cái | 170
498 | 498 | Ống thông hai đầu cong hình chữ J bằng polyurethan, cỡ 6, 7, 8Fr, dài 26cm | Ống thông hai đầu cong hình chữ J dùng để đặt nong niệu quản - Chất liệu bằng Polyurethan trơn láng, mềm - Kích cỡ 6, 7, 8Fr, dài 26cm - Thiết kế đầu mở, cản quang, kèm cây đẩy - Thời gian đặt lưu trong cơ thể lâu ≤ 6 tháng, dẫn lưu tốt, không gây kích ứng người bệnh - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Cái | 1550
499 | 499 | Ống thông hai đầu cong hình chữ J bằng silicone, cỡ 6Fr, 7Fr, dài 26cm | Ống thông hai đầu cong hình chữ J dùng để đặt nong niệu quản - Chất liệu bằng silicone trơn láng, mềm - Kích cỡ 6Fr,7Fr, dài 26cm - Thiết kế đầu mở, cản quang, kèm cây đẩy - Thời gian đặt lưu trong cơ thể lâu 6 - 12 tháng, dẫn lưu tốt, không gây kích ứng người bệnh - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Cái | 500
500 | 500 | Ống thông hai đầu cong hình chữ J bằng silicone, cỡ 6Fr, dài 16cm | Ống thông hai đầu cong hình chữ J dùng để đặt nong niệu quản, ghép thận - Chất liệu: bằng silicone trơn láng, mềm - Kích cỡ 6Fr, dài 16cm - Thiết kế đầu mở, cản quang, kèm cây đẩy - Thời gian đặt lưu trong cơ thể lâu từ 6 - 12 tháng, dẫn lưu tốt, không gây kích ứng người bệnh - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Cái | 40
501 | 501 | Ống thông khí cho hòm nhĩ | Ống thông khí cho hòm nhĩ - Chất liệu bằng Fluoroplastic - Có hình trụ, 2 đầu thiết kế giống cổ áo để kẹp khi sử dụng - Đường kính trong ống 1.14mm và 1.27mm - Đường kính trong mặt bích 2.4mm, 3mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Cái | 120
502 | 502 | Ống thông niệu đạo 3 đường bằng silicone, cỡ 18 - 22 Fr | Ống thông niệu đạo 3 đường dùng trong cắt đốt nội soi tiền liệt tuyến - Chất liệu 100% silicon - Kích cỡ 18 - 22Fr - Bóng dung tích từ 30 - 70ml, bơm rửa, dẫn lưu tốt - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 6 | Cái | 285
503 | 503 | Phẫu tích lưỡng cực, có khóa điều chỉnh | Phẫu tích lưỡng cực, có khóa điều chỉnh - Chiều dài tay cầm 220 - 240 mm - Chiều dài thân dụng cụ 380mm - Ngàm dụng cụ đa khớp nối, xoay đa chiều - Có đầu kết nối lưỡng cực - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 6 | cái | 2
504 | 504 | Pin sạc dùng cho dao siêu âm không dây | Pin sạc dùng cho dao siêu âm không dây - Có thể tái sử dụng lên đến 100 lần - Thời gian chờ lên đến 7 tiếng sau khi sạc đầy - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 1
505 | 505 | Que tán sỏi điện thuỷ lực | Que tán sỏi điện thuỷ lực làm bể, nhỏ viên sỏi - Chất liệu nhựa và kim loại - Kích thước: * Đường kính 4 - 5Fr * Chiều dài dây 600mm * Chiều dài đầu que tán 5mm - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích với máy tán sỏi điện thuỷ lực | 3 | Cái | 80
506 | 506 | Que tán sỏi siêu âm bằng kim loại, dài 396mm, đường kính 3.76mm | Que tán sỏi siêu âm dùng để tán sỏi thận, bàng quang, niệu quản - Chất liệu bằng kim loại - Chiều dài 396mm, đường kính 3.76mm - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Hỗ trợ đặt máy - Tương thích với ống soi thận qua da đang sử dụng tại bệnh viện | 3 | Cái | 10
507 | 507 | Rọ lấy sỏi 4 dây dùng để lấy sỏi ống mật chủ, đường kính 22mm | Rọ lấy sỏi 4 dây dùng để lấy sỏi ống mật chủ trong nội soi tiêu hóa - Rọ tích hợp tay cầm, thiết kế đầu rọ có núm hình hạt đậu - Tương thích với tay cầm tán sỏi cấp cứu, có kênh bơm tưới rửa/thuốc cản quang, có phần kết nối với ống soi (C-hook), có V-Marking trên thân dụng cụ - Chiều dài làm việc 1900mm, tương thích với kênh dụng cụ 3.7mm trở lên, đường kính rọ 22mm - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích dây guidewire 0.035", ống soi Olympus tại BV | 3 | Cái | 5
508 | 508 | Rọ lấy sỏi 4 dây, xoay được | Rọ lấy sỏi 4 dây dùng trong ERCP trong nội soi tiêu hóa - Rọ tích hợp tay cầm, thiết kế đầu rọ có núm hình hạt đậu, xoay được - Tương thích với tay cầm tán sỏi cấp cứu, có kênh bơm tưới rửa/thuốc cản quang, không cần dùng dây dẫn hướng, có phần kết nối với ống soi (C-hook), có V-Marking trên thân dụng cụ - Chiều dài làm việc 1900mm, tương thích với kênh dụng cụ 2.8mm trở lên, đường kính rọ 22mm - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích ống soi Olympus tại BV | 3 | Cái | 5
509 | 509 | Rọ bắt sỏi làm tán sỏi nội soi bằng ống mềm | Rọ bắt sỏi làm tán sỏi nội soi bằng ống mềm - Kích cỡ 1.8 - 2.2 Fr - Chiều dài 118 - 120cm - Thiết kế loại 4 cành, đầu tròn - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | cái | 30
510 | 510 | Rọ lấy sỏi dùng để lấy sỏi niệu quản bằng nitinol, cỡ 3Fr, dài ≥ 90cm, độ mở rọ chứa 30mm | Rọ lấy sỏi dùng để lấy sỏi niệu quản - Chất liệu Nitinol - Kích cỡ 3Fr, dài ≥ 90cm - Thiết kế: độ mở dài của rọ chứa 30mm, đường kính 15mm, 4 dây hình xoắn ốc, tay cầm có thể tháo rời ra và tái sử dụng lại được - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Cái | 317
511 | 511 | Sleeve + Test chamber | Sleeve: Vỏ bọc bên ngoài phaco, bảo vệ vết mổ, dẫn nước tưới vào mắt - Test chamber: Buồng thử tiền phòng, để kiểm tra độ ổn định tiền phòng - Chất liệu bằng silicon, tái sử dụng nhiều lần - Kính thước: * Đường kính sleeve 1.85mm cho vết mổ 2.7 - 3mm * Cỡ test chamber 19G, 20G, 21G - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Hỗ trợ đặt máy | 4 | Cái | 7
512 | 512 | Sợi truyền quang điều trị cho sỏi niệu quản và cắt xẻ mô, kích thước 272µm | Sợi truyền quang điều trị cho sỏi niệu quản và cắt xẻ mô - Lõi sợi thạch anh - Kích thước 272µm, chiều dài 3m - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) - Tương thích máy tán sỏi 65W qua da Raykeen | 6 | Sợi | 4
513 | 513 | Sợi truyền quang điều trị cho sỏi niệu quản và cắt xẻ mô, kích thước 550µm | Sợi truyền quang điều trị cho sỏi niệu quản và cắt xẻ mô - Lõi sợi thạch anh - Kích thước 550µm, chiều dài 3m - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) - Tương thích máy tán sỏi 65W qua da Raykeen | 6 | Sợi | 20
514 | 514 | Stent kim loại dùng dẫn lưu mật ra dạ dày, tá tràng dưới nội soi siêu âm | Stent kim loại dùng dẫn lưu mật ra dạ dày, tá tràng dưới nội soi siêu âm, phủ bán phần - Chất liệu bằng kim loại - Đường kính thân stent 10mm - Đường kính đầu stent loe 16mm - Chiều dài từ 60 - 80 - 100mm - Có dây kéo - Đường kính bộ đặt 8.5Fr, dài 1800mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 6 | Cái | 2
515 | 515 | Stent kim loại dùng dẫn lưu nang giả tụy dưới nội soi siêu âm | Stent kim loại dùng dẫn lưu nang giả tụy dưới nội soi siêu âm, phủ toàn phần - Chất liệu bằng kim loại - Đường kính stent 13mm (±1mm) - Đường kính 2 đầu stent loe từ 24 - 26mm - Chiều dài stent đoạn sử dụng ≤ 20mm - Chiều dài toàn bộ stent ≥ 30mm - Đường kính bộ đặt 10Fr (± 0.5mm) - Chiều dài bộ đặt ≥ 1800mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 6 | Cái | 2
516 | 516 | Stent kim loại đường mật bằng nitinol qua ống soi ERCP, đường kính 10mm, dài 4/6/8cm | Stent kim loại đường mật dùng trong trường hợp u, hẹp đường mật lành tính, ác tính - Chất liệu nitinol tự bung - Đường kính stent 10mm, dài 4/6/8cm - Đường kính bộ đặt stent 8Fr, tương thích dây dẫn 0.035'' - Stent không có vỏ bao hoặc có vỏ bao, bán phần 2 đầu không có vỏ bao, đầu stent hơi loe, có thể thu hồi stent sau 12 tháng, cản quang 100% dưới C-arm, an toàn dưới MR có điều kiện ASTMF2503 - Bộ đặt stent có 3 điểm vàng: 1 điểm báo hiệu giới hạn cuối của stent và bộ đặt, 2 điểm trên phần trên của tay đặt báo hiệu giới hạn cuối có thể thu hồi stent đã bung đến 80% - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích với tất cả các ống soi ERCP | 3 | Cái | 20
517 | 517 | Stent kim loại đường mật có hoặc không màng bọc permalume | Stent kim loại đường mật - Chất liệu Platinol, có hoặc không màng bọc permalume phủ bên ngoài stent - Kích thước: * Chiều dài stent kim loại 6cm, 8cm, 10cm * Đường kính stent sau khi bung hoàn toàn 8 - 10mm * Chiều dài dụng cụ 60 - 80cm, đường kính catheter 8 - 10 Fr - Thiết kế 2 đầu stent có nhiều vòng nhỏ và loe giảm chấn thương và chống di lệch stent, cấu trúc ô đóng, thiết kế bện chống xẹp và tăng ổn định, stent có thể thu gọn để tái định vị vị trí khi trong quá trình bung stent 60-80% - Có 3 - 4 điểm cản quang trên catheter (đầu - giữa - đuôi stent) - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích với dây dẫn 0.035" | 3 | Cái | 50
518 | 518 | Stent kim loại đường mật có màng bọc bằng silicone có nhiều lỗ trên màng bọc | Stent kim loại đường mật - Chất liệu bằng Nitinol, có màng bọc bằng silicone có nhiều lổ trên màng bọc - Kích thước * Chiều dài stent kim loại 40 - 120mm * Đường kính stent sau khi bung hoàn toàn 8 - 10mm * Chiều dài hữu dụng 50 - 180cm, đường kính catheter 8 - 10Fr - Thiết kế 2 đầu stent có nhiều vòng nhỏ và loe giảm chấn thương và chống di lệch stent, cấu trúc ô đóng, thiết kế bện chống xẹp và tăng ổn định, stent có thể thu gọn để tái định vị vị trí khi bung stent 60 - 80% - Có 3 - 4 điểm cản quang trên catheter (đầu - giữa - đuôi stent) - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích dây dẫn 0.035" | 3 | Cái | 50
519 | 519 | Súng sinh thiết dùng nhiều lần | Súng sinh thiết dùng nhiều lần - Đặc điểm: Khả năng đẩy 20 - 22mm, Cò bắn được kích hoạt dễ dàng, Có khoá bảo vệ an toàn, lấy mẫu không cần tháo kim ra khỏi súng, dễ dàng vệ sinh khử trùng | 3 | Bộ | 1
520 | 520 | Tấm điện cực trung tính | Tấm điện cực trung tính - Chất liệu Polyethylen foam - Kích cỡ 176 x 120 - 123mm, hình oval - Thiết kế đường cong dán được mọi hướng, độ dày 1mm, lớp film bảo vệ PETP, độ dính tốt - Tương thích máy cắt đốt điện Erbe | 3 | cái | 1400
521 | 521 | Tấm điện cực trung tính kèm dây | Tấm điện cực trung tính kèm dây dùng cho người bệnh có cân nặng ≥ 13kg - Bề mặt gel được làm bằng chất liệu polyhesive hydro có độ dày ≥ 0.150 cm - Viền bản cực được bao quanh bằng lớp keo arylic - Đáp ứng yêu cầu về an toàn nhiệt theo tiêu chuẩn IEC 60601-2-2:2006 - Tương thích với các hệ thống dao mổ điện - Tương thích với máy cắt đốt Valleylab tại bệnh viện | 3 | cái | 8600
522 | 522 | Tấm điện cực trung tính loại kép | Tấm điện cực trung tính loại kép - Gồm 1 lớp bảo vệ, 1 lớp hydogel tiếp xúc người bệnh, điện cực làm bằng Aluminium - Tấm dán có Hydrogel, diện tích bề mặt lớn làm giảm mật độ năng lượng tại phần tiếp xúc, giảm nhiệt độ tại da người bệnh | 4 | cái | 20
523 | 523 | Tấm nâng điều trị sa bàng quang bằng Polyvinylidene Fluoride, cỡ 7 x 6cm | Tấm nâng điều trị sa bàng quang - Chất liệu 100% Polyvinylidene Fluoride (PVDF) - Kích thước 7 x 6cm - Thông số kỹ thuật: * Tỉ lệ lỗ lưới hiệu quả 68% * Phản ứng bề mặt 1.9m2/m2 * Độ bền tối ưu 58N/cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Miếng | 36
524 | 524 | Tấm nâng điều trị sa tạng chậu qua ngã âm đạo bằng polypropylene | Tấm nâng điều trị sa tạng chậu qua ngã âm đạo - Chất liệu bằng polypropylene - Trọng lượng 19.2g/m2 - Thiết kế độ xốp trung bình 58 - 60%, mắt lưới cấu trúc lục giác, kích thước lỗ (1.17 - 1.19) x (0.6 - 0.8)mm, lực kéo sợi lưới 72 - 74N - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Miếng | 24
525 | 525 | Tấm nâng điều trị tiểu không tự chủ gia cố sàn âm đạo bằng polypropylene, độ xốp khoảng 84-86% | Tấm nâng điều trị tiểu không tự chủ gia cố sàn âm đạo - Chất liệu bằng polypropylene - Thiết kế độ xốp khoảng 84 - 86%, độ dày sợi 0.14 - 0.16mm, kích thước lỗ (1.30 - 1.32) x (0.43 - 0.46)mm, kháng lực > 55N - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Miếng | 48
526 | 526 | Tấm nâng điều trị tiểu không tự chủ gia cố sàn âm đạo bằng polypropylene, độ xốp khoảng 90-93% | Tấm nâng điều trị tiểu không tự chủ gia cố sàn âm đạo - Chất liệu bằng polypropylen - Trọng lượng 21mg/m2 - Thiết kế độ xốp trung bình 90 - 93%, mắt lưới cấu trúc lục giác, kích thước khe hở các sợi đan 100 - 150µm, lực kéo sợi lưới 16N/cm, độ bền tối ưu 113N - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Cái | 20
527 | 527 | Tấm phủ mổ nội soi cột sống nằm sấp | Tấm phủ mổ nội soi cột sống nằm sấp - Chất liệu Polyethylene - Kích thước 320 x 245cm - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Cái | 20
528 | 528 | Tay cầm gắn kẹp cầm máu xoay được | Tay cầm gắn kẹp cầm máu xoay được, hấp khử trùng được - Đường kính kênh làm việc tối thiểu 2.8mm, chiều dài làm việc 1950 mm - Tương thích với kẹp cầm máu cùng hãng, ống soi dạ dày GIF, ống soi đại tràng CF - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 56
529 | 529 | Tay cưa tịnh tiến cho phẫu thuật tai mũi họng | Tay cưa tịnh tiến cho phẫu thuật tai mũi họng tích hợp hệ thống động cơ ngay trên tay khoan tạo ra lực chuyển động trực tiếp không gián đoạn - Tốc độ ≥ 14000 chu kỳ/phút - Dài ≤ 20.3cm, đường kính ≤ 2.3cm - Trọng lượng ≤ 300g - Tiệt khuẩn - Tương thích với máy khoan model IPC | 3 | Cái | 2
530 | 530 | Tay dao cắt đốt đơn cực 3 chấu | Tay dao cắt đốt đơn cực 3 chấu, sử dụng 1 lần - Đầu đốt bằng thép không gỉ, tay cầm bằng nhựa - Đường kính 2.36mm, đầu dao hình kiếm, dây nối dài 3m - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích với kết nối 3 chân monolar của các loại máy ValleyLab, Erbe hiện có tại bệnh viện | 6 | Cái | 28400
531 | 531 | Tay dao cắt, đốt hình kiếm | Tay dao cắt, đốt hình kiếm, sử dụng 1 lần - Đầu dao dài 35mm, dây dài 3m - Tay dao 3 nút bấm, có nút điều chỉnh độ dài đầu dao, có màng lọc khí, tự động nhận diện dụng cụ khi cắm vào máy, điện áp đỉnh tối đa 4.3 kVp - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích máy Erbe APC2/APC3 hiện có tại bệnh viện | 3 | Cái | 2
532 | 532 | Tay khoan cắt tốc độ cao cho phẫu thuật sàn sọ | Tay khoan cắt tốc độ cao cho phẫu thuật sàn sọ + Lưỡi cắt có phần đầu quay 360 độ + Lưỡi cắt nạo dùng trong phẫu thuật mũi xoang loại cong 60 độ, 90 độ + Mũi khoan loại thẳng dùng trong phẫu thuật mũi xoang + Mũi khoan loại cong 12, 15, 40, 55, 70 độ dùng trong phẫu thuật mũi xoang + Lưỡi cắt nạo dùng trong phẫu thuật thanh quản loại thẳng và loại cong 15 độ + Mũi khoan và lưỡi cắt nạo dùng trong phẫu thuật thẩm mỹ - Có nút xoay trên thân tay cắt nạo giúp điều chỉnh mặt cắt của lưỡi cắt - Tốc độ tối đa 7500 vòng/phút ở chế độ cắt dao động - Tốc độ tối đa 30.000vòng/phút ở chế độ quay tròn liên tục - Kích thước tay cắt nạo dài 12.5cm x rộng 2cm - Trọng lượng 203g - Tương thích với máy khoan model IPC sử dụng tại viện | 3 | Cái | 2
533 | 533 | Thanh nâng ngực | Thanh nâng ngực định hình biến dạng lồng ngực, dùng trong điều trị dị tật lõm ngực - Chất liệu bằng thép không rỉ - Thiết kế 2 đầu bo tròn, nhỏ thon, có lỗ và khấc ở 2 đầu, các khấc ở 2 đầu được bo tròn, không răng cưa - Kích thước: * Loại ngang 10mm dành cho trẻ nhỏ dài 20 - 26cm * Loại ngang 13mm dành cho người lớn dài 28 - 40cm - Tiêu chuẩn ISO | 6 | Cái | 40
534 | 534 | Thanh nâng ngực, kèm 02 ốc vít | Thanh nâng định hình biến dạng lồng ngực, dùng trong điều trị dị tật lõm ngực, lồi ngực bẩm sinh và các dị tật vừa lồi vừa lõm - Chất liệu bằng titanium - Kích cỡ 20 - 40cm - Thanh dùng ốc vít để cố định vào thành ngực, có thể dùng hai thanh ghép thành bộ để định hình thành ngực theo phương pháp sandwich - Cấu tạo: thanh có 2 loại thanh đỡ mỗi bên có 2 lỗ, thanh nẹp có rãnh ở 2 bên - Mỗi thanh kèm 2 ốc vít - Tiêu chuẩn ISO | 6 | Cái | 200
535 | 535 | Thiết bị xilanh, áp kế | Thiết bị xilanh, áp kế, sử dụng một lần - Bao gồm xy lanh và đồng hồ đo áp lực đồng bộ, có dây nối với bóng nong - Tương thích với tay cầm tích hợp bơm bóng và tán sỏi cùng hãng - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | cái | 10
536 | 536 | Thòng lọng cắt polyp ống tiêu hóa, đường kính 7Fr, dài 240cm | Thòng lọng cắt polyp ống tiêu hóa - Chất liệu sợi thép không gỉ pha nitinol, phủ ngoài Teflon - Đường kính 7Fr, dài 240cm, cỡ thòng lọng 2.5 x 5.5cm và 3 x 6cm - Tay cầm đánh dấu mức kéo thòng lọng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 80
537 | 537 | Thủy tinh thể nhân tạo cứng, một mảnh | Thủy tinh thể nhân tạo cứng, một mảnh - Chất liệu Poly methyl methacrylate (PMMA), màu càng trong suốt - Kích thước: * Chiều dài thủy tinh thể 12.5mm * Đường kính thủy tinh thể 7mm - Thông số kỹ thuật * Chỉ số khúc xạ n 1.49 * Hằng số A 118.8 * Góc càng 5 độ, càng chữ C biến đổi, có 2 lỗ * Dãy diop +4.0D đến +34.0D - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 2
538 | 538 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, chỉ số khúc xạ < 1.5 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh - Chất liệu Acrylic không ngậm nước sắc sai thấp - Thiết kế 3 điểm cố định túi bao, bờ sau vuông liên tục 360 độ, được xử lý mờ chống chói - Chỉ số khúc xạ (n) < 1.5 - Càng chữ C, đường kính phần quang học 6mm, chiều dài tổng 13mm - Dãy Diop +6.0D đến +30.0D - Dùng kèm Injector kiểu xoay - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 50
539 | 539 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đa tiêu, đặt qua vết mổ 1.8mm | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 3 tiêu cự, thiết kế quang học khúc xạ, nhiễu xạ, kính không bị bọt khí (glistening), +3.33D cho tiêu cự nhìn gần, +1.66D cho tiêu cự nhìn trung gian, phi cầu (điều chỉnh cầu sai âm tính) - Chất liệu Acrylic ngậm nước (25%) với đặc tính bề mặt ngoài kỵ nước, lọc tia UV -Thiết kế dạng một mảnh, thiết kế theo bảng phiến 4 cạnh, góc càng 0 độ - Đường kính optic 6mm, đường kính tổng 11mm - Vòng nhiễu xạ đầu 1.04mm - Đặt qua vết mổ nhỏ 1.8mm - Dãy diopter từ +0D đến + 32D, bước nhảy 0.5D - Chỉ số A-constant 118.6 - ACD 5.26, đặt trong bao - Thiết kế ngăn PCO bờ vuông và vòng chống đục bao sau 360 độ - Chỉ số khúc xạ 1.46 - Chỉ số ABBE 58 - Thủy tinh thể đặt sẵn vào cartridge - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 20
540 | 540 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đa tiêu, điều chỉnh lão thị | Thủy tinh thể mềm đa tiêu cự, kết hợp công nghệ kéo dài tiêu cự, loại 1 mảnh - Chất liệu Acrylic không ngậm nước - Lọc tia cực tím và ánh sáng tím, sắc sai thấp với số ABBE = 55, mặt trước phi cầu điều chỉnh cầu sai về gần zero -Thiết kế 3 điểm cố định, bờ sau vuông liên tục 360 độ, càng chữ C, góc càng 0 độ - Chỉ số khúc xạ 1.47 - Dải công suất từ +5D đến +34D, được đặt qua vết mổ 2.2mm - Dùng kèm Injector kiểu xoay - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 10
541 | 541 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, điều chỉnh loạn thị | Thuỷ tinh thể mềm điều chỉnh loạn thị 1 mảnh - Chất liệu Acrylic Hydrophobic - Thiết kế 3 điểm cố định túi bao, bờ sau vuông liên tục 360 độ - Công suất +5.0D đến +34.0D, công suất điều chỉnh loạn thị 1.5D, 2.25D, 3.00D, 3.75D, 4.5D, 5.25D, 6.00D, 7.00D, 8.00D - Chỉ số khúc xạ 1.47, dùng với Injector kiểu xoay - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 20
542 | 542 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, phi cầu (điều chỉnh cầu sai trung tính) - Chất liệu Acrylic ngậm nước (hàm lượng nước 25%) với đặc tính bề mặt ngoài kỵ nước, lọc tia UV - Thiết kế dạng một mảnh, hình bản phiến 4 cạnh, góc càng 0 độ - Đường kính quang học 6mm, đường kính tổng 11mm - Đặt qua vết mổ nhỏ 2.2 mm - Dãy diopter từ -10.0D đến + 42.0D Từ -10.0D đến 10.0D bước nhảy 1D Từ 10.0D đến 30.0D bước nhảy 0.5D Từ 30.0D đến 42.0D bước nhảy 1D - Chỉ số A-constant 118.3 - ACD 5.14, đặt trong bao - Chỉ số khúc xạ 1.46 - Chỉ số ABBE 58 - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 300
543 | 543 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, đơn tiêu, chỉ số khúc xạ 1.49 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh - Chất liệu Acrylic không ngậm nước bề mặt phủ Heparin - Chỉ số sắc sai thấp ABBE 50, thấu kính phi cầu điều chỉnh cầu sai theo kích thước đồng tử (SA=-0.12µm), bờ vuông 360 độ giảm đục bao sau - Chỉ số khúc xạ 1.49 - Càng chữ C, đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm - Dải công suất từ +0D đến +34.0D, tăng đều 0.5D, được đặt qua vết mổ 2.2mm -Lắp sẵn kèm cartridge + injector dùng một lần -Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 100
544 | 544 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, phi cầu | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh, phi cầu - Chất liệu Acrylic không ngậm nước bề mặt phủ Heparin - Chỉ số sắc sai thấp ABBE 50 - Thấu kính phi cầu cầu điều chỉnh cầu sai theo kích thước đồng tử (SA=-0.12µm), bờ vuông 360 độ giảm đục bao sau -Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Cái | 400
545 | 545 | Trocar dùng trong phẫu thuật nội soi, đường kính 5mm, dài 90 - 100mm | Trocar dùng trong phẫu thuật nội soi - Bao gồm: * Thân: nhựa trong, có rãnh để cố định trên thành bụng, có van khí (có thể khí vào hay ra), van chống thoát khí, đường kính 5mm, dài 90 - 100mm * Nòng: nhựa, đầu không dao, tách cơ, không cắt cơ - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | cái | 1140
546 | 546 | Trocar dùng trong phẫu thuật nội soi, đường kính 10mm/11mm, dài 90 - 100mm | Trocar dùng trong phẫu thuật nội soi - Bao gồm: * Thân: nhựa trong, có rãnh để cố định trên thành bụng, có van khí (có thể khí vào hay ra), van chống thoát khí, đường kính 10mm/11mm, dài 90 - 100mm * Nòng: nhựa, đầu không dao, tách cơ, không cắt cơ - Lượng khí xì rò khi có dụng cụ ở góc nghiêng không quá 200ml/phút - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | cái | 228
547 | 547 | Trocar dùng trong phẫu thuật nội soi, đường kính 12mm, dài 90 - 100mm | Trocar dùng trong phẫu thuật nội soi - Bao gồm: * Thân: nhựa trong, có rãnh để cố định trên thành bụng, có van khí (có thể khí vào hay ra), van chống thoát khí, đường kính 12mm, dài 90 - 100mm * Nòng: nhựa, đầu không dao, tách cơ, không cắt cơ - Lượng khí xì rò khi có dụng cụ ở góc nghiêng không quá 200ml/phút - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | cái | 912
548 | 548 | Van dẫn lưu khí | Van dẫn lưu khí - Thành phần gồm 1 đoạn ống cao su đặt trong 1 ống plastic, tích hợp cố định 1 tiếp hợp catheter dẫn lưu đa bậc và 1 van lọc khí - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 6 | Bộ | 1
549 | 549 | Vật liệu cầm máu cỡ 8 x 2 x 1.5cm | Vật liệu cầm máu dùng cầm máu sau phẫu thuật mũi xoang - Chất liệu bằng Hydroxilated Poly-Vinyl Atiêu chuẩn Châu Âu (CE)tate hoặc polypolyvinyl atiêu chuẩn Châu Âu (CE)tal (PVAc) - Kích thước 8 x 2 x 1.5cm - Được nén kép, không bị vụn - Không có xơ vải, không hóa chất, không bột, không gây hại cho môi trường - Có khả năng tương thích sinh học và cầm máu - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 6 | Miếng | 2400
550 | 550 | Vật liệu cầm máu tự tan bằng cellulose 10 x 20cm | Vật liệu cầm máu dạng lưới mềm tự tiêu - Chất liệu bằng tiêu chuẩn Châu Âu (CE)llulose oxi hóa tái tổ hợp (oxidized regenerated tiêu chuẩn Châu Âu (CE)llulose), nguồn gốc thực vật, có tính kháng khuẩn, độ pH thấp (2.4) giúp co mạch tại chỗ, đẩy nhanh quá trình hình thành nút tiểu cầu, lưới mềm, dễ thao tác, bám tốt vào bề mặt không bằng phẳng, tự tiêu sau 7 - 14 ngày - Kích thước 10 x 20cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Miếng | 2728
551 | 551 | Vật liệu cầm máu tự tan bằng Cellulose dạng bông xốp ép, 2.4 - 2.6 x 5 - 5.2cm | Vật liệu cầm máu tự tiêu - Chất liệu bằng tiêu chuẩn Châu Âu (CE)llulose dạng bông xốp ép, có tính kháng khuẩn, độ pH thấp (2.4) giúp co mạch tại chỗ, đẩy nhanh quá trình hình thành nút tiểu cầu, bọc được tạng và giữ được chỉ khâu, dễ dàng dịch chuyển mà không bị dính vào dụng cụ, thích hợp trong phẫu thuật nội soi, tan sau 7 - 14 ngày - Kích thước 2.4 - 2.6 x 5 - 5.2cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Miếng | 300
552 | 552 | Vật liệu cầm máu tự tan bằng Cellulose dạng bông xốp ép, 5.1 x 10.2cm | Vật liệu cầm máu tự tiêu - Chất liệu bằng tiêu chuẩn Châu Âu (CE)llulose dạng bông xốp ép, có tính kháng khuẩn, độ pH thấp (2.4) giúp co mạch tại chỗ, đẩy nhanh quá trình hình thành nút tiểu cầu, bọc được tạng và giữ được chỉ khâu, dễ dàng dịch chuyển mà không bị dính vào dụng cụ, thích hợp trong phẫu thuật nội soi, tan sau 7 - 14 ngày - Kích thước 5.1 x 10.2cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Miếng | 630
553 | 553 | Vật liệu cầm máu tự tan, bằng Cellulose dạng bông xốp nhiều lớp, 5.1 x 10.2cm | Vật liệu cầm máu tự tiêu - Chất liệu bằng tiêu chuẩn Châu Âu (CE)llulose dạng bông xốp nhiều lớp, có thể tách ra từng lớp, có tính kháng khuẩn, tự tiêu sau 7 - 14 ngày - Kích thước 5.1 x 10.2cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Miếng | 2260
554 | 554 | Vật liệu cầm máu tự tiêu bằng Gelatin 7 x 5 x 1cm | Vật liệu cầm máu tự tiêu - Chất liệu bằng gelatin, dạng xốp, độ phồng sau khi thấm hút bằng 40 lần so kích thước sản phẩm, tự tan sau 4 - 6 tuần - Kích thước 7 x 5 x 1cm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Miếng | 7500
555 | 555 | Vât liệu cầm máu xương, 70% sáp ong trắng | Vât liệu cầm máu xương - Thành phần 70% sáp ong trắng và 30% vaseline - Trọng lượng 2.4 - 2.6gr - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 1 | Miếng | 1742
556 | 556 | Vật liệu cầm máu xương, 85% sáp ong trắng | Vật liệu cầm máu xương - Thành phần sáp ong trắng 85% và Isopropyl Palmitate 15% - Trọng lượng 2.4 - 2.6gr - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 4 | Miếng | 840
557 | 557 | Vật liệu thay thế chỉ khâu | Vật liệu thay thế chỉ khâu dùng khép miệng vết thương và gia cố lực kéo căng khép miệng vết thương tương đương như chỉ khâu hoặc kim bấm da - Bằng sợi polyester + Rayon phủ keo Acrylate, không kích ứng - Kích cỡ 12 x 100mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | 3 | Miếng | 964
558 | 558 | Vỏ que nong dùng cho tán sỏi mật qua da | Vỏ que nong dùng cho tán sỏi mật qua da - Kích cỡ 12Fr, 14Fr, 16Fr - Có tai xé bỏ sau phẫu thuật - Tiệt khuẩn - Tương ứng với que nong cùng hãng | 3 | Cái | 50
559 | 559 | Vôi soda | Vôi soda dùng hấp thụ khí CO2 trong gây mê - Thành phần 3% sodium hydroxide, 97% calcium hydroxide - Vôi soda chuyển từ hồng sang trắng, cỡ hạt 2.5 - 5.0mm - Đạt tiêu chuẩn dược điển Mỹ, độ cứng > 75 - Thùng 4.5kg ≈ Volume 5lit - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Lít | 4150
560 | 560 | Xương con thay thế xương bàn đạp | Xương con thay thế xương bàn đạp - Chất liệu nhựa flo - Chiều dài 4.5mm, 6mm - Đường kính trong vòng lặp 0.6mm, 0.8mm - Đường kính trục 0.6mm - Thiết kế hình vòng - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn ISO/ tiêu chuẩn Châu Âu (CE) | 3 | Cái | 35